ICS XXX

X85

YC

中华人民共和国烟草行业标准

YC/T XXXXX—XXXX

土壤及灌溉水  二氯喹啉酸除草剂残留量的测定  高效液相色谱法

Soil and irrigation water---Determination of herbicide quinclorac residue

---High performance liquid chromatographic method

请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上

（本稿完成日期：2012年5月21日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

国家烟草专卖局   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009和GB/T 20001.4-2001给出的规则起草。

本标准由国家烟草专卖局提出。

本标准由全国烟草标准化技术委员会卷烟分技术委员会（SAC/TC144/SC1）归口。

本标准起草单位：中国烟草总公司广东省公司、华南农业大学、广东中烟工业有限责任公司，湖北中烟工业责任有限公司。

本标准主要起草人：陈泽鹏、陈伟明、万树青、李丽春、栗芸茜、王晓宾、郭庆明、闫铁军、黄翼飞。

土壤及灌溉水  二氯喹啉酸除草剂残留量的测定  高效液相色谱法

- 范围

本标准为测定土壤及灌溉水中二氯喹啉酸除草剂残留量的高效液相色谱测定方法。

本标准适用于土壤及灌溉水中二氯喹啉酸除草剂残留量的测定。

本方法测定土壤及灌溉水中二氯喹啉酸的检测限为0.0025 mg/kg和0.0010mg/L。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

NY/T 395 农田土壤环境质量检测技术规范

NY/T 396 农用水源环境质量监测技术规范

- 原理

- 土壤或灌溉水经样品前处理后，微孔滤膜过滤，以甲醇和乙酸水溶液为流动相，采用C18填料的高效液相色谱柱，使用二极管阵列检测器于240 nm波长处检测二氯喹啉酸的吸收值，采用外标法定量。

- 试剂与材料

所有试剂应适用于农药残留量分析，并应采用与样品测定（萃取和高效液相色谱法测定）相同的方法做空白实验以检查其纯度，空白溶剂色谱图的基线上应没有明显影响残留农药测定的峰出现。水应达到GB/T 6682一级水水平。

  - 甲醇，色谱纯。

  - 无水硫酸钠，分析纯。

  - 二氯甲烷，色谱纯。

  - 二氯喹啉酸标准品，纯度≥99.5%。

  - 1%乙酸溶液

  - 5%氯化钠溶液

  - 0.5 mol/L硫酸溶液

  - Celite545助滤剂

  - 提取液

称取9.53 g四硼酸钠（Na2B4O7•10H2O），精确至 0.01 g，用水配制成0.05mol/L的硼砂缓冲液，该提取液4 ℃下保存，有效期为3个月。取用时，应先平衡至室温。

  - 流动相

甲醇︰1%乙酸溶液（体积比为60︰40），使用前应超声处理5 min。

  - 标准溶液

- 4.11.1二氯喹啉酸标准储备液

称取0.0100 g 二氯喹啉酸标准品（4.4），精确至 0.0001 g，以甲醇（4.1）溶解后转入100 mL容量瓶中，用甲醇（4.1）定容至刻度，配制成100 mg/L的二氯喹啉酸标准储备溶液，充分摇匀后超声处理5 min, 该标准储备溶液于4 ℃下保存，有效期为3个月。

- 4.11.2二氯喹啉酸系列标准工作溶液

将二氯喹啉酸标准储备溶液（4.11.1）稀释成浓度分别为0.025mg/L、0.05mg/L、0.10mg/L、0.20mg/L、0.25mg/L、0.50mg/L、1.00 mg/L的二氯喹啉酸系列标准工作溶液，其浓度范围应覆盖预计检测样品的含量。

- 仪器及条件

  - 分析天平，感量为0.1mg。

  - 超声波清洗器

  - 高效液相色谱仪，配置紫外检测器。

  - 旋转蒸发仪

  - 振荡器

  - 微孔滤膜，孔径0.45 μm

  - 80mm布氏漏斗

  - 真空抽滤机

- 色谱条件

- 以下色谱条件可供参考，采用其他条件应验证其适用性：

- 色谱柱：内径4.6 mm，柱长250 mm，固定相为C18，填料粒度为5 µm；

- 流动相（4.10）

- 流速：1 mL/min；

- 柱温：30℃；

- 检测波长：240 nm；

- 进样量：10 μL；

- ——出峰时间：7 min ~8 min。

- 样品采集

  - 土壤采样

按NY/T 395规定方法进行土壤样品的采集。

  - 灌溉水采样

按NY/T 396规定方法进行灌溉水样品的采集。

- 分析步骤

  - 土壤样品前处理

土壤样品（7.1）晾干，磨碎，过40目筛后称取50.00 g，精确至0.01g。放入250 mL具塞三角瓶内，加入30 mL提取液（4.9）和60 mL甲醇（4.1），在150 r/min转速下振荡提取60 min。提取液经铺有适量的Celite545助滤剂（4.8）的布氏漏斗（5.7）抽滤，用10 mL甲醇（4.1）冲洗滤渣，将滤液全部转入250 mL分液漏斗中，加入10 mL 5%NaCl溶液(4.6)，用0.5mol/L硫酸溶液（4.7）5mL调节pH至1-2, 分别用50 mL、40 mL、30 mL二氯甲烷(4.3)萃取三次，合并有机相于烧瓶中。加入5g无水硫酸钠（4.2）静置10min，脱水后过滤于梨形烧瓶中，在旋转蒸发仪（5.4）上45 ℃浓缩近干，用氮气吹干，再用5ml甲醇（4.1）定容，过0.45 μm微孔滤膜（5.6），所得溶液进行高效液相色谱测定。如需存放，应于4 ℃密封保存，且保存时间不超过72h。

  - 灌溉水样品前处理

取50 mL水样（7.2）经铺有适量的Celite545助滤剂（4.8）的布氏漏斗（5.7）抽滤，将滤液转入250 mL分液漏斗中，加入10 mL5%NaCl溶液（4.6），用0.5 mol/L硫酸溶液（4.7）5mL调节pH至1-2，分别用50mL、40 mL、30mL二氯甲烷（4.3），萃取三次，合并有机相于烧瓶中。加入5g无水硫酸钠（4.2）静置10min，脱水后过滤于梨形烧瓶中，在旋转蒸发仪（5.4）上45 ℃浓缩近干，用氮气吹干，再用5ml甲醇（4.1）定容，过0.45 μm微孔滤膜（5.6），所得溶液进行高效液相色谱测定。如需存放，应于4 ℃密封保存，且保存时间不超过72h。

  - 标准曲线的建立

对系列标准工作溶液（4.11.2）进行高效液相色谱测定，由保留时间定性，外标法定量。以标准工作溶液浓度为横坐标，组分的响应峰面积为纵坐标建立标准曲线，得到线性回归方程和相关系数，相关系数应不小于0.9990。

  - 样品测定

按照仪器测试条件（6），分别进行土壤样品前处理浓缩液（8.1）和灌溉水样品前处理浓缩液（8.2）的高效液相色谱分析。

- 结果计算与表述

  - 样品残留量计算方法

样品中二氯喹啉酸的残留量，按下式计算：

………………………………..(1)

式中：

R —— 样品中二氯喹啉酸残留量，单位为毫克每千克或毫克每升(mg/kg或mg/L)

C—— 样品提取溶液中二氯喹啉酸的浓度，单位为毫克每升（mg/L）

V—— 样品提取溶液最终定容体积，单位为毫升（mL）

W—— 取样量，单位为克或毫升（g或mL）

  - 检测结果控制要求

每测定12次样品，应加入1个中等浓度的标准工作溶液，如果测得的值与原值相差超过3%，则应重新制作标准曲线进行定量分析。

  - 结果表述

结果以两次平行测定值的算术平均值表示，结果保留小数点后四位有效数字，两次平行测定结果的相对平均偏差应不大于5.0%。

- 方法的回收率和精密度

本方法的回收率和精密度见表1。

表1本方法的回收率和精密度

| 样品 | 添加水平 mg/kg或mg/L | 回收率 % |  |  |  |  | 平均回收率 %* | 精密度RSD % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | 低浓度(0.01) | 98.7 | 96.8 | 95.1 | 99.0 | 94.2 | 96.8 | 2.2 |
|  | 中浓度(0.05) | 101.2 | 99.1 | 98.8 | 99.1 | 96.1 | 98.9 | 1.2 |
|  | 高浓度(0.1) | 99.3 | 96.5 | 100.3 | 99.6 | 97.8 | 98.7 | 1.6 |
| 水样 | 低浓度(0.01) | 97.2 | 93.7 | 92.7 | 98.3 | 92.1 | 94.8 | 2.9 |
|  | 中浓度（0.05） | 94.8 | 96.2 | 92.6 | 95.0 | 95.3 | 94.8 | 1.4 |
|  | 高浓度(0.1) | 98.8 | 100.6 | 99.0 | 99.2 | 99.5 | 99.4 | 0.7 |
| - *五次平行实验的回收率 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 检验报告

检验报告应说明：

- 识别被测样品需要的所有信息；

- 参照本标准所使用的方法；

- 检测结果，包括各单次测定结果及其平均值；

- 与本标准规定的分析步骤的差异；

- 在检测中观察到的异常现象；

- 检测日期；

- 检测人员。

- 附  录  A

- （资料性附录）

二氯喹啉酸高效液相色谱图

按照本标准所规定方法，对标准溶液进行液相色谱分析，所得到色谱图如图A.1所示。

min

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

mAU

-20

-10

0

10

20

DAD1 A, Sig=240,4 Ref=360,100 (D:\HYF\COMPARISON RESIDUE\20100909\RESIDUE20100909 2010-09-09 12-27-53\002-0201.D

1

1——二氯喹啉酸

- 图A.1二氯喹啉酸标准溶液（5mg/L）典型色谱示意图

按照本标准所规定方法，对含有二氯喹啉酸的样品进行处理得到的溶液进行液相色谱分析，所得到色谱如图A.2所示。

min

0

2

4

6

8

mAU

-20

-10

0

10

20

30

40

DAD1 A, Sig=240,4 Ref=360,100 (D:\HYF\COMPARISON RESIDUE\20100909\RESIDUE20100909 2010-09-09 12-27-53\009-0901.D)

1

1——二氯喹啉酸

- 图A.2 典型样品色谱图

_________________________________