《食品中禁用物质 酸性橙Ⅱ染料的测定》

编制说明

一、标准起草的基本情况:

1. 简要起草过程：

1） 按照贵州省卫生厅关于贵州省食品安全地方标准立项的要求（黔卫计函〔2014〕26号），贵州省产品质量监督检验院（国家酒类及饮料质量监督检验中心）作为标准的起草单位对食品中的酸性橙Ⅱ的标准制定工作进行了认真研究。在原有实验工作的基础上，多次召开由行业专家、项目负责人参加的座谈会，同时多方征求各检测机构对制定标准的意见和建议。在此基础上，成立了由贵州省产品质量监督检验院为主的标准起草工作组。

2） 起草工作组在广泛调研我国食品中现阶段酸性橙Ⅱ染料的使用状况及分析方法的基础上，确定了该标准的基本框架，包括：标准名称、使用范围等内容，形成标准草案的基本框架。

3）本标准在参考目前国内先进和普遍采用的样品前处理及检测技术的基础上，对前处理技术中的提取溶剂、提取方式以及固相萃取（SPE）柱等技术条件进行了反复的探索和研究，同时对高效液相色谱法和液质联用法的仪器条件进行充分优化，通过反复的方法学实验研究，建立了食品中酸性橙Ⅱ的高效液相色谱和液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）检测方法。特别是采用固相萃取样品净化，有效地去除了样品中多种杂质的干扰，提高了对酸性橙Ⅱ的检测准确度及灵敏度。

2. 参与本标准起草的单位有：贵州省产品质量监督检验院（国家酒类及饮料质量监督检验中心）、贵州省产品质量监督检验院仁怀分院。

3. 本标准主要起草人及其所承担的工作

本标准主要起草人为：梁桂娟、寻思颖、李红洲、杨波、龙四红、孙棣、肖洋、李凯、黄卫红、韩志平、肖日春、先春。

起草人员负责标准制定工作的组织、协调，相关资料的查阅、收集，标准文本及编制说明的起草、撰写，组织召开座谈会，通过电子邮件、传真等方式，征集、整理和归纳相关的意见和建议。

二、标准的重要内容

本标准研究确立了食品中酸性橙Ⅱ的高效液相色谱检测方法和液相色谱-串联质谱（LC-MS/MS）确证方法。

在前处理阶段，两种方法均选用通用性强的甲醇作为提取试剂，提取液过XAW（弱阴离子交换）固相萃取小柱进行净化，一方面，有效地去除了样品中的杂质，另一方面，提高了方法的灵敏度，降低了检出限。

检测方法方面，高效液相色谱法的色谱柱选用C18柱，流动相选用甲醇/乙酸铵溶液，波长选择500nm，从标准溶液和样品加标溶液的色谱图可以看出，该色谱条件灵敏度高，没有干扰峰，能够保证检测结果的准确可靠，该方法可作为大多数检测机构的常规检验方法。在液质联用法中，根据酸性橙Ⅱ的结构特征，选择ESI（－）负离子电离模式。通过采用流动注射泵进样，对酸性橙Ⅱ标准溶液进行一级质谱全扫描（Full Scan），优化其锥孔电压（Cone Voltage, cv）；然后分别以其准分子离子为母离子，通过氩气碰撞产生碎片离子进行二级质谱扫描（Daughter Scan），同时优化碰撞能量（Collision energy, CE），选择丰度较高的2种碎片离子作为定性与定量特征离子。优化后的质谱参数为：离子对（326.9/170.9*，326.9/156.1，其中*是定量离子对），锥孔电压（Cone Voltage, cv）为63v，碰撞能量（Collision energy, CE）均为27v。液质联用法因具有灵敏度高及定性准确等优势，主要对阳性或假阳性样品作进一步的确证。

三、国内标准情况

目前国内尚没有检测酸性橙Ⅱ的国家标准、行业标准分析方法，也没有相应等效的国际标准方法。目前在风险监测任务中主要参照的方法是卫生部-食品整治办（2009）29号附件3 中3-1《辣椒粉中碱性橙、碱性玫瑰精、酸性橙Ⅱ及酸性黄的测定—液相色谱方法》及3-2《辣椒粉中碱性橙、碱性玫瑰精、酸性橙Ⅱ及酸性黄的测定—液相色谱-串联质谱法》。文献报道的测定方法有高效液相色谱法、纸层析定性示波极谱法、单扫描极谱法、荧光光谱法及液相色谱-质谱法等，其中高效液相色谱法和液质联用法最为常用。

相比卫生部-食品整治办（2009）29号附件3，本标准方法扩大了能够检测的食品范围，对酱卤肉、豆腐干、饮料、辣椒制品等易添加酸性橙Ⅱ的食品均作了系统的方法学验证。在高效液相法的前处理过程中，（2009）29号附件3-1采用乙腈提取后直接进样进行测定的方法，而在本标准方法中，甲醇提取后，增加了用固相萃取小柱进行净化的过程，使得样品中杂质干扰低，灵敏度更高，检测限低于（2009）29号附件3-1；在液质联用法中，（2009）29号附件3-2方法采用不同于高效液相法的前处理方法，当出现阳性或假阳性样品时，须重新取样处理来进行验证，而本标准方法的液质联用法采用和高效液相色谱法一致的前处理方法，当需要用液质联用法进行确证时，可直接用高效液相法中处理好的样品溶液上样测定，因此能及时地给出最终结论，充分节省了人力、检测成本和检测周期。

高效液相法具有定量准确且普及率高的优势，而液质联用法则具有灵敏度高和定性准确度高的优势，因此本标准方法将高效液相色谱法作为第一法，适用于具有高效液相色谱检测设备的各检测机构及企业，对酸性橙Ⅱ进行常规的日常检测。同时也将液质联用法作为第二法，针对有液质联用仪的检测机构或企业对阳性或假阳性样品进行进一步确证。两种方法配合使用，充分发挥两种不同检测设备的优势，可保证检测结果的稳定可靠。

本标准的制定和实施，将统一和规范食品中酸性橙Ⅱ的检测及验证方法。对维护企业利益、发展本土特色食品、确保食品安全和人体健康有重要意义。

四、方法验证

1. 实验室内验证

精确量取适量的酸性橙Ⅱ标准工作液，高效液相色谱法用甲醇将酸性橙Ⅱ分别稀释成： 0.1μg/mL、0.5μg/mL、1.0μg/mL、2.5μg/mL、5.0μg/mL的系列标准溶液，供液相色谱检测；液相色谱-质谱串联法用初始流动相将酸性橙Ⅱ分别稀释成：1.0μg/L、2.5μg/L、 5μg/L、10μg/L、25μg/L、50μg/L、100μg/L的系列标准溶液，供液相色谱-串联质谱检测。将固定浓度的标准系列工作液按照浓度由低到高进样，测定相应的信号响应值，以标准工作液浓度为横坐标，以峰面积为纵坐标，绘制标准曲线，计算出回归方程和相应系数。检出限（LOD）采用向空白样品中逐级降低加标浓度的方法来确定。以3倍信噪比（S/N=3）对应的目标物浓度作为检出限（LOD），最终确定高效液相色谱法的检测限（LOD）为0.05mg/kg，液质联用法的检出限（LOD）为1ug/kg。

在酱卤肉、豆腐干、饮料等样品中分别进行加标回收试验，在优化后的仪器条件下分析。高效液相色谱法中，0.05mg/kg的添加水平下酸性橙Ⅱ的平均回收率在82.8%~91.6%之间，满足GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》检测方法确认的技术要求中，当被测组分含量＜0.1mg/kg时回收率范围在60%~120%的要求;0.1mg/kg添加水平下酸性橙Ⅱ的平均回收率在83.1%~98.8%之间，1.0mg/kg检出限的添加水平下酸性橙Ⅱ的平均回收率在81.8%~104.7%之间，满足当被测组分含量在0.1~1mg/kg时回收率范围在80%~110%的技术要求。液质联用法中，20，50，100μg/kg添加水平下酸性橙Ⅱ的平均回收率在65%~110%之间，满足GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》检测方法确认的技术要求中，当被测组分含量＜0.1mg/kg时回收率范围在60%~120%的要求。而相对标准偏差（RSD,n=3）均小于10%，符合GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》中在不同组分含量情况下对实验室内变异系数的要求。

2. 实验室间验证

为验证本方法的适用性，分别在本省内及省外三家检验机构进行方法学验证。经贵州省出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心、安顺市质量技术监督检测所及深圳市计量质量检测研究院3家实验室分别按照本方法，在样品中进行酸性橙Ⅱ的添加回收实验。其中，贵州省出入境检验检疫局检验检疫综合技术中心在豆腐干中添加浓度分别为0.1mg/kg和0.5mg/kg的酸性橙Ⅱ标准溶液，用高效液相色谱法进行测定，结果表明，方法回收率分别为113%和97.7%，RSD（n=3）分别为1.35%和1.03%；在豆腐干中添加浓度分别为50 ug/kg和100ug/kg的酸性橙Ⅱ标准溶液，用液质联用法进行测定，结果表明，方法平均回收率分别为105%和98.4%，RSD（n=3）分别为1.37%和0.1%；安顺质检所在酱卤肉中添加浓度分别为0.1mg/kg和0.5mg/kg的酸性橙Ⅱ标准溶液，用高效液相色谱法进行测定，结果表明，方法回收率分别为91.9%和89.1%，RSD（n=3）分别为0.11%和2.4%；深圳市计量质量检测研究院对饮料、酱卤肉、豆腐干及油辣椒等样品分别用高效液相法和液质联用法进行方法学验证，结果表明，高效液相色谱法中添加浓度为0.05mg/kg时的加标回收率范围在84.7~100.0%之间，添加浓度为0.1mg/kg时的加标回收率范围在88.0~93.3%之间，添加浓度为1.0mg/kg时的加标回收率范围在83.3~101.0%之间。液质联用法中，20，50μg/kg添加水平下酸性橙Ⅱ的几种样品的平均回收率范围分别为75.0~86.7和88.0~92.7之间，RSD(n=3)均＜10%。三家检测机构的方法回收率和精密度均符合GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》中不同添加水平时对回收率的要求以及不同被测组分含量时对精密度的技术要求。

综上，通过实验室内及实验室间的方法验证，本标准方法具有技术标准所要求的稳定性和可靠性。

五 其他需要在网上公开说明的事项

无。

《食品中禁用物质 酸性橙Ⅱ染料的测定》起草小组

2014年8月27日