国家标准《水稻中转基因成分测定 膜芯片法》

Detection of Genetically Modified Components in Rice

Membrane-based Gene-chip Method

编制说明

国家标准起草组

二〇一五年一月

国家标准《水稻中转基因成分测定－膜芯片法》编制说明

1.概况：

1.1任务来源：

本国家标准的制定是根据《国家标准委关于下达2014年第一批国家标准制修订计划的通知》（国标委综合[2014]67号）的通知，项目计划编号“20140381-T-424”,计划执行完成期为2015年。标准起草工作组在前期研究、试点验证、修改完善等工作基础上，完成该项标准的研制工作。

1.2标准起草单位和标准主要起草人：

本标准由四川华汉三创生物科技有限公司、中国标准化研究院共同起草。

1.3工作概况：

在转基因成分的测定中，已制定一系列国家标准：

GB/T 19495.1-2004  转基因产品检测 通用要求和定义

GB/T 19495.2-2004  转基因产品检测 实验室技术要求

GB/T 19495.3-2004  转基因产品检测 核酸提取纯化方法

GB/T 19495.4-2004  转基因产品检测 核酸定性PCR检测方法

GB/T 19495.5-2004  转基因产品检测 核酸定量PCR检测方法

GB/T 19495.6-2004  转基因产品检测 基因芯片检测方法

GB/T 19495.7-2004  转基因产品检测 抽样和制样方法

GB/T 19495.8-2004  转基因产品检测 蛋白质检测方法

这些标准包括：转基因检测通用定义、通用要求、实验室技术要求、抽样、制样、核酸提取、核酸定性PCR检测、核酸定量PCR检测、基因芯片检测和蛋白检测。

基于核酸的检测方法和基于蛋白的检测方法是目前检测转基因的两种主要方法。传统的转基因检测技术（PCR技术、ELISA检测技术）和早期的转基因生物芯片检测方法都很难满足批量大、高效快速的检验要求，且存在易污染、假阳性高、成本高的缺点。相对于现行标准中公布的检测技术，膜芯片方法可以在进行多指标并行检测的同时，实现快速、灵敏、方便、廉价、准确、高通量、自动化、低假阳性和可视化的转基因成分测定。

在制定本标准时参阅了国内外样品制备技术、DNA的提取、核酸杂交及相关的国家标准、应用及测定有关的技术文献和分析方法，确定本方法的基本原理和试验技术。

2.背景及标准概况：

2.1转基因水稻概况及当前主要转基因成分测定方法：

水稻是我国的主粮农作物，每年消费量近两亿吨。随着转基因技术在农业产业中的应用，多种抗虫基因（Cry1Ab, Cry1Ac, Cry1Ab/Ac等）和抗除草剂基因（BAR等）被用于转基因水稻的研发。1998年，我国育成了首例转基因抗虫水稻，之后多个转基因水稻品系相继被研发出来。根据国内及国际的转基因农作物发展态势，我国未来一段时间内很可能大规模推广转基因水稻。转基因水稻产品很可能在未来全球市场中大量涌现。目前转基因产品的潜在风险仍无法定论，多个国家制定了自己的法律法规对转基因产品进行监管。我国建立了转基因标记管理制度，并于2004年发布相应的转基因检测国家标准，但这时期基于PCR技术、ELISA等技术的标准都建立在检测少数转基因产品的基础上，对近期产业化的转基因植物很难鉴别，尤其针对具有多种外源转基因片段的转基因水稻，更无便捷有效的检测方法。

传统转基因产品的检测技术主要包括基于蛋白的检测方法和基于核酸的检测方法。酶联免疫吸附法（ELISA）、免疫试纸条和Western杂交等方法是目前主要的基于蛋白的检测方法，其共同特点是需要通过一定的处理步骤从样品中释放出目标蛋白（抗原），然后利用抗体特异性的结合抗原蛋白，最后通过酶标或金属标偶联抗体与抗原抗体复合物结合，从而产生可检测的信号，该类方法的优点是检测速度快，缺点是检测灵敏度相对较低，并且需要制备高特异性抗体，同时检测容易受到多种因素的影响，出现假阳性。而基于核酸的检测方法是目前最普遍、最准确的转基因检测技术，检测方法主要包括PCR（聚合酶链式反应）技术和基于分子杂交的基因芯片技术。目前仍以PCR技术应用最为广泛，其常用的技术方法包括普通定性PCR、巢式PCR、多重PCR、荧光定量PCR等方法。普通定性PCR方法检测效率低，尤其检测多基因对象时更加费时费力；巢式PCR可以显著的提高检测灵敏度，但步骤较繁琐，同样存在检测效率的问题；多重PCR方法可以在一个反应中同时检测多个基因，实现多指标的并行检测，但常规的电泳检测结果很难判断，容易出现假阳性和假阴性结果；荧光定量PCR方法灵敏度高，但其成本高，并行检测的指标少，并且需要特殊检测仪器。基因芯片也是常用的转基因产品检测技术，目前一般采用玻璃片作为固相支持物，杂交点荧光强度作为读出信号，其操作相对复杂，检测成本高，实验过程需要相应的特殊仪器，如点样仪和激光共聚焦检测系统等。因此目前需要开发一种快速、方便、灵敏、廉价、可视化、自动化和高通量的转基因检测技术。

2.2膜芯片技术及应用：

膜芯片技术是一种基于膜如硝酸纤维素膜或尼龙膜等的基因芯片技术。其工作原理是首先将人工合成的碱基序列即基因探针固定到硝酸纤维素膜或尼龙膜上，根据碱基互补的原理，利用基因探针到基因混合物中识别特定基因。膜芯片技术通常和多重PCR技术联合使用，即通过多重PCR同时扩增多个靶标基因，然后将PCR产物和已固定有产物相应探针的膜芯片杂交，这样PCR产物中的靶基因序列就会和膜上的探针杂交，经洗涤去除未结合的DNA样品，由于待测PCR产物的DNA上带有分子标志，如生物素等标志，结合了待测DNA的探针点就偶联上了分子标志物，再经过相应的显色反应就能读取对应的杂交信号。

由于支持膜上可以同时固定多个探针，多重PCR反应亦能同时扩增多个靶标基因，这样基于多重PCR反应的膜芯片技术就具有了较高的通量，可在单个实验中同时检测多个指标，且结果可靠。另外由于整个实验只是用到普通PCR反应试剂，硝酸纤维素膜或尼龙膜，外加极少量人工合成的基因探针，成本十分低廉。如果再结合上自动的膜芯片杂交仪器，整个系统即实现了快速、准确、低成本和自动化。

正是由于上述优点，膜芯片技术在各个领域中均有广泛的应用。在临床检测中，膜芯片技术主要用于病原体快速筛查、耐药性突变位点分析和遗传疾病基因快速核酸检测。比如利用膜芯片法进行乙肝临床诊断，快速鉴定分枝杆菌菌种和耐药结核分枝杆菌基因型，诊断β-地中海贫血等。在农业和畜牧业中，膜芯片法被用于物种的快速分类鉴定，比如对不同种类的海参进行快速准确的鉴定。在环境检测领域膜芯片被广泛用于环境微生物的监控，比如水体中赤藻类的快速检测，饮用水中沙门氏菌和大肠杆菌等病菌的检测等。在现代农业中，膜芯片技术可以被用于农作物的品种鉴定，寻找高产量、抗病虫、抗干旱、抗冷冻的种子资源，也可以用于商品检验检疫及转基因产品的监测等。将膜芯片技术应用于转基因水稻及其相关制品的检测是合适且可行的。

3.标准制定原则：

国内文献报道：杨立桃，赵志辉，丁嘉羽等发表于《中国食品卫生杂志》，2005年第17卷第2期“利用实时荧光定量PCR方法分析转基因水稻外源基因拷贝数”；王渭霞，赖凤香，洪利英等发表于《中国测试》，2009年11月第35卷第6期“应用多重PCR 技术快速检测抗虫转基因水稻”；王紫萱,易自力,王志成等发表于《遗传HEREDITAS》，2007年4月第29卷第4期“带npt-Ⅱ基因转基因水稻快速检测技术的建立”；陈春燕，赵颖文，李晓发表于《中国农学通报》，2013年第29卷第27期“转基因水稻发展态势研究”；陈睿,苏军发表于《福建农业学报》，2006年第21卷第4期“转基因水稻环境安全研究进展”；李伟丰,杨朗发表于《生物技术通报》，2006年第5期“转基因水稻检测方法的研究进展”。

从上述文献中可知：测定水稻样品中转基因成分的方法，目前多数采用荧光定量PCR和PCR电泳法，基因芯片法正在探索之中。与传统方法相比，膜芯片方法通过样本处理、核酸抽提、多重PCR扩增、膜芯片反向斑点杂交等实验过程，当天可获得检测结果，大大缩短了检验周期。在检测项目方面，一张膜基因芯片可以同时对多种外源基因并行检测，提高了检测通量。在检测结果判别方面，即可以进行肉眼可视化的结果判读，也可以配置芯片识读仪，自动扫描记录检测结果。在检测效率方面，通过配置全自动膜芯片杂交检测仪，可以实现同时对多个样本的全自动高通量检测，一次实验即可得出全部结果，比传统方法简便、快捷、更节省人力。

膜芯片在转基因水稻成分测定中的应用尚处于起步当中。因膜芯片法具有快速、简便、廉价、灵敏度高、假阳性率低、高通量、自动化等特点，因此，本标准方法的制定，对于膜芯片方法的推广，提高检验检疫工作效率，推动我国对外经济贸易的发展具有重要意义。转基因水稻检测膜芯片的研制和检测标准化将为转基因水稻产品的有效监管提供可靠依据。

4.工作过程

4.1：成立草案组并完成标准框架

2014年10月初成立起草组，确定起草组负责人。充分调研当前转基因成分筛检技术，结合我国现阶段转基因检测状况和在实际应用中遇到的问题，并综合现有标准和项目的研究成果，经与起草组成员研讨，形成标准框架，并制定计划实施方案。

4.2：关键技术验证和标准草案形成

起草组在充分调研当前主要转基因成分的基础上，确定目标待检转基因序列，重点选取主要抗虫和抗除草剂基因及其常见启动子、终止子序列。之后依次完成标准样本选取、关键技术验证、技术改进和优化、抽样检验、方案修正等方面工作，对标准草案的技术内容进行验证，并根据实验验证结果，进一步完善了标准技术内容。经过起草组成员反复研讨和修改，于2014年11月初形成标准草案。

4.3：形成标准征求意见稿

起草组先后组织召开了2次研讨会，对标准草案内容进行反复讨论，特别针对膜芯片法筛检的核心技术内容，讨论形成统一意见，并邀请相关领域专家审阅标准草案，在反复优化的基础上，于2014年12月底形成了征求意见稿。

4.4：论证意见并形成送审稿

起草组将于广泛征求意见后再次召开会议，反复论证公开征求的各类意见，研讨采纳与否以及理由，并进一步对标准文本进行了完善和修改，最终形成了送审稿。

5.标准制定依据：

水稻转基因方面，目前研究和推广最多的是耐除草剂转基因品系（LLRICE06和LLRICE62等）和抗虫转基因品系（如华恢1号(TT51)，Bt汕优63（Bt63）等）。美国于1999年批准了Bayer CropScience公司研发的耐除草剂水稻LLRICE06和LLRICE62的商业化种植,加拿大和墨西哥批准进口,可以食用，LLRICE06和LLRICE62转基因品系中含有一个或多个草丁膦乙酰转移酶基因（BAR）基因拷贝，该基因的启动子和终止子分别是花椰菜花叶病毒35S启动子（CaMV35S-P）和花椰菜花叶病毒35S终止子（CaMV35S-T）。2009年8月17日，我国农业部发放了华中农业大学培育的两种转基因水稻“华恢1号”和“Bt汕优63”的生物安全证书，这两个品系都中含有Bt融合型杀虫蛋白基因Cry1Ac/Cry1Ab和人工合成的农杆菌胭脂碱合成酶基因(nos)终止子。

根据目前水稻转基因情况，以及可获得转基因水稻标准品的实际情况，确定了6种外源转基因序列和1种水稻內源基因序列（水稻GOS9基因）作为膜芯片检测指标。7个指标分别如下：GOS9：（水稻GOS9基因）， BAR：（草丁膦乙酰转移酶基因）， Cry1Ab：（苏云金芽孢杆菌杀虫毒蛋白cryIA(b)基因）， Cry1Ac：（苏云金芽孢杆菌杀虫毒蛋白cryIA(c)基因）， CaMV35S-P：（花椰菜花叶病毒35S启动子）， CaMV35S-T：（花椰菜花叶病毒35S终止子）， NOS-3’：（胭脂碱合成酶基因终止子）。

5.1转基因标准品：

为了验证转基因检测膜芯片的实际检测效果，购买了2种转基因标准品和1种非转基因标准品，相关信息见表1和表2。

表1.转基因标准品订购信息

| 项目 | 订货号 | 生产厂家 | 型号及规格描述 | 标准品名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0306-I5 | Bayer CropScience | Leaf Tissue DNA | 10 µg | LLRice62 |
| 2 | GBW10073 | 中国计量科学研究院 | 5.03% 质量分数种子粉 | 1 g | BT63 |
| 3 | 0306-D3 | Bayer CropScience | Leaf Tissue DNA | 10 µg | Non-Modified |

表2.转基因标准品转基因成分信息

| 标准品名称 | 转基因成分 |
| --- | --- |
| LLRice62 | BAR, CaMV35S-P, CaMV35S-T |
| BT63 | Cry1Ab, Cry1Ac, NOS-3’ |
| Non-Modified | ---- |

5.2转基因水稻标准品基因组DNA含量：

采用商品化植物基因DNA提取试剂盒,提取水稻标准品BT63的基因组DNA,使用紫外分光光度计对提取后的DNA进行定量,相关实验数据列于表3。

表3.转基因水稻标准品基因组DNA含量

| Sample ID | ng/µL | A260 | A280 | 260/280 | 260/230 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BT63 | 72.50 | 1.450 | 0.736 | 1.97 | 0.80 |

6.实验方法介绍：

提取转基因样品核酸后，对核酸进行定量。针对6种外源基因片段和1种水稻內源基因片段设计引物，以基因组DNA为模板进行多重PCR扩增。扩增产物与固定有7种目标基因特异性探针的膜芯片进行反向斑点杂交，检测结果可以用肉眼直接判断，或是用芯片识读仪对杂交芯片进行扫描并判定结果。

6.1试剂组分：

水稻转基因膜芯片法试剂组分和存放条件如表4所示。

表4.膜芯片法试剂组分

| 名称 | 主要成分 | 存放条件 |
| --- | --- | --- |
| 多重PCR即用型预混液 | Multiplex PCR Master Mix | -20℃ |
| 多重PCR引物预混液 | 引物组合，每条引物2μM | -20℃ |
| 无核酸酶灭菌水 | 超纯水 | -20℃ |
| 转基因标准品基因组DNA | 基因组DNA，50 ng/µL | -20℃ |
| 阳性寡核苷酸单链DNA | Positive-Oligo,10μM | -20℃ |
| 去活化液 | 100 mmol NaOH | 室温 |
| 去活化清洗液 | 2xSSPE, 0.1% SDS | 室温 |
| 杂交液 | 2xSSPE, 0.1% SDS | 室温 |
| 杂交清洗液 | 2xSSPE, 0.5% SDS | 室温 |
| 酶孵育液 | 2xSSPE, 0.5% SDS | 室温 |
| 碱性磷酸酶标记链霉亲和素 | AP-streptavidin | 4℃ |
| 孵育清洗液1 | 2xSSPE, 0.5% SDS | 室温 |
| 孵育清洗液2 | 2xSSPE | 室温 |
| BCIP/NBT显色底物 | 5-溴-4-氯-3-吲哚磷酸和氯化硝基四氮唑兰（NBT/BCIP） | 4℃ |
| 膜芯片 | 固定有核酸探针的膜芯片 | 室温 |

6.2膜芯片制备：

采用微定量喷点式膜芯片点样仪，将各个核苷酸探针(探针浓度25μM)分布在带负电荷尼龙膜芯片上的特定位置区域。芯片表面包被的探针布局如表B1。

杂交阳性对照：PC，监测芯片杂交过程是否正常。

内对照：GOS9，指膜芯片上用来质控PCR扩增过程是否正常的对照，使用水稻特异性内源基因GOS9扩增片段互补的一段寡核苷酸作为探针。

阴性对照：NC，指膜芯片上用来质控探针杂交特异性的对照。一般使用一段与靶标分子序列相近或无关的寡核苷酸作为探针。

表5.水稻转基因检测膜芯片点阵示意图

GOS9：（水稻GOS9基因）， BAR：（草丁膦乙酰转移酶基因）， Cry1Ab：（苏云金芽孢杆菌杀虫毒蛋白cryIA(b)基因）， Cry1Ac：（苏云金芽孢杆菌杀虫毒蛋白cryIA(c)基因）， CaMV35S-P：（花椰菜花叶病毒35S启动子）， CaMV35S-T：（花椰菜花叶病毒35S终止子）， NOS-3’：（胭脂碱合成酶基因终止子），PC：（阳性对照核酸探针），NC：（阴性对照核酸探针）。

6.3 引物序列：

表 6.PCR反应使用的引物序列

| 目标基因 | 引物名称 | 序 列 | 扩增片段大小（bp） |
| --- | --- | --- | --- |
| BAR | Forward | 5'-CGTCTGCGGGAGCGCTATCC-3' | 168bp |
|  | Reverse | 5'-biotin-GTAGAGCGTGGAGCCCAGTC-3' |  |
| Cry1Ab | Forward | 5'-GACATGAACAGCGCCTTGAC-3' | 164bp |
|  | Reverse | 5'-biotin-TTGATGGTTGCAGCATCGAA-3' |  |
| Cry1Ac | Forward | 5'-GTTAGACTCAACAGCAGTGGA-3' | 161bp |
|  | Reverse | 5'-biotin-GAGAAGATGGATGAATTACCCCA-3' |  |
| CaMV35S-P | Forward | 5'-GGCCATCGTTGAAGATGCCTC-3' | 144bp |
|  | Reverse | 5'-biotin-TCATCCCTTACGTCAGTGGA-3' |  |
| NOS-3’ | Forward | 5'-TGCATGACGTTATTTATGAGATGGGTTT-3' | 113bp |
|  | Reverse | 5'-biotin-GCGCGCGATAATTTATCCTAGTTT-3' |  |
| CaMV35S-T | Forward | 5'-CCAGATAAGGGAATTAGGGTTC-3' | 132bp |
|  | Reverse | 5'-biotin-ACTGGATTTTGGTTTTAGGAATTAGA-3' |  |
| GOS9 | Forward | 5'-GACGATCCGTAGTGGAGC-3' | 117bp |
|  | Reverse | 5'-biotin-GTAATCGTAGTTGGATTTCCACC-3' |  |

6.4探针序列:

表 7.目标基因探针序列

| 名称 | 序列 | 修饰基团 |
| --- | --- | --- |
| BAR | 5'-CGCAACGCCTACGACTGGACGGCCGAGTCGACCGTGTACGTCTCCCCCCGCCACCAGCG-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| Cry1Ab | 5'-GCAGCTAATCTTCACCTCAGCGTGCTTCGAGACGTTAGCGTGTTTGGGCAAAGGTGGGG-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| Cry1Ac | 5'-TCTACCAGATATAGAGTTCGTGTGAGGTATGCTTCTGTGACCCCTATTCACCTCAACGT-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| CaMV35S-P | 5'-AGGAGCATCGTGGAAAAAGAAGACGTTCCAACCACGTCTTCAAAGCAAGTGGATTGATG-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| NOS-3’ | 5'-TTATGATTAGAGTCCCGCAATTATACATTTAATACGCGATAGAAAACAAAATATAGCGC-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| CaMV35S-T | 5'-AGCATATAAGAAACCCTTAGTATGTATTTGTATTTGTAAAATACTTCTATCAATAAAAT-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| GOS9 | 5'-GCCTTTACATACGTTGGCACGGACGGGAATGAACATCTTGCAGGTCCTTGGGGTGGTGG-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| PC | 5'-GCATCCAGATCAGAAGCAATAATGAGCAGTGCGAGAAGAACGAGTGTCCAAAGTACCAG-3' | 5'-AminolinkerC6 |
| NC | 5'-GGTTCCTTGAGAAATGTTTTACGGGATTACTTCCATGTTTGTTGGATGATCCTATTTTC-3' | 5'-AminolinkerC6 |

6.5多重PCR反应体系：

采用商业化多重PCR试剂盒进行多重PCR扩增，体系中每条引物终浓度为0.2μM。实际应用检测时，利用转基因水稻标准品的基因组DNA作为阳性质控，非转基因水稻标准品的基因组DNA作为阴性质控，核酸提取空白作为空白质控，以对后续的PCR扩增体系、膜芯片杂交反应进行质控。多重PCR反应体系如表8所示：

表 8.PCR反应体系

| 反应液组成 | 检测反应 | 阳性质控 | 阴性质控 | 空白质控 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Multiplex PCR Master Mix | 25μL | 25μL | 25μL | 25μL |
| Multiplex PCR primer Mix | 5μL | 5μL | 5μL | 5μL |
| 检测样品基因组DNA | 200ng | / | / | / |
| 转基因水稻标准品基因组DNA | / | 200ng | / | / |
| 非转基因水稻标准品基因组DNA | / | / | 200ng | / |
| 核酸提取空白 | / | / | / | 10μL |
| 无核酸酶灭菌水 | up to 50μL | up to 50μL | up to 50μL | up to 50μL |

PCR体系最终含有MgCl2 1.5mM, dNTP(含dUTP) 0.4mM， UDG酶1U，Taq酶 2U，每条引物0.2μM。

6.6 PCR反应参数：

根据商业化多重PCR试剂盒说明，并结合引物退火温度设置PCR反应参数，PCR反应参数列于表9中。

表 9.PCR反应参数

| 步骤 | 温度 | 反应时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 37 ℃ | 10min |
| 2 | 95 ℃ | 10min |
| 3 | 95 ℃ | 30s |
| 4 | 55 ℃ | 30s |
| 5 | 72 ℃ | 30s |
| 3、4、5 循环40次 |
| 6 | 72 ℃ | 10min |
| 7 | 4℃ | 保温 |

6.7 膜芯片杂交：

6.7.1杂交体系配制：

按照表10 配制杂交体系。

表 10. 杂交体系

| 组 份 | 体 积（μL） |
| --- | --- |
| 杂交液（2x SSPE, 0.1% SDS） | 979 |
| PCR扩增产物 | 20 |
| 阳性寡核苷酸单链DNA(PositiveOligo,10μM) | 1 |
| 总体积 | 1000 |

注：阳性寡核苷酸单链DNA(Positive-Oligo,10μM)：核苷酸序列与阳性对照核酸探针（PC）序列互补，用于膜芯片杂交过程质量控制，5’端带生物素（biotin）标记，序列如下：

5'-biotin-CTGGTACTTTGGACACTCGTTCTTCTCGCACTGCTCATTATTGCTTCTGATCTGGATGC-3'

6.7.2 酶孵育体系配制：

按照表 11 配制酶孵育体系液，用前新鲜配制。

表 11. 酶孵育体系

| 组 份 | 体 积（μL） |
| --- | --- |
| 孵育液（2xSSPE, 0.5% SDS） | 999.5 |
| 碱性磷酸酶标记链霉亲和素（AP-streptavidin） | 0.5 |
| 总体积 | 1000 |

6.7.2膜芯片杂交：

6.7.2.1手动杂交：

将膜芯片置于杂交盒内，按表12进行手动杂交。杂交过程在分子杂交炉中进行。

表 12. 膜芯片手动杂交过程

| 过程名称 | 步骤 |
| --- | --- |
| 去活化 | 加入去活化液（0.1M NaOH），37℃，8分钟，吸除去活化液。 |
| 去活化清洗 | 加入去活化清洗液（2xSSPE, 0.1% SDS），60℃，5分钟，吸除去活化清洗液。 |
| 杂交 | 加入杂交体系液，42℃，45分钟，吸除杂交体系液。 |
| 杂交清洗 (2次) | 加入杂交清洗液（2xSSPE/0.5% SDS），52℃，5分钟，吸除杂交清洗液，该过程重复2次。 |
| 酶孵育 | 加入酶孵育液（Alkaline Phosphatase Streptavidin（碱性磷酸酶标记的链霉亲和素）1:2000 in 2xSSPE/0.5% SDS），42℃，30分钟，吸除酶孵育液。 |
| 孵育清洗1 (2次) | 加入孵育清洗液1（2xSSPE，0.5% SDS），42℃，5分钟，吸除孵育清洗液1，该过程重复2次。 |
| 孵育清洗2 (2次) | 加入孵育清洗液2（2xSSPE），37℃，5分钟，吸除孵育清洗液2，该过程重复2次。 |
| 显色 | 加入显色液（BCIP/NBT，5-溴-4-氯-3-吲哚磷酸和氯化硝基四氮唑兰），37℃，静止显色15分钟，吸除显色液。 |
| 显色清洗 (2次) | 加入去离子水，37℃，5分钟，吸除去离子水，该过程重复2次。 |
| 结果判读 | 根据杂交点显色情况进行结果判读 |

6.7.2.2自动杂交：

按膜芯片自动杂交仪操作说明书开机，预热，之后将包装有膜芯片的杂交盒放入自动杂交仪中开始杂交过程，依次自动完成去活化、杂交、清洗、酶孵育、显色等步骤，自动完成杂交过程。

具体过程如表13所示。

表 13. 自动杂交仪测定过程

| 程序名称 | 试剂名称 | 温度（℃） | 时间（min） |
| --- | --- | --- | --- |
| 去活化 | 去活化液 | 37 | 8 |
| 去活化清洗 | 去活化清洗液 | 60 | 5 |
| 杂交 | 杂交液 | 42 | 45 |
| 杂交清洗 | 杂交清洗液 | 52 | 5 |
| 杂交清洗 | 杂交清洗液 | 52 | 5 |
| 酶孵育 | 孵育液 | 42 | 30 |
| 孵育清洗1 | 孵育清洗液1 | 42 | 5 |
| 孵育清洗1 | 孵育清洗液1 | 42 | 5 |
| 孵育清洗2 | 孵育清洗液2 | 37 | 5 |
| 孵育清洗2 | 孵育清洗液2 | 37 | 5 |
| 显色 | 显色液 | 37 | 15 |
| 显色清洗 | 去离子水 | 37 | 5 |
| 显色清洗 | 去离子水 | 37 | 5 |
| 结果判读 | 根据杂交点显色情况进行结果判读 |

膜芯片杂交操作示意图见图1。

图1 膜芯片杂交操作示意图

6.8膜芯片的结果判读：

显色后的膜芯片可以用肉眼直接判读检测结果，也可以使用膜芯片识读仪进行扫描分析。

6.8.1目测判读：

显色后的膜芯片可以用肉眼直接判读检测结果。阳性杂交信号为肉眼明显可见的蓝色斑点。如果杂交点部位没有显色，和膜芯片背景相同，则判读为阴性杂交信号。

6.8.2膜芯片识读仪判读

膜芯片显色后，使用膜芯片识读仪进行扫描分析，根据杂交点的灰度值判断检测结果，阳性杂交信号的判断阈值是3倍背景灰度值加上3倍背景灰度值标准差。

7．方法评估

7.1特异性评估：

取转基因标准品LLRice62（含转基因成分BAR、CaMV35S-P、CaMV35S-T）、转基因标准品BT63（含转基因成分Cry1Ab、Cry1Ac、NOS-3’）和非转基因水稻品系，按照“实验方法”中所述检测样本中转基因成分，每种标准品重复测试6次。结果如图2所示。

结果可见，各阳性杂交点显色清晰，无漏检、多检现象，6次重复实验结果一致，说明方法具有良好的检测特异性。

图2 膜芯片法特异性和可重复性评估结果

7.2可重复性和可再现性评估：

采用不同检测人员、不同批次检测试剂、不同检测场所，分三个批次测试膜芯片法的可重复性和可再现性。检测样本采用转基因标准品LLRice62（含转基因成分BAR、CaMV35S-P、CaMV35S-T）、转基因标准品BT63（含转基因成分Cry1Ab、Cry1Ac、NOS-3’）和非转基因水稻品系，按照“实验方法”中所述检测样本中转基因成分，单个批次中每种标准品重复测试3次。结果如图3所示。

结果可见，三个批次的重复实验结果一致，说明方法具有良好可重复性和可再现性。

图3 膜芯片法可重复性和可再现性评估结果

7.3灵敏度评估：

参照各国的转基因标识制度评估膜芯片法的检测灵敏度。欧盟规定转基因成分超过0.9%必须标识，巴西和澳大利亚的标识阈值是1%，韩国是3%，日本是5%。根据阈值范围选定三个值5%、2%、0.5%（质量分数）作为膜芯片法检测灵敏度的评估标准。检测样本采用转基因标准品LLRice62（含转基因成分BAR、CaMV35S-P、CaMV35S-T）、转基因标准品BT63（含转基因成分Cry1Ab、Cry1Ac、NOS-3’）和非转基因水稻品系，按照“实验方法”中所述检测样本中转基因成分，每种标准品重复测试3次，结果如图4a所示。结果可见，在5%、2%和0.5%三个评估标准下，检测符合度都非常良好。

为了进一步确认膜芯片法检测灵敏度，在0.5%的评估标准下，每个标准品重复检测10次，结果如图4b所示。结果可见，检测符合度良好，说明方法灵敏度达到0.5%转基因成分的检测限。

图4a 膜芯片法灵敏度评估结果（5%、2%和0.5%评估标准）

图4b 膜芯片法灵敏度评估结果（0.5%评估标准）

7.4稳定性评估：

分别评估膜芯片法相关试剂的短期稳定性和长期稳定性。

短期稳定性评估：将多重PCR相关试剂置于37℃，碱性磷酸酶标记链霉亲和素 (AP-streptavidin)和碱性磷酸酶化学显色底物NBT/BCIP置于4℃，其他试剂放于室温存放。分别在0天、7天、14天进行膜芯片检测，检测样本采用转基因标准品LLRice62（含转基因成分BAR、CaMV35S-P、CaMV35S-T）、转基因标准品BT63（含转基因成分Cry1Ab、Cry1Ac、NOS-3’）和非转基因水稻品系，按照“实验方法”中所述检测样本中转基因成分，每种标准品重复测试3次。结果如图5a所示。结果可见，试剂存放14天后检测信号无明显衰减，说明膜芯片法具有良好的短期稳定性。

长期稳定性评估：将多重PCR相关试剂分别置于4℃和-20℃，碱性磷酸酶标记链霉亲和素 (AP-streptavidin)和碱性磷酸酶化学显色底物NBT/BCIP置于4℃，其他试剂放于室温存放。分别在0月、3月、6月进行膜芯片检测，检测样本采用转基因标准品LLRice62（含转基因成分BAR、CaMV35S-P、CaMV35S-T）、转基因标准品BT63（含转基因成分Cry1Ab、Cry1Ac、NOS-3’）和非转基因水稻品系，按照“实验方法”中所述检测样本中转基因成分，每种标准品重复测试3次。结果如图5b和5c所示。结果可见，试剂存放6个月后检测信号无明显衰减，说明膜芯片法具有良好的长期稳定性。

图5a膜芯片法短期稳定性评估结果

图5b膜芯片法长期稳定性评估4℃结果

图5c膜芯片法长期稳定性评估-20℃结果

7.5膜芯片法与荧光定量PCR法比较评估：

比较评估方法采用中华人民共和国出入境检验检疫行业标准SN/T 2584《水稻及其产品中转基因成分实时荧光PCR检测方法》中规定的QPCR检测方法，QPCR法检测指标为该标准中所述的LLRICE62转化体特异性检测、TT51-1(Bt63)特异性cry1Ab/cry1Ac-NOS检测和內源基因GOS9检测。选定三个灵敏度阈值5%、2%、0.5%（质量分数）作为比较评估标准。检测样本采用转基因标准品LLRice62（含转基因成分BAR、CaMV35S-P、CaMV35S-T）、转基因标准品BT63（含转基因成分Cry1Ab、Cry1Ac、NOS-3’）和非转基因水稻品系。膜芯片法检测过程按照“实验方法”中所述，荧光定量法按照标准SN/T 2584中所述。每种标准品重复测试3次，结果如图6所示。结果可见，在5%、2%和0.5%三个评估标准下，膜芯片法和荧光定量法检测符合度良好。在低至0.5%转基因成分检测限下，膜芯片法与荧光定量法检测结果是同等的。我们实验发现，在低至0.1%转基因成分时，在一些转基因片段的检测结果中，荧光定量方法较膜芯片法检出结果稳定。

图6膜芯片法与荧光定量PCR法比较评估结果

7.6膜芯片法实际应用评估：

为了检验膜芯片法的实际应用效果，从市场上购买了10份水稻样品或水稻加工产品，包括三份散装大米、三份品牌袋装大米、两份婴幼儿米粉、两份大米雪饼,具体见图7a和图7b。各待测样品按照“实验方法”中所述检测转基因成分，每种样品重复测试2次，同时在抽提的样品基因组DNA中分别掺入0.5%的LLRice62和0.5%的BT63的基因组DNA，掺入后的样本作为阳性对照使用，样品检测结果如图7a和7b所示。实验中，利用转基因水稻标准品LLRice62和BT63的基因组DNA作为阳性质控，非转基因水稻标准品的基因组DNA作为阴性质控，核酸提取空白作为空白质控，对PCR扩增体系、膜芯片杂交反应进行质控，质控对照结果如图7c所示。结果可见，各质控对照检测结果正常，10份市售样品中都没有检测出待检转基因成分。

图7a膜芯片法实际应用评估结果（样本1-5）

图7b膜芯片法实际应用评估结果（样本6-10）

图7c膜芯片法实际应用评估结果（质控对照）

7结论

通过技术论证和实样检测的结果显示，膜芯片法测定水稻中转基因成分具有良好的特异性、可重复性、灵敏度和稳定性。膜芯片方法能够同时进行多样品、多项目检测，具有快速、灵敏、方便、准确、低成本、自动化、可视化、高通量的特点，是目前传统方法所不具备的。