ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

备案号：

DB15

内蒙古自治区地方标准

DB 15/ T—XXXX

饲料中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2 的测定

免疫亲和层析净化高效液相色谱法

Determination of aflatoxins B1 , B2 , G1 , G2 in feed—Cleanup by immunoaffinity chromatogaphy and determination by high-performance liquid chromatigraphy

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

内蒙古自治区质量技术监督局   发布

前    言

本标准按照GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准由内蒙古自治区质量技术监督局提出并归口。

本标准起草单位：内蒙古赤峰出入境检验检疫局。

附录A为资料性附录。

本标准主要起草人：姜兆兴、王智亮、李智瑾、曹旭、赵瑞霞、任立新、赵敏、张鹏翔、杨春燕、刘振伟。

饲料中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的测定免疫亲和层析净化高效液相色谱法

- 范围

本标准规定了免疫亲和层析净化高效液相色谱法测定饲料中黄曲霉毒素的条件和详细分析步骤。

本标准适合于饲料中配合、浓缩饲料和单一饲料中黄曲霉毒素B1、黄曲霉毒素B2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素G2含量的测定。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 14699.1  饲料 采样

GB/T 20195  动物饲料  试样的制备

- 方法原理

试样经过甲醇-水提取，通过含有黄曲霉毒素特异性抗体的免疫亲和层析柱净化，用水将免疫亲和柱上杂质除去，以甲醇洗脱，洗脱液通过带荧光检测器的高效液相色谱仪柱后碘溶液衍生测定，外标法定量。

- 试剂和材料

除特殊注明外，本法所用试剂均为分析纯，水符合GB/T 6682中一级水的规定。

4.1  甲醇（CH3OH）：色谱纯。

4.2  甲醇-水（7+3）：取70 mL甲醇加30 mL水。

4.3  甲醇-水（45+55）：取45 mL甲醇加55 mL水。

4.4  苯：色谱纯。

4.5  乙腈：色谱纯。

4.6  苯-乙腈：（98+2）：取2 mL乙腈加98 mL苯。

4.7  氯化钠（NaCl)。

4.8  黄曲霉毒素标准品（黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2）：纯度≥97.0％。

4.9  黄曲霉毒素标准储备溶液：分别精密称取黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2标准品各10 mg至棕色容量瓶中，先加入2 mL乙腈溶解后，再用苯稀释至100 mL，配制成100 µg/ mL的标准储备液，避光，置-20℃保存备用，保存期3个月。

警告：由于霉菌毒素毒性很强，试验人员应注意自我保护。操作时，应避免吸入、接触霉菌毒素标准溶液。配置溶液应在通风橱内进行，工作时应注意戴眼镜、穿工作服、戴医用乳胶手套。凡接触霉菌毒素的容器，需浸入1%次氯酸钠溶液，过夜后清洗。同时，为降低接触霉菌毒素的机会，本标准鼓励直接购买并使用霉菌毒素的有证标准储备液。

4.10 黄曲霉毒素混合标准工作液：分别吸取一定量的黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2标准储备液，置于棕色容量瓶中，用苯-乙腈（4.6）溶液稀释成浓度为1.00 µg/mL黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2混合标准工作液，保存于4℃冰箱中，保存期1个月。

4.11 混合标准系列工作溶液：分别吸取一定量的混合标准储备液（4.10），用苯-乙腈（4.6）稀释成浓度为1.0 μg/L～100.0 μg/L的混合标准系列工作溶液，临用新配。

4.12 柱后衍生溶液（0.05％碘溶液）：称取0.1 g碘，溶解于20 mL甲醇后，加纯水定容至200 mL，以0.45 μm的尼龙膜过滤，4℃避光保存。

4.13 黄曲霉毒素免疫亲和柱：Beacon黄曲霉毒素免疫亲和柱，或效果相当者。

4.14针式尼龙滤膜：0.45μm。

- 仪器和设备

5.1  高效液相色谱仪：具有360 nm激发波长和450 nm发射波长的荧光检测器。

5.2  黄曲霉毒素柱后衍生系统。

5.3  分析天平：0.01 g。

5.4  玻璃纤维滤纸：直径11 cm，孔径1.5 μm。

5.5  玻璃注射器：10 mL，20 mL。

5.6  玻璃试管：直径12 mm，长75 mm，无荧光特性。

5.7  高速匀质器：18 000 r/min～22 000 r/min。

5.8  超声波清洗器。

5.9  空气压力泵。

5.10  微量注射器：100 μL。

5.11 色谱柱：C18柱（柱长150 mm，内径4.6 mm，填料直径5 μm）。

- 分析步骤

6.1采样和试样制备

按GB/T 14699.1抽取有代表性的饲料样品，用四分法缩减取200 g，按照GB/T 20195的规定制备样品，粉碎后过1 mm孔筛，混匀，装入磨口瓶中低温保存备用。

6.2提取

准确称取经过磨细（粒径小于1 mm）的试样 25.0 g于250 mL具塞锥形瓶中，加入5.0 g氯化钠（4.7）及甲醇-水（4.2）至125.0 mL，以均质器高速搅拌提取2 min或置于超声波清洗器中超声提取20 min。定量滤纸过滤，准确移取15.0 mL滤液并加入30.0 mL水稀释，用玻璃纤维滤纸过滤1～2次，至滤液澄清，备用。

6.3 净化

将免疫亲和柱连接于20.0 mL玻璃注射器下。准确移取15.0 mL样品提取液注入玻璃注射器中，将空气压力泵与玻璃注射器连接，调节压力使溶液以约6 mL/ min流速缓慢通过免疫亲和柱，直至2 mL～3 mL空气通过柱体。以10 mL水淋洗柱子两次，弃去全部流出液，并使2 mL～3 mL空气通过柱体。准确加入1.0 mL（V）色谱级甲醇（4.1）洗脱，流速为1 mL/min ～2 mL/min ，收集全部洗脱液于玻璃试管中，并通过0.45 μm针式尼龙滤膜，供检测使用。

6.4 测定

6.4.1   高效液相色谱条件

6.4.1.1 流动相：甲醇-水（4.3）。

6.4.1.2 流速：1.0 mL/min。

6.4.1.3 进样体积：20 μL。

6.4.1.4 柱后衍生化系统。

6.4.1.5 衍生溶液：0.05%碘液溶液（4.12）。

6.4.1.6 衍生溶液流速：0.2 mL/min。

6.4.1.7 反应管温度：70 ℃。

6.4.1.8 反应时间：1 min。

6.4.2   定量测定

在仪器最佳工作条件下，对样液及标准工作液进样（参考线性浓度范围为：2.0 μg/L～200.0 μg/L），采用标准溶液校正，外标法定量。样品溶液中待测物的响应值均应在仪器测定的线性范围内，当样品的上机液浓度超过线性范围时，需根据测定浓度，稀释后进行重新测定。在上述色谱条件下，黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2标准溶液高效液相色谱图参见附录A。

6.5 空白试样

用水代替试样，按6.2～6.4步骤做空白试验。

- 结果计算

样品中黄曲霉毒素B1、B2、G1和G2的含量（Xi）以微克每千克表示，按式（1）计算：

Χi=Csi×AiAsi×Vm×f	(1)

式中：

Csi—标准溶液中黄曲霉毒素i的含量，单位为微克每升（μg/L)；

Ai—试样溶液中黄曲霉毒素i的峰面积；

Asi—标准溶液中黄曲霉毒素i的峰面积；

V—样品定容体积，单位为毫升（mL）；

m—样品质量，单位为克（g）；

f—稀释倍数。

- 结果表示

平行测定结果用算数平均值表示，结果保留3位有效数字。

- 允许误差

在重复性条件下获得的2次独立测定结果的相对偏差应不大于20%。

- 检出限、定量限、回收率和精密度

10.1 检出限（LOD）和定量限（LQD）

黄曲霉毒素 B1、B2、G1、G2 的检出限为 1.0 µg/kg，定量限为2.0 µg/kg。

10.2 回收率和精密度

饲料中黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的添加回收率试验数据见表1。

表1 黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2的添加回收率试验数据

| 物质种类 | 添加浓度（µg/kg） | 回收率范围（%） |
| --- | --- | --- |
| 黄曲霉毒素B1 | 2.0 | 86.50～95.10 |
|  | 20.0 | 88.79～96.25 |
|  | 50.0 | 90.37～96.35 |
| 黄曲霉毒素B2 | 2.0 | 91.00～95.85 |
|  | 20.0 | 90.77～96.25 |
|  | 50.0 | 91.73～97.52 |
| 黄曲霉毒素G1 | 2.0 | 92.05～95.20 |
|  | 20.0 | 90.01～96.17 |
|  | 50.0 | 91.46～97.98 |
| 黄曲霉毒素G2 | 2.0 | 75.25～84.49 |
|  | 20.0 | 83.46～89.37 |
|  | 50.0 | 89.93～93.28 |

附录A

(资料性附录)

标准品色谱图

1-黄曲霉毒素G2 、2-黄曲霉毒素G1  、3- 黄曲霉毒素B2 、4-黄曲霉毒素B1

黄曲霉毒素B1、B2、G1、G2标准品色谱图

_________________________________

此处列出试验用黄曲霉毒素免疫亲和住的型号仅供参考，并不涉及商业目的，鼓励标准使用者尝试不同厂家和型号的黄曲霉毒素免疫亲和柱。