《水质 甲醇的测定

气相色谱法》（送审稿）

编制说明

《水质 甲醇的测定 气相色谱法》

标准编制组

2014年10月

目    录

1工作简况	3

1.1任务来源	3

1.2协作单位	3

1.3工作过程	3

2标准制订的必要性	3

2.1甲醇简介	3

2.2相关环保标准和环保工作的需要	3

3国内外分析方法研究现状	3

4标准制订的原则及主要内容	3

4.1标准制订的基本原则	3

4.2标准的主要技术内容	3

4.3标准制订的技术路线	3

5实验验证及结果	3

5.1主题内容与适用范围	3

5.2仪器和试剂	3

5.3干扰及消除	3

5.4样品	3

5.5分析步骤	3

5.6实验室间比对结果	3

5.7与国内外方法的比较	3

5.8质量保证和质量控制	3

5.9注意事项	3

6标准性质的建议说明	3

7对实施本标准的建议	3

参考文献	3

《水质 甲醇的测定  气相色谱法》

编制说明

1工作简况

1.1任务来源

根据陕西省质量技术监督局陕质监标[2013]第6号文件《关于下达2013年地方标准制修订项目计划的通知》精神，陕西省环境监测中心站成立编制组，开展《水质 甲醇的测定 气相色谱法》标准制定工作，该项目编号为：SDBXM060-2013。

1.2协作单位

西安市环境监测站

宝鸡市环境监测中心站

铜川市环境监测站

安康市环境监测站

商洛市环境监测站

杨凌示范区环境监测站

1.3工作过程

陕西省环境监测中心站在收到编制任务后，立即组织标准起草编制小组，制定标准编制计划。依据编制计划合理分工，开展深入论证工作，综合查阅国内外相关标准、文献，确定标准制定技术路线，制定实验方案，在此基础上开展标准编制工作。期间分别对多个方法关键参数进行优化实验研究，确定最佳实验条件，完成实验室内验证工作，以此为基础，联合省内多个实验室开展方法的实验室间验证工作。通过对上述实验获得数据的合理分析讨论，完成本标准文本（征求意见稿）的编制工作。并于2014年12月9日由省环境保护厅通过网络向我省各地市环境保护局、省住建厅、水利厅、卫生厅及省地质矿产实验研究所征集修改意见。在汇总各单位意见后，编制标准文本（送审稿）。

2标准制订的必要性

2.1甲醇简介

甲醇是醇类化合物的一种，分子式为CH3OH，分子量32.04，沸点64.7 C。是无色有特殊气味易挥发的液体，具有易流动、易燃、易爆的特点。该物质对中枢神经系统有麻醉作用，还会对视神经和视网膜造成损害，误饮5～10毫升能双目失明，大量饮用会导致死亡。甲醇作为一种重要的工业原料及试剂，在化学合成、农药生产和科学研究等领域被广泛使用。

2.2相关环保标准和环保工作的需要

由于甲醇具有上述理化性质，能够在水体、空气及土壤等环境介质中存在，其毒性给广大人民群众财产以及生产和生活造成了一定的伤害。随着我省工农业生产不断发展，甲醇生产、储存、使用和运输越来越频繁，但目前与之相适应的检验方法、水环境质量标准以及排放标准却不够完善。就检验方法而言现阶段水中甲醇的测定还没有统一的标准方法。

因此，为切实贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国水污染防治法》，保护环境，保障人体健康，统一检验方法，为进一步制定环境质量标准及排放标准奠定基础，拟制定本标准。

3国内外分析方法研究现状

美国环保署（EPA）方法中测定水中甲醇方法有很多，主要从样品采集、保存、样品提取（前处理）、分析及质量保证等方面进行了规定。EPA方法中甲醇样品提取（前处理）方法主要有EPA Method 5021A[[] EPA Mehtod 5021a.]，5031[[] EPA Mehtod 5031.]。5021A为样品中挥发性有机物顶空方法；5031为水样中具有挥发性、不可吹扫且水溶性好的挥发性有机物共沸蒸馏法。分析方法有8260[[] EPA Method 8260.]和8015[[] EPA Method 8015c.]，其中8260为测定挥发性有机物的气相色谱/质谱法（GC/MS），EPA建议该方法与5031方法结合使用；8015为测定非卤代挥发性有机物的气相色谱法（GC），建议该方法与5021A和5031结合使用。总体而言，5031操作过程较为繁琐，所需设备复杂，不利于大量样品的分析。而气相色谱/质谱法较气相色谱法而言，具有定性准确，灵敏度高等优点，但设备价格昂贵，维护费用较高，且甲醇分子量较小，不适合气相色谱－质谱法（EI源）分析。

目前国内水质甲醇的测定方法主要有分光光度法和气相色谱法，但还未有现行有效的国家标准及行业标准。分光光度法多见于文献报道，汪桂林等人[[] 汪桂林等。变色酸比色法测定甲胺生产废水中甲醇[J], 环境监测管理与技术，2008 20(4): 37-39。]对变色酸分光光度法测定废水中甲醇进行了研究，对最大吸收波长、显色剂用量、酸用量、检出限及加标回收率等进行了研究，该方法具有操作简便，成本低廉等优点，但其检出限较高，并且易受其他醛类物质及色度干扰，不利于水中甲醇的定性和定量分析。气相色谱法方面，在已发布的上海市地方标准—《污水综合排放标准》（DB31/199-2009）[[] 上海市环境保护局 上海市质量技术监督局。污水综合排放标准[M]，2009。

]中，附录G1规定了水和废水中甲醇的测定方法为气相色谱法。该方法采取直接进样的方式，将样品引入色谱系统，分离后经FID检测，外标法定量计算样品浓度，但该标准中未对方法的检出限、线性范围等要素进行说明。

4标准制订的原则及主要内容

4.1标准制订的基本原则

（1）方法检出限和测定范围满足环保工作的要求，并为后续环境质量标准及排放标准的制定积累技术资料。

（2）方法准确可靠、满足各项方法特性指标的要求。

（3）方法具有普遍适用性，易于推广使用。

（4）按照《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ/T 168-2010）、《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009）的要求制定。

4.2标准的主要技术内容

（1）本标准对适用范围进行了规定：适用于地表水、地下水、生活污水及工业废水中甲醇的测定。

（2）本标准对方法原理、样品采集和存储，以及所用试剂及设备进行了规定。

（3）本标准给出了不同样品引入条件下的设备参考条件，并明确了标准品和样品的分析过程。

（4）本标准给出了明确的样品结果计算公式，并对方法检出限的计算进行了规定。

（5）本标准还明确了质量控制手段及注意事项等内容。

4.3标准制订的技术路线

（1）本标准采用气相色谱法测定水中甲醇，根据水样类型的不同，选择静态顶空或直接进样的样品引入方式。查阅国内外标准及文献，选择合适的实验路线。

（2）组织专家进行论证，确定技术路线，拟定实验方案。并在借鉴国外标准及相关方法研究的基础上，对有关内容进行整理修改。通过优化实验，摸索最佳实验条件，确定比较理想的实验参数，按照规范确定实验方案，根据实验方案，进行实验室内的试验。

（3）进行实验室间验证。

（4）编制标准文本征求意见稿和编制说明。

（5）对征求的意见进行汇总，编制标准文本的送审稿和编制说明。

（6）送审稿经审查合格后，提交标准文本的报批稿和编制说明。

（7）报批稿经审查后，标准发布。

技术路线见图1。

标准管理部门下达制订计划

成立标准编制组

标准编制组进行文献调研

标准编制组通过初步试验确定实验方案

开题论证，确定方法验证技术路线和疑难问题解决途径

进行实验室内实验，完善实验方案

标准编制单位按要求选择验证实验室，开展实验室间验证工作

标准编制组编写标准征求意见稿及编制说明

标准编制组对征求的意见进行汇总，形成送审稿及编制说明

送审稿经审查合格后，提交报批稿及编制说明

报批稿经审查合格后标准管理部门进行批准、编号、发布

标准管理部门下达制订计划

成立标准编制组

标准编制组进行文献调研

标准编制组通过初步试验确定实验方案

开题论证，确定方法验证技术路线和疑难问题解决途径

进行实验室内实验，完善实验方案

标准编制单位按要求选择验证实验室，开展实验室间验证工作

标准编制组编写标准征求意见稿及编制说明

标准编制组对征求的意见进行汇总，形成送审稿及编制说明

送审稿经审查合格后，提交报批稿及编制说明

报批稿经审查合格后标准管理部门进行批准、编号、发布

图1 标准制定技术路线图

5实验验证及结果

5.1主题内容与适用范围

本方法是通过气相色谱法测定水中甲醇含量。使用静态顶空或直接进样方式将样品引入色谱系统，经色谱柱分离后氢火焰离子化检测器检测，记录目标物保留时间和峰面积，外标法定量计算样品中甲醇含量。

本方法适用于地表水、地下水、生活污水和工业废水中甲醇的测定。

5.2仪器和试剂

5.2.1仪器

气相色谱仪：Agilent 7890A，配氢火焰离子化检测器（FID）（美国Agilent公司）；

色谱柱：色谱柱1 HP-INNOWAX（或相同极性），30 m � 0.53 mm � 1.0 m（美国Agilent公司）；色谱柱2 HP-PLOT Q（或相同极性），30 m � 0.53 mm � 40 m（美国Agilent公司）；

顶空进样设备：DANI 8650顶空进样器（意大利DANI公司），20mL顶空瓶，带聚四氟乙烯密封硅胶垫。

5.2.2试剂和材料

甲醇（色谱纯，美国TEDIA公司）；

氯化钠、硝酸钠、硝酸钾、无水硫酸钠、氯化铵、柠檬酸钠（优级纯，天津化学试剂有限公司），使用前450 �C烘两小时；

超纯水（电阻大于18.2MΩ）。

5.2.3试剂的配制

标准储备液：可以购买有证标准物质作为标准储备液。也可以进行配制：在100 mL容量瓶装入适量超纯水，将其置于万分之一天平上（总重量不能超过天平最大承重量），待天平稳定后读取数值。用滴管滴加适量色谱纯甲醇，待天平稳定后读取数值，记录甲醇加入质量，然后定容至刻线，同时计算溶液浓度（最终浓度根据不同进样方式需要而定），4 C保存。

标准使用液：每次分析时根据需要用标准储备液进行稀释。稀释方法为：取一定体积甲醇标准储备液于100 mL容量瓶中，用超纯水定容至刻线备用。

5.3干扰及消除

由于氢火焰离子化检测器具有较高灵敏度，样品中的杂质易对测定结果及设备产生干扰。对于直接进样方式，采用0.45m滤膜可以去除掉固态杂质；实验选用色谱柱1、2作为分析柱，能够将常见的试剂如丙酮、二氯甲烷、乙腈、乙醇、正己烷等与甲醇实现基线分离，避免干扰测定结果；静态顶空方式能够去除高沸点化合物对测定的干扰；在分析过程中，用色谱柱１和２双柱定性，也可排除假阳性结果。

5.4样品

样品应采集在棕色玻璃瓶中。采样前用待测水样将样品瓶清洗2～3次。采集的水样应充满样品瓶，加盖密封，及时分析。如需保存，应避光，4 �C以下冷藏，48 h内分析。

5.5分析步骤

5.5.1进样方式

对于地表水和地下水，将样品经过0.45 m滤膜过滤后，取一定体积样品手动或自动进样器直接引入色谱系统。

对于其他类型水样，采取静态顶空进样方式引入色谱系统。

5.5.2直接进样方式

将样品通过微量进样针引入进样口，同时对色谱柱类型、程序升温初始温度等条件进行优化，最终确定色谱条件如下：进样口温度：200 �C；检测器温度：220 �C；载气流量：3.0 mL/min；氢气流量：47 mL/min；空气流量：400 mL/min；程序升温：60 �C保持2 min，以15 �C/min升温至150 �C保持0 min，再以20 �C/min升温至200 �C保持2 min；色谱柱：色谱柱2。并对线性范围，精密度，准确度、方法检出限等进行实验。

图2为直接进样方式甲醇标准品色谱图，其保留时间为6.144 min。

图2 甲醇标准样品色谱图（直接进样）

（1）色谱柱的选择

对色谱柱固定相进行了选择，分别采用色谱柱1和2进行选择实验。结果发现，在相同色谱条件下，目标物在两根色谱柱上均能获得较好的保留。色谱柱1在初始阶段能够获得较好的峰型，且能够与乙醇、丙酮等其他干扰物质基线分离，但随着进样次数增加，目标物在色谱柱1上逐渐产生拖尾现象，导致对称性变差，峰展宽严重，不利于定量分析。而对于色谱柱2，目标物则一直保持较好的峰型，且能够与其他干扰物质如丙酮、乙腈、正己烷、二氯甲烷、乙醇、乙二醇等基线分离。因此直接进样方式，选择色谱柱2作为分析柱。

（2）程序升温初始温度的确定

程序升温初始温度对目标物的保留时间、色谱峰峰宽等因素均有影响。本实验在其他条件不变的情况下，将程序升温初始温度分别设为50、60、70和80 �C。由实验结果可见，随着初始温度的增加，目标物的保留时间逐渐变小，同时峰型有一定程度的后拖尾。这是由于低的初始温度有利于目标物在柱头聚焦，从而获得较好的峰型，但同时初始温度过低会使保留时间加大。结合甲醇的沸点，综合考虑初始温度设为60 �C。

（3）柱流量确定

在相同色谱条件下，柱流量直接决定了目标物在色谱柱中停留的时间，也间接影响了目标物的峰宽。实验分别在柱流量为2.0、3.0、4.0和5.0 mL/min条件下对目标物的保留情况及峰宽进行了选择。结合色谱柱内径、色谱仪最高流量设置以及分析时间等因素，最终确定柱流量为3.0 mL/min。

（4）线性范围确定

分别将5.2.3标准储备液按比例进行稀释，按照上述色谱条件进行分析。记录峰面积，考察该方法的线性范围。结果显示，在1.105-1105 mg/L浓度范围内，甲醇具有良好的线性关系，线性相关系数为0.9999。具体结果见表1。

表1 直接进样方式线性范围表

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度(mg/L) | 1.105 | 2.21 | 5.525 | 11.05 | 22.1 | 55.25 | 110.5 | 221 | 442 | 663 | 884 | 1105 |
| 峰面积 | 0.25144 | 0.48947 | 1.14031 | 2.29056 | 4.05079 | 10.0245 | 20.8295 | 39.62947 | 80.7264 | 122.0466 | 162.2318 | 202.7222 |
| 线性回归方程 | y = 0.1834x + 0.0176 |
| 线性相关系数 | 0.9999 |

（5）精密度测试

分别将不同浓度的样品，按照确定的色谱条件进行分析。每个浓度样品平均测定七次。记录峰面积，计算实测浓度值，并计算标准偏差和相对标准偏差。结果见表2。

表2 直接进样方式精密度测试结果表

| 测定次数 | 配制浓度(mg/L) | 峰面积 | 实测浓度(mg/L) | SD | 实测平均值(mg/L) | RSD(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.525 | 1.14567 | 6.177045 | 0.2499 | 5.718 | 4.37 |
| 2 |  | 1.07071 | 5.768321 |  |  |  |
| 3 |  | 1.05488 | 5.682007 |  |  |  |
| 4 |  | 0.997299 | 5.368043 |  |  |  |
| 5 |  | 1.07019 | 5.765485 |  |  |  |
| 6 |  | 1.06441 | 5.733969 |  |  |  |
| 7 |  | 1.02707 | 5.530371 |  |  |  |
| 1 | 11.05 | 2.183935 | 11.60726 | 0.0722 | 11.02 | 0.66 |
| 2 |  | 2.099960 | 11.15771 |  |  |  |
| 3 |  | 2.071821 | 11.00707 |  |  |  |
| 4 |  | 2.100868 | 11.16257 |  |  |  |
| 5 |  | 1.972817 | 10.47707 |  |  |  |
| 6 |  | 1.990843 | 10.57357 |  |  |  |
| 7 |  | 2.099841 | 11.15707 |  |  |  |
| 1 | 110.5 | 19.5477 | 106.5153 | 1.362 | 106.7 | 1.28 |
| 2 |  | 19.2554 | 104.9215 |  |  |  |
| 3 |  | 19.2959 | 105.1423 |  |  |  |
| 4 |  | 19.9277 | 108.5872 |  |  |  |
| 5 |  | 19.7274 | 107.4951 |  |  |  |
| 6 |  | 19.5626 | 106.5965 |  |  |  |
| 7 |  | 19.7911 | 107.8424 |  |  |  |

（6）准确度测试

在上述最优化色谱条件下，分别对高中低浓度样品进行加标回收测试，加标回收测试结果见表3。

表3 直接进样方式加标回收测试结果表

| 测定 次数 | 加标前样品峰面积 | 加标前样品浓度(mg/L) | 加标量(mg/L) | 加标后样品峰面积 | 加标后样品浓度(mg/L) | 加标回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1.11411 | 6.005 | 4.38 | 1.82576 | 9.885 | 88.6 |
| 2# | 1.11121 | 5.989 | 4.38 | 1.82576 | 9.885 | 88.9 |
| 3# | 1.09118 | 5.880 | 4.38 | 1.82576 | 9.885 | 91.4 |
| 1# | 1.99542 | 10.514 | 8.76 | 3.39978 | 18.032 | 85.8 |
| 2# | 1.97674 | 10.414 | 8.76 | 3.39642 | 18.014 | 86.8 |
| 3# | 2.00046 | 10.541 | 8.76 | 3.45376 | 18.321 | 88.8 |
| 1# | 19.47572 | 106.123 | 99.45 | 36.0816 | 196.667 | 91.0 |
| 2# | 19.39871 | 105.703 | 99.45 | 36.09812 | 196.757 | 91.6 |
| 3# | 19.48886 | 106.194 | 99.45 | 36.08799 | 196.702 | 91.0 |

（7）方法检出限

根据《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》（HJ168-2010） 检出限即用特定的分析方法在给定的置信度内可从样品中定性检出待测物质的最低浓度或最小量。

按照样品分析的全部步骤，重复n（≧7）次空白加标试样，将测定结果换算为样品中的浓度或含量，计算n次平行测定的标准偏差，按公式计算方法的检出限：

MDL＝t(n-1,0.99)�S

式中：MDL:方法的检出限

n:样品平行测定的次数

t：自由度为n-1,置信度为99%时的t分布（单侧）

S：n次平行测定的标准偏差

表4 t值表

| 平行测定次数n | 自由度n-1 | t(n-1,0.99) |
| --- | --- | --- |
| 7 | 6 | 3.143 |
| 8 | 7 | 2.998 |
| 9 | 8 | 2.896 |
| 10 | 9 | 2.821 |
| 11 | 10 | 2.764 |
| 16 | 15 | 2.602 |
| 21 | 20 | 2.528 |

方法检出限的实验结果见表5。

表5 直接进样方式方法检出限表

| 测定次数 | 峰面积 | 测定值(mg/L) | 均值（X，mg/L） | S | MDL(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.04567 | 5.631788 | 5.6400 | 0.147 | 0.46 |
| 2 | 1.07071 | 5.768321 |  |  |  |
| 3 | 1.05488 | 5.682007 |  |  |  |
| 4 | 0.997299 | 5.368043 |  |  |  |
| 5 | 1.07019 | 5.765485 |  |  |  |
| 6 | 1.06441 | 5.733969 |  |  |  |
| 7 | 1.02707 | 5.530371 |  |  |  |

5.5.3静态顶空进样方式

通过静态顶空方式将样品引入进样口，同时对顶空进样条件，如气液比、平衡温度、平衡时间、无机盐种类及用量等条件进行优化，同时考察线性范围、精密度和准确度等条件，确定方法检出限。

最终确定实验条件如下：

进样口温度：180 �C；检测器温度：220 �C；载气流量：3.5 mL/min；氢气流量：47 mL/min；空气流量：400 mL/min；程序升温：60 �C保持1 min，以8 �C/min升温至100 �C保持0 min，再以20 �C/min升温至200 �C保持2 min；色谱柱：色谱柱1。

顶空条件：顶空平衡温度85 �C；平衡时间20 min，传输管线温度：180 �C；进样体积：1 mL；20 mL顶空瓶中加入10.00 ml水样，同时加入2.00 g氯化钠。

图3为顶空进样方式甲醇标准品色谱图，其保留时间为3.025 min。

图3 甲醇标准样品色谱图（顶空进样）

（1）顶空条件优化

静态顶空进样方式，取一定体积空白加标水样，加入一定量的盐，设定传输管线温度180 �C，轻微振摇，对下列条件进行优化和研究。

A.	顶空平衡温度的选择

分别在不同平衡温度下测定空白加标样品，记录相应峰面积，其他条件保持不变。本实验在60、65、70、75、80、85和90 �C分别测定相同浓度的目标物溶液，如图3所示，随着温度升高，目标物在气相中的浓度会升高，但平衡温度太高，会造成水蒸气含量过高，对后续进样及检测产生影响。综合考虑，本实验顶空平衡温度为85 �C。

图4 平衡温度对响应值的影响

B.	顶空平衡时间的确定

在85 �C将样品分别平衡不同时间，测定空白加标样品，其他条件保持不变，考察不同平衡时间对目标物峰面积的影响，具体结果见图5。

图5 不同顶空平衡时间对响应值的影响

由上图可见，甲醇的响应值在20 min以后基本稳定，故后续实验顶空平衡时间为20 min。

C.	取样体积的确定

取样体积影响目标物在气液两相中平衡浓度的大小，间接影响该方法的灵敏度。因此本实验在20 mL顶空瓶中分别取1.0、2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0和13.0 mL样品分别进样分析，结果发现：随着水样体积的增加，目标物的响应值随之增加，当在9.0-11.0 mL之间时相应值比较稳定。综合考虑后续实验中取样体积为10.0 mL。

D.	加入盐种类的选择

根据静态顶空进样的原理可知，目标物在一定温度下孵化一段时间后，其在气液两相中的浓度会达到平衡，故可以根据气相中目标物的浓度间接测量水样的浓度。但对于极性较强的物质，会因为在水中的溶解度较大导致气相中浓度过低从而影响方法的灵敏度，因此需要加入一定量的盐以提高灵敏度。实验中选取了常见的六中盐进行实验，每种盐的加入量为1.0 g。结果见图6。

图6 盐种类对响应值的影响

由图6可知，在相同条件下，硫酸钠获得的响应值最高，其次为柠檬酸钠和氯化钠。但硫酸钠容易与水形成结晶水，不利于其溶解，综合考虑选择氯化钠作为加入盐。

E.	盐加入量的确定

图7 氯化钠加入量对响应值的影响

在上述优化条件下，向10 mL样品中分别加入不同量的氯化钠（5.2.2），记录相应峰面积，其他条件保持不变。本实验分别测试了0.00、0.50、1.00、1.50、2.00、2.50、3.00、3.50和4.00 g 氯化钠对目标物响应值的影响。结果显示随着盐加入量的增加，目标物的峰面积会逐渐增大，在1.50-3.00g之间，目标物灵敏度较高，且变化趋势较缓，之后氯化钠溶解过程比较缓慢。综合考虑后，确定氯化钠加入量为每10 mL样品2.00 g。

（3）线性范围确定

按照上述优化条件，分别测试不同浓度的标准甲醇样品，记录峰面积，考察该方法的线性范围。结果发现，甲醇在所测试的浓度范围内，具有良好的线性关系。具体结果见表6。

表6 线性回归方程

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度(mg/L) | 0.53 | 1.06 | 2.12 | 4.24 | 6.36 | 8.48 | 10.6 | 21.2 | 53 | 106 | 212 | 350 | 583 |
| 峰面积 | 0.181241 | 0.350142 | 0.694331 | 1.38453 | 2.01726 | 2.9133 | 3.53013 | 6.86055 | 18.0019 | 33.9074 | 69.8569 | 116.195 | 196.296 |
| 线性回归方程 | y = 0.3353x - 0.2554 |
| 线性相关系数 | 0.9999 |

（4）精密度检验

按照上述优化条件进行分析。每个浓度样品平均测定7次。记录峰面积，计算实测浓度值，并计算标准偏差和相对标准偏差。结果见表7。

表7 顶空进样方式精密度测试结果表

| 测定次数 | 配制浓度(mg/L) | 峰面积 | 实测浓度(mg/L) | SD | 实测平均值(mg/L) | RSD(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.8 | 0.248644 | 0.7952 | 0.0448 | 0.7627 | 5.87 |
| 2 |  | 0.244661 | 0.7834 |  |  |  |
| 3 |  | 0.240696 | 0.7715 |  |  |  |
| 4 |  | 0.229911 | 0.7394 |  |  |  |
| 5 |  | 0.23089 | 0.7423 |  |  |  |
| 6 |  | 0.211717 | 0.6851 |  |  |  |
| 7 |  | 0.257497 | 0.8216 |  |  |  |
| 1 | 10 | 0.248644 | 9.7414 | 0.1707 | 9.862 | 1.73 |
| 2 |  | 0.244661 | 10.2141 |  |  |  |
| 3 |  | 0.240696 | 9.8654 |  |  |  |
| 4 |  | 0.229911 | 9.9174 |  |  |  |
| 5 |  | 0.23089 | 9.7145 |  |  |  |
| 6 |  | 0.211717 | 9.8141 |  |  |  |
| 7 |  | 0.257497 | 9.7658 |  |  |  |
| 1 | 50 | 17.47019 | 52.86 | 0.7153 | 52.68 | 1.36 |
| 2 |  | 17.43274 | 52.75 |  |  |  |
| 3 |  | 17.54667 | 53.09 |  |  |  |
| 4 |  | 17.49215 | 52.93 |  |  |  |
| 5 |  | 16.8959 | 51.15 |  |  |  |
| 6 |  | 17.63501 | 53.36 |  |  |  |
| 7 |  | 17.38429 | 52.61 |  |  |  |

（5）准确度测试

按照上述优化条件分别对高中低浓度样品进行加标回收测试，结果见表8。

表8 顶空进样方式加标回收率表

| 测定 次数 | 加标前样品峰面积 | 加标前样品浓度(mg/L) | 加标量(mg/L) | 加标后样品峰面积 | 加标后样品浓度(mg/L) | 加标回收率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 0.67903 | 2.08 | 2.12 | 1.32657 | 4.01 | 91.1 |
| 2# | 0.630205 | 1.93 | 2.12 | 1.35877 | 4.11 | 102.5 |
| 1# | 3.320294 | 10.03 | 4.14 | 4.462022 | 13.39 | 81.2 |
| 2# | 3.272722 | 9.89 | 4.14 | 4.529982 | 13.59 | 89.4 |
| 1# | 13.52327 | 41.09 | 76.8 | 34.88775 | 104.81 | 83 |
| 2# | 13.49012 | 40.99 | 76.8 | 33.07469 | 99.4 | 76.1 |

（6）方式检出限的测定

根据5.4.2中第7）节方法进行检出限的测定。顶空进样方式甲醇检出限测定及计算结果见表9。

表9 顶空进样方式方法检出限结果表

| 测定次数 | 峰面积 | 测定值(mg/L) | 均值（X，mg/L） | S | MDL(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.174143 | 0.573048 | 0.563 | 0.04327 | 0.14 |
| 2 | 0.158651 | 0.526845 |  |  |  |
| 3 | 0.162767 | 0.539120 |  |  |  |
| 4 | 0.183921 | 0.602210 |  |  |  |
| 5 | 0.181461 | 0.594873 |  |  |  |
| 6 | 0.186626 | 0.610277 |  |  |  |
| 7 | 0.148364 | 0.496165 |  |  |  |

5.6实验室间比对结果

5.6.1精密度

七家实验室按照两种进样方式分别对三种不同含量水平的样品进行了精密度测定。

直接进样方式：样品中甲醇浓度为1.703-5.525 mg/L时，七家实验室测定结果的相对标准偏差为2.69-9.04 %；样品中甲醇浓度为7.95-11.05 mg/L时，七家实验室测定结果的相对标准偏差为0.66-2.27 %；样品中甲醇浓度为71.0-110.5 mg/L时，七家实验室测定结果的相对标准偏差为1.11-4.26 %。

静态顶空方式：样品中甲醇浓度为0.800-4.788 mg/L时，七家实验室测定结果的相对标准偏差为1.94-6.73 %；样品中甲醇浓度为7.95-10.52 mg/L时，七家实验室测定结果的相对标准偏差为0.63-2.88 %；样品中甲醇浓度为50.0-91.0 mg/L时，七家实验室测定结果的相对标准偏差为1.36-2.85 %。

5.6.2准确度

七家实验室按照两种进样方式分别进行了加标回收率测定。

直接进样方式：样品加标含量为1.702-5.88 mg/L，对应的目标物加标回收率范围是80.5-104.6 %；样品加标含量为7.98-14.2 mg/L，对应的目标物加标回收率范围是80.4-97.7 %；样品加标含量为35.5-106.1 mg/L，对应的目标物加标回收率范围是80.4-104.1 %。

静态顶空方式：样品加标含量为0.851-4.11 mg/L，对应的目标物加标回收率范围是81.8-102.5 %；样品加标含量为3.99-8.51 mg/L，对应的目标物加标回收率范围是88.0-96.3 %；样品加标含量为35.5-79.18 mg/L，对应的目标物加标回收率范围是76.1-103.5 %。

5.7与国内外方法的比较

实验中将本方法与变色酸比色法、EPA5031（不可吹扫、挥发性及水溶性化合物的共沸蒸馏法）方法以及上海市污水综合排放标准（DB31/199-2009）中附录G方法进行了比较。结果发现：变色酸比色法测定甲醇，对干扰物质如甲醛及色度干扰的排除能力很差，容易产生假阳性结果。共沸蒸馏法测定甲醇灵敏度比较高，但该方法设备及操作过程比较复杂，处理样品自动化程度低。上海市污水综合排放标准（DB31/1999-2009）中附录G仅给出了直接进样方法，该方法对高沸点干扰物质的排除能力较差，且选用聚乙二醇固定相色谱柱，长时间进样后容易出现峰拖尾现象，影响定量结果。而本方法能够很好的避免上述弊端，具有较好的适用性。

5.8质量保证和质量控制

5.8.1空白实验

全程序空白：每分析一批（20个）样品必须有一个全程序空白。

5.8.2加标回收率实验

每分析一批（20个）样品必须有一个空白加标；组分回收率在70%～120%之间；

每分析一批（20个）样品必须有一个加标样品，组分回收率在70%～120%之间。

5.8.3平行样分析

每分析一批（20个）样品必须有一个平行样，平行样品误差在10%以内。

5.8.4校准标准点

每间隔20个样品或一个批次（此批次小于20个样品）必须进行标准溶液校准，以便重新校正保留时间及窗口。标准溶液得到的响应因子与初次校准的响应因子相对偏差应在10%以内，否则重新制作校准曲线。

5.9注意事项

（1）实验室纯水空白中不得检出待测物质和干扰测定的杂质。

（2）由于仪器条件和环境对实验结果影响较大，当标准峰面积波动大于10%时，需要进行重新校准。

（3）标准使用液、标准系列溶液应临用现配。

（4）顶空进样方式时，盐加入量对方法的灵敏度影响很大，故每次应准确称量氯化钠的质量。

6标准性质的建议说明

本标准建议作为推荐标准执行。

7对实施本标准的建议

本标准使用气相色谱法，由于具有高灵敏度、定性定量准确等优点，在环境监测行业具有广阔的应用前景。

通过本标准的制定，使我省饮用水源地地表水、地下水、工业废水和生活污水中甲醇的测定有一个统一的规范化的技术准则和依据，以确保分析结果的重复性、再现性、准确性、可比性，推动我省环境监测工作不断发展。

参考文献