DB

北京市食品安全地方标准

DB 11/ XXXXX—XXXX

食品安全地方标准

食品中壬基酚的测定

高效液相色谱/串联质谱法

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市卫生和计划生育委员会   发布

前  言

本标准为首次发布。

食品安全地方标准

食品中壬基酚的测定 高效液相色谱/串联质谱法

范围

本标准规定了多类食品中壬基酚痕量检测的制样方法和高效液相色谱/串联质谱检测方法。

本标准适用于动物肌肉、鸡蛋、奶粉、牛奶、植物油、粮谷等食品中壬基酚含量的液相色谱串联质谱测定和确证。

原理

试样中的目标化合物经有机溶剂提取，凝胶渗透色谱或在线固相萃取技术净化，高效液相色谱-质谱/质谱仪测定，同位素稀释内标法定量。

试剂和材料

除非另有说明，本法所用试剂均为色谱纯。

试剂

甲醇(LC-MS级)。

乙腈。

水（LC-MS级）。

乙酸乙酯。

环己烷。

试剂配制

乙酸乙酯-环己烷溶液（1+1，体积比）：取50 mL乙酸乙酯（3.1.4）与50 mL环己烷（3.1.5）混合。

标准品

4-壬基酚（4-NP，分子量：220，纯度≥98.5%）。

4-正壬基酚氘代同位素内标（4-n-NP-d4，分子量:224， 纯度≥97.8%）或相当者。

标准溶液配制

标准储备液

准确称取10.0 mg的标准品（3.3.1）于10 mL容量瓶中，用甲醇溶解并定容至刻度，制成1 mg/mL的标准储备液，-18 ℃以下保存，在12个月内稳定。

内标储备液

准确称取10.0 mg的同位素内标（3.3.2）于10 mL容量瓶中，用甲醇溶解并定容至刻度，制成1mg/mL的标准储备液，-18 ℃以下保存，在12个月内稳定。

中间浓度标准溶液

用甲醇将标准储备液（3.4.1）配制成浓度为1 μg/mL的中间浓度标准溶液，4 ℃以下保存，在3个月内稳定。

中间浓度内标溶液

用甲醇将内标储备液（3.4.2）配制成浓度为250μg/L的中间浓度内标溶液，4 ℃以下保存，在3个月内稳定。

标准工作溶液

根据需要，吸取一定量的中间浓度标准溶液（3.4.3）和中间浓度内标溶液（3.4.4），用甲醇配置成适当浓度的标准工作溶液（0.2、1、5、10、20、50、100和200 μg/L）并使得每个浓度点内标浓度均为10 μg/L。测定粮谷样品时，标准工作液浓度为0.01、0.02、0.1、0.5、2、10和20 μg/L，内标浓度为1 μg/L。标准工作溶液均在使用当天配制。

仪器和设备

高效液相色谱/串联四极杆质谱仪：配电喷雾离子源。

在线固相萃取仪：含二元梯度泵或相当者、自动进样器（配100 μL或以上定量环）、柱温箱和在线脱气机。

电子天平：感量为0.0001 g和0.01 g。

组织匀浆机。

漩涡混合器。

冷冻离心机（最大转速10000 r/min）。

超声提取仪。

旋转蒸发仪。

凝胶渗透色谱仪：配玻璃样品管。

移液器。

粉碎机。

分析步骤

试样制备

样品准备

      - 动物肌肉

从所取全部样品中取出有代表性样品约500 g，剔除筋膜。用组织匀浆机充分捣碎均匀，装入洁净玻璃容器中，密封并标明标记，于-18 ℃以下冷冻保存，一周内进行处理。

      - 鸡蛋

从所取全部样品中取出有代表性样品约500 g，去壳后用组织匀浆机充分搅拌均匀，装入洁净玻璃容器中，密封并标明标记，于4 ℃以下保存，两天内进行处理。

      - 奶粉及牛奶

从所取全部奶粉样品中取出有代表性样品约500 g，混合均匀后装入洁净玻璃容器中，密封并标明标记，于4 ℃以下保存，一周内进行处理。牛奶样品经冷冻干燥制成粉末，研磨均匀，保藏及处理方法同奶粉样品。

      - 植物油

将所取样品装入洁净玻璃容器中，密封并标明标记，常温保存，一周内进行处理。

      - 粮谷

从所取全部样品中取出有代表性样品约500 g，用粉碎机充分粉碎均匀，装入洁净玻璃容器中，密封并标明标记，于4 ℃以下保存，一周内进行处理。

提取

      - 动物肌肉、鸡蛋、奶粉

动物肌肉、鸡蛋样品分别称取4 g（精确至0.01 g）、奶粉试样称取2 g（精确至0.01 g），置于50 mL玻璃离心管中，加入80μL中间浓度内标溶液（3.4.4）和10 mL乙酸乙酯-环己烷溶液（3.2.1），涡旋混匀，超声提取20 min，于4 ℃3000 r/min 离心15min，上清液尽数转移至凝胶渗透色谱仪上样管中，待净化。

      - 植物油

取植物油样品0.8 g（精确至0.01 g）于凝胶渗透色谱仪上样管中，加入80μL中间浓度内标溶液（3.4.4）和10 mL乙酸乙酯-环己烷溶液（3.2.1），2000 r/min涡旋混合1 min, 待净化。

      - 粮谷

称取试样2 g（精确至0.01 g），置于50 mL玻璃离心管中，加入100μL中间浓度内标溶液（3.4.4）和5.0 mL 乙腈（3.1.2），超声提取30 min，4 ℃ 3000 r/min 离心15min，吸取1.0 mL上清液，加水定容至5.0 mL，待净化。

净化

      - 动物肌肉、鸡蛋、奶粉

将5.1.2.1项所得上清液用凝胶渗透色谱仪进行净化。采用苯乙烯树脂Biobead SX-3（300×10 mm）凝胶色谱柱（或相当柱），流动相为乙酸乙酯-环己烷溶液（3.2.1），流速 3.0 mL/min，进样量5 mL。收集14～17 min组分于100 mL玻璃茄形瓶中，30 ℃120 r/min 旋转蒸发至干，1 mL甲醇定容后上机检测。

      - 植物油

将5.1.2.1项所得混合液用于凝胶渗透色谱仪净化，净化步骤同5.1.3.1。

      - 粮谷

将5.1.2.3项所得定容液5 mL过在线固相萃取-高效液相色谱-质谱/质谱联用系统进行净化和检测。该系统的程序设置参考条件详见附录A。

仪器参考条件

高效液相色谱条件

高效液相色谱条件如下：

——色谱柱：Waters ACQUITY UPLCTM BEH C18柱（50 mm×2.1 mm，1.7 μm）或其它等效柱；

——捕集柱：Waters Isolator Column（P/N：186004476）或其它等效柱，安装于高效液相色谱仪进样阀之前；

——流动相：A，甲醇；B，水。梯度淋洗，参考梯度条件参见附表1；

——流速：0.3 mL/min；

——柱温：40 ℃；

——进样体积：5 μL。

在线固相萃取液相色谱条件

在线固相萃取液相色谱条件如下：

——在线固相萃取色谱柱：SolExTM HRP（2.1 mm× 20 mm，12μm~14 μm）或其它等效柱；

——分析色谱柱：Waters ACQUITY UPLCTM BEH C18柱（50 mm×2.1 mm，1.7 μm）或其它等效柱；

——流动相：A，甲醇；B，水。梯度淋洗，参考梯度条件参见附表B；

——流速：梯度变化，参考梯度条件参见附表B；

——柱温：40 ℃；

——进样体积：100 μL。

质谱条件如下

质谱条件如下所示：

——电离源：电喷雾负离子模式；

——毛细管电压：2.8 kV；

——射频透镜电压：0 V；

——源温度：150 ℃；

——脱溶剂气温度：400 ℃；

——脱溶剂气流量：1000 L/h；

——碰撞室压力：3.1×10-3 mbar；

——目标化合物的特征离子参见附表C。

标准曲线的制作

按浓度由小到大的顺序，将标准系列工作溶液（3.4.5）分别注入高效液相色谱/串联质谱仪中，测定壬基酚及其内标峰面积，以标准工作液的浓度为横坐标，以目标化合物峰面积与内标峰面积的比值为纵坐标，绘制标准曲线。标准溶液的液相色谱-质谱/质谱多反应监测（MRM）色谱图参见图D。

定性及定量

保留时间

被测试样中目标化合物色谱峰的保留时间与相应标准色谱峰的保留时间相比较，相对误差应在±2.5%之内。

信噪比

待测化合物的定性离子的重构离子色谱峰的信噪比应大于等于3（S/N≥3），定量离子的重构离子色谱峰的信噪比应大于等于10（S/N≥3）。

定量离子、定性离子及子离子丰度比

目标化合物的质谱定性离子必须出现，至少应包括一个母离子和两个子离子，而且同一检测批次，对同一化合物，样品中目标化合物的两个子离子的相对丰度比与浓度相当的标准溶液相比，其允许偏差不超过表1规定的范围。

定性时相对离子丰度的最大允许偏差

| 相对离子丰度 | ＞50% | ＞20%至50% | ＞10%至20% | ≤10% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 允许相对偏差 | ±20% | ±25% | ±30% | ±50% |

试样溶液的测定

将试样溶液注入高效液相色谱/串联质谱仪中，得到目标化合物峰面积与内标峰面积的比值，根据标准曲线得到待测液中壬基酚的浓度，平行测定次数不少于两次。

分析结果的表述

按式（1）计算动物肌肉、鸡蛋、奶粉及植物油中壬基酚残留量：

………………………………………（1）

按式（2）计算粮谷中壬基酚残留量：

……………………………………（2）

式中：

X ——试样中壬基酚残留量，单位：微克每千克（μg/kg）；

c——由回归曲线计算得到的上机试样溶液中壬基酚的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

co——由回归曲线计算得到的过程空白样品中壬基酚的浓度，单位为纳克每毫升（ng/mL）；

V ——试样的定容体积，单位毫升为（mL）；

m——试样的质量，单位为克（g）。

测定低限

按能够准确确认的目标化合物浓度来估计目标化合物在不同样品基质中的测定低限。样品基质、取样量、色谱分离状况、电噪声水平以及仪器灵敏度均可能对样品的测定低限造成影响，因此噪声水平应从实际样品谱图中获取。

采用上述方法，壬基酚在不同基质中的测定低限分别为动物肌肉0.4μg/kg，鸡蛋0.4μg/kg，奶粉0.8μg/kg，牛奶0.08μg/kg，植物油2.0 μg/kg，粮谷1.0μg/kg。

准确度和精密度

回收率试验采用三个加标浓度, 每个浓度六个平行。不同基质中壬基酚的加标回收率在83.7%～119.0%之间，相对标准偏差（RSD）为3.6%～17.0%。具体见表E。

质量控制

实验中所用的器具均为玻璃材质，使用前在马弗炉中400℃烘烤4小时。凝胶渗透色谱仪、在线固相萃取仪及液相色谱串联质谱仪的管线均为不锈钢或聚四氟乙烯材质。每10个样品做一个溶剂空白。每一批样品做3个过程空白。凝胶渗透色谱仪每隔一个月用玉米油及壬基酚标准溶液（浓度为10ppm）进行洗脱的保留时间和峰形确证。

附 录A

（资料性附录）

液相色谱参考梯度条件

表1液相色谱参考梯度条件

| 时间/min | 甲醇/% | 水/% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 35 | 65 |
| 2 | 90 | 10 |
| 5 | 100 | 0 |
| 7 | 100 | 0 |
| 7.1 | 35 | 65 |
| 9 | 35 | 65 |

附 录B

（资料性附录）

在线固相萃取-高效液相色谱联用系统程序设置参考条件

在线固相萃取-高效液相色谱-质谱/质谱联用系统程序设置如图1所示。

上样步骤中，六通阀处于1-2位置，如图1a。样品经自动进样器导入在线固相萃取小柱（SPE柱），通过右泵系统（在线固相萃取仪），流动相以一定流速淋洗在线固相萃取小柱，去除干扰基质，同时将样品富集在柱头处。与此同时，分析柱通过左泵系统（高效液相色谱仪）以初始流动相进行平衡。

转载及分离步骤中，六通阀处于6-1位置，如图1b。此时，在线固相萃取小柱与分析柱串联，通过左泵，流动相将富集在固相萃取小柱上的样品导入分析柱中进行分离分析。

冲洗及平衡步骤中，六通阀重新处于1-2位置，如图1a。在线固相萃取柱和分析柱在各自的流动相条件下冲洗和平衡。

各步骤中在线固相萃取及高效液相色谱的流动相条件详见表1。

在线固相萃取-高效液相色谱联用系统程序设置示意图

在线固相萃取-液相色谱参考梯度条件

| 时间/（min） | 阀位置 | 右泵，在线固相萃取仪 | 左泵，高效液相色谱仪 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流速/（mL/min） | 甲醇 /% | 水/ % | 流速/（mL/min） | 甲醇 /% | 水/ % |
| 0.0 | 1-2 | 2.0 | 20 | 80 | 0.3 | 35 | 65 |
| 2.0 | 6-1 | 2.0 | 20 | 80 | 0.3 | 90 | 10 |
| 2.1 | 6-1 | 0.5 | 100 | 0 | 0.3 | 90 | 10 |
| 5.0 | 6-1 | 0.5 | 100 | 0 | 0.3 | 90 | 10 |
| 5.1 | 1-2 | 2.0 | 100 | 0 | 0.3 | 100 | 0 |
| 7.0 | 1-2 | 2.0 | 100 | 0 | 0.3 | 100 | 0 |
| 7.1 | 1-2 | 2.0 | 20 | 80 | 0.3 | 35 | 65 |
| 9.0 | 1-2 | 2.0 | 20 | 80 | 0.3 | 35 | 65 |

附 录C

（资料性附录）

质谱参考条件

壬基酚及氘代壬基酚质谱参考条件

| 化合物 | 母离子 | 子离子 | 碰撞能量/eV | 锥孔电压/V |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 壬基酚 | 219.2 | 133.0* | 34 | 30 |
|  |  | 147.0 | 18 | 28 |
| 氘代壬基酚 | 223.2 | 110.0 | 38 | 20 |
| 注：表C中带*的离子为定量离子；对不同质谱仪器，仪器参数可能存在差异，测定前应将质谱参数优化到最佳；表B所列质谱参考条件是在Waters Xevo™ TQ-S质谱仪上完成的，此处所列试验用仪器型号仅供参考，不涉及商业目的，鼓励标准使用者尝试不同厂家或型号仪器。 |

附 录D

（资料性附录）

标准物质的MRM谱图

壬基酚标准溶液多反应监测（MRM）色谱图（10μg/L）

附录E

（资料性附录）

食品基质中壬基酚的加标回收率和相对标准偏差

不同食品基质中壬基酚的回收率及相对标准偏差（n=6）

| 食品基质 | 加标水平/（μg/kg） | 回收率/% | RSD/% |
| --- | --- | --- | --- |
| 鸡肉 | 2 | 103.7 | 6.6 |
|  | 5 | 117 | 6.6 |
|  | 20 | 104.2 | 3.6 |
| 鸡蛋 | 2 | 111.2 | 7.6 |
|  | 5 | 93.3 | 5.9 |
|  | 20 | 106.9 | 8.7 |
| 奶粉 | 4 | 112 | 17 |
|  | 10 | 103.7 | 9.2 |
|  | 40 | 106.7 | 7.1 |
| 玉米油 | 5 | 98 | 10.2 |
|  | 10 | 119 | 8.3 |
|  | 20 | 98.9 | 7.4 |
| 大米 | 10 | 103.4 | 14.8 |
|  | 20 | 106.6 | 15.3 |
|  | 100 | 115.7 | 5.9 |
| 面粉 | 10 | 90.2 | 5.8 |
|  | 20 | 84.1 | 8.7 |
|  | 100 | 83.7 | 15.5 |