《食品安全地方标准  食品中壬基酚的测定-高效液相色谱/串联质谱法》

（征求意见稿）编制说明

一、标准起草的基本情况（包括简要的起草过程、主要起草单位、起草人等）

（一）任务来源、主要起草单位、起草人

2014年4月, 北京市疾病预防控制中心受北京市卫生计生委的委托，承担《食品安全地方标准 食品中壬基酚的测定-高效液相色谱/串联质谱法》的制定工作，委托项目编号为spaqdfbz-2014-16。为保证标准制订的科学性、适用性，北京市疾病预防控制中心成立标准起草工作组，制定工作方案、明确职责分工、时间进度和有关工作要求。

主要起草单位：北京市疾病预防控制中心。

主要起草人：尹杰、杨蕴嘉、段鹤君、杨奕、张晶、邵兵等。

（二）简要的起草过程

2014年5月，北京市疾病预防控制中心中心实验室抽调技术人员组成标准起草小组，开始制定实验方案，在前期大量文献调查和实验室研究工作的基础上建立检测方法。2014年8月开始开展方法回收率、精密度、测定低限以及线性范围等一系列技术内容的确定研究。2014年10月底形成标准检测方法草案。2014年12月，组织中国检验检疫科学研究院食品安全研究所、卫生部食品安全风险评估重点实验室、国家食品质量安全监督检验中心等3家单位进行了方法的协同性验证试验，验证结果表明方法的各项技术指标满足食品中壬基酚测定的要求。

二、标准的重要内容及主要修改情况

本标准在国内为首次制定，对标准方法的范围、原理、试剂材料、仪器设备、分析步骤、分析结果的表述、精密度以及定量限等重要内容进行了规定和说明。

（一）目标基质的选择

国内外现有研究表明，壬基酚几乎存在于肉、蛋、奶、粮谷、豆类、蔬菜、水果、调味品、酒水饮料等各类食品中，并且不同国家和地区居民膳食中壬基酚的污染水平可能存在较大区别。本标准起草小组在前期研究中对北京市居民（包括婴幼儿）主要食品中壬基酚的含量进行了初步监测。监测结果显示，壬基酚广泛存在于北京市的各种食品中，包括婴幼儿奶粉。根据监测结果，本标准选取壬基酚检出率和（或）检出浓度较高的5种具有代表性的食品基质作为方法的检测范围，并对检测步骤和条件进行了进一步优化。这5种食品基质包括高脂食品1种（植物油）、高碳水化合物食品1种（粮谷）和高蛋白质样品3种（动物肌肉、鸡蛋、奶粉）。

本标准对上述5种食品中壬基酚的检测过程进行了规定。经过多家单位的协同性验证试验，证明标准方法的各项技术指标能够满足上述食品中壬基酚测定的要求。

（二）检测方法的选择

壬基酚虽然广泛存在于各类食品中，但其含量通常较低，主要集中在μg/kg水平，属于痕量有机污染物。为了保证检测方法具备足够低的检出限，同时考虑到食品基质的复杂性，本标准采用高效液相色谱-电喷雾串联质谱检测法（HPLC-ESI-MS/MS）对食品中壬基酚进行测定。该方法综合利用了高效液相色谱的高分离度特性和电喷雾串联质谱的高灵敏度特性，能够较好的满足食品中痕量壬基酚测定的需求。

此外，为了补偿高效液相色谱-电喷雾串联质谱检测中可能存在的基质效应以及样品前处理过程中目标物的损失，本标准采用同位素内标稀释法对壬基酚的含量进行定量，保证了方法回收率、精密度和线性等指标的良好。

（三）试剂纯度和级别的选择

由于壬基酚广泛存在于大多数实验室用水和有机溶剂中，在正式开展测定工作前，应对样品提取试剂和流动相试剂进行本底筛查，选择本底较低的试剂用于开展实验。本标准规定使用质谱级的水、甲醇及乙腈作为流动相和提取液，以最大限度的降低背景污染。

（四）分析条件的优化和选择

在对实验条件反复优化的基础之上，本标准对动物肌肉、鸡蛋、奶粉、植物油、粮谷以及酒水饮料等不同基质样品的提取和净化步骤进行详细了规定，给出了样品上机测定时液相色谱和质谱的参考条件。标准方法中主要技术内容的确定依据如下：

在仪器分析条件的优化过程中，考察了电喷雾正、负离子模式对目标物响应值的影响，结果显示NP在负离子电离模式下具有更高的响应值。比较了甲醇-水、乙腈-水、甲醇-0.1%氨水等不同流动相体系下目标物的信噪比，发现流动相为甲醇-水时，NP的信噪比（S/N）约为流动相为乙腈-水时的5倍；而以甲醇-水为流动相时，NP信噪比（S/N）与甲醇-0.1%氨水溶液为流动相时没有显著差别，因此最终选用甲醇-水体系作为标准方法的流动相。

在提取方法的优化中，考察了乙腈、甲醇、甲基叔丁基醚、丙酮、乙酸乙酯:环己烷（1:1，v/v）等不同有机溶剂的提取效率。结果显示，除甲基叔丁基醚外，其余几种提取液的提取效率均可接受，其中乙酸乙酯:环己烷（1:1，v/v）的回收率最高，乙腈优于甲醇和丙酮。因此在后续步骤中采用GPC净化时选择乙酸乙酯:环己烷（1:1，v/v）作为提取液，采用在线固相萃取法（On-line SPE）净化时采用乙腈作为提取液。

在样品净化方式的优化过程中，主要对比了凝胶渗透色谱法（GPC）、固相萃取法（SPE）和在线固相萃取法（On-line SPE）对化合物回收率、基质抑制率以及背景污染的影响。由于SPE法会造成较为严重的背景污染，最终选取凝胶渗透色谱法对肌肉、鸡蛋和奶粉等脂肪含量较高的样品提取液进行净化。对于玉米、面粉等粮谷类食品，凝胶渗透色谱法无法有效的降低质谱分析过程中的基质干扰，最终选择使用On-line SPE对谷物类样品进行净化，在避免背景污染的同时取得了较为满意的净化效果。

此外，由于壬基酚广泛存在于各种环境介质中，如何减少背景污染对样品测定结果的干扰是本方法的一大关键问题。因此，在标准中给出了具体的质量控制关键点和注意事项。

三、国内国际相关标准情况

本标准为首次制定。经查阅，目前无相关的国际标准或国外标准。

四、其他需要说明的事项

无。