DB

北京市食品安全地方标准

DB 11/ XXXXX—XXXX

食品安全地方标准

配制酒中喹啉黄的测定

高效液相色谱法

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

北京市卫生和计划生育委员会   发布

前  言

本标准为首次发布。

本标准起草单位：北京市大兴区疾病预防控制中心。

本标准主要起草人：房宁、李倩、赵劲松、王海云、郭晓宇、高艳青、赵颖、王子剑、朱九峰。

食品安全地方标准

配制酒中喹啉黄的测定 高效液相色谱法

- 范围

本标准规定了配制酒中喹啉黄含量的测定方法。

本标准适用于配制酒中喹啉黄含量的测定。

- 原理

试样经除去乙醇及CO2等前处理后，使用高效液相色谱柱分离，二极管阵列检测器（或可变波长紫外检测器）测定，外标法定量。

- 试剂和材料

除非另有说明，本法所用试剂均为色谱纯，水为GB/T 6682规定的一级水。

  - 试剂

- 3.1.1甲醇（CH3OH）：色谱级。

- 3.1.2乙酸铵（CH3COONH4）：优级纯。

- 3.1.3柠檬酸（C6H8O7·H2O）：优级纯。

- 3.1.4氨水（NH3·H2O）：优级纯。

- 3.1.5 甲酸：色谱级。

  - 试剂配制

- 3.2.1乙酸铵水溶液(0.02mol/L)：称取1.54g乙酸铵，加水至1000 mL溶解混匀，经0.45μm水系滤膜过滤。

3.2.2 柠檬酸溶液：称取20g柠檬酸（C6H8O7·H2O），加水至100mL，溶解混匀。

3.2.3 氨水溶液：量取氨水2 mL，加水至100 mL，混匀。

3.2.4 甲醇-甲酸（6+4）溶液：量取甲醇60 mL，甲酸40 mL，混匀。

3.2.5 无水乙醇-氨水-水（7+2+1）：量取无水乙醇70 mL、氨水溶液20 mL、水10 mL，混匀。

3.2.6 pH4~6的水：水加柠檬酸溶液调pH值至4~6。

  - 标准品

- 喹啉黄标准品：纯度≥97.0%。

  - 标准溶液配制

- 3.4.1标准储备溶液的配制：准确称取按纯度折算为100%含量的喹啉黄标准品（3.3）0.100 g，用水溶解并定容至100 mL，混匀，使喹啉黄浓度为1.0mg/mL，置冰箱中冷藏保存。

3.4.2 标准使用液的配制：准确移取10.00 mL喹啉黄标准储备液（3.4.1）至100 mL容量瓶中，用水定容混匀，得100 mg/L的标准使用液。

- 3.4.3标准曲线的配制：取6个10 mL容量瓶，依次准确加入喹啉黄标准使用液（3.4.2）（0.10、0.20、0.50、1.00、2.00、4.00）mL，用乙酸铵水溶液（3.2.1）定容至刻度。该标准系列溶液中喹啉黄的浓度分别为（1.00、2.00、5.00、10.0、20.0、40.0）mg/L。

- 仪器和设备

- 4.1高效液相色谱仪：配二极管阵列检测器或可变波长紫外检测器。

- 4.2恒温水浴。

- 4.3固相萃取装置。

- 4.4高速冷冻离心机。

- 4.5电子天平：感量1 mg。

- 4.6低温高速离心机（最大转速10000 r/min）。4.7 聚酰胺固相萃取柱（500mg，3mL）。

- 分析步骤

- 5.1试样处理

- 5.1.1 原则：在保证测定结果准确的条件下尽量减少前处理步骤。

- 5.1.2 基体简单的配制酒（预调酒）：准确移取均匀样品5.00mL于洁净小烧杯中，于80℃恒温水浴上加热至剩余约2mL，除去乙醇及CO2，冷却后以乙酸铵水溶液（3.2.1）定容至25mL容量瓶中，混匀待测。

- 5.1.3基体复杂的配制酒（果酒等）

- 5.1.3.1试样制备

- 准确移取均匀样品5.00mL于洁净小烧杯中，加入5mL水混匀，于80℃恒温水浴上加热至剩余约2mL，除去乙醇及CO2，加柠檬酸溶液调pH值4~6，水浴至60℃左右，待净化。

- 5.1.3.2 净化

- 取聚酰胺固相萃取柱（4.7）置固相萃取装置上，关闭固相萃取装置上各柱排液阀，取甲醇（3.1.1）5 mL加入柱中，开启排液阀；待甲醇液面与柱中固相面等高时，再加水5mL；当柱中液面与固相面等高时，关闭排液阀，将制备好的样品（5.1.2.1）缓缓加入固相萃取柱中，静置5min，开启排液阀并调整排液流速为2滴/s；再用5mL pH4~6的60℃水分三次洗涤小烧杯，洗液转入固相萃取柱中，保持排液流速为2滴/s；待样品液全部通过小柱后，将排液阀开至最大流速，依次分别用pH4~6的水（3.2.6）10mL、甲醇-甲酸溶液（3.2.4）10 mL分3次洗涤，再用水洗至中性。用无水乙醇-氨水-水10 mL分5次解吸，调节流速2滴/s，收集全部解吸液至25mL小烧杯中，加乙酸中和，蒸发至约2mL，以乙酸铵水溶液（3.2.1）洗涤并定容至25 mL容量瓶中，混匀待测。

- 5.2仪器参考条件

- 5.2.1高效液相色谱条件

高效液相色谱条件如下：

——色谱柱：迪马钻石2柱C18（250 mm×4.6 mm，5 μm）或其它等效柱。

——流动相：A，乙酸铵水溶液（3.2.1）；B，甲醇。梯度淋洗，参考梯度条件表1。

——流速：1.0 mL/min。

——柱温：35 ℃。

——进样体积：10 μL。

表1：梯度洗脱程序

| 时间（min） | A% | B% |
| --- | --- | --- |
| 0 | 80 | 20 |
| 5 | 65 | 35 |
| 10 | 20 | 80 |
| 16 | 20 | 80 |
| 17 | 80 | 20 |
| 20 | 80 | 20 |

- 5.3标准曲线的制作

将标准系列（3.4.3）注入高效液相色谱，测定喹啉黄峰面积，以保留时间定性，峰面积定量。喹啉黄共出4个峰。以标准系列的浓度为横坐标，以目标物4个峰面积之和为纵坐标，绘制标准曲线。标准溶液的液相色谱图参见图1。

图1：喹啉黄标准图谱

- 5.4试样溶液的测定

将试样溶液注入液相色谱仪中，测定喹啉黄峰面积，根据标准曲线得到待测液中喹啉黄的浓度,平行测定次数不少于两次。若样液中待测物超出曲线，稀释适当倍数后测定，计算时乘以稀释倍数。

- 分析结果的表述

按式（1）计算试样中喹啉黄的含量：

X=(c−co)V1×kV0×1000………………………………………………（1）

式中：

X ——试样中喹啉黄含量，单位：g/L；

c——由回归曲线计算得到的上机试液中喹啉黄的浓度，单位：mg/L；

co——由回归曲线计算得到的空白样品中喹啉黄的浓度，单位：mg/L；

V1 ——试样的定容体积，单位：mL；

V0——取样体积，单位：mL；

k——样品稀释倍数。

计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值标示，结果保留三位有效数字。

- 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的10%。

- 其他

8.1 本方法的线性范围为1.00～50 µg/mL，检出限为1.7 mg/L，定量限为5.0 mg/L，回收率为85%～110%。

8.2 喹啉黄属于人工混合色素，主要为单磺酸钠盐及二磺酸二钠盐，由于磺酸根在喹啉环上的位置不同而存在同分异构体，共4个峰。