前  言

附件1:

ICS 13.040

Z 04

中华人民共和国国家标准

GB/T ×××××—××××

大气环境监测移动实验室通用技术规范

General Technical Specification for Mobil laboratory of Atmospheric Envinonmental

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

×××× - ×× - ××发布

×××× - ×× - ××实施

本标准按照 GB/T 1.1-2009 和 GB/T 20001.5-2017给出的规则编写。。

本标准由全国移动实验室标准化技术委员会(SAC/TC509)提出并归口。

本标准起草单位：江西江铃汽车集团改装车股份有限公司、武汉天虹环保产业股份有限公司、杭州聚光科技股份有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司、中国环境监测总站、沈阳质量监督检验研究院等。

本标准起草人：周国华、李建武、黄伟、张宝杰、王强、饶良星

大气环境监测移动实验室通用技术规范

- 范围

本标准规定了大气环境监测移动实验室的术语及定义、要求、试验方法等。

本标准适用于陆地使用的可进行大气环境监测的移动实验室。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 1589  汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T 2423.5  电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Ea和导则: 冲击

GB/T 2423.56 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动（数字控制）    和导则

GB/T 2819  移动电站通用技术条件

GB 3095-2012  环境空气质量标准

GB/T 5080  可靠性试验

GB 7258  机动车运行安全技术条件

GB/T 12673  汽车主要尺寸测量方法

GB/T 12674  汽车质量（重量）参数测定方法

GB/T 14172  汽车静侧翻稳定性台架试验方法

GB/T 18268.1  测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分： 通用要求

GB/T 29471-2012  食品安全检测移动实验室通用技术规范

GB/T 29473-2012  移动实验室分类、代号及标记

GB/T 29474-2012  移动实验室内部装饰材料通用技术规范

GB/T 29476-2012  移动实验室仪器设备通用技术规范

GB/T 29477-2012  移动实验室实验舱通用技术规范

GB/T 29478-2012  移动实验室有害废物管理规范

GB/T 29479-2012  移动实验室通用要求

GB/T 31016-2014  移动实验室 样品采集与处理通用技术规范

GJB 2093  军用方舱通用试验方法

HJ/T 193-2005  环境空气质量 自动监测技术规范

HJ/T 193-2013  环境空气气态污染物（SO2、ZO2、O3、CO）连续自动系统安装验收技术规范

HJ/T 194-2017  环境空气质量 手工监测技术规范

HJ 664-2013  环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）

QC/T 476  客车防雨密封性限值及试验方法

QC/T 484  汽车油漆涂层

环境空气质量监测规范（试行）（国家环境保护总局公告 2007年第4号）

- 术语和定义

GB/T 29479-2012、GB/T 29473-2012 、GB 3095-2012、HJ/T 193-2005 、HJ/T 194-2017界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了GB/T 29479-2012、GB 3095-2012、HJ/T 193-2013 、HJ/T 194-2017中的某些术语和定义。

  - 移动实验室  mobile laboratory

满足特定目的和要求，由成套装置组成的，在可移动的设施和环境中进行检测、校准或科学实验等活动的实验室。

[GB/T 29479-2012,定义3.1]

  - 移动实验舱  mobile laboratory shelter

用于承载移动实验室实验人员、检测设备、校准设备及相关专业设施的舱体，能为正常开展检测、校准或科学实验等活动提供适宜的作业环境。

[GB/T 29479-2012,定义3.3]

  - 载具  carrier

用于承载和（或）运动移动实验舱及相关装置的工具

[GB/T 29479-2012 ,定义3.4]

  - 环境空气  ambient air

指人群、植物、动物和建筑物所暴露的室外空气

[GB 3095-2012,定义3.1]

  - 环境空气质量自动监测  automated methods for air quality monitoring

在监测点位采用连续自动监测仪器对环境空气质量进行连续的样品采集、处理、分析的过程。

[HJ/T 193-2013,定义3.1]

  - 环境空气质量手工监测  manual methods for air quality monitoring

在监测点位用采样装置采集一定时段的环境空气样品，将采集的样品在实验室分析仪器分析、处理的过程。

[HJ/T 194-2017,定义3.1]

  - 无人值守工作时间  period of unattached operation

仪器在无手动维护和校准的前提下，长期漂移（≥7d）符合指标要求的时间间隔。

[HJ/T 193-2013 ,定义3.6]

- 要求

  - 一般要求

    - 大气环境监测移动实验室在下列外部环境条件下应能正常工作：

- 环境温度  -40～45℃；

- 空气相对湿度  95%以下；

- 海拔高度  3000米以下；

    - 大气环境监测移动实验室的外廓尺寸及质量限值应符合GB 1589的规定。

    - 大气环境监测移动实验室在路面附着系数不小于0.7时，应能稳定停放在12%的坡道上。

    - 大气环境监测移动实验室的侧倾稳定角应不小于30°。

    - 大气环境监测移动实验室的防雨密封性限值应不小于94分，分值计算按QC/T 476的规定。

    - 大气环境监测移动实验室宜设置踏步，方便人员进出。在承受1.8kN垂直向下静载荷时，应无塑性变形或损坏，应满足GJB 2093的规定。

    - 大气环境监测移动实验室宜在移动或非移动状态时进行实验。

    - 大气环境监测移动实验室根据需求配备满足可调温设备、全程原始温度记录装置或设备，设备固定应有防震设施的要求。

    - 大气环境移动实验室应配置卫星定位系统、行驶记录系统、可实现导航功能。

    - 大气环境移动实验室应具备信息化软件管理系统，实验室质量控制、资料整理、数据采集及传输、通讯应符合HJ/T 193的要求。

  - 载具

载具应选用具有生产资质、国家许可的生产商生产的车辆、底盘或方舱。根据检测要求，可在载具上设置调平机构来满足检测条件。

  - 实验室

    - 一般要求

      - 大气环境监测移动实验室的舱体设计、制造应符合GB/T 29477-2012 的有关要求，在满足移动特性的基础上，合理布局，突出可操作性、可维护性，满足人机工程学原理。

      - 大气环境监测移动实验室舱体油漆涂层必须喷涂均匀，不允许有裂纹、脱皮、分层、气泡、流痕和堆积等缺陷，应符合QC/T 484的TQ1甲规定。

      - 大气环境监测移动实验室的舱体内装饰材料应平整光滑，不积尘、易清洁，气密性好，不渗透，耐腐蚀，振动不落尘，不破裂，地板耐磨、防滑、防渗漏、易清洗消毒，内装饰应符合GB/T 29471-2012中5.3.1.3的有关规定；内饰材料选择应符合GB/T 29471-2012中第5章的有关规定。

      - 大气环境监测移动实验室的实验舱应分为工作区、辅助工作区，工作区应有出入控制。

      - 大气环境监测移动实验室的实验舱应设置安全逃生通道，门锁及门的开启方向应不妨碍室内人员逃生。

    - 环境要求

      - 大气环境监测移动实验室内工作温度宜控制在20℃～30℃范围内，相对湿度宜控制在80%范围以下。

      - 大气环境监测移动实验室内噪声应不大于75dB（A），不得影响工作人员身体健康。

      - 大气环境移动实验室的实验舱内采用普通照明光源，光源色彩不应对检测结果有干扰，工作区的照度应不低于250lx，辅助工作区不低于300lx，同时应设应急照明装置，照度值应不低于15lx且维持30min以上。

      - 大气环境监测移动实验室的实验舱宜具备良好的电磁屏蔽性能，应避免强磁场干扰，保证检测、数据处理和通讯等设备正常工作。

      - 在大气环境监测移动实验室中，按照对各参数的监控及测定要求不同，应符合《环境空气质量监测规范（试行）》的相关规定。

      - 大气环境移动监测移动实验室的实验舱宜配备通风装置，应符合GB/T 29477-2012中5.9的规定。

      - 根据大气环境监测移动实验室工作环境特性和要求，要有相应遮蔽光区和隔热实施。

    - 设施要求

      - 供气系统要求

        - 大气环境监测移动实验室应配备试验供气接口和自带气源储存装置。

        - 气源存储装置应使用标准气钢瓶，标准气体阀门，气钢瓶应独立存放，固定可靠，气阀门表数易于读取、拆装和维护。

        - 大气环境监测移动实验室的实验舱内各种气源管路布置区分明确，应有对应标签，接口应有明显标识和防误操作警示。

      - 温度系统要求

        - 大气环境监测移动实验室应配备温度表，并能智能化控制温度，保证温度18℃～28℃，可控，精度±2℃，且整个移动舱内温度要均匀。

        - 大气环境监测移动实验室的仪器架内应配备温度感应器，实时监测仪器工作环境温度。

        - 大气环境监测移动实验室内应配备空调，用于仪器设备通风、散热，连续工作时间应符合HJ 664-2013 第5 环境空气质量监测点位布设要求中的5.1.3要求。

      - 送排风系统要求

        - 大气环境监测移动实验室内应配备独立的送排风系统，风向应符合定向气流原则，应不影响其他设备的正常工作。

        - 环境监测移动实验室内应设置有废气的排出口，且气体排出不能影响到人，动物及设备监测数据。大气环境监测移动实验室配备的废物处理和储存装置应符合GB/T 29478-2012中的第5章规定。

      - 电力系统要求

大气环境监测移动实验室应自带市电供电系统接入，UPS供电和发电机供电3种方式，应符合GB/T 29477-2012中5.15.1中的规定。在使用发电机组供电时，发电机应脱离车体，且离车体的距离大于25米，保证监测数据的准确性，发电机应符合GB/T 2819的规定。

        - 供电要求

市电应配备两路独立输入，均通过电量表，仪器供电需经过稳压电源后才能使用，同时能为不间断电池充电用电，空调系统、水泵和仪器用电应成两独立供电单元,。车身配备专用两路市电接口，防护等级≥IP44。

大气环境监测移动实验室强电均应配有电源过压、过载和漏电保护装置。

电力供应应满足实验室的所有用电要求，并应有冗余。应有足够的固定电源插座，避免多台设备使用共同的电源插座。

        - 防雷接地要求

大气环境监测移动实验室要有良好的接地线路，接地电阻＜1Ω。

有效的接地防雷装置，以保证人员、仪器设备和舱体在野外作业的安全。

      - 应急设施

大气环境监测移动实验室应配置紧急处理装置，如烟雾自动报警器、应急断电延时、灭火器材和防护用具等。

  - 仪器设备

    - 大气环境监测移动实验室应满足HJ 3095-2016规定的监测项目。

    - 大气环境监测移动实验室宜配备大气环境监测仪器设备及性能指标，内容见表1。

- 表1 仪器设备监测内容

| 监测类别 | 监测内容 | 性能指标 | 参考标准或依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气VOC | VOC | 见附录A | 环保部《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》的通知，VOC监测项目 |
| 常规气态污染物 | S02、NOx、CO、O3 | 见附录B | HJ/T 193-2013中附录A表A.1 |
| 颗粒物 | PM2.5/PM10 | 见附录C | HJ/T 193-2005中附录A表A.2 |
| 大气气象参数 | 风速、风向、温度、湿度、气压 | 见附录D | HJ/T 193-2005中附录A表A.3 |
| 自动校准设备 | - | 见附录E | HJ/T 193-2005中附录A表A.4 |

    - 实验室所有配置的仪器设备应完全自动化、智能化，并具有移动特性，应符合GB/T 29476-2012中的规定。

    - 大气环境监测移动实验室应配备服务器数据处理系统，具备现场进行数据分析及数据输出和远程在线交互能力。

    - 大气环境监测移动实验室的采样及监测设备，满足设备监测性能，可独立或集中分离采样。

    - 大气环境监测移动实验室设备应具备自校准功能。

    - 大气环境监测移动实验室设备应具备时间同步功能，测试数据与时间同步，报告日期不可修改。

    - 大气环境监测移动实验室的实验舱内设备、器具与载具的安装连接应牢固、可靠，根据设备性能要求增加减振措施。

    - 大气环境监测移动实验室设备应具备电磁兼容性，应符合GB/T 18268.1的规定。

  - 安全性

大气环境监测移动实验室仪器设备安全性应符合GB/T 29476-2012中5.5规定的要求。

大气环境监测移动实验室采用的易爆气源，不得自行运输储存，需专用车辆运输。

大气环境监测移动实验室监测产生废气应符合HJ/T193-2005，4.4规定要求

  - 可靠性

大气环境监测移动实验室应运行可靠，平均无故障运行里程不低于2000km。在规定的使用环境条件下，实验室内设施，设备可连续工作不低于15天。

大气环境监测移动实验室使用年限根据 GB 7258 有关要求实施。

  - 可维修性

大气环境监测移动实验室应具备良好的维修性，应采用标准件、通用件，易损件应便于维修与更换，必要时宜配备特殊维修工具，故障排除时间为24小时。

  - 标志、包装、运输及贮存

    - 标志

大气环境监测移动实验室标记及铭牌，应符合GB/T 29473-2012 5.3规定。

    - 包装

大气环境监测移动实验室包装前应加以清理，内部不得残留异物，锁闭门窗。包装材料应牢固可靠。经供需双方商定，可简易包装或免除包装。

    - 运输

运输时应以自行或拖曳方式上下车（船），若必须用吊装方式装卸时，需用专用吊具装卸，避免损伤产品。

    - 贮存

大气环境监测移动实验室停放的环境要求，应与说明书中仪器设备规定的要求相适应。长期停放的产品，应将冷却液及燃油放尽，电源断开，门窗封闭，放置于干燥、通风、防蚀的场所，并按产品使用说明书的规定进行定期保养。

- 试验方法

  - 基本方法

    - 使用温度计、气压表测试实验环境的温度、湿度、气压，选择三级及其以上公路进行路面实验，实验极限环境可采用人工模拟方式获得。

    - 按GB/T 12673规定的试验方法检验外廓尺寸，按GB/T 12674规定的试验方法检验质量参数。

    - 按GB 7258 规定的试验方法检验驻坡性能。

    - 按GB/T 14172规定的试验方法检验侧倾稳定性。

    - 按QC/T 476规定的试验方法检验防雨密封性。

    - 按GJB 2093规定的试验方法检验踏步。

    - 试验前，目测检查大气环境监测移动实验室是否处于移动状态。

    - 目视检查大气环境监测移动实验室信息化管理系统。

  - 载具

按GB/T 31016-2014中6.2的要求检查。

  - 实验室

    - 一般要求

      - 按产品使用手册和配置要求检查移动实验舱的布局。

      - 大气环境监测移动实验室的实验舱布设按HJ 664-2013中 5章规定布置。

      - 按QC/T 484试验方法检查油漆涂层。

      - 按GB/T 29474-2012规定的试验方法检查大气环境监测实验室的实验舱内饰。

      - 按GB/T 29477-2012中6.6.4、6.6.5和6.6.6的实验方法检查大气环境监测实验室的实验舱承载能力。

      - 目测检查大气环境监测实验室的实验舱分区。

      - 目测检查安全通道、门、窗、等，并验证人员逃生通道。

    - 环境要求

      - 开启温湿度调节系统，用已校准的温度计、湿度计分别测量大气环境监测移动实验室的实验舱内温度和湿度值。

      - 使用声级计测量人员操作活动空间的噪声。

      - 使用照度计测量工作区和辅助工作区的光照度。

      - 使用气压计检查大气环境监测移动实验室的实验舱内气压。

    - 设施要求

      - 目测检查大气环境监测移动实验室的应急处理装置。

      - 目测检查大气环境监测移动实验室的实验舱内的供气系统。

      - 目测检查大气环境监测移动实验室的空调系统。

      - 目测检查两路市电接入，电表运转使用情况，用万用表检测电压。

      - 目测检查UPS电源及电源配置，用万用表检测电压及室内布线设置。

      - 目测检查是否安装了用电接地装置，并用500V兆欧表测量各电气回路对地及各回路间的绝缘电阻。

      - 目测检查是否有接地防雷装置。

      - 目测检查供气情况，对气钢瓶外端管理进行保压验证，查看气阀门低压表情况。

  - 仪器设备

    - 按工作需求，检查大气环境监测移动实验室配置的各类仪器设备的类别和数量。

    - 按GB/T 2423.56规定的方法对仪器设备进行随机振动试验，按GB/T 2423.5规定的方法对仪器设备进行冲击试验。

    - 用于传递的标准气压表、压力计和温度计，每年至少1次国家有关部门进行质量检验和标准传递。

    - 目测检查大气环境监测移动实验室计算机系统、通讯设备的配置、并实际运行操作试验。

    - 目测检查大气环境监测移动实验室设备的设计结构和通用接口。

    - 监测仪器设备的校准，校准方法按环境空气自动监测仪仪器校准的要求实施，可按照HJ/T 193-2005中附录D方法要求，进行相关校准。

    - 按GB/T 18268.1规定的实验方法检验电磁兼容性。

  - 安全性

按照GB/T 29476-2012中6.5进行仪器设备安全性能试验。

  - 可靠性

按GB/T 5080 规定的方法进行可靠性试验。

  - 可维修性

目测检查移动实验室内的标准件，通用件、易损件及维修工具。

  - 标志、包装、运输及贮存

目测检查移动实验室内的标注，包装、运输及贮存。

- （资料性附录）
大气环境挥发性有机物监测项目

| 序号 | 类型名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监测项目 | 非甲烷碳氢化合物、含氧有机物、卤代烃 |
| 2 | 目标物名称 | 1、监测因子：非甲烷碳氢化合物58种 序号 名称 化合物 化学式 1 Ethane 乙烷 C2H6 2 Ethylene 乙烯 C2H4 3 Propane 丙烷 C3H8 4 Propene 丙烯 C3H6 5 isobutane 异丁烷 C4H10 6 n-Butane 正丁烷 C4H10 7 Acetylene 乙炔 C2H2 8 trans-2-Butene 反—2—丁烯 C4H8 9 1-Butene 1-丁烯 C4H8 10 cis-2-Butene 顺—2—丁烯 C4H8 11 isopantane 异戊烷 C5H12 12 Isobutene 异丁烯 C4H8 13 1,3-Butadiene 1,3-丁二烯 C4H6 14 1-Pentene 1—戊烯 C5H10 15 Pentane 正戊烷 C5H12 16 trans-2-Pentene 反—2—戊烯 C5H10 17 Isoprene 异戊二烯 C5H8 18 cis-2-Pentene 顺—2—戊烯 C5H10 19 2,2-Dimethylbutane 2,2—二甲基丁烷 C6H14 20 2,3-Dimethylbutane 2,3—二甲基丁烷 C6H14 21 2-Methylpentane 2-甲基戊烷 C6H14 22 Cyclopentane 环戊烷 C5H10 23 3-Methylpentane 3-甲基戊烷 C6H14 24 1-Hexene 1-己烯 C6H12 25 n-Hexane 正己烷 C6H14 26 2,4-Dimethylpentane 2,4-二甲基戊烷 C7H16 27 Methylcyclopentane 甲基环戊烷 C6H12 28 2-Methylhexane 2-甲基己烷 C7H16 29 2,3-Dimethylpentane 2,3-二甲基戊烷 C7H16 30 Cyclohexane 环己烷 C6H12 31 3-Methylhexane 3-甲基己烷 C7H16 32 Benzene 苯 C6H6 33 2,2,4-Trimethylpentane 2,2,4-三甲基戊烷 C8H18 34 n-Heptane 正庚烷 C7H16 35 Methylcyclohexane 甲基环己烷 C7H14 36 2,3,4-Trimethylpentane 2,3,4-三甲基戊烷 C8H18 37 2-Methylheptane 2-甲基庚烷 C8H18 38 3-Methylheptane 3-甲基庚烷 C8H18 39 Toluene 甲苯 C7H8 40 Octane 正辛烷 C8H18 41 Tetrachloroethylene 四氯乙烯 C2Cl4 42 Ethylbenzene 乙苯 C8H10 43 n-Nonane 正壬烷 C9H20 44 m/p-Xylene 对/间二甲苯(p/m﹚ C8H10/C8H10 45 o-Xylene 邻﹙O﹚二甲苯 C8H10 46 Styrene 苯乙烯 C8H8 47 Isopropylbenzene 异丙苯 C9Hl2 48 n-Propylbenzene 正丙基苯 C9H12 49 m-Ethyltoluene 3-乙基甲苯 C9H12 50 p-Ethyltoluene 4-乙基甲苯 C9H12 51 1,3,5-Trimethylbenzene 1,3,5-三甲基苯 C9H12 52 O-Ethyltoluene 2-乙基甲苯 C9H12 53 1,2,4-Trimethylbenzene 1,2,4-三甲基苯 C9H12 54 1,2,3-Trimethylbenzene 1,2,3-三甲基苯 C9H12 55 1,3-Diethylbenzene 1，3-二乙基苯 C10H14 56 1,4-Diethylbenzene 1，4-二乙基苯 C10H14 57 Udecane 正十一烷 C11H24 58 Dodecane 正十二烷 C12H26 含氧有机物13种 序号 化合物 化合物 化学式 1 acrolein 丙烯醛 C3H4O 2 Propanal 丙醛 C3H6O 3 Acetone 丙酮 C3H6O 4 Acetonitrile 乙腈 C2H3N 5 MTBE 甲基叔丁基醚 C5H12O 6 Methacrolein 2-甲基丙烯醛 C4H6O 7 n-Butanal 正丁醛 C4H8O 8 Methylvinylketone 甲基乙烯基酮 C4H6O 9 Methylethyl ketone 甲基乙基酮 C4H8O 10 2-pentanone 2-戊酮 C5H10O 11 3-Pentanone 3-戊酮 C5H10O 12 n-pentanal正戊醛 C5H10O 13 n-Hexanal 正己醛 C6H12O 卤代烃31种 序号 化合物英文名称 化合物中文名称 化学式 1 Freon114(C2F4Cl2) 氟利昂114 C2F4Cl2 2 Chloromethane 氯甲烷 CH3Cl 3 Vinylchloride 氯乙烯 C3H3Cl 4 Bromomethane 溴甲烷 CH3Br 5 Chloroethane 氯乙烷 C2H5Cl 6 Freon11(CFCl3) 氟利昂11 CCl3F 7 1,1-Dichloroethylene 1,1-二氯乙烯 C2H2Cl2 8 Freon113(C2F3Cl3) 氟利昂113 C2F3Cl3 9 Methyl iodide 碘甲烷 CH3I 10 Dichloromethane 二氯甲烷 CH2Cl2 11 1,1-Dichloroethane 1,1-二氯乙烷 C2H4Cl2 12 cis-1,2-Dichloroethylene 顺-1,2-二氯乙烯 C2H2Cl2 13 Chloroform 氯仿 CHCl3 14 1,1,1-Trichloroethane 1,1,1-三氯乙烷 C2H3Cl3 15 Carbontetrachloroide 四氯化碳 CCl4 16 1,2-Dichloroethane 1,2-二氯乙烷 C2H4Cl2 17 Trichloroethylene 三氯乙烯 C2HCl3 17 1,2-Dichloropropane 1,2-二氯丙烷 C3H6Cl2 18 Bromodichloromethane 溴二氯甲烷 CHBrCl2 20 trans-1,3-Dichloropropene 反-1,3-二氯丙烯 C3H4Cl2 21 cis-1,3-Dichloropropene 顺-1,3-二氯丙烯 C3H4Cl2 22 1,1,2-Trichloroethane 1,1,2-三氯乙烷 C2H3Cl3 23 Tetrachloroethylene 四氯乙烯 C2Cl4 24 1,2-Dibromoethane 二溴乙烷 C2H4Br2 25 Chlorobenzene 氯苯 C6H5Cl 26 1,3-Dichlorobenzene 1,3-二氯苯 C6H4Cl2 27 1,4-Dichlorobenzene 1,4-二氯苯 C6H4Cl2 28 Benzylchloride 苄基氯﹙氯甲苯）C7H7Cl 29 1,2-Dichlorobenzene 1,2-二氯苯 C6H4Cl2 30 Bromoform 溴仿CHBr3 31 1,1,2,2-Tetrachloroethane 1,1,2,2-四氯乙烷 C2H2Cl4 |

- （规范性附录）
大气环境监测移动实验室系统（NO2、SO2、O3、CO）监测仪器性能指标

| 检测项目 | 性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2分析仪器 | SO2分析仪器 | O3分析仪器 | CO分析仪器 |
| 零点噪声 | ≤1 ppb | ≤1 ppb | ≤1 ppb | ≤0.25 ppb |
| 最低检出限 | ≤2 ppb | ≤2 ppb | ≤2 ppb | ≤0.5 ppb |
| 量程噪音 | ≤5 ppb | ≤5 ppb | ≤5 ppb | ≤1 ppb |
| 示值误差 | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±4%F.S. | ±2%F.S. |
| 20% 量程精密度 | ≤5 ppb | ≤5 ppb | ≤5 ppb | ≤0.5 ppm |
| 80% 量程精密度 | ≤10 ppb | ≤10 ppb | ≤10 ppb | ≤0.5 ppm |
| 24h零点漂移 | ±5 ppb | ±5 ppb | ±5 ppb | ±1 ppm |
| 24h20%量程漂移 | ±5 ppb | ±5 ppb | ±5 ppb | ±1 ppm |
| 24h80%量程漂移 | ±10 ppb | ±10 ppb | ±10 ppb | ±1 ppm |

- （规范性附录）
空气质量可吸入颗粒物自动监测仪技术性能指标

| 测量范围 |  | 0～1mg/m3或0～10 mg/m3（可选） |
| --- | --- | --- |
| 50%切割粒径 |  | 10 μm±1μm空气动力学直径 |
| 最小显示单位 |  | 0.001mg/m3 |
| 采样流量偏差 |  | ≤±5%设定流量/24h |
| 仪器平行性 |  | ≤±7% 或5μg/m3 |
| 校准膜重现性 |  | ≤±2%标准值 |
| 与参比方法比较 | 斜率 | 1±0.1 |
|  | 截距 | 0±5 μg/m3 |
|  | 相关系数 | ≥0.95 |
| 输出信号 |  | 模拟信号或数字信号 |
| 工作电压 |  | AC 220V±10%，50 Hz |
| 工作环境温度 |  | 0～50 ℃ |

- （规范性附录）
大气环境监测移动实验室气象设备技术性能指标

| 测量项目 | 测量范围 | 测量精度 | 输出信号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1～60 m/s | ±0.3m/s | 模拟信号或数字信号 |
| 风向 | 0～360 | ±3° |  |
| 温度 | -40～60 ℃ | ±0.2℃ |  |
| 湿度 | 0～100%RH | ±2% |  |
| 气压 | 300～1200 hPa | ±1 hPa |  |

- （规范性附录）
大气环境监测移动实验室自动校准设备技术性能指标

| 设备名称 | 性能指标 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多气体校准装置 | 稀释比例 | 1/200～1/2000 | 1.要求所有的稀释源使用含氧量为20.9±0.2%的无干扰干燥气体； 2.渗透室温度为渗透室中渗透管周围的温度； |
|  | 流量计准确度 | ±1% |  |
|  | 渗透室温度准确度 | ±0.1 ℃ |  |
|  | 臭氧发生准确度 | ±2% |  |
|  | 工作环境 | 0～40 ℃ |  |
| 零气发生器 | 用于SO2监测分析仪 | SO2体积分数＜0.5×10-9 |  |
|  | 用于NO2监测分析仪 | NOx体积分数＜0.5×10-9 |  |
|  | 用于O3监测分析仪 | O3体积分数＜0.5×10-9 |  |
|  | 用于CO监测分析仪 | NOx＜5×10-9 |  |
|  |  | O3体积分数＜1×10-9 |  |
|  |  | 不含HC |  |
|  |  | CO体积分数＜10×10-9 |  |

注：移动运行环境比正常仪器平行性要求和参比方法要求，与HJ653-2013环保行业标准保持一致。

_________________________________

《大气环境监测移动实验室通用技术规范》征求意见稿编制说明

1	编制背景

随着我国经济的快速发展，大气环境污染事故频发，气象灾害日益增多,雾霾污染严重。大气环境监测移动实验室已在大气、噪声、光等污染防治的监督管理等领域得到越来越广泛的应用，移动监测监督稽查将得到生态环境部重视，组织实施大气移动源环保监管。组织协调大气面源污染防治工作。大气环境司内设机构有大气移动源处，专门组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

在大气环境标准中，环境空气质量标准和大气污染物排放标准是环境标准体系中重要组成部分。 大气污染物排放标准是根据环境质量标准，污染控制技术和经济条件，对排入环境有害物质和产生危害的各种因素所做的限制性规定，是对大气污染源进行控制的标准，它直接影响到我国大气环境质量目标的实现。科学合理的大气污染物排放标准体系，有助于全面系统地控制大气污染源，从而提高大气环境保护工作效力，改善整体大气环境质量，大气污染源分为固定源和移动源。目前出具国家标准有：GB 3095-2012  环境空气质量标准；行业标准有：HJ/T 193-2005  环境空气质量自动监测技术规范，HJ/T 194-2017  环境空气质量手工监测技术规范，HJ 664-2013  环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）。

即 “大气环境监测移动实验室通用技术规范件”是大气环境监测标准体系中的一个重要组成部分，对污染源进行移动特性识别，建立规范移动特性参数和配备设施及设备等一系列特性条件，有利于保证移动监测车在移动中队污染源的检测效性，为推动国家环境移动实验室健康发展起作重要作用。因此，组织起草“ 大气环境监测移动实验室通用技术规范”是非常必要的。

2	任务来源

2.1	项目编号及参与单位

该项任务来源国家标准化管理委员会下达的标准制修订计划，项目编号为20171763-T-469，项目名称为《大气环境监测移动实验室通用技术规范》，首次制定。技术归口单位为全国移动实验室标准化技术委员会。

本标准由江西江铃汽车集团改装车股份有限公司、武汉天虹环保产业股份有限公司、杭州聚光科技股份有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司、中国环境监测总站、沈阳质量监督检验研究院等单位参与标准起草工作。

2.2	编制原则

1.标准按照《标准化工作导则  第1部分 标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2009）和《标准编写规则 第5部分：规范标准 》 （GB/T 20001.5-2017)编写。

2.遵守国家法律、法规和地方标准的有关规定；

3.充分考虑移动实验室的移动中或移动后对实验活动造成影响及因素；

4.结合移动实验室已发布的通用技术规范、载具运行的相关法规及国军标方舱通用技术、实验规范，充分识别移动实验室移动特性的相关属性；

5、应充分考虑对移动实验室中对移动仪器设备匹配的要求。

6、由于目前大气环境监测移动实验室正在被广泛应用中，本次标准规定的技术规范还有待于具有超前技术规范，能在长时间内满足国内移动监测移动实验室的要求。

3	主要工作过程

3.1	 市场调研

目前，依据《环境空气质量监测点位布设技术规范》HJ 664-2013,以监测城市站点的空气质量整体状况和变化趋势为目的的而设置的监测点，在各城市布点已经成熟并投入使用，其监测数据直接用于该城市的环境空气质量评价。HJ 664-2013要求所设置的污染监控点代表该区域的范围一般为500米-4000米之间，且均为固定监控点；经调研可知，目前，因各省市经济发展不同，资金配比不够，调研整个南昌市城市污染监控点建的实际距离每个工业园区，镇才会建设，即污染监控点是在4000米-20000米之间,鉴于如此的布局，增加了对污染源的排查和确定的难度，特别是当未设置固定污染监控点局部区域内突发事件造成环境污染后，也无法对突发事件环境进行监控和质量评价。另外，从2016年以来，国家对环境保护职能力度加大，要求越来越高，强化了对环境污染源稽查等措施，因此，急需大气环境监测移动实验室规范，作为固定污染监控点的补充，用于突发环境污染事件、企业生产环境突击稽查，重点展会等重大活动的环境监测等，为完善环境质量评价提供技术支撑。

监测车现状和需求调研：截止2018年5月30日对中机公告查询，通过中国汽车网-汽车公告（www.chinacar.com.cn）查询302批次-312批次监测车，申报车型数据统计，监测车81个车型。涉及环境类的监测公告类车型接近90%。这个调查说明环境监测类车型将会逐渐增多，涉及面非常广泛。

经对南昌市环保局及赣州市环保局调研获知，目前市场上国内生产的大气环境监测移动实验车，按照国家相关部门的要求，主要依据《环境空气质量标准》GB 3095-2012开展监测工作，监测的主要参数为二氧化硫，二氧化氮，一氧化碳，臭氧，颗粒物（PM2.5&PM10），其监测数据作为相关部门进行环境质量评价的依据。另外，2017年前初，因环境中空气味道刺鼻，呼吸困难、雾霾频繁出现等环境污染事件时有发生，群众投诉增加等问题的不断出现，国家环保部又增加了环境空气中重金属，有机挥发物（VOC），气溶胶及气体组分监测项目，加大了稽查污染源及提升环境稽查执法力度。

针对我公司近几年生产类似大气环境监测车在回访调研情况：2017年7-12月重点调大气环境监测车的移动仪器设备使用情况，并于分别于2017年11月前往广州参加中国环博会，2018年6月北京中国国际环保展览会等地调研。相关调研内容主要包括：

1)	移动仪器设备工作环境的参数指标标识信息；

2)	固定式仪器设备、非固定式仪器设备的名称、型号及规格；

3)	工作温度范围（℃），相对湿度范围（%），气压（kPa）；

4)	随机振动加速度谱密度（m2/s3），跌落高度（mm），冲击加速度（m/s2）；

5)	工作展开及恢复时间（h）；

综合以上市场调研情况，及依据我公司2017年与武汉天虹设备商合作的项目大气环境监测车的实际经验，对大气环境监测移动实验室的技术规范标准起草具有一定的指导意义和现实意义。

3.2	起草过程

2017年7月，接到GB/T XXXX-XXXX《大气环境监测移动实验室通用技术规范》的标准的起草任务后，中国国家标准化管理委员会全国移动实验室标准化技术委员会秘书处组织江西江铃汽车集团改装车股份有限公司、武汉天虹环保产业股份有限公司、杭州聚光科技股份有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司、中国环境监测总站、沈阳质量监督检验研究院等单位，组织成立了国家标准《大气环境监测移动实验室通用技术规范》起草工作组，并编制了标准修订计划。

2017年8-12月，起草单位对大气环境移动监测车工作环境进行了主要调研情况概况研查阅文献21篇，主要国内出版物《环境保护》、《环境科学》、《环境污染及防治》及《中国环保产业》等学术期刊文献，还是实地考察广西百色环境监测站点，赣州市区环境监测站点，杭州G20峰会移动环境监测布网及厦门金砖五国峰会环境监测布等，收集与大气环境监测相关的国家标准及行业标准（见4.2），为该标准的编制提供了较为系统的基础信息。

2017年12月-2018年9月，起草组成员根据会议达成结论结合产品技术规范使用特性，进行相关技术指标的验证，按照GB/T1.1-2009的编写导则要求编制了该标准讨论稿。

2018年7月-11月，起草小组对《大气环境监测移动实验室通用技术规范》标准征求意见稿在全国移动实验室标准化的网站上，标准起草单位江西江铃汽车集团改装车股份有限公司的网站上，以及全国移动实验室标准化技术委员会秘书处分别征求意见，随后起草小组对征求意见的反馈情况进行汇总、研究，并根据研究结论对征求意见稿进行修改。

标准起草小组依据已发布的国家标准《环境空气质量标准》GB3095-2012、行业标准《环境空气质量自动监测技术规范》HJ/T193-2005、《环境空气质量手动监测技术规范》HJ/T194-2005等监测项目，监测设备，根据移动监测移动实验室相关标准及移动特征要求对移动实验室产生的影响、市场调研分析及相关车辆技术法规的研究，在有关主管部门的大力支持下，通过标准起草小组的共同努力，于2018年10月形成了该项标准的征求意见草案。

拟于2018年12月，经全国移动实验室标准计划委员会审核通过，形成送审稿。

3.3	主要参加单位和工作组成员

主要起草单位：江西江铃汽车集团改装车股份有限公司、武汉天虹环保产业股份有限公司、杭州聚光科技股份有限公司、北京雪迪龙科技股份有限公司、中国环境监测总站、沈阳质量监督检验研究院。

本标准主要起草人：周国华、李建武、黄伟、张宝杰、王强、饶良星。

4	标准的编制原则和主要内容

4.1	标准的编制原则

在标准制定过程中，起草小组以市场需求为导向，以贯彻相关法律法规和强制性国家标准为原则，以提高产品技术规范，保障大气移动监测移动实验室的发展、加强移动污染源的稽查的需要、促进国内大气环境监测移动实验室的发展为目标。在保持与移动监测车辆先进技术同步的基础上，考虑标准应具有一定的前瞻性，既提高运输安全、指导行业发展，也为大气移动监测移动实验室开发、设计、试验及生产提供设计规范，以推动国内大气移动监测车辆技术水平的不断提高。

a、按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》和《标准编写规则 第5部分：规范标准 》 （GB/T 20001.5-2017)编写。

b、结合机动车辆的相关技术标准和移动实验室的特性需求；

c、有利于促进技术进步和提高产品质量；

d、有利于合理利用资源，提高经济效益，降低成本；

e、技术指标符合产品所在行业的国家标准、行业标准。

4.2	本标准规范性引文及标准

GB 1589  汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T 2423.5  电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Ea和导则: 冲击

GB/T 2423.56 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fh：宽带随机振动（数字控制）和导则

GB/T 2819  移动电站通用技术条件

GB 3095-2012  环境空气质量标准

GB/T 5080  可靠性试验

GB 7258  机动车运行安全技术条件

GB/T 12673  汽车主要尺寸测量方法

GB/T 12674  汽车质量（重量）参数测定方法

GB/T 14172  汽车静侧翻稳定性台架试验方法

GB/T 18268.1  测量、控制和实验室用的电设备电磁兼容性要求 第1部分： 通用要求

GB/T 29471-2012  食品安全检测移动实验室通用技术规范

GB/T 29473-2012  移动实验室分类、代号及标记

GB/T 29474-2012  移动实验室内部装饰材料通用技术规范

GB/T 29476-2012  移动实验室仪器设备通用技术规范

GB/T 29477-2012  移动实验室实验舱通用技术规范

GB/T 29478-2012  移动实验室有害废物管理规范

GB/T 29479-2012  移动实验室通用要求

GB/T 31016-2014  移动实验室 样品采集与处理通用技术规范

GJB 2093  军用方舱通用试验方法

HJ/T 193-2005  环境空气质量自动监测技术规范

HJ/T 193-2013  环境空气气态污染物（SO2、ZO2、O3、CO）连续自动系统安装验收技术规范

HJ/T 194-2017  环境空气质量手工监测技术规范

HJ 664-2013  环境空气质量监测点位布设技术规范（试行）

HJ 759 环境空气 挥发性有机物的测定

QC/T 476  客车防雨密封性限值及试验方法

QC/T 484  汽车油漆涂层

环境空气质量监测规范（试行）（国家环境保护总局公告 2007年第4号）

4.3	新旧国家标准水平对比

目前没有相关国家标准。

4.4	内容综述

4.4.1 确定标准主要内容的依据

本标准的规范性引用文件，均为与大气监测、机动车辆相关的标准及2013年已发布的与实验室模块化相关的标准，保证了数据来源的合理性、协调性和可操作性。

本标准的结构、技术要素及表述方法是按照GB/T1.1-2009《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写》和《标准编写规则 第5部分：规范标准 》 （GB/T 20001.5-2017)编写，满足国家对大气环境监测移动实验室的有关规定。

4.4.2 术语和定义

本标准的术语和定义，均引用国家2013年发布的实验室标准GB/T 29479-2012及GB/T 29473-2012和国家空气质量及行业标准GB 3095-2012、HJ/T 193-2005 、HJ/T 194-2017界定的术语和定义。

4.4.3 要求

本标准在第四章中分别对移动实验室用的基本要求、载具要求、实验舱要求、环境要求、设施要求、仪器设备要求、安全性、可靠性、可维修性进行了陈述。

其中4.1基本要求从4.1.1~4.1.10，从移动实验室外部工作条件、外廓尺寸及质量限值、路面附着系数、侧倾稳定角、防雨密闭性限值、工作安全、试验状态、设备配置装置、防震设计及温度的监控，定位、行驶系统、导航功能，信息化软件管理系统方面进行规定。主要依据参考了GB/T 29471-2012 5.1基本要求，但增加了大气环境监测设备对温度监控要求及信息化软件管理系统；

4.2载具要求参考了GB/T 29471-2012 5.2.1 一般要求；

4.3.1一般要求从4.3.1.1~4.3.1.5从实验室设计布局、油漆涂层、室内装饰、分区、安全逃生通道及逃生口等要求进行规定；

4.3.2环境要求，从4.3.2.1~4.3.2.7，从实验室温度、湿度、噪音、照明照度、电磁屏蔽性能及监测规范、通风装置及遮光和隔热等方面要求进行规定。

4.3.3设施要求，从4.3.3.1~4.3.3.5，从供气系统要求、湿度控制系统要求、送排风系统要求、电力系统要求、应急器材要求、防雷装置等方面要求进行规定。

4.4仪器设备要求，从4.4.1~4.4.9，从大气环境监测移动实验室需要监测项目、设备移动特性、环境空气质量手动，自动监测设备应满足要求、服务器数据处理系统、采样、校准、测试数据不可更改性、减振连接性，设备电磁兼容性等方面要求进行规定。依据参考（GB3095-2012,4.2要求，环保部《2018年重点地区环境空气挥发性有机物监测方案》的通知，二、监测项目，HJ/T 193 中附录A）

4.5安全性，从仪器设备安全性、储存、排放安全、易爆气源安全等方面要求进行规定。

4.6可靠性，从移动实验室可靠性、仪器设备可靠性等方面要求进行规定。

4.7可维修性，从移动实验室应采用的标准件、通用件，易损件、维修工具、故障排除时间等要求。

4.8标志、包装、运输及贮存，从移动实验室应采用的标志、包装、运输及贮存等要求。

4.5	试验方法

本标准在第五章试验方法中，根据与第四章要求相互对应原则，制定相关试验方法。

5明确标准中涉及专利的情况，对于涉及专利的标准项目，应提供全部专利所有权人的专利许可声明和专利披露声明；

本标准不涉及到专利。

6预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

近年来大气环境保护，雾霾已经成为人民及政府日益关系的事情，还城市一片蓝天，给百姓一个宜居环境已经成为政府的首要。近年来固定站点大气监测站基本已经布局完成，但是随着各地市城市加速增长，固定站点已经无法满足对整个城市大气污染源的监测，特别是应急大气污染处理的监控越来越重要。大气环境移动实验室将有利弥补目前监测点位不足，且可应对应急区域内的大气环境监测，有利稽查各企业的假环境保护处理隐藏性，不定期抽查，规范企业环保项目，标准的内容与我国经济、社会和科技的发展情况相适应，能够产生良好的经济效益和社会效益。

7采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比情况；

经工标网（www.csres.com），中国知网（www.cnki.net），查询，未有与其相关的国际标准。

8与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的关系

本标准的制定遵循了与其相关的国家标准或行业标准，与现行的法律、法规及其他国家标准没有矛盾。本标准将是移动实验室标准的补充。

本标准属于实验室标准体系中规范类标准。

9重大分歧意见的处理经过和依据；

无重大意见分歧。用征求意见的情况分析说明何表述

10标准性质的建议说明；

建议将本标准作为国家推荐标准使用。

11贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）；

为了更好地实施本国家标准，建议开展本国家标准技术的培训工作。

12废止现行相关标准的建议；

无。

13	其他应予说明的事项。

《大气环境监测移动实验室通用技术规范》编制工作组

二〇一八年十月

国家标准征求意见反馈表

国家标准名称：大气环境监测移动实验室通用技术规范

标准提出单位：全国移动实验室标准化技术委员会

起草单位：江西江铃汽车集团改装车有限公司等

联系人：周国华

地址邮编：江西省南昌市小蓝经济开发区迎富大道2977号   330052

电话：  0791 85985226      传真：0791 85985211

E-mail：studyel@qq.com

手机号码：13755698091

| 序号 | 国家标准条款号 | 修改意见 | 修改原因 | 提出单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

填表人：                                   单位（盖章）

联系地址：                                 联系电话：

（表格不够，请复印）