ICS

B 21

DB34

安徽省地方标准

DB 34/ XXXXX—XXXX

植物源农产品中氟虫腈及其代谢物残留量的测定 液相色谱-串联质谱法

Determination of Fipronil and Its Metabolite Residues in Agricultural Products of Plangt-based Foods —LC-MS-MS

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局   发布

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所提出。

本标准由安徽省农业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：安徽省农业科学院植物保护与农产品质量安全研究所、农业农村部农产品质量安全风险评估实验室（合肥）、安徽省食品药品检验研究院、阜阳市农业综合行政执法监督支队、安庆市农产品质量安全检测中心、宣城市农产品质量安全中心、宿松县植检植保站。

本标准主要起草人：褚玥、刘琴芳、黄泾、李军、王伟、余兵、王莹、孙明娜、董旭、童舟、孟丹丹、王梅、段劲生、高同春。

植物源农产品中氟虫腈及其代谢物残留量的测定

液相色谱-串联质谱法

1  范围

本标准规定了小麦、大米、菠菜、花生、甘蓝、柑橘等植物源农产品中氟虫腈及其代谢物氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚残留量的液相色谱串联质谱法。包括原理、试剂与材料、主要仪器和设备、分析步骤、测定、结果计算、方法的准确度和精密度和色谱参考图。

本标准适用于小麦、大米、菠菜、花生、甘蓝、柑橘等植物源农产品中氟虫腈及其代谢物氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚残留量的测定。

本标准的方法检出限为0.01 mg/kg。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法

GB/T 6379.1 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第1部分：总则与定义

GB/T 6379.2 测量方法与结果的准确度（正确度与精密度）第2部分：确定标准测量方法重复性与再现性的基本方法

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

NY/T 789 农药残留分析样本的采样方法

- 原理

试样用水和乙腈混合溶液提取后，经吸附剂净化，用超高效液相色谱反相分离，三重四级杆质谱仪测定，外标法定量。

4  试剂与材料

水为 GB/T 6682 规定的一级水 。以下凡是无特殊注明的试剂均为分析纯。

4.1甲醇：色谱纯。

4.2乙腈：色谱纯。

4.3 乙酸胺：色谱纯，纯度≥99％。

4.4甲酸：色谱纯。

4.5氯化钠。

4.6 无水硫酸镁。

4.7 C18吸附剂。

4.8氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚标准品：纯度≥99％。

4.9 0.22 μm有机微孔过滤膜

4.10标准溶液

5  主要仪器和设备

5.1超高效液相色谱串联质谱仪：配有电喷雾（ESI）离子源。

5.2振荡器。

5.3氮吹仪。

5.4涡旋混合仪。

5.5电子天平：感量0.01g和0.1mg。

6  分析步骤

6.1 试样的制备与贮藏

按照GB 5491的规定将不少于1000g 样品混匀，四分法取样，放入食品加工机粉碎，制成试样，放入试样瓶中密封，做上标记，并置于-20℃条件下保存，待测。

6.2	试样处理

准确称取试样5.00 g（精确至0.01 g），分别置于50 mL离心管中，加入5 mL水，10 mL乙腈，振荡1 h，再加入3 g 氯化钠，涡旋1 min，以5000 r/min离心5 min，取上清液2 mL置于10 mL离心管中，加入150 mg无水硫酸镁和50 mg C18吸附剂，涡旋1 min，7000 r/min离心5min，取上清液过0.22 μm 有机微孔滤膜，待测。

6.3 测定

6.3.1液相色谱条件

色谱柱：C18柱， 50 mm× 2.1 mm（内径）或相当，粒度1.7 μm或相当；

柱箱温度：40 ℃；

流动相：A-5mM乙酸胺+0.1% 甲酸水溶液（V:V），B-甲醇溶液；

流速：0.25 mL/min；

进样体积：5 μL；

流动相梯度洗脱程序见表1

表1 梯度洗脱程序

| 梯度时间/min | 流动相比例/（%） |
| --- | --- |
|  | 流动相A | 流动相B |
| 0.0 | 95 | 5 |
| 1.0 | 60 | 40 |
| 3.0 | 20 | 80 |
| 5.0 | 95 | 5 |
| 6.0 | 95 | 5 |

6.3.2质谱条件

离子源：电喷雾离子源（ESI），150℃;

锥孔电压：4V；

扫描方式：负离子模式；

检测方式：多反应监测MRM；

毛细管电压0.5 KV，去溶剂气1000 L/h（高纯氮），碰撞气0.15mL/min（氩气）；

脱溶剂管温度：600℃；

参考条件和定性离子对、定量离子对见表2

表2  MRM检测参数

| 名称 | ESI模式 | 定量离子m/z | 定性离子m/z | 碰撞电压 (eV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟虫腈 | ESI- | 434.9/250.0 | 434.9/250.0 | 29 |
|  |  |  | 434.9/330.0 | 15 |
| 氟甲腈 | ESI- | 387.1/351.1 | 387.1/351.1 | 14 |
|  |  |  | 387.1/282.0 | 48 |
| 氟虫腈砜 | ESI- | 451.1/281.9 | 451.1/281.9 | 32 |
|  |  |  | 451.1/415.1 | 24 |
| 氟虫腈硫醚 | ESI- | 419.1/262.0 | 419.1/262.0 | 34 |
|  |  |  | 419.1/383.1 | 16 |

6.3.3测定

取氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚的系列混合基质标准工作溶液及试样溶液各5 μL，注入超高效液相色谱串联质谱仪进行分析，用外标法定量。

6.4平行试验

按以上步骤，对同一试样进行平行测定。

6.5空白实验

除不加试样外，均按上述步骤测定。

7  结果计算

试样中的氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜或氟虫腈硫醚含量按公式(1)计算：

………………………………(1)

式中：

R —— 样品中残留量（mg/kg）；

S —— 样液中氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜或氟虫腈硫醚的峰面积；

C —— 基质标准溶液的浓度（mg/L)；

V —— 样液最终定容体积（mL）；

S' —— 基质标准溶液中丙硫菌唑或代谢物硫酮菌唑的峰面积；

m —— 称取的试样量（g）。

注：计算结果应扣除空白值。

8   方法的准确度和精密度

8.1  准确度

本方法在0.01mg/kg～1.0 mg/kg添加浓度范围内的回收率在71.2%～101.7%（氟虫腈）、74.1%～102.2%（氟甲腈）、78.1%～101.6%（氟虫腈砜）、73.1%～103.4%（氟虫腈硫醚）之间。

8.2  精密度

本标准精密度数据是按照GB/T6379.1和GB/T6379.2的规定确定的，获得重复性和再现性的值是以95% 的可信度来计算，本标准方法的精密度数据参照附录A。

8.3  重复性

在重复性条件下，获得两次独立测试结果的绝对差值不超过重复性限r，被测物的含量范围及重复性限见附录A。

9  色谱参考图

参见附录B。

附 录A

（规范性附录）

氟虫腈、代谢物氟甲腈、氟虫腈砜或氟虫腈硫醚精密度数据表

| 中文名称 | 英文名称 | 含量（mg/kg） | 重复性限r | 再现性限R | 含量（mg/kg） | 重复性限r | 再现性限R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氟虫腈 | Fipronil | 0.01 | 0.0005 | 0.0024 | 1.0 | 0.0271 | 0.2392 |
| 氟甲腈 | Fipronil- Desulfinyl | 0.01 | 0.0005 | 0.0028 | 1.0 | 0.0552 | 0.2729 |
| 氟虫腈砜 | Fipronil- Sulfone | 0.01 | 0.0008 | 0.0025 | 1.0 | 0.0391 | 0.0473 |
| 氟虫腈硫醚 | Fipronil- Sulfide | 0.01 | 0.0006 | 0.0019 | 1.0 | 0.0545 | 0.2629 |

附 录 B

（资料性附录）

参考谱图

图1 氟虫腈色谱图

图2 氟甲腈色谱图

图3 氟虫腈砜色谱图

图4 氟虫腈硫醚色谱图