中华人民共和国农业行业标准

NY/T 529—20XX

代替NY 529—2002

兽医注射针

Needle for veterinary use

（征求意见稿）

20XX-XX-XX发布             20XX-XX-XX实施

中华人民共和国农业农村部  发布

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第一部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替NY 529-2002《兽医注射针》，与NY 529-2002相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a）增加了“术语和定义”；

b）更改了“产品分类”章节名（见4，2002年版的3）；

c）增加了产品标记及示例（见5）；

d） 更改了产品规格的范围及长度要求，增加了伯明翰BWG线规规格与型号的对照（见4.2和6.3.1，2002年版的3.1）；

e）增加了锁定型圆锥接头的尺寸要求（见6.3.2）；

f）增加了针管刚性的性能要求及试验方法（见6.4.2和7.3.2）；

g）删除了针管硬度的性能要求（见2002年版的4.6）；

h）更改了韧性的性能要求（见6.4.3，2002年版的4.7）；

i）更改了连接牢固度的性能要求（见6.4.5，2002年版的5.3.5）；

j）增加和调整了检验杆的直径（见6.4.6，2002年版的4.11）；

k）更改了标志和包装的规定（见8.1，2002年版的6.2和6.3和6.4）；

l）删除了检验规则（2002年版的6）；

m）增加了兽医注射针的针尖几何图形和命名标示（见附录A）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国农业农村部畜牧兽医局提出。

本文件由全国畜牧业标准化技术委员会（SAC/TC274/SWG7）归口。

本文件起草单位：XXXX。

本文件主要起草人：XXX。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

——2002年首次发布为NY 529—2002；

——本次为第一次修订。

兽医注射针

1  范围

本文件规定了兽医注射针的结构与命名、标记、要求、试验方法、标志和包装、运输和贮存。

本文件适用于动物注射用金属材质的兽医注射针。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 191  包装储运图示标志

GB/T 1220-2007  不锈钢棒

GB/T 1962.1  注射器、注射针及其它医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第1部分：通用要求

GB/T 1962.2  注射器、注射针及其它医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头 第2部分：锁定接头

GB/T 5231-2012  加工铜及铜合金化学成分和产品形状

GB/T 18457  制造医疗器械用不锈钢针管

YY/T 0149-2006  不锈钢医用器械 耐腐蚀性能试验方法

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

规格 specification

兽医注射针针管的公称外径。

3.2

型号 model

规格的10倍数。

3.3

刚性 stiffness

注射针针管抵抗变形的能力。具体表示为承受规定力值时的最大变形量。

3.4

韧性 Resistance to breakage

注射针针管抵抗折断或开裂的能力。

4  结构与命名

4.1  兽医注射针的结构型式和各部位命名，见图1。

标引序号说明：

1——针座；

2——针管；

α——刃口角度；

L——针管长度；

D——针管外径。

注：此图所示针尖的刃口角度α通常采用17°±2°。针尖几何图形和命名标示见附录A。

图1  典型的兽医注射针示意图

4.2  兽医注射针的型号与规格见表1。

表1  型号与规格

| 型号 | 规格 mm |
| --- | --- |
| 6 | 0.60(23G) |
| 7 | 0.70(22G) |
| 8 | 0.80(21G) |
| 9 | 0.90(20G) |
| 11 | 1.10(19G) |
| 12 | 1.20(18G) |
| 14 | 1.40(17G) |
| 16 | 1.60(16G) |
| 18 | 1.80(15G) |
| 21 | 2.10(14G) |
| 24 | 2.40(13G) |
| 注1：型号以规格的10倍数表示，如：规格为0.70的型号为7 注2：括号内为伯明翰BWG线规规格 |

5  标记及示例

5.1  产品型号标记

产品型号标记由产品名称代码-针座圆锥接头形式代码组成。其中：产品名称代码以NV表示，鲁尔圆锥接头代码以LS表示，鲁尔锁定圆锥接头代码以LL表示。

示例：采用鲁尔圆锥接头的兽医注射针标记为NV-LS，鲁尔锁定圆锥接头的兽医注射针标记为NV-LL。

5.2  产品尺寸标记

产品尺寸标记以型号×针管长度（单位mm）表示。

示例：针管规格为1.60 mm，针管长度为38 mm，标记为：16×38。

5.3  产品标记

产品标记由产品型号标记、产品尺寸标记组成。

示例：采用鲁尔圆锥接头的针管规格为1.60 mm，针管长度为38 mm，标记为：NV-LS 16×38。

6  要求

6.1  材料

6.1.1  针管应采用GB/T 1220-2007中7.1规定的奥氏体不锈钢。

6.1.2  针座应采用GB/T 5231-2012中4.2表3规定的HPb59-1或性能相当的金属材料。

6.1.3  针座表面应镀镍或镍+铬。

6.2  外观

6.2.1   针管与针座连接应正直，不应有明显的歪斜。歪斜角度不超过30°。

6.2.2   针尖的斜面与针座打标志位置的平面应在同一方向，不得有显著偏斜。

6.2.3   针座表面应清洁、无异物，外表面镀层不应脱落。

6.2.4   针座不应有裂纹和明显缺陷。

6.2.5   针管外表面应光滑、无侧向穿孔。

6.2.6   针尖不应有毛刺、平头或弯钩等缺陷。

6.3  尺寸

6.3.1  针管的外径D、针管最小内径d、针管长度L、应符合表2的规定。

6.3.2  非锁定型针座圆锥接头的尺寸应符合GB/T 1962.1的规定。锁定型针座圆锥接头的尺寸应符合GB/T 1962.1和GB/T 1962.2的规定。

表2  针管尺寸        单位为毫米

| 规格 | 针管外径D | 针管最小内径d | 针管长度La |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 最小 | 最大 |  |  |
| 0.60(23G) | 0.600 | 0.673 | 0.317 |  |
| 0.70(22G) | 0.698 | 0.730 | 0.390 |  |
| 0.80(21G) | 0.800 | 0.830 | 0.490 |  |
| 0.90(20G) | 0.860 | 0.920 | 0.560 |  |
| 1.10(19G) | 1.030 | 1.100 | 0.648 |  |
| 1.20(18G) | 1.200 | 1.300 | 0.740 |  |
| 1.40(17G) | 1.400 | 1.510 | 0.940 |  |
| 1.60(16G) | 1.600 | 1.690 | 1.100 |  |
| 1.80(15G) | 1.750 | 1.900 | 1.200 |  |
| 2.10(14G) | 1.950 | 2.150 | 1.400 |  |
| 2.40(13G) | 2.300 | 2.500 | 1.700 |  |
| 注1：针管实际外径极限偏差为±0.01。 注2：a：当L＜30时，极限偏差为±1.0；当30≤L＜80时，极限偏差为±1.5；当L≥80时，极限偏差为±2.0 |

6.4  性能

6.4.1  圆锥接头性能

6.4.1.1  非锁定型针座圆锥接头漏液、漏气、分离力、应力开裂等性能指标应符合GB/T 1962.1的规定。

6.4.1.2  锁定型针座圆锥接头漏液、漏气、分离力、应力开裂等性能指标应符合GB/T 1962.2的规定。

6.4.2  针管刚性

针管挠度值应符合表3的规定。

表3  刚性试验条件

| 规格 mm | 跨距 mm ±0.1 | 载荷 N ±0.1 | 最大挠度 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.60(23G) | 12.5 | 10 | 0.40 |
| 0.70(22G) | 15 | 10 | 0.45 |
| 0.80(21G) | 15 | 15 | 0.41 |
| 0.90(20G) | 17.5 | 15 | 0.48 |
| 1.10(19G) | 25 | 10 | 0.45 |
| 1.20(18G) | 25 | 20 | 0.45 |
| 1.40(17G) | 25 | 22 | 0.45 |
| 1.60(16G) | 25 | 22 | 0.25 |
| 1.80(15G) | 25 | 25 | 0.35 |
| 2.10(14G) | 30 | 40 | 0.40 |
| 2.40(13G) | 40 | 40 | 0.38 |

6.4.3  针管韧性

针管按表4规定的圆弧半径作90o弯曲时，不应折断或开裂。

表4  韧性试验条件                      单位为毫米

| 规格 | 圆弧半径 |
| --- | --- |
| 0.60(23G) | 3 |
| 0.70(22G) | 5 |
| 0.80(21G) |  |
| 0.90(20G) |  |
| 1.10(19G) | 8 |
| 1.20(18G) |  |
| 1.40(17G) |  |
| 1.60(16G) |  |
| 1.80(15G) | 12 |
| 2.10(14G) |  |
| 2.40(13G) |  |

6.4.4  耐腐蚀性

针管应有良好的耐腐蚀性能。

6.4.5  连接牢固度

在表5规定的轴向静拉力下，持续10 s，针管与针座不应分离。

表5  连接牢固度

| 规格 mm | 拉力 N |
| --- | --- |
| 0.60 | 30 |
| 0.70～1.60 | 40 |
| >1.6 | 56 |

6.4.6  内孔通畅性

兽医注射针内孔应畅通，应能自由通过表6规定的检验杆。

表6  检验杆尺寸                  单位为毫米

| 规格 | 检验杆直径 -00.01 |
| --- | --- |
| 0.60(23G) | 0.24 |
| 0.70(22G) | 0.29 |
| 0.80(21G) | 0.39 |
| 0.90(20G) | 0.46 |
| 1.10(19G) | 0.55 |
| 1.20(18G) | 0.64 |
| 1.40(17G) | 0.81 |
| 1.60(16G) | 0.95 |
| 1.80(15G) | 1.03 |
| 2.10(14G) | 1.20 |
| 2.40(13G) | 1.46 |

6.4.7  内孔清洁度

兽医注射针内孔应无油污杂质。

6.4.8  表面粗糙度

兽医注射针针管和针座的表面粗糙度应符合表7的规定。

表7  表面粗糙度的要求                 单位为微米

| 部位 | 表面粗糙度（Ra） |
| --- | --- |
| 针管外表面 | 1.25 |
| 针座切削面 | 2.5 |
| 针座圆锥孔 | 1.25 |

7  试验方法

7.1  外观

7.1.1  针座、针管外表面

用正常或矫正视力观察。

7.1.2  针尖毛刺或弯钩

将兽医注射针的针尖在脱脂棉上拖拉，用3倍放大镜检查针尖，不应拉出纤维。

7.2  尺寸

使用通用或专用量具检验。

7.3  性能

7.3.1  针座圆锥接头

7.3.1.1 非锁合圆锥接头漏液、漏气、分离力、应力开裂等性能指标按GB/T 1962.1中规定的方法进行试验。

7.3.1.2锁合圆锥接头漏液、漏气、分离力、应力开裂等性能指标按GB/T 1962.2中规定的方法进行试验。

7.3.2  针管刚性

按GB 18457中规定的方法进行试验。

7.3.3  针管韧性

将针管按表4规定的圆弧半径作90o弯曲。

7.3.4  耐腐蚀性

按YY/T 0149-2006中第7章规定的柠檬酸溶液试验法进行试验，用正常或矫正视力观察，针管内外表面无锈蚀现象。

7.3.5  连接牢固度

将兽医注射针针管固定在专用仪器上，施加表5规定的静拉力，以针座拔出方向作无冲击的拉拔。

7.3.6  针孔畅通性

按表6规定选用相应规格的检验杆，使其一端穿过兽医注射针整个内孔。

7.3.7  内孔油污杂质

将甘油与无水乙醇按1：1混合均匀，用清洁注射器将混合液注入并通过兽医注射针管，用正常或矫正视力观察混合液，应无油污杂质。

7.3.8  表面粗糙度

使用表面粗糙度仪等专用设备检验。

8  标志和包装

8.1 标志

8.1.1  每支兽医注射针在图1中标志位置应有针管规格或生产企业标识等标志，标志应清晰且易于分辨区别，并无缺损等明显缺陷。

8.1.2  最小包装上至少有以下标志：

a) 生产企业名称、标识；

b) 产品名称、型号或规格；

c) 数量；

d) 产品标准号；

e) 检验合格证。检验合格证应包含检验员代号、检验日期等信息；

f) 使用说明。

8.1.3  其他包装应符合GB/T 191规定。

8.2  包装

8.2.1 小包装的材料和设计应确保内装制品的质量在正常贮存和运输过程中不受损害。

8.2.2 每支或若干支兽医注射针应装入一小包装内，并附产品合格证及使用说明书。

9  运输和贮存

9.1 运输

兽医注射针在运输时应保持清洁干燥，防止包装破损、日晒和雨淋。

9.2  贮存

兽医注射针应贮存在无腐蚀性气体、通风良好、清洁的环境内。

附 录 A

（资料性）

兽医注射针的针尖几何图形和命名标示

d0——针管外径；

d1——针管内径；

A——针尖长度；

B0——第一斜面公称长度；

B1——右第一斜面长度；

B2——左第一斜面长度；

C0——第二斜面长度；

C1——右第二斜面长度；

C2——左第二斜面长度；

α——第一斜面角度；

φ——第二斜面角度；

β——针尖角度；

θ1——右第二斜面旋转角；

θ2——左第二斜面旋转角；

γ——联合第二斜面角。

图A.1兽医注射针的针尖几何图形和命名标示

————————

# Text boxes

NY

ICS 11.220

CCS B 42