| ICS | 03.100.50 |
| --- | --- |
| CCS | P.00 |

45

广西壮族自治区地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

微型智能电流传感器技术规范

Technical specification for micro smart current sensor

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局  发布

目次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

3.1 传感器 sensor	2

3.2 智能传感器 smart sensor	2

3.3 微传感器 micro sensor	2

3.4 微型智能电流传感器 micro smart current sensor	2

3.5 线性度 linearity	2

3.6 [测量结果的]重复性 repeatability[of results measurement]	2

3.7 分辨力 resolution	2

3.8 零点输出 zero-measurand output	3

3.9 温度漂移temperature drift	3

3.10 功耗 power consumption	3

3.11 响应时间 frequency response	3

4 微型智能电流传感器原理及组成	3

5 正常使用条件	3

5.1 系统运行条件	4

5.2 温度范围	4

5.3 湿度范围	4

5.4 大气压力	4

6 技术要求	4

6.1 通用额定值	4

6.2 准确级及误差限值	5

6.3 线性度	6

6.4 重复性	6

6.5 分辨力	6

6.6 零点输出	6

6.7 温度漂移	6

6.8 供电电源	6

6.9 响应时间	7

6.10 采样频率	7

6.11 通信要求	7

6.12 环境适应性	12

6.13 机械性能要求	12

6.14 防护要求	12

6.15 安装方式	12

7 智能化	12

7.1 自诊断	12

7.2 自补偿	12

7.3 自适应	12

7.4 信息存储和记忆	12

7.5 掉电保护	13

7.6 停电上报	13

7.7 在线升级	13

7.8 远程配置	13

7.9 对时功能	13

7.10 故障录波	13

8 试验方法	13

8.1 试验环境条件	13

8.2 测试方法	13

8.3 外观结构检查	14

8.4 性能试验	15

8.5 环境试验	17

8.6 电磁兼容试验	18

9 检验项目	21

10 标志、包装、运输及贮存条件	21

10.1 标志	21

10.2 包装	22

10.3 运输	22

10.4 贮存	22

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广西壮族自治区工业和信息化厅提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：××××

本文件主要起草人：××××

微型智能电流传感器技术规范

范围

本文件规定了微型智能电流传感器的组成、技术要求、使用、安装、运输条件与试验要求。

本文件适用于微型智能电流传感器的设计、制造、安装、试验与采购。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7665  传感器通用术语

GB/T 33905.3	 智能传感器 第3部分：术语

GB/T 18459  传感器主要静态性能指标计算方法

GB/T 22386	电力系统暂态数据交换通用格式

GB/T 22239	信息安全技术网络安全等级保护基本要求

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3  环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.10  环境试验 第2部分: 试验方法 试验Fc: 振动(正弦)

GB/T 2423.22  环境试验 第2部分：试验方法 试验N：温度变化

GB/T 2423.37  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验L：沙尘试验

GB/T 2423.38  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验R：水试验方法和导则

GB 4208  外壳防护等级(IP代码)

GB/T 10125 人造气氛腐蚀试验 盐雾试验

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验

GB/T 17626.6  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰度试验

GB T 17626.8  电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB T 17626.9  电磁兼容 试验和测量技术 脉冲磁场抗扰度试验

GB T 17626.10  电磁兼容 试验和测量技术 阻尼震荡磁场抗扰度试验

GB/T 17626.11  电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB/T 17626.13  电磁兼容 试验和测量技术 交流电源端口谐波、谐间波及电网信号的低频抗扰度试验

GB/T 17626.16  电磁兼容 实验和测量技术 0 Hz-150kHz共模传导骚扰抗扰度实验

GB/T 17626.18  电磁兼容 实验和测量技术 阻尼震荡波抗扰度试验

GB/T 17626.29  电磁兼容 试验和测量技术 直流电源输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

    - 传感器 sensor

能感受被测量并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置，通常由敏感元件和转换元件组成。

敏感元件(sensing element)指传感器中能直接感受或响应被测量的部分。

转换元件(transducing element)，指传感器中能将敏感元件感受或响应的被测量转换成适于传输或测量的电信号部分。

当输出为规定的标准信号时，则称为变送器(transmitter)。

  - [GB/T 7665-2005，3.1.1]

    - 智能传感器 smart sensor

对传感器自身状态具有一定的自诊断、自补偿、自适应能力以及双向通讯功能的传感器。

  - 注：智能传感器是包含数据处理装置的传感器，传感器是智能传感器必不可少的组成部分。

  - [GB/T 7665-2005，3.1.12]

    - 微传感器 micro sensor

  - 采用微加工技术制造的传感器。

  - [GB/T 7665-2005，3.1.13]

    - 微型智能电流传感器 micro smart current sensor

能感知电流，并转换成可用输出信号的微型智能传感器。

  - [GB/T 33905.3-2017，4.1.1.5.2，有修改]

    - 线性度 linearity

校准曲线与某一规定直线一致的程度。

[GB/T 7665-2005，3.5.1.51]

    - [测量结果的]重复性 repeatability[of results measurement]

  - 在相同的测量条件下，对同一被测量进行连续多次测量所得结果之间的一致性。

  - [GB/T 7665-2005，3.5.1.12]

    - 分辨力 resolution

传感器在规定测量范围内可能检测出的被测量的最小变化量。

  - [GB/T 7665-2005，3.5.1.32]

    - 零点输出 zero-measurand output

在规定条件下，所加被测量为零时传感器的输出。

  - [GB/T 7665-2005，3.5.1.29]

    - 温度漂移temperature drift

传感器的输出量在温度改变时发生与输入量无关的、不需要的变化。

    - 功耗 power consumption

信号处于稳态条件下，传感器在工作范围内所消耗的最大功率瓦特数。

[GB/T 7665-2005，3.5.1.85]

    - 响应时间 frequency response

由被测量的阶跃变化引起的传感器输出上升到其最终规定百分率时所需要的时间。

  - 注：为注明这种百分率，可将其置于主词前面，例如：98%响应时间。

[GB/T 7665-2005，3.5.1.92]

微型智能电流传感器原理及组成

微型智能电流传感器的基本原理是通过测量待测电流在空间中产生的磁场，进而计算得到待测电流。包括磁场传感器、信号调理电路、模拟/数字转换电路、数字处理单元、无线通信电路/有线通信电路等部分。

注1：无线通信电路和有线通信电路可选择其中任意一种或两种；

注2：信号调理电路根据需要选配。

微型智能电流传感器组成框图

正常使用条件

    - 系统运行条件

系统额定频率

45 Hz～55 Hz。

系统电压

220 V～35 kV。

    - 温度范围

工作环境温度应符合表1要求。

工作环境温度

| 序号 | 条件 | 工作环境温度/℃ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规定工作温度 | -20～85 |
| 2 | 极限工作温度 | -40～85 |

    - 湿度范围

工作环境相对湿度应符合表2要求。

工作环境相对湿度

| 序号 | 条件 | 湿度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 年平均 | ≤75％ |
| 2 | 一个月内相对湿度平均值 | ≤90% |
| 3 | 24小时内相对湿度平均值 | ≤95％ |

    - 大气压力

63.0 kPa～106.0 kPa（海拔4000 m及以下）。

技术要求

    - 通用额定值

额定一次电流的标准值

额定一次电流标准值为：10 A，12.5 A，15 A，20 A，25 A，30 A，40 A，50 A，60 A，75 A以及它们的十进制倍数或小数。

额定扩大一次电流系数的标准值

额定扩大一次电流系数为：1.2，1.5，2.5，10，50，100。

设备最高电压

相对相电压的最高方均根值，微型智能电流传感器依据它设计其绝缘以及有关标准按此电压规定的其他特性。

短时电流额定值

- 标准准确限值系数为：3，5，7.5，10，12.5，15，17.5，20，25，30，40，63，80。

- 额定短路电流倍数为：3，5，7.5，10，12.5，15，17.5，20，25，30，40，63，80及其十进制倍数。

    - 准确级及误差限值

准确级的标称

- 测量、计量用微型智能电流传感器：测量、计量用微型智能电流传感器准确级，在额定一次电流下，以该准确级所规定的最大允许电流误差百分数来标称。

- 保护用微型智能电流传感器：保护用微型智能电流传感器准确级，是以在额定准确限值一次电流下所规定的最大允许复合误差百分数标称，其后标以字母P。

标准准确级

- 测量、计量用微型智能电流传感器：测量用微型智能电流传感器的标准准确级为：0.1，0.2，0.5，1.0，3.0，5.0；特殊用途的微型智能电流传感器的标准准确级为：0.2S，0.5S。

- 保护用微型智能电流传感器：保护用微型智能电流传感器的标准准确级为5P和10P。

误差限值

- 测量、计量用微型智能电流传感器：测量、计量用微型智能电流传感器的电流误差和相位差应不超过表3的规定值。

测量用微型智能电流传感器的电流误差和相位差限值

| 准确级 | 电流误差（在下列额定电流百分数时）±% |  |  |  |  | 相位差（在下列额定百分数时） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ±（’） |  |  |  |  | ±crad |  |  |  |  |
|  | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 |
| 0.1 | - | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | - | 15 | 8 | 5 | 5 | - | 0.45 | 0.24 | 0.15 | 0.15 |
| 0.2 | - | 0.75 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | - | 30 | 15 | 10 | 10 | - | 0.90 | 0.45 | 0.30 | 0.30 |
| 0.5 | - | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | - | 90 | 45 | 30 | 30 | - | 2.70 | 1.35 | 0.90 | 0.90 |
| 1 | - | 3 | 1.5 | 1 | 1 | - | 180 | 90 | 60 | 60 | - | 5.40 | 2.70 | 1.80 | 1.80 |
| 0.2S | 0.75 | 0.35 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0.90 | 0.45 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| 0.5S | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 90 | 45 | 30 | 30 | 30 | 2.70 | 1.35 | 0.90 | 0.90 | 0.90 |
| 3 | 在50%和120%额定电流时，电流误差±3%，相位差不予规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 在50%和120%额定电流时，电流误差±5%，相位差不予规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 测量用微型智能电流传感器的电流误差和相位差限值（续） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：电流误差和相位差限值的条件如下： ——频率为额定值 ——对于额定扩大一次电流超过120%的微型智能电流传感器，应以额定扩大一次电流值，代替120%额定一次电流试验。 ——对于输出数字量的智能电流传感器，相位差不予规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 保护用微型智能电流传感器：保护用微型智能电流传感器的电流误差、相位差和复合误差应不超过表4的规定值。

测量用微型智能电流传感器的电流误差和相位差限值

| 准确级 | 电流误差（在额定一次电流时）±% | 相位误差（在额定一次电流时） |  | 复合误差（在额定准确限值一次电流时）% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ±（’） | ±crad |  |
| 5P | 1 | 60 | 1.8 | 5 |
| 10P | 3 | -- | -- | 10 |
| 注：电流误差和相位差限值的条件如下： ——对于输出数字量的智能电流传感器，相位差不予规定。 |  |  |  |  |

    - 线性度

微型智能电流传感器的线性度应满足其标称准确级要求。

    - 重复性

微型智能电流传感器的重复性应满足其标称准确级要求。

    - 分辨力

微型智能电流传感器的分辨力应满足其标称准确级要求。

    - 零点输出

微型智能电流传感器零点输出绝对值（以额定电流的百分比表示）应不大于1%。

    - 温度漂移

微型智能电流传感器温度漂移应不大于0.1%/℃。

    - 供电电源

微型智能电流传感器宜配备备用电池，宜具备至少两种不同类型电源供电能力，双电源供电，取电元件应独立于测量元件。被测导线电流不大于1.5 A时，微型智能电流传感器以10 s为周期，应能正常采集上传电流数据。

    - 响应时间

微型智能电流传感器幅值阶跃响应时间不大于30 ms。

    - 采样频率

采样频率不宜低于1000 Hz。

    - 通信要求

通信方式

通信方式满足以下要求：

- 宜支持无线通信方式；

- 宜具备自组网能力；

- 宜支持无线系统升级、参数设定等运维功能；

- 最大通讯距离应不小于50米。

通信速率

通信速率大于等于5 kbps。

通信安全

应满足GB/T 22239中关于设备标识、访问控制等网络安全相关技术要求。

组网拓扑及上送模式

微型智能电流传感器宜采用星形拓扑接入集中器或网关，实现数据上报，并由集中器或者网关进行数据转发，如下图2所示。

微型智能电流传感器组网拓扑

采用星形拓扑接入时，微型智能电流传感应支持单向数据传输和双向数据传输两种模式，如图3所示。

（a）单向数据传输模式                       （b）双向数据传输模式

微型智能电流传感器组网拓扑

采用单向数据传输模式时，传感器周期性地发送广播数据，接入节点通过扫描广播，获取传感器的传感数据。

采用双向数据传输模式时，传感器与接入节点建立连接，接收到接入节点下行的通信命令后，将传感数据上报至接入节点。

数据传输规约

微型智能电流传感器通信数据链路层报文格式应如下图4所示，传感器数据应包含在数据净荷中。

传感器通信数据链路层报文格式

根据传感器数据上送模式不同，报文分为广播报文和数据报文，数据净荷中传感器数据的格式定义如下所示：

- 广播报文传感器通信报文格式：广播报文中，类型为0xFF的广播数据定义为传感器数据，具体格式参考下表5。

传感器广播数据报文定义

| 序号 | 报文名称 | 字段长度 | 字段类型 | 计量单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Type | 2 | 整型 |  | 传感器型号 |
| 2 | Status | 1 | 整型 |  | 传感器状态 |
| 3 | Current | 4 | 浮点数 | A | 电流 |
| 4 | Temprature | 4 | 浮点数 | 摄氏度 | 温度 |
| 5 | Bat_Voltage | 1 | 整型 | 百分比 | 电池电压 |

- 数据报文传感器通信报文格式：采用数据报文时，传感器与接入节点之间通信数据报文格式定义如下表6所示。

数据报文传感器数据报文格式定义

| 指令类型 | 指令内容 |
| --- | --- |
| 1字节 | 变长 |

  - 数据报文指令类型：数据报文指令类型见下表7。

数据报文传感器通信指令类型

| 取值 | 定义 |
| --- | --- |
| 0x01 | 读取传感器台账 |
| 0x02 | 写入传感器台账 |

表8  数据报文传感器通信指令类型（续）

| 取值 | 定义 |
| --- | --- |
| 0x03 | 读取传感器通信参数 |
| 0x04 | 写入传感器通信参数 |
| 0x05 | 读取传感器实时测量数据 |
| 0x06 | 读取传感器实时测量数据（含波形） |
| 0x07~0xFE | 自定义 |
| 0xFF | 远程重启传感器 |

  - 读取传感器台账：接入节点请求报文格式见表8；传感器应答报文格式见表9。

读取传感器台账接入节点请求

| 指令类型 | 指令内容 |
| --- | --- |
| 1字节 | 0 字节 |

读取传感器台账传感器应答

| 指令类型 | 组号 | 编号 | 全局ID | 额定电压 | 额定电流 | 额定频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 8字节 | 4字节 | 2字节 | 2字节 |
| 精度等级 | 安装相别 | 型号 | 版本 | 制造商 | 日期 | 设备名称 |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 4字节 | 10字节 |
| 设备描述 |  |  |  |  |  |  |
| 159字节 |  |  |  |  |  |  |

  - 写入传感器台账：接入节点请求报文格式见表10；传感器应答报文格式见表11；传感器应答指令内容典型配置见表12。

写入传感器台账接入节点请求

| 指令类型 | 组号 | 编号 | 全局ID | 额定电压 | 额定电流 | 额定频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 8字节 | 4字节 | 2字节 | 2字节 |
| 精度等级 | 安装相别 | 型号 | 版本 | 制造商 | 日期 | 设备名称 |
| 1字节 | 1字节 | 2字节 | 2字节 | 2字节 | 4字节 | 10字节 |
| 设备描述 |  |  |  |  |  |  |
| 159字节 |  |  |  |  |  |  |

写入传感器台账传感器应答

| 指令类型 | 指令内容 |
| --- | --- |
| 1字节 | 1 字节 |

写入传感器台账传感器应答指令内容

| 指令内容 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 过程包回复 |

表13  写入传感器台账传感器应答指令内容（续）

| 指令内容 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x01 | 接收完成 |
| 0xEE | 故障包 |

  - 读取传感器通信参数：接入节点请求报文格式见表13；传感器应答报文格式见表14。

读取传感器通信参数时接入节点请求

| 指令类型 | 指令内容 |
| --- | --- |
| 1字节 | 0 字节 |

读取传感器通信参数时传感器应答

| 指令类型 | 电流数据更新间隔 | 温度数据更新间隔 | 电池供电时传感数据更新间隔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 |

  - 写入传感器通信参数：接入节点请求报文格式见表15；传感器应答报文格式见表16；指令内容典型配置见表17。

写入传感器通信参数时接入节点请求

| 指令类型 | 电流数据更新间隔 | 温度数据更新间隔 | 电池供电时传感数据更新间隔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 1字节 | 1字节 | 1字节 |

写入传感器通信参数时传感器应答

| 指令类型 | 指令内容 |
| --- | --- |
| 1字节 | 1 字节 |

写入传感器通信参数时指令内容典型配置

| 指令内容 | 含义 |
| --- | --- |
| 0x00 | 过程包回复 |
| 0x01 | 接收完成 |
| 0xEE | 故障包 |

  - 读取传感器实时测量数据：接入节点请求报文格式见表18；传感器应答报文格式见表19。

读取传感器实时测量数据时接入节点请求

| 指令类型 | 指令内容 |
| --- | --- |
| 1字节 | 0 字节 |

读取传感器实时测量数据时传感器应答

| 指令类型 | 电流 | 温度 |
| --- | --- | --- |
| 1字节 | 4字节 | 4字节 |

  - 读取传感器实时测量数据（含波形）：接入节点请求报文格式见表20；传感器应答报文格式见表21。

读取传感器实时测量数据（含波形）时接入节点请求

| 指令类型 | 指令内容 |
| --- | --- |
| 1字节 | 0 字节 |

读取传感器实时测量数据（含波形）时传感器应答

| 指令类型 | 电流 | 温度 | 瞬时值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1字节 | 4字节 | 4字节 | 80字节 |

  - 远程重启传感器：接入节点请求报文格式见表22。

远程重启传感器接入节点请求

| 指令类型 | 指令内容 |
| --- | --- |
| 1字节 | 0 字节 |

    - 环境适应性

微型智能电流传感器应进行高温试验、低温试验、高温高湿试验，试验后比值差和相位差应满足相应准确级的要求且试验后微型智能电流传感器的误差与试验前微型智能电流传感器的误差的差值，应不超过其准确级相应误差限值的一半。

    - 机械性能要求

微型智能电流传感器在承受符合其应用条件的振动水平时，传感器的输出应当正常。在机械性能试验前、后测量额定电流的准确度满足相应的准确度要求。试验后微型智能电流传感器的误差与试验前微型智能电流传感器的误差的差值，应不超过其准确级相应误差限值的一半。

    - 防护要求

微型智能电流传感器的防护性能应符合GB 4208中定义的IP40级要求，试验后比值差和相位差应满足相应准确级的要求，且试验后微型智能电流传感器的误差与试验前微型智能电流传感器的误差的差值，应不超过其准确级相应误差限值的一半。

微型智能电流传感器应具备中性盐雾防护能力。

    - 安装方式

应支持卡扣、卡箍式等安装方式的一种。

智能化

    - 自诊断

微型智能电流传感器应在工作过程中进行自检，判断传感器各部分是否正常运行，并进行故障识别和故障定位。

    - 自补偿

微型智能电流传感器应自动通过硬件电路、软件算法或预设参数补偿环境变化或外部电磁干扰导致的测量误差。

    - 自适应

微型智能电流传感器在工作过程中应通过自身调节主动适应外部温度环境变化、待测电流变化，以及自身状态变化，保证其基本功能。

    - 信息存储和记忆

微型智能电流传感器应存储传感器的特征数据和组态信息，如历史信息、校正数据、测量参数、状态参数等，在掉电重连后能够自动恢复到原来的工作状态，也能根据应用需要随时调整其工作状态。

    - 掉电保护

微型智能电流传感器掉电时，应保持数据不丢失，方便数据恢复。

    - 停电上报

微型智能电流传感器在被测量回路失电时，传感器应及时检测到失电状态，并上报停电状态。

    - 在线升级

微型智能电流传感器宜支持在线升级。

    - 远程配置

微型智能电流传感器宜支持远程配置。

    - 对时功能

微型智能电流传感器宜支持对时功能，可接收授时设备的时间信息对内部时钟进行校时，对时误差小于等于10 μs。

    - 故障录波

微型智能电流传感器宜具备故障录波功能，记录方式根据设置的触发前、后记录周波数记录事件全过程（包括触发前、事件期间、事件后），对于持续时间较长（大于总记录周波数的时间长度）的事件，宜在事件开始和结束时刻进行波形记录，在事件期间进行有效值记录。

故障录波数据以GB/T 22386规定的COMTRADE文件形式存储。

试验方法

    - 试验环境条件

环境温度

+15 ℃ ~ +35 ℃。

相对湿度

45% ~ 75%。

大气压力

86 kPa ~ 106 kPa。

    - 测试方法

比对法

采用图5所示方案进行测试，方法如下：

- 对交流或直流模拟信号源进行预设；

- 被检微型智能电流传感器采样模拟信号，并将最终的计算值上传测试分析系统；

- 信号源基准值测试仪测量模拟信号并计算基准值，其误差应小于被检传感器允许误差限值的1/3；

- 测试分析系统计算微型智能电流传感器误差。

比对法测试系统

标准源法

采用图6所示方案进行测试，方法如下：

- 对交流或直流标准信号源模拟信号进行预设；

- 被检微型智能电流传感器采样模拟信号，并将最终的计算值上传测试分析系统；

- 测试分析系统计算微型智能电流传感器误差。

标准源法测试系统

    - 外观结构检查

微型智能电流传感器的外观应无明显损伤、无锈斑；零部件无松动和脱落；标志应清晰、完整、正确。

    - 性能试验

准确级及误差限值

为验证是否符合6.2的要求，准确度试验应在规定额定负荷范围的最高值和最低值下按照表3所列的每一电流值分别进行。

为验证是否符合表4所列的复合误差限值，应采用直接法试验，以实际正弦波的额定准确限值进行测试。

线性度

在微型智能电流传感器标称的额定一次电流值范围内均布取m个（除另有规定外，通常取m=5~11）校准点（含额定一次电流值），从校准点下限开始，按规定的校准点施加额定频率的电流，待测量稳定后，读取微型智能电流传感器的输出值，一直到测量范围的上限为止。

除另有规定外，按照GB/T 18459中A2提供的独立线性度方法作为传感器的参比工作直线，按照GB/T 18459中3.8.7规定的方法按下式计算传感器的线性度：

()

式中：

——微型智能电流传感器的线性度；

——微型智能电流传感器的实际特性曲线对参比直线的最大偏差；

——微型智能电流传感器的满量程输出。

重复性

在微型智能电流传感器标称的额定一次电流值范围内均布取m个（除另有规定外，通常取m=5~11）校准点（含额定一次电流值），从校准点下限开始，按规定的校准点施加额定频率的电流，待测量稳定后，读取微型智能电流传感器的输出值，一直到校准点的上限为止。然后从校准点的上限开始，按照原校准点顺序回校（称反行程）。正、反行程各n（除另有规定外，取n=3）次。

采用贝塞尔公式分别计算每个校准点上正、反行程子样标准偏差。

正行程子样标准偏差按下式计算：

(2)

式中：

——正行程第i个校准点子样标准差（i=1,2,…m）；

——正行程第i个校准点第j次的测量值子样标准差（i=1,2,…m；j=1,2,…n）；

——第i个校准点处正行程测量值的平均值（i=1,2,…m）；

反行程子样标准差按下式计算：

(3)

式中：

——反行程第i个校准点子样标准差（i=1,2,…m）；

——反行程第i个校准点第j次的测量值子样标准差（i=1,2,…m；j=1,2,…n）；

——第i个校准点处反行程测量值的平均值（i=1,2,…m）；

微型智能电流传感器的子样标准偏差按下式计算：

(4)

式中：

——微型智能电流传感器的子样标准偏差。

则重复性按下式计算：

(5)

式中：

——微型智能电流传感器的重复性；

——微型智能电流传感器的满量程输出。

零点输出

在25℃环境下，将被测电流置零，在时间上间隔（除另有规定外，通常取），分别读取m个（除另有规定外，通常取m=5~11）零点输出值。

微型智能电流传感器的零点输出按下式计算：

(6)

式中：

——微型智能电流传感器的零点输出；

——微型智能电流传感器的最大零点输出；

——微型智能电流传感器的满量程输出。

分辨力

根据标称的测量范围，调整被测电流，施加电流（应为规定的分辨力数值），读取输出值，将电流增大到，读取输出值，将电流减小到0，读取输出值。

应满足：，则分辨力为。

温度漂移

除另有规定外，微型智能电流传感器放入高低温实验箱内，分别在室温、上限工作温度（温度偏差2 ℃）、下限工作温度（温度偏差2 ℃）保温，直至微型智能电流传感器温度稳定，记录上述温度时额定电流下的输出值。取两者最大值作为温度漂移值，温度漂移计算公式如下：

(7)

式中：

——温度漂移值；

——室温；

——为上限工作温度或下限工作温度；

——室温下施加额定电流时的输出值；

——上限工作温度或下限工作温度下施加额定电流时的输出值；

——额定电流值。

供电电源测试

测试应在风速≤0.5 m/s的空间内进行。整个测试过程中，环境温度应控制在（23±5）℃。测试方法的目的是在一个持续或有限的时长内确定供电电源可支撑传感器正常工作。

进行传感器如下供电电源测试：

将微型传感器接入被测导线，卸下传感器备用电池或备用电池输出为终止电压（将电池置于无作用状态），设置被测导线电流为1.5 A，传感器数据采集上传周期为10 s，从观察到第一个传感器数据开始，测试时间不少于30 min，应能观察到传感器按照设置的数据采集上传周期电流数据。

响应时间

输入额定电流、无谐波分量、对称测试信号。以额定幅值的10％阶跃变化，装置输出幅值的跃变时刻（达到阶跃量的90％）的延时应不超过30 ms。

通信功能

- 应能将电流、频率等数据和微型智能电流传感器的状态信息传送到主站；

- 宜支持远程修改参数定值，支持远程固件升级。

    - 环境试验

高温试验

参照GB/T 2423.2中规定的试验方法对微型智能电流传感器进行85 ℃高温2 h的试验，试验结束后在标准环境条件下进行恢复，恢复时间应足够使温度达到稳定，至少1 h。应满足6.12的要求。

低温试验

参照GB/T 2423.1中规定的试验方法对微型智能电流传感器进行-40 ℃低温2 h的试验，试验结束后在标准环境条件下进行恢复，恢复时间应足够使温度达到稳定，至少1 h。应满足6.12的要求。

高温高湿试验

参照GB/T 2423.3中规定的试验方法对微型智能电流传感器进行85 ℃高温、85% RH湿度24 h的试验，试验结束后在标准环境条件下进行恢复，恢复时间应足够使温度达到稳定，至少1 h。试验结束后在常温下静置4 h测量误差，应满足6.12的要求。

高温高湿试验

参照GB/T 2423.22中规定的试验方法，试验应在下列条件下进行：

- 低温：-40℃持续30 min；

- 高温：85℃持续30 min；

- 温度转换时间：2 min～3 min；

- 循环周期数：5。

试验后恢复16 h，应满足6.12的规定。

振动

参照GB/T 2423.10中规定的试验方法，试验应在下列条件下进行：

- 扫频振动：频率范围为10 Hz～150 Hz，每个坐标轴20个扫频周期；

- 在固定的频率比进行振动试验，持续30 min；

- 户内设备：幅度10 m/s2；

- 户外设备：幅度20m/s2。

试验后恢复16 h，应满足6.13的规定。

防尘

参照GB/T 2423.37中规定的试验方法，进行IP5级防尘试验。

试验后恢复16 h，应满足6.14的规定。

防水

参照GB/T 2423.38中规定的试验方法，进行IPX0级防水试验。

试验后恢复16 h，应满足6.14的规定。

盐雾防护

参照GB/T 10125中规定的中性盐雾试验要求执行。

试验时间72 h，试验后恢复1 h，应满足条款11的评价要求。

    - 电磁兼容试验

本条款定义的试验项目，包括各个项目的试验水平和评价准则仅适用于有源电子器件。如果微型智能电流传感器设计为不含有源电子器件，此条款中的试验不再适用。

抗扰度要求和试验

| 试验 | 引用标准 | 试验水平 | 评价准则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静电放电抗扰度 | GB/T 17626.2 | 3 | B |
| 射频电磁场辐射抗扰度 | GB/T 17626.3 | 3 | A |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度 | GB/T 17626.4 | 4 | B |
| 浪涌抗扰度 | GB/T 17626.5 | 4 | B |
| 射频场感应的传导骚扰度 | GB/T 17626.6 | 3 | A |
| 工频磁场抗扰度 | GB/T 17626.8 | 5 | A |
| 脉冲磁场抗扰度 | GB/T 17626.9 | 5 | B |
| 阻尼振荡磁场抗扰度 | GB/T 17626.10 | 5 | B |
| 电压慢变化 | GB/T 17626.11 、GB/T 17626.29 | 交流电源+10%～-20%，直流电源+20%～-20% | A |
| 电压暂降和短时中断 | GB/T 17626.11、GB/T 17626.29 | 交流电源30%暂降×0.1 s中断0.02 s，直流电源50%暂降×0.1 s，中断0.05 s | A |
| 谐波和谐间波骚扰 | GB/T 17626.13 | 2 | A |
| 共模传导骚扰抗扰度 | GB/T 17626.16 | 4 | A |
| 振荡波抗扰度 | GB/T 17626.18 | 3 | B |
| - A—满足准确度规范限值以内的正常性能。 - B—允许与保护无关或自恢复的自诊断无关的测量性能暂时下降，不允许复位或重新启动。对于保护用微型智能电流传感器，不允许性能下降造成保护装置误动。 - 无外接电源接口或者通信接口的传感器，以下测试项目不适用：电快速瞬变脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度、射频场感应的传导骚扰度、电压慢变化、电压暂降和短时中断、谐波和谐间波骚扰、共模传导骚扰抗扰度。 |  |  |  |

静电放电抗扰度

参照GB/T 17626.2的试验程序进行。静电放电仅施加于被试设备的物理边界（外壳），试验水平为3级。允许与保护无关或自恢复的自诊断无关的测量性能暂时下降，不允许复位或重新启动。对于保护用微型智能电流传感器，不允许性能下降造成保护装置误动。

射频电磁场辐射抗扰度

参照GB/T 17626.3的试验程序进行。试验水平为3级（10 V/m场强）。要求满足准确度规范限值以内的正常性能。

电快速瞬变脉冲群抗扰度

参照GB/T 17626.4的试验程序进行。试验时，对传感器输入端口采用耦合/去耦合网络。试验水平按4级（其电源端口的试验电压为4 kV，重复率为5 kHz）。允许与保护无关或自恢复的自诊断无关的测量性能暂时下降，不允许复位或重新启动。对于保护用微型智能电流传感器，不允许性能下降造成保护装置误动。

浪涌抗扰度

参照GB/T 17626.5的试验程序进行。试验发生器采用标准1.2/50 us电压波（开路）和8/20 us电流波（短路）的组合波（混合式）发生器。试验水平按4级（4 kV线-地，2 kV线-线）实施。允许与保护无关或自恢复的自诊断无关的测量性能暂时下降，不允许复位或重新启动。对于保护用微型智能电流传感器，不允许性能下降造成保护装置误动。

射频场感应的传导骚扰度（150 kHz～80 MHz）

参照GB/T 17626.6的试验程序进行。试验水平为3级。要求满足准确度规范限值以内的正常性能。

工频磁场抗扰度

参照GB/T 17626.8的试验程序进行。试验水平为5级（100 A/m×1 min和1000 A/m×1 s）。要求满足准确度规范限值以内的正常性能。

脉冲磁场抗扰度

参照GB/T 17626.9的试验程序进行。试验水平为5级（1000 A/m峰值）。允许与保护无关或自恢复的自诊断无关的测量性能暂时下降，不允许复位或重新启动。对于保护用微型智能电流传感器，不允许性能下降造成保护装置误动。

阻尼振荡磁场抗扰度

参照GB/T 17626.10的试验程序进行。试验水平为5级（1000 A/m峰值）。允许与保护无关或自恢复的自诊断无关的测量性能暂时下降，不允许复位或重新启动。对于保护用微型智能电流传感器，不允许性能下降造成保护装置误动。

电压慢变化

试验程序应为，交流电源按GB/T 17626.11，直流电源按GB/T 17626.29规定。所用电压波动范围，交流电源为其标称电压的+10%～-20%，直流电压为其标称电压的+20%～-20%。要求满足准确度规范限值以内的正常性能。

电压暂降和短时中断

试验程序应为，交流电源按GB/T 17626.11，直流电源按GB/T 17626.29规定。

交流电源试验所用电压暂降为其标称电压的30%，历时0.1 s。交流电源的电压终端试验按历时0.02s进行。

直流电压试验所用电压暂降为其标称电压的50%，历时0.1 s。

直流电压的电压中断试验按历时0.05 s（低阻抗）进行。

要求满足准确度规范限值以内的正常性能。

谐波和谐间波骚扰

参照GB/T 17626.13的试验程序进行。严酷等级为2级（总谐波畸变量为10%）。要求满足准确度规范限值以内的正常性能。

共模传导骚扰抗扰度(0 Hz-150 kHz)

参照GB/T 17626.16的试验程序进行。试验水平为4级。要求满足准确度规范限值以内的正常性能。

振荡波抗扰度

参照GB/T 17626.18的试验程序进行。试验发生器采用阻尼振荡波发生器，试验水平为3级（其电源线及信号线的试验电压为共模2.5 kV及差模1 kV，试验频率为100 kHz或1 MHz，每秒重复400次）。允许与保护无关或自恢复的自诊断无关的测量性能暂时下降，不允许复位或重新启动。对于保护用微型智能电流传感器，不允许性能下降造成保护装置误动。

检验项目

微型智能电流传感器的检验类型包括出厂检验、型式试验和到货抽检等。检测项目如表24所示。

检测项目

| 序号 | 检验项目 | 出厂检验 | 型式试验 | 到货抽检 | 检验要求和方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观结构检查 | √ | √ | √ | 见本文件8.3 |
| 2 | 准确级及误差限值 | √ | √ | √ | 见本文件6.2、8.4.1 |
| 3 | 线性度 | √ | √ |  | 见本文件6.3、8.4.2 |
| 4 | 重复性 |  | √ |  | 见本文件6.4、8.4.3 |
| 5 | 分辨力 | √ | √ |  | 见本文件6.5、8.4.5 |
| 6 | 零点输出 | √ | √ |  | 见本文件6.6、8.4.4 |
| 7 | 温度漂移 |  | √ |  | 见本文件6.7、8.4.6 |
| 8 | 响应时间 |  | √ |  | 见本文件6.9、8.4.8 |
| 9 | 通信 | √ | √ | √ | 见本文件6.11、8.4.9 |
| 10 | 环境试验 |  | √ |  | 见本文件6.12、6.14、8.5 |
| 11 | 电磁兼容实验 |  | √ |  | 见本文件8.6 |

标志、包装、运输及贮存条件

    - 标志

微型智能电流传感器的标志应至少包含型号、额定一次电流及最大电流、准确级等内容，所标识内容应与器件手册一致。

    - 包装

产品包装应根据微型智能电流传感器的性质、特点和储运条件进行包装设计。包装箱应标示有制造厂名称、产品名称、产品型号、检验日期、生产周期和包装数量。包装箱外应印刷或贴有 “怕湿”等运输标志。包装箱外印刷或贴的标识不可因运输条件和自然条件而褪色、脱落。包装箱应符合防潮、防尘、防震的要求，包装向内应有装箱清单、产品合格证、附件及相关随机文件。

    - 运输

除非另有规定，允许用任何运输工具运输，在运输过程中应避免雨淋、撞击和靠近酸、碱等腐蚀性物质。

    - 贮存

包装完好的微型智能电流传感器的贮存温度要求为18 ℃～28 ℃、相对湿度＜60%、大气压力为86 kPa～106 kPa、通风，且在无腐蚀性气体的仓库中贮存。