《固体废物 铀 钍的测定 电感耦合等离子体质谱法》地方标准编制说明

1项目背景

1.1任务来源

本标准由江西省辐射环境监督站、核工业二七0研究所申请立项、江西省生态环境厅提出，《江西省市场监管局关于下达2024年第一批江西省地方标准制修订计划的通知》（赣市监标函〔2024〕3号）列入制修订计划，计划编号DB36-2024-1-15。

1.2起草单位

- 本标准起草单位：江西省辐射环境监督站、核工业二七0研究所。

1.3验证单位

本标准验证单位：南昌大学、江西省景德镇生态环境监测中心、核工业二八0研究所、核工业二九0研究所。

- 1.4主要起草人

- 本标准主要起草人员见表1

- 表1  标准起草人员情况登记表

| 姓名 | 职务/职称 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 齐玲 | 正高级工程师 | 核工业二七0研究所 | 标准编写、验证 |
| 李茜 | 工程师 | 江西省辐射环境监督站 | 标准验证 |
| 金琴 | 工程师 | 核工业二七0研究所 | 标准验证 |
| 程绍鹃 | 高级工程师 | 核工业二七0研究所 | 标准验证 |
| 张翰中 | 助理工程师 | 江西省辐射环境监督站 | 标准验证 |
| 黄颖翀 | 工程师 | 江西省辐射环境监督站 | 标准验证 |
| 郭岚 | 研究员 | 南昌大学 | 标准验证 |
| 柳英霞 | 高级实验师 | 南昌大学 | 标准验证 |
| 李汉菲 | 助理实验师 | 南昌大学 | 标准验证 |
| 彭元艺 | 助理工程师 | 江西省景德镇生态环境监测中心 | 标准验证 |
| 巢 磊 | 助理工程师 | 江西省景德镇生态环境监测中心 | 标准验证 |
| 袁语霜 | 工程师 | 江西省景德镇生态环境监测中心 | 标准验证 |
| 欧阳泉根 | 高级工程师 | 核工业二八0研究所 | 标准验证 |
| 李晓燕 | 高级工程师 | 核工业二八0研究所 | 标准验证 |
| 黄龙 | 助理工程师 | 核工业二八0研究所 | 标准验证 |
| 田晓照 | 高级工程师 | 核工业二九0研究所 | 标准验证 |
| 潘伟超 | 工程师 | 核工业二九0研究所 | 标准验证 |
| 李海燕 | 助理工程师 | 核工业二九0研究所 | 标准验证 |

- 1.5编写依据

《中华人民共和国标准化法》《江西省标准化条例》《江西省地方标准管理办法》《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》GB/T 1.1—2020。

2标准制定的必要性和可行性

- 2.1标准编制的必要性

- 2.1.1天然放射性核素铀、钍主要特性及分布情况

铀、钍为三大天然放射系铀系、锕系、钍系母体，其半衰期长，具有放射性和核裂变特性。铀的地球化学性质十分活泼，易于迁移分散，分布广泛。在铌钽酸盐、稀土、钛矿物、锆矿物、磷灰石、煌斑岩、辉绿石、煤、碳质页岩中广泛分布。钍的离子半径与钇、钛、锆、铌、钽、钙和镧系元素接近，以类质同象进入这些元素矿物中，特别重要的是独居石、钛锆矿、易解石、烧绿石、褐钇铌矿等矿物中钍均有较高的含量。

2.1.2江西省伴生放射性矿企业产废现状

江西省具有非常丰富的稀土矿、铌钽矿、独居石、钛锆矿等矿产资源，全省分布稀土矿、铌钽矿、独居石、钛锆矿等伴生放射性矿资源利用企业三十余家（全国464家），各企业在生产经营过程中产生大量富集天然放射性核素、放射性水平高于环境本地的物料和废渣。2017年，全国伴生放射性固体废物产生量1.12亿吨（二污普统计），江西稀土矿、铌钽矿、独居石、钛锆矿等是主要的产废矿产，这些矿产或废渣中均含有不同活度的铀和钍。

2.1.3伴生放射性矿企业环境辐射管理要求

2018年7月，生态环境部发布的《关于发布“伴生放射性矿开发利用企业环境辐射监测及信息公开办法（试行）”的公告》、2020年3月，生态环境部发布的《伴生放射性物料贮存及固体废物填埋辐射环境保护技术规范（试行）》及《伴生放射性矿环境辐射标准》等规范性管理文件中均重点涉及对工业企业产生的固体废物中放射性核数铀、钍的管理要求，但缺少针对固体废物中铀、钍测量的标准检测方法。为满足污染物铀、钍源头控制、循环利用、废物减量化及辐射环境质量管理要求，制定“固体废物 铀、钍的测定 电感耦合等离子体质谱法”成为必要。

- 2.2标准编制的可行性

- 2.2.1电感耦合等离子质谱仪性能及应用

电感耦合等离子质谱仪由等离子体发生器、雾化室、炬管、四极质谱仪和离子探测器组成。雾化器将溶液样品送入等离子体光源，在高温下汽化，再通过1～2毫米直径的截取板进入四极质谱分析器，经滤质器质量分离后，到达离子探测器，根据探测器的计数与浓度的比例关系，测量元素的含量或同位素比值。其具有检出限低（达ng/ml）、基体效应小、谱线简单、能同时测定多种元素、动态线性范围宽、工作效率高等优点，已在环境、地矿、食品、化工、建材等领域获得广泛应用。HJ 700-2014《水质 65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》、GB/T 14506.30-2010《硅酸盐岩石化学分析方法 第30部分：44个元素量测定》、HJ 766-2015《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》等均采用电感耦合等离子体质谱法作为检测手段。

2.2.2铀、钍测量技术现状和趋势

铀的测定有重铀酸铵重量法、钒酸铵/重铬酸钾容量法、偶氮胂Ш/偶氮氯磷Ш/Br-PADAP/PAR/PAN等分光光度法、铜铁试剂底液极谱法、激光荧光法等。重量法和容量法适用于铀产品等高含量试样的测定，分光光度法、极谱法、激光荧光法适用低含量铀试样的测定。其中分光光度法、极谱法均需对试样进行冗长的分离富集后才能测量，且随着部分分离树脂、交换柱、显色剂的限产（甚至停产）以及方法灵敏度的限制，分光光度法不再是低含量铀测定的首选方法。极谱法除有分光光度法相同的冗长分离富集过程外，还由于滴汞电极汞的毒性原因，方法应用十分有限。激光荧光法具有用样量少，灵敏度高的特点，但对低含量试样测量的稳定性有待提高。20世纪90年代后，随着分析测试技术的不断进步，仪器性能的稳步提升，电感耦合等离子体质谱基体干扰小、线性范围宽、灵敏度高、谱线简单、能同时测定多种参数、工作效率高等等优越性凸显，使电感耦合等离子体质谱法在分析检测领域得到十分广泛的应用，无需冗长的分离富集即实现岩（矿）石、土壤、水、环境空气和废气颗粒物等中铀、钍的测定。

钍的测量同样有重量法、容量法、分光光度法、极谱法等。同理，重量法和容量法适用于高含量试样钍的测定，分光光度法和极谱法具有与铀测定方法相似的局限性，由于电感耦合等离子体质谱仪强大的优越性，采用电感耦合等离子体质谱法测量钍也在各行业得到了十分广泛的应用。

因此，建立《固体废物 铀、钍的测定 电感耦合等离子体质谱法》完全可行。

3国内相关标准情况及本标准编制过程

3.1国内相关固体废物检测标准、规范情况

我国现行有效与固体废物中铀、钍检测相关的标准规范有：

- 《固体废物鉴别标准 通则》

- 《工业固体废物采样制样技术规范》

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》

- 《危险废物鉴别技术规范》

- 《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》

- 《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》

- 《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》

- 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》

- 《固体废物 金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》

- 《固体废物 22种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》等

这些技术标准的实施为固体废物的鉴别提供了规范性依据，为多种金属污染物的测定提供了标准方法，但均不包括固废中铀、钍的测定，导致固体废物中铀、钍的测定无技术标准。

3.2本标准编制过程

- 3.2.1成立标准编写小组

2024年1月，确定成立《固体废物 铀 钍的测定 电感耦合等离子体质谱法》标准编写小组，拟定由齐玲 李茜 张翰 黄颖翀 金琴 程绍鹃 郭岚 柳英霞 李汉菲 彭元艺 巢磊 袁语霜 欧阳泉根 李晓燕 黄龙 田晓照 潘伟超 李海燕为组员，共同编制该标准。

- 3.2.2标准方法确定

在查阅多种金属（含铀、钍）相关检测方法大量文献及标准、了解电感耦合等离子体质谱仪的优越性，以及其在检测领域的广泛成熟应用和强大能力后，编制组确定了采用电感耦合等离子体质谱法同时测定固体废物中铀、钍的检测方法。

- 3.2.3标准立项

2023年9月江西省辐射环境监督站、核工业二七0研究所向江西省生态环境厅提交了《辐射监测标准/规范制修订申请表》和标准草案，2023年10月10日，江西省生态环境厅组织专家对本标准制定的必要性、可行性及草案进行评审，标准编制组根据生态环境厅专家组评审意见修改后，于2023年12月6日向江西省市场监督管理局提交标准草案和《江西省地方标准项目申报表》，2024年1月24日江西省标准技术评审中心组织召开立项评估会，标准编制组通过立项答辩。2024年3月19日江西省市场监督管理局下达地方标准制修订计划通知，获得立项，项目编号为DB36-2024-1-15。

- 3.2.4方法验证

2024年4~7月，核工业二七0研究所、江西省辐射环境监督站、南昌大学、江西省景德镇生态环境监测中心、核工业二八0研究所、核工业二九0研究所共6家单位分别对该标准进行了方法验证，验证内容包括方法检出限、测定下限、精密度、准确度等，于2024年8月各单位完成《固体废物 铀 钍的测定 电感耦合等离子体质谱法》方法验证报告。

3.2.5编写征求意见稿和编制说明

2024年8~9月，编写《固体废物 铀 钍的测定 电感耦合等离子体质谱法》征求意见稿及编制说明。

- 4标准制定遵循原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

本标准编制遵循“针对性、先进性、实用性、统一性、规范性”的原则，尽可能与国内外领先标准接轨，注重了标准的可操作性，严格按GB/T 1.1-2020的最新版本的要求进行编写。

本标准的制订依据《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国标准化法实施条例》的要求，查阅大量国内外文献，拟定实验方案、开展方法验证实验、编制标准草案、组织专家论证、完成标准征求意见稿，并经过大量实验验证后编制而成。

经工标网查询，无“固体废物 铀、钍的测定 电感耦合等离子体质谱法”国家标准、行业标准或地方标准等相关强制性标准，不与相关标准内容雷同。本标准为新起草的标准，不违背现行法律、法规和强制性标准，本标准的制定将为固体废物 铀、钍的测定提供规范的检测方法，是落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《矿产资源开发利用辐射环境管理名录》、满足污染物铀、钍源头控制、循环利用、废物减量化及辐射环境质量管理要求的具体举措。标准编写过程中根据需要引用 HJ/T20 《工业固体废物采样制样技术规范》、HJ/T298 《危险废物鉴别技术规范》、HJ/T299 《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》、HJ/T300 《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》、HJ557《 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》等。

5方法研究报告

- 5.1适用范围

本标准规定了测定固体废物和固体废物浸出液中铀、钍的电感耦合等离子体质谱法。

- 本标准适用于固体废物和固体废物浸出液铀（U)、钍(Th)的测定。不适用于同位素分离企业、核燃料元件生产企业固体废物和固体废物浸出液铀-238（238U)、钍-232(232Th)的测定。

- 5.2方法原理

- 固体废物或固体废物浸出液经消解预处理后，采用电感耦合等离子体质谱仪进行检测，根据元素的质谱图或特征离子进行定性，内标法定量。

- 5.3试剂和材料

- 除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的优级纯化学试剂，实验用水为新制备的去离子水。

（1）盐酸：ρ(HCl)=1.19g/mL,优级纯或高纯。

- （2） 硝酸：ρ(HNO3)=1.42g/mL,优级纯或高纯。

- （3） 氢氟酸：ρ(HF)=1.19g/mL,优级纯或高纯。

- （4） 高氯酸：ρ(HClO4)=1.68g/mL,优级纯或高纯。

- （5） 硝酸溶液：5+95。

- （6）硝酸溶液：2+98。

- （7） 标准溶液：ρ=1.00mg/mL

- （8） 铀标准贮备溶液：ρ(U)=1.00mg/mL。

- 用基准八氧化三铀配制成1.00mg/mL.含硝酸溶液（5.5）的标准贮备液，或可直接购买有证标准溶液。

- （9） 钍标准贮备溶液：ρ(Th)=1.00mg/mL。

- 直接购买有证标准溶液。

- （10） 混合标准贮备液：ρ=100mg/L。

- 用硝酸溶液（5）稀释单元素贮备液（8）、（9），或可直接购买铀、钍混合有证标准溶液。

- （11） 混合标准使用液：ρ=1.00mg/L。

- 用硝酸溶液（6）稀释混合标准贮备液（10）。

- （12） 内标标准贮备液：ρ=10.0mg/L。

- 选用103Rh为内标元素。可直接购买有证标准溶液配制，介质为硝酸溶液（5）。

- （13） 内标标准使用液：ρ=10.0µg/L。

- 用硝酸溶液（6）稀释内标标准贮备液(12)。

- （14）质谱仪调谐液：ρ=1.00µg/L。

- 选用含In、Li、Be、Ce、Fe、Mg、Pb元素的溶液为质谱仪调谐液。直接购买有证标准溶液配制。

- （15）氩气：纯度不低于99.99%。

- 5.4仪器和设备

（1）电感耦合等离子体质谱仪。

（2）温控电热板：温控精度±5℃，可控最高温度300℃。

（3）天平：感量0.1mg。

（4）尼龙筛：0.15mm(100目）。

（5）滤膜：水系微孔滤膜，孔径0.45µm。

（6）一般实验室常用仪器和设备

5.5样品

  - 5.5.1样品采集与保存

按照HJ/T20和HJ/T298的相关规定对固体废物进行样品的采集和保存。

  - 5.5.2 样品制备

  - 5.5.2.1 固体废物制备

按照 HJ/T 20 的相关规定进行固体废物样品的制备。对于固态废物或可干化的半固态固体废物样品，准确称取 10 g 样品(m1，精确至 0.01 g)，自然风干或冷冻干燥后，再次称重（m2，精确至 0.01 g），研磨，全部过0.15mm（100 目）尼龙筛备用。

  - 5.5.2.2固体废物浸出液制备

按照HJ/T299、HJ/T300和HJ557的相关规定进行浸出液的制备。

5.6分析步骤

称取固态样品或可干化的半固体样品， 0.05g～0.1g（精确至 0.0001 g)。将样品置于30mL聚四氟乙烯坩埚中，加入1mL盐酸、4mL硝酸、1mL氢氟酸和1mL高氯酸，将坩埚放入温控电热板上消解至白烟冒尽，取下冷却至室温，用2%硝酸溶液加热溶解，然后将溶液转移至50mL容量瓶中，用2%硝酸溶液定容至50mL，待测。

对固体废物浸出液试样，移取固体废物浸出液25.0mL，置于150mL烧杯中，加入4 mL硝酸和1mL 盐酸，将烧杯放入温控电热板上消解至近干,呈湿盐状，取下冷却至室温，用硝酸溶液（3.6）加热溶解，然后将溶液转移至50mL容量瓶中，用2%硝酸溶液定容至50ml，待测。

用去离子水代替试样，采用与试样制备相同的步骤和试剂，制备空白试样。

开启电感耦合等离子体质谱仪，点燃等离子体，仪器预热稳定 30min。用质谱仪调谐溶液对仪器的灵敏度、氧化物和双电荷进行调谐，在仪器的灵敏度、氧化物、双电荷满足要求的条件下，质谱仪给出的调谐溶液中所含元素信号强度的相对标准偏差≤5%。涵盖待测元素的质量数范围内进行质量校正和分辨率校验后，以103Rh为内标，采用标准模式或碰撞模式或反应池模式测量空白、校正曲线和待测试样。以各元素的浓度为横坐标，以响应值和内标响应值的比值为纵坐标，建立校准曲线，当样品中待测元素浓度超出校准曲线范围时，用2%硝酸溶液稀释后再重新测定。

采用混合标准使用液配制成铀、钍浓度分别为 0.00μg/L、10.0μg/L、20.0μg/L、50.0μg/L、100μg/L、500μg/L的校准系列，建立校准曲线，曲线的相关系数应大于 0.999。。

按照以上试验方法，六家实验室分别对全程序空白进行6次测量，确定方法检出限。

按照以上试验方法，六家实验室分别对固体废物样品和固体废物浸出液样品进行6次测量，计算实验室内相对标准偏差及实验室间相对标准偏差，完成方法精密度实验。

按照以上试验方法，六家实验室对固体废物有证标准物质进行6次测量，计算有证标准物质实验室内相对误差及实验室间相对误差，完成固体废物铀、钍测量正确度实验。

按照以上试验方法，六家实验室对固体废物浸出液加标样进行6次测量，计算实验室内加标回收率及实验室间加标回收率，完成固体废物浸出液铀、钍测量正确度实验。

根据固体废物中铀、钍测量结果，计算固体废物中铀-238、钍-232比活度。

根据固体废物浸出液中铀、钍测量结果，计算固体废物浸出液中铀-238、钍-232活度浓度。

固体废物重复分析相对偏差允许限按Yc = C × (14.37X−0.1263-7.659)执行。

固体废物浸出液重复分析相对偏差允许限按 Yc' = C × 11.0X−0.28执行。

5.7结果计算

  - 5.7.1 固体废物测定结果的计算

5.7.1.1固态和可干化的半固态固体废物

（A）、固体废物中待测元素的含量ω（mg/kg）按照公式（1）进行计算。

ω= （ρx−ρo）×V × nm3×m2m1×10-3                           (1)

式中：ω—固体废物中待测铀或钍元素的含量，mg/kg；

ρx —由校准曲线计算测定试样中待测元素的浓度，µg/L；

ρ0 —空白试样中待测元素浓度，µg/L；

V—消解后试样的定容体积，mL；

n—稀释倍数；

m1—样品的称取量，g；

m2—干燥后样品的质量，g；

m3—称取过筛后试样的质量，g。

（B）、固体废物中铀-238比活度Ar（Bq/kg）按照公式（2）进行计算。

Ar = k×ω×10-3                                                                   (2)

式中：Ar—固体废物中铀-238比活度,Bq/kg；

k—常数为12.24 ×103。

(C)、固体废物中钍-232比活度Ar（Bq/kg）按照公式（3）进行计算。

Ar = k×ω×10-3                                                                  (3)

式中：Ar—固体废物中钍-232比活度,Bq/kg；

k—常数为4.075×103。

常数k按公式（4）求出。

K= ln2×NA×fM×T1/2×ƞ                      (4)

式中：NA—阿伏伽德罗常数；

f—238U或232Th在天然铀或钍中的丰度，分别为0.9928、1；

M—238U或232Th的原子量；

T1/2—238U、232Th的半衰期，a，分别为4.51×109年、1.40×1010年；

ƞ—年换算成秒的数值。

5.7.1.2液态和不可干化的半固态固体废物

(A)、固体废物中待测元素的含量 ω（mg/kg）按照公式（5）进行计算。

ω= （ρx−ρo）×V × nm3×10-3                                  (5)

式中：ω—固体废物中待测铀/钍元素的含量，mg/kg；

ρx —由校准曲线计算测定试样中待测元素的浓度，µg/L；

ρ0 —空白试样中待测元素浓度，µg/L；

V—消解后试样的定容体积，mL；

n—稀释倍数；

m3—称取样品质量，g。

(B)、固体废物中铀-238或钍-232比活度Ar（Bq/kg）按照公式（2）/(3)进行计算。

  - 5.7.2固体废物浸出液测定结果的计算

(A)、固体废物浸出液中待测元素的质量浓度ρ（µg/L）按照公式（6）进行计算。

ρ= （ρx−ρo）×V2V1                           (6)

式中：ρ—固体废物浸出液中待测铀/钍元素的质量浓度，µg/L；

ρx —由校准曲线计算测定试样中待测元素的浓度，µg/L；

ρ0 —空白试样中待测元素浓度，µg/L；

V1—浸出液取样体积，mL；

V2—消解后试样的定容体积，mL。

(B)、固体废物浸出液中铀-238或钍-232活度浓度Ar'（Bq/L）按照公式（7）进行计算。

Ar' = k×ρ×10-6                                                                  (7)

式中：Ar'—固体废物浸出液中铀-238/钍-232活度浓度,Bq/L；

k—常数。

5.7.3结果表示

对于固体废物和固体废物浸出液，测定结果小数位数与方法检出限保持一致，最多保留三位有效数字。

- 6方法验证结果

对待审批地方标准《固体废物 铀 钍的测定 电感耦合等离子体质谱法》进行验证，当固体废物样品量在0.05g时，固体废物铀的检出限0.008mg/kg，测定下限0.03mg/kg；钍的检出限0.2mg/kg，测定下限0.6mg/kg。

当固体废物浸出液取样体积25mL时，固体废物浸出液铀的检出限0.009μg/L，测定下限0.03μg/L；钍的检出限0.2μg/L，测定下限0.6μg/L。

六家实验室分别对含铀68.2 mg/kg的固体废物进行6次重复测定，实验室内相对偏差RSD为 0.46%~4.3%，实验室间相对偏差RSD'为 3.1%，重复性限r为4.5mg/kg，再现性限R为 7.2 mg/kg。

六家实验室分别对含钍19.0mg/kg 的固体废物进行6次重复测定，实验室内相对偏差RSD为 0.56%~6.1%，实验室间相对偏差RSD'为 6.6%，重复性限r为2.0mg/kg，再现性限R为 2.9mg/kg。

六家实验室分别对含铀112μg/L的固体废物浸出液进行6次重复测定，实验室内相对偏差RSD为 0.80%~3.9%，实验室间相对偏差RSD'为 4.0%，重复性限r为6.5μg/L，再现性限R为14 μg/L。

六家实验室分别对含钍79.4μg/L 的固体废物浸出液进行6次重复测定，实验室内相对偏差RSD为 1.1%~4.3%，实验室间相对偏差RSD'为 3.8%，重复性限r为4.7μg/L，再现性限R为6.2 μg/L。

六家实验室分别对铀含量1.6mg/kg、14.6 mg/kg、536 mg/kg固体废物有证标准物质GBWO7409、GBWO7109、GBWO4116进行了6次重复测定，相对误差分别为0.73%~11%、0.57%~10% 、 0.75%~5.8% ；相对误差最终值分别为（5.1±7.0）% 、（6.3±6.4）% 、（2.7± 4.8）%。

六家实验室分别对钍含量8.4mg/kg、79.3mg/kg、2020mg/kg固体废物有证标准物质GBWO7409、GBWO7109、GBWO4116进行了6次重复测定，相对误差分别为0.12%~4.3%、0.11%~4.9% 、 0.60%~4.4% ；相对误差最终值分别为（2.3±3.0）% 、（2.8±4.2）% 、（2.1± 2.8）%。

六家实验室分别对含铀112μg/L的固体废物浸出液分别加标20μg/L、100μg/L、500μg/L进行了6次重复加标分析测定，加标回收率分别为90.0%~105%、95.9%~105%、98.6%~106%，加标回收率最终值分别为（96.8±12.4）%、（100±7.28）%、（101±5.20）%。

六家实验室分别对含钍79.4μg/L的固体废物浸出液分别加标20μg/L、100μg/L、500μg/L进行了6次重复加标分析测定，加标回收率分别为93.5%~109%、96.3%~107%、100%~111%，加标回收率最终值分别为（101±13.5）%、（104±8.25）%、（104±7.87）%。

7重大意见分歧的处理依据和结果

本标准在起草制订过程中，已征询了核工业北京化工冶金研究院、核工业二四三大队、核工业二四0研究所、核工业二○八大队、核工业二〇三研究所等6家科研单位、省级事业单位专家意见，收集到意见建议归纳为13条，其中接受采纳13条。

本标准全部条款在制定过程中无重大分歧意见。

8标准实施建议

本标准所涉及产品主要是固体废物及固体废物浸出液中铀、钍的电感耦合等离子体质谱法测定，建议重点服务于检验检测机构、伴生放射性矿开发利用辐射环境管理、铀矿冶/铀矿山辐射环境管理、固体废物的处理处置等工作。

9其他应说明的事项

本标准是首次制定，在制定过程中，标准制定工作组对全国、特别是我省固废中铀、钍检测现状进行了充分调研，查阅了国内外相关资料，并开展了方法验证工作。此外，在标准制定期间，工作组得到了许多专家和相关领导、同仁们的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢！

《固体废物 铀 钍的测定 电感耦合等离子体质谱法》标准起草小组

2024年9月30日