ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB36

江西省地方标准

DB36XXX—XXXX

固体废物 铀、钍的测定

电感耦合等离子体质谱法

Determination of uranium and thorium

Inductively coupled plasma mass spectrometry

送审稿

20XX- XX - XX发布

20XX- XX - XX实施

江西省市场监督管理局  发布

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 方法原理	2

5干扰和消除	2

6试剂和材料	2

7仪器设备	3

8 样品	3

9分析步骤	4

10结果计算与表示	4

11精密度和正确度	6

12质量保证和质量控制	7

13废物处理	8

附录A（规范性）方法的检出限和测定下限	9

附录B（资料性）方法的精密度和正确度	10

附录C（资料性）重复分析相对偏差允许限.	11

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由江西省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：江西省辐射环境监督站、核工业二七0研究所、南昌大学、江西省景德镇生态环境监测中心、核工业二八0研究所、核工业二九0研究所。

本文件主要起草人：齐玲 李茜 金琴 程绍鹃 张瀚中 黄颖翀 郭岚 柳英霞 李汉菲 彭元艺  巢  磊 袁语霜 黄龙 欧阳权根 李晓燕 田晓照 潘伟超 李海燕

固体废物 铀、钍的测定

电感耦合等离子体质谱法

警告：配制及测定铀、钍标准溶液时，应避免与皮肤直接接触。实验中使用的高氯酸、硝酸、氢氟酸、盐酸等或具有强氧化性，或具有挥发性和腐蚀性，操作时应按规定要求佩戴防护用品，并在通风橱中进行，避免酸雾吸入呼吸道和接触皮肤、衣物。

范围

本文件规定了测定固体废物和固体废物浸出液中铀、钍的电感耦合等离子体质谱法。

本文件适用于固体废物和固体废物浸出液铀（U)、钍(Th)的测定，不适用于同位素分离企业、核燃料元件生产企业固体废物和固体废物浸出液铀-238（238U)、钍-232(232Th)的测定。

当固体废物样品量在0.05g时，固体废物铀的检出限0.008mg/kg，测定下限0.03mg/kg；钍的检出限0.2mg/kg，测定下限0.6mg/kg。当固体废物浸出液取样体积25mL时，固体废物浸出液铀的检出限0.009μg/L，测定下限0.03μg/L；钍的检出限0.2μg/L，测定下限0.6μg/L。各元素的方法检出限和测定下限详见附录A。

规范性引用文件

本文件引用了下列文件或其中条款。凡是未注明日期的引用文件，其有效版本适用于本文件。

GB11338 水中钾-40的分析方法

GB5085 危险废物鉴别标准

HJ557 固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法

HJ/T20 工业固体废物采样制样技术规范

HJ/T298 危险废物鉴别技术规范

HJ/T299 固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法

HJ/T300 固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法

EJ/T751 放射性矿产地质分析测试实验室质量保证规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

  - 3.1 固体废物

是指在生产、生活和其它活动中产生的丧失原有利用价值或者未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。

3.2  浸出

可溶性的组份溶解后，从固相进入液相的过程。

3.3  浸出液

固体废物浸出所得到的液体。

方法原理

固体废物或固体废物浸出液经消解预处理后，采用电感耦合等离子体质谱仪进行检测，根据元素的质谱图或特征离子进行定性，内标法定量。

5  干扰和消除

5.1 质谱型干扰

质谱型干扰主要包括多原子离子干扰、同量异位素干扰、氧化物和双电荷干扰等。多原子离子干扰是ICP-MS最主要的干扰来源，可以利用干扰校正方程、仪器优化以及碰撞反应池技术加以解决。同量异位素干扰可以使用干扰校正方程进行校正，或在分析前对样品进行化学分离等方法进行消除。氧化物和双电荷干扰可通过调节仪器参数降低影响。

5.2 非质谱型干扰

非质谱干扰主要包括基体抑制干扰、空间电荷效应干扰、物理效应干扰等。非质谱干扰程度与样品基体性质有关，可通过内标法、仪器条件最佳化或标准加入法等措施消除。

- 6 试剂和材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的优级纯化学试剂，实验用水为新制备的去离子水。

  - 6.1 盐酸：ρ(HCl)=1.19g/mL,优级纯或高纯。

  - 6.2 硝酸：ρ(HNO3)=1.42g/mL,优级纯或高纯。

  - 6.3 氢氟酸：ρ(HF)=1.19g/mL,优级纯或高纯。

  - 6.4 高氯酸：ρ(HClO4)=1.68g/mL,优级纯或高纯。

  - 6.5 硝酸溶液：5+95。

  - 6.6 硝酸溶液：2+98。

  - 6.7 标准溶液：ρ=1.00mg/mL

  - 6.7.1 铀标准贮备溶液：ρ(U)=1.00mg/mL。

  - 用基准八氧化三铀配制成1.00mg/mL.含硝酸溶液（5.5）的标准贮备液，或可直接购买有证标准溶液。

  - 6.7.2 钍标准贮备溶液：ρ(Th)=1.00mg/mL。

  - 直接购买有证标准溶液。

  - 6.7.3 混合标准贮备液：ρ=100mg/L。

  - 用硝酸溶液（5.5）稀释单元素贮备液（5.7.1、5.7.2），或可直接购买铀、钍混合有证标准溶液。

  - 6.7.4 混合标准使用液：ρ=1.00mg/L。

  - 用硝酸溶液（5.6）稀释混合标准贮备液（5.7.3）。

  - 6.7.5 内标标准贮备液：ρ=10.0mg/L。

  - 选用103Rh为内标元素。可直接购买有证标准溶液配制，介质为硝酸溶液（5.5）。

  - 6.7.6 内标标准使用液：ρ=10.0µg/L。

  - 用硝酸溶液（5.6）稀释内标标准贮备液(5.7.5)。

  - 6.7.7 质谱仪调谐液：ρ=1.00µg/L。

  - 选用含In、Li、Be、Ce、Fe、Mg、Pb元素的溶液为质谱仪调谐液。直接购买有证标准溶液配制。

  - 6.8氩气：纯度不低于99.99%。

- 7 仪器设备

  - 7.1电感耦合等离子体质谱仪。

  - 7.2温控电热板：温控精度±5℃，可控最高温度300℃。

  - 7.3 天平：感量0.1mg。

  - 7.4  尼龙筛：0.15mm(100目）。

  - 7.5  滤膜：水系微孔滤膜，孔径0.45µm。

  - 7.6  一般实验室常用仪器和设备。

- 8 样品

  - 8.1样品采集与保存

  - 按照HJ/T20和HJ/T298的相关规定对固体废物进行样品的采集和保存。

  - 8.2  样品制备

  - 8.2.1  固体废物

按照 HJ/T 20 的相关规定进行固体废物样品的制备。对于固态废物或可干化的半固态固体废物样品，准确称取 10 g 样品(m1，精确至 0.01 g)，自然风干或冷冻干燥后，再次称重（m2，精确至 0.01 g），研磨，全部过0.15mm（100 目）尼龙筛（6.4）备用。

  - 8.2.2  固体废物浸出液

按照HJ/T299、HJ/T300和HJ557的相关规定进行浸出液的制备。

8.3试样的制备

8.3.1  固体废物试样

对于固态样品或可干化的半固体样品，称取 0.05g～0.1g（m3）过筛后的样品（7.2.1）；对于液态或不可干化的固态样品，直接称取样品 0.1g（m3），精确至 0.0001 g。将样品置于30mL聚四氟乙烯坩埚中，加入1mL盐酸（5.1）、4mL硝酸（5.2）、1mL氢氟酸（5.3）和1mL高氯酸（5.4），将坩埚放入温控电热板（6.2）上消解至白烟冒尽，取下冷却至室温，用硝酸溶液（5.6）加热溶解，然后将溶液转移至50mL容量瓶中，用硝酸溶液（5.6）定容至50mL。测定前使用滤膜（6.5）过滤或取上清液进行测定。

8.3.2  固体废物浸出液试样

移取固体废物浸出液25.0mL，置于150mL烧杯中，加入4 mL硝酸（5.2）和1mL 盐酸（5.1），将烧杯放入温控电热板（6.2）上消解至近干,呈湿盐状，取下冷却至室温，用硝酸溶液（5.6）加热溶解，然后将溶液转移至50mL容量瓶中，用硝酸溶液（5.6）定容至50mL。测定前使用滤膜（6.5）过滤或取上清液进行测定。

8.4空白试样

用去离子水代替试样，采用与试样制备相同的步骤和试剂，制备空白试样。

# 9  分析步骤

  - 9.1仪器操作参考条件

不同型号仪器的最佳工作条件不同，标准模式、碰撞/反应池模式等应按照仪器使用说明书进行操作。

  - 9.2仪器调谐

点燃等离子体后，仪器预热稳定 30min。用质谱仪调谐溶液（5.7.7）对仪器的灵敏度、氧化物和双电荷进行调谐，在仪器的灵敏度、氧化物、双电荷满足要求的条件下，质谱仪给出的调谐溶液中所含元素信号强度的相对标准偏差≤5%。在涵盖待测元素的质量数范围内进行质量校正和分辨率校验，如果质量校正结果与真实值差别超过±0.1u 或调谐元素信号的分辨率在10%峰高处所对应的峰宽超过0.6u～0.8u的范围，应按照仪器使用说明书的要求对质谱进行校正。

9.3校准曲线的建立

分别取一定体积的混合标准使用液（5.7.4）于一组50.0mL容量瓶中，用硝酸溶液（5.6）进行稀释，配制成铀、钍浓度分别为 0.00μg/L、10.0μg/L、20.0μg/L、50.0μg/L、100μg/L、500μg/L的校准系列。内标溶液103Rh的浓度远高于样品自身所含内标元素的浓度，在样品雾化之前通过蠕动泵在线加入。用 ICP-MS 进行测定，测量铀质量数选择238，测量钍质量数选择232。以各元素的浓度为横坐标，以响应值和内标响应值的比值为纵坐标，建立校准曲线。校准曲线的浓度范围可根据测量需要进行调整。

9.4试样测定

每个试样测定前，用硝酸溶液（5.5）冲洗系统直到信号降至最低，待分析信号稳定后才可开始测定。制备好的试样在与校准曲线测定相同的仪器分析条件下进行测定。若样品中待测元素浓度超出校准曲线范围，需经硝酸溶液（5.6）稀释后再重新测定。

9.5空白试样测定

按照与试样相同的测定条件测定空白试样。

# 10  结果计算与表示

10.1 固体废物测定结果的计算

10.1.1固态和可干化的半固态固体废物

10.1.1.1固体废物中待测元素的含量ω（mg/kg）按照公式（1）进行计算。

ω= （ρx−ρo）×V × nm3×m2m1×10-3                              (1)

式中：ω—固体废物中待测铀或钍元素的含量，mg/kg；

ρx —由校准曲线计算测定试样中待测元素的浓度，µg/L；

ρo —空白试样中待测元素浓度，µg/L；

V—消解后试样的定容体积，mL；

n—稀释倍数；

m1—样品的称取量，g；

m2—干燥后样品的质量，g；

m3—称取过筛后试样的质量，g。

10.1.1.2固体废物中铀-238比活度Ar（Bq/kg）按照公式（2）进行计算。

Ar = k×ω×10-3                                                                                (2)

式中：Ar—固体废物中铀-238比活度,Bq/kg；

k—常数为12.24 ×103。

10.1.1.3固体废物中钍-232比活度Ar（Bq/kg）按照公式（3）进行计算。

Ar = k×ω×10-3                                                                               (3)

式中：Ar—固体废物中钍-232比活度,Bq/kg；

k—常数为4.075×103。

常数k按公式（4）求出。

K= ln2×NA×fM×T1/2×ƞ                          (4)

式中：NA—阿伏伽德罗常数；

f—238U或232Th在天然铀或钍中的丰度，分别为0.9928、1；

M—238U或232Th的原子量；

T1/2—238U或232Th的半衰期，a，分别为4.51×109年、1.40×1010年；

ƞ—年换算成秒的数值。

10.1.2液态和不可干化的半固态固体废物

10.1.2.1固体废物中待测元素的含量 ω（mg/kg）按照公式（5）进行计算。

ω= （ρx−ρo）×V × nm3×10-3                                (5)

式中：ω—固体废物中待测铀/钍元素的含量，mg/kg；

ρx—由校准曲线计算测定试样中待测元素的浓度，µg/L；

ρo —空白试样中待测元素浓度，µg/L；

V—消解后试样的定容体积，mL；

n—稀释倍数；

m3—称取样品质量，g。

10.1.2.2固体废物中铀-238或钍-232比活度Ar（Bq/kg）按照公式（2）或(3)进行计算。

10.2固体废物浸出液测定结果的计算

10.2.1固体废物浸出液中待测元素的质量浓度ρ（µg/L）按照公式（6）进行计算。

ρ= （ρx−ρo）×V2V1                          (6)

式中：ρ—固体废物浸出液中待测铀/钍元素的质量浓度，µg/L；

ρx—由校准曲线计算测定试样中待测元素的浓度，µg/L；

ρo —空白试样中待测元素浓度，µg/L；

V1—浸出液取样体积，mL；

V2—消解后试样的定容体积，mL。

10.2.2固体废物浸出液中铀-238或钍-232活度浓度Ar'（Bq/L）按照公式（7）进行计算。

Ar' = k×ρ×10-6                                                                                         (7)

式中：Ar'—固体废物浸出液中铀-238或钍-232活度浓度,Bq/L；

k—常数。

10.3结果表示

对于固体废物和固体废物浸出液，测定结果小数位数与方法检出限保持一致，最多保留三位有效数字。

# 11精密度和正确度

11.1精密度

六家实验室分别对含铀68.2 mg/kg的固体废物进行6次重复测定，实验室内相对偏差RSD为 0.46%~4.3%，实验室间相对偏差RSD'为 3.1%，重复性限r为4.5mg/kg，再现性限R为 7.2 mg/kg。

六家实验室分别对含钍19.0mg/kg 的固体废物进行6次重复测定，实验室内相对偏差RSD为 0.56%~6.1%，实验室间相对偏差RSD'为 6.6%，重复性限r为2.0mg/kg，再现性限R为 2.9mg/kg。

六家实验室分别对含铀112μg/L的固体废物浸出液进行6次重复测定，实验室内相对偏差RSD为 0.80%~3.9%，实验室间相对偏差RSD'为 4.0%，重复性限r为6.5μg/L，再现性限R为14 μg/L。

六家实验室分别对含钍79.4μg/L 的固体废物浸出液进行6次重复测定，实验室内相对偏差RSD为 1.1%~4.3%，实验室间相对偏差RSD'为 3.8%，重复性限r为4.7μg/L，再现性限R为6.2 μg/L。

11.2正确度

六家实验室分别对铀含量1.6mg/kg、14.6 mg/kg、536 mg/kg固体废物有证标准物质进行了6次重复测定，相对误差分别为0.73%~11%、0.57%~10% 、 0.75%~5.8% ；相对误差最终值分别为（5.1±7.0）% 、（6.3±6.4）% 、（2.7± 4.8）%。

六家实验室分别对钍含量8.4mg/kg、79.3mg/kg、2020mg/kg固体废物有证标准物质进行了6次重复测定，相对误差分别为0.12%~4.3%、0.11%~4.9% 、 0.60%~4.4% ；相对误差最终值分别为（2.3±3.0）% 、（2.8±4.2）% 、（2.1± 2.8）%。

六家实验室分别对含铀112μg/L的固体废物浸出液分别加标20μg/L、100μg/L、500μg/L进行了6次重复加标分析测定，加标回收率分别为90.0%~105%、95.9%~105%、98.6%~106%，加标回收率最终值分别为（96.8±12.4）%、（100±7.28）%、（101±5.20）%。

六家实验室分别对含钍79.4μg/L的固体废物浸出液分别加标20μg/L、100μg/L、500μg/L进行了6次重复加标分析测定，加标回收率分别为93.5%~109%、96.3%~107%、100%~111%，加标回收率最终值分别为（101±13.5）%、（104±8.25）%、（104±7.87）%。

各元素的精密度和正确度结果详见附录 B。

# 12 质量保证和质量控制

12.1每批样品至少应分析1个空白试样，空白值应低于方法检出限。

12.2每次分析应建立校准曲线，曲线的相关系数应大于 0.999。

12.3每分析20个样品，应分析一次校准曲线中间浓度点，其测定结果与实际浓度值相对偏差应≤10%，否则应查找原因或重新建立校准曲线。每批样品分析完毕后，应进行一次曲线最低点的分析，其测定结果与实际浓度值相对偏差应≤30%。

12.4在每次分析时，试样中内标元素的响应值应介于校准曲线响应值的70%～130%，否则说明仪器发生漂移或有干扰产生，应查找原因后重新分析。如果是基体干扰，需要进行稀释后测定，如果是由于样品中含有内标元素，需要更换内标或提高内标元素浓度。

12.5在每批样品中，应至少分析一个试剂空白（2%硝酸）加标，其加标回收率应在 80%～120%之间。或者使用有证标准样品代替加标，其测定结果应在标准值要求的误差范围内。

12.6每批样品应随机抽取10%～20%试样，编成密码样进行重复分析，重复分析结果的相对偏差允许限详见附录C。重复性检查合格率应大于90%。

# 13 废物处理

实验过程中产生的废液和废物，应置于密闭容器中分类保管，委托有资质的单位进行处理。
附录A

- （规范性）

- 方法的检出限和测定下限表

方法的检出限和测定下限见表A。

表A 方法检出限和测定下限表

| 元素 | 检出限 |  | 测定下限 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 固体废物mg/kg | 固体废物浸出液µg/L | 固体废物mg/kg | 固体废物浸出液µg/L |
| 铀 | 0.008 | 0.009 | 0.03 | 0.03 |
| 钍 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |

- 附录B

- （资料性）

# 方法的精密度和正确度表

# 固体废物的正确度见表B.1，固体废物的精密度见表B.2，固体废物浸出液的精密度和正确度见表B.3。

表B.1 固体废物的正确度表

| 元素 | 标准值mg/kg | 实验室内相对误差% | 相对误差最终值% |
| --- | --- | --- | --- |
| 铀 | 1.6 | 0.73~11 | 5.1±7.0 |
|  | 14.6 | 0.57~10 | 6.3±6.4 |
|  | 536 | 0.75~5.8 | 2.7±4.8 |
| 钍 | 8.4 | 0.12~4.3 | 2.3±3.0 |
|  | 79.3 | 0.11~4.9 | 2.8±4.2 |
|  | 2020 | 0.60~4.4 | 2.1±2.8 |

表B.2 固体废物的精密度表

| 元素 | 平均值mg/kg | 实验室内相对偏差% | 实验室间相对偏差% |
| --- | --- | --- | --- |
| 铀 | 68.2 | 0.46~4.3 | 3.1 |
| 钍 | 19.0 | 0.56~6.1 | 6.6 |

- 表B.3 固体废物浸出液的精密度和正确度表

| 元素 | 平均值µg/L | 实验室内相对 偏差% | 实验室间相对 偏差% | 实验室内加标回收率% |  |  | 实验室间加标回收率% |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 加标量20µg/L | 加标量100µg/L | 加标量500µg/L | 加标量20µg/L | 加标量100µg/L | 加标量500µg/L |
| 铀 | 112 | 0.8~3.9 | 4.0 | 90.0~105 | 95.9~105 | 98.6~106 | 96.8±12.4 | 100±7.28 | 101±5.20 |
| 钍 | 79.4 | 1.1~4.3 | 3.8 | 93.5~109 | 96.3~107 | 100~111 | 101±13.5 | 104±8.25 | 104±7.87 |

- 附录C

- （资料性）

# 重复分析相对偏差允许限

# 重复分析相对偏差允许限按C.1、C.2 执行。

C.1  固体废物重复分析相对偏差允许限

Yc=C×(14.37X−0.1263-7.659)

式中：Yc—铀/钍重复分析相对偏差允许限，%；

C—铀/钍重复分析相对偏差允许限系数，对铀C=0.67，对钍C=1。

X—固废中铀/钍重复分析平均质量分数，%。

C.2  固体废物浸出液重复分析相对偏差允许限

Yc'=C× 11.0X−0.28

式中：Yc'—固体废物浸出液中铀或钍重复分析相对偏差允许限，%；

C—固体废物浸出液中铀或钍重复分析相对偏差允许限系数，对铀C=0.67，对钍C=1。

X—固体废物浸出液中铀或钍重复分析平均浓度，mg/L。

_________________________________