中国检验检测学会发布

××××-××-××实施

××××-××-××发布

食品中有机化合物高分辨质谱筛查方法

确认指南

（征求意见稿）

××××-××××

中国检验检测学会团体标准

目  录

前    言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语与定义	1

4 总则	5

4.1 方法确认参数的选择	5

4.2 代表性样品的选择	5

4.3 代表性目标化合物的选择	6

4.4 筛查限	6

4.5 靶向筛查中化合物的定性标准	6

4.6 非靶向筛查中化合物的定性标准	7

5 定性方法的确认	7

5.1 确认参数	7

5.2 参数性能	8

5.3 实验室内方法确认	8

5.3.1 特异性	8

5.3.2 筛查限	8

5.3.3 假阳性率	8

5.3.4 假阴性率	8

5.4 实验室间方法确认	9

6 半定量方法的确认	9

6.1 确认参数	9

6.2 参数性能	9

6.3 实验室内方法确认	9

6.3.1 特异性	9

6.3.2 筛查限、正确度和重复性精密度	9

6.3.3 定量限	10

6.3.4 测定范围	10

6.4 实验室间方法确认	10

6.4.1 特异性	10

6.4.2 筛查限、正确度和再现性精密度	10

6.4.3 定量限	11

6.4.4 测定范围	11

7 定量方法的确认	11

8 日常检测内部质量控制	11

8.1 定性方法质量控制	11

8.2 半定量和定量方法质量控制	11

9 日常检测外部质量控制	12

- 前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规则起草。

本标准由中国检验检测学会提出并归口。

本标准起草单位：

本标准主要起草人：

食品中有机化合物高分辨质谱筛查方法确认指南

1 范围

本文件规定了食品中有机化合物高分辨质谱筛查方法确认指南。

本文件适用于采用色谱和高分辨质谱联用技术的食品中农药残留、兽药残留、污染物、生物毒素、食品添加剂及非法添加物等有机化合物筛查方法的确认以及检测质量控制。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。。

GB 5009.295-2023 食品安全国家标准 化学分析方法验证通则

GB/T 6041-2020 质谱分析方法通则

GB/T 27417-2017 合格评定 化学分析方法确认和验证指南

SN/T 2775-2023 商品化食品检测试剂盒评价方法

3 术语与定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.2

高分辨质谱仪 high-resolution mass spectrometer，HRMS

分辨率大于10000（10%峰谷处）或20 000（半峰宽处），且质量准确性相对偏差不大于5ppm的质谱仪。

3.3

质荷比Mass to charge ratio，m/z

离子的质量（以相对原子质量单位计）与其所带电荷（以电子电量为单位计）的比值，简写为m/z。

[来源：GB/T 6041-2020，定义2.3]

3.4

质量准确性 mass accuracy

某种离子的测量质荷比与实际（理论）质荷比的偏离程度。

[来源：GB/T 6041-2020，定义2.7]

3.5

方法确认 method validation

实验室通过试验，提供客观有效证据证明特定检测方法满足预期的用途。

注：方法确认应当建立方法的性能特性和使用的限制条件，并识别影响方法性能的因素及影响程度，确定方法所适用的基质，以及方法的正确度和精密度。

[来源：GB/T 27417-2017，定义3.1]

3.6

实验室内方法确认 intra laboratory method validation

在一个实验室内，在合理的时间间隔内，用一种方法在预定条件下对相同或不同测试样品进行的分析实验，以证明特定检测方法满足预期的用途。

[来源：GB/T 27417-2017，定义3.3]

3.7

实验室间方法确认 inter laboratory method validation

在两个或多个实验室之间实施的方法确认。实验室依照预定条件用相同方法对相同样品的测定，以证明特定检测方法满足预期的用途。

[来源：GB/T 27417-2017，定义3.4]

3.8

关注浓度水平 level of interest， LOI

对判断样品中物质或分析物是否符合法规规定和要求的有决定性意义的浓度。

[来源：GB/T 27417-2017，定义3.10]

3.9

靶向筛查方法targeted screening method

针对特定目标化合物的筛查方法。

3.10

非靶向筛查方法 untargeted screening method

不局限于特定目标化合物的筛查方法。

3.11

方法筛查限 method screening limit， MSL

筛查方法的灵敏度指标，在一定置信度水平下可以明确地区分为“筛查阳性结果”并触发确证试验的浓度水平。

3.12

阳性结果 positive results

在95%的置信度水平和一定的样本数量下，样品中检出目标化合物的浓度大于等于方法筛查限时的检测结果。

3.13

阴性结果 negative results

在95%的置信度水平和一定的样本数量下，样品中未检出目标化合物或目标化合物的浓度低于方法筛查限时的检测结果。

3.14

假阴性率 false negativerate

将阳性结果判断为阴性的比率（以百分比表示）。

[来源：SN/T 2775-2023，定义3.7]

3.15

假阳性率 false positiverate

将阴性结果判断为阳性的比率（以百分比表示）。

[来源：SN/T 2775-2023，定义3.8]

3.16

定性方法 qualitative method

根据目标化合物特定性质鉴定其在样品中是否存在的分析方法。

[来源：GB 5009.295-2023，定义2.2]

3.17

半定量方法 semi-quantitative method

能够快速得到目标物的浓度，但精密度和正确度不满足定量方法要求的分析方法。

3.18

定量方法 quantitative method

在满足规定的精密度和正确度的条件下，测定目标目标化合物分析物的浓度或量的分析方法。

[来源：GB 5009.295-2023，定义2.3]

  - 3.19

定量限 limit of quantitation

在满足规定的正确度和精密度的条件下，样品中目标化合物能被测定的最低浓度或量。

[来源：GB 5009.295-2023，定义2.17]

3.20

检出概率 probability of detection, POD

在规定的浓度和置信水平下，分析方法检出目标化合物的概率.

[来源：GB 5009.295-2023，定义2.16]

3.21

测定范围 measurement range

在规定的正确度和精密度的条件下，方法定量测定样品中目标化合物最低和最高浓度或量的区间。

[来源：GB 5009.295-2023，定义2.8]

3.22

特异性 specificity

分析方法区分目标化合物和干扰物质的能力。

[来源：GB 5009.295-2023，定义2.5]

3.23

正确度 trueness

在规定试验条件下多次测定的平均值与参考量值间的一致程度。

[来源：GB 5009.295-2023，定义2.9]

3.24

重复性 repeatability

在同一实验室，由同一人操作，使用相同的设备，用同样方法检测同一样品获得独立测量结果的精密度。

[来源：GB 5009.295-2023，定义2.10]

3.25

法规限量 regulatory limit

在食品或农产品中法规允许的有机化合物的最大浓度。

3.26

确证方法 confirmatory method

能提供目标化合物全部或者部分信息，依据这些信息可以明确定性或者定量的方法。

[来源：GB/T 27417-2017，定义3.7]

4 总则

4.1 方法确认参数的选择

定性和半定量方法确认参数的选择可参考表1执行，定量方法的确认参数可参考GB 5009.295执行。

表1方法确认参数的选择

| 方法 类型 | 确认 方式 | 特异性 | 筛查限 | 定量限 | 测定范围 | 正确度 | 重复性 | 再现性 | 假阳性率 | 假阴性率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定性 方法 | 实验 室内 | √ | √ | — | — | — | — | / | √ | √ |
|  | 实验 室间 | √ | √ | — | — | — | / | — | √ | √ |
| 半定量方法 | 实验室内 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | / | — | — |
|  | 实验室间 | — | √ | √ | √ | √ | / | √ | — | — |
| 注：“√”表示必选参数，“—”表示可选参数，“/”表示不适用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 代表性样品的选择

选择代表性样品时，建议优先考虑检测目标化合物的性质和食品样品的特性，再考虑法规限量要求涉及的食品种类或高风险的食品种类。代表性食品的选择可参考附录A。

实验室内方法确认时，建议按照方法适用范围验证代表性食品种类，每个食品种类至少选择一种食品子类，每个食品子类至少选择一种代表性食品。

实验室间方法确认时，对于方法适用食品种类不超过3个的，建议验证全部食品种类；对于方法适用食品种类超过3个的，至少验证3个食品种类，每个食品种类至少选择一种食品子类，每个食品子类至少选择一种代表性食品。

4.3 代表性目标化合物的选择

实验室内方法确认时，建议对方法适用的所有化合物进行确认。实验室间方法确认时，如果筛查的目标化合物数量较多（例如超过100种目标化合物），可按化合物类别选取一定数量的代表性化合物（每个类别至少1个）进行确认。

4.4 筛查限

筛查方法应能够在设定的方法筛查限浓度水平可靠地检测到目标化合物并且避免出现假阴性结果。方法筛查限的设定建议如下：

（1）对于有法规限量要求的物质，方法筛查限不高于法规限量，最好不高于法规限量的1/2。

（2）对于没有法规限量要求的物质，方法筛查限不高于该物质确证方法的检出限，或者方法筛查限加上3倍标准偏差小于该物质的关注浓度。

4.5 靶向筛查中化合物的定性标准

靶向筛查中目标化合物的定性标准如表2所示，当判别项符合判定标准时，可判为阳性。

表2 靶向筛查中化合物的定性标准

| 判别项 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 保留时间 | 在相同的检测条件下，目标化合物与参考标准品的保留时间相对偏差不超过±2.5%；对于保留时间小于2min的快速色谱，保留时间的相对偏差小于5%。 |
| 响应信号强度 | 当信噪比（S/N）适用时，S/N≥3； 当S/N不适用时，响应信号强度应保证目标化合物的检出概率大于等于95%。 |
| 质量准确性 | 一级质谱离子和的m/z相对偏差≤5pmm； 二级质谱子离子的m/z相对偏差≤5ppm； 当m/z<200时，其绝对偏差<1mDa。 |
| 定性离子 | 1个一级质谱离子+1个二级质谱子离子；或者3个一级质谱离子。 |
| 相对离子丰度比最大相对偏差 | 同级质谱离子中存在2个或2个以上符合质量准确性要求时，相同检测条件下，目标化合物与标准品的相对离子丰度比最大偏差≤40%。 |
| 注1：定性离子应包含目标化合物的全部或部分结构； 注2：一级质谱离子及其加和离子或者同位素离子不能重复计算； 注3：当分子离子大于等于基峰强度的10%时，应作为定性离子之一。 |  |

4.6 非靶向筛查中化合物的定性标准

非靶向筛查中化合物的定性标准如表3所示，当判别项符合判定标准时，可判为阳性。

表3 非靶向筛查中化合物的定性标准

| 判别项 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 响应信号强度 | 当信噪比（S/N）适用时，S/N≥3； 当S/N不适用时，响应信号强度应保证待定性化合物的检出概率大于等于95%。 |
| 质量准确性 | 一级质谱离子的m/z与理论值的相对偏差≤5pmm； 二级质谱子离子的m/z与理论值的相对偏差≤5ppm； 当m/z<200时，其与理论值的绝对偏差<1mDa。 |
| 同位素峰 | 同位素峰的m/z与理论值相比，应符合质量准确性要求； 同位素离子的离子比率与化合物的理论比率一致。 |
| 定性离子 | 1个一级质谱离子+2个二级质谱子离子；或者4个一级质谱离子；或者二级质谱全扫描质谱图。 |
| 相对离子丰度比最大相对偏差 | 同级质谱离子中存在2个或2个以上符合质量准确性要求时，待定性化合物的相对离子丰度比与理论值相比，最大偏差≤50%；或者二级质谱全扫描质谱图与质谱数据库中的理论质谱图匹配度大于等于80%。 |

5 定性方法的确认

5.1 确认参数

定性方法的确认的典型参数包括特异性、方法筛查限、假阴性率和假阳性率。

5.2 参数性能

定性方法的参数性能建议如下：

- 特异性：样品基质和结构类似物不影响定性结果；

- 筛查限：见4.4；

- 假阴性率≤5%；

- 假阳性率≤15%。

5.3 实验室内方法确认

5.3.1 特异性

在代表性样品中添加一定浓度的有可能干扰目标化合物定性的物质，然后进行分析，检查是否能有效识别这些干扰物质。样品基质或结构类似物的响应信号在可能干扰目标化合物定性或定量的情况下，不高于目标化合物在方法筛查限浓度水平响应信号的30%。

5.3.2 筛查限

筛查限的设置见4.4，假阳性率和假阴性率均符合5.2则表明筛查限适用。

5.3.3 假阳性率

选择代表性样品，分别制备阴性样品（不含有待测目标化合物）20份、阳性添加样品20份（按方法筛查限添加），按照方法要求进行分析。

假阳性率计算见式（1）：

FP=（1-NT/N）×100%`````````````````````````````（1）

式中：

FP-假阳性率；

NT-筛查测试结果为阴性的样品数；

N-阴性样品数；

5.3.4 假阴性率

样品的制备同5.3.3，假阴性率计算见式（2）：

FN=（1-PT/P）×100%`````````````````````````````（2）

式中：

FN-假阴性率；

PT-筛查测试结果为阳性的样品数；

P-阳性样品数。

5.4 实验室间方法确认

至少选择3个实验室进行协同试验，每种样品基质制备阴性样品和阳性样品（按方法筛查限添加）各20-30个，平均分配给参与协同试验的实验室按照5.3进行试验和数据统计，性能参数需满足5.2。

6 半定量方法的确认

6.1 确认参数

半定量方法的典型确认参数包括方法的特异性、筛查限、定量限、测定范围、正确度、重复性精密度、再现性精密度。

6.2 参数性能

半定量方法的参数性能建议如下：

（1）特异性：样品基质和结构类似物不影响定性结果；

（2）筛查限：见4.4；

（3）定量限：定量限加上样品关注浓度偏差的3倍应小于关注浓度，对于有法规限量的目标化合物，定量限应小于1/2法规限量。

（4）测定范围：测定范围应覆盖目标化合物的定量限和关注浓度。

（5）正确度（以回收率表示）：20%~200%。

（6）重复性精密度≤20%。

（7）再现性精密度≤30%。

6.3 实验室内方法确认

6.3.1 特异性

样品基质或结构类似物的响应信号在可能干扰目标化合物或定量的情况下，应不高于目标化合物在方法筛查限浓度水平响应信号的10%。

6.3.2 筛查限、正确度和重复性精密度

选择代表性样品，分别制备阴性样品（不含有待测目标化合物）10份、阳性添加样品20~30份（按方法筛查限添加），按照方法要求进行分析。性能参数计算方法见式（3）和式（4）：

r=（r1+r2+……..+rn）/n```````````````````````````（3）

RSDr=SD/ × 100%`````````````````````````````（4）

式中：

r-实验室内正确度（以回收率表示）；

r1、r2、……….rn-第1、第2、………第n个阳性添加样品的回收率；

n-阳性添加样品的总数。

RSDr-重复性精密度；

SD-阳性添加样品的筛查测试浓度的标准偏差；

-阳性添加样品的筛查测试平均浓度。

6.3.3 定量限

对于每种代表性样品基质，采用定量限浓度水平的有证标准物质/标准样品、质控样品或标准添加样品进行独立检测，至少检测6个平行样品，并进行数据统计分析，若在该浓度的测定结果的正确度和精密度均满足6.2，则可将该浓度作为方法的定量限。

定量限的估算方法包括:

- 向空白样品基质中添加目标化合物，以信噪比为10时的添加浓度作为估算定量限；

- 以3倍筛查限作为估算定量限；

- 以样品空白响应值的平均值加上10倍的标准偏差所对应的浓度作为估算定量限。

6.3.4 测定范围

至少需要确认方法测定范围的最低浓度和最高浓度的正确度和精密度；对于有法规限量或者关注浓度的目标化合物，还需验证法规限量或者关注浓度的正确度和精密度，正确度和精密度需满足6.2。

若方法在测定范围内呈线性，并采用标准曲线法定量，则半定量方法标准曲线的线性相关系数应大于或等于0.99，并具有5个或5个以上数据点（不包括0点）。

6.4 实验室间方法确认

6.4.1 特异性

同6.3.1

6.4.2 筛查限、正确度和再现性精密度

选择代表性样品，分别制备阴性样品（不含有待测目标化合物）10份、阳性添加样品20~30份（按方法筛查限添加），平均分配给3个以上实验室，按照方法要求进行分析。性能参数计算法见式（5）和式（6）：

R=（R1+R2+……..+Rn）/n```````````````````````````（5）

RSDR=SD/ × 100%`````````````````````````````````（6）

式中：

R-实验室间正确度（以回收率表示）；

R1、R2、……….Rn-第1、第2、………第n个阳性添加样品的回收率；

n-阳性添加样品的总数。

RSDR-重复性精密度；

SD-阳性添加样品的筛查测试浓度的标准偏差；

-阳性添加样品的筛查测试平均浓度。

6.4.3 定量限

同6.3.3。

6.4.4 测定范围

同6.3.4。

7 定量方法的确认

高分辨质谱筛查方法也可用于食品中有机化合物的定量分析，定量方法的确认可参考GB 5009.295。

8日常检测内部质量控制

8.1 定性方法质量控制

定性方法日常检测质量控制建议如下：

- 每批次检测需要至少检测1个阴性质控样，而且其检测结果为阴性；

- 每批次检测需要至少核查具有10个代表性化合物筛查限浓度水平的阳性质控样2个，而且其检测结果为阳性。

8.2 半定量和定量方法质量控制

半定量和定量方法日常检测质量控制建议如下：

（1）每批次检测需要至少检测1个阴性质控样，而且其检测结果为阴性；

（2）代表性化合物：每批检测至少核查每种代表性样品基质10%代表性化合物（至少5个）关注浓度水平的回收率，在一个监测周期结束时覆盖所有代表性样品基质和所有代表性化合物；

（3）其他化合物：每12个月（最好6个月），或在一个监测周期内检查所有其他化合物的回收率。

9 日常检测外部质量控制

只要存在可获得的筛查方法能力验证，实验室宜定期参加相关的能力验证活动。鼓励实验室组织或者参加实验室间方法确认活动，具体参见5.4和6.4。

附录 A（资料性附录）

代表性样品

表A.1 动物源食品代表性样品

| 样品主类 | 样品子类 | 样品基质注1 |
| --- | --- | --- |
| 动物组织 | 红肉 | 猪肉、羊肉、牛肉、兔肉 |
|  | 白肉 | 鸡肉、鸭肉 |
|  | 水产品 | 鱼肉、虾肉、蟹肉、贝类 |
|  | 内脏 | 肝、肾 |
|  | 脂肪 | 脂肪 |
| 乳 | 乳 | 牛奶 |
| 蛋 | 蛋 | 鸡蛋 |
| 蜂产品 | 蜂蜜 | 蜂蜜 |
|  | 蜂王浆 | 蜂王浆 |
|  | 蜂胶 | 蜂胶 |
| 肠衣 | 肠衣 | 羊肠衣、猪肠衣 |
| 特殊样品 |  | 干制动物源性食品 |
| 注1：测试部位应符合相应项目限量要求的规定。 |  |  |

表A.2 植物源食品代表性样品

| 样品主类 | 样品子类 | 样品基质注2 |
| --- | --- | --- |
| 高含水量 | 仁果类水果 | 苹果、梨 |
|  | 核果 | 杏、樱桃、桃子 |
|  | 鳞茎类蔬菜 | 洋葱、大葱 |
|  | 果菜类/瓜类 | 西红柿、西椒、黄瓜、甜瓜 |
|  | 甘蓝类蔬菜 | 卷心菜、西兰花、花椰菜 |
|  | 叶菜类 | 生菜、菠菜 |
|  | 茎杆类蔬菜 | 韭菜、芹菜、芦笋 |
|  | 新鲜豆类蔬菜 | 新鲜豌豆荚、四季豆、荷兰豆、蚕豆、菜豆 |
|  | 根和块茎类蔬菜 | 甜菜和饲料甜菜根、胡萝卜、白萝卜、土豆、红薯 |
|  | 鲜菇类 | 鸡油菌菇、香菇 |
|  | 饲料/饲料作物 | 新鲜苜蓿、饲料野豌豆、新鲜甜菜 |
| 高含油量 | 坚果类 | 核桃、榛子、松子 |
|  | 油籽类 | 油菜、葵花籽、棉籽、大豆、花生、芝麻 |
|  | 油果类 | 橄榄、牛油果 |
| 低水分、低脂肪、高淀粉或高蛋白 | 干豆类蔬菜/豆类种子 | 干蚕豆、干扁豆 |
|  | 谷物 | 小麦、玉米、大米 |
| 高酸、高含水量 | 柑橘类水果 | 柠檬、柑、橙、橘 |
|  | 小水果和浆果 | 草莓、葡萄 |
|  | 其它 | 猕猴桃、菠萝 |
| 高糖、低含水量 | 干制水果 | 葡萄干、杏干、梅干 |
| 特殊样品 |  | 啤酒花、可可豆、咖啡、茶 |
| 注2：农药残留测试部位应符合GB 2763的要求。 |  |  |

A.3 加工食品

| 样品主类 | 样品子类 | 样品基质 |
| --- | --- | --- |
| 水、饮料及冷冻饮品 | 水 | 包装饮用水 |
|  | 饮料 | 果蔬汁类饮料、茶类饮料、咖 啡类饮料、蛋白饮料 |
|  | 固体饮料 | 果蔬固体饮料、茶固体饮料 、咖 啡固体饮料、蛋白固体饮料 |
|  | 冷冻饮品 | 冰其淋类、雪糕类 |
| 酒类 | 蒸留酒 | 白酒、白兰地、伏特加 |
|  | 发酵酒 | 葡萄酒、啤酒、黄 酒 |
|  | 配制酒 | 蒸留酒的配制酒、发酵酒的配制酒 |
|  | 食用酒精 | 食用酒精 |
| 油脂及其制品 | 油和脂肪 | 植物油、动物油脂 |
|  | 油脂制品 | 氢化植物油、黄油、植脂奶油 |
| 食用淀粉及其制品 | 食用淀粉 | 谷物淀粉 、豆类淀粉、薯芋类淀粉 |
|  | 淀粉制品 | 粉丝、粉圆、虾味片 |
| 糖类 | 原糖 | 甘煎原糖、甜菜原糖 |
|  | 白糖及白糖制品 | 白砂糖、绵白糖、冰糖 |
|  | 其他糖和糖浆 | 赤砂糖、红糖、淀粉糖 |
| 糖果、巧克力和果冻 | 巧克力及巧克力制品 | 巧克力类 |
|  | 糖果 | 硬糖、软糖、胶基糖果 |
|  | 果冻 | 果冻 |
| 茶及其制品和代茶制品 | 茶 | 红茶、黑茶、绿茶 |
|  | 代茶制品 | 苦丁茶、菊花、罗汉果 |
| 调味品 | 食用盐 | 食用盐 |
|  | 味精 | 味精 |
|  | 香辛料 | 香辛料（粉）、香辛料油 、香辛料酱 |
|  | 复合调味料 | 鸡精、辣椒酱 |
|  | 食醋 | 食醋 |
|  | 酱油 | 酱油 |
| 以谷物 、豆 类或 薯类粉（颗 粒）为 主要原料的产品 | 速冻面米制品 | 生面米制品、熟面米制品 |
|  | 膨化食品 | 薯片 |
|  | 方便食品 | 方便面 |
|  | 饼干 | 饼干 |
|  | 面包 | 面包 |
|  | 其他以谷物（粉）、（豆）粉或薯类（粉）为主要原料的产品 | 发酵面（米）制品 、油炸面（米）制品、冲调谷物制品 |
| 特殊膳食用 食品 | 婴幼儿配方食品（特殊医学用 途婴儿配方食品除外） | 乳基婴幼儿配方食品 、豆基婴幼儿配方食品 |
|  | 婴幼儿辅助食品 | 婴幼儿谷类辅助食品、婴幼儿罐装辅助食品、辅食营养补充品 |
|  | 特殊医学用途配方食品 | 特殊医学用途婴儿配方食品 、其他特殊医学用途配方食品 |
| 用于食品的微生物产品 | 真菌类微生物产品 | 酵母类制品、其他真菌类制品 |
|  | 细菌类微生物产品 | 用于发酵的细菌制品、其他用途的细菌制品 |
| 其他 | 胶原蛋白肽 | 胶原蛋白肽 |

参考文献

[1] 农业农村部第312号公告 饲料中风险物质的筛查与确认导则液相色谱-高分辨质谱法（LC-HRMS）

[2] T/SZS 601-2020 食用农产品化学物质残留高通量筛查方法确认与检测质量控制指南

[3]（EU）2021/808 欧盟关于食品动物用药理活性物质残留分析执行条例

_________________________________