附件9

中国检验检测学会团体标准编制说明

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中文 | 食品中有机化合物高分辨质谱筛查方法确认指南 |  |  |  |  |  |  |
|  | 英文 | Guidelines for Confirmation of High Resolution Mass Spectrometry Screening Methods for Organic Compounds in Food |  |  |  |  |  |  |
| 项目分类 | 制定■ 修订□ （被修订标准编号、名称： ） |  |  |  | 计划编号 |  | 2024LX-CITSO02 |  |
| 标准类别 | 术语标准□ 符号标准□ 分类标准□ 试验方法标准□ 规范标准□ 规程标准□ 指南标准■ 评价标准□ 产品标准□ 管理体系标准□ 其他标准□（请加以说明： ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用标准/ 转化文件情况 （适用时） | 等同采用/转化□ 修改采用/转化□ 非等效采用/转化□ （采用标准或转化文件的编号、名称、发布机构等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止时间 | 2024年5月～2024年11月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起草单位 | 1.中国合格评定国家认可中心 2.中国检验检疫科学研究院 3.中国肉类食品综合研究中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起草组成员 | 单耕、宋义运、孙晓辰、孙培琴、李宏、陈辉、郭文萍、赵文涛、王娟强 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目调整情况 | 标准名称由《基于高分辨质谱的食品中有机污染物筛查方法确认指 南》改为《食品中有机化合物高分辨质谱筛查方法确认指南》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目的、意义 （工作背景 及要求） | 近年来食品安全抽检的结果表明，食品中农药残留、兽药残留、污染物、生物毒素、食品添加剂超标是食品安全的主要风险点。食品中有机化合物检测具有样品基质复杂、目标化合物种类多、含量低等特点，气相/液相等常规色谱法定性能力较弱，气质和液质联用技术中质谱扫描速率和灵敏度不高，限制了检测通量，无法真正实现高通量筛查。此外，标准物质的配制和使用，也明显增加了实验成本和分析人员的工作量，使实验室 无法在短期内筛查大量的样品，难以应对突发的食品安全事件。 随着分析技术的进步，以飞行时间质谱和静电场轨道阱质谱为代表的高分辨质谱技术近年来逐渐在食品检测实验室开始使用，并且成为药物残留和污染物筛查领域的热点。高分辨质谱可以大幅度地提高定性的准确性和检测通量，可采集更为全面的化合物信息，越来越多地应用于多目标化合物的测定，在多组分残留痕量分析中优势突出。高分辨质谱还可建立特定化合物数据库，结合样品采集的精确质量数、保留时间、同位素丰度比等信息，通过软件进行自动检索和分析确证，从而实现不依赖标准品对目 标化合物进行快速鉴定。 基于高分辨质谱的高通量快速筛查方法，目前仍然是以实验室自制方法或者仪器公司提供的方法为主，尽管这些方法具有快速、高效、成本低等特点，能显著提高食品安全监管的有效性并且降低监管成本，但是此类方法需要满足哪些要求才能在具体的检测工作中使用，是一直困扰实验室的难题。如果此类方法建立后未经确认或者确认不充分就投入检测工作中，可能造成很多假阳性和假阴性结果，不但不能达到快速高效的目的，反而可能干扰正常的检测工作。相应的，与成熟的标准检测方法相比，作为新兴技术的筛查方法认可风险更高，也需要有相应的技术文件来保证筛 查方法认可评价的科学性和一致性。 本项目将研究制定食品中有机化合物高分辨质谱筛查方法确认指南，包括靶向和非靶向筛查结果的判定标准，以及筛查方法的确认参数及相关 质控要求，为实验室建立和使用筛查方法提供指导。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与国内外相关 标准、文献 的关系 | 近年来国外发布的关于食品中有机化合物高通量筛查方法确认的标准文件主要有国际食品法典委员会发布的CAC/GL 90-2017《食品和饲料中农药残留分析方法性能标准指南》，欧盟健康与食品安全署（SANTE）发布的SANTE/11312/2021《食品和饲料中农药残留分析的分析质量控制和方法验证程序》，欧盟2021年发布的（EU）2021/808《关于食品动物用药理活性物质残留分析执行条例》，美国食品药品监督管理局2015年发布的《食品和兽医项目使用精确质量数据确认化学残留物身份的验收标准》，欧盟柏林药物残留基准实验室2010年发布的《兽药残留筛选方法验证指南 初始验证和实验室间移植》，这些文件总体而言覆盖面比较宽，虽然包含的有筛查方法的内容，但是都不是以有机污染物的高分辨质谱筛查方法确认和质量控制为主要内容，对实验室建立高分辨筛查方法的指导 作用有限。 国内相关标准主要有GB/T 27404-2008《实验室质量控制规范 食品理化检测》、GB/T 32465-2015《化学分析方法验证确认和内部质量控制要求》、GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》和GB 5009.295-2023《食品安全国家标准 化学分析方法验证通则》，但这些标准也是主要针对传统的食品理化检测方法，很少提及近年来才兴起的高分辨质谱筛查方法。农业农村部2020年4月还发布了289号公告，规定了兽药中非特定非法添加物质检查方法。该方法虽然涉及高分辨质谱快速筛查，但内容简单，只规定了结果判定的依据，并未规定方法确认的内容，而且该文件适用范围是兽药检测，不是食品检测。国家市场监管总局也在2023年发布了国市监食检规〔2023〕1号文，规定了食品快速检测结果验证规范，但这项规范主要针对以试剂盒方法为代表的单项或者几项残留快检技术，不适用于多种有机污染物的高通量快速筛查。深圳市标准促进会在2020年发布了团体标准T/SZS 601-2020《食用农产品化学物质残留高通量筛查方法确认与检测质量控制指南》，但该团体标准主要针对适用于基于色谱或色质联用技术，没有突出高分辨质谱在污染物筛查方法中的重要性和特殊地位。 综上所述，根据高分辨质谱快速筛查方法的发展趋势和实际应用价值，需要制定一项标准化文件来规范此类检测方法的应用和认可评价。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分工情况 | 2024年5月，中国合格评定国家认可中心组织召集全国相关行业的技术专家成立团体标准制定工作小组，工作组成员来自中国合格评定国家认可中心、中国检验检疫科学研究院、中国肉类食品综合研究中心等单位。由项目负责人牵头负责起草标准草案初稿，同时邀请来自上海体育大学、中国食品药品检定研究院、北京市疾病预防控制中心、深圳职业技术大学、青岛海关技术中心、深圳市农产品质量中心、厦门海关技术中心等单位从事高分辨筛查工作的专家为标准的草案提出修改意见。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起草阶段 | 工作组通过微信或者邮件等方式先期讨论了标准草案的初稿，对标准的框架内容初步达成一致后于2024年7月13-14日在青岛召开标准草案研讨会，对前期提出的修改意见逐一进行讨论并形成征求意见稿。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 征求意见阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制原则和主要内容确定的依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制原则 | 本标准起草小组在大量查询资料并进行系统分析的基础上，严格按照《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》（GB/T 1.1－2020）和《标准编写规则 第 7 部分：指南标准》（GB/T 20001.7－2017）的规定，进行了标准文本的起草。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要内容确定的依据 | 本标准共分9章，包括范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、定性方法的确认、半定量方法的确认、定量方法的确认、日常检测的内部质量控制和外部质量控制等。 总则分为方法确认参数的选择、代表性样品的选择、代表性目标化合物的选择、筛查限、靶向筛查中化合物的定性标准、非靶向筛查中化合物的定性标准等。主要技术指标参考了SANTE/11312/2021《食品和饲料中农药残留分析的分析质量控制和方法验证程序》、（EU）2021/808欧盟关于食品动物用药理活性物质残留分析执行条例和CAC/GL 90-2017《食品和饲料中农药残留分析方法性能标准指南》等标准文件。其中靶向和非靶向筛查中化合物的定性标准为本标准起草组参考国内外相关标准和技术文件后的创新成果。 定性方法确认参数为特异性、筛查限、假阴性率和假阳性率。其中筛查限和假阴性率的指标参考（EU）2021/808欧盟关于食品动物用药理活性物质残留分析执行条例中的相关规定，特异性和假阳性率参考T/SZS 601-2020 食用农产品化学物质残留高通量筛查方法确认与检测质量控制指南中的规定。 半定量方法确认参数为特异性、筛查限、定量限、测定范围、正确度、重复性精密度和再现性精密度。其中回收率的要求为20%-200%，相比T/SZS 601-2020做了进一步的放宽，主要是考虑实际高通量筛查过程中由于目标化合物比较多，筛查限又比较低，回收率往往分布比较宽泛。 定量方法确认参数参考5009.295-2023。 日常检测的内部质量控制和外部质量控制参考了T/SZS 601-2020以及CNAS相关规范文件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验证情况（适用时填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验证单位情况 | 单位名称 |  |  |  | 验证人员 |  | 验证时间 |  |
|  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验证过程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验证数据分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验证结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 补充说明 （必要时） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与现行法律、法规、规章、强制性标准和其他相关标准的关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 与现行法律、法规、规章、强制性标准的关系 | 符合现行法律、法规、规章和强制性标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 与其他相关 标准的关系 | 1.推荐性国家标准： 2.行业标准： 3.团体标准： 4.国际标准： 5.国外先进标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 重大分歧意见的处理经过和依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附加说明（可选） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宣贯的建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 转化为推荐性国家标准、行业标准的建议 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 参考文献 | [1] 农业农村部第312号公告 饲料中风险物质的筛查与确认导则液相色谱-高分辨质谱法（LC-HRMS） [2] T/SZS 601-2020 食用农产品化学物质残留高通量筛查方法确认与检测质量控制指南 [3]（EU）2021/808 欧盟关于食品动物用药理活性物质残留分析执行条例 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 | 单耕 |  | 联系电话 | 18601383267 |  | 电子邮箱 |  | shang@cnas.org.cn |
| 编写日期： 2024年10月16日 |  |  |  |  |  |  |  |  |