贵州省地方计量技术规范 JJF（黔）XX-2024

液体流量计在线校准规范

Online Calibration Specification for Liquid Flowmeters

（报批稿）

2024-XX-XX发布         　　　         2024-XX-XX实施

贵州省市场监督管理局  发 布

| 液体流量计在线校准规范 Online Calibration Specification for Liquid Flowmeters | JJF（黔）XX-2024 |
| --- | --- |

| 归 口 单 位 ： | 贵州省市场监督管理局 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 贵州省计量测试院 |
|  | 毕节市市场监督管理局检验检测中心 |
| 参加起草单位： | 遵义市产品质量检验检测院 |
|  | 六盘水市检验检测中心 |
|  | 贵州能源大数据科技有限公司 |

本规范委托贵州省计量测试院负责解释

本规范主要起草人：

姚宇光（贵州省计量测试院）

胡  波（贵州省计量测试院）

黄  宁（毕节市市场监督管理局检验检测中心）

参加起草人：

王  俊（贵州省计量测试院）

娄鑫鑫（遵义市产品质量检验检测院）

陈  恩（六盘水市检验检测中心）

罗艺青（贵州能源大数据科技有限公司）

目    录

引言 .............................................................（Ⅱ）
1  范围........................................................ .. （1）
2  引用文件.................................................... .. （1）
3  术语和计量单位.............................. ............... ... （1）

4  概述..........................................................  （2）

5  计量特性....................................................... （3）

6  校准条件................................... ....................（3）

7  校准项目和校准方法............................ ............. ... （4）

8  校准结果表达.................................................. （12）
9  复校时间间隔.................................................. （13）
附录 A  校准原始记录格式......................................... （14）
附录B  校准证书内页格式..........................................（17）
附录 C  测量结果的不确定度评定示例................................（18）

引   言

本规范按照JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1001－2011《通用计量术语及定义》等基础性系列规范进行制定。

本规范参考了JJG 259—2005《标准金属量器》、JJG 443—2015 《燃油加油机》、JJG 667—2010《液体容积式流量计》、JJG 1030—2007《超声流量计》、JJG 1037—2008《涡轮流量计》、JJG 1033—2007《电磁流量计》和CJ/T 364—2011《管道式电磁流量计在线校准要求》编制而成。

液体流量计在线校准规范

1  范围

本规范适用于封闭管道安装的满管流液体流量计的在线校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG 259—2005  标准金属量器

JJG 443—2015  燃油加油机

JJG 667—2010  液体容积式流量计

JJG 1030—2007  超声流量计

JJG 1033—2007  电磁流量计

JJG 1037—2008  涡轮流量计

CJ/T 364  管道式电磁流量计在线校准要求

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包含所有的修改单)适用于本规范。

3  术语和计量单位

3.1  术语

3.1.1  在线校准  online calibration

为确定测量仪器在实际工作条件下使用时显示的量值与对应的测量所复现的量值之间关系的一组操作。

3.1.2  流量零点漂移  zero drift

实际流量为零时，流量计的示值与其量程上限值之比。

3.1.3  超声换能器  ultrasonic transducer

在电信号作用下可产生声波输出，并可将声波信号转换为电信号的器件

[来源：JJG 1030-2007，3.2]

3.1.4  外夹式超声流量计  clamp-on ultrasonic meters

将换能器固定在流体管道外，声波传播的路径透过流体管道壁的流量计。

[来源：JJG 1030-2007，3.4]

3.1.5  标准管段  standard pipeline

与液体流量计相连接的、适合器安装的、尺寸已知且稳定的一段管道。

3.1.6  标准金属量器  standard metal tank

按规定的结构，用金属（不锈钢、碳素钢等）制成的，具有确定的容积，可作为容量量值传递的计量器具。

[来源：JJG 259-2005，3.1]

3.1.7  计量颈  measuring neck

金属量器颈部的圆筒体部分。

[来源：JJG 259-2005, 3.7]

3.2  计量单位

3.2.1  体积单位：立方米，符号m3；或升，符号L。

3.2.2  瞬时流量单位：立方米每小时，符号m3/h；或升每分钟，符号L/min。

3.2.3  流速单位：米每秒，符号m/s。

4  概述

液体流量计主要用于测量流体的体积流量。根据流量传感器工作原理，液体流量计分为电磁流量计、超声流量计、涡轮流量计、涡街流量计、差压式流量计、容积式流量计、科里奥利质量流量计等。工作原理是流量传感器将流经流量计的液体流量信号转换为脉冲信号、电流信号或模拟信号，传递给计算装置进行计算（部分种类流量计会结合温度、压力信号修正），再由显示装置将计算装置算出的瞬时流量和累积流量转化为数字信号显示出来。液体流量计由表体、流量传感器、计算装置和显示装置等组成，液体流量计通用结构示意图见图1。

图1  液体流量计通用结构示意图

5  计量特性

5.1  示值误差

液体流量计在规定的流量范围内准确度等级及最大允许误差见表1。

表1  液体流量计准确度等级及最大允许误差

| 准确度等级 | 最大允许误差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | qt≤q≤qmax | qmin≤q≤qt |
| 0.2 | ±0.2% | ±0.4% |
| 0.25 | ±0.25% | ±0.5% |
| 0.3 | ±0.3% | ±0.6% |
| 0.5 | ±0.5% | ±1.0% |
| 1.0 | ±1.0% | ±2.0% |
| 1.5 | ±1.5% | ±3.0% |
| 2.0 | ±2.0% | ±4.0% |
| 2.5 | ±2.5% | ±5.0% |
| 注：qt为流量计的分界流量。 |  |  |

5.2  重复性

液体流量计的重复性应不超过准确度等级的1/3。

5.3  零点漂移

液体流量计的零点漂移应不超过最大允许误差。

注：以上指标不用于合格判别，仅供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

校准环境条件一般应满足：

a）环境温度：(5～35) ℃；

b）相对湿度：(15～85)%；

c）大气压力：(86～106) kPa。

d）避免明显影响流量计性能的机械振动或外界磁场。

6.2  主标准器及配套设备

校准方法可以采用标准表法或容积法，采用不同校准方法时应配备不同的设备。主标准器及配套设备配置见表2。

表2  主标准器及配套设备配置

| 校准方法 | 主标准器及配套设备 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 设备名称 | 用途 |  | 测量参数 | 计量性能要求 |
| 标准表法 | 外夹式超声 流量计 |  | 主标准器 | 介质流速 | 优于或等于0.5级，换能器型号能贴合流量计管径，流速范围能覆盖现场校准点。 |
|  | 钢卷尺 |  | 配套设备 | 管道周长和换能器安装距离 | 优于或等于II级。测量范围能包含流量计所在管段的外周长和直径，且能包含校准时换能器安装距离。 |
|  | 测厚仪 |  |  | 管道壁厚 | 扩展不确定度≤0.1 mm(k=2)。 |
|  | 秒表 |  |  | 累积时间 | 分辨力不低于0.1 s。 |
| 容积法 | 标准金属量器 |  | 主标准器 | 介质体积 | 二等及以上，容积应大于校准流量点1 min 的流出体积，同时大于流量计最小分度值的200倍。 |
|  | 温度计 |  | 配套设备 | 介质温度 | 测量范围（-25～+55）℃，最小分辨力不低于0.2 ℃。 |
|  | 秒表 |  |  | 累积时间 | 分辨力不低于0.1 s。 |

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

零点漂移、示值误差和重复性。

7.2  校准方法

7.2.1  校准前准备

7.2.1.1  检查被校流量计外观应完好，仪表显示正常，正常工作时不应有渗漏或泄漏。流量计应按说明书要求接地，校准介质或校准液体应与传感器同电位。

7.2.1.2  根据采用的标准表法或容积法选配校准设备，并做好以下检查：

a）采用标准表法时，校准介质应始终充满试验管道，在校准过程中液体中应不夹杂气体。测量管段与被校流量计应直接串联，前后直管段长度应能保证超声波流量计准确计量的要求。对于有衬里的管段，应准确了解衬层厚度和材料类型。

b）采用容积法时，应确认校准液体的各组分对金属量器和连接软管都不具有腐蚀性，同时在校准环境条件下对空气有化学稳定性，且不易挥发、凝固或析出溶质。

7.2.2  标准表法

7.2.1.1  方法原理

采用外夹式超声波流量计作为标准表，对流速超过0.5 m/s液体流量计进行在线校准。标准表法工作原理如图2所示。

图2  标准表法工作原理图

7.2.1.2  试验管路的儿何尺寸测量

a）将测量段管表面的污垢、铁锈等清除干净，露出管道材质。

b）在换能器拟安装位置附近用钢卷尺测量管道外直径至少3次，取平均值，管道外直径测量值按公式（1）计算。

| D=i=1nDin | (1) |
| --- | --- |

式中：

D——管道外直径测量值，mm；

Di——第i次测量的管道外直径，mm；

n ——外直径测量次数，n≥3。

c）在换能器拟安装位置附近分散选择至少3个测量点，用测厚仪测量管道壁厚，重复测量3次，取平均值，管道壁厚测量值按公式（2）计算。

| δ=i=1mδim | （2） |
| --- | --- |

式中：

δ——管道壁厚测量值，mm；

δi——第i次测量的管道壁厚，mm；

m ——壁厚测量次数，m≥3。

7.2.1.3  标准表超声波流量计的换能器安装

a）标准表超声波流量计的换能器安装在被校流量计上游或下游直管侧，将试验管道几何尺寸、介质、换能器型号等参数置入外夹式超声波流量计主机，计算出换能器安装距离L，并标记安装位置。

b）换能器的安装方式通常有Z法、V法、X法、W法等，校准时应根据现场条件结合外夹式超声波流量计使用说明书选择最合适的安装方法。清除拟安装换能器位置附近的管壁上的油漆、铁锈、污垢等，露出管道材质。在换能器工作面均匀涂以耦合剂，根据介质流动方向和换能器上、下游标志安装换能器，其发射面和接收面应与管壁紧密接触。再启动测量功能，查看换能器的信号状态指示参数，保证相关参数处于标准表超声波流量计计说明书中给出的允许范围内并尽量接近最佳指标。

c）换能器安装位置应避开弯头、变径管、阀门、节流装置等，并避免机械振动、电磁干扰等不利环境因素影响。当安装位置不满足以上要求时，应在校准证书中注明。

7.2.1.4  流量零点漂移校准

标准表安装后，应进行流量零点漂移校准。在完全停止介质流动时，校准被校流量计的零点流量，操作步骤如下：

a）关闭流量计上游和下游阀门，保持管道内充满介质并保持静止状态。

b）将标准表超声波流量计瞬时流量连续30 s为零的状态视为流量零点。

c）记录被校流量计在流量零点时的瞬时流量，零点漂移按公式（3）计算。

| ∆0=q0qz | （3） |
| --- | --- |

式中：

∆0——流量零点漂移；

q0——零点流量时被校流量计瞬时流量示值，m3/h；

qz——被校流量计满量程流量，m3/h。

在现场没有停流条件时，应按照被校流量计说明书指定的方法进行动态校准零点流量。

7.2.1.5  流量示值误差与重复性校准

a）校准点选取

校准前与客户协商选取校准点，或按照现场实际情况选取（1～3）个校准点。校准点应包含常用流量点，且不应超过被校流量计流量范围。

标准表安装后，调整管道流量至指定校准点。每个校准点校准前，应等待被校流量计流量稳定在该流量点，当标准表显示流量在1 min内的最大流量和最小流量之差小于5%时视为流量稳定，稳定时间不应少于10 min。

b）校准步骤

流量示值误差和重复性校准可采用累积流量法或瞬时流量法，优先采用累积流量法。当流量点瞬时流量较小，引起累积流量读数末位变化1个单位需2 min以上，且瞬时流量波动小于被校流量计基本误差限的绝对值时，可采用瞬时流量法。

1）累积流量法：

标准表稳定10 min后，同时读取被校流量计和标准表的初始累积流量值，经过一段时间再同时读取被校流量计和标准表的终止累积流量值，单次累积流量应保证大于被校流量计最小读数的1000倍，且累积时间应不小于10 min。单个校准点测量次数至少3次。单次校准累积流量的示值误差按公式（4）、公式（5）和公式（6）计算。

| Vm(ij)=Vmb(ij)-Vma(ij) | （4） |
| --- | --- |
| Vs(ij)=Vsb(ij)-Vsa(ij) | （5） |
| EV(ij)=Vm(ij)-Vs(ij)Vs(ij)×100% | （6） |

式中：

EV(ij)——第i流量点第j次校准累积流量示值误差，%；

Vm(ij)——被校流量计第i流量点第j次校准累积流量示值，m3；

Vs(ij)——第i流量点第j次校准实际累积流量示值，m3；

Vma(ij)——被校流量计第i流量点第j次校准初始累积流量值，m3；

Vmb(ij)——被校流量计第i流量点第j次校准终止累积流量值，m3；

Vsa(ij)——标准表第i流量点第j次校准初始累积流量值，m3；

Vsb(ij)——标准表第i流量点第j次校准终止累积流量值，m3；

j——测量次数，j≥3。

第i流量点的累积流量的示值误差按公式（7）计算。

| EV(i)=1nj=1nEV(ij) | （7） |
| --- | --- |

式中：

EV(i)——第i流量点累积流量示值误差，%。

第i流量点的重复性按公式（8）计算：

| Er(i)=EV(i)max-EV(i)minC | （8） |
| --- | --- |

式中：

Er(i)——第i流量点的重复性，%；

EV(i)max——被校流量计第i流量点多次测得示值误差的最大值，%；

EV(i)min——被校流量计第i流量点多次测得示值误差的最小值，%；

2）瞬时流量法：

标准表稳定10 min后，在一段时间内多次同时记录标准表和被校流量计的瞬时流量，记录次数应≥10次，读取时间间隔应不低于10 s。单次校准瞬时流量的示值误差按公式（9）计算。

| Eq(ij)=qm(ij)-qs(ij)qs(ij)×100% | （9） |
| --- | --- |

式中：

Eq(ij)——第i流量点第j次校准瞬时流量示值误差，%；

qm(ij)——被校流量计第i流量点第j次校准瞬时流量示值，m3/h；

qs(ij)——标准表第i流量点第j次校准瞬时流量示值，m3/h。

第i流量点的累积流量的示值误差按公式（10）计算。

| Eq(i)=1nj=1nEq(ij) | （10） |
| --- | --- |

式中：

Eq(i)——第i流量点的累积流量的示值误差，%。

第i流量点的重复性按公式（11）计算：

| Er(i)=j=1n(Eq(ij)-Eq(i))2n-1 | (11) |
| --- | --- |

式中：

Er(i)——第i流量点的重复性，%；

n——测量次数，n≥10。

7.2.2  容积法

7.2.2.1  方法原理

采用标准金属量器作为主标准器进行在线校准液体流量计。可校准流量点不大于60 m3/h的液体流量计。容积法工作原理图如图3所示。

图3  容积法工作原理图

7.2.2.2  标准金属量器的安装

a）将标准金属量器放置在坚硬的平地上，若安放在运载汽车上或其他支架上时，应保证校准时无任何晃动，并使标准金属量器良好接地，调整至水平。

b）关闭流量计上、下游截止阀，使用下游截止阀分离下游管线，以此阀作为标准金属量器注液阀。或全程关闭下游截止阀，使用预留接口截止阀作为标准金属量器注液阀。利用软管将注液阀连接至标准金属量器入口处，连接管路不应有渗漏、滴液等现象。连接方法如图3所示。

7.2.2.3  流量零点漂移校准

标准器安装后，应进行零点漂移检查。在完全停止介质流动时，检查被校流量计的零点流量，操作步骤如下：

a）关闭流量计上、下游截止阀、预留接口截止阀和标准金属量器放液阀门。

b）打开标准金属量器注液阀，让管道内剩余液体自然流入标准金属量器。

c）等待液体大致不再流出后，等待时间不低于2 min，将注液软管从标准金属量器中取出，观察液体从注液软管流出的实际情况，将液体持续不再流出时视为流量零点状态。

d）记录被校流量计在流量零点时的瞬时流量示值。零点漂移按公式（3）计算。

在现场没有停流条件时，应按照流量计说明书指定的方法进行动态检查零点流量。

7.2.2.4  流量示值误差和重复性校准

a）打开被校流量计上游截止阀及标准金属量器注液阀，调整好流量，将标准金属量器注满介质，充分润湿其内表面。再关闭上游截止阀。将连接软管内残余的介质注入标准金属量器内，在滴流状态下等待2 min。

b）打开标准金属量器放液阀门，以最大排放量方式将标准金属量器内介质排空，并在滴流状态下等待2 min，关好放液阀门。

c）记录被校流量计累积流量初始读数并打开上游截止阀，调节至指定校准流量点，向标准金属量器内注入介质，同时开始计时。待液位到达标准金属量器计量颈读数范围内，及时关闭进液阀，并同时停止计时，读取累积时间和被校流量计终止读数。

d）将连接软管内残余介质注入标准金属量器内，在滴流状态下等待2 min,读取标准金属量器液位高度并计算其在20 ℃下标准容积，将温度计测量端放入标准金属量器中部位置测量介质温度，被校流量计的累积流量示值按公式（12）计算，实际累积流量按公式（13）计算。

| Vm=V2-V1 | (12) |
| --- | --- |
| VS=VB1+βS(T-20 ℃) | (13) |

式中：

Vm——被校流量计的累积流量示值，L；

V1——被校流量计累积流量初始读数，L；

V2——被校流量计终止读数，L；

VS ——实际累积流量，L；

VB——标准金属量器在20 ℃下标准容积，L；

βS——标准金属量器体膨胀系数，不锈钢βS=50×10-6 ℃-1；

T——标准金属量器中部位置的介质温度，℃。

e）单次校准的平均流量按公式（14）计算。

| qs=Vst | （14） |
| --- | --- |

式中：

qs——单次校准的平均流量，L；

t——累积时间。

f）单次校准的示值误差按公式（15）计算。

| Eij=Vm-VSVS×100% | (15) |
| --- | --- |

式中：

Eij——第i流量点第j次校准的示值误差，%。

g）打开标准金属量器放液阀门，以最大排放量方式将标准金属量器内介质排空，并在滴流状态下等待2 min，关好放液阀门。

h）校准重复3次，取3次校准示值误差的平均值，流量点的示值误差按公式（16）计算。

| E(i)=1nj=1nEq(ij) | （16） |
| --- | --- |

式中:

Ei ——流量点的示值误差，L；

n——测量次数，n=3。

i）第i流量点的重复性按公式（17）计算。

| Eri=Eimax-EiminC | （17） |
| --- | --- |

式中：

Eimax——被校流量计第i流量点多次测得示值误差的最大值，%；

Eimin——被校流量计第i流量点多次测得示值误差的最小值，%。

8  校准结果表达

## 8.1  校准结果处理

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性或应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明。

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8.2  校准记录与证书内页、不确定度评定

校准原始记录格式见附录A，校准证书内页格式见附录B，测量结果的不确定度评定示例见附录C。

9  复校时间间

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过2年。

附录A

校准原始记录格式

液体流量计在线校准原始记录（标准表-累积流量法）

登记号：

委托单位：                        制造厂商：

器具名称：                 规格型号：            出厂编号：

器具种类：                 流量范围：            校准介质：

校准依据：

主标准器信息：

标准器名称：             规格型号：            出厂编号：

准确度等级：       证书编号：                 有效期至：

环境温度：        ℃ 相对湿度：        % 校准地点：

| 管道外直径： 管道壁厚： 安装方法： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量零点漂移： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准流量 点 | 流量计示值（ ） |  |  | 实际值 （ ） | 单次测量 示值误差 (%) | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 扩展不确定度(%) （k=2） |
|  | 初值 | 终值 | 差值 |  |  |  |  |  |

校  准：               核  验：

校准时间：               年        月        日

第   页  共   页

液体流量计在线校准原始记录（标准表-瞬时流量法）

登记号：

委托单位：                         制造厂商：

器具名称：              规格型号：              出厂编号：

器具种类：               流量范围：                  校准介质：

校准依据：

主标准器信息：

标准器名称：              规格型号：            出厂编号：

准确度等级：        证书编号：             有效期至：

| 管道外直径： 管道壁厚： 安装方法： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量零点漂移： |  |  |  |  |  |  |
| 校准流量点 | 流量计示值 （ ） | 实际流量 （ ） | 单次测量 示值误差 (%) | 示值误差 (%) | 重复性 (%) | 扩展不确定度(%)（k=2） |

环境温度：        ℃ 相对湿度：        % 校准地点：

校  准：               核  验：

校准时间：               年        月        日

第   页  共   页

液体流量计在线校准原始记录（容积法）

登记号：

委托单位：                         制造厂商：

器具名称：              规格型号：              出厂编号：

器具种类：               流量范围：                  校准介质：

校准依据：

主标准器信息：

标准器名称：              规格型号：            出厂编号：

| 量器标称容积对应液位高度： 量器颈分度值： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量零点漂移： |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准流量点 （ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 流量计示值 | 初值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 终值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 差值 |  |  |  |  |  |  |
| 液位高度（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际流量（ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 单次测量示值误差（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 示值误差（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 扩展不确定度 （k=2） |  |  |  |  |  |  |  |

准确度等级：        证书编号：             有效期至：

环境温度：        ℃ 相对湿度：        % 校准地点：

校  准：               核  验：

校准时间：               年        月        日

第   页  共   页

附录B

校准证书内页格式

1、校准介质：

2、校准方法：

3、流量零点漂移：

4、示值误差和重复性：

| 校准流量点 （ ） | 示值误差（%） | 重复性（%） | 测得值的 扩展不确定度 （k=2） |
| --- | --- | --- | --- |

——以下空白——

附录C

测量结果的不确定度评定示例

C.1  标准表累积流量法示值误差的不确定度评定

C.1.1  概述

C.1.1.1  标准表：外夹式超声波流量计，准确度0.5级

C.1.1.2  配套设备：钢卷尺，准确度II级；测厚仪，不确定度U=0.05 mm，k=2；秒表，分辨力0.1 s。

C.1.1.3  校准对象：电磁流量计，公称直径DN300，测量范围(170～1800) m3/h，准确度1.0级，累积流量最小显示位数0.01 m3。

C.1.1.4  测量方法：将外夹式超声波流量计作为标准表，安装在与被校流量计串联的管段上，测量一定时间内流经被校流量计的实际累积流量，并与被校流量计显示累积流量比较，计算示值误差。每个流量点测量3次，每次测量累积时间不低于10 min。

C.1.2  测量模型

示值误差按公式（C.1）计算。

| E=Vm-VSVS×100% | (C.1) |
| --- | --- |

式中：

E ——示值误差，%；

Vm——被校流量计显示累积流量，m3；

VS——实际累积流量，m3；

根据不确定度传播率，示值误差的合成不确定度ucE为：

| uc2(E)=c12u2(Vm)+c22u2(Vs) |  |
| --- | --- |

灵敏系数：c1=1/Vs ，c2=-Vm/Vs2

C.1.3  标准不确定度分量评定

C.1.3.1  被校流量计显示累积流量Vm的不确定度u(Vm)

a）人员估读引入的不确定度ud

流量计累积流量为数字显示，显示末位M为0.01 m3，区间半宽为M/2，按均匀分布，包含因子为3，则人员估读引入的不确定度ud为：

ud=M23=0.01 m323=0.0029 m3

b）测量重复性引入的不确定度us

采用A类方法。校准流量点512 m3/h，标准表累积流量法测得数据见表C.1。

表C.1 标准表累积流量法测得数据

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量计显示 累积流量 | 86.24m3 | 86.89m3 | 87.46m3 | 86.86m3 |
| 实际累积流量 | 85.342m3 | 85.906m3 | 86.851m3 | 86.03m3 |
| 示值误差 | +1.05% | +1.15% | +0.70% | +0.97% |

采用极差法计算测量重复性，测量次数为3次，取极差系数C=1.69，极差值ΔE=1.15%-0.70%，示值误差的测量重复性s为：

s=ΔEC=1.15%-0.70%1.69=0.26%

实际取三次测量的平均值作为测量结果，则流量计显示累积流量由测量重复性引入的不确定度us为

us=sn×Vm=0.26%3×86.86m3=0.13 m3

人员估读引入的不确定度与重复性引入的不确定度，取两者中数值较大的作为显示累积流量Vm的标准不确定度uVm：

uVm=us=0.13 m3

显示累积流量Vm对应的灵敏系数c1为：

c1=1Vs=186.03 m3=0.0116 m-3

C.1.3.2  实际流量Vs的不确定度u(Vs)

a）采用外夹式超声波流量计作为标准表时，实际流量按公式（C.2）计算。

| Vs=μ×π4×(Cπ-2δ)2×t | (C.2) |
| --- | --- |

式中：

μ——标准表测得流速，m/s；

C——钢卷尺测得被校流量计安装管道外周长，m；

δ——测厚仪测得被校流量计安装管道壁厚，m；

t ——累积时间，s。

则由不确定度传播率，实际流量Vs的相对不确定度ur(Vs)按公式（C.3）计算：

| ur2(Vs)=ur2(μ)+ur2(π)+4ur2(Cπ-2δ)+ur2(t)+ur2(∆t) | （C.3） |
| --- | --- |

b）ur(μ)为流速的相对不确定度，由标准表准确度引入。标准表准确度为0.5级，最大允许误差为±0.5%，区间半宽为0.5%，按均匀分布估计，包含因子为3，则流速的相对不确定度为：

urμ=0.5%3=0.29%

c）ur(π)为π的取值舍入产生的相对不确定度，当π取小数点后7位以上时，ur(π)可忽略不计。

d）ur(Cπ-2δ)实际为管道内直径的相对不确定度，按公式（C.4）计算。

| ur(Cπ-2δ)=1π2u2(C)+4u2(δ)Cπ-2δ | (C.4) |
| --- | --- |

ur(Cπ-2δ)包含管道周长测得值C的不确定度u(C)和管道壁厚测得值δ的不确定度u(δ)。

管道外周长C由钢卷尺测量，测得值为1009.1 mm。钢卷尺为II级，测得值处最大允许误差为±0.4 mm，区间半宽为0.4 mm，按均匀分布估计，包含因子为3，则外周长测得值的不确定度为：

uC=0.4 mm3=0.23 mm

管道壁厚δ由测厚仪测量，测得值为12.87 mm。测厚仪的扩展不确定度U=0.05mm(k=2)，则壁厚测得值的不确定度为：

uδ=0.05 mm2=0.025 mm

将外周长和壁厚的测得值，以及对应的uC和uδ值，带入公式（C.4）进行计算，则管道内直径的相对不确定度为：

| urCπ-2δ=1π2×0.232+4×0.02521009.1π-2×12.87=0.03% |  |
| --- | --- |

e）ur(t)为累积时间的相对不确定度，由计时用秒表的准确性引入。秒表的分辨力为0.1 s，区间半宽为0.1 s/2，单次试验测量时间为600 s，按均匀分布估计，包含因子为3，则累积时间的相对不确定度为：

urt=0.1 s23×600 s=0.005%

f）ur(∆t)为被校流量计和标准表同时读数的时间差引入的不确定度，按照实际同步情况估计。两名校准人员在距离2 m内通过同步口令同时拍照读取被校流量计示值和标准表值，估计同步拍照时间差∆t的区间半宽为0.4 s，单次试验测量时间600 s，按均匀分布估计，包含因子为3，则同步时差∆t的相对不确定度为：

ur∆t=0.4 s3×600 s=0.04%

g）上述计算结果带入公式（C.3）进行计算，则实际流量Vs的相对不确定度urVs为：

| urVs=0.29%2+4×0.03%2+0.005%2+0.04%2=0.30% |  |
| --- | --- |

实际流量Vs的标准不确定度uVs为：

uVs=urVs×Vs=0.3%×86.03 m3=0.26 m3

实际流量Vs对应的灵敏系数c2为：

c2=-Vm/Vs2=-86.86 m386.03 m32=-0.0117 m-3

C.1.4  不确定度的汇总

标准表累积流量法不确定度的汇总表见表C.2。

表C.2  标准表累积流量法不确定度汇总表

| 来源 | 估计值 Xi | 不确定度 uXi | 灵敏系数 ci | 不确定度分量 ci×uXi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校流量计显示累积流量 | 86.86 m3 | 0.13 m3 | 0.0116 m-3 | 0.15% |
| 实际累积流量 | 86.03 m3 | 0.26 m3 | -0.0117 m-3 | 0.30% |

C.1.5  合成标准不确定度

表C.2中的各量互不相关，则合成标准不确定度为：

ucE=0.15%2+0.30%2=0.34%

C.1.6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则流量示值误差的扩展不确定度为：

UE=ucE×k=0.34%×2=0.68%

C.2  标准表瞬时流量法示值误差的不确定度评定

C.2.1  概述

C.2.1.1  标准表：外夹式超声波流量计，准确度0.5级

C.2.1.2  配套设备：钢卷尺，准确度II级；测厚仪，不确定度U=0.05mm,k=2；秒表，分辨力0.1s

C.2.1.3  校准对象：电磁流量计，公称直径DN300，测量范围(170～1800)m3/h，准确度1.0级，瞬时流量最小显示位数0.01 m3/h。

C.2.1.4  测量方法：将外夹式超声波流量计作为标准表，安装在与被校流量计串联的管段上，多次测量流经被校流量计的实际瞬时流量，并同步测量被校流量计的瞬时流量示值，计算示值误差。每个流量点测量10次，读数间隔不低于10s。

C.2.2  测量模型

示值误差按公式（C.5）计算

| E=qm-qSqS×100% | (C.5) |
| --- | --- |

式中：

qm——被校流量计显示瞬时流量，m3/h；

qS——实际瞬时流量, m3/h。

根据不确定度传播率，示值误差的合成不确定度ucE为：

| uc2(E)=c12u2(qm)+c22u2(qs) |  |
| --- | --- |

灵敏系数：c1=1/qs ，c2=-qm/qs2

C.2.3  标准不确定度分量评定

C.2.3.1  被校流量计显示s瞬时流量qm的不确定度u(qm)

a）人员估读引入的不确定度

瞬时流量为数字显示，最小显示位数M为0.01 m3/h，区间半宽为M/2，按均匀分布估计，包含因子为3，则人员估读引入的不确定度ud为：

| ud=M23=0.01 m3/h23=0.0029 m3/h |  |
| --- | --- |

b）测量重复性引入的不确定度

采用A类方法。校准流量点512 m3/h，标准表瞬时流量法测得数据见表C.3。

表C.3  标准表瞬时流量法测得数据

| 实验序号（j） | 流量计示值（qm） m3/h | 实际流量（qs） m3/h | 示值误差（Ej） % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 511.46 | 507.56 | +0.77 |
| 2 | 512.11 | 507.61 | +0.89 |
| 3 | 513.28 | 509.28 | +0.79 |
| 4 | 514.42 | 505.82 | +1.70 |
| 5 | 513.47 | 506.23 | +1.43 |
| 6 | 512.88 | 509.12 | +0.74 |
| 7 | 511.65 | 505.89 | +1.14 |
| 8 | 510.90 | 506.08 | +0.95 |
| 9 | 508.83 | 502.79 | +1.20 |
| 10 | 514.14 | 506.42 | +1.52 |
| 平均值 | 512.31 | 506.68 | +1.11 |

测量重复性s按贝塞尔公式法计算：

s=j=1n(Ej-E)2n-1=0.34%

实际取10次测量的平均值作为测量结果，则流量计显示瞬时流量由测量重复性引入的不确定度us为

| us=sn×qm=0.34%10×512.31 m3/h=0.55 m3/h |  |
| --- | --- |

人员估读引入的不确定度与测量重复性引入的不确定度，取两者中数值较大的作为显示瞬时流量qm的不确定度uqm，则：

| uqm=us=0.55 m3/h |  |
| --- | --- |

显示瞬时流量qm对应的灵敏系数c1为：

c1=1/qs=1506.68 m3/h=0.00197 h/m3

C.2.3.2  实际瞬时流量qs的不确定度u(qs)

a）采用外夹式超声波流量计作为标准表时，实际瞬时流量按公式（C.6）计算：

| qs=μ×π4×(Cπ-2δ)2×3600 s/h | （C.6） |
| --- | --- |

式中：

μ——标准表测得流速，m/s；

C——钢卷尺测得被校流量计安装管道外直径，m；

δ——测厚仪测得被校流量计安装管道壁厚，m。

由不确定度传播率，实际瞬时流量qs的相对不确定度urqs按公式（C.7）计算：

| ur2(qs)=ur2(μ)+ur2(π)+4ur2(Cπ-2δ)+ur2(∆t) | (C.7) |
| --- | --- |

b）ur(μ)为流速的相对不确定度，由标准表准确度引入。标准表准确度为0.5级，最大允许误差为±0.5%，区间半宽为0.5%，按均匀分布估计，包含因子为3，则流速的相对不确定度为：

urμ=0.5%3=0.29%

c）ur(π)为π的取值舍入产生的相对不确定度，当π取小数点后7位以上时，ur(π)可忽略不计。

d）ur(Cπ-2δ)实际为管道内直径的相对不确定度，按公式（C.8）计算。

| ur(Cπ-2δ)=1π2u2(C)+4u2(δ)Cπ-2δ | (C.8) |
| --- | --- |

ur(Cπ-2δ)包含管道外周长测得值C的不确定度u(C)和管道壁厚测得值δ的不确定度u(δ)。

管道外周长C由钢卷尺测量，测得值为1009.1 mm。钢卷尺为II级，测得值处最大允许误差为±0.4 mm，区间半宽为0.4 mm，按均匀分布估计，包含因子为3，则外周长测得值的不确定度为：

uC=0.4 mm3=0.23 mm

管道壁厚δ由测厚仪测量，测得值为12.87 mm。测厚仪的扩展不确定度U=0.05mm(k=2)，则壁厚测得值的不确定度为：

uδ=0.05 mm2=0.025 mm

将外周长和壁厚的测得值，以及对应的uC和uδ值，带入公式（C.8）进行计算，则管道内直径的相对不确定度为：

| urCπ-2δ=1π2×0.232+4×0.02521009.1π-2×12.87=0.03% |  |
| --- | --- |

e）ur(∆t)为被校流量计和标准表同时读数的时间差引入的不确定度。校准时，两名校准人员在距离2 m以内通过同步口令同时拍照读取被校流量计示值和标准表示值，估计同步拍照时间差∆t为均匀分布，区间半宽为0.4 s。流量稳定度达到变化量不超过5%/min后读取瞬时流量，依此计算读数时间差引入的不确定度为：

| ur∆t=5%60s×0.4s3=0.019% |  |
| --- | --- |

f）上述计算结果带入公式（C.7）进行计算，则实际瞬时流量qs的相对不确定度urqs为：

| urqs=0.29%2+4×0.03%2+0.019%2=0.30% |  |
| --- | --- |

实际瞬时流量qs的标准不确定度uqs为：

| uqs=urqs×qs=0.30%×506.68m3/h=1.52 m3/h |  |
| --- | --- |

实际瞬时流量qs对应的灵敏系数c2为：

c2=-qm/qs2=-512.31 m3/h506.68 m3/h2=-0.00193 h/m3

C.2.4  不确定度汇总

标准表瞬时流量法不确定度汇总表见表C.4

表C.4  标准表瞬时流量法不确定度汇总表

| 来源 | 估计值 Xi | 不确定度 uXi | 灵敏系数 ci | 不确定度分量 ci×uXi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校流量计显示瞬时流量 | 512.31 m3/h | 0.55 m3/h | 0.00197 h/m3 | 0.11% |
| 实际瞬时流量 | 506.68 m3/h | 1.52 m3/h | -0.00193 h/m3 | 0.31% |

C.2.5  合成标准不确定度

表C.4中的各量互不相关，则合成标准不确定度为：

ucE=0.11%2+0.31%2=0.33%

C.2.6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则流量示值误差的扩展不确定度为：

UE=ucE×k=0.33%×2=0.66%

C.3  容积法示值误差的不确定度评定

C.3.1  概述

C.3.1.1  标准器：二等标准金属量器

C.3.1.2  配套设备：温度计，分辨力0.1℃；秒表，分辨力0.1s

C.3.1.3  校准对象：石墨刮板流量计，公称直径DN100，测量范围(12～150) m3/h，准确度0.3级，累积流量最小显示位数0.1 L。

C.3.1.4  测量方法：使用标准金属量器作为标准器，将一定时间内流经被校流量计的液体全部收集到标准金属量器中，测量一定时间内流经被校流量计的实际累积流量，并与被校流量计显示累积流量比较，计算示值误差。每个流量点测量3次，每次测量累积时间不低于10 min。

C.3.2  测量模型

示值误差按公式（C.9）计算。

| E=Vm-VSVS×100% | (C.9) |
| --- | --- |

式中：

Vm——被校流量计显示累积流量，m3；

VS——实际累积流量，m3。

根据不确定度传播率，示值误差的合成不确定度ucE为：

| uc2(E)=c12u2(Vm)+c22u2(Vs) |  |
| --- | --- |

灵敏系数：c1=1/Vs ，c2=-Vm/Vs2

C.3.3  标准不确定度分量评定

C.3.3.1  被校流量计显示累积流量Vm的不确定度u(Vm)

a）人员估读引入不确定度

累积流量为数字显示，显示末位M为0.1 L，区间半宽为M/2，按均匀分布估计，包含因子为3，则人员估读引入不确定度ud为：

| ud=M23=0.1 L23=0.029 L |  |
| --- | --- |

b）测量重复性引入不确定度

采用A类方法。校准流量点50 m3/h，容积法测得数据见表C.5。

表C.5  容积法测得数据

| 实验序号 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 流量计显示 累积流量 | 2000.0 L | 2000.0 L | 2000.0 L | 2000.0 L |
| 实际累积流量 | 1997.85 L | 1997.00 L | 1996.61 L | 1997.15 L |
| 介质温度 | 13.3 ℃ | 13.3 ℃ | 13.3 ℃ | 13.3 ℃ |
| 示值误差 | +0.11% | +0.15% | +0.17% | +0.14% |

采用极差法计算测量重复性，测量次数为3次，取极差系数C=1.69，极差值ΔE=0.17%-0.11%，则示值误差的测量重复性s为：

s=ΔEC=0.17%-0.11%1.69=0.04%

实际取三次测量的平均值作为测量结果，则流量计显示累积流量由测量重复性引入的不确定度us为

| us=sn×Vm=0.04%3×2000 L=0.46 L |  |
| --- | --- |

人员估读引入的不确定度与重复性引入的不确定度，取两者中数值较大的作为显示累积流量Vm的标准不确定度uVm，则：

uVm=us=0.46 L

显示累积流量Vm对应的灵敏系数c1为：

c1=1/Vs=11997.15 L=0.0005 L-1

C.3.3.2  实际流量Vs的不确定度u(Vs)

a）采用容积法时，实际累积流量VS按公式（C.10)计算：

| VS=VB1+βS(T-20 ℃) | (C.10) |
| --- | --- |

式中：

VB——标准金属量器在20 ℃下标准容积，m3；

βS——标准金属量器体膨胀系数，℃-1。不锈钢取50×10-6℃-1；

T——量器内介质温度测得值，℃。

由不确定度传播率，实际流量Vs的相对不确定度ur(Vs)按公式（C.11）计算：

| u2(Vs)=c32u2(VB)+c42u2(T) | (C.11) |
| --- | --- |

灵敏系数：c3=1+βS(T-20)，c4=VBβS

物理常数βS引起的不确定度分量很小，可以忽略不计。

b）u(VB)为金属量器测得标准容积的不确定度。标准金属量器等级为二等，最大允许误差为±0.025%，区间半宽为0.025%，标称容积2000 L，按均匀分布，包含因子为3，则测得标准容积的不确定度为：

| uVB=0.025%3×2000 L=0.14 L |  |
| --- | --- |

灵敏系数为：

| c3=1+50×10-6℃-1×13.3℃-20℃=1.00 |  |
| --- | --- |

c）u(T)为量器内介质温度测得值的不确定度。测量用温度计分辨力为0.1 ℃，区间半宽为0.1 ℃/2，按均匀分布，包含因子为3，则量器内介质温度测得值的不确定度为：

| uT=0.1 ℃23=0.029 ℃ |  |
| --- | --- |

灵敏系数为：

| c4=2000 L×50×10-6 ℃-1=0.1 L/℃ |  |
| --- | --- |

d）将u(VB)和u(T)的值及其灵敏系数带入公式（C.11）进行计算，则实际累积流量VS的标准不确定度为：

| uVs=1.00×0.14 L2+0.1 L/℃×0.029 ℃2=0.14 L |  |
| --- | --- |

实际累积流量Vs对应的灵敏系数c2为：

c2=-Vm/Vs2=-2000 L1997.15 L2=-0.0005 L-1

C.3.4  不确定度的汇总

容积法不确定度的汇总表见表C.6。

表C.6  容积法不确定度汇总表

| 来源 | 估计值 Xi | 不确定度 uXi | 灵敏系数 ci | 不确定度分量 ci×uXi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被校流量计显示累积流量 | 2000.0 L | 0.46 L | 0.0005 L -1 | 0.023% |
| 实际累积流量 | 1997.15 L | 0.14 L | -0.0005 L -1 | 0.007% |

C.3.5  合成标准不确定度

表C.6中的各量互不相关，则合成标准不确定度为：

ucE=0.023%2+0.007%2=0.024%

C.3.6  扩展不确定度

取包含因子k=2，则流量示值误差的扩展不确定度为：

UE=ucE×k=0.024%×2=0.05%