贵州省地方计量技术规范

JJF（黔）XXX-XXXX

经皮黄疸测试仪校准规范

Calibration Specification for Percutaneous Jaundice Meters

（报批稿）

XXXX-XX-XX 发布                           XXXX-XX-XX 实施

贵州省市场监督管理局  发 布

JJF(黔) XXX-XXXX

经皮黄疸测试仪校准规范

Calibration Specification for

Percutaneous Jaundice Meters

归口单位：贵州省市场监督管理局

主要起草单位：黔南布依族苗族自治州检验检测院

贵州省计量测试院

遵义市产品质量检验检测院

参加起草单位：济宁市质量计量检验检测研究院

本规范委托黔南布依族苗族自治州检验检测院负责解释

本规范主要起草人：

张秋婷（贵州省计量测试院）

陈  超（黔南布依族苗族自治州检验检测院）

王文猛（遵义市产品质量检验检测院）

参加起草人：

周选超（贵州省计量测试院）

蒙炳曲（黔南布依族苗族自治州检验检测院）

杨洪银（济宁市质量计量检验检测研究院）

彭贵丰（遵义市产品质量检验检测院）

目    录

引言	（II）

1   范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语和计量单位	（1）

3.1  术语	（1）

3.2  计量单位	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（2）

6  校准条件	（2）

6.1  环境条件	（2）

6.2  测量标准及其它设备	（2）

7  校准项目和校准方法	（3）

7.1  校准项目	（3）

7.2  校准方法	（3）

8  校准结果表达	（5）

9  复校时间间隔	（5）

附录A  校准原始记录格式	（6）

附录B  校准证书内页格式	（7）

附录C  经皮黄疸测试仪示值误差测量不确定度评定示例	（8）

附录D  模拟溶液配制方法	（11）

引    言

本规范依据 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》等基础性系列规范进行制定。

经皮黄疸测试仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于基于光反射法通过皮肤测量总胆红素含量的经皮黄疸测试仪的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1094-2002 测量仪器特性评定

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用本规范。

# 3  术语和计量单位

## 3.1  术语

3.1.1  总胆红素  total bilirubin

直接胆红素和间接胆红素二者的总和。

3.1.2  黄疸  jaundice

由于胆红素代谢障碍而引起血清内胆红素浓度升高所致的常见症状与体征。

## 3.2  计量单位

总胆红素浓度单位：毫克每分升（mg/dL）。

# 4  概述

经皮黄疸测试仪（以下简称仪器）是用于快速测量人体（主要用于新生儿）皮下组织中血清胆红素浓度的光学计量仪器。测量原理主要是两个或多个不同波长的光通过表皮和真皮，在皮下组织浅区反射回来的部分和皮下组织深层区反射回来的部分之间的光密度的差异，表皮和真皮共有部分将被扣除，通过计算该光密度差异，则可测得血清总胆红素浓度。主要由光电二极管、散射板、短光程传感器、长光程传感器、疝弧灯等组成，仪器原理示意图见图1。

图1 仪器原理示意图

# 5  计量特性

## 5.1  零点漂移：不大于±1%FS。

## 5.2  示值误差：不超过±1.0mg/dL。

## 5.3  示值重复性：不大于5%。

# 6  校准条件

## 6.1  环境条件

6.1.1  工作温度：（0～40）℃。

6.1.2  相对湿度：（30～80）%（无冷凝）。

6.1.3  其他：周围无强光直射、无震动及电磁干扰。

6.2  测量标准及其它设备

6.2.1  冰冻人血清总胆红素有证标准物质，相对不确定度优于2%（k＝2）。

6.2.2  标准经皮黄疸测试仪：标准经皮黄疸仪与生化分析仪测定总胆红素浓度的示值误差不超过±0.5 mg/dL。

注：选用经皮黄疸测试仪，对一定数量的人体样品，按照临床测试要求，对皮下组织中血清总胆红素浓度进行测量，取测量值的平均值与溯源到人血清总胆红素浓度标准物质的生化分析仪所测数值的平均值进行比对，示值误差在要求范围内的经皮黄疸测试仪作为标准经皮黄疸测试仪。

6.2.3  移液器：量程范围 100 μL、200 μL、1000 μL。

6.2.4  稀释液：使用氯化钠（分析纯及以上纯度）配制0.9%氯化钠溶液。

6.2.5  石英比色皿：10 mm石英比色皿。

注：以上技术指标不用于合格性判别，仅供参考。

# 7  校准项目和校准方法

## 7.1  校准项目

校准项目一览表见表1。

表1  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 零点漂移 |
| 2 | 示值误差 |
| 3 | 示值重复性 |

## 7.2  校准方法

## 7.2.1  校准前准备

## 7.2.1.1  检查仪器是否处于正常工作状态及无影响计量性能因素的硬件损伤。

## 7.2.1.2  清洁探头，打开开关，选择合适的测量单位，将仪器探头与总胆红素浓度模拟溶液容器的透射面垂直并紧贴合，并保持校准光路的背景不变。盛装模拟溶液的容器的两相向透射面应呈平面，模拟溶液在投射面面积应大于探头面积。

7.2.1.3  标准经皮黄疸仪应与已校准的生化分析仪进行比对，测定总胆红素浓度的示值误差不超过±0.5 mg/dL。

## 7.2.2  零点漂移

开机将仪器探头与装有稀释液石英比色皿透光面垂直、紧密连接，记录仪器示值。每隔1 min对仪器零值点测量1次，连续测量6次。零点漂移按公式（1）计算。

×100%                       (1)

式中：

Z——零点漂移，%；

Xmax——6次测量值的最大值，mg/dL；

Xmin——6次测量值的最小值，mg/dL；

R——被校仪器的量程，mg/dL。

## 7.2.3  示值误差

分别配制浓度为5 mg/dL、13 mg/dL、18 mg/dL三个校准点的总胆红素模拟溶液（见附录D），将每个校准点的总胆红素模拟溶液分别装入透射面平整的比色皿容器中，用标准经皮黄疸测试仪紧贴比色皿透射面测量三次，取其平均值为参考值，再用被校经皮黄疸测试仪紧贴比色皿透射面测量三次，取其平均值为测量值。示值误差按照公式（2）计算。

∆=Xi-X0                                                 （2）

式中：

∆——示值误差，mg/dL；

Xi ——各校准点的测量值，mg/dL；

X0——各校准点的参考值，mg/dL。

选取三个校准点中示值误差绝对值最大的数值作为被校经皮黄疸测试仪的示值误差。

7.2.4  示值重复性

用被校经皮黄疸测试仪对标准经皮黄疸测试仪测量值为18 mg/dL的总胆红素浓度模拟溶液进行测量，相同条件下重复测量6次，示值重复性按照公式（3）计算。

×100%                  （3）

式中：

——示值重复性，%；

Xi——被校经皮黄疸测试仪测量值，mg/dL；

——被校经皮黄疸测试仪测量值的平均值，mg/dL；

n——测量次数，n=6。

# 8  校准结果表达

## 8.1  校准结果处理

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性或应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明。

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8.2  校准记录与证书内页、不确定度评定

校准原始记录格式见附录A，校准证书内页格式见附录B，经皮黄疸测试仪示值误差的测量不确定度评定示例见附录C。

# 9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过12个月。

# 附录A

校准原始记录格式

经皮黄疸测试仪校准原始记录

记录编号：

| 委托单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  | 型号规格 |  |  |
| 出厂编号 |  | 制造单位 |  |  |
| 地 点 |  | 温度： ℃ |  | 相对湿度： % |
| 技术依据 |  |  |  |  |

校准所使用的主要计量器具：

| 名称 | 仪器编号 | 型号规格 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 证书编号 | 有效期 | 溯源机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1.零点漂移（mg/dL）

| 仪器量程 R | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.示值误差（mg/dL）

| 标准经皮黄疸测试仪测量值 |  |  |  | 被校经皮黄疸测试仪测量值 |  |  |  | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 平均值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |

3.示值重复性

| 被校经皮黄疸测试仪测量值(mg/dL) |  |  |  |  |  | 重复性(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

示值误差测量结果扩展不确定度： U=         ， k=        。

校准员：                    核验员：               校准日期：   年   月   日

# 附录B

校准证书内页格式

证书编号 XXXXXX-XXXX

校 准 结 果

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 零点漂移 |  |
| 示值误差 |  |
| 示值重复性 |  |

示值误差测量结果扩展不确定度：U=     ，k=     。

第   页 共   页

# 附录C

经皮黄疸测试仪示值误差的测量不确定度评定示例

C.1  概述

C.1.1  环境条件

工作温度22.0 ℃，相对湿度55%。

C.1.2  测量标准

冰冻人血清总胆红素有证标准物质（GBW09184），认定值为108.1μmol/L，扩展不确定度U=1.9μmol/L，k=2。

C.1.3  测量对象

新生儿经皮黄疸测试仪，分辨力为 0.1 mg/dL，量程为（0～34）mg/dL。

C.1.4  测量过程

配制浓度18 mg/dL总胆红素模拟溶液，将总胆红素模拟溶液分别装入透射面平整的比色皿容器中，分别使用标准经皮黄疸测试仪和被校经皮黄疸测试仪对总胆红素模拟溶液进行测量，得到参考值和测量值。重复测量三次，取参考值和测量值的三次测量平均值计算示值误差。

C.2  测量模型

按公式（C.1）建立测量模型。

∆=Xi-X0                                       （C.1）

式中：

∆——示值误差，mg/dL；

Xi——被校经皮黄疸测试仪3次测量值的平均值，mg/dL；

X0——标准经皮黄疸测试仪3次测量值的平均值，mg/dL。

C.3  标准不确定度分量评定

C.3.1  测量值Xi引入的标准不确定度分量u(Xi)

C.3.1.1  测量重复性引入的标准不确定度分量u1(Xi)

采用A类方法评定，用标准经皮黄疸测试仪对总胆红素浓度模拟溶液进行测量，测量值为18.2 mg/dL ，再用被校经皮黄疸测试仪对总胆红素浓度模拟溶液进行10次重复测量，测量结果见表C.1。

表C.1  测量结果

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果/ （mg/dL） | 18.5 | 18.4 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 18.3 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 18.5 |

单次测量结果的标准差=0.10 mg/dL

实际测量时，以3次测量的平均值作为测量结果，则测量重复性引入的标准不确定度分量为：

u1(Xi)==0.06 mg/dL

C.3.1.2  被校经皮黄疸测试仪分辨力引入的标准不确定度分量u2(Xi)

采用B类方法评定，经皮黄疸测试仪分辨力为0.1 mg/dL，区间半宽为0.05  mg/dL，按均匀分布，包含因子为3，则分辨力引入的标准不确定度分量为：

u2(Xi)=(/2)/3=0.05/3=0.03 mg/dL

由重复性引入的标准不确定度和分辨力引入的标准不确定度存在关联性，两者取较大值，则测量值Xi引入的标准不确定度分量为：

u(Xi)= u1(Xi)=0.06 mg/dL

C.3.2  标准经皮黄疸测试仪示值误差引入的标准不确定度分量u(X0)

采用B类方法评定，标准经皮黄疸测试仪示值的最大允许误差为±0.5 mg/dL，区间半宽为0.5 mg/dL，按均匀分布，包含因子为3，则标准经皮黄疸测试仪示值误差引入的标准不确定度分量为:

uX0==0.29 mg/dL

C.4  不确定度分量汇总

不确定度分量汇总见表C.2。

表C.2  不确定度分量汇总

| 不确定度分量来源 | 分量符号 | 评定方法 | 概率分布 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性 | u(Xi) | A | 正态分布 | 1 | 0.06 mg/dL |
| 标准测试仪示值误差 | u(X0) | B | 均匀分布 | -1 | 0.29 mg/dL |

C.5  合成标准不确定度

表（C.2）中各分量互不相关，则合成不确定度为:

uc(y)=uXi2+uX02=0.30 mg/dL

C.6  扩展不确定度

取包含因子，则示值误差的扩展不确定度为：

U=2×uc(y)=2×0.30=0.6 mg/dL

附录 D

模拟溶液配制方法

使用冰冻人血清总胆红素有证标准物质稀释配制的系列模拟溶液，现用现配。用移液器准确移取表D.1所示不同体积的冰冻人血清总胆红素有证标准物质（以GBW09184为例,认定值为108.1 μmol/L）至石英比色皿中，加入对应体积的稀释液并混合均匀，即可得到不同浓度人血清总胆红素系列模拟溶液。模拟溶液配制表见表D.1。

表D.1  模拟溶液配制表

| 模拟溶液 序号 | 取108.1μmol/L 有证标准物质体积 μL | 取稀释溶液体积 μL | 配制模拟溶液 在标准经皮黄疸仪读数 mg/dL |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 950 | 5.1 |
| 2 | 110 | 890 | 13.1 |
| 3 | 155 | 840 | 18.2 |
| 注：1 mg/dL=17.1μmol/L。 |  |  |  |