贵州省地方计量技术规范

JJF（黔）XXX-2024

便携式制动性能测试仪静态校准装置

校准规范

Calibration Specification for Static Calibration Device of

Portable Brake Performance Tester

XXXX-XX-XX 发布                         XXXX-XX-XX 实施

贵州省市场监督管理局 发 布

便携式制动性能测试仪静态

JJF(黔) XXX-2024

校准装置校准规范

Calibration Specification for Static Calibration

Device of Portable Brake Performance Tester

归口单位：贵州省市场监督管理局

主要起草单位：贵州省计量测试院

毕节市市场监督管理局检验检测中心

参加起草单位：贵州省公安厅交通管理局

黔南布依族苗族自治州检验检测院

本规范委托贵州省计量测试院负责解释

本规范主要起草人：

麻  勇（贵州省计量测试院）

王  勇（贵州省计量测试院）

吴  坤（毕节市市场监督管理局检验检测中心）

参加起草人：

李伏兰（贵州省计量测试院）

杨  俊（贵州省公安厅交通管理局）

陈  超（黔南布依族苗族自治州检验检测院）

目    录

引言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语和计量单位	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（2）

6  校准条件	（2）

7  校准项目和校准方法	（2）

8  校准结果表达	（4）

9  复校时间间隔	（4）

附录A  校准原始记录格式	（5）

附录B  校准证书内页格式	（6）

附录C  角度示值误差测量不确定度评定示例	（7）

# 引    言

本规范按照JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》等基础性系列规范进行制定。

本规范主要参考JJF 1168—2007《便携式制动性能测试仪校准规范》、JJF 1915—2021《倾角仪校准规范》、GB 38900—2020《机动车安全技术检验项目和方法》及JB/T 11104—2011《电子数显倾角尺》编制而成。

便携式制动性能测试仪静态校准装置校准规范

# 1  范围

本规范适用于便携式制动性能测试仪静态校准装置的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1168  便携式制动性能测试仪校准规范

JJF 1915  倾角仪校准规范

GB 38900  机动车安全技术检验项目和方法

JB/T 11104  电子数显倾角尺

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用本规范。

# 3  术语和计量单位

## 3.1  术语

3.1.1  电子数显倾角仪 electronic digital inclinometer

用于测量被测对象相对于水平面的倾斜角或两被测对象之间夹角的仪器。

## 3.2  计量单位

# 角度单位为度（°）。

# 4  概述

便携式制动性能测试仪静态校准装置（以下简称校准装置）是校准机动车路试检测用便携式制动性能测试仪（以下简称测试仪）静态参数的装置。工作原理是将测试仪固定在校准装置的旋转平台上，从水平位置起旋转校准装置的平台，再将测试仪示值与校准装置示值进行比较，从而达到校准测试仪静态参数的目的。主要由显示装置、摇柄、旋转平台及角度编码器等组成，结构示意图见图1。

便携式制动性能测试仪静态校准装置

4.90m/s2

30.0°

1

5

4

3

2

1

100.15℃

N2

CO2

0.20L/min

L/mn

0.80

2

5

4

3

2

1

100.15℃

N2

CO2

0.20L/min

L/mn

0.80

3

5

4

3

2

1

100.15℃

N2

CO2

0.20L/min

L/mn

0.80

4

5

4

3

2

1

100.15℃

N2

CO2

0.20L/min

L/mn

0.80

5

5

4

3

2

1

100.15℃

N2

CO2

0.20L/min

L/mn

0.80

图1  结构示意图

1——显示装置；2——摇柄；3——旋转平台；4——测试仪静态参数传感器；5——角度编码器

# 5  计量特性

## 5.1  角度示值误差

最大允许误差±0.2°。

5.2  角度示值重复性

不大于0.1°。

注：以上技术指标不用于合格性判别，仅供参考。

# 6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  环境温度（0～40）℃，相对湿度不大于85%。

6.1.2  校准应在周围的污染、振动、电磁干扰对校准结果无影响的环境下进行。

6.2  测量标准

电子数显倾角仪：测量范围（0～180）°，分辨力0.01°，扩展不确定度不大于0.02°（k=2）。

# 7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

校准项目一览表见表1。

表1  校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |
| --- | --- |
| 1 | 示值误差 |
| 2 | 示值重复性 |

## 7.2  校准方法

### 7.2.1  校准前准备

7.2.1.1  外观及工作正常性检查

目测检查，校准装置的外观应完好无损，无影响正常工作的机械损伤，其开关、按键、旋钮应正常，显示屏能正常显示。

7.2.1.2  功能性检查

### 将校准装置安置在稳定、可靠的工作平台上，同时把电子数显倾角仪固定在旋转平台上。调整旋转平台至水平位置，同时将电子数显倾角仪和校准装置置零。旋转摇柄，使旋转平台由水平位置旋转至极限位置，校准装置的测量范围应满足（0～180）°，分辨力应不大于0.1°。

### 7.2.2  示值误差

校准点选取12°、24°、37°、53°、90°五个点。校准时，将旋转平台调整到水平位置，同时将电子数显倾角仪和校准装置置零，以增加角度方式依次对五个点进行测量，重复3组测量，分别记录电子数显倾角仪的示值和校准装置的示值，取3次的平均值作为测量值，各校准点示值误差按公式（1）计算。

## （1）

式中：

——各校准点示值误差，°；

——校准装置3次测量的平均值，°；

——电子数显倾角仪3次示值的平均值，°。

7.2.3  示值重复性

各校准点示值重复性按公式（2）计算。

（2）

式中：

——各校准点示值重复性，°；

——同一校准点3次测量值的最大值，°；

——同一校准点3次测量值的最小值，°；

——极差系数，=1.69。

# 8  校准结果表达

## 8.1  校准结果处理

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a）标题，如“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如证书编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性或应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称和代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明。

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8.2  校准记录与证书内页、不确定度评定

校准原始记录格式见附录A，校准证书内页格式见附录B，角度示值误差测量不确定度评定示例见附录C。

# 9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔不超过12个月。

# 附录A

校准原始记录格式

便携式制动性能测试仪静态校准装置原始记录

受校单位                               制造商

出厂编号                              型号规格

温  度      ℃    湿  度     %RH

标准器名称             型号规格     标准器号       不确定度       测量范围

标准器有效期至    年  月  日   溯源机构名称/证书编号

依据技术文件JJF（黔）XXX—XXXX《便携式制动性能测试仪静态校准装置校准规范》

校准地点

# 一、旋转范围：

# 二、角度分辨力：

# 三、角度示值误差及角度测量重复性：

| 角度测量点（°） | 标准值(°) | 平均值(°) | 示值 (°) | 平均值(°) | 示值误差（°） | 重复性（°） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

校  准：                 核  验：              校准日期：     年     月    日

# 附录B

校准证书内页格式

# 一、旋转范围：

# 二、角度分辨力：

# 三、角度示值误差及角度测量重复性：

| 角度测量点（°） | 示值误差（°） | 重复性（°） |
| --- | --- | --- |

# 角度示值误差测得值的不确定度：U =  %,  k=

# 附录C

角度示值误差测量不确定度评定示例

C.1   概述

C.1.1  测量依据

JJF(黔) XXX-XXXX《便携式制动性能测试仪静态校准装置校准规范》。

C.1.2  环境条件

环境温度：15 ℃～25 ℃，相对湿度：不大于80%。

C.1.3  被测对象

分辨力为0.1°的便携式制动性能测试仪静态校准装置。

C.1.4  测量标准

角度分辨力为0.01°,扩展不确定度0.02°（k=2）的电子数显倾角仪。

C.1.5  测量方法

将校准装置安置在稳定、可靠的工作平台上，同时把电子数显倾角仪固定在旋转平台上。调整旋转平台至水平位置，同时将电子数显倾角仪和校准装置置零。将校准装置分别旋转至24°测量点，读取电子数显倾角仪的相应示值，重复测量3次，按公式（C.1）计算校准装置的示值误差。

C.2  测量模型

= －                     （C.1）

式中：

——校准装置的角度示值误差，°；

——校准装置3次测量的平均值，°；

——电子数显倾角仪3次示值的平均值，°。

C.3  不确定度传播率

各输入量彼此独立且不相关，则合成标准不确定度为：

灵敏系数为：c1==1，c2==-1

C.4  标准不确定度分量的评定

C.4.1  测量重复性引入的标准不确定度

选取24°测量点，对其重复测量10次，校准装置的角度示值分别为：24.1°、24.1°、24.1°、24.0°、24.1°、24.1°、24.0°、24.1°、24.1°、24.1°。则单次测量实验标准差为：

实际测量时，在重复条件下连续测量3次，以3次测量的算术平均值作为测量结果，则重复性引入的标准不确定度为：

C.4.2  校准装置数显量化误差引入的标准不确定度

校准装置分辨力为0.1°，分布区间半宽为0.05°，均匀分布，取k=，则量化误差引入的标准不确定度分量为：

测量重复性引入的标准不确定度比数显量化误差引入的标准不确定度小，两者取大者，则：

C.4.3  电子数显倾角仪不确定度引入的标准不确定度

电子数显倾角仪的扩展不确定度为0.02°，k=2，则不确定度引入的标准不确定度为：

C.5  不确定度分量一览表

不确定度分量一览表见表C.1。

表C.1  不确定度分量一览表

| 不确定度分量 来源 | 分量 符号 | 区间半宽或重复性数值 | 评定方法 | 概率分布 | 包含 因子 | 灵敏系数 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数显量化误差 |  | 0.05° | B | 均匀分布 |  | 1 | 0.029° |
| 倾角仪不确定度 |  | 0.02° | B | 均匀分布 | 2 | -1 | 0.01° |

C.6  合成标准不确定度

由于各分量彼此独立不相关，则合成标准不确定度为：

C.7  扩展不确定度

取包含因子k=2，则角度示值误差的扩展不确定度为：

JJF(黔) XXXX-XXXX