JJG

广 东 省 地 方 计 量 检 定 规 范

JJG(粤)XXXX－XXXX

三维皮托管法烟道流量标准装置

Stack Flowrate Standard Facility with Three-Dimensional Probes Method

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX发布                    XXXX－XX－XX实施

广东省市场监督管理局 发 布

| 三维皮托管法烟道流量 标准装置 | JJG(粤)XXXX-XXXX |
| --- | --- |
| Stack Flowrate Standard Facility with Three-Dimensional Probes Method |  |

归 口 单 位: 广东省碳达峰碳中和计量技术委员会

主要起草单位: 广东省计量科学研究院

参加起草单位:

本规范委托广东省碳达峰碳中和计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言	（III）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语和计量单位	（1）

3.1  术语	（1）

3.2  计量单位	（2）

4  概述	（3）

4.1  结构	（3）

4.2  工作原理	（4）

4.3  用途	（6）

5  计量性能要求	（6）

5.1  示值误差	（6）

5.2  重复性	（6）

6  通用技术要求	（6）

6.1  随机文件	（6）

6.2  标识	（7）

6.3 外观	（7）

6.4密封性	（7）

6.5保护功能	（8）

7  计量器具控制	（8）

7.1  检定条件	（8）

7.2  检定项目	（9）

7.3  检定方法	（9）

7.4  检定结果表达	（21）

7.5  检定周期	（22）

附录A  三维皮托管（含差压计）点流速初始系数确定方法	（23）

A.1  工作前准备	（23）

A.2  非对向三维皮托管系数测量	（23）

A.3  对向三维皮托管系数测量	（23）

附录B  扰流件参考结构和形式	（25）

B.1  叶片节流式涡流发生装置	（25）

B.2  扰流柱式涡流发生装置	（26）

附录C  检定记录参考格式	（28）

附录D  检定证书内页信息及推荐格式	（34）

附录E  标准装置单点轴向流速和截面平均流速计算方法	（35）

E.1  标准装置截面平均流速计算	（35）

E.2  标准装置轴向流速计算	（35）

E.2.1  介质密度计算	（35）

附录F  不确定度评定方法及示例	（37）

F.1  概述	（37）

F.2  测量模型	（38）

F.3  不确定度分量	（39）

F.3.1  标准装置截面平均流速示值误差不确定度分量	（39）

F.3.2  标准装置截面面积示值误差不确定度	（43）

F.3.3  标准装置体积流量示值误差不确定度	（44）

# 引 言

JJF 1002-2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制定的基础性系列规范。

本规范主要参考美国环保局的2F方法《用三维皮托管确定烟道气体流速及体积流量》(EPA Method 2F - Determination of Stack Gas Velocity And Volumetric Flow Rate With Three-Dimensional Probes)、JJG 518-1998《皮托管》编制而成。

本规范为首次发布。

三维皮托管法烟道流量标准装置检定规程

- 1  范围

本规范适用于对三维皮托管法烟道流量标准装置体积流量的检定。

- 2  引用文件

本规范引用了下列条文：

JJG 518  皮托管检定规程

JJF 1004  流量计量名词术语及定义

JJF 1059.1  测量不确定度评定与表示

JJF 1002  国家计量检定规程编写规则

EPA Method 2F《用三维皮托管确定烟道气体流速及体积流量》(Determination of Stack Gas Velocity And Volumetric Flow Rate With Three-Dimensional Probes)

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

- 3  术语和计量单位

  - 3.1  术语

3.1.1  烟气排放连续监测系统 continuous emission monitoring system，CEMS

连续监测烟道中颗粒物和（或）气态污染物和（或）温室气体排放浓度和排放量所需要的全部设备，简称CEMS。

3.1.2  连续监测系统 continuous monitoring system，CMS

连续、实时监测烟道中烟气参数（温度、压力、流速或流量、湿度）所需要的全部设备，简称CMS。

3.1.3  三维皮托管  three-dimensional probes method

三维皮托管又称为五孔探针，主要包括球型和菱型等形式，通过五个取压孔之间的差压来计算出气流速度。

3.1.4  三维皮托管法烟道流量标准装置 stack flowrate standard facility with

three-dimensional probes method

基于三维皮托管测量原理，用于对CEMS流量测量结果进行现场检定的标准装置，在环保行业也常称为手工采样参比方法设备。

3.1.5 取压孔 pressure port

位于三维皮托管探头上用于采集流场压力参数的开孔。

3.1.6 测量线 traverse line

测量截面上穿过烟道的线，沿着该线进行流量测量，以表征流速剖面或确定平均流量。

3.1.7 轴向速度 axial velocity

烟气流速平行于烟道轴线的速度分量。

3.1.8 偏航角 yaw angle

烟道轴线与偏航面上烟气流速分量之间的夹角。其中偏航面为通过某一测量点垂直于测量线的平面，偏航面上烟气流速分量为烟气流速矢量在偏航面上的投影。

3.1.9 俯仰角（相对于烟道） pitch angle（relative to stack）

烟道轴线与俯仰面（相对于烟道）上烟气流速分量之间的夹角。其中俯仰面（相对于烟道）为测量线和烟道轴线确定的平面，俯仰面（相对于烟道）上烟气流速分量为烟气流速矢量在俯仰面（相对于烟道）上的投影。

3.1.10 俯仰角（相对于皮托管） pitch angle（relative to three-dimensional probes）

烟道轴线在俯仰面（相对于皮托管）上的投影与烟气流速之间的夹角。其中俯仰面（相对于皮托管）为测量线和烟气流速确定的平面。

3.1.11 角度测量系统旋转偏移量 angle-measuring system rotational offset ，RADO

角度测量装置零点相对于三维皮托管标记刻线的偏移量。

3.1.12 参考刻线旋转偏移量 reference scribe line rotational offset ，RSLO

三维皮托管标记刻线相对于对向位置的旋转偏移量，其中对向位置为在风洞检定时，旋转三维皮托管探头直至2、3孔差压为零时的位置。

  - 3.2  计量单位

3.2.1  长度单位：米，符号m；或毫米，符号mm。

3.2.2  流速单位：米每秒，符号m/s。

3.2.3  流量单位：立方米每[小]时，符号m3/h。

3.2.4  压力单位：帕[斯卡]，符号Pa；或千帕，符号kPa。

3.2.5  温度单位：摄氏度，符号℃；或开尔文，符号K。

3.2.6  角度单位：度，符号°；或弧度，符号rad。

3.2.7  面积单位：平方米，符号m2。

- 4  概述

  - 4.1  结构

三维皮托管法烟道流量标准装置（以下简称标准装置）主要由三维皮托管、位置控制单元、截面平均流速测量单元、截面面积测量单元、数据采集单元以及数据处理和显示单元组成，具有截面平均轴向流速和体积流量检定功能，结构如图1所示。

图1 三维皮托管法烟道流量标准装置结构

三维皮托管，主要由探头、取压孔、支撑杆和引压管组成，三维皮托管探头示意图如图2所示。三维皮托管通过五个取压孔之间的差距来计算出气流速度。

图2五孔球形三维皮托管结构示意图

  - 4.2  工作原理

在进行截面平均轴向流速检定时，由位置控制单元调整三维皮托管探头对预先设定的测量位置进行差压等参数测量；差压传感器等测量信号通过数据采集单元传输至数据处理和显示系统进行截面平均轴向流速计算和结果的显示；截面面积测量单元对烟道或烟囱截面几何参数进行测量，通过数据采集和计算得到截面面积。数据处理系统结合截面平均轴向流速和截面面积测量结果计算得到体积流量并显示。标准装置原理如图3所示。

图3 三维皮托管法烟道流量标准装置工作原理图

三维皮托管常用的流速测量方式有两种：非对向测量和对向测量。

当采用非对向测量时，将皮托管探头直接置于被测流体中。当流体流经皮托管探头时，在不同取压孔处产生不同的压力值，通过模型计算得到该测量位置处来流的空间角度及动压值。结合流体密度测量求得该测量位置实际流速的大小。

对向测量仅限于五孔三维皮托管，且用于识别来流偏航角的2、3取压孔应相对中心孔1对称分布。与非对向测量相比，对向测量时通过转动皮托管，使2孔和3孔压力相等，即P2=P3。通过角度测量装置可直接确定来流偏航角，俯仰角和流速大小分别通过F1-俯仰角和F2-俯仰角曲线计算得到，F1-俯仰角和F2-俯仰角曲线在三维皮托管实验室检定过程中获得。

偏航角为来流在偏航面上的投影与俯仰面的夹角，相对于皮托管和现场烟道，偏航角的定义一致，如图4、图5所示。

但当采用不同的参照物时，俯仰角的定义有所不同。相对于皮托管，俯仰角为来流在俯仰面（相对于皮托管）上的投影与偏航面（相对于皮托管）之间的夹角，如图4所示。相对于现场烟道，俯仰角为烟道轴线与俯仰面（相对于烟道）上烟气流速分量之间的夹角，如图5所示。

图4偏航角和俯仰角（相对于皮托管）示意图

图5偏航角和俯仰角（相对于烟道）示意图

  - 4.3  用途

三维皮托管法烟道流量标准装置主要用于烟气排放连续监测系统流量计体积流量的在线检定。

- 5  计量性能要求

  - 5.1  示值误差

在测量范围内，标准装置体积流量准确度等级和最大允许误差见表1。

表1 标准装置体积流量准确度等级和最大允许误差

| 准确度等级 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差/% | ±1.0 | ±1.5 | ±2.0 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 |

  - 5.2  重复性

标准装置体积流量的重复性应不超过相应最大允许误差绝对值的1/3。

注：以上指标不适用于合格判据，仅供参考。

- 6  通用技术要求

  - 6.1  随机文件

流量标准装置应附有使用说明书，说明书上应说明技术条件和流量标准装置的计量性能等。周期检定的流量标准装置还应有前次检定的检定证书。

  - 6.2  标识

    - 6.2.1  流量标准装置应有铭牌。

    - 表体或铭牌上一般应注明：

a.产品及制造厂名称；

b.产品规格及型号；

c.出厂编号；

d.制造计量器具许可证标志及编号；

e.最大工作压力；

f.适用工作温度范围；

g.公称通径；

h.流量（或流速）范围；

i.准确度等级（或最大允许误差）；

j.流量标准装置特征系数；

k.防爆等级和防爆合格证编号（用于爆炸性气体环境）；

l.防护等级；

m.制造年月。

    - 6.2.2  流量标准装置应有明显的流向标识。

  - 6.3  外观

6.3.1新制造的流量标准装置的外表应有良好的处理，不得有毛刺、刻痕、裂纹、锈蚀、霉斑和涂镀层不得有起皮、剥落等现象。

6.3.2流量标准装置表体的连接部分的焊接应平整光洁，不得有虚焊、脱焊等现象。

6.3.3密封面应平整，不得有损伤。

6.3.4显示窗的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正：读数装置上的防护玻璃应有良好的透明度，没有使读数畸变等妨碍读数的缺陷：按键应没有粘连现象。

  - 6.4  密封性

流量标准装置在试验安装条件下，保持在最大试验压力5min，流量标准装置及其上、下游直管段各连接处应无渗漏。

  - 6.5  保护功能

流量标准装置对流量特征系数的修改应有保护功能，能避免意外更改或能记录历史修改过程。检定中应记录该系数数值并且在检定证书中注明。周期检定的流量标准装置特征系数的值应与上次检定时置人的系数相同并没有进行过修改。

- 7  计量器具控制

  - 7.1  检定条件

    - 7.1.1  环境条件

1) 检定使用的标准器及配套设备需满足适用的温湿度条件；

2) 检定应在周围的污染、振动、电磁干扰对检定结果影响可忽略的环境下进行。

    - 7.1.2  主标准器及配套设备

风洞、气体流量标准装置、标准烟道及相关配套设备均应具有有效的检定或检定证书，其技术要求见表2。

表2 主标准器及配套设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风洞 | （1）测试段水力直径不小于0.5m； （2）测试段主流区流场均匀性≤0.5%； （3）测试段主流区流速稳定性≤0.5%； （3）流速范围：（1~30）m/s，流速测量扩展不确定度≤1%； （4）俯仰角测量范围：-50°~50°， 偏航角测量范围：-50°~50°， 俯仰角和偏航角不确定度≤0.1°； （5）流动介质温度调节范围：室温~160℃； （6）水蒸气体积分数：（0~20）%，测量不确定度≤1%； （7）风洞流速扩展不确定度不超过被检定三维皮托管动压最大允许误差的1/4。 | 检定单点轴向流速 |
| 2 | 气体流量标准装置 | （1）流速范围：（1~30）m/s； （2）流量稳定性≤2%； （3）气体流量标准装置流量扩展不确定度不超过被校标准装置平均流速示值误差的1/3； （4）测试段包括圆形和矩形管道，水力直径≥1m，长度≥16倍的水力直径。 | 用于产生复杂流场，进行流速积分示值误差检定 |
| 3 | 标准烟道 | （1）材质为硬质金属，管道水力直径≥1m，壁厚≥8mm，截面面积扩展不确定度≤0.2%； （2）截面形状为圆形和矩形两种，圆形管道要求同一测量截面上开设两个相互垂直的检测孔，矩形管道要求在测量截面一侧开设至少一个检测孔 | 截面面积测量结果检定 |
| 4 | 钢卷尺 | 测量范围：(0~20)m，II级 | 水平直线度检查 |
| 5 | 差压计 | 量程：(-1250~1250)Pa，分辨力≤1Pa，准确度等级不低于1.0级 | 气密性检查 |

  - 7.2  检定项目

标准装置体积流量示值误差及重复性检定。

  - 7.3  检定方法

    - 7.3.1  检定前准备工作

##### 7.2.1.1  资料审查

标准装置是否附有使用说明书，其中包括装置安装方法和使用要求。

##### 7.2.1.2  外观检查

标准装置皮托管部分主体不应存在明显弯曲变形，取压孔不应存在堵塞，探头表面不应有凹陷。

##### 7.2.1.3  水平直线度检查

如图5所示，标准装置组装完毕且处于最大测量长度状态，按如下方法进行水平直线度检查。

a)固定标准装置位置控制单元并使皮托管及其延长杆处于水平状态，测量位置控制单元前端至皮托管探头的水平距离L并记录；

b)沿皮托管轴线旋转皮托管，并确定皮托管主体最大下垂变形量H；

c)按式(1)计算皮托管下垂角度：

|  | (1) |
| --- | --- |

d)重复上述操作2次，取2次测量中皮托管下垂角度的最大值作为最终的测量结果；

对于＞10°的三维皮托管不进行系数检定。

图6 水平直线度检查示意图

##### 7.2.1.4  气密性检查

检定前应按如下步骤进行标准装置气密性检查。

a)打开用于气密性检查的差压计，并按规定预热。预热完成后，将差压计调零；

b)将三维皮托管其中一个引压管、差压计测量端口和空气压缩机或气泵通过管路分别连接至三通的三个端口，堵住三维皮托管对应的取压孔并打开气泵进行加压，直到达到至少750Pa或对应差压计量程75%的压力，以较小者为准；

c)关闭气泵并记录差压计在15秒内的示值变化，示值变化需小于25Pa；

d)以相同方式对其余取压孔进行气密性检查。

    - 7.3.2  标准装置体积流量示值误差及重复性检定

标准装置体积流量按式(2)计算。

(2)

式中：

——标准装置体积流量，m3；

——标准装置平均流速测量值，m/s；

——标准装置截面面积测量值，m2。

由式(2)可知，标准装置体积流量示值误差及重复性由截面平均流速和截面面积两部分的示值误差及重复性组成。

##### 7.3.2.1  标准装置平均流速示值误差及重复性

标准装置平均流速示值误差及重复性由单点轴向流速和截面流速积分两部分的示值误差及重复性组成。

a)标准装置对向测量单点轴向流速示值误差及重复性检定

1)检定点选取

在0.9vmax~1.0vmax 、0.4 vmax ~ 0.6 vmax 、vmin~1.1vmin不少于3个流速下进行检定。

2)检定程序

①将被校标准装置安装在风洞测试段并做好检定前准备工作；

②启动风洞，调整流速至第一检定点；

③调整标准装置初始俯仰角（相对于皮托管）和偏航角分别为表3中检定角度1对应的值；

④待风洞流速示值和标准装置示值稳定后进行对向测量程序，寻找P2=P3时的对向角度并记录；

⑤记录风洞和标准装置测量的静压（绝对压力）、动压、俯仰角。重复测量3次，每次测量时间不少于10s，取3次数据的平均值；

⑥按照表3所示，依次调整标准装置的初始角度，重复步骤④和⑤直至该检定点测量完成；

表3 标准装置对向检定俯仰角和偏航角设定示例

| 测量角度θ | 俯仰角(°) | 偏航角(°) | 检定角度θ | 俯仰角(°) | 偏航角(°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -50 | 30 | 12 | 5 | -30 |
| 2 | -45 | -30 | 13 | 10 | 30 |
| 3 | -40 | 30 | 14 | 15 | -30 |
| 4 | -35 | -30 | 15 | 20 | 30 |
| 5 | -30 | 30 | 16 | 25 | -30 |
| 6 | -25 | -30 | 17 | 30 | 30 |
| 7 | -20 | 30 | 18 | 35 | -30 |
| 8 | -15 | -30 | 19 | 40 | 30 |
| 9 | -10 | 30 | 20 | 45 | -30 |
| 10 | -5 | -30 | 21 | 50 | 30 |
| 11 | 0 | 30 | / | / | / |

⑦重复以上步骤进行下一个检定点的测量直至所有检定点检定完成。

b)标准装置非对向测量单点轴向流速示值误差及重复性检定

1)检定点选取

在0.9vmax~1.0vmax 、0.4 vmax ~ 0.6 vmax 、vmin~1.1vmin不少于3个流速下进行检定。

2)检定程序

①将被检标准装置安装在风洞测试段并做好检定前准备工作；

②启动风洞，调整流速至第一校检定；

③调整标准装置初始俯仰角（相对于皮托管）和偏航角分别为表4中将定角度1对应的值；

④待风洞流速和标准装置示值稳定后，同时记录风洞和标准装置测量的静压（绝对压力）、动压、俯仰角和偏航角。重复测量3次，每次测量时间不少于10s。取3次数据的平均值；

⑤按照表4所示，依次调整标准装置的初始角度，重复步骤④直至该检定点测量完成；

⑥重复以上步骤进行下一个检定点的测量直至所有检定点检定完成。

表4 标准装置非对向检定俯仰角、偏航角设定示例

| 检定角度θ | 俯仰角(°) | 偏航角(°) | 检定角度θ | 俯仰角(°) | 偏航角(°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -50 | 0 | 12 | 5 | 0 |
| 2 | -45 | 0 | 13 | 10 | 0 |
| 3 | -40 | 0 | 14 | 15 | 0 |
| 4 | -35 | 0 | 15 | 20 | 0 |
| 5 | -30 | 0 | 16 | 25 | 0 |
| 6 | -25 | 0 | 17 | 30 | 0 |
| 7 | -20 | 0 | 18 | 35 | 0 |
| 8 | -15 | 0 | 19 | 40 | 0 |
| 9 | -10 | 0 | 20 | 45 | 0 |
| 10 | -5 | 0 | 21 | 50 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | / | / | / |
| 检定角度θ | 俯仰角(°) | 偏航角(°) | 检定角度θ | 俯仰角(°) | 偏航角(°) |
| 22 | 0 | -50 | 34 | 0 | 5 |
| 23 | 0 | -45 | 35 | 0 | 10 |
| 24 | 0 | -40 | 36 | 0 | 15 |
| 25 | 0 | -35 | 37 | 0 | 20 |
| 26 | 0 | -30 | 38 | 0 | 25 |
| 27 | 0 | -25 | 39 | 0 | 30 |
| 29 | 0 | -20 | 40 | 0 | 35 |
| 30 | 0 | -15 | 41 | 0 | 40 |
| 31 | 0 | -10 | 42 | 0 | 45 |
| 32 | 0 | -5 | 43 | 0 | 50 |
| 33 | 0 | 0 | / | / | / |
| 检定角度θ | 俯仰角(°) | 偏航角(°) | 检定角度θ | 俯仰角(°) | 偏航角(°) |
| 44 | -50 | -50 | 55 | 5 | 5 |
| 45 | -45 | -45 | 56 | 10 | 10 |
| 46 | -40 | -40 | 57 | 15 | 15 |
| 47 | -35 | -35 | 58 | 20 | 20 |
| 48 | -30 | -30 | 59 | 25 | 25 |
| 49 | -25 | -25 | 60 | 30 | 30 |
| 50 | -20 | -20 | 61 | 35 | 35 |
| 51 | -15 | -15 | 62 | 40 | 40 |
| 52 | -10 | -10 | 63 | 45 | 45 |
| 53 | -5 | -5 | 64 | 50 | 50 |
| 54 | 0 | 0 | / | / | / |
| 检定角度θ | 俯仰角(°) | 偏航角(°) | 检定角度θ | 俯仰角(°) | 偏航角(°) |
| 65 | 50 | -50 | 76 | -5 | 5 |
| 66 | 45 | -45 | 77 | -10 | 10 |
| 67 | 40 | -40 | 78 | -15 | 15 |
| 68 | 35 | -35 | 79 | -20 | 20 |
| 69 | 30 | -30 | 80 | -25 | 25 |
| 70 | 25 | -25 | 81 | -30 | 30 |
| 71 | 20 | -20 | 82 | -35 | 35 |
| 72 | 15 | -15 | 83 | -40 | 40 |
| 73 | 10 | -10 | 84 | -45 | 45 |
| 74 | 5 | -5 | 85 | -50 | 50 |
| 75 | 0 | 0 | / | / | / |

c)标准装置单点轴向流速示值误差及重复性计算

第i检定点θ检定角度单次测量轴向流速示值误差按式(3)计算。

(3)

式中：

——标准装置第i检定点θ检定角度第j次测量的单点轴向流速示值误差，%；

——标准装置第i检定点θ检定角度第j次测量的轴向流速，m/s；

——第i检定点θ检定角度第j次测量时风洞流速在标准装置测量方向上的流速分量，m/s；

风洞流速在标准装置测量方向上的流速分量按式(4)计算。

(4)

式中：

——第i检定点θ检定角度第j次测量时的风洞流速，m/s；

——第i检定点θ检定角度第j次测量时的标准俯仰角，°；

——第i检定点θ检定角度第j次测量时的标准偏航角，°；

第i检定点θ检定角度的单点轴向流速示值误差按式(5)计算。

(5)

式中：

——标准装置第i检定点θ检定角度单点轴向流速示值误差，%；

n——第i检定点θ检定角度的测量次数。

第i检定点标准装置单点轴向流速示值误差按式(6)计算。

(6)

式中：

——标准装置第i检定点下单点轴向流速示值误差，%。

标准装置单点轴向流速示值误差取不同检定点下示值误差绝对值的最大值。其中，标准装置单点轴向流速计算方法见附录E。

标准装置第i检定点θ检定角度单点轴向流速重复性按式(7)计算。

(7)

式中：

——第i检定点θ检定角度单点轴向流速重复性，%；

——第i检定点θ检定角度示值误差的最大值；

——第i检定点θ检定角度示值误差的最小值；

dn——极差系数。

极差系数值见表5。

表5 dn数据表

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | 1.13 | 1.69 | 2.06 | 2.33 | 2.53 | 2.70 | 2.85 | 2.97 | 3.08 |

标准装置第i检定点单点轴向流速重复性按式(8)计算。

(8)

式中：

——第i检定点单点轴向流速重复性，%。

标准装置单点轴向流速重复性取不同检定点下重复性的最大值。

d)高温下标准装置单点轴向流速示值误差及重复性检定和计算

1)检定点选取

在0.9vmax~vmax范围的1个流速下进行检定。

2)检定程序

①将被校标准装置安装在风洞测试段并做好检定前准备工作；

②启动风洞，调整流速至检定点；

③开启加热装置，将风洞流体介质温度升高至(150±10)℃并待其稳定；

④参照7.2.2.1 a)或7.2.2.1 b)中的操作步骤完成高温下标准装置对向测量或非对向测量单点轴向流速示值误差检定，其中俯仰角和偏航角设置分别按照表6和表7进行。

表6 高温下标准装置对向检定俯仰角和偏航角设定示例

| 检定角度θ | 俯仰角(°) | 偏航角(°) |
| --- | --- | --- |
| 1 | -50 | 30 |
| 2 | -30 | -30 |
| 3 | -15 | 30 |
| 4 | 0 | -30 |
| 5 | 15 | 30 |
| 6 | 30 | -30 |
| 7 | 50 | 30 |

表7 高温下标准装置非对向检定俯仰角、偏航角设定示例

| 检定角度θ | 俯仰角(°) | 偏航角(°) | 检定角度θ | 俯仰角(°) | 偏航角(°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -50 | 0 | 15 | -50 | -50 |
| 2 | -30 | 0 | 16 | -30 | -30 |
| 3 | -15 | 0 | 17 | -15 | -15 |
| 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 0 | 19 | 15 | 15 |
| 6 | 30 | 0 | 20 | 30 | 30 |
| 7 | 50 | 0 | 21 | 50 | 50 |
| 8 | 0 | -50 | 22 | 50 | -50 |
| 9 | 0 | -30 | 23 | 30 | -30 |
| 10 | 0 | -15 | 24 | 15 | -15 |
| 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 15 | 26 | -15 | 15 |
| 13 | 0 | 30 | 27 | -30 | 30 |
| 14 | 0 | 50 | 28 | -50 | 50 |

3)高温下标准装置单点轴向流速示值误差及重复性计算

高温下标准装置单点轴向流速示值误差及重复性参照7.2.2.1 c)计算。

e)高湿条件下标准装置单点轴向流速示值误差及重复性检定和计算

1)检定点选取

在0.9vmax~vmax范围的1个流速下进行检定。

2)检定程序

①将被校标准装置安装在风洞测试段并做好检定前准备工作；

②启动风洞，调整流速至检定点；

③开启加湿装置，将风洞流体介质温度升高至(55~90)℃，并加入水蒸气使相对湿度达到不低于90%RH或体积比达到不低于20%并待其稳定；

④参照7.2.2.1 d)中的操作步骤完成高湿条件下标准装置对向测量或非对向测量单点轴向流速示值误差检定；

3)高湿条件下标准装置单点轴向流速示值误差及重复性计算

高湿条件下标准装置单点轴向流速示值误差及重复性参照7.2.2.1 c)计算。

取前述7.2.2.1 a)、7.2.2.1 b)和7.2.2.1 d)三种测试方法下标准装置单点轴向流速最大示值误差及重复性作为标准装置单点轴向流速示值误差及重复性。

f)常规流场下标准装置流速积分示值误差及重复性检定

1)检定点选取

在包含(1±0.1)m/s、(30±3)m/s的不少于2个流速下进行流速积分示值误差检定。

2)测量截面选取

测量截面上游距扰流件有不少于10倍管道水力直径的直管，下游距扰流件有不少于5倍管道水力直径的直管。

3)测量线选取

圆形管道测量线为互相垂直的2条直径，矩形管道测量线为2条平行于某一边并均匀分布的测量线。

4)检定程序

①将被校标准装置安装在气体流量标准装置测试段并做好检定前准备工作；

②启动气体流量标准装置，调整气体流量标准装置体积流量至测试段截面平均流速处于（1±0.1）m/s；

③待风速稳定后，启动标准装置进行测试段截面平均流速测量并记录数据；

④计算并记录同时段内气体流量标准装置测试段截面标准平均流速，截面标准平均流速按式（9）计算；

（9）

式中：

——气体流量标准装置测试段截面标准平均流速，m/s；

——气体流量标准装置瞬时标准流量，m³/h；

——气体流量标准装置测试段标准装置安装截面面积，m2。

⑤重复③~④步骤3次，该检定点标准装置流速积分示值误差检定完成。取3次测量的平均值作为该检定点标准装置流速积分示值误差；

⑥调整气体流量标准装置体积流量至测试段截面平均流速处于（30±3）m/s，重复③~⑤步骤进行检定。

g)复杂流场下标准装置流速积分示值误差及重复性检定

1)复杂流场的产生

分别使用1种圆形管道和1种矩形管道涡流发生装置产生复杂流场并进行测试，涡流发生装置参考结构和形式见附录B。

2)检定点选取

在包含(1±0.1)m/s、(30±3)m/s的不少于2个流速下进行流速积分示值误差检定。

3)测量截面选取

测量截面位于涡流发生装置下游2倍管道水力直径的位置。

4)测量线选取

圆形管道测量线为互相垂直的2条直径，矩形管道测量线为2条平行于某一边并均匀分布的测量线。

5)检定程序

参照7.2.2.1 f) 4)的步骤进行。

h) 标准装置流速积分示值误差及重复性计算

单次测量流速积分示值误差按式(10)计算。

(10)

式中：

——标准装置第i检定点第j次测量的流速积分示值误差，%；

——标准装置第i检定点第j次测量的截面平均流速，m/s；

——气体流量标准装置第i检定点第j次测量时被测截面处的截面标准平均流速，m/s；

第i检定点的流速积分示值误差按式(11)计算。

(11)

式中：

——标准装置第i检定点的流速积分示值误差，%；

n——第i检定点测量次数。

标准装置流速积分示值误差取不同流场不同管道形状下、各检定点流速积分示值误差绝对值的最大值。其中，标准装置截面平均流速计算方法见附录E。

标准装置某一流场下第i检定点流速积分的重复性按式(12)计算。

(12)

式中：

——标准装置某一流场下第i检定点截面流速积分的重复性，%；

——标准装置某一流场下第i检定点截面流速积分示值误差最大值，%；

——标准装置某一流场下第i检定点截面流速积分示值误差最小值，%。

标准装置某一流场下截面流速积分重复性按式（13）计算。

(13)

式中：

——标准装置某一流场下截面流速积分重复性，%。

标准装置截面流速积分重复性取不同流场下截面流速积分重复性的最大值。

注：以上各标准装置平均流速示值误差及重复性分项可根据用户需求进行检定。

##### 7.3.2.2  标准装置截面面积示值误差及重复性检定和计算

a)使用标准烟道作为标准器。检定时，标准烟道截面面积应进行热膨胀修正，修正公式见式(14)。

(14)

式中：

Lm——标准烟道在检定温度下对应的实际长度（圆形烟道的直径和矩形烟道的长、宽），m；

L0——标准烟道的标准长度（计量证书给出），m；

αm——标准烟道材质线膨胀系数，℃-1；

tm——标准装置截面面积示值误差检定时的环境温度，℃；

t0——标准烟道的标准长度测量时的环境温度，℃。

b)检定程序

1)采用与标准装置在现场烟道截面面积测量时同样的方式，对标准烟道截面面积进行测量，同时记录截面面积测量结果和测量时的环境温度；

2)重复1)步骤3次，完成标准装置截面面积示值误差检定。

c)标准装置截面面积示值误差及重复性计算

单次测量截面面积示值误差按式(15)计算。

(15)

式中：

——标准装置第j次测量的截面面积相对示值误差，%；

——标准装置第j次测量的截面面积，m2；

——标准烟道热膨胀修正后的标准截面面积，m2；

标准装置截面面积相对示值误差按式(16)计算。

(16)

式中：

——标准装置截面面积相对示值误差，%；

n——检定次数。

标准装置截面面积示值误差取不同截面形状标准烟道上检定结果示值误差绝对值的最大值。

标准装置截面面积重复性按式(17)计算。

(17)

式中：

——标准装置截面面积重复性，%；

——标准装置单次测量截面面积相对示值误差最大值，%；

——标准装置单次测量截面面积相对示值误差最小值，%；

标准装置截面面积重复性取不同截面形状标准烟道上检定结果重复性的最大值。

##### 7.3.2.3  标准装置体积流量示值误差计算

标准装置体积流量示值误差按式(18)计算。

(18)

式中：

——标准装置体积流量示值误差，%；

——标准装置截面平均流速示值误差，%；

——标准装置单点轴向流速示值误差，%；

——标准装置流速积分示值误差，%；

——标准装置截面面积示值误差，%。

##### 7.3.2.4  标准装置体积流量重复性计算

标准装置体积流量重复性按式（19）计算。

（19）

式中：

——标准装置体积流量重复性，%；

——标准装置截面平均流速重复性，%；

——标准装置单点轴向流速重复性，%；

——标准装置截面流速积分重复性，%；

——标准装置截面面积重复性，%。

  - 7.4  检定结果表达

检定结果应在检定证书上反映。检定证书应至少包括以下信息 :

a)标题：“检定证书”；

b)实验室名称和地址；

c)进行检定的地点（如果与实室的地址不同）；

d)证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)客户的名称和地址；

f)被校对象的描述和明确标识；

g)进行检定的日期，如果与检定结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h)如果与检定结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)检定所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i)本次检定所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)检定环境的描述；

l)检定结果及其测量不确定度的说明；

m)对检定规范的偏离的说明；

n)检定证书或检定报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)检定结果仅对被校对象有效的声明；

p)未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

检定记录和检定证书格式见附录C和附录D。

不确定度评定方法及实例见附录F和附录G。

  - 7.5  检定周期

检定周期一般为12个月。如果装置或其主要计量模块出现了维修或更换的情况，需要及时进行检定。

- 附录A  三维皮托管（含差压计）点流速初始系数确定方法

对出厂未使用过或进行过三维皮托管更换的标准装置，宜进行三维皮托管检定。检定方法如下。

### A.1  工作前准备

根据客户需求，进行差压计检定。使用差压检定装置对三维皮托管使用的所有差压计进行检定，检定点的选择应按量程基本均匀分布，一般应包括上限值、下限值（或其附近10%输入量程以内）在内不少于5个点。0.1级及以上准确度等级的差压计应不少于9个点。检定前需将所有差压计调零。

### A.2  非对向三维皮托管系数测量

为了方便客户自行构建非对向三维皮托管测量模型，根据客户需求，测量不同流速、俯仰角和偏航角时三维皮托管取压孔的压力值或差压值。

### A.3  对向三维皮托管系数测量

a)对向三维皮托管系数测量包含角度测量系统旋转偏移量（RADO）、参考刻线旋转偏移量（RSLO）、F1-俯仰角和F2-俯仰角检定曲线的测量；

b)检定前应确认标准装置角度测量系统零点与三维皮托管标记刻线之间的偏移量（RADO）在±1°范围内；

c)至少在0.9vmax~1.0vmax 、0.4 vmax ~ 0.6 vmax 、vmin~1.1vmin三个流速下进行其余参数检定；

d)将三维皮托管插入风洞测试段中，将探头定位在检定区域，对皮托管与风洞之间的缝隙进行密封，并将皮托管标记刻线调整到风速来流方向；

e)然后顺时针或逆时针旋转皮托管，直到获得偏航角对向位置(P2=P3)，此时皮托管标记刻线与风速来流方向的夹角即为RSLO。上述旋转寻找对向位置的过程重复3次，平均值作为该流速检定点的RSLO；

f)调整三维皮托管的俯仰角，以5°为增量，检定俯仰角范围应在0°左右对称，至少覆盖±45°范围，同时应超出现场预期的最大俯仰角5°。在每个俯仰角检定点上，执行步骤e)并计算F1和F2值，按式(A.1)和式(A.2)计算。重复上述检定过程3次，使用F1和F2的平均值拟合F1-俯仰角和F2-俯仰角多项式曲线；

(A.1)

式中：

F1——俯仰角差压和动压的比值；

P1——取压孔1的压力值，Pa；

P2——取压孔2的压力值，Pa；

P4——取压孔4的压力值，Pa；

P5——取压孔5的压力值，Pa。

(A.2)

式中：

F2——速度检定系数；

dp——动压，Pa；

P1——取压孔1的压力值，Pa；

P2——取压孔2的压力值，Pa。

g)在每个流速检定点下重复上述步骤e)和f)；

h)取各流速检定点下RSLO的平均值作为不同流速下对向三维皮托管偏航角测量结果的修正值，后续测量的偏航角均使用进行修正。

(A.3)

式中：

——偏航角修正结果，°；

——偏航角测量结果，°。

- 附录B  扰流件参考结构和形式

为了产生满足前述7.2要求的复杂流场，本规范针对圆形和矩形管道分别给出两种形式的涡流发生装置示例。在进行实验室检定时，亦可采用其它满足前述测量要求的涡流发生装置。

### B.1  叶片节流式涡流发生装置

图B.1 叶片节流式涡流发生装置示意图

图B.2 叶片节流式涡流发生装置详图

图B.2中各部分尺寸见下表(mm)。

表B.1 叶片节流式涡流发生装置参考尺寸

| DN | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 1000 | 1010 | 1180 | 500 | 20 | 1120 | 30 | 3 | 140 | 340 | 3 | 511 |
| 1200 | 1200 | 1210 | 1400 | 600 | 24 | 1340 | 34 | 3 | 180 | 420 | 3 | 613 |
| 1500 | 1500 | 1510 | 1750 | 750 | 24 | 1660 | 34 | 3 | 230 | 500 | 3 | 766 |

### B.2  扰流柱式涡流发生装置

图B.3 扰流柱式涡流发生装置示意图

图B.4 扰流柱式涡流发生装置详图

图B.4中各部分尺寸见下表(mm)。

表B.2 扰流柱式涡流发生装置参考尺寸

| A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200 | 1000 | 500 | 5 | 40 | 60 |
| 1500 | 1200 | 500 | 5 | 50 | 75 |

- 附录C  检定记录参考格式

| 三维皮托管法烟道流量标准装置检定原始数据记录表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 送检单位： |  |  |  |  |  |  |  | 时间： |  |  |  |
| 送检地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准装置制造商： |  |  |  |  | 型号： |  |  |  |  |  |  |
| 编号： |  |  |  |  | 流速范围： |  |  |  |  |  |  |
| 是否磨损 |  | 是 否 |  | 是否残缺 |  | 是 否 |  |  |  |  |  |
| 温度： |  |  |  | 湿度： |  |  |  |  |  | 介质： |  |
| 大气压力： |  |  |  | 地点： |  |  |  |  |  |  |  |

| 标准装置单点轴向流速示值误差检定数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 介质温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度(%RH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定点 | 标准俯仰角(°) | 标准偏航角(°) |  | 标准静压(Pa) |  | 标准动压(Pa) |  | 标准装置测量俯仰角(°) | 标准装置测量偏航角(°) | 标准装置测量静压(Pa) | 标准装置测量动压(Pa) | 标准轴向流速值(m/s) |  | 标准轴向流速均值(m/s) | 标准轴向流速重复性（%） |  | 标准装置轴向流速测量值(m/s) | 标准装置轴向流速测量均值(m/s) |  | 标准装置轴向流速重复性（%） | 单次轴向流速示值误差(%) | 单点轴向流速示值误差(%) |  |  | 轴向流速测量相对不确定度% |
|  | … | … |  | … |  | … |  | … | … | … | … | … |  |  |  |  | … |  |  |  | … |  |  |  | … |
| 高温下标准装置单点轴向流速示值误差检定数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度(%RH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定点 | 标准俯仰角(°) | 标准偏航角(°) |  | 标准静压(Pa) |  | 标准动压(Pa) |  | 标准装置测量俯仰角(°) | 标准装置测量偏航角(°) | 标准装置测量静压(Pa) | 标准装置测量动压(Pa) | 标准轴向流速值(m/s) |  | 标准轴向流速均值(m/s) | 标准轴向流速重复性（%） |  | 标准装置轴向流速测量值(m/s) | 标准装置轴向流速测量均值(m/s) |  | 标准装置轴向流速重复性（%） | 单次轴向流速示值误差(%) | 单点轴向流速示值误差(%) |  |  | 轴向流速测量相对不确定度% |
|  | … | … |  | … |  | … |  | … | … | … | … | … |  |  |  |  | … |  |  |  | … |  |  |  | … |
| 饱和水蒸气下标准装置单点轴向流速示值误差检定数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 介质温度(℃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对湿度(%RH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定点 | 标准俯仰角(°) | 标准偏航角(°) |  | 标准静压(Pa) |  | 标准动压(Pa) |  | 标准装置测量俯仰角(°) | 标准装置测量偏航角(°) | 标准装置测量静压(Pa) | 标准装置测量动压(Pa) | 标准轴向流速值(m/s) |  | 标准轴向流速均值(m/s) | 标准轴向流速重复性（%） |  | 标准装置轴向流速测量值(m/s) | 标准装置轴向流速测量均值(m/s) |  | 标准装置轴向流速重复性（%） | 单次轴向流速示值误差(%) | 单点轴向流速示值误差(%) |  |  | 轴向流速测量相对不确定度% |
|  | … | … |  | … |  | … |  | … | … | … | … | … |  |  |  |  | … |  |  |  | … |  |  |  | … |

| 常规流场标准装置流速积分示值误差检定数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试段截面面积(m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定点 | 气体流量标准装置标准体积流量（m³/h） |  | 标准体积流量重复性(%) |  | 被测截面标准平均流速（m/s） |  | 标准平均流速重复性(%) |  | 被校标准装置截面平均流速（m/s） | 流速积分示值误差(%) | 流速积分重复性(%) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复杂流场标准装置流速积分示值误差检定数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检定点 |  | 气体流量标准装置标准体积流量（m³/h） |  | 标准体积流量重复性(%) | 被测截面标准平均流速（m/s） | 标准平均流速重复性(%) |  | 被校标准装置截面平均流速（m/s） |  | 流速积分示值误差(%) | 流速积分重复性(%) |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 圆形标准烟道截面面积测试数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准截面面积(m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直径(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准管道截面面积不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度(℃) |  |  |  |  |  | 线膨胀系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热膨胀修正后直径（m） |  |  |  |  |  |  |  |  | 热膨胀修正后截面面积（m2） |  |  |  |  |  |
| 测量次数 |  |  |  |  |  |  |  | 截面面积测量结果（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积测量示值误差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面面积测量重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面面积测量相对不确定度% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矩形标准烟道截面面积测试数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准截面面积(m2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 长边(m) |  |  |  |  |  | 短边(m) |  |  |  |  |  |  |  | 标准管道截面面积不确定度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境温度(℃) |  |  |  |  | 线膨胀系数 |  |  |  |  |  |  |  |  | 热膨胀修正后长边（m） |  |  |  |  |  |  |  | 热膨胀修正后短边（m） |  |  |  |  | 热膨胀修正后截面面积（m2） |  |  |  |  |
| 测量次数 |  |  |  |  |  |  | 测量结果（m2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 面积测量示值误差% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面面积测量重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 截面面积测量相对不确定度% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录D  检定证书内页信息及推荐格式

| 证书编号：XXXXXXXX |  |
| --- | --- |
| 检定结果 |  |
| 大气压力： | 地点： |
| 常温下标准装置单点轴向流速示值误差检定结果. 介质温度(℃); 介质相对湿度(%RH). 标准装置单测量点轴向流速合成标准不确定度（%）. 高温下标准装置单点轴向流速示值误差检定结果. 介质温度(℃); 介质相对湿度(%RH). 标准装置单测量点轴向流速合成标准不确定度（%）. 饱和水蒸气下标准装置单点轴向流速示值误差检定结果. 介质温度(℃); 介质相对湿度(%RH). 标准装置单测量点轴向流速合成标准不确定度（%）. 标准装置流速积分示值误差检定结果. 管道形状; 测量线; 流速积分示值误差不确定度(%). 圆形管道; 单测量线（测量线1）. 单测量线（测量线2）. 双测量线. 矩形管道; 双测量线. 截面面积检定结果. 示值误差(%); 测量重复性(%); 相对扩展不确定度(%). 标准装置体积流量示值误差检定结果. 示值误差(%). |

- 附录E  标准装置单点轴向流速和截面平均流速计算方法

### E.1  标准装置截面平均流速计算

标准截面平均流速按式(E.1)计算。

(E.1)

式中：

——第i组测量的截面平均流速，m/s；

vaij——第i组测量中第j个测量点的轴向流速，m/s；

ωj——第j个测量点的轴向流速的权重系数，权重系数参照《烟气排放连续监测系统流量计在线检定规范》附录确定；

n——测量点数量；

### E.2  标准装置轴向流速计算

测量点轴向流速按式(E.2)计算。

(E.2)

式中：

——第i组测量中第j个测量点的轴向流速，m/s；

——第i组测量中第j个测量点的流速，m/s；

——第i组测量中第j个测量点的俯仰角，°；

——第i组测量中第j个测量点的偏航角，°；

通常标准装置能够直接测量动压、俯仰角和偏航角，需要将所测动压转换为流速值，按式(E.3)计算。

(E.3)

式中：

vij——第i组测量中第j个测量点的介质流速，m/s；

dpij——第i组测量中第j个测量点的介质动压，Pa；

ρ——介质密度，kg/m3；

#### E.2.1  介质密度计算

气体分子量（不含水）按式(E.4)计算

(E.4)

式中：

Md——气体分子量（不含水），g/mol；

Bk——第k种气体主要组分的体积比，%；

Mk——第k种气体主要组分的分子量，g/mol。

含水气体分子量按式(E.5)计算

(E.5)

式中：

Ms——含水气体分子量，g/mol；

Md——气体分子量（不含水），g/mol；

Bws——混合气体中水蒸气的体积比，%；

流体介质密度按式(E.6)计算。

(E.6)

式中：

——第j个测量点处的介质密度，kg/m3；

——标准装置第j个测量点处的静压和大气压的差压，Pa；

Ba——标准装置所在位置处的绝对大气压，Pa；

——标准装置第j个测量点处的静压（绝对压力），Pa；

Ms——含水气体分子量，g/mol；

R——理想气体常数，为8.314J/(mol·K)；

t——标准装置测量处介质温度，℃；

- 附录F  不确定度评定方法及示例

### F.1  概述

在规范规定的检定条件下，将被校标准装置安装在风洞或气体流量标准装置测试段，以风洞或气体流量标准装置的相关参数为参考标准，用比较法对标准装置进行检定，具体实验步骤件参考本规范第七节中的检定方法。以某次检定的部分数据为例。

a)标准装置单点轴向流速示值误差检定在风洞装置上进行，检定介质为空气，介质温度33.1℃，相对湿度62.1%RH，介质分子量为28.67g/mol。具体数据如表F.1所示。

表F.1 单点轴向流速示值误差检定数据示例

| 介质温度 |  | 33.1 |  |  | 相对湿度（%） |  | 62.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定位置 | 标准静压（Pa） | 标准装置测量静压（Pa） | 标准动压（Pa） | 被校皮托管动压（Pa） |  | 标准俯仰角（°） | 标准偏航角（°） | 被校皮托管俯仰角（°） | 被校皮托管偏航角（°） |
| 1 | 101189.32 | 101169.34 | 557.133 | 558.337 |  | -48 | -42 | -47.91 | -42.02 |
|  | 101186.75 | 101168.02 | 557.135 | 558.369 |  | -48 | -42 | -47.95 | -42.03 |
|  | 101188.98 | 101170.25 | 557.136 | 557.981 |  | -48 | -42 | -47.92 | -41.97 |
| 2 | 101192.02 | 101178.27 | 557.138 | 558.366 |  | 15 | 12 | 15.03 | 11.99 |
|  | 101190.96 | 101176.33 | 557.138 | 558.257 |  | 15 | 12 | 15.01 | 12.03 |
|  | 101192.31 | 101178.05 | 557.136 | 558.174 |  | 15 | 12 | 15.03 | 12.01 |
| 3 | 101188.52 | 101172.13 | 557.136 | 558.169 |  | 45 | 30 | 45.04 | 29.93 |
|  | 101186.55 | 101171.98 | 557.136 | 557.959 |  | 45 | 30 | 45.05 | 30.05 |
|  | 101189.03 | 101172.16 | 557.134 | 558.133 |  | 45 | 30 | 45.08 | 30.04 |
| 4 | 121208.11 | 121186.22 | 148.777 | 150.279 |  | -39 | -39 | -38.90 | -38.91 |
|  | 121206.36 | 121188.55 | 148.735 | 150.987 |  | -39 | -39 | -38.97 | -39.08 |
|  | 121206.59 | 121186.31 | 148.767 | 151.236 |  | -39 | -39 | -38.87 | -39.01 |
| 5 | 121207.61 | 121185.34 | 148.494 | 151.028 |  | -3 | 6 | -2.98 | 5.99 |
|  | 121206.94 | 121186.69 | 148.502 | 150.621 |  | -3 | 6 | -3.04 | 6.03 |
|  | 121207.66 | 121184.73 | 148.424 | 151.23 |  | -3 | 6 | -3.03 | 6.02 |
| 6 | 121208.21 | 121190.06 | 148.623 | 151.104 |  | 48 | 42 | 48.01 | 42.03 |
|  | 121207.58 | 121188.96 | 148.633 | 150.812 |  | 48 | 42 | 47.96 | 41.94 |
|  | 121208.33 | 121191.31 | 148.629 | 151.137 |  | 48 | 42 | 47.98 | 41.91 |
| 7 | 101227.09 | 101128.99 | 15.525 | 15.826 |  | -45 | -36 | -45.05 | -35.98 |
|  | 101230.11 | 101126.65 | 15.498 | 15.762 |  | -45 | -36 | -44.9 | -36.04 |
|  | 101228.17 | 101128.22 | 15.512 | 15.812 |  | -45 | -36 | -44.95 | -35.95 |
| 8 | 101226.99 | 101128.99 | 15.463 | 15.711 |  | -12 | 3 | -11.96 | 2.98 |
|  | 101228.06 | 101128.75 | 15.446 | 15.686 |  | -12 | 3 | -11.95 | 3.03 |
|  | 101229.62 | 101129.01 | 15.581 | 15.826 |  | -12 | 3 | -11.98 | 3.01 |
| 9 | 101227.19 | 101129.97 | 12.592 | 12.924 |  | 36 | 45 | 35.89 | 44.96 |
|  | 101228.15 | 101129.86 | 12.701 | 13.013 |  | 36 | 45 | 35.96 | 45.08 |
|  | 101227.67 | 101128.78 | 12.585 | 12.903 |  | 36 | 45 | 35.93 | 44.95 |

b)标准装置截面流速积分示值误差检定在气体流量标准装置圆形测试段上进行，在测试段两条互相垂直的直径上进行测量。分别取5m/s,15m/s,30m/s流速检定点的数据为例进行说明。每个测点进行3次测量，取3次测量平均值为该点在该流速下的测量数据，具体数据见表F.2。

表F.2 标准装置截面流速积分示值误差检定数据

| 检定点 | 标准截面平均轴向流速(m/s) | 测量截面平均轴向流速(m/s) | 单次测量示值误差 | 示值误差 | 截面平均流速测量重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.01 | 4.98 | -0.60% | -0.53% | 0.12% |
|  | 4.99 | 4.97 | -0.40% |  |  |
|  | 4.99 | 4.96 | -0.60% |  |  |
| 2 | 14.98 | 15.04 | 0.40% | 0.44% | 0.04% |
|  | 14.99 | 15.06 | 0.47% |  |  |
|  | 15.02 | 15.09 | 0.47% |  |  |
| 3 | 29.96 | 30.09 | 0.43% | 0.46% | 0.02% |
|  | 30.03 | 30.17 | 0.47% |  |  |
|  | 29.98 | 30.12 | 0.47% |  |  |

c)标准装置截面面积示值误差检定实验在DN2000的标准管道上进行测试，管道标准半径在20℃温度下检定得到，标准直径d=2010.270mm，具体实验数据见表F.3。

表F.3 标准装置截面面积检定数据

| 标准截面面积(m2) |  | 3.174 | 标准直径(m) |  | 2.010 | 标准管道截面面积不确定度(Urel,k=2) | 0.17% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度(℃) | 21.3 | 线膨胀系数℃-1 | 1.2×10-5 | 膨胀修正后直径（m） | 2.010 | 膨胀修正后截面面积（m2） | 3.174 |
| 测量次数 |  | 截面面积测量结果（m2） |  |  | 面积测量示值误差% |  |  |
| 1 |  | 3.174 |  |  | 0.01% |  |  |
| 2 |  | 3.176 |  |  | 0.06% |  |  |
| 3 |  | 3.175 |  |  | 0.05% |  |  |
| 截面面积测量重复性 |  | 0.02% |  |  |  |  |  |
| 截面面积测量相对不确定度% |  | 0.04% |  |  |  |  |  |

### F.2  测量模型

标准装置截面体积流量示值误差按式(F.1)计算。

(F.1)

式中：

——标准装置截面体积流量示值误差，%；

——标准装置截面平均流速示值误差，%；

——标准装置截面面积示值误差，%。

### F.3  不确定度分量

由测量模型可知，标准装置体积流量示值误差不确定度主要由标准装置截面平均流速示值误差测量和标准装置截面面积示值误差测量两部分引入。

#### F.3.1  标准装置截面平均流速示值误差不确定度分量

标准装置截面平均流速示值误差按式(F.2)计算。

(F.2)

式中：

——标准装置截面平均流速示值误差，%；

——标准装置单点轴向流速示值误差，%；

——标准装置的流速积分示值误差，%。

由式(F.2)可知，标准装置截面平均流速示值误差不确定度主要来源于标准装置单点轴向流速示值误差不确定度和流速积分示值误差不确定度两部分。

F.3.1.1 标准装置单点轴向流速示值误差不确定度

a)标准装置单点轴向流速示值误差测量模型

标准装置单点轴向流速示值误差按式(F.3)计算。

(F.3)

式中：

——标准装置单点轴向流速示值误差，%；

——标准装置测量的轴向流速，m/s；

——风洞被测截面处的标准轴向流速，m/s；

b)标准装置单点轴向流速示值误差不确定度分量

由式(F.3)可知，标准装置单点轴向流速示值误差不确定度由标准装置单点轴向流速测量不确定度和风洞轴向流速测量不确定度两部分组成。

(F.4)

式中：

——标准装置单点轴向流速示值误差合成不确定度，%；

——标准装置单点轴向流速测量不确定度，%；

——风洞轴向流速的测量不确定度，%；

——标准装置单点轴向流速灵敏系数；

——风洞轴向流速灵敏系数；

——风洞轴向流速，m/s；

——标准装置轴向流速测量值，m/s。

和可分别按式(F.5)和(F.6)计算。

(F.5)

(F.6)

式中：

——标准装置单点轴向流速灵敏系数；

——风洞轴向流速灵敏系数；

——风洞的轴向流速，m/s；

——标准装置轴向流速测量值，m/s。

标准装置单点轴向流速示值误差不确定度取各检定点示值误差不确定度的最大值。

1)标准装置单点轴向流速测量不确定度

标准装置单点轴向流速测量不确定度由单点轴向流速示值误差引入的不确定度和测量重复性合成得到。

单点轴向流速示值误差按正态分布，扩展因子取。由示值误差引入的不确定度分量按式(F.7)计算。

(F.7)

式中：

——标准装置由单点轴向流速示值误差引入的不确定度，%；

——标准装置轴向流速示值误差，%。

标准装置单点轴向流速测量不确定度按式(F.8)计算。

(F.8)

式中：

——标准装置单点轴向流速测量不确定度，%；

——标准装置单点轴向流速测量重复性，%

——标准装置由单点轴向流速示值误差引入的不确定度，%。

2)风洞轴向流速测量不确定度

风洞轴向流速测量不确定度由其检定证书给出的不确定度（0.46%）和风洞轴向流速测量重复性合成得到。

由表F.1相关数据计算可得，标准装置单点轴向流速示值误差不确定度见表F.4。

表F.4 标准装置单点轴向流速示值误差不确定度

| 标准轴向流速（m/s） | 标准轴向流速平均值（m/s） | 标准轴向流速重复性（%） | 标准装置测量轴向流速（m/s） | 标准装置测量轴向流速平均值（m/s） | 轴向流速示值误差% | 轴向流速示值误差均值% | 标准装置轴向流速测量重复性（%） |  | 标准装置测量轴向流速不确定度分量% |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.55 | 15.55 | 0.00% | 15.59 | 15.59 | 0.25% | 0.23% | 0.07% | -0.064 | 0.13% | 0.064 | 0.48% |
| 15.55 |  |  | 15.58 |  | 0.16% |  |  |  |  |  |  |
| 15.55 |  |  | 15.60 |  | 0.28% |  |  |  |  |  |  |
| 29.55 | 29.55 | 0.00% | 29.58 | 29.57 | 0.10% | 0.09% | 0.01% | -0.034 | 0.05% | 0.034 | 0.46% |
| 29.55 |  |  | 29.57 |  | 0.08% |  |  |  |  |  |  |
| 29.55 |  |  | 29.57 |  | 0.08% |  |  |  |  |  |  |
| 19.15 | 19.15 | 0.00% | 19.17 | 19.15 | 0.09% | -0.02% | 0.11% | -0.052 | 0.11% | 0.052 | 0.47% |
| 19.15 |  |  | 19.14 |  | -0.06% |  |  |  |  |  |  |
| 19.15 |  |  | 19.13 |  | -0.09% |  |  |  |  |  |  |
| 8.92 | 8.92 | 0.01% | 8.99 | 8.99 | 0.77% | 0.82% | 0.19% | -0.113 | 0.45% | 0.112 | 0.65% |
| 8.92 |  |  | 8.98 |  | 0.68% |  |  |  |  |  |  |
| 8.92 |  |  | 9.01 |  | 1.00% |  |  |  |  |  |  |
| 14.65 | 14.65 | 0.02% | 14.78 | 14.77 | 0.85% | 0.83% | 0.12% | -0.069 | 0.43% | 0.068 | 0.64% |
| 14.65 |  |  | 14.75 |  | 0.70% |  |  |  |  |  |  |
| 14.65 |  |  | 14.79 |  | 0.93% |  |  |  |  |  |  |
| 7.34 | 7.34 | 0.00% | 7.40 | 7.40 | 0.76% | 0.90% | 0.15% | -0.137 | 0.47% | 0.136 | 0.67% |
| 7.34 |  |  | 7.41 |  | 0.90% |  |  |  |  |  |  |
| 7.34 |  |  | 7.41 |  | 1.02% |  |  |  |  |  |  |
| 2.99 | 2.99 | 0.05% | 3.01 | 3.02 | 0.90% | 1.00% | 0.11% | -0.338 | 0.51% | 0.335 | 0.70% |
| 2.98 |  |  | 3.01 |  | 0.97% |  |  |  |  |  |  |
| 2.99 |  |  | 3.02 |  | 1.11% |  |  |  |  |  |  |
| 5.09 | 5.10 | 0.26% | 5.13 | 5.14 | 0.82% | 0.80% | 0.26% | -0.198 | 0.47% | 0.196 | 0.72% |
| 5.09 |  |  | 5.13 |  | 0.79% |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 |  |  | 5.15 |  | 0.79% |  |  |  |  |  |  |
| 2.69 | 2.69 | 0.27% | 2.73 | 2.73 | 1.52% | 1.36% | 0.09% | -0.376 | 0.69% | 0.371 | 0.88% |
| 2.70 |  |  | 2.73 |  | 1.13% |  |  |  |  |  |  |
| 2.69 |  |  | 2.73 |  | 1.43% |  |  |  |  |  |  |

由表F.4可知，标准装置单点轴向流速示值误差不确定度为=0.88%。

F.3.1.2 标准装置截面流速积分示值误差不确定度

标准装置截面流速积分示值误差按正态分布，扩展因子取。截面流速积分示值误差不确定度按式(F.9)计算。

(F.9)

式中：

——标准装置截面流速积分示值误差不确定度，%；

——标准装置截面平均流速示值误差，%；

——标准装置截面平均流速测量的重复性，%；

标准装置流速积分示值误差不确定度取各检定点示值误差不确定度的最大值。标准装置截面流速积分示值误差不确定度如表F.5所示。

表F.5 标准装置截面流速积分示值误差不确定度

| 检定点 | 气体流量标准装置截面平均轴向流速(m/s) | 标准装置测量截面平均轴向流速(m/s) | 示值误差 | 重复性 | 标准装置截面流速积分示值误差不确定度% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.01 | 4.98 | 0.53% | 0.12% | 0.29% |
|  | 4.99 | 4.97 |  |  |  |
|  | 4.99 | 4.96 |  |  |  |
| 2 | 14.98 | 15.04 | 0.44% | 0.04% | 0.23% |
|  | 14.99 | 15.06 |  |  |  |
|  | 15.02 | 15.09 |  |  |  |
| 3 | 29.96 | 30.09 | 0.46% | 0.02% | 0.23% |
|  | 30.03 | 30.17 |  |  |  |
|  | 29.98 | 30.12 |  |  |  |

由上表可知，标准装置截面流速积分示值误差的合成标准不确定度为=0.29%。

#### F.3.2  标准装置截面面积示值误差不确定度

截面面积示值误差合成不确定度可按下式计算。

(F.10)

式中：

——标准装置截面面积示值误差合成不确定度，%；

——标准装置面积测量不确定度，%；

——标准烟道截面面积不确定度，%；

——标准装置截面面积灵敏系数；

——标准烟道截面面积灵敏系数；

——标准烟道截面面积，m2；

——标准装置截面面积测量值，m2。

和可分别按式(F.11)和(F.12)计算。

(F.11)

(F.12)

式中：

——标准装置截面面积灵敏系数；

——标准烟道截面面积灵敏系数；

——标准烟道截面面积，m2；

——标准装置截面面积测量值，m2。

F.3.2.1 标准装置截面面积示值误差不确定度分量

标准装置截面面积示值误差不确定度主要来源于标准装置截面面积测量不确定度分量和标准烟道截面面积不确定度分量两部分。

a) 标准装置截面面积测量不确定度

标准装置截面面积示值误差按均匀分布，扩展因子取。标准装置截面面积测量不确定度可按式(F.13)计算。

(F.13)

式中：

——标准装置截面面积测量不确定度，%；

——标准装置截面面积示值误差，%；

——标准装置截面面积测量的重复性，%；

——标准装置截面面积相对标准不确定度，%。

b) 标准烟道截面面积不确定度

标准烟道截面面积不确定度由检定证书获得。

由表F.3可知，截面面积示值误差不确定度为。

#### F.3.3  标准装置体积流量示值误差不确定度

由式(F.1)可知，标准装置体积流量示值误差不确定度按式(F.14)计算。

(F.14)

式中：

——标准装置体积流量示值误差不确定度，%；

——标准装置截面平均流速示值误差不确定度，%；

——标准装置截面面积示值误差不确定度，%。

计算可得，标准装置体积流量示值误差不确定度见表F.6。

表F.6 标准装置体积流量示值误差不确定度

| 截面平均流速示值误差不确定度% |  |  | 截面面积示值误差不确定度% | 体积流量示值误差合成不确定度% | 体积流量示值误差扩展不确定度（k=2）% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单点轴向流速示值误差不确定度% | 流速积分示值误差不确定度% | 截面平均流速示值误差不确定度% |  |  |  |
| 0.88 | 0.29 | 1.01 | 0.09 | 0.93 | 1.86 |