JJG

广 东 省 地 方 计 量 检 定 规 范

JJF(粤)XXXX－XXXX

烟气排放连续监测系统流量计

On Line Flowmeters used in Continuous Emission Monitoring System

（征求意见稿）

XXXX－XX－XX发布                    XXXX－XX－XX实施

广东省市场监督管理局 发 布

| 烟气排放连续监测系统 流量计检定规程 | JJG(粤)XXXX-XXXX |
| --- | --- |
| On Line Flowmeters used in Continuous Emission Monitoring System |  |

归 口 单 位: 广东省碳达峰碳中和计量技术委员会

主要起草单位: 广东省计量科学研究院

参加起草单位:

本规范委托广东省碳达峰碳中和计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言	（III）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语	（1）

4  概述	（1）

4.1  结构	（1）

4.2  原理	（1）

5  计量性能要求	（4）

5.1  示值误差	（7）

5.2  重复性	（5）

6  通用技术要求	（5）

6.1  随机文件	（5）

6.2  标识	（5）

6.3  外观	（5）

6.4  密封性	（5）

6.3  保护功能	（5）

7  计量器具控制	（6）

7.1  检定条件	（6）

7.2  检定项目	（7）

7.3  检定方法	（8）

7.4  检定结果的处理	（15）

7.5  检定周期	（15）

附录A  数值模拟标准装置轴向速度修正	（16）

附录B  采样点的位置和数目	（20）

附录C  对向测量偏航角、俯仰角的计算	（25）

附录D  标准装置平均轴向流速计算方法及状态转换	（43）

附录E  检定原始记录表	（48）

附录F  检定证书（内页）参考格式	（50）

附录G  不确定度评定方法及示例	（51）

附录H  检定证书/检定结果通知书内页格式	（52）

# 引言

本规程依据国家计量技术规范JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1002—2010《国家计量检定规程编写规则》编制。

本规程是以GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》、JJG 518-1998 《皮托管》和HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》为基础制定的。

本规程为首次发布。

烟气排放连续监测系统流量计检定规程

- 1  范围

本规程适用于安装在烟道水力直径≥300mm的圆形或矩形烟道中烟气排放连续监测系统用流量计的检定。

- 2  引用文件

本规程引用了下列文件：

JJG 518 皮托管检定规程

JJG 835  速度-面积法流量装置检定规程

JJF 1004 流量计量名词术语及定义

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法

HJ75 固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测技术规范

HJ76 固定污染源烟气（SO2、NOx、颗粒物）排放连续监测系统技术要求及检测方法

HJ/T 397 固定源废气监测技术规范

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适应于本规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适应于本规程。

- 3  术语

3.1 连续监测系统 continuous monitoring system, CMS

连续、实时监测烟道中烟气参数（温度、压力、流速或流量、湿度）的测量系统，简称CMS。

3.2 烟气排放连续监测系统 continuous emission monitoring system，CEMS

连续监测烟道中颗粒物和（或）气态污染物和（或）温室气体排放浓度和排放量的测量系统，简称CEMS。

3.3 烟气排放连续监测系统流量计 flowmeters used in continuous emission monitoring system

用于监测烟道内烟气流量的测量设备。一般选用皮托管流量计、矩阵式流量计、均速管流量计，超声流量计，热式质量流量计等。

3.4  三维皮托管  three-dimensional probes method

三维皮托管又称为五孔探针，主要包括球型和菱型等形式，通过五个取压孔之间的差压来计算出气流速度。

3.5 三维皮托管法烟道流量标准装置 stack flowrate standard facility with three-dimensional probes method

基于三维皮托管测量原理，用于对CEMS流量测量结果进行现场检定的标准装置。

3.6 烟道水力直径 stack hydraulic diameter

四倍的烟道内横截面面积与周长之商。

注：对于圆形烟道，烟道水力直径等于烟道直径。

3.7 烟气轴向速度flue gas axial velocity

烟气流速平行于烟道轴线的速度分量。

3.8 测量截面 measurement cross-section

经过需要测量流速或体积流量的测量位置，并垂直于烟道轴线的平面。

3.9 测量线 traverse line

测量截面上穿过烟道的线，沿着该线进行流量测量，以表征流速剖面或确定平均流量。

3.10 俯仰平面 pitch plane

由测量线和烟囱或烟道的轴线确定的平面。

3.11 偏航平面 yaw plane

通过某一测量点垂直于测量线的平面。

3.12 俯仰角 pitch angle

烟道轴线与俯仰平面上烟气流速分量之间的夹角，俯仰平面上烟气流速分量为烟气流速矢量在俯仰平面上的投影。

3.13 偏航角 yaw angle

烟道轴线与偏航平面上烟气流速分量之间的夹角，偏航平面上烟气流速分量为烟气流速矢量在偏航平面上的投影。

3.14 标准参比条件 standard reference condition

温度为273.15K，压力为101.325kPa时的条件。

3.15 速度场系数 velocity field coefficient

在相同时间内记录三维皮托管法烟道流量标准装置与烟气排放连续监测系统流量计在烟道内的烟气流量，标准流量值与被测仪表流量值的比值为速度场系数，也称流量计仪表系数。

3.16 单工况速度场系数 velocity field coefficient in single-load condition

在同一流速点不变的情况下，得到的速度场系数。

3.17 多工况速度场系数 velocity field coefficient in multi-load conditions

在正常运行范围内，一般均匀选择三个流速点，得到的三个速度场系数，并进行线性或多项式拟合。

# 4  概述

4.1  结构

CEMS由浓度监测单元、烟气参数监测单元、数据采集与处理单元组成（见图1）。系统测量烟气中污染物和温室气体浓度、烟气参数（温度、压力、流速或流量、湿度、含氧量等），同时计算烟气中污染物和温室气体排放量，显示（可支持打印）和记录各种数据参数，形成相关图表，并通过数据、图文等方式传输至管理部门。

图1 CEMS结构示意图

4.2  原理

CEMS所测烟气参数包括温度、压力、流速或流量、湿度、含氧量等。其中测量流速或流量的烟气排放连续监测系统流量计（以下简称流量计）是CEMS的重要组成部分，流量计通过对圆形和矩形烟道中气体体积流量或质量流量进行监测，采用点速度面积法或线速度面积法进行计量，并通过必要的角度校准确保测量准确性。

在计量方法方面，烟气皮托管流量计、热式质量流量计等采用点速度面积法，通过测量烟气中单点流速，并进行流速积分，获得截面平均流速/流量；烟气矩阵式流量计、均速管流量计等类似于点速度面积法，通过多个测压孔的压力平均，实现对截面平均流速/流量的测量；烟气超声流量计、闪光法流量计等采用线速度面积法，通过测量烟气中的线速度，并进行流速积分，获得截面平均流速/流量。

在角度校准方面，由于烟道水力直径通常较大，现场条件很难满足充足的上下游直管段长度，烟气流速方向往往与烟道轴线存在角度。为了清晰量化流速攻角，定义了俯仰平面和偏航平面，以及俯仰角和偏航角，如图2所示。偏航角和俯仰角均会对流速测量准确度产生影响，需进行在线检定。

图2 俯仰角与偏航角示意图

4.3  用途

CEMS流量计主要用于工业烟道中烟气流速和流量的连续监测。它帮助企业测量和控制污染物排放，满足环保法规要求，并优化燃烧工艺和生产过程，确保排放合规。

- 5  计量性能要求

5.1  示值误差

流量计示值误差通常用相对误差表示，示值最大允许误差见表1。

表1 流量计的准确度等级和最大允许误差

| 准确度等级 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大允许误差/% | ±2.0 | ±3.0 | ±4.0 | ±5.0 | ±6.0 | ±8.0 | ±10.0 |

5.2 重复性

流量计重复性不得超过相应准确度等级规定的最大允许误差绝对值的1/2。

- 6  通用技术要求

6.1  随机文件

流量计应附有使用说明书，说明书上应说明技术条件和流量计的计量性能等。周期检定的流量计还应有前次检定的检定证书。

## 6.2  标识

## 6.2.1  流量计应有铭牌。

## 表体或铭牌上一般应注明：

a.产品及制造厂名称；

b.产品规格及型号；

c.出厂编号；

d.制造计量器具许可证标志及编号；

e.最大工作压力；

f.适用工作温度范围；

g.公称通径；

h.流量（或流速）范围；

i.准确度等级（或最大允许误差）；

j.流量计特征系数；

k.防爆等级和防爆合格证编号（用于爆炸性气体环境）；

l.防护等级；

M.制造年月。

6.2.2 流量计应有明显的流向标识。

6.3 外观

外观的通用要求：

a.新制造的流量计的外表应有良好的处理，不得有毛刺、刻痕、裂纹、锈蚀、霉

斑和涂镀层不得有起皮、剥落等现象；

b.流量计表体的连接部分的焊接应平整光洁，不得有虚焊、脱焊等现象；

c.密封面应平整，不得有损伤；

d.显示窗的数字应醒目、整齐，表示功能的文字符号和标志应完整、清晰、端正；

e.读数装置上的防护玻璃应有良好的透明度，没有使读数畸变等妨碍读数的缺陷，按键应没有粘连现象。

6.4密封性

流量计在试验安装条件下，保持在最大试验压力5min，流量计及其上、下游直管

段各连接处应无渗漏。

6.5保护功能

流量计对流量特征系数的修改应有保护功能，能避免意外更改或能记录历史修改过程。检定中应记录该系数数值并且在检定证书中注明。周期检定的流量计特征系数的值应与上次检定时置人的系数相同并没有进行过修改。

# 7  计量器具控制

## 7.1 检定条件

7.1.1 环境条件

a.温度：（-20~40）℃；

b.检定应在周围的污染、振动、电磁干扰对检定结果影响可忽略的环境下进行；

c.室外操作的检定条件不超过4级风，雨雪天气禁止操作。

7.1.2 主标准器及配套设备

主标准器及配套设备均应具有有效溯源证书。

主标准器为三维皮托管烟道流量标准装置（以下简称标准装置），主标准器应满足表2要求，配套标准器应满足表3要求。

表2 主标准器一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准装置 | 1）流速测量技术要求： 测量范围：（1~30）m/s， 俯仰角测量范围：(-45~45)°， 偏航角测量范围：(-45~45)°； 2）截面面积测量技术要求： 烟道水力直径测量范围：（0.3~13m）； 3）流量测量技术要求： 流量准确度等级：（1~5）级； | 用于测量烟道内平均流速、截面面积、并计算流量 |

表3 配套设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 差压计 | 分辨率≤1Pa，准确度等级≤1.0级 | 气密性检查 |
| 2 | 烟气湿度仪 | 测量范围：含湿量（0~40）%，MPE：±5%（相对误差） | 测量烟气中水蒸气含量 |
| 3 | 烟气气体组分分析仪 | 测量范围： O2: （0~25）% CO: （0~10000）μmol/mol CO2:（0~50）% NO: （0~3000）μmol/mol NO2: （0~500）μmol/mol N2O: （0~500）μmol/mol SO2: （0~3000）μmol/mol CH4: （0~10000）μmol/mol 浓度MPE：±1%（相对误差） | 测量烟气密度 |

## 7.2  检定项目

表4 检定项目一览表

| 检定项目 | 首次检定 | 后续检定 | 使用中检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 随机文件、标识及外观 | + | + | + |
| 密封性 | + | + | ﹣ |
| 单工况速度场系数 | + | + | ﹣ |
| 多工况速度场系数 | + | + | ﹣ |
| 流量示值误差 | + | + | ﹣ |
| 重复性 | + | + | ﹣ |
| 注1：安装后首次测量采用多工况速度场系数检定，若不同工况速度场系数重复性大于5%时，则后续检定需采用多工况速度场系数检定，反之可采用单工况速度场系数检定。 注2：+表示需检定，﹣表示不必检定。 |  |  |  |

## 7.3  检定方法

## 7.3.1 检定前准备

## 7.3.1.1 一般检查

## a) 制造厂商；

## b) 产品名称及型号；

## c) 出厂编号。

## 7.3.1.2 外观检查

## a) 安装于烟道上的流量计应牢固，其安装孔（如有）密封良好；

## b) 流量计通电后运行正常；

## c) CEMS配套仪器设备安装牢固，烟气温度、烟道内静压、烟气湿度（如有）、烟气气体组分（如有）运行正常。

## 7.3.1.3 检测孔位置检查

## a) 确认标准装置安装处测量截面检测孔数量；

## b) 确认标准装置安装处上下游直管段长度。若测量位置和检测孔不满足表5中要求，参考附录A方法进行速度场系数修正。

表5 测量位置和检测孔要求

| 截面形状 | 直管段长度 | 检测孔数量 | 布置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 圆形 | 上游直管段长度≥6倍直径且下游直管段长度≥3倍 | ≥1 | / |
|  | 上游直管段长度≥2倍直径且下游直管段长度≥0.5倍 | 2 | 检测孔轴线夹角为80°~100° |
| 矩形 | 上游直管段长度≥2倍直径且下游直管段长度≥0.5倍 | 检测孔所在边边长/等面积块边长（见附录B表B.4） | 均匀分布 |

## 7.2.1.4 标准装置检查

## a）应满足标准装置检定6.1中的工作环境条件。

## b）标准装置插入烟道中的部分（探头和支撑杆等）在烟道测量截面上的投影面积不得超过烟道测量截面面积的5％。

## c） 如所测烟道中气体具有爆炸性，应采用防爆型标准装置和配套设备进行测量，并采取必要的安全措施。

## d）确定现场烟道的流速范围、俯仰角、偏航角等应在标准装置检定证书的有效测量范围内。

## f）进行标准装置气密性检查。对三维皮托管一个测压孔加压，直到达到至少750Pa或达到对应差压计量程75%的压力，以较小者为准。堵住该测压孔，压力在15秒内变化要小于25Pa。以相同的方式检查其它测压孔。

## g）标准装置差压计调零。在每次现场检定前，对每套差压计进行调零。

## 7.2.1.5 测量点位置确定

## 测量点位置确定方法见附录B。

## 7.2.2 单工况速度场系数检定

## 7.2.2.1烟道截面面积检定

## a）烟道内检定方法

## 1）确定烟道截面面积测量位置，应与流速测量截面位置相同。

## 2）将套管尺或测深钢卷尺插入烟道检测孔中，使标准器插入方向垂直于烟道轴线，将标准器端部接触到烟道壁面最远端，读取检测孔外沿对应长度；对于圆形烟道，在垂直于烟道轴线的平面内，摆动标准器，寻找测量长度最大的方向，重复测量3次；对于矩形烟道垂直于烟道轴线的平面内，摆动标准器，寻找测量长度最小的方向，重复测量3次；矩形烟道需在测量截面相邻两边检测孔上分别进行操作。

## 3）测量检测孔外沿到烟道近端内壁面长度。

## 4）按照下式计算烟道截面面积。

## 圆形公式：

（1）

## 式中：

## A——烟道截面面积，m2；

## D——圆形烟道远端内壁面到检测孔外沿距离，m；

## d——圆形烟道近端内壁面到检测孔外沿距离，m。

## 矩形公式：

A=L1−e1L2−e2		   					（2）

## 式中：

## A——烟道截面面积，m2；

## L1，L2——矩形烟道远端内壁面到检测孔外沿距离，m；

## e1，e2——矩形烟道近端内壁面到检测孔外沿距离，m。

## 5）也可使用激光测距仪、三维激光扫描仪等标准器测量烟道内截面面积。

## b）烟道外检定方法（仅适用于单层材质烟道）

## 1）确定烟道截面面积测量位置，应与流速测量截面位置相同。

## 2）将钢卷尺或皮尺环绕测量截面处烟道外壁，使用水平仪保证标准器位于垂直于烟道轴线的同一平面内，读取烟道外壁周长，重复测量3次。

## 3）使用测厚仪测量烟道壁厚；对于圆形烟道，在5个不同位置进行测量后取平均值；对于矩形烟道，在相邻两个边上分别在5个不同位置进行测量后取平均值。

## 4）按照下式计算烟道截面面积

## 圆形公式：

（3）

## 式中：

## A——烟道截面面积，m2；

## L——圆形烟道外壁周长，m；

## e——管道壁厚，m。

## 矩形公式：

A=L1−e1−e1'L2−e2−e2'					（4）

## 式中：

## A——烟道截面面积，m2；

## L1，L2——矩形烟道外壁长和宽，m；

## e1，e1'——矩形烟道长边两侧壁厚，m；

## e2，e2'——矩形烟道宽边两侧壁厚，m。

## 5）也可使用全站仪、三维激光扫描仪、激光追踪仪等标准器测量烟道外壁周长。

## c）如在烟道中使用套管尺、测深钢卷尺进行测量，应考虑温度对标准器测量结果的影响，按式（5）进行修正。如在烟道中使用激光测距仪、三维激光扫描仪等标准器测量时，需考虑烟道内温度对测量结果的影响。

（5）

## 式中：

## Lm——标准器读数在烟气温度下对应的实际长度，m；

## L0——标准器读数在标准温度下的长度，m；

## αm——标准器材质线性膨胀系数，℃-1；

## tm——烟气中标准器温度，℃；

## t0——标准参比条件下温度，℃。

## d) 如烟道截面面积在停机状态下进行检定，需对所测截面面积进行温度修正，按式（6）计算。

Lℎ=Lc1+α(tℎ−tc) 							（6）

## 式中：

## Lh——运行状态下烟道截面特征长度（圆形截面直径或矩形截面边长等），m；

## Lc——停机状态下烟道截面特征长度（圆形截面直径或矩形截面边长等），m；

## α——烟道材质线性膨胀系数，℃-1；

## th——运行状态下烟道温度，℃；

## tc——停机状态下烟道温度，℃。

注：停机状态是无烟气通过烟道的状态。

## 7.2.2.2烟道截面平均轴向流速检定

- 检定操作步骤

- 1）对于每个检测孔，测量前，将标准装置的三维皮托管插入烟道中，开机运行5min后，开始测量。

## 2）在测量过程中保持烟道流速波动小于5%。

## 3）按照附录B的布点方式对测量截面上每条测量线的测量点逐次进行流速测量，读取标准装置上每个测量点的流速、俯仰角和偏航角（计算方法及公式见附录C），每个测量点重复测量3次，在每个测量点的总测量时间不少于1min。

## 测量点轴向流速按式（7）计算。

（7）

## 式中：

vaij——标准装置第i组测量中第j个测量点的烟气轴向流速，m/s；

vij——标准装置第i组测量中第j个测量点的烟气流速，m/s；

——标准装置第i组测量中第j个测量点的烟气俯仰角，°；

——标准装置第i组测量中第j个测量点的烟气偏航角，°；

注：一组测量为完成全部检测孔对应测量线上所有测量点的一组测量。

测量截面轴向平均流速按式（8）计算。

（8）

式中：

——标准装置第i组测量的测量截面轴向平均流速，m/s；

vaij——标准装置第i组测量中第j个测量点的烟气轴向流速，m/s；

wj——标准装置第j个测量点的烟气轴向流速的权重系数（依据附录B确定）；

n——测量点数量；

4） 标准装置在每条测量线测量1次烟道静压，并记录。

5） 每组测量结束后，读取CEMS在检定期间流速测量数据，计算流速相对标准偏差，相对标准偏差应≤5%，否则该组测量结果无效。

6） 重复2~5几个步骤进行不少于3组测量。

b) 单工况速度场系数计算

1） 在计算速度场系数时，标准装置和流量计的流速值应换算至相同的状态下，换算方法见附录D。

2）速度场系数计算方法

第i组测量速度场系数按式（9）计算。

（9）

式中：

Kvi——第i组测量速度场系数；

A——标准烟道内截面面积，m2；

Acem——CEMS测量处烟道内截面面积，m2；

——标准装置第i组测量平均轴向流速，m/s；

——第i组测量CEMS测量截面平均轴向流速，m/s；

速度场系数按式（10）计算。

（10）

式中：

Kv——速度场系数；

Kvi——第i组测量速度场系数；

m——测量组数；

7.2.3 多工况速度场系数检定

a）正常运行范围内的，一般均匀选择三个流速点，每个流速点重复7.2.2步骤。

b）速度场系数随流速变化的进行线性按式（11）计算或多项式拟合按式（12）计算。

（11）

或

（12）

式中：

,…——系数；

——烟道截面平均轴向流速，m/s。

注：相关系数满足R2≥0.998。

7.2.4 流量示值误差

7.2.4.1 单工况流量计示值误差

第i组测量流量计示值误差按式（13）计算。

（13）

式中：

Ei——第i组测量流量计示值相对误差；

A——标准装置测量处烟道内截面面积，m2；

Acem——CEMS测量处烟道内截面面积，m2；

——第i组测量标准装置平均轴向流速，m/s；

——第i组测量CEMS测量截面平均轴向流速，m/s；

单工况流量计示值误差按式（14）计算。

（14）

式中：

Es——单工况流量计示值误差；

Ei——第i组测量流量计示值相对误差；

n——单工况测量组数。

7.2.4.2 多工况条件流量计示值误差

多工况流量计示值误差按式按式（15）计算。

（15）

式中：

E——多工况流量计示值误差；

(|Es|)max——单工况流量计示值误差绝对值的最大值；

7.2.5 重复性

7.2.5.1 单工况测量下流量计重复性按式（16）计算。

（16）

式中：

——单工况测量流量计重复性；

(Ei)max——第i组测量流量计示值相对误差的最大值；

(Ei)min——第i组测量流量计示值相对误差的最小值；

dn——极差系数。

极差系数见表6。

表6  dn数值表

| n | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| dn | 1.13 | 1.69 | 2.06 | 2.33 | 2.53 | 2.70 | 2.85 | 2.97 | 3.08 |

7.2.5.2 多工况流量计重复性

按式（17）计算。

（17）

式中：

——多工况流量计重复性；

max——单工况测量流量计重复性的最大值；

## 7.4  检定结果的处理

检定记录和检定证书格式见附录E和附录F。

不确定度评定方法及实例见附录G。

## 7.5  检定周期

检定周期为1年。

附录A

# 数值模拟标准装置轴向速度修正

## A.1 测量点速度修正

a）当标准装置测量位置不能满足7.2.1.3的要求时，需使用数值模拟方法进行平均轴向流速系数修正。

b）数值模拟流场中，每个测量点获取的轴向流速模拟值与对应测量点轴向流速现场实测值的差异需小于5%或1m/s（以大者为准）。

c）使用数值模拟方法直接获得的截面平均轴向流速模拟值与各测量点轴向流速模拟值的加权平均截面轴向流速的比值（简称数值模拟平均轴向流速修正系数），并对现场测量截面平均轴向流速进行修正。

1）数值模拟中各测量点轴向流速模拟值的加权平均截面轴向流速按式(A.1)计算。

(A.1)

式中：

——数值模拟中虚拟标准装置所测截面各测量点轴向流速模拟值的加权平均截面轴向流速，m/s；

vaNj——数值模拟中虚拟标准装置第j个测量点轴向流速模拟值，m/s；

wj——第j个测量点的烟气轴向流速的权重系数（见附录B）；

n——测量点数量；

2）数值模拟平均轴向流速修正系数按式(A.2)计算。

(A.2)

式中：

——数值模拟平均轴向流速修正系数；

——数值模拟直接获得的截面平均轴向流速模拟值，m/s；

——数值模拟中虚拟标准装置所测截面各测量点轴向流速模拟值的加权平均截面轴向流速，m/s；

3）标准装置截面平均轴向流速修正值按式(A.3)计算。

(A.3)

式中：

——第i组测量标准装置平均轴向流速修正值，m/s；

——第i组测量标准装置平均轴向流速，m/s；

——数值模拟平均轴向流速修正系数；

## A.2单工况速度场系数计算

a） 在计算速度场系数时，标准装置和流量计的流速值应换算至相同的状态下，换算方法见附录D。

b）速度场系数计算方法

1）第i组测量速度场系数按式(A.4)计算。

(A.4)

式中：

Kvi——第i组测量速度场系数；

A——标准装置测量处烟道内截面面积，m2；

Acem——CEMS测量处烟道内截面面积，m2；

——标准装置第i组测量平均轴向流速数值模拟修正值，m/s；

——第i组测量CEMS测量截面平均轴向流速，m/s；

2）速度场系数按式(A.5)计算。

(A.5)

式中：

Kv——速度场系数；

Kvi——第i组测量速度场系数；

m——测量组数；

## A.3不确定度修正

数值模拟的不确定度为。

测量模型：

(A.6)

其中：

——数值模拟修正后的标准流量值，m3/h；

——标准装置测量的标准流量值，m3/h；

——数值模拟修正系数。

数值模拟修正后的标准流量值合成标准不确定度按式(A.7)计算：

(A.7)

标准装置相对示值误差合成标准不确定度可按式(A.8)计算得到：

（A.8）

# 附录B

# 采样点的位置和数目

## B.1 圆形烟道

表B.1 单个检测孔圆形烟道分环及测点数确定

| 烟道直径，m | 等面积圆环数 | 测量直径数 | 测量点个数p |
| --- | --- | --- | --- |
| ＜0.3 | / | / | 1 |
| 0.3~0.6 | 1~2 | 1~2 | 2~8 |
| 0.6~1.0 | 2~3 | 1~2 | 4~12 |
| 1.0~2.0 | 3~4 | 1~2 | 6~16 |
| 2.0~4.0 | 4~5 | 1~2 | 8~20 |
| ＞4.0 | 5 | 1~2 | 10~20 |

此时烟气轴向流速的权重系数。p为测量点个数

B.1.1首先将圆形烟道分成适当数量（参见表B.1）的等面积同心圆环，各测点在各等面积中心线与垂直相交的直线的交点上。

B.1.2 最外侧等面积区域测量点布置

图B.1 等面积圆环测点布置

图B.2 最外侧等面积圆环内测量点布置示意图

从距离墙壁2.5cm（若不能放置探针，以2.5cm的倍数但不大于10cm）处开始布点采样，以2.5cm的增量贯穿整个等面积圆环最外侧的圆环或者达到距离壁面30cm位置处以先到者为准，最后一个2.5cm增量位置处距离墙壁的距离为dlast，dRem是dlast与dp之间扇形区域的质心位置（计算方法见B.3）。dp为等面积圆环最外侧圆环的边界距离壁面的距离由公式(B.1)和表(B.2)来确定。

注：质心是指物体形状或物体表面区域的重心位置。对于平面区域，质心是该区域面积均匀分布假设下的平衡点。

(B.1)

(B.2)

(B.3)

其中，

r——圆形烟道半径，m；

p——一条直径上的等面积圆环测量点数；

n=取整dp2.5≤12且n≥3，若dp2.5≥12则n=12。

（）                    (B.4)

（）                  (B.5)

其中，

j——表示等面积圆环测量法中距离检测孔第j个测量点；

ej——表示等面积圆环测量点j到端口的距离，m。

一条直径上考虑近壁效应时，总的测量点数为N=p+2n+2

此时，烟气轴向流速等面积圆环面积测量点处的权重系数;

近壁效应处测量点的权重系数，即第j测量点所在面积与总面积的比值。此时，，n为一侧近壁效应布点个数。

特殊点处的权重系数为。

如表B.2所示为测量点（均以四个等面积圆环计算）距离测量端口内壁面的距离列表。

注：对于直径大于4.47m的烟道,等面积圆环面积最外侧圆环内弧到烟道壁处的距离应大于30cm。

表B.2 半径大于1.12m时测量点数与测量点到测量端口的距离

| 测量点 |  | 测量点数与测量点到测量端口的距离(cm)（一条直径） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直径/m | 1.12~1.49 | 1.49~1.86 | 1.86~2.24 | 2.24~2.61 | 2.61~2.99 | 2.99~3.35 | 3.35~3.73 | 3.73~4.10 | 4.10~4.47 | ＞4.47 |
|  | 测量点数 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 32 |
| 1 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2 |  | 0.065r | 0.065r | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 3 |  | 5 | 5 | 0.065r | 0.065r | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| 4 |  | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.065r | 0.065r | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 |  | drem | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0.065r | 0.065r | 12.5 | 12.5 |
| 6 |  | 0.209r | drem | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 0.065r | 0.065r |
| 7 |  | 0.388r | 0.209r | drem | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 8 |  | 0.646r | 0.388r | 0.209r | drem | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
| 9 |  | 1.354r | 0.646r | 0.388r | 0.209r | drem | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 10 |  | 1.612r | 1.354r | 0.646r | 0.388r | 0.209r | drem | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| 11 |  | 1.791r | 1.612r | 1.354r | 0.646r | 0.388r | 0.209r | drem | 25 | 25 | 25 |
| 12 |  | 2r-drem | 1.791r | 1.612r | 1.354r | 0.646r | 0.388r | 0.209r | drem | 27.5 | 27.5 |
| 13 |  | 2r-7.5 | 2r-drem | 1.791r | 1.612r | 1.354r | 0.646r | 0.388r | 0.209r | drem | drem |
| 14 |  | 2r-5 | 2r-10 | 2r-drem | 1.791r | 1.612r | 1.354r | 0.646r | 0.388r | 0.209r | 0.209r |
| 15 |  | 1.935r | 2r-7.5 | 2r-12.5 | 2r-drem | 1.791r | 1.612r | 1.354r | 0.646r | 0.388r | 0.388r |
| 16 |  | 2r-2.5 | 2r-5 | 2r-10 | 2r-15 | 2r-drem | 1.791r | 1.612r | 1.354r | 0.646r | 0.646r |
| 17 |  |  | 0.935r | 2r-7.5 | 2r-12.5 | 2r-17.5 | 2r-drem | 1.791r | 1.612r | 1.354r | 1.354r |
| 18 |  |  | 2r-2.5 | 0.935r | 2r-10 | 2r-15 | 2r-20 | 2r-drem | 1.791r | 1.612r | 1.612r |
| 19 |  |  |  | 2r-5 | 2r-7.5 | 2r-12.5 | 2r-17.5 | 2r-22.5 | 2r-drem | 1.791r | 1.791r |
| 20 |  |  |  | 2r-2.5 | 0.935r | 2r-10 | 2r-15 | 2r-20 | 2r-25 | 2r-drem | 2r-drem |
| 21 |  |  |  |  | 2r-5 | 0.935r | 2r-12.5 | 2r-17.5 | 2r-22.5 | 2r-27.5 | 2r-27.5 |
| 22 |  |  |  |  | 2r-2.5 | 2r-7.5 | 2r-10 | 2r-15 | 2r-20 | 2r-25 | 2r-25 |
| 23 |  |  |  |  |  | 2r-5 | 0.935r | 2r-12.5 | 2r-17.5 | 2r-22.5 | 2r-22.5 |
| 24 |  |  |  |  |  | 2r-2.5 | 2r-7.5 | 0.935r | 2r-15 | 2r-20 | 2r-20 |
| 25 |  |  |  |  |  |  | 2r-5 | 2r-10 | 2r-12.5 | 2r-17.5 | 2r-17.5 |
| 26 |  |  |  |  |  |  | 2r-2.5 | 2r-7.5 | 0.935r | 2r-15 | 2r-15 |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  | 2r-5 | 2r-10 | 0.935r | 0.935r |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  | 2r-2.5 | 2r-7.5 | 2r-12.5 | 2r-12.5 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2r-5 | 2r-10 | 2r-10 |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2r-2.5 | 2r-7.5 | 2r-7.5 |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2r-5 | 2r-5 |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2r-2.5 | 2r-2.5 |

当烟道直径大于0.3m且小于1m时，将烟道截面分成两个等面积圆环进行计算，附壁计算近壁效应时，以距壁面2.5cm处为d1，若e1值小于d1时,则用d1处的测量速度代替e1处的速度值。测量点数测点到测量端口的距离位置如表E.3所示。

表B.3 半径大于0.3m且小于1.12m时测量点数与测量点到测量端口的距离

| 测量点 | 测量点数与测量点到测量端口的距离(cm) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 直径/m | 0.3~0.37 | 0.37~0.51 | 0.51~0.74 | 0.74~1.12 |
|  | 测量点数 | 8 | 10 | 12 | 12 |
| 1 |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 2 |  | 5 | 0.134r | 0.134r | 5 |
| 3 |  | drem | 5 | 5 | 0.134r |
| 4 |  | 0.5r | drem | 7.5 | 7.5 |
| 5 |  | 1.5r | 0.5r | drem | drem |
| 6 |  | 2r-drem | 1.5r | 0.5r | 0.5r |
| 7 |  | 2r-5 | 2r-drem | 1.5r | 1.5r |
| 8 |  | 2r-2.5 | 2r-5 | 2r-drem | 2r-drem |
| 9 |  |  | 1.866r | 2r-7.5 | 2r-7.5 |
| 10 |  |  | 2r-2.5 | 2r-5 | 1.866r |
| 11 |  |  |  | 1.866r | 2r-5 |
| 12 |  |  |  | 2r-2.5 | 2r-2.5 |

## B.2 矩形或方形烟道

B.2.1 将烟道横截面分成适当数量的等面积小块，以各块中心为测点，如图B.3所示，小块的数量按表B.4的规定选取，原则上测点数量不超过20个。

烟道横截面面积小于0.1m2，流速分布比较均匀、对称并符合7.2.1.3 要求的，可取横截面中心作为测点。

表B.4. 矩形烟道的等面积分块和测点数

| 烟道截面积（m2） | 等面积小块边长度（m） | 测点总数p |
| --- | --- | --- |
| ＜0.1 | ＜0.32 | 1 |
| 0.1~0.5 | ＜0.35 | 1~4 |
| 0.5~1.0 | ＜0.5 | 4~6 |
| 1.0~4.0 | ＜0.67 | 6~9 |
| 4.0~9.0 | ＜0.75 | 9~16 |
| ＞9.0 | ≤1.0 | ≤20 |

图B.3 矩形测点分布图

将矩形边长A,B分别分成m,n份，且m×n≤20

Dij=2i−12mA，2j−12nB                       (B.6)

其中，Dij代表从任一角开始边长A上第i个点，边长B上第j个点到该角的A向和B向的距离。

此时烟气轴向流速的权重系数

B.2.2 根据与壁面的位置关系将等面积区域分成内部等面积区域，外侧等面积区域以及拐角等面积区域三部分如图B.4所示。

B.2.3 在内部等面积区域，在中心位置进行单点测量代替整个等面积区域的速度值。

B.2.4外侧及拐角等面积区域测量点布置

图B.4 矩形烟道布点分区

图B.5 矩形烟道外侧及拐角壁面区域布点示意图

a）计算方法见(B.7)

(B.7)

其中：

——检测孔壁面位置到拐角等面积区域另一边界的距离，计算公式见(B.8)，cm；

——依据B.1.2中近壁处的布点方式进行布点，距离检测孔壁面的最远距离，若时，；若时，。

(B.8)

其中：

—— x方向矩形烟道的内部边长，cm；

——x方向矩形烟道等面积区域的个数。

b）计算公式见(B.9)

(B.9)

其中：

——垂直检测孔壁面位置到等面积区域另一边界的距离计算公式见(B.10)，cm；

——依据E.1.4中近壁处的布点方式进行布点，距离检测孔壁面的最远距离，若时，；若时，。

(B.10)

其中：

——y方向矩形烟道的内部边长，cm；

——y方向矩形烟道等面积区域的个数。

c）/ 计算公式见(B.11)

(B.11)

B.2.5注意事项（当测量点之间的距离≤1.2cm时，需特别注意）

a) 若测量点与等面积区域的中心点位置之间的距离≤1.2cm时，不要求也不推荐两个点都测。如果只测一个点，测距离壁面较远的点处的值，以此位置的速度值代替两个点的值。

b) 若与或之间的距离≤1.2cm，不推荐两个点都测，只需要测位置处的值，用于代替或处的值即可。

c）若与之间的距离≤1.2cm，不推荐两个点都测，只需要测与任一位置处的值，用于代替另一处的值即可。

B.2.6 壁面附近等面积区域平均速度计算

a）沿x方向的外侧等面积区域速度

(B.12)

其中：

——距离检测孔壁面d位置处的速度，m/s；

——代表2.5cm的长度。

b）沿y方向的外侧等面积区域速度

(B.13)

c）拐角等面积区域速度

(B.14)

其中：

——在检测孔位置处的拐角区域，；在非检测孔位置的拐角区域，若，则；若，则

# 附录C

# 对向测量偏航角、俯仰角的计算

## C.1 偏航角测定

对向测量时，，得到偏航零点，此时偏航角通过旋转皮托管的测量角圆盘测得。

## C.2 俯仰角测定

通过公式(C.1)计算得到俯仰角的检定系数F1，将俯仰角检定系数和值代入F1检定系数曲线中找到对应的俯仰角。将角度值带入F2检定曲线中，找到对应的F2值。根据公式(C.2)计算得到差压值。

(C.1)

其中：

——1孔的压力值，Pa；

——2孔的压力值，Pa；

——3孔的压力值，Pa；

——4孔的压力值，Pa；

——5孔的压力值，Pa。

(C.2)

图C.1  F1检定曲线                   图C.2  F2检定曲线

## C.3 速度

将测得的密度值和计算得到的差压值带入式(C.3)，计算得到速度v。

(C.3)

## C.4轴向速度测定

轴向速度按式(C.4)计算

(C.4)

# 附录D

# 标准装置平均轴向流速计算方法及状态转换

## D.1烟道截面平均轴向流速计算

测量点轴向流速按式(D.1)计算。

(D.1)

式中：

vaij——第i组测量中第j个测量点的烟气轴向流速，m/s；

vij——第i组测量中第j个测量点的烟气流速，m/s；

——第i组测量中第j个测量点的烟气俯仰角，°；

——第i组测量中第j个测量点的烟气偏航角，°；

通常标准装置能够直接测量动压、俯仰角和偏航角，需要将所测动压转换为流速值，按式(D.2)计算。

(D.2)

式中：

vij——第i组测量中第j个测量点的烟气流速，m/s；

dpij——第i组测量中第j个测量点的烟气动压，Pa；

ρ——烟气密度，kg/m3；

## D.2 烟气密度计算

干烟气分子量按式(D.3)计算

(D.3)

式中：

Md——干烟气分子量，g/mol；

Bk——第k种干烟气中主要组分的体积比；

Mk——第k种干烟气中主要组分的分子量，g/mol。

烟气分子量按式(D.4)计算

(D.4)

式中：

Ms——烟气分子量，g/mol；

Md——干烟气分子量，g/mol；

Bws——烟气中水蒸气的体积比；

烟气密度按式(D.5)计算，烟气密度也可以针对每个测量线或每个测量点单独计算。

(D.5)

式中：

ρ——烟气密度，kg/m3；

Ps——标准装置测量处烟气静压和大气压的差压，Pa；

Ba——检测孔高度的大气压，Pa；

Psa——标准装置测量处烟气静压（绝对压力），Pa；

Ms——烟气分子量，g/mol；

R——理想气体常数，为8.314J/(mol·K)；

t——标准装置测量处烟气温度，℃；

## D.3测量截面轴向平均流速状态转换

在计算速度场系数时，标准装置和流量计的流速值应换算至相同的状态下。例如将工况下测量截面轴向平均流速转换为标况下的值，按式(D.6)计算。

(D.6)

式中：

——第i组测量标况下测量截面轴向平均流速，m/s；

——第i组测量烟气工况下测量截面轴向平均流速，m/s；

Ba——标准装置测量处大气压力，Pa；

Psi——第i组测量标准装置测量处烟气静压和大气压的差压，Pa；

Psai——第i组测量标准装置测量处烟气静压（绝对压力），Pa；

ti——第i组测量标准装置测量处烟气温度，℃。

如流量计所测轴向平均流速为干基流速，则需将标准装置所测流速值也转换为干基流速，按式(D.7)计算。

(D.7)

式中：

——第i组测量干基截面轴向平均流速，m/s；

——第i组测量截面轴向平均流速，m/s；

Bws——烟气中水蒸气的体积比。

# 附录E

检定原始记录表

检定日期：    年   月  日

| 第一条测量线第一组 |  |  |  |  |  | 同时间段内CEMS流速平均值： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量点 | 速度（m/s） | 俯仰角（°） | 偏航角（°） | 轴向速度（m/s） | 密度（kg/m3) | 测量点 | 速度（m/s） | 俯仰角（°） | 偏航角（°） | 轴向速度（m/s） | 密度（kg/m3) |
| 1 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 第一条测量线第二组 |  |  |  |  |  | 同时间段内CEMS流速平均值： |  |  |  |  |  |
| 测量点 | 速度（m/s） | 俯仰角（°） | 偏航角（°） | 轴向速度（m/s） | 密度（kg/m3) | 测量点 | 速度（m/s） | 俯仰角（°） | 偏航角（°） | 轴向速度（m/s） | 密度（kg/m3) |
| 1 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 第一条测量线第三组 |  |  |  |  |  | 同时间段内CEMS流速平均值： |  |  |  |  |  |
| 测量点 | 速度（m/s） | 俯仰角（°） | 偏航角（°） | 轴向速度（m/s） | 密度（kg/m3) | 测量点 | 速度（m/s） | 俯仰角（°） | 偏航角（°） | 轴向速度（m/s） | 密度（kg/m3) |
| 1 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |

检定原始记录表

检定日期：    年   月  日

| 第二条测量线第一组 |  |  |  |  |  | 同时间段内CEMS流速平均值： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量点 | 速度（m/s） | 俯仰角（°） | 偏航角（°） | 轴向速度（m/s） | 密度（kg/m3) | 测量点 | 速度（m/s） | 俯仰角（°） | 偏航角（°） | 轴向速度（m/s） | 密度（kg/m3) |
| 1 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 第二条测量线第二组 |  |  |  |  |  | 同时间段内CEMS流速平均值： |  |  |  |  |  |
| 测量点 | 速度（m/s） | 俯仰角（°） | 偏航角（°） | 轴向速度（m/s） | 密度（kg/m3) | 测量点 | 速度（m/s） | 俯仰角（°） | 偏航角（°） | 轴向速度（m/s） | 密度（kg/m3) |
| 1 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |
| 第二条测量线第三组 |  |  |  |  |  | 同时间段内CEMS流速平均值： |  |  |  |  |  |
| 测量点 | 速度（m/s） | 俯仰角（°） | 偏航角（°） | 轴向速度（m/s） | 密度（kg/m3) | 测量点 | 速度（m/s） | 俯仰角（°） | 偏航角（°） | 轴向速度（m/s） | 密度（kg/m3) |
| 1 |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |

# 附录F

# 检定证书（内页）参考格式

| 烟道形状： |  | 截面尺寸： |  | 截面面积： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 流速范围： |  | 上游直管段长度： |  | 下游直管段长度： |  |
| 测量线数量： |  | 介质温度： |  | 介质压力： |  |
| 工况; 检定点m³/h; 速度场系数; 示值误差%; 重复性%; 标准不确定度%. 1. 2. 3. |
| 单工况/多工况测量流量计速度场系数： |  |  |  |  |  |
| 单工况/多工况测量流量计示值误差： |  |  |  |  |  |
| 单工况/多工况测量流量计重复性： |  |  |  |  |  |
| 检定结果的扩展不确定度：Ur= % (k=2) |  |  |  |  |  |
| 复检时间间隔：1年 |  |  |  |  |  |

# 附录G

# 不确定度评定方法及示例

## G.1 概述

G.1.1 标准装置的测量原理及结构特点前提条件，标准器，被测对象，数据与公式对应

a）前提条件：

利用三维皮托管法烟道流量标准装置采集测量点处的五孔压力值，由实验室检定得到的系数，进行拟合计算得到，测量点位置的轴向流速。通过速度面积积分计算得到截面平均轴线速度。

b）标准器

表G.1主标准器及配套设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准装置 | 1）流速测量技术要求： 测量范围：（1~30）m/s， 俯仰角测量范围：(-45~45)°， 偏航角测量范围：(-45~45)°； 2）截面面积测量技术要求： 烟道水力直径测量范围：（0.3~13m）； 3）流量测量技术要求： 流量准确度等级：（1~5）级； | 用于测量烟道内平均流速、截面面积、并计算流量 |
| 1 | 差压计 | 分辨率≤1Pa，准确度等级≤1.0级 | 气密性检查 |
| 2 | 烟气湿度仪 | 测量范围：含湿量（0~100）%MPE：±3%（相对误差） | 测量烟气中水蒸气含量 |
| 3 | 烟气气体组分分析仪 | 测量范围： O2: （0~25）% CO: （0~10000）μmol/mol CO2:（0~50）% NO: （0~3000）μmol/mol NO2: （0~500）μmol/mol N2O: （0~500）μmol/mol SO2: （0~3000）μmol/mol CH4: （0~10000）μmol/mol 浓度MPE：±2%（相对误差） | 测量烟气密度 |

c）被测对象：某电厂3号烟囱

G.1.2 在线检定依据：本规程。

G.1.3 检定方法：依据本规范中的布点方式及检定方法，对流量计进行在线检定，通过比较标准装置和流量计的示值，计算其流量示值误差。

## G.2 不确定度分析

G.2.1 测量模型

对于单次测量，流量计相对示值误差的测量模型如式(G.1)：

(G.1)

式中：

——被检流量计的示值误差；

——被检流量计示值，m3/h；

——标准装置示值，m3/h。

各输入量彼此独立不相关，合成标准不确定度可按式(G.2)计算得到：

(G.2)

G.2.2 灵敏系数

的灵敏系数见式(G.3)：

(G.3)

的灵敏系数见式(G.4)：

(G.4)

G.2.3 不确定度来源

经分析，测量不确定度主要来源有，标准装置的不确定度、流量计的测量重复性。标准装置的不确定度由两部分合成得到，由流速检定部分的不确定度和面积检定的不确定度组成。可按式(G.5)计算得到：

(G.5)

其中，

的灵敏系数见式(G.6)：

(G.6)

的灵敏系数见式(G.7)：

(G.7)

## G.3 检定结果不确定评定示例

G.3.1 检定条件

G.3.1.1 测量条件：介质为烟道内烟气，温度为55℃，湿度为13%，环境相对湿度为49%RH。

G.3.1.2 标准装置：平均轴向流速测量扩展不确定度为2%，k=2。面积测量中长度测量MPE为±0.001m，

G.3.2 不确定度分量评定

用检定后的烟道流量标准装置对某企业矩形烟道进行单工况在线检定。采用等分面积法测量截面进行逐点测量，获取各测量点的轴向流速、俯仰角和偏航角，在重复性条件下对测量截面进行5组逐点测量。标准装置在各测量点的测量数据如表G.2所示。

表G.2 标准装置测量数据表

| 第一组 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量点 | v (m/s) | 俯仰角 (°) | 偏航角 (°) | ρ (kg/m3) |
| 1 | 18.59 | 5.76 | 2.01 | 1.04 |
| 2 | 18.10 | -5.28 | 0.71 | 1.12 |
| 3 | 17.93 | -4.80 | 1.63 | 1.09 |
| 4 | 18.40 | -5.28 | -0.14 | 1.07 |
| 5 | 18.73 | -5.52 | 0.25 | 1.03 |
| 6 | 17.72 | -5.36 | -1.12 | 1.12 |
| 7 | 18.51 | 0.86 | 0.10 | 1.07 |
| 8 | 18.01 | -5.67 | 1.47 | 1.13 |
| 第二组 |  |  |  |  |
| 测量点 | v (m/s) | 俯仰角 (°) | 偏航角 (°) | ρ (kg/m3) |
| 1 | 17.78 | -0.53 | -1.94 | 1.12 |
| 2 | 18.55 | 4.03 | -1.07 | 1.04 |
| 3 | 18.25 | -4.69 | -1.81 | 1.05 |
| 4 | 18.35 | -4.33 | 2.81 | 1.08 |
| 5 | 18.22 | 3.45 | -0.92 | 1.07 |
| 6 | 18.39 | -0.50 | -0.73 | 1.04 |
| 7 | 17.88 | 0.38 | 0.39 | 1.11 |
| 8 | 18.17 | 1.04 | -0.16 | 1.10 |
| 第三组 |  |  |  |  |
| 测量点 | v (m/s) | 俯仰角 (°) | 偏航角 (°) | ρ (kg/m3) |
| 1 | 18.66 | -5.46 | 0.93 | 1.03 |
| 2 | 18.42 | -2.38 | 2.89 | 1.07 |
| 3 | 18.28 | -4.59 | 0.69 | 1.06 |
| 4 | 18.45 | -1.02 | -1.05 | 1.04 |
| 5 | 18.21 | -5.37 | 2.46 | 1.11 |
| 6 | 17.90 | 1.44 | 1.54 | 1.10 |
| 7 | 18.84 | 0.07 | 0.00 | 1.03 |
| 8 | 18.18 | -4.20 | 0.56 | 1.06 |

表G.3 管道直径测量值

| 序号 | 测量值（m） | 序号 | 测量值（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.48 | 6 | 8.51 |
| 2 | 8.51 | 7 | 8.48 |
| 3 | 8.46 | 8 | 8.55 |
| 4 | 8.52 | 9 | 8.48 |
| 5 | 8.53 | 10 | 8.52 |

表G.4 CEMS流量值（m3/h）（直径为8.5m）

| 对应测量点 | 第一组 | 第二组 | 第三组 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4002883.88 | 4014114.003 | 4034364.223 |
| 2 | 3942884.83 | 4038091.102 | 4023803.109 |
| 3 | 4032489.68 | 4055498.529 | 4042677.91 |
| 4 | 4046187.76 | 3968030.453 | 3998588.522 |
| 5 | 4027459.46 | 4073546.131 | 4030647.474 |
| 6 | 4026160.02 | 4155526.558 | 4079190.024 |
| 7 | 3995149.59 | 4141563.133 | 4027657.399 |
| 8 | 4016770.55 | 4058765.247 | 4036490.472 |

G.3.2.1被检流量计重复性所引入的标准不确定度分量

本示例中，流量计测量与标准装置同时间段进行同步测量，标准装置测3组，每组测8个不同测量点位置。所以流量计去也同步取8个时间段的平均值做为一组测量值。取3组平均值的标准偏差（采用极差法计算）做为流量计的不确定度分量，故标准不确定度分量为：

（m3/h)

G.3.2.2 标准装置示值标准不确定度分量

主要由流速和面积标准装置不确定度以及测量重复性两部分组成。

a）流速标准装置不确定度分量

1)根据标准装置检定证书，其扩展不确定度为2%，k=2，因此，标准不确定度速度分量为：

（m/s）

2）由测量重复性引入的标准不确定度

由表G.2测量数据计算（极差法）流速测量重复性引入的不确定分量：

（m/s）

3）流速标准装置不确定度分量

（m/s）

b）面积标准装置不确定度分量

1)根据标准装置检定证书，其长度的MPE为0.001m，按正态分布置信概率≥0.95时包含因子k=2，因此，标准不确定度面积分量为：

（m2）

2）由测量重复性引入的标准不确定度

由表G.3测量数据计算（标准偏差）面积测量重复性引入的不确定分量：

（m2）

3）流速标准装置不确定度分量

（m2）

c）标准装置示值标准不确定度分量

（m3/s)

换算成m3/h为（m3/h）

G.3.3 合成标准不确定度

G.3.3.1 标准不确定度一览表见表D.5。

表G.5 标准不确定度一览表

| 标准不确定度来源 | 符号 | 灵敏度系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 流量计示值 |  |  | 15353.16（m3/h） |
| 重复性 |  | — | 30706.32（m3/h） |
| 2 标准装置示值 |  |  | 38898.38（m3/h） |
| 1）标准装置流速示值 |  | A | 0.19（m/s） |
| a)标准装置流速不确定度分量 |  | — | 0.18（m/s） |
| b)标准装置流速测量重复性 |  | — | 0.046（m/s） |
| 2）标准装置面积示值 |  |  | 0.0085（m2） |
| 标准装置面积不确定度分量 |  | — | 0.026（m2） |
| 标准装置面积测量重复性 |  | — | 0.027（m2） |

G.3.3.2 合成标准不确定度

由表D.2、D.3、D.4可知Qsi为3726663.2m3/h，Qcemi为4036189.2m3/h，所以灵敏系数，，故

G.3.4 检定结果的扩展不确定度

取包含因子k=2，则流量计在线检定结果的扩展不确定度为：

- 附录H

检定证书/检定结果通知书内页格式（第2页）

证书编号 XXXXXX-XXXX

| 检定机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检定环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 | ℃ |  |  | 地 点 |  |  |  |
| 相对湿度 | % |  |  | 其 他 |  |  |  |
| 检定使用的计量（基）标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等 级/最大允许误差 |  |  | 计量（基）标准证书编号 | 有效期至 |
| 检定使用的标准器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 | 不确定度/准确度等 级/最大允许误差 |  |  | 计量（基）标准证书编号 | 有效期至 |

第X页    共X页