《工业观片灯校准规范》

(征求意见稿)

编制说明

- 任务来源

依据《广西壮族自治区市场监督管理局关于发布2023年度广西地方计量技术规范制修订计划的通告（2023年第22期）》的要求，由广西壮族自治区计量检测研究院负责《工业观片灯校准规范》的起草工作。

- 校准规范制定的必要性

工业观片灯被广泛应用无损检测领域，主要用于观察工业射线照相底片，以检测工业产品内部的缺陷等情况。如果观片灯观察屏的亮度不够，会影响评片的质量，造成误判或者漏判。我国国家标准GB/T 19802-2005/ISO 5580:1985《无损检测 工业射线照相观片灯 最低要求》规定了对于不同底片密度下，观片灯观察屏的最小亮度要求。然而长期以来，观片灯一直无法实现有效溯源，国家层面也一直没有出台针对该计量器具的国家计量技术规范。因此急需起草《观片灯》校准规范，全面合理、科学有效的评价此类产品的计量性能，满足无损检测领域的准确测量需求。

- 规范制定过程

2023年5月我院成立规范起草小组并开始前期调研工作。2023年7月开始根据不同厂家不同型号的工业观片灯进行规范适用性实验，初步确定各项计量技术指标。2024年11月基本确定各项指标并形成校准规范。

- 规范制定的主要技术依据及原则

（一）依据

本规范引用了下列文件：

JJG 211 亮度计

GB/T 19802—2005 无损检测 工业射线照相观片灯 最低要求

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1032《光学辐射计量名词术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范制定的基础性系列规范。

（二）原则

1. 架构

根据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范架构上包括范围、引用文件、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔、附录等几个部分。

- 计量特性确定原则

计量特性主要参考GB/T 19802-2005《无损检测 工业射线照相观片灯 最低要求》，结合仪器厂家说明书，确定了计量特性要求。

- 规范制定说明

- 范围

本规范适用于工业观片灯的校准。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 211 亮度计

GB/T 19802—2005 无损检测 工业射线照相观片灯 最低要求

凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本规范。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

- 概述

介绍了工业观片灯的用途、结构和工作原理以及常用光源类型。

- 计量特性要求

规定了以下计量特性

(1) 亮度

观察屏亮度的要求，取决于射线照相底片的密度。不同底片密度等级要求的最小屏亮度值见表1。

表1  不同底片密度等级要求的最小屏亮度值

| 底片密度 | 最小屏亮度值/(cd/m2) | 底片密度 | 最小屏亮度值/(cd/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 3 | 10 000 |
| 1.5 | 1000 | 3.5 | 30 000 |
| 2 | 3000 | 4 | 100 000 |
| 2.5 | 10 000 | 4.5 | 300 000 |

(2) 亮度均匀性

观察屏应能均匀地照亮，其均匀系数应大于0.5。

通过实验验证大部分仪器符合该要求。这些计量特性要求并非用于合格性判定，仅作为技术参考。

- 校准条件

5.1对校准的环境条件作了规定。5.2规定了测量标准及其他设备。

- 校准项目和校准方法

6.1给出了校准项目。

6.2给出了亮度、亮度均匀性的测量方法。

- 校准结果表达

校准结果的表达规定了校准结果应包含的信息

- 复校时间间隔

给出建议的校准时隔。

- 附录

本部分主要提供了校准记录格式，校准证书内页格式等。

- 实验报告

（1）实验目的

验证《工业观片灯校准规范》的适用性和可行性。

（2）实验地点

在广西计量院长度所实验室进行了实验。

（3）环境条件

实验中环境温度在(23~25)℃，相对湿度在(45~50)%。

（4）实验仪器与实验设计

在验证实验中主要对几组工业观片灯进行了验证实验。

（5）计量器具

主要采用亮度计进行实验。

（6）实验结果

试验报告结果表面大部分工业观片灯符合指标要求。

- 实验结论

通过实验验证，结果表明《工业观片灯校准规范》能够很好的评价和反映工业观片灯主要计量性能指标，可以有效评定工业观片灯的性能状况。

《工业观片灯校准规范》起草小组

2024年11月