广西地方校准规范

《工业观片灯校准规范》

试验报告

为了验证本规范确定的相关技术指标科学、合理、适用，所采取的试验方法具有较强的可操作性，起草单位选取了DLIGHT、苏州纳尔检测科技有限公司、深圳市中昌探伤器材有限公司、郑州德隆检测设备有限公司、KODIN 科电仪器等不同厂家生产的钻石分级灯校准项目进行试验。

计量校准过程中所使用的试验材料、设备、标准物质均符合本规范的要求试验方法以《钻石分级灯校准规范》为依据。试验数据及结果报告如下表格所示。

- 计量标准器具和试验设备

表1 计量标准器具的试验设备

| 名称 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亮度计 | (30~50000)lx | Urel=2.0%(k=2) | GXgd2023-03774 | 2024-10-08 |

- 试验环境条件和方法

环境条件：(23～25)℃，相对湿度(35～45)%

- 试验对象

表2 试验对象基本信息

| 试验序号 | 制造单位 | 型号规格 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | DLIGHT | DL-50G | 190855 |
| 2# | 苏州纳尔检测科技有限公司 | NR-3L | 3L6059 |
| 3# | 深圳市中昌探伤器材有限公司 | ZCX-VIEWER-626 | 626-24012165 |
| 4# | 郑州德隆检测设备有限公司 | DL-50G | 241585 |
| 5# | KODIN 科电仪器 | KODIN G2000A | GE230076 |

- 试验数据

表3 试验数据

| 试验序号 | 校准项目 | 计量特性要求 | 测量值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 亮度(cd/m2) | -- | 104100 |
|  | 亮度均匀性 | ＞0.5 | 0.7 |
| 2# | 亮度(cd/m2) | -- | 178400 |
|  | 亮度均匀性 | ＞0.5 |  |
| 3# | 亮度(cd/m2) | -- | 471100 |
|  | 亮度均匀性 | ＞0.5 |  |
| 4# | 亮度(cd/m2) | -- | 203800 |
|  | 亮度均匀性 | ＞0.5 |  |
| 5# | 亮度(cd/m2) | -- | 306500 |
|  | 亮度均匀性 | ＞0.5 |  |

- 试验结果

表6  不同底片密度等级要求的最小屏亮度值

| 底片密度 | 最小屏亮度值/(cd/m2) | 底片密度 | 最小屏亮度值/(cd/m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300 | 3 | 10 000 |
| 1.5 | 1000 | 3.5 | 30 000 |
| 2 | 3000 | 4 | 100 000 |
| 2.5 | 10 000 | 4.5 | 300 000 |

根据表5，亮度均匀性均符合要求；1#、2#、4#仪器能够看清1~4密度等级的底片；3#、5#仪器能看清1~4.5密度等级的底片.

- 试验结论

《工业观片灯校准规范》技术指标合理、试验方法正确,可操作性较强。