《钻石分级灯校准规范》

(征求意见稿)

编制说明

- 任务来源

依据《广西壮族自治区市场监督管理局关于发布2023年度广西地方计量技术规范制修订计划的通告（2023年第22期）》的要求，由广西壮族自治区计量检测研究院作为主要起草单位负责《钻石分级灯校准规范》的起草工作，深圳市计量质量检测研究院参与了起草。

- 校准规范制定的必要性

钻石分级灯被广泛应用钻石检测、评价中，它对照度、相关色温和显色指数等计量特性均有要求，光源的颜色会对钻石的颜色产生一定的影响。因此钻石颜色的评判需要在一定的光源条件下进行。使用统一的分级灯可消除由于光源的不同对颜色分级造成的影响，保证不同的实验室、不同的分级技术人员颜色分级结果的一致性和可比性。然而目前全国范围内尚无针对这类仪器的计量技术法规，因此制定本类仪器的校准方法是必要的。

- 规范制定过程

2023年6月我院成立规范起草小组并开始前期调研工作。2023年7月开始根据不同厂家不同型号的钻石分级灯进行规范适用性实验，初步确定各项计量技术指标。2024年11月基本确定各项指标并形成校准规范。

- 规范制定的主要技术依据及原则

（一）依据

本规范引用了下列文件：

JJG 245 光照度计

JJF 2100 色温表

GB/T 5702—2019 光源显色性评价方法

GB/T 18303—2018 钻石色级目视评价方法

GB/T 16554—2017 钻石分级

GB/T 34543—2017 黄色钻石分级

JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1032《光学辐射计量名词术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》共同构成支撑本规范制定的基础性系列规范。

（二）原则

1. 架构

根据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求，本规范架构上包括范围、引用文件、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔、附录等几个部分。

- 计量特性确定原则

计量特性主要参考GB/T 18303—2018《钻石色级目视评价方法》，结合仪器厂家说明书，确定了计量特性要求。

- 规范制定说明

- 范围

本规范适用于钻石分级灯的校准。

- 引用文件

本规范引用下列文件：

JJG 245 光照度计

JJF 2100 色温表

GB/T 5702—2019 光源显色性评价方法

GB/T 18303—2018 钻石色级目视评价方法

GB/T 16554—2017 钻石分级

GB/T 34543—2017 黄色钻石分级

凡是注明日期的引用文件，仅注明日期的版本适用于本规范。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

- 概述

介绍了钻石分级灯的用途和工作原理。

- 计量特性要求

规定了以下计量特性

(1) 照度：不低于1200 lx；

(2) 相关色温：5500 K~7200 K；

(3) 一般显色指数Ra：不低于75；

通过实验验证大部分仪器符合该要求。这些计量特性要求并非用于合格性判定，仅作为技术参考。

- 校准条件

5.1对校准的环境条件作了规定。5.2规定了测量标准及其他设备。

- 校准项目和校准方法

6.1给出了校准项目。

6.2给出了照度、相关色温、显色指数的测量方法。

- 校准结果表达

校准结果的表达规定了校准结果应包含的信息

- 复校时间间隔

给出建议的校准时隔。

- 附录

本部分主要提供了校准记录格式，校准证书内页格式等。

- 实验报告

（1）实验目的

验证《钻石分级灯校准规范》的适用性和可行性。

（2）实验地点

在广西计量院长度所实验室进行了实验。

（3）环境条件

实验中环境温度在(23~25)℃，相对湿度在(35~45)%。

（4）实验仪器与实验设计

在验证实验中主要对几组钻石分级灯进行了验证实验。

（5）计量器具

主要采用照度计、分光辐射照度计进行实验。

（6）实验结果

试验报告结果表面大部分钻石分级灯符合指标要求。

- 实验结论

通过实验验证，结果表明《钻石分级灯校准规范》能够很好的评价和反映钻石分级灯主要计量性能指标，可以有效评定钻石分级灯的性能状况。

《钻石分级灯校准规范》起草小组

2024年11月