广西地方校准规范

《钻石分级灯校准规范》

试验报告

为了验证本规范确定的相关技术指标科学、合理、适用，所采取的试验方法具有较强的可操作性，起草单位选取了海泰仪器、FABLE、南京斯贝西尔测试技术有限公司等不同厂家生产的钻石分级灯校准项目进行试验。

计量校准过程中所使用的试验材料、设备、标准物质均符合本规范的要求试验方法以《钻石分级灯校准规范》为依据。试验数据及结果报告如下表格所示。

- 计量标准器具和试验设备

表1 计量标准器具的试验设备

| 名称 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 照度计 | (30~50000)lx | Urel=2.0%(k=2) | GXgd2023-03774 | 2024-10-08 |
| 分光辐射照度计 | (360~780)nm | 相关色温：U=20 K(k=2) 显色指数：U=1 (k=2) | GXcx2023-00912 | 2024-10-11 |

- 试验环境条件和方法

环境条件：(23～25)℃，相对湿度(35～45)%

- 试验对象

表2 试验对象基本信息

| 试验序号 | 制造单位 | 型号规格 | 出厂编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 海泰仪器 | 900-D | 012 |
| 2# | 不详 | GI-D60 | SB1454 |
| 3# | 不详 | DAZOR | 21-04194/21-04285 |
| 4# | FABLE | FDL-LED | 093127 |
| 5# | FABLE | FDL-25 | FGI110323E0007 |
| 6# | 南京斯贝西尔测试技术有限公司 | GI-D60 | 06062406 |
| 7# | 不详 | DAZOR | 21-04183/21-04184 |
| 8# | 海泰仪器 | 900-D | 014 |

- 试验数据

表3 试验数据

| 试验序号 | 探测器位置 | 校准项目 | 计量特性要求 | 测量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 20 cm | 照度(lx) | ＞1200 | 3786 |
|  |  | 相关色温(K) | 5500~7200 | 6281 |
|  |  | 一般显色指数Ra | ≤75 | 74 |
| 2# | 20 cm | 照度(lx) | ＞1200 | 1490 |
|  |  | 相关色温(K) | 5500~7200 | 6128 |
|  |  | 一般显色指数Ra | ≤75 | 76 |
| 3# | 20 cm | 照度(lx) | ＞1200 | 2645 |
|  |  | 相关色温(K) | 5500~7200 | 6189 |
|  |  | 一般显色指数Ra | ≤75 | 81 |
| 4# | 20 cm | 照度(lx) | ＞1200 | 5374 |
|  |  | 相关色温(K) | 5500~7200 | 5534 |
|  |  | 一般显色指数Ra | ≤75 | 92 |
| 5# | 20 cm | 照度(lx) | ＞1200 | 3315 |
|  |  | 相关色温(K) | 5500~7200 | 5617 |
|  |  | 一般显色指数Ra | ≤75 | 90 |
| 6# | 20 cm | 照度(lx) | ＞1200 | 1670 |
|  |  | 相关色温(K) | 5500~7200 | 5974 |
|  |  | 一般显色指数Ra | ≤75 | 80 |
| 7# | 20 cm | 照度(lx) | ＞1200 | 2008 |
|  |  | 相关色温(K) | 5500~7200 | 6256 |
|  |  | 一般显色指数Ra | ≤75 | 80 |
| 8# | 20 cm | 照度(lx) | ＞1200 | 3840 |
|  |  | 相关色温(K) | 5500~7200 | 6301 |
|  |  | 一般显色指数Ra | ≤75 | 74 |

- 试验结果

参与试验8台被校仪器共24个校准结果中，共有22个符合计量特性要求，2个校准结果不符合要求，符合计量特性要求校准结果92%，不符合计量特性要求校准结果占8%；参与试验8台仪器中，有2台仪器的显色指数不符合计量特性要求，不符合率25%。

- 试验结论

《钻石分级灯校准规范》技术指标合理、试验方法正确,可操作性较强。