称重容罐

试验报告

# 1. 试验目的

在规程中规定的校准条件下，按规定的校准项目和方法对称重容罐的计量性能和外观及功能性进行检测，通过对试验数据的分析计算，验证规程中相关技术参数的合理性。

# 2. 试验项目

试验项目包括：示值误差和重复性。

# 3. 试验条件及环境要求

温度：（10～40）℃

相对湿度：不大于80%

大气压：（86～106）kPa

4. 试验地点

根据设备使用地点，在不同的客户现场。

# 5. 试验设备

试验用计量标准器及主要技术指标见表1

表1 试验用设备一览表

| 标准器名称 | 编号 | 型号规格 | 测量范围 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1等级砝码 | 020 | 10mg～500g | (0～1111)g | M1等级 |
| M1等级砝码 | 021 | 10mg～500g | (0～1111)g | M1等级 |
| M1等级砝码 | 023 | 10mg～500g | (0～1111)g | M1等级 |
| M1等级砝码 | 001 | 50g～2kg | (0～10.7)kg | M1等级 |
| M1等级砝码 | 002 | 50g～2kg | (0～10.7)kg | M1等级 |
| M1等级砝码 | 003 | 50g～2kg | (0～10.7)kg | M1等级 |
| M1等级砝码 | 01~06 | 5kg | (0～30)kg | M1等级 |
| M1等级砝码 | 01~04 | 10kg | (0～40)kg | M1等级 |
| M1等级砝码 | 20051228 | 20kg | (0～10)t | M1等级 |
| M1等级砝码 | 20051227 | 1t | (0～38)t | M1等级 |

# 6. 试验数据

# 选择一台典型的计量器具进行试验数据验证。

计量器具名称：3立方调油罐（D605）

试验依据：JJG（桂）XX——XXXX《称重容罐校准规程》（征求意见稿）。

计量器具型号：3立方  编号：D605

制造厂：梅特勒-托利多（常州）测量技术有限公司

验证地点：司能石油化工有限公司

试验结果见表2：

表2 试验数据

| 试验项目 | 验证条件 | 验证结果 |
| --- | --- | --- |
| 通用技术要求 | 外观、功能 | 符合 □不符合（ ） |
| 称重示值误差 | 600kg | +5kg |
|  |  | +5kg |
|  |  | +5kg |
|  | 1200kg | +10kg |
|  |  | +5kg |
|  |  | +10kg |
|  | 2400kg | +15kg |
|  |  | +15kg |
|  |  | +10kg |
| 重复性 | 1200kg | +10kg |
|  |  | +10kg |
|  |  | +10kg |

结论：满足规程规定的计量性能和通用技术要求

# 7. 试验结果综述

验证性试验结果表明：依据该规程规定的校准条件和方法对称重容罐进行校准，得到的统计数据满足计量性能和外观及功能性要求，规程规定的校准条件和方法具备可操作性，设定的技术指标合理有效。与相关标准比较，本规程更加细致完善，完全适用于称重容罐的计量校准。