广西壮族自治区地方计量技术规范

JJF（桂）XXXX－XXXX

液化气灌装秤校准规范

Calibration Specification for

Automatic  Liquefied  Gas  Filling  Instrument

（征求意见稿）

2024—XX—XX发布                            2024—XX—XX实施

广西壮族自治区市场监督管理局发 布

JJF（桂）XXXX—XXXX

液化气灌装秤校准规范

Calibration Specification for

Automatic  Liquefied  Gas  Filling  Instrument

归口单位：广西壮族自治区省市场监督管理局

主要起草单位：柳州市计量技术测试研究所

本规范由柳州市计量技术测试研究所负责解释

本规范主要起草人：

邓李斌（柳州市计量技术测试研究所）

姚淋栊（桂平市公共检验检测中心）

罗若梅（柳州职业技术学院）

鱼沉鱼（柳州市计量技术测试研究所）

参加起草人：

龙  锋（柳州市计量技术测试研究所）

黄龙飞（柳州市计量技术测试研究所）

目录

引 言 ......................................................................................................................Ⅱ

1 范围 ....................................................................................................................1

2 引用文件 ............................................................................................................1

3 术语与定义 ........................................................................................................1

3.1 液化气灌装秤 .....................................................................................1

3.2 称量单元 .........................................................................................................1

3.3 承载器 .............................................................................................................1

3.4 灌装装置 .........................................................................................................2

3.5 控制装置 .........................................................................................................2

3.6 预设值 .............................................................................................................2

3.7 充装量设定装置 .............................................................................................2

3.8 最小秤量 .........................................................................................................2

3.9 最大秤量 .........................................................................................................2

4 概述 ....................................................................................................................2

5 计量性能 ............................................................................................................2

5.1 准确度等级 .....................................................................................................2

5.2 分度值 .............................................................................................................2

5.3 计量单位 .........................................................................................................3

5.4 灌装偏差 .........................................................................................................3

5.5 误差极限 .........................................................................................................3

5.6 静态性能...........................................................................................................3

6 校准条件 ............................................................................................................3

6.1 环境条件 .........................................................................................................4

6.2 校准设备 .........................................................................................................4

7 校准项目和校准方法 ........................................................................................4

7.1校准前准备 ......................................................................................................4

7.2 置零和零点跟踪装置检查 .............................................................................4

7.3 调整 .................................................................................................................4

7.4 集成控制衡器 .................................................................................................4

7.5 灌装试验 .........................................................................................................6

8 校准结果表达 .....................................................................................................6

8.1 校准结果处理 ..................................................................................................6

8.2 校准结果的测量不确定度 ..............................................................................6

9 复校时间间隔 .....................................................................................................6

附录A ......................................................................................................................8

附录B .....................................................................................................................11

附录C .....................................................................................................................12

引 言

本规范依据 JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》的要求编写。校准方法及计量特性等主要参考了国家强制性标准GB17267-1998《液化石油气充装站安全技术条件》。

本规范依据 JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》给出了灌装偏差校准结果的测量不确定度评定示例。

本规范为首次发布。

# 液化气灌装秤校准规范

1范围

本规范适用于对液化石油气、丙烷等液化气体介质进行自动灌装的秤的校准

2 引用文件

本规范引用下列文件：

GB/T27738 重力式自动装料衡器

JF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJG539 数字指示秤

JJG564 重力式自动装料衡器

JJF 1181 衡器计量名词术语及定义

DB32/T 3976-2021《液化气体自动灌装衡器通用技术规范》.

GB17267-1998《液化石油气充装站安全技术条件》

凡是注明日期的引用文件，仅标注日期的版本适用于本规范；凡是不注明日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 术语与定义

JF 1181 衡器计量名词术语及定义界定的下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了JF 1181中的某些术语和定义(列出时，在词条后表明JF 1181的相应条款)，并增加了仅适用于本规范的专用术语。

3.1 液化气灌装秤 automatic liquefied gas filling instrument

将液化气体自动装入容器的秤。主要由与称重单元相关联的自动充灌装置以及相应的控制和显示装置组成(在本规范中简称“自动灌装秤”)。

3.2 称量单元 weighing unit [JJF 1181，5.3.1]

提供被称载荷的称量信息的装置。

3.3 承载器 load receptor [JJF1181,5.1]

用于承受载荷的部件。

3.4 灌装装置 feeding device

向称重单元提供灌装液化气体的装置，该装置可以有一级或多级工作方式。

3.5 控制装置 control device

控制液化气充装过程操作的装置，可以是配有软件功能的装置。

3.6 预设值 preset value

为规定液化气体充装量的标称值，由操作人员借助充装量设定装置预设的、以质量单位表示的值。

3.7 充装量设定装置fill setting device

允许设定充装预设值的装置。

3.8 最小秤量(Min) minimum capacity (Min)

在自动灌装秤的承载器上可以称量的最小量值，包括瓶气本身的质量和附加的灌装装置的质量。

3.9 最大秤量(Max)maximum capacity (Max)

在自动灌装秤的承载器上可以称量的最大量值，包括瓶气本身的质量和附加的灌装装置的质量。

4 概述

自动灌装秤是一种自动衡器。

结构：由控制阀门、称重传感器、承载器以及控制与显示装置等主要部分组成。

原理：自动灌装秤按预设值进行灌装，仪表动态监测计算灌装量，达到预设值时自动停止灌装。

用途：用于对液化石油气、丙烷等液化气体介质进行定量灌装。

5 计量性能

5.1 准确度等级

自动灌装秤的准确度等级划分为2个等级，用符号表示为：1，2。

5.2 分度值

自动灌装秤的分度值（d）以含质量单位的下列数字之一表示，1×10k、2×10k、5×10k（k为正整数、负整数或零)。

5.3 计量单位

自动灌装秤使用的质量单位有：

——克(g)

—— 千克(kg)

5.4 灌装偏差

按预先设定的程序充装，自动灌装后瓶气总重与设定值的偏差。

5.5 误差极限

自动灌装秤每次灌装后的瓶气总重与预设值的最大偏差见表1。

表1自动灌装的最大偏差

| 准确度等级 | 最大偏差（%） | 分度数n |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.50% | n>200 |
| 2 | 1.0% | n>100 |

5.6 静态性能

5.6.1 最大允许误差

控制衡器的最大允许误差应符合表2的规定。

表2 控制衡器的最大允许误差(MPE)

| 载荷m以分度值d表示 | 最大允许误为MPE |
| --- | --- |
| 0≤m≤500 | ±0.5d |
| 500＜m≤2000 | 土1.0d |
| 2000<m≤10000 | ±1.5d |

5.6.2 重复性

同一载荷在秤上多次称量结果之间的差值。

5.6.3 置零准确度及除皮准确度

置零或除皮后的零点误差。

6 校准条件

6.1 环境条件

6.1.1环境温度：校准应在环境温度稳定的条件下进行，一般为-10℃～40°℃，且温度变化率不超过5℃/h。

6.1.2 供电电源：按照制造厂商技术说明书中规定的供电方式接通被校准灌装秤的电源。

6.2 校准设备

6.2.1控制衡器：若控制衡器是与自动灌装秤相分离的单独衡器，即为分离式控制衡器；若自动灌装秤自身作为控制衡器，即为集成式控制衡器。应保证控制衡器所确定的试验载荷的误差或瓶气重量的误差不大于表1最大偏差值的1/3.

6.22 标准砝码：校准过程中使用的标准砝码，其误差应不大于表2中规定的最大允许误差的1/3.

7 校准项目和校准方法

7.1 校准前准备

7.1.1 预热

若适用，校准前应对自动灌装秤通电预热，预热时间不少于产品的规定。

7.1.2 预加载

开始校准之前，应使用砝码将自动灌装秤预先加载到最大秤量。

7.2 置零和零点跟踪装置检查

校准期间可以关闭置零或零点跟踪功能，或在校准开始时用10d砝码予以摆脱。对于某些校准项目，置零与零点跟踪功能是否运行，应在校准报告中具体写明。

7.3 调整

所有的调整只允许在开始校准前进行。

7.4 集成控制衡器

7.4.1 示值化整误差的消除

如果灌装衡器带有一个能够显示较小分度值（不大于0.2d)的数字指示装置或功能，则该装置可用于确定称量误差。如使用该装置，应在校准报告中予以说明。

7.4.1.1 确定示值化整前误差

对于分度值为d的控制衡器，可以采用在分度值之间插入闪变点的方法，确定控制衡器在化整前的示值。

对于控制衡器上某一确定的载荷L，其示值为I。逐一加放0.1d的附加砝码，直至示值明显地增加了一个，变成（I+d)。所加的附加砝码为ΔL，化整前的示值为P，则P由下列公式给出：

P=I+0.5d-ΔL                                                 (7.1)

化整前的误差为：

E=P-L=I+0.5d-ΔL- L                                         (7.2)

示例：一台d=20g的控制衡器，加放30kg的载荷，示值为30000g.逐一加放 2g的砝码，示值由30000g变为30020g时，附加砝码为6g，代入上述公式得：

P=(30000+10-6)g=30004g

因此，化整前的实际示值为30004g，化整前的示值误差为：

E=(30004-30000)g=+4g

7.4.1.2 零点误差的修正

用7.4.1中的方法来计算零载荷的误差E0。

用7.4.1中的方法来计算载荷为L的误差E。

化整前的修正误差Ec为：

Ec=E-E0                                                   (7.3)

示例：如果对于7.4.1中的例子，零载荷的误差为：

E0 =+2g

修正误差为：

E=+4-(+2)=2g

7.4.2 置零准确度

当承载器空载时，使自动灌装秤置零，向承载器上加小砝码，以确定从零点到零点之上一个分度值的变化所需的附加小砝码值，按照7.4.1的方法计算零点误差。

7.4.3 除皮准确度

当承载器上有载荷时，使用除皮装置将自动灌装秤置零，向承载器上加小砝码，以确定从零点到零点之上一个分度值的变化所需的附加小砝码值，按照7.4.1 的方法计算零点误差。

7.4.4 集成控制器的静态称量误差

集成校准法，应在灌装试验前按以下方法确定装料衡器的静态称量性

静态称量校准的秤量点应包括灌装待定的所有校准点。

从零点起逐步施加校准载荷至各秤量点，并逆顺序卸下校准载荷至零点。

注意，加、卸载荷时应分别逐渐地递增或递减。

若分度值d过大，应采用7.4.1.1的方法确定每个秤量点的误差。

所有秤量点的静态称量误差应符合本规程表示的规定。

7.4.5 重复性测试

用1/2Max的载荷在承载器上进行3次称量。每次称量前应将人体秤示值调至零点位置。

按照公式（7.4）计算重复性。

R=Imax−Imin	（7.4）

式中：R——重复性，kg或g；

Imax——三次称量示值的最大值，kg或g；

Imin——三次称量示值的最小值，kg或g。

7.5 灌装试验

7.5.1 在液化气体实际充装条件下，采用常用规格的液化气钢瓶，按用户实际使用充装量进行灌装，在最大灌装速度下灌装不少于10次。

7.5.2 按预先设定的充装量进行灌装操作，充装至设定量时自动停止灌装。

7.5.3 利用控制衡器称量每次灌装后的瓶气总重，示值稳定后读数。

7.5.4 计算每次灌装的气体总重与预设值的偏差。

注：进行灌装试验时，应按实际压力和管路连接进行。

8 校准结果表达

8.1 校准结果处理

经校准后的自动灌装秤应签发校准证书，校准证书应符合JJF 1071-2010中5.12的要求，并给出各校准项目名称和测量结果以及扩展不确定度。校准原始记录参考格式见附录A，校准证书结果页参考格式见附录B。

8.2 校准结果的测量不确定度

自动灌装秤校准结果的不确定度按 JJF 1059.1—2012 的要求评定，评定示例见附录C。

9复校时间间隔

复校时间间隔的长短由自动灌装秤的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定，建议复效时间间隔不超过1年。依据实际情况可缩短建议复校时间间隔。

附录A

| 委托方 |  |  |  |  | 委托方地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |
| 测量范围 |  |  |  |  | 准确度等级 |  |  |  |
| 最小秤量 |  |  |  |  | 最大秤量 |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  | 出厂编号 |  | 分度值 |  |
| 环境温度 |  |  | 相对湿度 |  | 校准地点 |  | 校准依据 |  |
| 主要 标准 器具 | 名称 |  | 测量范围 |  | 准确度等级/最大允许误差/不确定度 |  | 编号 | 有效期至 |
| 校准人员 |  |  |  |  | 核验员 |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准原始记录（参考）格式

证书（记录）号：

校准项目及校准结果

集成式控制衡器的静态称量：（如适用)

置零准确度：                                     计量单位：

| 载荷L | 示值I | 附加砝码 ΔL | 误差 E |
| --- | --- | --- | --- |

除皮准确度：                                        计量单位：

| 载荷L | 示值I | 附加砝码 ΔL | 误差 E |
| --- | --- | --- | --- |

示值误差    零点跟踪：口运行 口不运行  口超出工作范围     计量单位：

| 载荷 L | 示值I |  | 附加载荷△L |  | 误差E |  | 修正误差Ec |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ |
| * |  |  |  |  | * | * |  |  |

重复性：零点跟踪：口运行 口不运行  口超出工作范围     计量单位：

| 次数 | 载荷L | 示值I | 附加砝码 ΔL | 误差E | 重复性 Imax−Imin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

灌装试验       预设值=                                  计量单位：

| 序号 | 控制衡器示值 | 附加砝码 | 装料质量 | 偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 序号 | 控制衡器示值 | 附加砝码 | 装料质量 | 偏差 |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |

灌装试验结果的不确定度                                  计量单位：

| 灌装值 | 扩展不确定度(U)(k= ) |
| --- | --- |

附录B

校准证书结果页（参考）格式

| 校准项目 |  |  | 校准结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 静态称量 | 置零准确度 |  |  |
|  | 除皮准确度 |  |  |
|  | 载荷 |  |  |
| 重复性 |  |  |  |
| 灌装试验 |  |  |  |
| 测量结果不确度(U)(k= ) (灌装试验） |  |  |  |

附录C

液化气灌装秤不确定度评定示例

C.1液化气灌装秤测量结果不确定度评定

C.1.1 测量方法

将被校液化气灌装秤（Max＝120kg，d=100g）按生产厂技术要求进行预热。随后采用规格为 LPG15 的液化石油气钢瓶，以 14.5kg 作为灌装预设值进行灌装，在最大灌装速度下灌装次数20次，灌装后的钢瓶放到经检定合格的控制衡器（Max＝100kg,e＝20g）上再次进行称量，确定灌装气体的实际质量。实际质量与灌装预设值相减，得出液化气灌装秤的灌装偏差。

C.1.2 测量模型

灌装误差可由公式(C.1.1)给出：

E=m-P                              (C.1.1)

式中：

E——每次灌装与灌装预设值的偏差，kg；

m——液化气灌装秤实际灌装质量，kg；

P——灌装预设值，kg。

C.1.3合成标准不确定度

由于灌装预设值P是确定值，其不确定度为0.由式(C.1.1)可得E的合成标准不确定度为

uc(E)=u(m)                          (C.1.2)

其中：u(m)表示实际灌装质量m 的标准不确定度。

C.1.4 不确定度来源

不确定度u(m)主要源于每次自动灌装实际质量的重复性引入的不确定度分量

u1(m)和控制衡器引入的不确定度分量u2(m)，可以认为两者互不相关，从而有

u(m)=u12(m)+u22(m)                  (C.1.3)

C.1.5 标准不确定度分量计算

C.1.5.1 自动灌装实际质量的重复性引入的标准不确定度分量u1(m)的评定

重复性引入的标准不确定度分量u1(m)由重复性实验统计获得的标准不确定度值u1a(m)与液化气灌装秤有限分辨力引入的不确定度值u1b(m)，按可靠原则合理取大，即

u1(m)=max{u1a(m)，u1b(m)}              （C.1.4）

C.1.5.1.1 由重复性实验统计获得的标准不确定度值u1a(m)

采用A类评定方法，在重复性条件下，采用规格为LPG15的液化石油气钢瓶，以

14.5kg 作为灌装预设值进行灌装，在最大灌装速度下灌装次数20 次，灌装后的钢瓶放到控制衡器（Max＝100kg，e＝20g）上再次进行称量，得到一组测量值：14.54kg、14.54kg、

14.52kg、14.52kg、14.52kg、14.52kg、14.54kg、14.56kg、14.54kg、14.56kg、14.56kg、14.56kg、14.54kg、14.56kg、14.54kg、14.56kg、14.54kg、14.54kg、14.54kg、14.58kg.

服从正态分布，则单次测量结果的实验标准差：

s(mi)＝ i=1n(mi−m)2n−1   ≈　0.017kg             (C.1.5)

由于实际应用关注的是单次灌装偏差，所以

u1a(m)＝s(mi)＝0.017kg                  (C.1.6)

C.1.5.1.2 液化气灌装秤分辨力引入的不确定度分量u1b(m)

液化气灌装秤最小分辨力为100g，区间半宽a＝50g，按均匀分布，包含因子取k＝3，由此引起的标准不确定度为：

u1b(m)＝ 0.053  ≈ 0.029kg                     (C.1.7)

由式(C.1.4)、式(C.1.6)及式(C.1.7)可得

u1(m)=max{0.017，0.029 } ＝ 0.029 kg               (C.1.8)

C.1.5.2 控制衡器引入的不确定度分量u2(m) 的评定

控制衡器在 14.5kg 这个秤量点的最大允许误差为±20g，按均匀分布，包含因子取k＝3，由此引起的标准不确定度为

u2(m)＝ 0.023  ≈ 0.012kg                 (C.1.9)

C.1.6标准不确定度一览表

标准不确定度一览表见表 C.1.1。

表C.1.1液化气灌装秤动态测量结果不确定度一览表

| 不确定度来源 | u | 标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| 实际灌装重复性/分辨力 | u1(m) | 0.029kg |
| 控制衡器 | u2(m) | 0.012kg |

C.1.7合成标准不确定度uc(E)

由式(C.1.2)、式(C.1.3)及表C.1.1，可得

uc(E) ＝ 0.0292+0.0122  ≈　0.031kg　　　　　　(C.1.10)

C.1.8扩展不确定度 U

取k=2，则

U ＝ kuc(E) ＝ 0.07 kg                         (C.1.11)