# 广 西 地 方 计 量 技 术 规 范

JJF(桂)XX—202X

傅立叶红外气体分析仪

校准规范

Calibration Specification for Fourier  Infrared Gas Analyzers

（征求意见稿）

202X-XX-XX 发布

202X-XX-XX 实施

广西壮族自治区市场监督管理局 发 布

JJF（桂） XX-202X

傅立叶红外气体分析仪

JJF(桂) XX-202X

校准规范

Calibration Specification for

Fourier  Infrared Gas Analyzers

归口单位： 广西壮族自治区市场监督管理局

主要起草单位：  广西壮族自治区计量检测研究院

本规范由广西壮族自治区计量检测研究院负责解释

JJF（桂） XX-202X

本规范主要起草人：

磨昕玥 （广西壮族自治区计量检测研究院）

朱涵岩 （广西壮族自治区计量检测研究院）

何源 （广西壮族自治区计量检测研究院）

何日梅 （广西壮族自治区计量检测研究院）

参加起草人：

张文学 （广西壮族自治区计量检测研究院）

李永军  （北京乐氏联创科技有限公司）

目   录

引  言	2

1     范围	3

2     概述	3

3     计量性能要求	3

3.1         示值误差 	3

3.2         重复性 	3

3.3         响应时间 	3

3.4          漂移 	3

4     校准条件	3

4.1         环境条件 	3

4.2         校准用计量器具及配套设备 	4

5     校准项目和校准方法	4

5.1         示值误差 	4

5.2         重复性 	5

5.3         响应时间 	6

5.4         漂移 	6

6     校准结果表达	6

7     复校时间间隔	7

附录 A 校准原始记录格式（供参考）	8

附录 B 校准证书内页格式（供参考）	10

附录 C 校准结果不确定度评定示例	11

引   言

本规范参考了 JJG 968-2002《烟气分析仪》、 HJ 1011-2018《环境空气和废 气 挥发性有机物组分便携式傅里叶红外监测仪技术要求及检测方法》和 HJ 1240-2021《固定污染源废气 气态污染物（SO2 、NO 、NO2 、CO 、CO2 ）的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》的相关内容，依据 JJF  1071-2010《国家计量校 准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和 JJF 1059.1-2012《测

量不确定度评定与表示》的规定而制定。

本规范为首次发布。

傅立叶红外气体分析仪校准规范

1     范围

本规范适用于污染源废气监测用傅立叶红外气体分析仪的校准。

2     概述

傅立叶红外气体分析仪（下文简称“仪器”） 主要用于污染源废气中的气态污染物浓度的测定。仪器利用波长连续的红外光照射被测物质的分子，与分子固有振动频率相同的红外光被吸收，得到以波数为横坐标、吸光度为纵坐标的被测物质的红外吸收光谱。不同物质对红外光的特征吸收峰的波数不同，吸收峰强度与其浓度遵循朗伯-比尔（Lambert-Beer）定律，从而实现对被测物质的定性和定量检测。仪器一般由样品采集和传输单元、样品预处理单元、分析单元、数据采集和处理单元、辅助设备等组成。

3     计量性能要求

3.1  示值误差

±3 μmol/mol 或±5%（满足其一即可）。

3.2  重复性

≤2%。

3.3  响应时间

≤120 s。

3.4  漂移

零点漂移：不超过±3%FS/1h；

量程漂移：不超过±3%FS/1h。

4     校准条件

4.1  环境条件

4.1.1  环境温度：（5～40） ℃。

4.1.2  相对湿度： ≤85%。

4.1.3  大气压力：（86～106）kPa。

4.1.4  供电电源：（220±22）V，（50±0.5）Hz。

4.1.5  其它：周围无明显影响校准系统正常工作的机械振动、电磁干扰。

4.2  校准用计量器具及配套设备

4.2.1  标准物质

国家有证气体标准物质，其相对扩展不确定度应不大于 3%（k=2）。当采用气体稀释装

置时，稀释后的气体标准物质的相对扩展不确定度应满足上述要求。

4.2.2  零点气体

采用纯度不小于 99.999%的高纯氮气或合成空气（其中组成合成空气的氮气与氧气纯度

均应不小于 99.999%）。

4.2.3  电子秒表

分度值 0.01 s。

4.2.4  减压阀和气体管路

应使用不与气体标准物质反应且无吸附的材质，如不锈钢阀和聚四氟乙烯管路。

5     校准项目和校准方法

按照仪器说明书要求对仪器进行预热，仪器运行稳定后，按图 1 所示连接气路。仪器满 量程为实际使用时的量程。 校准时气体标准物质的流量和浓度点参照仪器说明书。通入零点 气体，待读数稳定后，检查仪器零点；再按照相同条件通入高浓度气体标准物质进行量程校

准，待读数稳定后，调整仪器的示值与气体标准物质浓度值一致。

图 1  傅立叶红外气体分析仪校准示意图

# 5.1  示值误差

分别通入浓度约为满量程 20% 、50% 、80%的气体标准物质，记录仪器稳定示值。同一

浓度点重复测量 3 次， 取平均值C  。按公式（1）计算仪器各校准点的相对示值误差或绝对

示值误差。

Δ C  =

C -  Cx

Cx

100%

（1）

式中：

Δ C  ——  示值误差；

C ——  仪器示值的算术平均值；

C x  ——  通入仪器气体标准物质的浓度值。

# 5.2  重复性

校准零点后，通入浓度约为满量程 80%的气体标准物质，记录仪器稳定示值C i   。撤去气 体标准物质， 然后通入零点气体使仪器示值回零，再通入上述浓度的气体标准物质，重复测

量 6 次。重复性以单次测量的相对标准偏差来表示。 按公式（2）计算重复性。

Sr=i=1n(Ci−C)2n−1                                  （2）

式中：

Sr  —  相对标准偏差；

C — 6 次仪器示值的算术平均值；

C i  —  仪器示值；

n —  测量次数，n  = 6 。

# 5.3  响应时间

校准零点后，通入浓度约为满量程 80%的气体标准物质，记录仪器稳定初值，然后通入 零点气体，让仪器回到零点。再通入上述气体标准物质，同时启动秒表，待示值升至上述稳 定初值的 90%时，停止秒表，记下秒表显示的时间。按上述操作方法重复测量 3 次， 3 次测

量结果的算术平均值为仪器的响应时间。

5.4  漂移

校准零点后，记录仪器稳定零点初值CZ0   ，然后通入浓度约为满量程 80%的气体标准物质，记录仪器稳定示值CS0    。让仪器连续运行 1h，每间隔 15min 通入零点气体读取仪器稳定示值CZi   ，再通入上述气体标准物质读取仪器稳定示值CSi     。按公式（3）计算零点漂移，取绝对值最大的 Δ Zi   ，为仪器的零点漂移。

∆Zi=CZi−CZ0R×100%FS                                                (3)

按式（4）计算量程漂移，取绝对值最大的 Δ Si   作为仪器的量程漂移。

∆Si=(CSi−CZi)−(CS0−CZ0)R×100%FS                                            (4)

式中：

R—  仪器的测量上限。

6     校准结果表达

校准结果应反映在校准证书或校准报告上，校准证书或报告至少包括以下信息：

a)    标题， 如“校准证书”或“校准报告”；

b)    实验室名称和地址；

c)    进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)   证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)    送校单位的名称和地址；

f)    被校对象的描述和明确标识；

g)   进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接受

日期；

h)   如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对抽样程序进行说明；

i)    对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及编号；

j)    本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)   校准环境的描述；

l)    校准结果及测量不确定度的说明；

m)  对校准规范的偏离的说明；

n)   校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识以及签发日期；

o)   校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)   未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

7     复校时间间隔

建议傅立叶红外气体分析仪复校时间间隔为 1 年。使用单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔

附录 A

校准原始记录(参考)格式

委托单号                               证书编号

送检单位                               校准地点

仪器名称                            __仪器型号

制造厂商                               出厂编号

1.    环境条件：

温度          ℃   湿度             %RH        大气压          hPa    其他

2.    校准使用的主要计量器具

| 标准器名称 | 编号 | 测量范围 | 准确度等级/最大 允许误差/测量不 确定度 | 证书编号/溯源单位 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.    示值误差

| 气体标准物质 名称、浓度 | 仪器示值 |  |  |  | 示值误差 Δ C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |

4.    重复性

| 气体标准物质 名称、浓度 | 仪器示值 |  |  |  |  |  | 相对标准偏差 S r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

5.     响应时间

| 气体标准物质名 称、浓度 | 响应时间（s） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |

6.     漂移

| 时间 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零点值 |  |  |  |  |  |
| 量程值 |  |  |  |  |  |
| 零点漂移 Δ Zi |  |  | 量程漂移 Δ Si |  |  |

本次示值误差校准结果的不确定度：

__________________________

校准员                核验员                  校准日期：        年       月       日

附录 B

校准证书（内页）参考格式

| 校准项目 | 校准结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 示值误差 | 标准值 | 显示值 | 示值误差 |
| 重复性 |  |  |  |
| 响应时间 |  |  |  |
| 零点漂移 |  |  |  |
| 量程漂移 |  |  |  |

本次示值误差校准结果的不确定度：

附录 C

相对示值误差校准结果的不确定度评定示例

C. 1  概述

C. 1.1  校准方法： 按照本校准规范对分析仪进行校准。

C. 1.2  环境条件：温度（10~35）℃；相对湿度：≤85%RH。

C. 1.3  测量标准：GBW（E）061324 氮中二氧化氮气体标准物质，相对扩展不确定度为 Urel=2%（k＝2）

C. 1.4  被校分析仪：便携式傅立叶红外气体分析仪。测量范围：NO2，（0～500）μmol/mol。

C.2  测量模型

示值误差测量模型：

∆C=C−CsCs×100%

（C. 1）

式中：

Δ C  ——  相对示值误差；

C ——  仪器示值的算术平均值；

C s  ——  通入仪器气体标准物质的浓度值。

C.3  不确定度来源

影响示值测量不确定度的因素有：

——气体标准物质的定值不确定度；

——测量重复性引入的不确定度， 包括：环境条件、人员操作和被校分析仪的变动性等

各种随机因素。

C.4  标准不确定度评定

C.4. 1  气体标准物质的定值不确定度引入的相对标准不确定度u rel  (Cs  ) 的评定

采用的二氧化氮气体标准物质，相对扩展不确定度为 2％，包含因子 k＝2。则气体标准

物质的定值不确定度引入的相对标准不确定度u rel (Cs ) 为：

（C.2）

u rel ( C s  ) =  =  = 1 %

C.4.2  测量重复性引入的相对标准不确定度u rel  ( C )  的评定

仪器依次通入浓度为 100 μmol/mol 、200 μmol/mol 、400 μmol/mol 的氮中二氧化

氮气体标准物质，重复测量 10 次。具体测量结果见表 C.1。

表 C. 1  各校准点测量结果

| 气体标准物 质浓度值 μmol/mol | 分析仪示值(μmol/mol) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 100 | 101 | 100 | 99 | 98 | 97 | 102 | 102 | 102 | 101 | 102 |
| 200 | 203 | 204 | 206 | 201 | 205 | 200 | 199 | 204 | 203 | 205 |
| 400 | 405 | 415 | 407 | 417 | 403 | 409 | 416 | 410 | 416 | 409 |

各校准点分别按式（C.3）计算相对标准偏差Sr  ，各校准点相应的相对标准不确定度u rel (C )

按式（C.4）计算。

Sr=i=110(Ci−C)2n−1

（(C.3）

u rel (C )=Srn=Sr3                                 （C.4）

注：本规范规定，每个校准点重复测量 3 次，取 3 次示值的算术平均值作为分析仪示值，故 n=3。

各校准点的相对标准偏差Sr   与相对标准不确定度u rel  (C )  的计算结果见表 C.2。

uc rel ( Δ C ) =

表 C.2  各校准点的实验标准偏差 s 与标准不确定度u ( C )  的计算结果

| 标准值 μmol/mol | 平均值 μmol/mol | S r % | u rel (C ) % |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 101.0 | 1.247% | 0.72% |
| 200 | 203.0 | 1.155% | 0.67% |
| 400 | 404.4 | 0.952% | 0.55% |

C.5  合成标准不确定度的评定

C.5.1  合成标准不确定度计算公式

由测量模型： Δ C  =

之间互不相关，所以：

| C 一 C s C s | x 1 0 0 % = ( | C C s | 1) x 1 0 0 % |
| --- | --- | --- | --- |

2                               2

u rel ( C ) + u rel ( Cs )

, 且相对不确定度分量u rel ( C ) 与u rel (Cs )

（C.5）

C.5.2  标准不确定度分量一览表

各标准不确定度分量一览表见表 C.3。

表 C.3  标准不确定度一览表

| 不确定度来源 | 气体标准物质浓度值 μmol/mol | 标准不确定度分量符号 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气体标准物质定值 引入的标准不确定 度 | 100 | u rel (Cs ) | 1.0% |
|  | 200 |  | 1.0% |
|  | 400 |  | 1.0% |
| 测量重复性引入的 标准不确定度 | 100 | u rel (C ) | 0.72% |
|  | 200 |  | 0.67% |
|  | 400 |  | 0.55% |

C.5.3  合成标准不确定度计算

各校准点的相对合成标准不确定度按式uc rel  按式（C.5）计算结果如下：

ucrel=0. 72%2+1.0%2 =1.  2 3%

校准点1   0       0 μmol/mol：

校准点 200 μmol/mol：ucrel=0.  67%2+1.0%2 =1.  2 0%

uc=0.96%2+1.0%2 =1.3  8%

uc=0.96%2+1.0%2 =1.3  8%

校准点 400 μmol/mol：ucrel=0.  55%2+1.0%2 =1.1 4%

C.6  扩展不确定度

取包含因子 k=2，则各校准点示值误差的相对扩展不确定度按式（C.6）计算：

（C.6）

U rel   = k  uc rel ( Δ C )

校准点 100 μmol/mol：U rel    = 2  uc rel   ( Δ C ) = 2.5% ；

校准点 200 μmol/mol：U rel    = 2  uc rel   ( Δ C ) =  2.4 % ；

校准点 400 μmol/mol：U rel    = 2  uc rel   ( Δ C ) =  2.3 % 。