广西地方校准规范

《傅立叶红外气体分析仪校准规范》

试验报告

为了验证本规范确定的相关技术指标科学、合理、适用，所采取的试验方法具有较强的可操作性，起草单位选取了北京雪迪龙科技股份有限公司、德国MRU公司、杭州谱育科技发展有限公司等不同厂家生产的不同型号规格的傅立叶红外气体分析仪校准项目进行试验。

计量校准过程中所使用的试验材料、设备、标准物质均符合本规范的要求试验方法以《傅立叶红外气体分析仪校准规范》为依据。试验数据及结果报告如下表格所示。

- 计量标准器具和试验设备

表1 使用的气体标准物质

| 标准物质编号 | 物质的量分数 | 相对不确定度（Urel，k=2） | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氮中氧GBW(E)061321 | （0~100）×10-2 | 0.7% | 四川中测标物科技有限公司 |
| 氮中一氧化碳GBW(E)062644 | （0~2000）×10-6 | 1% | 佛山市科的气体化工有限公司 |
| 氮中二氧化硫GBW(E)083633 | （0~2000）×10-6 | 1% | 佛山市科的气体化工有限公司 |
| 氮中一氧化氮GBW(E)061325 | （0~2000）×10-6 | 0.7% | 四川中测标物科技有限公司 |
| 氮中二氧化氮GBW(E)061326 | （0~2000）×10-6 | 2% | 四川中测标物科技有限公司 |
| 氮中二氧化碳GBW(E)062645 | （0~5）×10-2 | 1% | 佛山市科的气体化工有限公司 |
| 氮中氨GBW(E)083632 | （0~1000）×10-6 | 2% | 佛山市科的气体化工有限公司 |

2.试验环境条件和方法

环境条件：(10～40)℃，相对湿度(30～70)%

3.试验结果

3.1 示值误差

样机示值误差的实验数据见表1。

表1 样机示值误差试验结果

| 气体组分 | 示值误差 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MODEL 3080-15 | MGA6 plus | 崂应3026 | EXPEC 1680 | DX4045 |
| O2 | 3.6% | 1.6% | -2.6% | / | / |
| CO | -2.8% | -3.3% | -4.8% | -1.0% | / |
| SO2 | -3.5% | -3.5% | -2.8% | -2.7% | -1.7% |
| NO | 2.3% | 3.0% | -2.3% | -1.4% | -4.0% |
| NO2 | / | / | / | -2.9% | -1.1% |
| CO2 | / | / | / | / | 4.0% |
| NH3 | / | / | / | / | 1.0% |

根据HJ1240和HJ1330对傅立叶红外气体分析仪检测示值误差要求：±3μmol/mol 或±5%（满足其一即可）。根据实验结果，所测得样机组分示值误差都满足要求。

3.2 重复性

样机重复性的实验数据见表2。

表2 样机重复性试验结果

| 气体组分 | 重复性 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MODEL 3080-15 | MGA6 plus | 崂应3026 | EXPEC 1680 | DX4045 |
| O2 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | / | / |
| CO | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | / |
| SO2 | 0.6% | 0.8% | 0.5% | 0.6% | 0.7% |
| NO | 0.4% | 0.9% | 0.5% | 0.6% | 0.1% |
| NO2 | / | / | / | 0.7% | 1.2% |
| CO2 | / | / | / | / | 0.4% |
| NH3 | / | / | / | / | 1.2% |

参照烟气分析仪JJG968-2002。上述5个型号样机21个重复性试验数据不大于1.0%的19个占比90%，所以将重复性指标定位2.0%，符合实际实验结果，科学合理。

3.3 响应时间

样机响应时间的实验数据见表3。

表3 样机响应时间试验结果

| 气体组分 | 响应时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MODEL 3080-15 | MGA6 plus | 崂应3026 | EXPEC 1680 | DX4045 |
| O2 | 35 | 23 | 13 | / | / |
| CO | 39 | 25 | 15 | 20 | / |
| SO2 | 48 | 30 | 23 | 21 | 39 |
| NO | 40 | 23 | 22 | 21 | 31 |
| NO2 | / | / | / | 25 | 42 |
| CO2 | / | / | / | / | 25 |
| NH3 | / | / | / | / | 56 |

参照HJ 1240-2021《固定污染源废气 气态污染物（SO2 、NO 、NO2 、CO 、CO2 ）的测定便携式傅立叶变换红外光谱法》。将响应时间指标定为不大于120s，根据实验结果都满足要求。

3.4漂移

样机零点漂移、量程漂移的实验数据见表4。

表4 样机零点漂移、量程漂移试验结果

| 气体组分 | 零点漂移 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MODEL 3080-15 | MGA6 plus | 崂应3026 | EXPEC 1680 | DX4045 |
| O2 | 0.0%FS | 0.1%FS | 0.2%FS | / | / |
| CO | 0.4%FS | -0.1%FS | -0.5%FS | 0.3%FS | / |
| SO2 | 0.2%FS | 0.9%FS | 0.7%FS | 0.5%FS | 0.4%FS |
| NO | 0.2%FS | 0.3%FS | -0.6%FS | -0.3%FS | -0.2%FS |
| NO2 | / | / | / | 0.8%FS | 0.9%FS |
| CO2 | / | / | / | / | -0.7%FS |
| NH3 | / | / | / | / | 0.8%FS |
| 气体组分 | 量程漂移 |  |  |  |  |
|  | MODEL 3080-15 | MGA6 plus | 崂应3026 | EXPEC 1680 | DX4045 |
| O2 | -0.4%FS | 0.0%FS | 0.1%FS | / | / |
| CO | 0.4%FS | -0.2%FS | 0.8%FS | 0.6%FS | / |
| SO2 | 1.5%FS | 0.5%FS | -0.5%FS | -1.2%FS | 1.3%FS |
| NO | -0.7%FS | 0.1%FS | -0.4%FS | 0.8%FS | -0.5%FS |
| NO2 | / | / | / | -1.1%FS | 0.8%FS |
| CO2 | / | / | / | / | -0.2%FS |
| NH3 | / | / | / | / | 0.9%FS |

参照HJ 1240-2021《固定污染源废气 气态污染物（SO2 、NO 、NO2 、CO 、CO2 ）的测定便携式傅立叶变换红外光谱法》HJ1330-2023《固定污染源废气 氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》零点漂移和量程漂移定为±3%FS。结合样机试验结果，零点漂移和量程漂移都满足要求大部分不超过±1%FS，科学合理。