安徽省地方计量技术规范

JJF（皖）##—2025

重点排放单位碳排放计量器具配备

及管理技术规范

Technical Specification for Equipping and Managing of Carbon Emission

Measuring Instrument in Key Organization of Carbon Emissions

（报批稿）

2025-03-01 发布                     	2025-06-01 实施

安	徽	省	市	场	监	督	管	理	局  	发    布

JJF（皖）××××─××××

重点排放单位碳排放计量

器具配备及管理技术规范

Technical Specification for Equipping and

Managing of Carbon Emission Measuring

Instrument in Key Organization of Carbon

Emissions

| 归 口 单 位 ： | 安徽省能源计量技术委员会 |
| --- | --- |
| 主要起草单位： | 安徽省计量科学研究院 |
| 参加起草单位： | 宣城市标准计量所 |
|  | 浙江华验计量检测技术有限公司 |

本规范委托安徽省能源计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：张孝军  安徽省计量科学研究院

吴  军  安徽省计量科学研究院

毛林伟  安徽省计量科学研究院

殷春前  宣城市标准计量所

李  伟  安徽省计量科学研究院

参加起草人：张道隽  浙江华验计量检测技术有限公司

目	录

引言	 (Ⅱ)

1  范围 	(1)

2  引用文件	(1)

3  术语和定义	(1)

4  概述 	(3)

5  碳排放计量器具的配备要求	(3)

5.1 碳排放量结果测量不确定度要求	(3)

5.2 碳排放计量器具数据传输要求 	(3)

5.3 碳排放直接测量计量器具(系统) 配备要求	(3)

5.4 碳排放量燃料端核算计量器具配备要求	(4)

6  碳排放计量器具的管理要求 	(5)

6.1 碳排放计量管理制度	(5)

6.2 碳排放计量人员	(6)

6.3 碳排放计量器具 	(6)

6.4 碳排放计量数据	(7)

引	言

为加强重点排放单位碳排放计量器具配备及管理工作，促进重点排放单位有效减排降碳，依据 JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、GB/T 32150-2015《工业企业温室气体排放核算和报告通则》、JJF 1356-2012《重点用能单位能源计量审查规范》等基础性系列规范，参照 GB 17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的部分内容，制定《重点排放单位碳排放计量器具配备及管理技术规范》（以下简称规范）。

本规范为首次制定。

重点排放单位碳排放计量器具配备及管理技术规范

- 范围

本规范规定了重点排放单位在碳排放过程中碳计量器具配备和管理的基本要求。

本规范适用于安徽省内重点排放单位（包括生产企业或经济组织），其他生产企业或经济组织参照本规范执行。

- 引用文件

本规范引用了下列文件：

碳排放权交易管理暂行条例（国务院令第775号）

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1356 重点用能单位能源计量审查规范

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB/T 32150 工业企业温室气体排放核算和报告通则

GB/T 32151.8 碳排放核算与报告要求 第8部分：水泥生产企业

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件, 其最新版本 (包括所有的修改单) 适用于本文件。

- 术语和定义

JJF 1001、JJF 1356、GB/T 32150界定的以下术语和定义适用于本规范。

  - 碳排放 carbon emission

在特定时段内向大气中释放温室气体的过程。

[GB/T 32151.8-2023，定义3.2]

  - 温室气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生的、波长在红外光谱内的辐射的气态成份。

注：如无特别说明，本标准中的温室气体包括二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、 全氟碳化物（PFCs）、六氟化硫（SF6）与三氟化氮（NF3）。

[GB/T 32150-2015，定义3.1]

  - 碳排放计量器具 measuring instrument of carbon emission

直接或间接用于碳排放监测、核算 (核查) 的计量器具。

  - 碳排放直接测量计量器具 (系统) direct measuring instrument of carbon emission

直接测量碳排放结果的计量器具 (系统) 。

  - 碳排放量燃料端核算计量器具  fuel based calculation measuring instrument of carbon emission

通过测量，为碳排放核算 (核查) 提供关键或辅助数据的计量器具。

  - 碳排放计量器具配备率  equipping rate of measuring instrument of carbon emission

碳排放计量器具实际安装的数量占规定需要量的百分数。

  - 活动数据  activity data

导致温室气体排放的生产或消费活动量的表征值。

[GB/T 32150-2015，定义3.12]

注：例如各种化石燃料的消耗量、原材料的使用量、购入的电量、购入的热量等。

  - 排放因子  emission factor

表征单位生产或消费活动量的温室气体排放的系数。

[GB/T 32150-2015，定义3.13]

  - 碳源流  carbon source stream

分为两种类型：

a ) 在使用排放因子法时，由于其消耗或生产而在一个或多个排放源产生二氧化碳排放的特定燃料类型、原材料或产品；

b) 使用质量平衡法计算二氧化碳排放量时包括的含碳特定燃料类型、原材料或产 品。

  - 主要碳源流 major carbon source stream

除次要碳源流和微量碳源流之外的源流。

  - 次要碳源流  minor carbon source stream

企业年度化石二氧化碳排放当量总计少于 5000 吨，或低于年度总排放量 10％且不超过 10 万吨的碳源流，以绝对值最高者为准。

  - 微量碳源流  de-minimis source stream

企业年度化石二氧化碳排放当量总计少于 1000 吨，或低于年度总排放量 2％且不超过2万吨的碳源流，以绝对值最高者为准。

- 概述

目前，碳排放计量主要有实测法和核算法两种方式。本规范针对这两种方式提出了碳排放计量器具 (系统) 配备及管理的要求。

碳排放实测法是通过安装监测仪器、设备（如：烟气排放连续监测系统，CEMS），并采用相关技术文件中要求的方法测量温室气体源排放到大气中的温室气体排放量，也称直接测量法。核算法包括排放因子法和物料平衡法，采用排放因子法计算时，温室气体排放量为活动数据与温室气体排放因子的乘积；物料平衡法是根据质量守恒定律，用输入物料中的含碳量减去输出物料中的含碳量进行平衡计算得到二氧化碳排放当量。

- 碳排放计量器具的配备要求

  - 碳排放量结果测量不确定度要求

企业应分析并评定碳排放量数据的扩展不确定度，其扩展不确定度应满足表 1 的要求。

表1 碳排放量数据扩展不确定度

| 二氧化碳排放当量 t (万吨/年) | 扩展不确定度 (Urel，k=2) |
| --- | --- |
| 2.6≤t＜5 | ≤ 10% |
| 5≤t＜50 | ≤ 7.5% |
| t≥50 | ≤5% |
| 注：扩展不确定度，Urel；k=2，包含因子。 |  |

  - 碳排放计量器具数据传输要求

具备远传功能的碳排放计量器具应能将数据传输至数据平台。

  - 碳排放直接测量计量器具 (系统) 配备要求

为保证碳排放计量数据质量，碳排放直接测量计量器具 (系统) 测量参数最大允许误差可参照表 2 要求。

表2 碳排放直接测量计量器具 (系统) 测量参数最大允许误差要求

| 测量参数 | 最大允许误差 |
| --- | --- |
| 流速 | ±10% |
| 温度 | ±3℃ |
| 烟气湿度 | 大于 5.0%时，相对误差优于±5%； |
|  | 小于等于 5.0%时，绝对误差优于±1.5%。 |
| 烟道截面面积 | ± 1% |
| 二氧化碳浓度 | ±2.5%FS |
| 甲烷浓度 | ±2%FS |

  - 碳排放量燃料端核算计量器具配备要求

5.4.1 碳排放量燃料端核算计量器具配备率

企业对碳排放核算 (核查) 中使用的所有计量数据，均应识别其来源，应满足开展碳排放核算 (核查) 的要求，由企业计量器具测量获得的数据，应保证其数据质量。碳排放量燃料端核算计量器具配备率应满足表 3 要求。

表3  碳排放量燃料端核算计量器具配备率要求

| 活动数据 |  |  | 排放因子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要碳源流配 备率 (%) | 次要碳源流 配备率 (%) | 微量碳源流 配备率 (%) | 主要碳源流 配备率 (%) | 次要碳源流 配备率 (%) | 微量碳源流 配备率 (%) |
| 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 60 |
| 注：企业委托有相应资质的第三方测量，其排放因子计量器具配备率不做要求。 |  |  |  |  |  |

5.4.2 碳排放计量器具配备率按下式计算：

碳排放计量器具配备率按下式计算：

式中：

Rp——碳排放计量器具配备率，%；

Ns——碳排放计量器具实际的安装配备数量；

Nl——碳排放计量器具理论需要量。

5.4.3 碳排放量燃料端核算计量器具准确度等级或最大允许误差应满足表 4 要求。

表4  碳排放量燃料端核算计量器具准确度等级或最大允许误差要求

| 计量目的 | 计量器具类别 |  |  | 准确度等级或最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放因子 | 温度测量仪表 |  |  | 2.0 级 |
|  | 元素分析仪 |  |  | ±2% |
|  | 压力测量仪表 |  |  | 2.5 级 |
| 活动数据 | 静态衡器 |  |  | 0.1 级 |
|  | 动态衡器 |  |  | 0.5 级 |
|  | 油流量表 |  | 轻质油 | 0.5 级 |
|  |  |  | 重质油 | 1.0 级 |
|  | 气体流量计 |  | 煤气 | 2.0 级 |
|  |  |  | 天然气 | 2.0 级 |
|  |  |  | 蒸汽 | 2.5 级 |
|  | 水流量计 |  | 管径不大于 250mm | 2.5 级 |
|  |  |  | 管径大于 250mm | 1.5 级 |
|  | 电能表 | 有功交流 电能表 | Ⅰ类用户 | C 级(0.5S 级) |
|  |  |  | Ⅱ类用户 | C 级(0.5S 级) |
|  |  |  | Ⅲ类用户 | B 级(1.0 级) |
|  |  |  | Ⅳ类用户 | A 级(2.0 级) |
|  |  |  | Ⅴ类用户 | A 级(2.0 级) |
|  | 温度测量仪表 |  |  | 2.0 级 |
|  | 压力测量仪表 |  |  | 1.6 级 |
| 注:1.运行中的电能计量装置按其所计量电能的多少，将用户分为五类。Ⅰ类用户为月平均用电量 500 万 kWh 及以上或变压器容量为 10000 kVA 及以上的高压计费用户；Ⅱ类用户为小于 I 类用户用电 (或变压器容量)但月平均用电，100 万 kWh 及以上或变压器量为2000kVA 及以上的高压计费用户；Ⅲ类用户为小于Ⅱ类用户用电量(或变压器容量) 但月平均用电量 10 万 kWh 及以上或变压器容量为 315kVA 及以上的计费用户；Ⅳ类用户为负荷容量为 315 kVA 以 下的计费用户；V 类用户为单相供电的计费用户。 2.企业可按照实际情况选择计量排放因子的相应准确度等级计量器具，器具类别不限于表中所示。 |  |  |  |  |

- 碳排放计量器具的管理要求

- 碳排放计量管理制度

6.1.1 企业应建立碳排放计量管理规章制度，明确碳排放计量的边界及范围，形成文件， 并保持和持续改进其有效性。

6.1.2 企业应建立、保持和使用文件化的程序来规范碳排放计量人员行为、计量器具配 备管理和数据的采集、处理和汇总。

6.1.3 企业应建立碳源流排放源一览表，对活动数据和排放因子的数据获取提出明确要 求，对需要配备计量器具的，应配备相应计量器具。

- 碳排放计量人员

6.2.1 企业应设专人负责碳排放计量器具的管理，负责碳排放计量器具的配备、使用、 检定 (校准) 、维护、报废等管理工作。

6.2.2 碳排放计量管理人员应通过计量相关知识的培训考核，持证上岗；其应建立和保存管理人员的技 术档案。

6.2.3 碳排放计量器具检定、校准和维修人员，应具有相应的资质。

- 碳排放计量器具

6.3.1 企业应备有完整的碳排放直接测量计量器具和碳排放量燃料端核算计量器具一览表。表中应列出计量器具的名称、型号规格、准确度等级、测量范围、生产厂家、出厂编号、单位管理编号、安装使用地点、状态 (指合格、准用、停用等) 以及检定/校准周期等信息。

6.3.2 企业应建立碳排放计量器具档案，内容包括：

a) 计量器具使用说明书；

b) 计量器具出厂合格证；

c) 计量器具最近两个连续周期的检定 (测试、校准) 证书；

d) 计量器具维修记录；

e) 计量器具其他相关信息。

6.3.3 企业配备的碳排放计量器具准确度等级应满足本技术规范的要求。

6.3.4 凡属自行校准且自行确定校准间隔的，应有现行有效的受控文件 (即自校计量器 具的管理程序) 作为依据。

6.3.5 碳排放计量器具应实行定期检定 (校准)。凡经检定 (校准) 不符合要求的或超 过检定周期的计量器具一律不准使用。属强制检定的计量器具，其检定周期、检定方式 应遵守有关计量技术法规的规定。

6.3.6 在用的碳排放计量器具宜在明显位置粘贴与碳排放计量器具一览表对应的状态标识，以备查验和管理。

- 碳排放计量数据

6.4.1 企业应建立接入端系统，系统采集的数据应能追溯至计量器具的测量数据，且与计量器具测量结果一致。企业应加强在监测数据存储和传输上的管理，以确保数据在存储、传输过程中不被截取、篡改。

6.4.2 碳排放计量数据记录应采用受控的表格式样，计量监测数据记录表格应便于数据的汇总与分析，应说明被测量与记录数据之间的转换方法或关系。

6.4.3 所有碳排放计量监测数据应妥善保存，保存期限不低于 6 年。

JJF(皖)xx-2025

安徽省地方校准规范

重点排放单位碳排放计量器具配备及管理技术规范

JJF（皖）XX－2025

安徽省市场监督管理局发布