（皖）

安徽省地方计量检定规程

JJG（皖） 70—2025

煤矿用激光甲烷传感器

Laser Methane Sensor for Coal Mine

（报批稿）

2025—01—XX发布                      2025—01—XX实施

安徽省市场监督管理局 发布

JJF(皖) 70-202X

JJG(皖)  70-2025

代替JJG(皖) 70-2019

煤矿用激光甲烷传感器

检定规程

Verification Regulation of Laser

Methane Sensor for Coal Mine

归口单位：安徽省化学计量技术委员会

主要起草单位：淮南市计量测试检定所

上海市闵行区计量质量检测所

安徽省计量科学研究院

寿县市场监督检验所

本规程委托安徽省化学计量技术委员会负责解释

本规程主要起草人：

邓  民（淮南市计量测试检定所）

丁  成（淮南市计量测试检定所）

鞠  乐（上海市闵行区计量质量检测所）

冯  丹（安徽省计量科学研究院）

方建华（寿县市场监督检验所）

参加起草人：

殷承昊（淮南市计量测试检定所）

杨二根（淮南市计量测试检定所）

目 录

引言	Ⅱ

1 范围	1

2 引用文件	1

3 术语和计量单位	1

4 概述	2

5 计量性能要求	2

5.1 示值误差	2

5.2 重复性	2

5.3 漂移	2

5.4 响应时间	2

5.5 信号传输误差	2

6 通用技术要求	3

6.1 外观与结构	3

6.2 标志与标识	3

6.3 报警功能及报警动作值检查	3

6.4 绝缘电阻	3

7 计量器具控制	3

7.1 检定条件	3

7.2 检定项目	4

7.3 检定方法	5

7.4检定结果的处理	8

7.5检定周期	8

附录A 模拟电缆仿真电路技术要求	9

附录B 煤矿用激光甲烷传感器检定原始记录	10

附录C 检定证书/检定结果通知书内页格式	12

引 言

本规程依据JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1002《国家计量检定规程编写规则》进行编写。本规程主要参考了MT/T 210—1990《煤矿通讯、检测、控制用电工、电子产品通用技术要求》、KA/T 6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》及JJG 1138-2017《煤矿用非色散红外甲烷传感器》的相关内容。

本规程代替JJG(皖) 70-2019《煤矿用激光甲烷传感器》。

相对于首次发布，本规程主要在以下部分进行了修改：

——增加“术语和计量单位”；

——“概述”中将传感器根据使用方式分为固定式和便携式两种，并对检定项目分别做出规定。

——将“计量性能要求中”报警功能项目移入“通用技术要求”。

——检定环境温度调整为：(15～35) ℃。

——“信号传输误差”中取消对数字信号传输型传感器的要求。

——将“通电检查”项目并入“外观与结构”。

——将“报警误差”改为“报警功能及报警动作值”。

——“报警声级强度”中对固定式和便携式仪器分别做出规定。

——将绝缘电阻测量电压等级限定为500 V。

——将“重复性”所用气体浓度改为3.5 %CH4或35 %CH4。

——“检定方法”中增加传感器连接示意图。

——调整了部分检定项目的顺序。

本规程所代替的历次版本发布情况为：

——JJG(皖) 70-2019

煤矿用激光甲烷传感器检定规程

# 1 范围

本规程适用于测量范围为(0～10) %CH4及(0～100) %CH4的煤矿用激光甲烷传感器（包括固定式和便携式）的首次检定、后续检定和使用中检查。

# 2 引用文件

本规程引用下列文件：

JJF 1001 通用计量术语及定义

JJF 1002 国家计量检定规程编写规则

MT/T 210—1990 煤矿通讯、检测、控制用电工、电子产品通用技术要求

KA/T 6211-2008 煤矿用非色散红外甲烷传感器

JJG 1138-2017 煤矿用非色散红外甲烷传感器

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规程；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规程。

# 3 术语和计量单位

3.1 显示值 displayed value

传感器显示的甲烷浓度测量数值，以体积百分比表示，单位为 %CH4。

3.2 零点 zero point

传感器在清洁空气或高纯氮气中正常工作时的显示值。

3.3 标定 calibration

通过遥控器或仪器按钮等将传感器显示值调整至气体标称值的过程。

3.4 报警点 alarm point

传感器依据使用要求所预先设置的报警启动值。

3.5 响应时间 response time

甲烷浓度发生阶跃变化时，传感器或配套显示终端的显示值达到稳定值的90%时所需的时间。

3.6 显示值稳定性 Display value stability

在规定的工作条件和时间内，传感器显示值在标定点保持在允许变化范围内的性能。

# 4 概述

传感器采用激光光谱吸收原理来测量甲烷浓度。传感器主要由激光探头、电子部件和显示部分等组成。工作时，被测环境中的甲烷以扩散方式进入传感器的激光探头，甲烷浓度值转换成线性变化的电信号，然后通过电子元件处理，通过显示屏显示甲烷浓度值并输出对应于甲烷浓度值的电信号。当甲烷浓度达到报警设定点时，传感器发出声、光报警信号，从而实现甲烷浓度的检测与报警。

传感器根据用途及型号分为两类：

环境监测用：测量范围为(0～10) %CH4或(0～100) %CH4；

瓦斯抽放管道监测用：测量范围为(0～100) %CH4。

传感器根据使用方式分为固定式和便携式两种。

# 5 计量性能要求

5.1 示值误差

传感器的示值误差应符合表1的规定。

表1 传感器最大允许误差

| 标准值范围（%CH4） | 绝对误差（%CH4） | 相对误差（%） |
| --- | --- | --- |
| 0＜X≤1 | ±0.06 | —— |
| 1＜X≤100 | —— | ±6 |

5.2 重复性

不大于1%。

5.3 漂移

零点漂移：不超过±0.04 %CH4；

量程漂移：不超过±2 %CH4。

# 5.4 响应时间

环境监测类传感器的响应时间不大于25 s；瓦斯抽放管道监测类传感器的响应时间不大于50 s。

5.5 信号传输误差

对于采用模拟信号与关联设备联接的固定式传感器，传感器使用单芯截面积为1.5 mm2的铜芯电缆或者模拟电缆与关联设备联接时，其传输距离应不小于2 km，显示值与输出信号值（换算为甲烷浓度值）的误差应符合第5.1条的规定。

# 6 通用技术要求

# 6.1 外观与结构

# 传感器的显示窗应透光良好，数码、符号应显示清晰完整，具有遥控调教功能；传感器表面、镀层或涂层不应有气泡、裂痕、明显剥落和斑点；传感器采用扩散取样方式，取样口应有防粉尘、水汽影响的保护措施。

# 6.2 标志与标识

# 传感器铭牌应清晰完整，标明制造单位、仪器名称、型号及编号、制造日期、防爆标志及编号、煤矿安全标志及编号和其它法制管理要求的标志。

# 6.3 报警功能及报警动作值

# 6.3.1 传感器的声光报警功能应正常。

# 6.3.2 报警声强度：固定式传感器应不小于80 dB(A)，便携式仪器应不小于75 dB(A)

6.3.3 传感器的报警光信号应能在黑暗环境中20 m远处清晰可见。

6.4 绝缘电阻：固定式传感器在500 V电压等级下的绝缘电阻应不小于50 MΩ。

# 7 计量器具控制

计量器具控制包括首次检定，后续检定和使用中检查。

7.1 检定条件

7.1.1 检定环境条件

7.1.1.1 环境温度：(15～35) ℃。

7.1.1.2 环境湿度：(45～75) %RH。

7.1.1.3 检定报警声强度时，环境噪声强度不大于50 dB(A)。

7.1.1.4 环境中应无影响传感器正常工作的气体和电磁场干扰。

7.1.1.5 配备必要的通风防爆措施。

7.1.2 检定用仪器设备

7.1.2.1 气体标准物质

应采用有证的氮气中甲烷气体标准物质（4 %CH4以下浓度也可采用空气中甲烷），相对扩展不确定度不大于2%(k=2)，具体浓度值如表2所示。

表2 检定用气体标准物质

单位为 %CH4

| 传感器量程 | 0～10 | 0～100 |
| --- | --- | --- |
| 检定项目 | 标准气体浓度 |  |
| 响应时间 | 2.00 | 20.0 |
| 示值误差 | 0.50;3.50;9.00 | 0.50;3.50;9.00;35.0;85.0 |
| 重复性 | 3.50 | 35.0 |
| 漂移 | 9.00 | 85.0 |

注：实际使用标称浓度值与表格规定值偏离不应超过±10%。

7.1.2.2 零点气体

清洁空气或高纯氮气（纯度不低于99.99%）。

7.1.2.3 流量计

测量范围(60～600) mL/min；准确度等级不低于4.0级。

7.1.2.4 声级计

测量范围(35～130) dB(A)；准确度等级不低于2级。

7.1.2.5 绝缘电阻表

输出电压500 V，准确度等级不低于10.0级。

7.1.2.6 电子秒表

分辨力不低于0.01 s，最大允许误差：±0.07 s/10min。

7.1.2.7 钢卷尺

测量范围不低于(0～20) m，分度值不低于1 mm。

7.1.2.8 直流稳压电源

最高输出电压不低于24 V，最大输出电流不低于2 A。

7.1.2.9 频率计

测量范围(0～2000) Hz；分辨力不低于1 Hz。

7.1.2.10 模拟电缆

模拟2 km长度电缆参数，直流电阻12.8 Ω/km，分布电容0.06 μF/km，分布电感0.8 mH/km。详情见附录A。

7.2 检定项目

检定项目如表3所示。

表3 检定项目一览表

| 序号 | 检定项目 | 首次检定 |  | 后续检定 |  | 使用中检查 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 固定式 | 便携式 | 固定式 | 便携式 | 固定式 | 便携式 |
| 1 | 外观与结构 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 2 | 标志与标识 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 3 | 响应时间 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | － | － |
| 4 | 示值误差 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ |
| 5 | 重复性 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | － | － |
| 6 | 漂移 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | － | － |
| 7 | 报警功能及报警动作值 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | － | － |
| 8 | 信号传输误差 | ＋ | － | ＋ | － | － | － |
| 9 | 绝缘电阻 | ＋ | － | ＋ | － | － | － |

注：1、“＋”为需要检定项目；“－”为不需要检定项目。

2、对于采用数字信号与关联设备联接的传感器，信号传输误差项目可以不做。

7.3 检定方法

# 7.3.1 外观与结构

# 用目测、手感方式进行。

# 7.3.2 标志与标识

# 用目测、手感方式进行。

# 7.3.3 传感器的调整

# 按图1所示连接传感器和检定用仪器设备，接通电源，传感器预热时间不少于15 min，用零点气体调整传感器零点。再按说明书规定的流量（无规定的默认为200 mL/min）向传感器通入表2所列的标定气体，通气时间3 min，然后将传感器显示值调至与标准值一致。重复3次，在此后的检定过程中不得再次调整。

气体标准物质

流量计

传感器

直流稳压电源

2km模拟电缆

频率计

图1 传感器连接示意图

7.3.4 响应时间

传感器示值在零点气体中稳定后，按规定流量通入表2中规定的标准气体，读取传感器稳定示值，撤去标准气体。等待示值在零点气体中稳定后，再次通入标准气体，并同时启动秒表，当传感器示值升至第一次稳定示值的90%时止住秒表，此时间间隔即为响应时间。重复测量3次，取3次测量值的算术平均值作为传感器的响应时间。

# 7.3.5 示值误差

按规定流量向传感器分别通入表2中示值误差规定的标准气体各3 min，读取传感器的稳定显示值，每个浓度点重复测3次，取算术平均值为传感器各点示值。按照式（1）、式（2）计算传感器的示值误差。

（1）

（2）

式中：

∆x——示值的绝对误差，%CH4；

δ——示值的相对误差，%；

x——三次示值的算术平均值，%CH4；

x0——通入的气体标准物质浓度值，%CH4。

# 7.3.6 重复性

# 按规定流量向传感器通入表2规定的标准气体，读取传感器稳定示值。在相同条件下，重复上述测量过程6次，重复性以单次测量的相对标准偏差sr表示，按照式（3）进行计算。

（3）

# 式中：

# sr——重复性，%。

# x——6次示值的算术平均值，%CH4；

# xi——传感器第i次的示值，%CH4；

# n——测量次数。

# 7.3.7 漂移

记录传感器的零点稳定示值Az0，然后向传感器通入表2中漂移项规定的标准气体，记录稳定示值As0。连续运行4h，每间隔1h重复上述步骤一次，同时记录稳定示值Azi和Asi。按照式（4）计算零点漂移，取绝对值最大的∆zi为传感器的零点漂移∆z。

（4）

按照式（5）计算量程漂移，取绝对值最大的∆si为传感器的量程漂移∆s。

（5）

# 7.3.8 报警功能及报警动作值

7.3.8.1 向传感器缓慢通入大于报警设定点浓度的气体标准物质，观察传感器声光报警是否正常，并记录传感器报警时的示值。重复测量3次，3次的算术平均值为传感器的报警动作值。

# 7.3.8.2 报警声级强度用声级计测量，环境噪音应不大于50 dB(A)。将声级计置于传感器的声响器轴心正前方1 m处，读取读数。重复测量3次，取其算术平均值为报警声级强度。

# 7.3.8.3 采用目测的方法，在黑暗环境中距传感器20 m处观察传感器的报警光信号是否清晰可见。

# 7.3.9 信号传输误差

# 将2 km单芯截面积为1.5 mm2的铜芯电缆或者模拟电缆接入传感器信号输出端和信号测试设备之间，按规定流量向传感器分别依次通入表2中示值误差项规定的标准气体，读数稳定后，读取相应甲烷浓度输出的信号值。每浓度点重复测量3次。对于模拟信号按式（6）将换算成甲烷浓度值，对于数字信号按通信协议规定换算成甲烷浓度值，取其算术平均值为传感器各点示值。按照式（1）、式（2）计算传感器的输出信号值的示值误差，其示值误差不超过表1的规定。

（6）

式中：

Gm——输出电信号上限对应的甲烷浓度值，%CH4；

G0——输出电信号下限对应的甲烷浓度值，%CH4；

Pm——输出电信号上限标称值，Hz或mA；

P0——输出电信号下限标称值，Hz或mA；

Pi——检测的输出电信号值，Hz或mA；

G——各点的输出电信号换算的甲烷浓度值，%CH4。

# 7.3.10 绝缘电阻

# 电源断电情况下，将传感器电缆的所有输出接线端子并联短接，用500 V绝缘电阻表测量短接点同传感器金属外壳或外壳裸露金属部件之间的绝缘电阻，重复测量三次，取其平均值作为传感器的绝缘电阻。

# 7.4 检定结果的处理

# 按本规程的规定和要求检定合格的传感器，发给检定证书；检定不合格的传感器发给检定结果通知书，并注明不合格项目。

# 7.5 检定周期

# 传感器的检定周期为一年。

# 如果对传感器的测量数据有怀疑、传感器更换了影响计量性能或安全性能的主要部件和修理后应及时送检。

附录A

模拟电缆仿真电路技术要求

模拟传感器至测试设备传输距离的仿真电路应符合以下要求：

a) 应能模拟传感器至测试设备的2 km传输距离；

b) 仿真电路参数按直流电阻R = 12.8 Ω/km单芯、分布电感L = 0.8 mH/km单芯、分布电容C = 0.06 μF/km计算；

c) 用平衡均匀电路，每公里网络应符合图2规定，其中R为每公里环路电阻的1/4，L为每公里电感量的1/4，C为每公里分布电容量；

d) 每一段模拟网络的长度应不大于1 km，且不大于所传输信号最短波长的1/16；

e）仿真电路可根据需要由相等的两部分组成在一起。

图2

附录B

煤矿用激光甲烷传感器检定原始记录

共2页 第1页

证书编号：

送检单位：                             仪器名称：

制造厂：                             型号：               出厂编号:

测量范围：                      环境温度：          ℃  环境湿度：         %RH

检定依据：JJG(皖)70-202X《煤矿用激光甲烷传感器》

| 检定使用的主要标准器： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 |  | 规格型号 |  | 出厂编号 |  |  |  | 有效期至 |  |  |  | 准确度等级/不确定度/最大允许误差 |  |  |
| 序号 | 检定项目 | 检定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观与结构 | 是否符合规程6.1的要求 是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 标志与标识 | 是否符合规程6.2的要求 是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 响应时间 | 标准气体浓度(%CH4) | 测得时间(s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值(s) |
|  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 | 示值误差 | 标准气体浓度(%CH4) | 显示值(%CH4) |  |  |  |  |  |  |  | 平均值(%CH4) |  |  | 示值误差 |
|  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 重复性 | 标准气体浓度(%CH4) | 显示值(%CH4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重复性(%) |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |

共2页 第2页

| 序号 | 检定项目 | 检定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 漂移 | 时间（h） | 0 |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 漂移值 |
|  |  | 零点值(%CH4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 量程值(%CH4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 报警功能及报警动作值 | 报警动作值(%CH4) | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 平均值 |
|  |  | 报警声级强度dB(A) | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 平均值 |
|  |  | 报警光信号 | 在黑暗环境 20m 处是否清晰可见 是 □否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 信号传输误差 | 标准气体浓度(%CH4) | 信号测量值 |  |  |  |  |  |  |  | 信号平均值 |  |  | 换算甲烷浓度值 |  |  | 信号示值误差 |
|  |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 绝缘电阻 (MΩ) | 1 |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 平均值(MΩ) |  |

检定结论： □合格       □不合格       检定日期：          年      月      日

检定员：           核验员：            检定地点：□实验室     □现场

附录C

检定证书/检定结果通知书内页格式

共1页 第1页

| - 检定依据： - 检定环境： 温度： ℃ ；湿度： %RH 三、检定中使用的主要标准器： 四、检定结果： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 检定项目 | 技术要求 | 检定结果 |
| 1、外观与结构 |  |  |
| 2、标志与标识 |  |  |
| 3、响应时间 |  |  |
| 4、示值误差 |  |  |
| 5、重复性 |  |  |
| 6、漂移 |  |  |
| 7、报警功能及报警动作值 |  |  |
| 8、信号传输误差 |  |  |
| 9、绝缘电阻 |  |  |
| 注： |  |  |