嗯 (皖)

安徽省地方计量技术规范

JJF（皖）XXXX-20XX

轨道车车轮用静平衡机校准规范

Calibration Specification for Static Balancing Machines for Rail car wheel

（报批稿）

20XX-XX-XX发布                                  20XX-XX-XX实施

安徽省市场监督管理局 发 布

轨道车车轮用静平衡机校准规范

Calibration Specification for

Static Balancing Machines for            JJF（皖）XXXX—XXXX

Rail car wheel

归 口 单 位  ：安徽省交通安全计量技术委员会

主要起草单位 ：马鞍山市计量测试研究所

参加起草单位 ：宝武集团马钢轨交材料科技股份有限公司

马鞍山钢铁股份有限公司

本规范委托安徽省交通安全计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

赵  非（马鞍山市计量测试研究所）

张亚飞（马鞍山市计量测试研究所）

吴志成（马鞍山市计量测试研究所）

刘海波（宝武集团马钢轨交材料科技股份有限公司）

王超刚（马鞍山钢铁股份有限公司）

参加起草人：

倪  铭（马鞍山市计量测试研究所）

杨宝华（马鞍山市计量测试研究所）

吴伟刚（马鞍山钢铁股份有限公司）

匡一新（马鞍山钢铁股份有限公司）

目    录

引言	Ⅱ

1  范围	(1)

2  引用文件	(1)

3  术语	(1)

4  概述	(1)

5  计量特性	(2)

6  校准条件	(3)

6.1  环境条件	(3)

6.2  测量标准及其他设备	(3)

7  校准项目和校准方法	(3)

7.1  校准项目	(3)

7.2  校准方法	(4)

7.2.1  校准前的准备	(4)

7.2.2  最小可达剩余不平衡量	(4)

7.2.3  不平衡减少率	(5)

7.2.4  原位重复装卡不平衡量测量重复性	(5)

7.2.5  原位重复装卡不平衡相角测量重复性	(5)

7.2.6  转位不平衡量测量复现性	(6)

7.2.7  转位不平衡相角测量示值误差	(6)

8  校准结果的表达	(6)

9  复校时间间隔	(7)

附录A  校准原始记录（推荐）格式	(8)

附录B  校准证书内页（推荐）格式	(12)

附录C  校验转子	(13)

附录D  最小可达剩余不平衡量测量结果不确定度评定示例	(15)

附录E  转位不平衡相角测量示值误差测量结果不确定度评定示例	(17)

引    言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范部分技术指标参数参考了GB/T 9239.21-2019《机械振动 转子平衡第21部分:平衡机的描述与评定》、JB/T 9392-2013《单面立式平衡机 技术条件》等文件的相关内容。

本规范为首次发布。

轨道车车轮用静平衡机校准规范

1  范围

本规范适用于轨道车车轮用单面立式静平衡机（以下简称平衡机）的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 9239.21-2019 机械振动 转子平衡第21部分:平衡机的描述与评定

GB/T 6444-2008 机械振动 平衡词汇

JB/T 9392-2013 单面立式平衡机 技术条件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范。

3  术语

3.1 静不平衡  static unbalance

中心主惯性轴仅平行偏离于转子轴线的不平衡状态。

3.2 最小可达剩余不平衡度(emar)  minimum achievable residual specific unbalance

在给定的条件下,平衡机能够达到的剩余不平衡度的最小值。计量单位为g·mm/kg。

3.3 最小可达剩余不平衡量(Umar)  minimum achievable residual unbalance

平衡机能使转子达到的剩余不平衡量的最小值。是衡量平衡机最高平衡能力的性能指标，计量单位为g·mm。Umar=emar·m(m为校验转子的总质量)。

3.4 不平衡量减少率（URR）  unbalance reduction ratio

经过一次不平衡校正减少的不平衡量与初始不平衡量的比值。不平衡量减少率是衡量平衡机不平衡量指示和相角指示的综合准确度。

3.5 校验转子  proving rotor

用于校验平衡机而设计的适当质量的刚性转子。

3.6 试验质量  test mass

配合校验转子用于测试平衡机的严格规定的质量。试验质量分为固定试验质量与移动试验质量。试验时，固定试验质量产生的不平衡量为Ustation，移动试验质量产生的不平衡量为Utravel。

4  概述

平衡机是用于测定转子不平衡量的设备，可以用于改善被平衡转子的质量分布，减少轴颈的基频振动力或作用于轴承的力。平衡机按转子轴线的状态分类有卧式平衡机和立式平衡机，按试验平面数量可分为单面和双面平衡机。为完成单面平衡提供数据的单面平衡机又称静平衡机。目前轨道车车轮用静平衡机均为单面立式平衡机。

静平衡机主要由以下几个系统组成：

- 支承转子并保证转子具有必要自由度的支承系统；

- （2）使转子按一定转速旋转的驱动系统；

（3）测量转子不平衡量幅度和相位的测量系统；

（4）控制系统和数据处理系统。

轨道车车轮用静平衡机原理结构示意图见图1。

## 图1  轨道车车轮用静平衡机原理结构示意图

5  计量特性

5.1  最小可达剩余不平衡量(Umar)

达到平衡机标称的最小可达剩余不平衡量（Umar，cl）。

5.2  不平衡量减少率(URR)

被平衡转子的最大质量≤350kg时，URR≥90%。被平衡转子的最大质量＞350kg时，URR由用户或制造者确定。

5.3  原位重复装卡不平衡量测量重复性

由用户或制造者确定。

5.4  原位重复装卡不平衡相角测量重复性

由用户或制造者确定。

5.5  转位不平衡量测量复现性

由用户或制造者确定。

5.6  转位不平衡相角测量示值误差

由用户或制造者确定。

注：以上指标仅供参考。

6  校准条件

## 6.1  环境条件

## 6.1.1环境温度：10℃～40℃；

## 6.1.2环境相对湿度：≤85%；

## 6.1.3无腐蚀性介质的环境中。

### 6.2  测量标准及其他设备

## 6.2.1校验转子

## 采用A型校验转子，如图2所示，转子规格及计量特性要求见附录C。

## 说明：1、2、3—校准平面

## 图2  A型校验转子

## 6.2.2试验质量

## 与校验转子连接的试验质量块，可以采用各种型式制作，其质量的最大允许误差：±0.5%。

## 6.2.3电子天平

## 需满足试验质量的测量范围，准确度等级优于等于级。

7  校准项目和校准方法

### 7.1  校准项目

### 校准项目见表1。

- 表1  校准项目

| ## 序号 | ## 校准项目名称 |
| --- | --- |
| ## 1 | ## 最小可达剩余不平衡量 |
| ## 2 | ## 不平衡量减少率 |
| ## 3 | ## 原位重复装卡不平衡量测量重复性 |
| ## 4 | ## 原位重复装卡不平衡相角测量重复性 |
| ## 5 | ## 转位不平衡量测量复现性 |
| ## 6 | ## 转位不平衡相角测量示值误差 |

### 7.2  校准方法

### 7.2.1  校准前的准备

### 校准前必须完成初始不平衡量的校正。

### 首先，确保将校验转子的剩余不平衡量平衡到不大于10Umar，cl。

### 按平衡机规定的程序在校验转子非校准平面（接近试验平面的转子体的表面）上施加相当于在试验面上10Umar的不平衡质量。按常规操作平衡机，根据平衡机的读数对转子进行不超过4次的启动平衡,并在校正平面上进行校正，校正后剩余不平衡量须小于1Umar。

### 7.2.2  最小可达剩余不平衡量

### 在校验转子3校准平面上施加可产生10Umar不平衡量的试验质量，试验质量安装位置选择0°，30°，60°，90°，120°，150°，180°，210°，240°，270°，300°，330°处(后续校准可选择0°，60°，120°，180°，240°，300°)，启动平衡机运行转子进行测量，记录各试验位置的不平衡量读数Ai。按公式（1）计算不平衡量读数的算术平均值。

### （1）

### 式中：——不平衡量读数的算术平均值，g·mm；

Ai——不平衡量读数，g·mm；

n——测量次数。

### 计算各位置不平衡读数Ai与的比值，当所有位置均满足0.88≤Ai/≤1.12时，则被校准平衡机达到了标称的最小可达剩余不平衡量要求。

### 注：当试验质量安装位置选择0°，30°，60°，90°，120°，150°，180°，210°，240°，270°，300°，330°时，允许有一个点超出0.88≤Ai/≤1.12的要求。

### 7.2.3  不平衡量减少率

选取1个固定试验质量（Ustation=20Umar~60Umar），1个移动试验质量（Utravel=5Ustation）。在校验转子3校准平面上任选一个位置作为固定试验质量的位置，在3校准平面上其余的位置中任选一个位置作为移动试验质量的起始位置。将移动试验质量的位置每次增加30°进行移动（后续校准可选择每次增加60°进行移动，但应跳过与固定试验质量相隔60°或其倍数的所有位置），遇到固定试验质量的位置跳过。

每次安装好试验质量之后，启动平衡机对转子进行测量，记录不平衡量读数Bi及相角读数δi，按公式（2）计算各不平衡量读数Bi与Ustation的比值ni。

（2）

将读数画在URR极限图上，极限图的画法见GB/T 9239.21-2019《机械振动 转子平衡第21部分:平衡机的描述与评定》图9及附录B。根据试验点落在极限圆的不同区间，来评定URR达到的等级。

若一个试验点落在了最里面的极限圆内部（或压线），则表明不平衡量减少率URR达到95%；若一个试验点落在95%的极限圆和90%的极限圆之间（或压在90%极限圆线上），则表明URR达到90%，其他以此类推。

若所有试验点读数均落在极限图标称的URR值对应的极限圆内或仅有一点不在圆内（移动质量每次增加60°进行移动时不允许有任何一点不在圆内），则认为不平衡量减少率达到了对应的URR值。

### 7.2.4  原位重复装卡不平衡量测量重复性

在校验转子3校准平面上任选一个位置施加可产生10Umar不平衡量的试验质量，将校验转子进行装卡，启动平衡机对转子进行测量，记录不平衡量读数。试验质量位置保持不变，将校验转子进行重新装卡，启动平衡机对转子进行测量。重复上述操作，共测量6次，按照公式（3）计算原位重复装卡测量不平衡量重复性。

### Sxr=Xmax-Xmin                               （3）

式中：Sxr——原位重复装卡不平衡量测量重复性，g·mm；

Xmax——原位重复装卡不平衡量测量最大值，g·mm；

### Xmin——原位重复装卡不平衡量测量最小值，g·mm。

### 7.2.5  原位重复装卡不平衡相角测量重复性

在校验转子3校准平面上任选一个位置施加可产生10Umar不平衡量的试验质量，将校验转子进行装卡，启动平衡机对转子进行测量，记录相角读数。试验质量位置保持不变，将校验转子进行重新装卡，启动平衡机对转子进行测量。重复上述操作，共测量6次，按照公式（4）计算原位重复装卡测量不平衡量重复性。

### Sδr=δmax-δmin                               （4）

式中：Sδr——原位重复装卡不平衡相角测量量重复性，°；

δmax——原位重复装卡不平衡相角测量最大值，°；

δmin——原位重复装卡不平衡相角测量最小值，°。

### 7.2.6  转位不平衡量测量复现性

在校验转子3校准平面上施加可产生10Umar不平衡量的试验质量，试验质量安装位置选择选择不少于3个相位（如0°，120°，240°或依据用户需求），在每个位置启动平衡机对转子进行测量，记录不平衡量读数。按照公式（5）计算转位不平衡量测量复现性。

### SxR=Xmax-Xmin                               （5）

式中：SxR——转位不平衡量测量复现性，g·mm；

Xmax——转位不平衡量测量最大值，g·mm；

### Xmin——转位不平衡量测量最小值，g·mm。

### 7.2.7  转位不平衡相角测量示值误差

在校验转子3校准平面上施加可产生10Umar不平衡量的试验质量，试验质量安装位置选择（如0°，120°，240°或依据用户需求），在每个位置启动平衡机对转子进行测量，记录相位读数δi。按照公式（6）计算转位不平衡相角测量示值误差。在0°位置进行测量时，若相角读数为接近360°，将相角读数减去360°后，按公式（6）计算转位相角测量示值误差。

### ∆δ=δi-δs                               （6）

式中：∆δ——转位不平衡相角测量示值误差，°；

δi——转位不平衡相角测量示值，°；

### δs——试验质量安装相位标称值，°。

### 8  校准结果的表达

经校准的轨道车车轮用静平衡机出具校准证书。校准证书至少包括以下信息：

- 标题“校准证书”；

- 实验室名称和地址；

- 进行校准的地点；

- 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

- 客户的名称和地址；

- 被校对象的描述和明确标识；

- 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

- 如果与校准结果的有效性和应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

- 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

- 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

- 校准环境的描述；

- 校准结果及其测量不确定度的说明；

- 对校准规范的偏离的说明；

- 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

- 校准结果仅对被校对象有效的声明；

- 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

校准证书内容及内页格式见附录C。

9  复校时间间隔

建议复校时间间隔不超过12个月。由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸多因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

附录A

校准原始记录（推荐）格式

| 客户名称 |  |  |  | 委托日期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户地址 |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 受检 (委托) 计量器具信息 | 名称 |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |
|  | 制造厂商 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |
|  | 标称最小可达剩余不平衡量 |  |  |  |  |  | 唯一性编号 |  |
| 校准依据 |  |  |  | 校准证书编号 |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用主要标准器 | 名称 |  | 规格型号 |  | 编号 | 准确度等级/最大允许误差/不 确定度 |  | 有效期 |
| 环境条件 | 温度 |  | ℃ |  |  | 湿度 |  | %RH |

一、最小可达剩余不平衡量校准

| 转子质量 |  | 试验质量 |  |  |  |  |  | 校正半径 R |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平衡转速 |  |  |  |  | 标称最小可达剩余不平衡量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试验质量位置 （°） |  | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 |  | 300 | 330 |
| 不平衡量读数Ai （g·mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不平衡量读数的算术平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ai/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、不平衡量减少率

| 转子质量 |  | 标称最小可达剩余不平衡量 |  |  | 校正半径 |  | 平衡转速 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固定试验质量 |  | 移动试验质量 |  |  | 固定试验质量位置 |  |  |  |  |
| 移动试验位置 | 读数 |  |  |  | 不平衡量读数Bi与Ustation的比值ni |  |  |  |  |
|  | 不平衡量Bi（g·mm） |  | 相角δi（°） |  |  |  |  |  |  |
| 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 180° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 240° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 270° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 300° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- URR极限图

- 达到的URR：

- 三、原位重复装卡不平衡量及相角测量重复性

| 转子质量 |  |  | 校正半径 |  |  |  |  | 试验质量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验质量位置 |  |  |  |  |  |  |  | 平衡转速 |  |  |  |  |  |
| 项目 | 不平衡量（g·mm） |  |  |  |  |  |  | 不平衡相角（°） |  |  |  |  |  |
| 测量次数 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 四、转位不平衡量测量复现性及不平衡相角测量示值误差

| 转子质量 |  | 试验质量 |  |  |  | 校正半径 R |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平衡转速 |  |  |  | 标称最小可达剩余不平衡量 |  |  |  |  |  |  |
| 试验质量位置 （°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相角读数 （°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转位不平衡相角测量示值误差 （°） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不平衡量读数 （g·mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 转位不平衡量测量复现性（g·mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 最小可达剩余不平衡量的测量不确定度：U=	，k=2

转位不平衡相角测量示值误差测量结果不确定度：U=	，k=2

校准员：                       核验员：                          校准日期：

附录B

校准证书内页（推荐）格式

| 序号 | 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最小可达剩余不平衡量 |  |
| 2 | 不平衡量减少率 |  |
| 3 | 原位重复装卡不平衡量测量重复性 |  |
| 4 | 原位重复装卡不平衡相角测量重复性 |  |
| 5 | 转位不平衡量测量复现性 |  |
| 6 | 转位不平衡相角测量示值误差 |  |
| 7 | 最小可达剩余不平衡量的测量不确定度：U= ，k=2 |  |
| 8 | 转位不平衡相角测量示值误差测量结果不确定度：U= ，k=2 |  |

附录C

校验转子

C.1校验转子规格

轨道车车轮用静平衡机校准选用A型校验转子，规格参数参照 GB/T 9239.21-2019《机械振动 转子平衡第21部分:平衡机的描述与评定》中表3及图4的要求。

C.2专用校验转子

可根据用户要求选用与平衡机相适应的专用转子，如标准动车轮等。但需要溯源其质量、直径、角度等基本参数。

C.3校验转子溯源要求

校验转子质量可通过电子天平进行测量，其最大允许误差为±0.5%；

校验转子轴向位置、径向位置、角度位置可通过坐标测量机进行测量，其最大允许误差为±0.5%。

用于立式平衡机校准用A型校验转子示意图

附录D

最小可达剩余不平衡量测量结果不确定度评定示例

依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求，以一台轨道车车轮用静平衡机为例，给出最小可达剩余不平衡量测量结果不确定度评定示例。其中包括各标准不确定度分量的评定与分析、合成标准不确定度以及扩展不确定度的计算等。

D.1  测量方法

根据平衡机的参数选择适当的标准转子、转速及试验质量。将校验转子平衡到剩余不平衡度小于1Umar。在校验转子3校准平面上任选一个位置施加可产生10Umar不平衡量的试验质量将相应的读数Ai记入记录表并算出算术平均值。每次启动只允许一次读数。以下以一台标称最小可达剩余不平衡量Umar，cl＝500g·mm的平衡机为例计算测量不确定度。选取的校验转子质量为300kg，试验质量校正半径400mm，试验质量12.5g，试验质量产生的不平衡量为5000g·mm。

D.2  测量模型

A=A0

式中：

A——不平衡量测量值，g·mm

A0——不平衡量读数；g·mm

D.3  标准不确定度分量分析

D.3.1  不确定度来源

不平衡量测量结果不确定度主要来自4个方面：

（1）测量重复性引起的不确定度分量；

（2）分辨力引入的不确定度分量；

（3）校验转子及试验质量引入的不确定度分量；

（4）校验转子及试验质量块由于装卡引入的不确定度分量。

D.3.2  不确定度评定

D.3.2.1  测量重复性引入的标准不确定度u1

按照D1的测量方法，保持试验质量安装位置不变，连续测量10次，测量列数据见表D.1。

表D.1 重复测量数据表

| 测量列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | 实验标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（g·mm） | 4504 | 4519 | 4608 | 4556 | 4482 | 4549 | 4619 | 4571 | 4528 | 4580 | 4551 | 44.3 |

则由重复性引入的标准不确定度分量为：

u1=44.3g·mm

D.3.2.2  分辨力引入的标准不确定度u2

分辨力为1g·mm，则由分辨力引起的标准不确定度分量为：

0.3g·mm

本范例中重复性引入的标准不确定度u1大于被测仪器分辨力引入的标准不确定度u2，故在计算合成标准不确定度时只需考虑重复性引入的标准不确定度u1。则u2可忽略不计。D.3.2.3  校验转子及试验质量引入的不确定度分量u3

校验转子及试验质量在试验前需平衡至小于1Umar，实际平衡至320g·mm，服从均匀分布，取包含因子k=，则其引入的不确定度分量为：

D.3.2.4  校验转子及试验质量由于装卡引入的不确定度分量u4

校验转子及试验质量由于装卡等因素引入的误差估计为1Umar，服从均匀分布，取包含因子k=，则其引入的不确定度分量为：

D.3  合成标准不确定度

以上各输入量无关，故合成标准不确定度uc为：

D.4  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U=2×345.6g·mm=692g·mm（k=2）。

附录E

转位不平衡相角测量示值误差测量结果不确定度评定示例

依据JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的要求，以一台轨道车车轮用静平衡机为例，给出转位不平衡相角测量示值误差测量结果不确定度评定示例。其中包括各标准不确定度分量的评定与分析、合成标准不确定度以及扩展不确定度的计算等。

E.1  测量方法

根据平衡机的参数选择适当的标准转子、转速及试验质量。将校验转子平衡到剩余不平衡度小于1Umar。在校验转子3校准平面上选择安装位置120°，施加可产生10Umar不平衡量的试验质量，启动平衡机对转子进行测量，记录相位读数δi。以下以一台标称最小可达剩余不平衡量Umar，cl＝500g·mm的平衡机为例计算测量不确定度。选取的校验转子质量为300kg，试验质量校正半径400mm，试验质量12.5g，试验质量产生的不平衡量为5000g·mm。

E.2  测量模型

∆δ=δi-δs

式中：

∆δ——转位相角测量示值误差，°

δi——转位相角测量示值，°

δs——试验质量安装相位标称值，°

E.3  标准不确定度分量分析

E.3.1  不确定度来源

不平衡量测量结果不确定度主要来自3个方面：

（1）转位相角测量示值测量重复性引起的不确定度分量；

（2）转位相角测量示值分辨力引入的不确定度分量；

（3）试验质量安装相位标称值引入的不确定度分量。

E.3.2  不确定度评定

E.3.2.1  测量重复性引入的标准不确定度u1

按照E1的测量方法，保持试验质量安装位置不变，连续测量10次，测量列数据见表E.1。

表E.1 重复测量数据表

| 测量列 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | 实验标准偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（°） | 124.6 | 119.2 | 122.6 | 120.3 | 119.8 | 118.7 | 122.2 | 121.6 | 124.9 | 120.2 | 121.4 | 2.16 |

则由重复性引入的标准不确定度分量为：

u1=2.16°

E.3.2.2  分辨力引入的标准不确定度u2

分辨力为0.1°，则由分辨力引起的标准不确定度分量为：

0.03°

本范例中重复性引入的标准不确定度u1大于被测仪器分辨力引入的标准不确定度u2，故在计算合成标准不确定度时只需考虑重复性引入的标准不确定度u1。则u2可忽略不计。E.3.2.3  试验质量安装相位标称值引入的不确定度分量u3

试验质量安装相位标称值为120°，校验转子相位最大允许误差为±0.5%，服从均匀分布，取包含因子k=，则其引入的不确定度分量为：

E.3  合成标准不确定度

以上各输入量无关，故合成标准不确定度uc为：

E.4  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度U=2×2.19°=4.4°（k=2）。

JJF（皖）XXXX-XXXX