安徽省地方计量校准规范

JJF（皖）××—2024

原位压力机校准规范

Calibration Specification for In Situ Compression Machines

（报批稿）

XXX-XX-XX发布								XXXX-XX-XX实施

安徽省市场监督管理局发布

| 原位压力机校准规范 Calibration Specification for In Situ Compression Machines | JJF（皖）XXXX—2024 |
| --- | --- |

归 口 单 位：安徽省力值计量技术委员会

主要起草单位：芜湖市计量科学研究院

安徽省计量科学研究院

铜陵市计量测试研究所

奇瑞汽车股份有限公司

本规范委托安徽省力值计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

王  喆（芜湖市计量科学研究院）

高海青（安徽省计量科学研究院）

胡承志（芜湖市计量科学研究院）

翟  郢（奇瑞汽车股份有限公司）

翟梦颖（南陵县市场监督检验所）

参加起草人：

吴保华（芜湖市计量科学研究院）

赵  睿（芜湖市计量科学研究院）

程  亮（铜陵市计量测试研究所）

目  录

引  言	II

1　范围	（1）

2　引用文件	（1）

3　术语和定义	（1）

3.1　内泄露	（1）

3.2　行程	（1）

3.3　校准方程	（1）

4　概述	（1）

5　计量特性	（1）

5.1　行程	（1）

5.2　指示器显示为力值时，压力机技术指标	（1）

5.3　指示器显示为压力值时，压力机技术指标	（2）

5.4　下压板尺寸	（2）

6　校准条件	（2）

6.1　校准环境条件	（2）

6.2　测量标准及其他设备	（2）

6.3　加力条件	（3）

6.4　校准前检查	（3）

7　校准项目和校准方法	（3）

7.1　校准项目	（3）

7.2　校准方法	（3）

8　校准结果表达	（8）

9 复校时间间隔	（8）

附录A　校准证书内页格式	（9）

附录B  校准记录格式	（10）

附录C  不确定度评定示例	（11）

引  言

JJF1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》、和JJF 1094《测量仪器特性评定》共同构成本规范的基础性规范。

GB/T 2611-2022《试验机 通用技术要求》、GB/T 50315-2011《砌体工程现场检测技术标准》作为本规范制定工作的技术性标准。

本规范为首次发布。

原位压力机校准规范

范围

本规范适用于各种原位压力机（以下简称压力机）的校准。

引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JJG621-2012《液压千斤顶检定规程》

GB/T 2611-2022《试验机 通用技术要求》

GB/T 50315-2011《砌体工程现场检测技术标准》

术语和定义

内泄漏internal leak

压力机在保待压力时，因内部密封不良产生的泄压现象。

行程piston stroke

液压启动后，扁式千斤顶活塞能升起的高度。

校准方程  calibration equation

为了使压力机能在给定力值范围内连续使用，根据有限次数的定度数据建立的原位压力机压力表示值与施加的标准力值之间的关系式。

注：一般为一次或二次曲线。

概述

压力机主要由扁式千斤顶、手动油泵和指示器等组成，其工作原理是手动油泵通过油路对扁式千斤顶供油，扁式千斤顶对试样施加作用力，通过指示器直接或间接显示施加的力值。

计量特性

行程

原位压力机行程及最大允许偏差应满足表1要求

表1

mm

| 行程 | 15 |
| --- | --- |
| 最大允许偏差 | +5 |

指示器显示为力值时，压力机技术指标最大允许值见表2

表2

| 准确度等级 | 示值重复性 | 示值误差 | 相对分辨力 | 零点漂移 | 回零差 | 内泄漏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3级 | 3% | ±3% | 0.2%FS | 0.3%FS | 1.5%FS | 5%FS |

指示器显示为压力值时，压力机技术指标最大允许值见表3

表3

| 准确度定级 | 示值重复性 | 内插误差 | 相对分辨力 | 回零差 | 内泄漏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3级 | 3% | ±3% | 0.2%FS | 1.5%FS | 5%FS |

下压板尺寸

表4

mm

| 下压板尺寸 | 240 |
| --- | --- |
| 最大允许偏差 | ±1.2 |

校准条件

- 6.1校准环境条件

压力机应在(5～3 5 )°C ,相对湿度不大于80%的环境中校准。

6.2 测量标准及设备

a) 标准测力仪（以下简称测力仪）：准确度等级不低于 0.5级，测力仪的力值上限应与被检压力机额定力值相适应；

b) 秒表：MPE:±0.10s（0～60min）；

c）钢直尺：0～300mm，MPE:±0.10mm；

d）游标卡尺：0～300mm，分度值0.02mm，MPE:±0.04mm。

6.3 加力条件

a) 测力仪的安装应保证其主轴线与压力机轴线相重合；

b) 测力仪与压力机的接触面平滑，不得有锈蚀、擦伤及杂物。

6.4 校准前检查

6.4.1 外观

压力机应有铭牌，铭牌上应标明：名称、型号、规格、准确度等级、制造厂名、出厂编号及日期。

6.4.2 压力指示器

数字指示器应正常稳定，数字显示清晰准确、无滞后，并有峰值显示功能。模拟指示器表盘刻度与标记清晰，指针无松动和弯曲，加载时指针走动均匀，无停滞和跳动现象。

- 6.4.3操作适应性

- 压力机加、卸力应平稳、无妨碍读数的压力波动，无冲击和颤动现象。

油压系统工作正常、反应灵敏、油路无渗涌，液压油清洁纯净。

- 7  校准项目和校准方法

- 7.1 校准项目

表5 压力机校准项目一览表

| 序号 | 校准项目 |  | 校准方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校准前检查 |  | 7.2.1 |
| 2 | 行程 |  | 7.2.2 |
| 3 | 相对分辨力 |  | 7.2.3 |
| 4 | 零点漂移* |  | 7.2.4 |
| 5 | 回零差 |  | 7.2.5 |
| 6 | 内泄漏 | 7.2.6 |  |
| 7 | 示值重复性 | 7.2.7 |  |
| 8 | 示值误差* | 7.2.7 |  |
| 9 | 内插误差** | 7.2.7 |  |
| 10 | 下压板尺寸 | 7.2.8 |  |
| 注：（1）*项目为指示器显示为力值时校准项目，**项目为指示器显示为压力值时校准项目 |  |  |  |

7.2 校准方法

7.2.1 通过目测和实际操作对压力机进行检查,其结果应满足6.4要求。

7.2.2 压力机启动正常后，用钢直尺测量空载活塞最大行程，重复测量3次，校准结果平均值应符合表1要求。

7.2.3 相对分辨力Res的校准

数字式指示器相对分辨力的判定：在空载的情况下，如果数字式指示装置的示值变动不大于一个增量，则认为其分辨力 r 为一个增量。若示值变动大于一个增量，则认为此时的分辨力r 等于变动范围的一半加上一个增量。

模拟式指示器相对分辨力的判定：模拟式指示器的分辨力r为最小分度值的1/10或1/5。

相对分辨力Res按公式(1) 或(2) 计算，其结果应符合表2或表3的要求。

指示器以力值为单位时

Res=rFN×100%                          (1)

式中：

r---指示器分辨力，kN

FN---压力机额定力值，kN

指示器以压力值为单位时

Res=rPN×100%                          (2)

式中：

r---指示器分辨力，MPa

PN---压力机额定压力值，MPa

7.2.4 零点漂移的校准

压力机通电预热 15 min,使其处于正常工作状态，并置零，每隔 3 min 读取一个显示值，15 min 内的最大值和最小值之差,通过公式(3)或(4)计算出零点漂移Z ,应符合表2的要求。

指示器以力值为单位时：

Z=fFN×100%                                (3)

式中：

f---压力机15分钟内最大值和最小值之差,

7.2.5 回零差的校准

加力至压力机的额定值，卸至零负荷约 30 s 后记录零点。按公式(5)或公式(6)计算压力机的回零差，其结果应满足表2或表3的要求。

指示器以力值为单位时：

f0=F0FN×100%                                (4)

式中：

F0---卸除负荷后，压力机力值示值,kN。

指示器以压力值为单位时：

f0=P0PN×100%                                (5)

式中：

P0---卸除压力后，压力机压力示值,MPa，

7.2.6 内泄漏的校准

将压力机活塞伸出其有效行程约2/3处，加压至满量程读取5分钟内其指示器的最大变化值，按公式(6)或(7)计算内泄露Lk,其结果应满足表2或表3的要求。

指示器以力值为单位时：

Lk=ΔFFmax                               (6)

式中：

Fmax---压力机显示的最大力值，kN

ΔF---5分钟内压力机示值的最大变化值，kN

指示器以压力值为单位时：

Lk=ΔPPmax                               (7)

式中：

Pmax---压力机显示的最大压力值，MPa

ΔP---5分钟内压力机示值的最大变化值，MPa

7.2.7 示值误差、示值重复性和内插误差的校准

7.2.7.1 将压力机竖直放置，并调整至工作状态 ，与标准测力仪串接。见图 1。

1

2

3

图1	压力机校准示意图

l —压力机框架2—标准测力仪3—压力机

7.2.7.2 手动加压，施加最大力值三次作为预压。

7.2.7.3 试验力施加应缓慢平稳，不得有冲击和超载。

7.2.7.4 	试验力的校准从额定力值的 20 % 开始直至最大力值，校准点的选择尽量均匀分布，一般不少于5点，校准重复进行三次。

7.2.7.5 指示器以力值为单位时：

a)以测力仪标准值为准，在压力机指示器上读数时，按照公式(8)和(9)分别计算示值误差δ和示值重复性R, 其结果应符合表2的要求。

δ=Fi−FF×100%                               (8)

(9)

式中：Fi ---压力机同一校准点 3 次读数的算术平均值，kN，

F---测力仪指示力值，kN，

Fimax---压力机同一校准点读数的最大值，kN，

Fimin ---压力机同一校准点读数的最小值，kN。

b) 以压力机示值为准，在测力仪上读数时，按照公式(10) 、(11) 分别示值误差δ和示值重复性R , 其结果符合表2的要求。

δ=F'−Fi'Fi'×100%                          (10)

R=Fimax'−Fimin'Fi'×100%                        (11)

式中：

F' ---压力机指示力值，kN，

Fi'---测力仪同一校准点三次读数算术平均值，kN，

Fimax'---测力仪同一校准点读数的最大值，kN，

Fimin' ---测力仪同一校准点读数的最小值，kN，

7.2.7.6 指示器以压力值为单位时：

a)以测力仪标准值为准，在压力机指示器上读数时，按照公式(12)和(13)分别计算示值重复性R和内插误差I , 其结果应符合表3的要求。

(12)

I=Pci−PiPi×100%                                  (13)

式中：

Pimax---压力机同一校准点读数的最大值，MPa，

Pimin---压力机同一校准点读数的最小值，MPa，

Pi---压力机同一校准点3次读数的算术平均值，MPa，

Pci---由校准方程求出的与负荷相对应的示值拟合值，MPa。

b)以压力机示值为准，在测力仪上读数时，按照公式(14)(15)分别计算示值重复性R和内插误差I,其结果应符合表3的要求。

(14)

I=Pi−PciPi×100%                                (15)

式中：Fimax---测力仪同一校准点读数的最大值，kN，

Fimin ---测力仪同一校准点读数的最小值，kN，

Fi---测力仪同一校准点三次读数的算术平均值，kN，

Pi---校准点对应的压力机指示器压力示值，MPa，

Pci---由校准方程求出的与负荷相对应的示值拟合值，MPa。

7.2.8 下压板尺寸校准

用游标卡尺对下压板边长进行校准，每对边不同位置测量三次，校准结果平均值应符合表4要求。

- 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映，校准证书应至少包括以下信息：

a)  标题：“校准证书”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点(如果与实验室的地址不同)；

d)  证书的唯一性标识(如编号),每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h)  如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明

i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)  校准结果及其测量不确定度的说明；

m） 对校准规范的偏离的说明；

n)  校准证书和校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)  校准结果仅对被校对象有效的声明；

p） 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

校准证书内页格式见附录A, 校准原始记录格式见附录B。

- 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，一般建议复校时间为6个月。

原位压力机校准证书内页格式

校准结果

| 外观检查 |  |  |  |  | 操作适应性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示器示值 （） | 负荷 （） | 示值误差 （%） | 示值重复性 （%） | Urel k=2 | 内插误差 （%） | 指示器 | 指示器名称 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 准确度等级 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |
|  |  |  |  |  |  | 相对分辨力(%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 内泄漏(%FS) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 零点漂移(%FS) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 行程 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 下压板尺寸 |  |  |
| 校准方程 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

校准记录格式

| 外观检查 |  |  |  |  | 操作适应性 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指示器示值 （） | 负荷 （） | 示值误差 （%） | 示值重复性 （%） | Urel k=2 | 内插误差 （%） | 指示器 | 指示器名称 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 准确度等级 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 制造厂 |  |
|  |  |  |  |  |  | 相对分辨力(%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 内泄漏(%FS) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 零点漂移(%FS) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 行程 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 下压板尺寸 |  |  |
| 校准方程 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录C

- 不确定度评定示例

C.1概述

C.1.1 校准方法：依据本规范。

C.1.2 环境条件：室温 15℃,湿度73%RH

C.1.3 力标准器：0.5级标准测力仪。

C.1.4 被校对象：原位压力机。

C.1.5 校准过程：在规定环境条件下，将力标准器与压力机沿受力轴线串接。由量程20%至最大值，一般取5～8点，驱动千斤顶主动加力，按力的递增方向校准压力机的各点力值示值，该过程连续进行3次，以3次示值的算术平均值作为压力机的校准结果。

C.1.6 评定方法的使用：对符合上述条件的压力机校准结果，可直接采用本评定方法导出的计算公式进行校准结果的不确定度评定。

C.2测量模型

P=aF+b                           (1)

式中: P—压力表示值；

F—标准测力仪上读数的平均值。

a—斜率

b—截距

C.3输入量标准不确定度的评定

C.3.1 A类评定

选一稳定的压力机，在短时间内用标准测力仪（0.5级）对压力机30MPa点进行重复测量10次，得下列一组数据：

| 序号 | 压力表示值/MPa | 实测力值/kN |
| --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 485.4 |
| 2 | 30 | 489.6 |
| 3 | 30 | 491.4 |
| 4 | 30 | 488.8 |
| 5 | 30 | 485.4 |
| 6 | 30 | 489.6 |
| 7 | 30 | 491.4 |
| 8 | 30 | 485.4 |
| 9 | 30 | 491.4 |
| 10 | 30 | 489.6 |

其平均值:488.8kN

s（y）=i=1n(yi−y)210−1=2.51kN

实际校准过程以3次重复测量示值的算术平均值作为压力机校准结果，

故s1=2.51/3=1.45kN

代入校准方程

u1=0.06MPa

C.3.2 B 类评定

a.由标准测力仪准确度等级引入的不确定度:

标准测力仪的准确度等级为0.5，服从均匀分布，包含因子为3

故u2=0.09MPa

b.由标准测力仪长期稳定度引入的不确定度:

标准测力仪的长期稳定度扩展不确定度为0.5%，服从均匀分布，包含因子为3

故u3=0.09MPa

c.由温度变化引入的不确定度:

实际工作中环境温度变化很小，其引入的不确定度分量可以忽略，但油温变化引入的不确定度分量难以忽略，压力机在校准过程中油温变化在10℃左右，估计为正态分布，k=2     K×P×10=0.12Mpa    K为温度修正系数约为：0.0004  P为压力表示值

故u4=0.12÷2=0.06Mpa

d. 压力机指示器（压力表）准确度引入的标准不确定度分量u5

所配用的压力表量程为60MPa，准确度为0.4级，属均匀分布，k=3 则

u5=60×0.4%MPa/ 3 =0.14MPa

C.4合成标准不确定度的计算

输入量u1、u2、u3、u4、u5彼此独立不相关，合成标准不确定度按式得

u=u12+u22+u32+u42+u52=0.22Mpa

urel=0.22/30×100%=0.7%

C.5 扩展不确定度的评定

扩展不确定度为 Urel=1.4%  k=2