(皖)

安徽省地方计量技术规范

JJF（皖）xxx—202x

回弹仪检定装置校准规范

Calibration Specification for

Rebound Test Hammer Verification Equipment

（报批稿）

202X—XX—XX发布                      202X—XX—XX实施

安徽省市场监督管理局  发 布

回弹仪检定装置校准规范

Calibration Specification for Rebound

Test Hammer Verification Equipment

JJF（皖）XXXX—202X

归 口 单 位：安徽省力值计量技术委员会

主要起草单位：滁州市技术监督检测中心

参加起草单位：乐陵市回弹仪厂

本规范委托安徽省力值计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

樊承彪（滁州市技术监督检测中心）

杨模忠（滁州市技术监督检测中心）

段金连（滁州市技术监督检测中心）

赵  峰（滁州市技术监督检测中心）

朱雨杭（滁州市技术监督检测中心）

参加起草人：

王  帅（乐陵市回弹仪厂）

张严虎（滁州市技术监督检测中心）

杨  杰（滁州市技术监督检测中心）

目    录

引言  ……………………………………………………………………………………（Ⅲ）

1  范围 ……………………………………………………………………………………(1)

2  引用文件 ………………………………………………………………………………(1)

3  概述 ……………………………………………………………………………………(1)

4  计量特性 ………………………………………………………………………………(3)

4.1 “100”刻线缺口位置尺寸 …………………………………………………………(3)

4.2  盖板刻度尺寸 ………………………………………………………………………(3)

4.3  钢砧 …………………………………………………………………………………(3）

4.4  机械式回弹仪检定装置 ……………………………………………………………(4)

4.5  数字式回弹仪检定装置 ……………………………………………………………(4）

4.6  指针长度 ……………………………………………………………………………(4）

5  校准条件 ………………………………………………………………………………(4)

5.1  环境条件 ……………………………………………………………………………(4)

5.2  测量标准及其他设备 ………………………………………………………………(5)

6  校准项目和校准方法 …………………………………………………………………(5)

6.1  “100”刻线缺口位置尺寸 …………………………………………………………(5)

6.2  盖板刻度尺寸 ………………………………………………………………………(6)

6.3  钢砧质量 ……………………………………………………………………………(6)

6.4  钢砧撞击面硬度 ……………………………………………………………………(6)

6.5  拉簧检定仪砝码质量标称值示值误差 ……………………………………………(6)

6.6  拉簧检定仪标尺示值误差 …………………………………………………………(7)

6.7  数字式回弹仪检定装置力值示值误差和示值重复性 ……………………………(7)

6.8  数字式回弹仪检定装置位移示值误差 ……………………………………………(8)

6.9  指针长度 ……………………………………………………………………………(8)

7  校准结果表达 …………………………………………………………………………(9)

8  复校时间间隔 …………………………………………………………………………(9)

附录A 专用定位板、量块辅助工具 ……………………………………………………(10)

附录B 机械式回弹仪检定装置校准原始记录参考格式 ………………………………(11)

附录C 数字式回弹仪检定装置校准原始记录参考格式 ………………………………(12)

附录D 校准证书内页参考格式 …………………………………………………………(13)

附录E “100” 刻线缺口位置示值误差不确定度评定示例 ……………………………(14)

附录F数字式回弹仪检定装置力值示值误差不确定度评定示例 ……………………(16)

附录G数字式回弹仪检定装置位移示值误差不确定度评定示例 ……………………(19)

引    言

JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》以及JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》，共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。

本规范的计量特性、校准项目和校准方法参考了JJG 99-2022 《砝码》、JJG 455-2000 《工作测力仪》、JJG 817-2011 《回弹仪》和GB/T 9138-2015 《回弹仪》的相关内容。

本规范为首次发布。

回弹仪检定装置校准规范

1  范围

本规范适用于H550、H450、M225、L75、L20型号回弹仪检定装置的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 99-2022  砝码

JJG 455-2000  工作测力仪

JJG 817-2011  回弹仪

GB/T 9138-2015  回弹仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订单）适用于本规范。

3  概述

回弹仪检定装置是用于检定回弹仪主要计量性能的一种专用装置，分为机械式回弹仪检定装置和数字式回弹仪检定装置。

机械式回弹仪检定装置由回弹仪检定装置（检定主机）和拉簧检定仪组成。回弹仪检定装置（检定主机）由钢砧、定位板、标尺盖板、指针、主机底座等组成；拉簧检定仪由底座、砝码、定位板、刻度标尺等组成，如图1所示。

数字式回弹仪检定装置主要由钢砧、测力装置、定位板、位移测量装置、标尺盖板、指针、底座、显示器等组成，如图2所示。

1—钢砧 2—拉簧座卡座 3—前定位板 4—标尺盖板 5—指针 6—后定位板 7—尾盖座

8—底座 9—压紧螺丝 10—定位板 11—定位按钮 12—调零螺母 13—刻度标尺 14—横梁游标

15—砝码钩 16—砝码 17—底座

图1 机械式回弹仪检定装置

- 钢砧 2—拉簧拉力测量装置 3—前定位板 4—标尺盖板 5—指针 6—后定位板

7—尾盖座8—底座 9—位移测量装置 10—显示器

图2 数字式回弹仪检定装置

4  计量特性

4.1  “100”刻线缺口位置尺寸

专用定位环外侧至盖板“100”刻线位置尺寸，最大允许误差：±0.1 mm。不同型号回弹仪相应检定装置“100”刻线缺口位置尺寸详见表1。

表1  “100”刻线缺口位置尺寸

mm

| 序 号 | 被检回弹仪型号/规格 | “100”刻线缺口位置尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 1 | H550 | 242.5 |
| 2 | H450 | 275.4 |
| 3 | M225 | 186.0 |
| 4 | L75 | 170.5 |
| 5 | L20 |  |

4.2  盖板刻度尺寸

盖板刻度尺寸最大允许误差：±0.1 mm。不同型号回弹仪相应检定装置的盖板刻度尺寸详见表2。

表2  盖板刻度尺寸

mm

| 序 号 | 被检回弹仪型号/规格 | 被检回弹仪刻度标识 | 盖板刻度尺寸 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H550 | 10～100 | 90.0 |
| 2 | H450 | 0～120 | 90.0 |
| 3 | M225 | 0～90 | 67.5 |
| 4 | L75 |  |  |
| 5 | L20 |  |  |

4.3  钢砧

4.3.1  硬度

钢砧硬度：（60±2）HRC。

4.3.2  质量

钢砧质量具体要求见表3。

表3  钢砧质量具体要求

kg

| 序 号 | 被检回弹仪型号/规格 | 钢砧质量 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H550 | 20.0 | －0.1 |
| 2 | H450 |  |  |
| 3 | M225 | 16.0 |  |
| 4 | L75 |  |  |
| 5 | L20 |  |  |

4.4  机械式回弹仪检定装置

4.4.1  拉簧检定仪砝码质量标称值误差

# 拉簧检定仪砝码质量最大允许误差：±0.1%或±1.0g。

4.4.2  拉簧检定仪标尺示值误差

# 拉簧检定仪标尺示值最大允许误差：±0.10 mm。

4.5  数字式回弹仪检定装置

4.5.1  力值示值误差

# 数字式回弹仪检定装置力值示值最大允许误差：±0.3%。

4.5.2  力值示值重复性

# 数字式回弹仪检定装置力值示值重复性：≤0.3%。

4.5.3  位移示值误差

# 数字式回弹仪检定装置位移示值最大允许误差：±0.02 mm。

4.6  指针长度

# 盖板指针长度为27.5mm，最大允许误差：±0.1 mm。

# 注：游标卡尺的检定参照JJG 30-2012 通用卡尺

# 半径样板规的检定参照JJG 58-2010 半径样板

# 测力计的检定参照JJG 455-2000 工作测力仪

# 校准工作不判定合格与否，上述计量特性要求仅供参考。

# 5  校准条件

# 5.1  环境条件

5.1.1 温度：（20±5）℃。

5.1.2 相对湿度：不大于80 %。

# 5.1.3 无影响输出稳定的机械振动。

# 5.2 测量标准及其他设备

校准所需的标准器应满足表4要求。允许使用满足技术要求的其它测量设备进行校准。

表4  校准用标准器及主要技术要求

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游标卡尺 | （0～300）mm | MPE：±0.04 mm |
| 2 | 电子天平 | 最大称量：3 kg | 级 |
| 3 | 电子秤 | 最大称量：30 kg | 级 |
| 4 | 砝码 | （1～20）kg | M1等级 |
| 5 | 万能工具显微镜 | （0～100）mm | MPE：±（1＋L/100）μm |
| 6 | 金属洛氏硬度计 | （20～70）HRC | MPE：±1.5 HRC |
| 7 | 量块 | （0～100）mm | 5等 |
| 8 | 百分表 | （0～3）mm | 任意0.1mm MPE：±0.005 mm |

# 6 校准项目和校准方法

# 校准前检查：回弹仪检定装置、拉簧检定仪的锁紧、夹持机构，盖板、标尺刻线及率定钢砧的钢芯表面不能有影响测量精度的缺陷。锁紧、夹持机构应当使用方便、可靠，夹具不得损伤被测器具。

# 6.1 “100”刻线缺口位置尺寸

# 将检定装置指针盖板翻至测量回弹仪标尺“100”刻度线位置，用游标卡尺测量专用定位环外侧至盖板“100”刻线缺口位置的距离，即为“100”刻线位置尺寸校准结果。其示值误差用公式（1）计算。

# ∆L=L标−L测                                   （1）

# 式中：

# ∆L-----“100”刻线缺口位置示值误差，mm；

# L标-----“100”刻线缺口位置标称值，mm；

# L测----- 游标卡尺测量“100”刻线缺口位置的读数，mm。

6.2 盖板刻度尺寸

# 用游标卡尺测量检定装置盖板刻度的尺寸(不同型号回弹仪检定装置相应的尺寸标识见表2)，即为盖板刻度尺寸校准结果。其示值误差用公式（2）计算。

# ∆M=M标−M测                                  （2）

# 式中：

# ∆M----- 盖板刻度尺寸示值误差，mm；

# M标-----盖板刻度尺寸的标称值，mm；

# M测----- 游标卡尺测量盖板刻度尺寸的读数，mm。

6.3 钢砧质量

拆除钢砧的定位套筒，用电子秤对剩余部分进行称量，重复测量3次，取平均值作为钢砧的质量。其计算见公式（3）：

（3）

式中：

----- 钢砧的质量，kg；

----- 电子秤第i次的测量值，kg。

6.4 钢砧撞击面硬度

用金属洛氏硬度计进行测量。测量点应在测试面中心均匀分布，各测量点间距不小于4d（d为压痕直径），测量至少5次，取后4次算术平均值作为钢砧硬度值。计算见公式（4）：

（4）

式中：

----- 钢砧硬度值，HRC；

Hi----- 金属洛氏硬度计第i次的测量值，HRC。

6.5 拉簧检定仪砝码质量标称值示值误差

将拉簧检定仪砝码从仪器上拆下，清理干净。采用ABA测量循环方法，在测量循环中，A代表标准方法，“B”代表被检砝码。循环ABA（r1t1r2）完成后，被测砝码质量标称值示值误差计算见公式（5）

∆I=It1−Ir1+Ir22                                   （5）

式中：

∆I----- 被测砝码示值误差，kg；

It1----- 被测砝码第一次加载后电子天平的示值，kg；

Ir1----- 标准砝码第一次加载后电子天平的示值，kg；

Ir2----- 标准砝码第二次加载后电子天平的示值，kg。

6.6 拉簧检定仪标尺示值误差

将拉簧检定仪标尺从仪器上拆下，用万能工具显微镜测量标尺示值，选取标尺上25mm、50mm、75mm三个位置点进行测量，重复测量3次，取3次测量值的平均值作为测量结果。

示值误差计算见公式（6）：

∆l=l0−l                                      （6）

式中：

∆l ----- 拉簧检定仪标尺的示值误差，mm；

l0 ----- 拉簧检定仪标尺的标称值，mm；

l  ----- 万能工具显微镜3次测量的平均值，mm。

6.7 数字式回弹仪检定装置力值示值误差和示值重复性

将数字式回弹仪检定装置的钢砧拆下，并使检定装置树立，把配套的专用辅具放置到拉簧拉力测量装置上。操作数字式回弹仪检定装置主机，进入测力试验状态，将测力示值清零。在辅具平台上放置砝码，读取回弹仪检定装置主机上的示值。测量点应不少于5个点，各点大致均匀分布，每点重复测量3次。按公式（7）和公式（8）计算测力示值误差和示值重复性。

测力示值误差见公式（7）：

q=Fi−m0gm0g×100%                               （7）

式中：

q ----- 示值误差，%；

Fi ----- 回弹仪检定装置的3次示值的算术平均值，N；

m0 ----- 砝码的标称值，kg；

g ----- 重力加速度，kg/s2。

示值重复性见公式（8）：

b=Fimax−Fiminm0g×100%                             （8）

式中：

b ----- 示值误差，%；

Fimax ----- 回弹仪检定装置3次测量示值中的最大值，N；

Fimin ----- 回弹仪检定装置3次测量示值中的最小值，N；

6.8 数字式回弹仪检定装置位移示值误差

在滑动平台指定位置安装一个可以放置量块的辅助工具，操作数字式回弹仪主机进入位移计量状态，使滑动平台移动到零点位置。将量块平行放置到辅助工具基准面和测针（百分表）之间，操作主机，将滑动平台移动到校准点后停止，操作主机行进一段行程（与量块相匹配）后停止，将量块平行放置到辅助工具基准面和测针之间，读取百分表的示值，测量点应不少于5点，一般按位移最大行程的20%、40%、60%、80%、100%，每点测量3次，取3次测量值的算术平均值作为测量结果。

示值误差计算见公式（9）：

∆L=Ln−（L+a）                                       （9）

式中：

∆L ----- 数字式回弹仪检定装置位移示值误差，mm；

Ln ----- 主机行进行程，mm；

L  ----- 量块的标称值，mm。

a  ----- 百分表测量三次的平均值，mm。

6.9指针长度

用游标卡尺测量指针总长度，将此长度减去指针示值刻度线至指针块边缘的距离，计算公式见公式（10）

∆La=L0−（L1−L2）                                       （10）

式中：

∆La ----- 指针长度示值误差，mm；

L0 ----- 指针标准长度，mm；

L1  ----- 指针总长度，mm。

L2  ----- 指针示值刻度线至指针块边缘的距离，mm。

7  校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题：“校准证书”；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

1）校准结果及其测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

其中，“本次校准所用的测量标准的溯源性及有效说明”中应包括标准器的名称、型号规格、测量范围及不确定度（或准确度等级、最大允许误差）、有效日期等说明。

“校准结果及其测量不确定度的说明”中应给出每个被校准参数对应的示值误差以及相应的扩展不确定度和包含因子，如各被校点的扩展不确定度相差不大，可以取最大的代替。

8  复校时间间隔

复校时间间隔的长短由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素决定，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，一般建议为1年。

# 附录A

# 专用定位板、量块辅助工具

图A.1 专用定位板

图A.2 量块辅助工具

# 附录B

| 委托单位/单号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所用主要标准器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 | 型号规格 |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  | 溯源证书号 |  |  | 有效期至 |  |  |  |
| 校准环境：温度： ℃ 相对湿度： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准项目 |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “100”刻线 缺口位置尺寸（mm） |  | 测得值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盖板刻度尺寸（mm） |  | 测得值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢砧质量（kg） |  | 测得值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢砧撞击面 硬度（HRC） |  | 测得值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |
| 拉簧检定仪砝码标称值误差（g） |  | 标准砝码第一次测得值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 被测砝码第一次测得值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准砝码第二次测得值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉簧检定仪标尺示值误差（mm） |  | 标称值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测量值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指针长度 ( mm) |  | 指针总长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值刻线至边缘距离 |  |  |  |  |  |  |  | 指针长度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “100”刻线缺口位置尺寸示值误差的不确定度： U = mm（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盖板刻度尺寸示值误差的不确定度： U = mm（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉簧检定仪砝码标称值误差的不确定度： U = g（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拉簧检定仪标尺示值误差的不确定度： U = mm（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

机械式回弹仪检定装置校准原始记录参考格式    记录编号：

# 校准员：                      核验员：                     校准日期：

# 附录C

| 委托单位/单号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 委托单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本次校准所用主要标准器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器名称 | 型号规格 |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  | 测量范围 |  |  |  |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  |  |  |  |  |  |  |  | 溯源证书号 |  |  | 有效期至 |  |  |  |  |  |
| 校准环境：温度： ℃ 相对湿度： % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准项目 |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “100”刻线 缺口位置尺寸（mm） |  | 测得值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盖板刻度尺寸（mm） |  | 测得值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢砧质量（kg） |  | 测得值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢砧撞击面 硬度（HRC） |  | 测得值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 |  |  |  |  |  |  |
| 测力示值 |  | 标准力值（N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 测量值（N） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 示值误差（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 示值重复性（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位移示值（mm） |  | 主机行进长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 量块标称值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 百分表示值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 指针长度 ( mm) |  | 指针总长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 示值刻线至边缘距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 指针长度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| “100”刻线缺口位置尺寸示值误差的不确定度： U = mm（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 盖板刻度尺寸示值误差的不确定度： U = mm（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测力示值误差的不确定度： U = N（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位移示值误差的不确定度： U = mm（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

数字式回弹仪检定装置校准原始记录参考格式    记录编号：

校准员：                      核验员：                     校准日期：

# 附录D

# D.1机械式回弹仪检定装置校准证书内页参考格式

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| “100”刻线缺口位置尺寸示值误差 |  |
| 盖板刻度尺寸示值误差 |  |
| 钢砧质量 |  |
| 钢砧撞击面硬度 |  |
| 拉簧检定仪砝码标称值误差 |  |
| 拉簧检定仪标尺示值误差 |  |
| 指针长度示值误差 |  |
| “100”刻线缺口位置尺寸示值误差的不确定度： U = mm（k=2） |  |
| 盖板刻度尺寸示值误差的不确定度： U = mm（k=2） |  |
| 拉簧检定仪砝码标称值误差的不确定度： U = g（k=2） |  |
| 拉簧检定仪标尺示值误差的不确定度： U = mm（k=2） |  |

以下空白

# D.2数字式回弹仪检定装置校准证书内页参考格式

| 校准项目 | 校准结果 |
| --- | --- |
| 外观检查 |  |
| “100”刻线缺口位置尺寸示值误差 |  |
| 盖板刻度尺寸示值误差 |  |
| 钢砧质量 |  |
| 钢砧撞击面硬度 |  |
| 测力示值误差 |  |
| 测力示值重复性 |  |
| 位移示值误差 |  |
| 指针长度示值误差 |  |
| “100”刻线缺口位置尺寸示值误差的不确定度： U = mm（k=2） |  |
| 盖板刻度尺寸示值误差的不确定度： U = mm（k=2） |  |
| 测力示值误差的不确定度： U = N（k=2） |  |
| 位移示值误差的不确定度： U = mm（k=2） |  |

以下空白

附录E

“100” 刻线缺口位置示值误差不确定度评定示例

E.1 测量方法

将检定装置指针盖板翻至测量回弹仪标尺“100”刻度线位置，用游标卡尺测量专用定位环外侧至盖板“100”刻线缺口位置的距离，即为“100”刻线位置校准结果。

本次校准所用标准器具：游标卡尺，测量范围：（0～300）mm，最大允许误差：±0.04 mm。

E.2 测量模型

测量模型见公式(E.1)

# ∆L=L标−L测                              (E.1)

式中：

# ∆L-----“100”刻线缺口位置示值误差，mm；

# L标-----“100”刻线缺口位置标称值，mm；

# L测----- 游标卡尺测量“100”刻线缺口位置的读数，mm。

E.3 灵敏系数及方差

E.3.1 灵敏系数

c1=∂∆L∂L测=1                         c2=∂∆L∂L标=−1

E.3.2 方差传播公式

由于以上各个量互不相关，则：

uc2=c12u2L测+c22u2L标                   （E.2）

E.4 测量不确定度分量

E.4.1 A类不确定度评定

E.4.1.1 由测量重复性引入的不确定度分量u1

按照本规程6.1条对“100”刻线缺口位置重复测量10次，结果见表E.1。

表E.1

mm

| 次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 186.06 | 186.04 | 186.08 | 186.10 | 186.04 | 186.08 | 186.02 | 186.08 | 186.08 | 186.04 |

试验标准偏差公式见公式(E.3)

s=n−1                              （E.3）

经计算：

u1= s= 0.0258 mm

E.4.2 B类不确定度评定

E.4.2.1 游标卡尺引入的标准不确定度分量u2

本次校准所用的游标卡尺的最大允许误差为：±0.04 mm，设其为均匀分布，包含因子k=3；则：

u2= 0.04 mm/3 = 0.0231 mm

E.4.3标准不确定度

标准不确定度分量见表E.2

表E.2  标准不确定度来源一览表

| 标准不确定度来源 | 符号 | 数值 | 灵敏系数 | 输出量不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性 | u1 | 0.026 mm | 1 | 0.026mm |
| 游标卡尺 | u2 | 0.024 mm | -1 | 0.024 mm |

E.4.4合成标准不确定度

以上各个量互不相关，则相对合成标准不确定度：

uc= c12u12+c22u22= 0.034 mm

E.4.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度：

U=k×uc=2×0.034 mm=0.07 mm

E.5 不确定度评定报告

“100”刻度线缺口位置示值误差的扩展不确定度为：

U=0.07 mm  （k=2）

附录F

数字式回弹仪检定装置力值示值误差不确定度评定示例

F.1 测量方法

将数字式回弹仪检定装置的钢砧拆下，并使检定装置树立，把配套的专用辅具放置到拉簧拉力测量装置上。操作数字式回弹仪检定装置主机，进入测力试验状态，将测力示值清零。在辅具平台上放置力值砝码，读取回弹仪检定装置主机上的示值。测量点应不少于5个点，各点大致均匀分布，每点重复测量3次。按公式（7）和公式（8）计算测力示值误差和示值重复性。

本次校准所用标准器具为：砝码，测量范围：（1～20）kg，M1等级。

F.2 测量模型

测量模型见公式(F.1)

# ∆F=F−Fb                                (F.1)

式中：

# ∆F-----数字式回弹仪检定装置力值示值误差，N；

# F -----数字式回弹仪检定装置示值，N；

# Fb-----砝码标称值与重力加速度乘积，N。

F.3 灵敏系数及方差

F.3.1 灵敏系数

c1=∂∆F∂F=1                         c2=∂∆F∂Fb=−1

F.3.2 方差传播公式

由于以上各个量互不相关，则：

uc2=c12u2F+c22u2Fb                      (F.2)

F.4 测量不确定度分量

F.4.1 A类不确定度评定

F.4.1.1 由测量重复性引入的不确定度分量u1

按照本规程6.7条对数字式回弹仪检定装置力值示值100N点重复测量10次，结果见表F.1。

表F.1

N

| 次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 100.06 | 100.03 | 100.05 | 100.09 | 100.02 | 100.07 | 100.10 | 100.07 | 100.05 | 100.04 |

试验标准偏差公式见公式(F.3)

s=n−1                            （F.3）

经计算：

s= 0.0253 N

因每次测量3次取平均值，则由测量重复性导致的标准不确定度：

u1=s3=0.0147 N

F.4.2 B类不确定度评定

F.4.2.1 砝码引入的标准不确定度分量u2

本次校准所用的砝码对应于10kg点的最大允许误差实际值为0.0005kg,设其为均匀分布，包含因子k=3；则：

u2= 0.0005 kg/3 ×g= 0.003 N

F.4.3标准不确定度分量表

标准不确定度分量见表F.2

表F.2  标准不确定度来源一览表

| 标准不确定度来源 | 符号 | 数值 | 灵敏系数 | 输出量不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性 | u1 | 0.015 N | 1 | 0.015 N |
| 标准测力仪 | u2 | 0.003 N | -1 | 0.003 N |

F.4.4合成标准不确定度

以上各个量互不相关，则相对合成标准不确定度：

uc= c12u12+c22u22= 0.02 N

F.4.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度：

U=k×uc=2×0.02 N=0.04 N

F.5 不确定度评定报告

数字式回弹仪检定装置力值示值误差的扩展不确定度为：

U=0.04 N  （k=2）

附录G

数字式回弹仪检定装置位移示值误差不确定度评定示例

G.1 测量方法

在滑动平台指定位置安装一个可以放置量块的辅助工具，操作数字式回弹仪主机进入位移计量状态，使滑动平台移动到零点位置。将量块平行放置到辅助工具基准面和测针（百分表）之间，操作主机，将滑动平台移动到校准点后停止，操作主机行进一段行程（与量块相匹配）后停止，将量块平行放置到辅助工具基准面和测针之间，读取百分表的示值，测量点应不少于5点，一般按位移最大行程的20%、40%、60%、80%、100%，每点测量3次，取3次测量值的算术平均值作为测量结果。

本次校准所用标准器具为：量块，测量范围：（0～100）mm，5等。百分表，测量范围（0～3）mm，最大允许误差：任意0.1mm内：0.005mm

G.2 测量模型

测量模型见公式(G.1)

∆L=Ln−（L+a）                               (G.1)

式中：

∆L ----- 数字式回弹仪检定装置位移示值误差示值误差，mm；

Ln ----- 主机行进行程，mm；

L  ----- 量块的标称值，mm。

a  ----- 百分表测量三次的平均值，mm。

G.3 灵敏系数及方差

G.3.1 灵敏系数

c1=∂∆L∂Ln=1                         c2=∂∆L∂（L+a）=−1

G.3.2 方差传播公式

由于以上各个量互不相关，则：

uc2=c12u2Ln+c22u2L+a                       (G.2)

G.4 测量不确定度分量

G.4.1 A类不确定度评定

G.4.1.1 由测量重复性引入的不确定度分量u1

按照本规程6.8条对100mm行程点进行重复测量10次，结果见表G.1。

表G.1

mm

| 次 数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值 | 100.00 | 100.01 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

试验标准偏差公式见公式(G.3)

s=n−1                           (G.3)

经计算：

s= 0.0057 mm

因每次测量3次取平均值，则由测量重复性导致的标准不确定度：

u1=s3 = 0.0032 mm

G.4.2 B类不确定度评定

G.4.2.1 标准量块引入的标准不确定度分量u2

本次校准所用的标准量块为5等，由JJG 146 《量块》可知100 mm量块的不确定度为：U99 = 1.0 μm， k =2.7；

u2=1.0 μm2.7 = 0.37 μm = 0.00037 mm

G.4.2.1 百分表引入的标准不确定度分量u3

本次校准所用的百分表，任意0.1mm内最大允许误差为0.005mm，设其为均匀分布，包含因子k=3；则：

u3= 0.005 mm/3 = 0.0029 mm

G.4.3标准不确定度

标准不确定度分量见表G.2

表G.2  标准不确定度来源一览表

| 标准不确定度来源 | 符号 | 数值 | 灵敏系数 | 输出量不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量重复性 | u1 | 0.0032 mm | 1 | 0.0032 mm |
| 标准量块 | u2 | 0.00037 mm | -1 | 0.00037 mm |
| 百分表 | u3 | 0.0029 mm | -1 | 0.0029 mm |

G.4.4合成标准不确定度

以上各个量互不相关，则相对合成标准不确定度：

uc= c12u12+c22u22=0.0044 mm

G.4.5 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度：

U=k×uc=2×0.0032 mm=0.0088 mm

G.5 不确定度评定报告

数字式回弹仪检定装置位移示值误差的扩展不确定度为：

U=0.01 mm  （k=2）

JJF （皖）XXXX—202X

安徽省地方计量技术规范

回弹仪检定装置校准规范

JJF（皖）XXXX—202X