（皖）

安徽省地方计量技术规范

JJF（皖）XX—XXXX

对刀器校准规范

Calibration Specification for dial tool setter

（报批稿）

XXXX-XX-XX 发布	XXXX-XX-XX实施

安	徽	省	市	场	监	督	管	理	局	发 布

JJF（皖）XX—XXXX

对刀器校准规范

Calibration Specification for dial tool setter

归口单位： 安徽省几何量计量技术委员会

主要起草单位： 铜陵市计量测试研究所

铜陵市知识产权事业发展中心

芜湖市计量科学研究院

参加起草单位： 池州市计量科学研究院

本规范委托安徽省几何量计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人:

吴郁蕾  (铜陵市计量测试研究所)

陈  超  (铜陵市计量测试研究所)

程  亮  (铜陵市计量测试研究所)

吴文生  (芜湖市计量科学研究院)

章  翔  (铜陵市知识产权事业发展中心)

江永智  (铜陵市计量测试研究所)

参加起草人:

汪良州  (池州市计量科学研究院)

目   录

引  言…………………………………………………………………………………（Ⅲ）

1    范围………………………………………………………………………………（1）

2    引用文件…………………………………………………………………………（1）

3    术语………………………………………………………………………………（1）

3.1  对刀器……………………………………………………………………………（1）

3.2  对刀尺寸…………………………………………………………………………（1）

3.3  对刀尺寸变动量…………………………………………………………………（1）

4    概述………………………………………………………………………………（1）

5    计量特性…………………………………………………………………………（2）

5.1  指针式对刀器指针末端宽度与刻盘刻线宽度…………………………………（2）

5.2  指针式对刀器指针与表盘的相对位置…………………………………………（2）

5.3  工作行程…………………………………………………………………………（3）

5.4  测量力……………………………………………………………………………（3）

5.5  数显式指示表对刀器的数值漂移………………………………………………（3）

5.6  工作面的表面粗糙度……………………………………………………………（3）

5.7  工作面的平面度…………………………………………………………………（3）

5.8  指示表的示值误差………………………………………………………………（3）

5.9  校零棒的素线直线度……………………………………………………………（3）

5.10 对刀尺寸…………………………………………………………………………（3）

5.11 对刀尺寸变动量…………………………………………………………………（3）

5.12 对刀尺寸重复性…………………………………………………………………（3）

6    校准条件…………………………………………………………………………（3）

6.1  环境条件…………………………………………………………………………（3）

6.2  测量标准及其他设备……………………………………………………………（3）

7    校准项目和校准方法……………………………………………………………（4）

7.1  指针式指示表对刀器指针末端宽度与刻盘刻线宽度…………………………（4）

7.2  指针式指示表对刀器指针与表盘的相对位置…………………………………（4）

7.3  工作行程…………………………………………………………………………（4）

7.4  测量力……………………………………………………………………………（4）

7.5  数显式指示表对刀器的数值漂移………………………………………………（4）

7.6  工作面的表面粗糙度……………………………………………………………（4）

7.7  工作面的平面度…………………………………………………………………（4）

7.8  指示表的示值误差………………………………………………………………（5）

7.9  校零棒素线的直线度……………………………………………………………（5）

7.10 对刀尺寸…………………………………………………………………………（5）

7.11 对刀尺寸变动量…………………………………………………………………（6）

7.12 对刀尺寸的重复性………………………………………………………………（6）

8    校准结果表达……………………………………………………………………（6）

9    复校时间隔………………………………………………………………………（6）

附录A 校准原始记录推荐格式………………………………………………………（7）

附录B 校准证书内页格式……………………………………………………………（9）

附录C 数显式指示表对刀器对刀尺寸测量结果的不确定度评定示例……………（11）

引   言

本规范以JJF 1071《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1《测量不确定度评定与表示》和JJF 1001《通用计量术语及定义》为基础性规范进行制定，本规范主要参考JJG 34—2022《指示表》、GB/T 17421.1—2023 《机床检验通则 第1部分：在无负荷或准静态条件下机床几何精度》、GB/T 17421.2—2023《机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定》和JB/T 11103—2011《对刀器》编制而成。

本规范为首次制定。

对刀器校准规范

1   范围

本规范适用于分度值/分辨力不低于0.01 mm对刀尺寸不大于150 mm的对刀器的校准。

2   引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 34—2022 指示表

GB/T 17421.1—2023 机床检验通则 第1部分：在无负荷或准静态条件下机床几何精度

GB/T 17421.2—2023 机床检验通则 第2部分：数控轴线的定位精度和重复定位精度的确定

JB/T 11103—2011 对刀器

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范，凡是不注日期的引用文件，其

最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3   术语

3.1 对刀器 dial tool setter

用于各种加工中心及各式数控机床的刀具基准位置的调整、设定等，通过指示表读数。

[来源: JB/T 11103—2011，3.1，有修改]

3.2 对刀尺寸 working size

对刀器工作状态下压缩对刀杆，当指示表指零时，对刀杆工作面中心至主体基面之间的距高。

[来源: JB/T 11103—2011，3.2，有修改]

3.3 对刀尺寸变动量 working size variation

对刀杆工作状态的工作面和主体基准面之间任意点对刀尺寸中最大值与最小值之差。

[来源: JB/T 11103—2011，3.3，有修改]

4   概述

对刀器（又称Z轴设定器）由指示表、对刀杆、主体及调整与工作变换按钮组成，用于各种加工中心及各式数控机床的刀具基准位置的预调和设定。

对刀器的结构型式有I 型、II型、III型见图1、图2、图3，指示表为数显式指示表对刀器外形结构见图4所示。

图1 Ⅰ型对刀器                          图2 Ⅱ型对刀器

1—指针式指示表，2—对刀杆工作面，3—对          1—主体，2—对刀杆工作面，3—指示表，

刀尺寸，4—主体基准面，5—主体，6—调整          4—主体基准面，5—可镶永久磁铁或磁性

与工作按钮，7—可镶永久磁铁或或磁性表座。        表座。

图3 Ⅲ型对刀器                        图4 数显式指示表对刀器

1—主体，2—对刀杆工作面，3—指针式指示         1—数显式指示表，2—开关和置零键，3—

表，4—主体基准面，5—可镶永久磁铁或磁性        可镶永久磁铁或磁性表座，4—主体基准面，

表座，6—校零棒。                               5—分辨力转换键，6—对刀杆工作面。

5  计量特性

5.1 指针式指示表对刀器指针末端宽度与刻盘刻线宽度

指针式指示表对刀器指针末端宽度与刻线宽度应一致，刻线宽度为（0.15~0.25）mm。

5.2 指针式指示表对刀器指针与表盘的相对位置

指针式指示表对刀器在对零状态时，长指针应在时钟12点的方位对零
意G34-2022大一致。可以更，长指针偏离零刻线不超过±3个分度。

5.3 工作行程

对刀器对零前的预压缩行程不小于0.3 mm，不大于0.8 mm，对刀杆使用状态下的工作行程不小于2 mm。

5.4 测量力

对刀器对刀测量力不大于5 N。

5.5 数显式指示表对刀器的数值漂移

数显式指示表对刀器对刀杆在任意位置时，数值漂移每小时不大于1个分辨力数值。

5.6 工作面的表面粗糙度

对刀杆工作面和主体基准面的表面粗糙度不大于Ra0.8 μm。

5.7 工作面的平面度

对刀器工作面的平面度不大于2 μm，距工作面边缘处2 mm范围内不计。

5.8 指示表的示值误差

指示表的示值误差应符合JJG 34—2022的要求。

5.9 校零棒的素线直线度

对刀器的校零棒的素线直线度误差不大于4 μm。

5.10对刀尺寸

对刀器对刀尺寸最大允许误差±10 μm。

5.11对刀尺寸变动量

对刀器对刀尺寸变动量不大于5 μm。

5.12对刀尺寸重复性

对刀器对刀尺寸的重复性不大于3 μm。

注：校准工作不判断合格与否，上述计量特性要求仅供参考。

6  校准条件

6.1 环境条件

环境温度，（20±5）℃；环境湿度，不大于85% RH；校准前，对刀器和测量设备在检验室内等温2 h以上；校准过程中，温度变化不大于2 ℃/h。

6.2 测量标准及其它配套设备

测量标准及其它配套设备，见表1，允许使用满足不确定度要求的其它测量标准及配套设备进行校准。

表1测量标准及其它配套设备

| 序号 | 测量标准及其它配套设备 | 计量性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 量 块 | 准确度等级：4等 |
| 2 | 立式光学计 | MPE：±0.25 μm |
| 3 | 工具显微镜 | MPEV：3 μm |
| 4 | 测力仪 | MPE：±2% (分度值或者分辨力不大于0.2 N) |
| 5 | 表面粗糙度比较样块 | MPE：+12%～-17% |
| 6 | 刀口形直尺 | MPEs：2 μm |
| 7 | 研磨面平尺 | 平面度不大于0.15 μm |
| 8 | 数显指示类量具检定仪 | MPEV：2 μm /10 mm |

7  校准项目和校准方法

校准前检查外观和各部分相互作用，确定没有影响计量特性因素后再进行校准。

7.1 指针式指示表对刀器指针末端宽度与刻盘刻线宽度

用工具显微镜测量，指针末端宽度和刻度盘的刻线宽度至少抽检3条。

7.2 指针式指示表对刀器指针与表盘的相对位置

目力观察和试验。

7.3 工作行程

目力观察和试验。

7.4 测量力

用分度值或者分辨力不大于0.2 N的测力仪测量，将测力仪的球形工作面与对刀器对刀杆工作面的中心点位置相接触，在对刀器工作行程的始、中、末三个位置附近分别进行，读取测力仪上显示的3个位置测力值，选择其中最大测力值作为对刀器的测量力。

7.5 数显式指示表对刀器的数值漂移

数显指示表对刀器开机后，将示值设定在任一数值上，观察其数字显示值在1 h内的变化量。每隔15 min记录一次所显示的示值，取最大显示值与最小显示值的差值作为测得值。

带有自动关机功能的数显指示表对刀器可以不检此项。

7.6 工作面的表面粗糙度

用表面粗糙度比较样块目测比较工作面表面粗糙度。

7.7 工作面的平面度

对刀杆工作面和主体基准面的平面度用刀口形直尺以光隙法测量。测量时，将刀口形直尺的测量面按“米”字线的4个方位分别与对刀杆工作面和主体基准面相接触，见图5,根据各方位的间隙情况确定其平面度，当所有测量方位上出现的间隙均在中间部位或两端部位时，取其中一方位间隙量最大的作为平面度，当其中有的方位中间部位有间隙，而有的方位两端部位有间隙，则平面度以中间和两端最大间隙量之和确定。

图5 平面度校准位置

注：虚线为测量位置。

7.8 指示表的示值误差

指示表的示值误差按JJG 34—2022检定规程规定的方法和步骤执行。

7.9 校零棒的素线直线度

对刀器校零棒的素线直线度在研磨面平尺上以光隙法测量,将校零棒圆柱面与研磨面平尺相贴合，然后滚动一圈，取光隙最大值作为素线直线度。

7.10对刀尺寸

对刀器的对刀尺寸采用比较测量法。首先，选用与对刀尺寸相对应的4等量块作为测量标准,将其垂直放置在立式光学计的工作台上，测头对准量块测量面中心点，拔动立式光学计拨叉数次，待读数稳定后调零，设定为标准高度；然后，再将对刀器放置在立式光学计的工作台上，对刀杆调整到对刀状态下，测头对准对刀杆工作面中心，见图6，拨动拔叉数次，等待立式光学计读数窗读数稳定后读取测量值，即为对刀器对刀尺寸与对应量块中心长度的差值；最后，通过计算该值与量块中心长度的代数和，可得出对刀器对刀尺寸的实际值，计算见公式1。

L=+δ                                   （式1）

式中：

L —对刀器对刀尺寸，mm；

—量块中心长度(在20 ℃时)，μm；

δ —对刀器对刀尺寸与对应量块中心长度的差值，在立式光学计上读取，μm。

在测量对刀杆工作面前、后、左、右和中间五个位置的对刀尺寸时，见图6，按照上述方法，移动对刀器主体，将立式光学计测头对准对刀杆工作面上需要测量的位置依次测量，五个位置的对刀尺寸与对应量块中心长度的差值,均不允许大于对刀器对刀尺寸的最大允许误差。

图6 对刀器对刀尺寸校准示意图

1—立式光学计拨叉，2—对刀器，3—立式光学计工作台，4—对刀杆测量面，5—对刀杆测量面中心点。

7.11对刀尺寸变动量

按照7.10的校准方法，在对刀杆工作面前、后、左、右和中心点五个位置，分别测量对刀尺寸与对应量块中心长度的差值，选取其中最大值与最小值的差作为对刀器对刀尺寸变动量。

7.12 对刀尺寸重复性

在相同测量条件下，按照7.10的校准方法，将对刀器的对刀杆设置在对刀状态，选取对刀杆工作面中心点位置连续测量5次，在立式光学计上读取5次的测量值，取最大值与最小值的差作为对刀器对刀尺寸重复性。

8   校准结果表达

校准后应出具校准证书。校准证书应包含校准结果以及测量不确定度，校准证书应符合JJF 1071—2010中5.12的要求。

经校准的对刀器，原始记录格式可参考附录A，校准证书内容及内页格式可参考附录B，测量不确定度评定可参考附录C。

9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，一般建议为一年。

附录A

校准原始记录格式对刀器校准记录推荐格式

原始记录编号：	      证书号:

| 委托单位 |  |  |  |  | 设备编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 |  |  |  |  | 型号/规格 |  |  |
| 制 造 厂 |  |  |  |  | 校准地点 |  |  |
| 温 度 |  |  |  |  | 湿 度 |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准用主要标准设备溯源信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 | 设备编号 | 规格型号 |  | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 |  | 证书编号 | 有效期至 |
| 校准项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、指针式指示表对刀器指针末端宽度与刻盘刻线宽度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、指针式指示表对刀器指针与表盘的相对位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、工作行程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、数显式指示表对刀器的数值漂移 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、工作面的表面粗糙度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、工作面的平面度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、指示表的示值误差 |  |  |  | 记录格式依据JJG 34—2022检定规程规定执行 |  |  |  |
| 8、校零棒素线的直线度 |  |  |  |  |  |  |  |

| 9、测量力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量位置 |  | 始 |  | 中 | 末 | 最大测力 |  |  |
| 测 量 力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、对刀尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 量块中心长度 |  |  | 对刀杆工作 面测量位置 | 测量值 |  |  | 测量结果 |  |
|  |  |  | 中心 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 前方 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 后方 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 左方 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 右方 |  |  |  |  |  |
| 11、对刀尺寸变动量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、对刀尺寸重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对刀杆工作面中心点重复测量值 |  |  |  |  |  |  |  | 重复性 |
| 测量次数 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 测 量 值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量不确定度 | 对刀器对刀尺寸测量结果的不确定度 U= ，k=2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员	核验员：	 校准日期：

附录B

校准证书内页格式（推荐性）

校准证书编号：

| 校准机构授权说明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 温 度 |  |  | ℃ |  |  | 地 点 |  |  |  |  |  |  |
| 相对湿度 |  |  | % |  |  | 其 他 |  |  |  |  |  |  |
| 校准使用的计量标准装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  | 计量标准证书编号 |  |  | 有效期至 |
| 校准使用的主要标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名 称 |  | 测量范围 |  |  | 不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |  |  | 检定/校准证书编号 |  |  | 有效期至 |
| 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、指针式指示表对刀器指针末端宽度与刻盘刻线宽度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、指针式指示表对刀器指针与表盘的相对位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、工作行程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、数显式指示表对刀器的数值漂移 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、测量力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、工作面的表面粗糙度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、工作面的平面度误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、指示表的示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、校零棒素线的直线度误差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、对刀尺寸变动量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、对刀尺寸重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12、对刀尺寸： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量方位 | 中心 |  |  | 前方 | 后方 |  |  | 左方 |  |  | 右方 |  |
| 测量结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对刀尺寸测量结果的不确定度：U = ,k=2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

以 下 空 白

附录C

数显式指示表对刀器对刀尺寸测量结果的不确定度评定示例

C.1 测量方法

对刀器对刀尺寸采用比较测量的方法,首先选用与对刀尺寸相对应的量块作为测量标准,将其放置在立式光学计工作台上设定标准高度, 再将数显式指示表对刀器放置在立式光学计工作台上，将对刀杆调整到对刀状态，选取对刀杆工作面中心点与标准高度相比较，在立式光学计上读取该对刀尺寸与量块中心长度的差值，通过计算该值与量块中心长度的代数和，得出指示表对刀器对刀尺寸的实际尺寸。

C.2  测量条件

C.2.1环境温度，（20±5）℃；环境湿度，不大于85% RH；

C.2.2测量标准，量块，4等，50 mm， U99 =0.20 μm +2×10-6 ，k=2.58

C.3  测量对象

数显式指示表对刀器，对刀尺寸50 mm，分辨力为0.001 mm。

C.4  测量模型

数显式指示表对刀器的对刀尺寸表示为：

L=+δ-Δ-Δ(-20)                 (式C.1)

式中：

,, L—数显式指示表对刀器温度、线膨胀系数和在20 ℃时数显式指示表对刀器对刀尺寸，下标有“S”为对应量块中心长度。（Δ=-，Δ=-）

δ—数显式指示表对刀器对刀尺寸与对应量块中心长度的差值，在立式光学计上读取。

C.5 合成不确定度表示式

考虑各分量彼此独立，合成不确定度表示为：

=()2u2( )                  (式C.2)

C.6 方差和灵敏系数

= =1               ==1

==Δ          ==-20

因此，被测指示表对刀器对刀尺寸的合成不确定度（）可表示为:

（）=u 2（）+ u 2（）+ u 2（Δ）+ u 2（Δ）    (式C.3)                  C.7  测量不确定度来源

C.7.1 测量重复性引入的标准不确定度分量

C.7.2 立式光学计分辨力引入的标准不确定度分量（忽略不计）

C.7.3 量块的中心长度引入的标准不确定度分量

C.7.4 量块和数显式指示表对刀器间温度差引入的标准不确定度分量

C.7.5 量块和数显式指示表对刀器的线膨胀系数差引入的标准不确定度分量

C.8  标准不确定度汇总表

表C.1 数显指示表对刀器对刀尺寸为50 mm时的标准不确定度汇总表

| 标准不确定度分量u（xi） | 不确定度来源 | 标准不确定度值u（xi） | C=∣/∣ | ∣∣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性δi | 0.55 μm | 1 | 0.55 μm |
| —— | 立式光学计分辨力（忽略不计) | —— | —— | —— |
|  | 量块的中心长度 | 0.12 μm | 1 | 0.12 μm |
|  | 量块和数显式指示表对刀器间温度差△t | 0.289 ℃ | Δ | 0.17 μm |
|  | 量块和数显式指示表对刀器的线膨胀系数差Δ | 0.81×10-6 ℃-1 | -20 | 0.20 μm |
| ≈0.62 μm |  |  |  |  |

C.9  标准不确定度评定

C.9.1测量重复性引入的标准不确定度分量

在相同测量条件下，在数显式指示表对刀器对刀尺寸中心点处连续重复测量5次，读取立式光学计上5次测量值δi，由实验记录测量数据整理，见表C.2：

表C.2 数显指示表对刀器对刀尺寸为50 mm时重复性测量

| 测量次数ni | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R=δmax-δmin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值δi(μm) | +4 | +4 | +5 | +7 | +7 | 3 |

由于实际测量中，重复测量次数n为5次，故取极差法，按极差公式计算实验标准差s(δ)，可得：

s(δ)==≈ 1.28 μm                   (式C.4)式中：

s(δ)—实验标准差，μm；

R—5次测量值的最大值与最小值之差，μm；

C—极差系数，极差表中查得，当n为5时，C为2.33。

被测量重复性引入的标准不确定度分量，按公式计算，可得：

=(δ)===≈ 0.55 μm        (式C.5)

C.9.2立式光学计分辨力引入的标准不确定度分量（忽略不计）

测量时选用的立式光学计分辨力为0.1 μm,依据JJF 1059.1—2012，在测量不确定度评定中，当分辨力所引入的标准不确定度分量小于重复性引入的标准不确定度分量时，分辨力引入的标准不确定分量可以忽略不计。

C.9.3量块中心长度引入的标准不确定度分量

测量时选用4等量块做为测量标准，4等量块中心长度的测量不确定度为U99 =0.20 μm+2×10-6，对应99%置信区间，包含因子取k=2.58，则

=0.30/2.58≈ 0.12 μm

L=50 mm时         =×≈ 0.12 μm

C.9.4量块和数显式指示表对刀器间温度差△t引入的标准不确定度分量

它们间存在的温度差△t以等概率落在±0.5 ℃范围内，k=, 则

=0.5 ℃/=0.289 ℃

L=50 mm时：=11.5×10-6 ℃-1，则

=×=50×11.5×10-6 ℃-1×0.289 ℃≈0.17 μm

C.9.5量块和数显式指示表对刀器的线膨胀系数差Δ引入的标准不确定度分量

量块和数显式指示表对刀器的材质基本相同，钢质线膨胀系数均为（11.5±1）×10-6 ℃-1，按两者的线膨胀系数差Δ在±2×10-6 ℃-1范围内计算，估计为三角分布: k=，以温度偏离标准温度5 ℃计算，则

=2×10-6 ℃-1/=0.81×10-6 ℃-1

L=50 mm时：△t = 5℃

=×=50×5 ℃×0.81×10-6 ℃-1≈0.20 μm

C.10 合成标准不确定度

L=50 mm时：          （）≈0.62 μm

C.11 扩展不确定度U

U=k •  取k=2

L=50 mm时：           U=2×0.62≈1.2 μm

其他测量点可按同理评定。

----------------------------------------------