嗯 (皖)

安徽省地方计量技术规范

JJF（皖）XXXX-20XX

加压流体萃取仪校准规范

Calibration Specification for Pressurized Fluid Extractors

（报批稿）

20XX-XX-XX发布                                  20XX-XX-XX实施

安徽省市场监督管理局 发 布

加压流体萃取仪

JJF（皖）XXXX—XXXX

校准规范

Calibration Specification for

Pressurized Fluid Extractors

归 口 单 位  ：安徽省生物医药计量技术委员会

主要起草单位 ：蚌埠市计量科学研究院

宁波市计量测试研究院

参加起草单位 ：合肥市计量测试中心

北京林电伟业电子技术有限公司

本规范委托安徽省生物医药计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

刘  诚 (蚌埠市计量科学研究院)

纪洪芝 (宁波市计量测试研究院)

戚仁江 (蚌埠市计量科学研究院)

刘媛媛 (合肥市计量测试中心)

裘  伟 (蚌埠市计量科学研究院)

参加起草人：

李娜莉 (蚌埠市计量科学研究院)

朱  娟 (北京林电伟业电子技术有限公司)

杨  阳 (蚌埠市计量科学研究院)

目    录

引言	Ⅱ

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语	1

4  概述	2

5  计量特性	2

6  校准条件	3

7  校准项目和校准方法	4

8  校准结果的表达	6

9  复校时间间隔	6

附录A 加压流体萃取仪原始记录参考格式	7

附录B 加压流体萃取仪校准证书（内页）参考格式	9

附录C 加压流体萃取仪萃取温度偏差的不确定度评定示例	10

附录D 加压流体萃取仪压力相对示值误差的不确定度评定示例	13

引    言

本规范以JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》和JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成制定本规范的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

加压流体萃取仪校准规范

1  范围

本规范适用于加压流体萃取仪，也称快速溶剂萃取仪或加速溶剂萃取仪（以下简称萃取仪）的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG875-2019 数字压力计检定规程

GB/T 44374 加压流体萃取仪性能的测定方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

3.1  加压流体萃取 pressurized fluid extraction

利用高温高压萃取溶剂实现固体、半固体样品中有机物组分快速萃取的过程。

3.2  萃取池 sample cell

萃取仪中用于填充待测样品的容器。

3.3  稳定阶段 steady state

萃取仪运行萃取程序的过程中，其加热阶段结束至单次萃取结束前，萃取池内温度稳定于满足设备本身性能指标要求温度区间内的阶段。

3.4  萃取温度extraction temperature

萃取仪运行萃取程序的过程中，萃取池内处于稳定阶段的平均实际温度。

3.5  萃取温度偏差 extraction temperature deviation

萃取温度与萃取仪设定温度的偏差。

3.6  加热时间 heating time

萃取池加载进加热炉后，开始填充萃取溶剂，从萃取溶剂添加完成到静态萃取开始所保持的时间。

3.7  静态萃取时间 static extraction time

萃取仪萃取样品时，从加热时间结束即萃取温度和压力达到设定值后开始萃取至一次萃取循环结束所经过的时间。

3.8  萃取池温度保持时间 temperature holding time of sample cell

萃取仪运行萃取程序的过程中，萃取池内实际温度处于稳定阶段的时间长度。

3.9  萃取循环 cycles of  extraction

萃取仪萃取样品时，从输送萃取溶剂（加压）开始至静态萃取结束的过程。

注：执行萃取循环的次数也称为循环次数。

4  概述

萃取仪是用于从固体或半固体样品中快速萃取、分离待萃取成分的自动化样品前处理仪器，可分为半自动型、全自动型和多功能型。其工作原理是通过升高萃取过程中的温度和压力，增加样品中待萃取成分的溶解度和扩散效率，从而实现待萃取成分的高效分离。该类仪器的主要组成如图1所示，一般包括加热炉、萃取池、溶剂瓶、气瓶等。主要应用于临床、医药、环境监测、食品安全、土壤分析等领域。

图1  萃取仪典型结构示意图

1、气瓶     2、高压液相泵   3、溶剂瓶    4、加热炉

5、萃取池   6、切换阀       7、废液瓶    8、收集瓶

5  计量特性

萃取仪的计量特性包括萃取温度偏差、萃取温度重复性、萃取池内温度保持时间重复性和压力相对示值误差。典型设备的技术要求见表1。

- 表1  萃取仪技术要求

| - 序号 | - 项目 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 萃取温度偏差 | - ±3.0℃ |
| - 2 | - 萃取温度重复性 | - 不大于1% |
| - 3 | - 萃取池温度保持时间重复性 | - 不大于10% |
| - 4 | - 压力相对示值误差 | - 不超过标称压力值的±4% |

注：以上指标要求不用于合格性判断，仅供参考。

6  校准条件

6.1  环境条件

环境温度：（10～40）℃或满足产品使用说明书中的要求。

环境相对湿度：不大于80%或满足产品使用说明书中的要求。

环境条件还应满足测量标准的使用要求。

6.2  测量标准及其他设备

技术要求见表2。

- 表2  测量标准及其他设备

| - 序号 | - 设备名称 | - 测量范围 | - 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 温度测量标准 | - （0~150.0）℃ | - 最大允许误差：±0.1℃ - 满足最大承压15MPa的要求 |
| - 2 | - 时间测量标准 | - / | - 分辨力：不低于1s - 最大允许误差：±0.5s/d |
| - 3 | - 压力测量标准 | - （0.1~20）MPa | - 最大允许误差±0.1Mpa - 分辨力不低于0.1MPa |
| ## 注： ## 1 温度测量标准一般选用无线温度记录器，应可放置于萃取池内，且不影响萃取池的密封性。 - 2 校准时可选用表2所列的测量标准，也可选用不确定度符合要求的其他测量标准。 - 3 压力测量标准一般选用数字压力计。 |  |  |  |

7  校准项目和校准方法

7.1  校准项目

萃取温度偏差、萃取温度重复性、萃取池内温度保持时间重复性、压力相对示值误差。

7.2  校准方法

7.2.1  校准前的准备

校准前应确认萃取仪主机开关、功能键等应可靠且无松动。显示面板读数应清晰完整。萃取池应无破损、形变，正确安装后应密封良好，且萃取池的溶剂注入口、排出口无堵塞。依据萃取仪的实际使用参数设置萃取温度、萃取压力。将萃取池安装至萃取仪上，运行预设萃取程序，验证其升温升压性能是否正常。

7.2.2  萃取温度偏差

以无水乙醇为萃取剂，萃取压力为10MPa，加热时间和静态萃取时间均为5min。将萃取温度分别设定为50℃、100℃、150℃和厂家建议的仪器最高使用温度（Tmax）。运行仪器从室温升至设定温度。在温度示值达到设定值1min后，开始每隔20s记录一次温度示值。以开始计时的时间为第1次，记录2min（共记录7次温度示值）。

计算记录温度的算术平均值，并按公式（1）计算萃取温度偏差。

∆T=Ti−Ts                            （1）

式中：

∆T———萃取温度偏差，℃；

Ti———7次温度示值的算术平均值，℃；

Ts———萃取温度的设定值，℃。

注：Ts分别取50℃、100℃、150℃和Tmax。

7.2.3  萃取温度重复性

将无线温度记录器探头端朝上，放置于被校仪器配套萃取池中，确认萃取池密封良好后，将萃取池安装至被校仪器。

设定萃取温度为100℃，萃取时间10min，萃取压力为10MPa，运行萃取程序（若被校仪器不能设定萃取压力，则以标称运行压力运行萃取程序）。

待程序运行完毕后，读取无线温度记录器记录的温度时间数据，参照7.2.2中方法以无线温度记录器所记录的7次温度数据的平均值作为萃取温度值。待萃取池温度降至室温后，重复上述测量，合计进行6次试验，按公式（2）计算萃取温度重复性。

（2）

式中：

S———萃取温度重复性，%；

n———测量次数；

———第i次测量的实测萃取温度值，℃；

———6次测量所得实测萃取温度值的算术平均值，℃；

7.2.4  萃取池内温度保持时间重复性

参照 7.2.3 中校准方法，合计进行 6 次试验，并记录温度处稳定阶段的时长（待程序运行完毕后，读取无线温度记录器记录的温度数据。以所记录的温度、时间数据绘制萃取程序运行过程中的温度-时间的 T-t 曲线图。由 T-t 曲线图确定萃取池内温度处于稳定阶段的大致区间，以稳定阶段终点前 1min 的平均温度作为参考温度，将实测温度低于参考温度 1℃时作为稳定阶段的起点，将实测温度发生明显畸变时作为稳定阶段的终点。），

按照下列公式（3）计算萃取池温度保持时间重复性。

（3）

式中：

M——萃取池温度保持时间的重复性，%;

n———测量次数；

——第 i 次测量的实测萃取池温度保持时间，s；

——6 次测量所得实测萃取池温度保持时间的算术平均值，s。

7.2.5  压力相对示值误差

将压力测量标准经由三通接入被校仪器的注液泵的注液出口端管路。并将萃取池安装至被校仪器。

设定萃取温度为最小设定值，萃取时间10min，萃取压力10MPa，运行萃取程序（若被校仪器不能设定萃取压力，则以标称运行压力运行萃取程序）。

待程序运行进入恒温萃取阶段，并继续运行9min后，同时记录被校仪器的压力示值和标准数字压力计示值。按下列公式（4）计算压力相对示值误差。

（4）

式中：

δ———加压流体萃取仪的压力相对示值误差，%；

P0———被校加压流体萃取仪的压力示值，MPa；

P———压力测量标准的压力示值，MPa。

进行完压力相对示值误差校准并拆除外接数字压力计后，须参照7.2.1方法，进行升温升压测试。

8  校准结果的表达

校准证书应符合JJF 1071-2010中5.12的要求，并给出各校准项目名称和测量结果以及扩展不确定度。校准原始记录参考格式见附录A，校准证书参考格式见附录B。校准项目的测量不确定度按照JJF 1059.1-2012的要求评定，评定示例见附录C、附录D。

9  复校时间间隔

建议复校间隔时间为1年。送校单位可根据萃取仪使用频繁程度等实际情况自主决定复校时间间隔。

附录A

加压流体萃取仪原始记录参考格式

证书编号：

| 委托方 |  | 标准仪器名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  | 标准仪器型号及编号 |  |
| 型号规格及编号 |  | 标准仪器测量范围 |  |
| 生产厂家 |  | 标准仪器扩展不确定度/准确度等级/最大允许误差 |  |
| 校准地点 |  | 标准仪器证书号 |  |
| 技术依据 |  | 标准仪器有效期 |  |
| 环境条件 | 温度： ℃ 相对湿度： % | 标准仪器状态 |  |

A.1 萃取温度偏差

|  | 萃取温度设定值/℃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 次数 | 实测温度值/℃ |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 温度差值/℃ |  |  |  |  |
| 萃取温度偏差/℃ |  |  |  |  |
| 不确定度/℃ |  |  |  |  |

A.2 萃取温度重复性

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测萃取温度/℃ |  |  |  |  |  |  |  |

A.3 萃取池温度保持时间重复性

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 重复性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 萃取池温度保持时间/s |  |  |  |  |  |  |  |

A.4 压力相对示值误差校准记录

| 压力设定值/MPa | 被校仪器压力显示值/MPa | 实测压力值/MPa | 压力相对 示值误差/% | 压力相对示值误差的不确定度/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 校准员 |  | 核验员 |  | 校准日期 | 年 月 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录B

加压流体萃取仪校准证书（内页）参考格式

1.萃取温度偏差

| 温度设定值 | 萃取温度偏差 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- |

2.萃取温度重复性 ：

3.萃取池温度保持时间重复性 ：

4. 压力相对示值误差

| 压力设定值 | 压力相对示值误差 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- |

- 以下空白

附录C

加压流体萃取仪萃取温度偏差的不确定度评定示例

C.1 概述

加压流体萃取仪萃取温度偏差的测量原理为将一无线温度记录器置于被校仪器配套萃取池中，运行预设的萃取程序，待萃取池内升温阶段结束后，记录萃取池内实际温度处于稳定阶段的平均温度，作为其萃取温度。

被测对象：加压流体萃取仪，设定萃取温度为100℃，设定压力10MPa，加热时间和静态萃取时间均为5min。测量标准：无线温度记录器，分辨力为0.1℃，最大允许误差为±0.1℃。

C.2测量模型

萃取温度偏差按公式（C.1）计算：

∆T=Ti−Ts                          （C.1）

式中：

∆T———加压流体萃取仪的萃取温度偏差，℃；

Ti———各无线记录器全部实测温度平均值，℃；

Ts———萃取温度的设定值，℃。

合成标准不确定度计算公式

公式（C.1）中，Ts、Ti互为独立，因此合成标准不确定度公式为：

uc∆T=u2Ti+u2Ts                 （C.2）

由于公式C.2中，仪器萃取温度设定值Ts为一固定数值，不引入不确定度，故公式C.2可简化为：

uc∆T=uTi                        （C.3）

C.3 不确定度分量

不确定度来源：萃取温度测得值引入的标准不确定度分量，无线温度记录器分辨力引入的标准不确定度分量，无线温度记录器最大允差引入的标准不确定度分量。

C.3.1由萃取温度测量值引入的标准不确定度分量u1

（a）由萃取温度测量重复性引入的不确定度分量

该不确定度分量采取A类评定。设定加压萃取仪萃取温度为100℃，将无线测温探头置于同一萃取池中，进行单次重复测量，选取稳定阶段的10个数据，记录数据见表1.1。

表1.1 加压流体萃取仪萃取温度重复性测量数据

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 萃取温度/℃ | 97.89 | 97.95 | 97.99 | 98.04 | 98.07 | 98.1 | 98.15 | 98.19 | 98.23 | 98.26 | 98.09 |

依据上述数据，以贝塞尔公式计算其萃取温度测量值为0.12℃，则由萃取温度测量重复性引入的不确定度分量u1A为0.12℃。

（b）由无线温度记录器分辨力引入的标准不确定度分量

无线温度记录器的分辨力为0.1℃，取其区间半宽为0.05℃，按均匀分布取k=3，则由无线温度记录器的分辨力引入的标准不确定度分量为：

u1B=0.05℃/3=0.03℃

取萃取温度测量重复性引入的不确定度分量和由无线温度记录器分辨力引入的不确定度分量的较大值作为萃取温度测量值引入的不确定度分量u1，则u1等于u1A，为0.12℃。

C.3.2由无线温度记录器最大允差引入的标准不确定度分量u2

无线温度记录器温度参数的最大允许误差为±0.1℃。按均匀分布取k=3，则由无线温度记录器引入的标准不确定度分量为：

u2=0.1℃/3=0.06℃

C 4 标准不确定度分量汇总表

表1.2 不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量ui | 标准不确定度来源 | 温度（℃） |
| --- | --- | --- |
| u1 | 萃取温度测量重复性 | 0.12 |
| u2 | 温度记录标准器最大允差 | 0.06 |

C.5 合成标准不确定度

萃取温度偏差的合成标准不确定度为：

uc∆T=uTi=u12+u22=0.13℃

C.6 扩展不确定度

分量可视为正态分布，可取包含因子k=2，则包含概率约为95%时的萃取温度偏差的扩展不确定度为：

U∆T=k×uc∆T=0.3℃

C.7 测量不确定度报告

加压流体萃取仪设定萃取温度为100℃时，萃取温度偏差的扩展不确定度为：U=0.3℃，k=2。

附录D

加压流体萃取仪压力相对示值误差的不确定度评定示例

D.1 测量原理

加压流体萃取仪压力相对示值误差的测量原理为将一标准数字压力计经由三通接入被校仪器的注液泵的注液出口端管路，运行预设的萃取程序，待程序运行进入恒温萃取阶段后，同时记录被校仪器的压力示值和标准数字压力计示值。并将被校仪器的压力示值与标准数字压力计示值间的相对差值作为其压力相对示值误差。

依据JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》的要求，以一台加压流体萃取仪设定萃取压力为10MPa为例，给出使用加压流体萃取仪校准装置对加压流体萃取仪进行校准时，压力相对示值误差校准结果的测量不确定度评定范例。

D.2 测量模型

δ=P0−PP×100%
                       (D.1)

式中：

δ———加压流体萃取仪的压力相对示值误差，%；

P0———被校加压流体萃取仪的压力示值，MPa；

P———标准数字压力计的压力示值，MPa。

上述公式中各影响量的灵敏度系数计算见公式D.2和D.3。

cP=∂(δ)∂P=−P0P2×100%                     (D.2)

cP0=∂(δ)∂P0=1P×100%                      (D.3)

公式D.1中，P0和P相互独立，因此在带入灵敏度系数的情况下，合成标准不确定度公式为：

ucδ=（cP0uP0）2+（cPuP）2×100%          (D.4)

在公式D.4中带入公式D.2和D.3，可得压力相对示值误差的合成标准不确定度计算公式为：

ucδ=（1PuP0）2+（−P0P2uP）2×100%         (D.5)

D.3 输入量标准不确定度的评定和不确定度分量

D.3.1数字压力计压力示值引入的不确定度分量u（P）

（a）由数字压力计压力测量引入的不确定度分量

该不确定度分量取压力测量重复性引入的不确定度分量u（P）1A与数字压力计分辨力引入的不确定度分量u（P）1B的较大值。

其中，u（P）1A采用A类评定。使用数字压力计测量萃取程序运行过程中，加压流体萃取仪管路中的压力，重复测量10次，记录数据见表D.1。

表D.1 数字压力计重复性测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P（MPa） | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 10.1 | 10.13 |

依据数据，以贝塞尔公式计算其单次压力测量值的标准偏差s为0.068MPa，则由压力测量重复性引入的不确定度分量u（P）1A为0.068MPa。

所用数字压力计分辨力为0.1MPa，取其区间半宽为0.05MPa，按均匀分布取k=3，则由数字压力计分辨力引入的不确定度分量为：

u（P）1B=0.05MPa/3=0.029MPa

综上所述，由数字压力计压力测量引入的不确定度分量u（P）1为u（P）1A和u（P）1B中的较大值，即为0.068MPa。

（b）由数字压力计引入的不确定度分量u（P）2

由6.2可知，所用数字压力计的最大允许误差为±0.1MPa。按均匀分布取k=3，则由数字压力计引入的不确定度分量为：

u（P）2=0.1MPa/3=0.058MPa

（c）数字压力计压力示值引入的不确定度分量u（P）的计算

数字压力计压力示值引入的不确定度分量由u（P）1和u（P）2构成，鉴于u（P）1和u（P）2不相关，则u（P）为：

uP=u2P1+u2P2=0.090MPa

D.3.2由被校仪器压力示值引入的不确定度分量u（P0）

（a）由被校仪器压力测量引入的不确定度分量

该不确定度分量取压力测量重复性引入的不确定度分量u（P0）1A与被校仪器压力示值分辨力引入的不确定度分量u（P0）1B的较大值。

其中，u（P0）1A采用A类评定。读取加压流体萃取仪运行过程中压力监控仪表的示值，重复读取10次，记录数据见表D.2。

表D.2 被校仪器压力重复性测量数据

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0（MPa） | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 10.0 | 10.01 |

依据数据，以贝塞尔公式计算其单次压力测量值的标准偏差s为0.057MPa，则由压力测量重复性引入的不确定度分量u（P0）1A为0.057MPa。

被校仪器压力示值分辨力为0.1MPa，取其区间半宽为0.05MPa，按均匀分布取k=3，则由数字压力计分辨力引入的不确定度分量为：

u（P）1B=0.05MPa/3=0.029MPa

综上所述，由被校仪器压力测量引入的不确定度分量u（P0）1为u（P0）1A和u（P0）1B中的较大值，即为0.057MPa。

（b）由被校仪器压力测量误差引入的不确定度分量u（P0）2

由5.2可知，被校仪器于设定压力为10MPa时，压力测量的最大允许误差为±0.4MPa。按均匀分布取k=3，则由被校仪器压力测量误差引入的不确定度分量为：

u（P0）2=0.4MPa/3=0.231MPa

（c）由被校仪器压力示值引入的不确定度分量u（P0）的计算

被校仪器压力示值引入的不确定度分量由u（P0）1和u（P0）2构成，鉴于u（P0）1和u（P0）2不相关，则u（P0）为：

uP0=u2P01+u2P02=0.238MPa

D.4 不确定度分量汇总表

表D.3 不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量ui | 标准不确定度来源 | 压力（MPa） |
| --- | --- | --- |
| u（P） | 数字压力计压力示值 | 0.090 |
| u（P0） | 被校仪器压力示值 | 0.238 |

D.5合成标准不确定度

由表D.1、表D.2、表D.3和公式D.5可知，压力相对示值误差的合成不确定度为：

ucδ=（1PuP0）2+（−P0P2uP）2×100% =2.6%

D.6扩展不确定度

因分量可视为正态分布，因此可取包含因子k=2，则包含概率约为95%时的压力相对示值误差的扩展不确定度为：

Uδ=k×ucδ=5.2%

D.7 测量不确定度报告

加压流体萃取仪萃取压力为10MPa时，压力相对示值误差的扩展不确定度为：U=5.2%，k=2。

JJF（皖）XXXX-XXXX