(皖)

安徽省地方计量技术规范

JJF（皖）×××－××××

口罩阻燃性能测试仪校准规范

Calibration Specification for Mask Flame Retardant Tester

(报批稿)

××××－××－××　发布         ××××－××－××　实施

安 徽 省 市 场 监 督 管 理 局 发 布

JJF(皖)××××-××××

口罩阻燃性能测试仪校准规范

Calibration Specification for Mask Flame

Retardant Tester

归 口  单 位：安徽省几何量计量技术委员会

主要起草单位：蚌埠市计量科学研究院

蚌埠市产品质量监督检验研究院

安徽省长江计量所（九一0所）

本规范委托安徽省几何量计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

李娜莉（蚌埠市计量科学研究院）

夏忻然（蚌埠市计量科学研究院）

张文东（蚌埠市计量科学研究院）

唐  刚（蚌埠市产品质量监督检验研究院）

蒋  伟（安徽省长江计量所（九一0所））

参与起草人：

韩 峰（蚌埠市计量科学研究院）

张 智（蚌埠市计量科学研究院）

目录

引言(Ⅱ)

1 范围(1)

2 引用文件(1)

3 概述(1)

4 计量特性(2)

5 校准条件(2)

5.1 环境条件(2)

5.2 测量标准及其他设备(2)

6 校准项目和方法(2)

6.1 校准前检查(2)

6.2 示值误差(3)

7 校准结果表达(4)

8 复校时间间隔(4)

附录A  校准记录推荐格式(5)

附录B  校准证书内页推荐格式(6)

附录C  测量结果不确定度评定示例(7)

引  言

JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001—2011《通用计量术语及定义》以及JJF1059.1—2012《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本校准规范制定工作的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

口罩阻燃性能测试仪校准规范

1  范围

本规范适用于医用防护口罩技术要求和试验方法用的口罩阻燃性能测试仪的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB19083 《医用防护口罩技术要求》

GB2626-2019 《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

YY0469-2011《医用外科口罩》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  概述

口罩阻燃性能测试仪是测试医用口罩以一定线速度接触火焰后的燃烧性能的仪器。口罩阻燃性能测试仪由金属头模、燃烧器、火焰温度测量探针和显示器等组成。仪器整体结构见图1。口罩阻燃性能测试仪可用于医药、生物化工等行业和部门的口罩阻燃性能测试。

图1口罩阻燃性能测试仪结构图

1—金属头模；2—焰高标尺杆；3—焰高测量标尺；4—燃烧器；5—火焰温度测量探针

4  计量特性

燃烧器顶端与头模最下端的垂直距离示值误差不超过±2mm。

火焰温度示值误差不超过±50℃。

头模运动线速度示值误差不超过±5mm/s。

注：以上指标不适用于仪器的符合性判定，仅供参考。

5  校准条件

5.1  环境条件

5.1.1  环境温度：（20±5）℃

相对湿度：≤80％

5.1.2  口罩阻燃性能测试仪周围无明显温差、气流和强电磁干扰，无强光直接照射，并有较好的防尘措施。

5.2  测量标准与其他设备

技术要求见表1。

- 表1  测量标准及其他设备

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热电偶温度计 | （400～1000） ℃ | MPE：±0.004｜t｜ |
| 2 | 数显卡尺 | （0～300）mm | MPE：±0.04mm |
| 3 | 秒表 | （0～1）h | MPE：±0.07s/10min |
| 4 | 钢直尺 | （0～500）mm | MPE：±0.15mm |

注：

- t为温度值，单位为℃。

- 优先选择以上设备，可以选用允差和不确定度符合要求的其他测量标准器。

6  校准项目和方法

6.1 校准前检查

6.1.1外观及结构：仪器应无影响正常工作的损伤，各开关、旋钮或按键应正常操作和控制。

6.1.2标志与标识：仪器上应标明制造单位、型号、编号和制造日期。

6.1.3通电检查：通电后，仪器屏幕显示正常，无断字、闪屏等影响读数观察情况。

6.2 示值误差

6.2.1燃烧器顶端与头模最下端的垂直距离示值误差

将头模移动至燃烧器的上方，头模的鼻尖对准燃烧器，调整头模的位置使燃烧器顶端与头模最下端的垂直距离为20mm。用数显卡尺连续测量该距离三次，取三次测量的平均值为距离测量值。按公式（1）计算燃烧器顶端与头模最下端的垂直距离示值误差ΔH:

ΔH=H−H                                                             (1)

H=∑Hi3                                                                (2)

式中：

ΔH一一一被校仪器距离的示值误差，mm；

Hi一一一单次距离测量值，mm；

H一一一3次距离测量的平均值，mm；

H一一一 被校仪器距离标称值，mm。

6.2.2火焰温度示值误差

点燃燃烧器后，将火焰高度调节为（40±4）mm，被校仪器温度设定为800℃。在燃烧器顶端上方（20±2）mm处用热电偶温度计测量火焰温度，连续重复三次试验，取三次测量的平均值为温度测量值。按公式（3）计算火焰温度示值误差ΔT：

ΔT=T−T                                                              (3)

T=∑Ti3                                                                (4)

式中：

ΔT一一一被校仪器温度的示值误差，℃；

Ti一一一单次温度测量值，℃；

T一一一3次温度测量的平均值，℃；

T一一一 被校仪器温度设定值，℃。

6.2.3 头模运动线速度示值误差

将钢直尺固定在头模移动的导轨上，用彩笔标识起点和终点位置，设定好标尺距离Li。设定被校仪器的运动线速度值v为60mm/s，启动被校仪器，当头模经过起点位置时启动电子秒表，到达终点位置时，停止秒表计时，读取秒表示值ti，根据头模运动的距离和时间，计算头模运动线速度。连续重复三次试验，取三次测量的平均值为运动线速度的测量值vi。按公式（5）计算头模运动线速度示值误差Δv：

Δv=v−v                                                            (5)

v=∑vi3                                                              (6)

vi=Liti                                                                (7)

式中：

Δv一一一被校仪器运动线速度的示值误差，mm/s；

vi一一一单次测量运动线速度示值，mm/s；

v一一一3次测量运动线速度示值的平均值，mm/s；

v一一一 被校仪器运动线速度的设定值，mm/s；

Li一一一 单次测量被校仪器标尺距离，mm；

ti一一一 单次测量秒表示值，s。

7校准结果表达

校准证书应符合JJF 1071-2010中5.12的要求，并给出各校准项目名称和测量结果以及扩展不确定度。校准原始记录参考格式见附录A，校准证书参考格式见附录B。校准项目的测量不确定度按照JJF 1059.1-2012的要求评定，评定示例见附录C。

8 复校时间间隔

复校时间间隔建议不超过 12个月。

# 附录A

口罩阻燃性能测试仪校准记录推荐格式

委托单位                        委托单位地址

仪器名称                        型号规格

出厂编号                        生产厂家

环境温度  ℃                    湿度  %RH

校准依据                        校准地点

校准时使用的标准器

| 标准器名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 不确定度或准确度等级或最大允许误差 | 有效期至 | 证书号/溯源机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1、校准前检查：

外观及结构             标志与标识               通电检查

2、示值误差：

| 项目 | 设定值 | 测得值 |  |  |  | 示值误差 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 平均值 |  |  |
| 燃烧器顶端与头模最下端的垂直距离（mm） |  |  |  |  |  |  |  |
| 火焰温度（℃） |  |  |  |  |  |  |  |
| 头模运动 线速度（mm/s） |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：              核验员：           校准日期：   年    月   日

# 附录B

口罩阻燃性能测试仪校准证书内页推荐格式

1、校准前检查：

外观及结构             标志与标识               通电检查

2、示值误差：

| 项目 | 设定值 | 测得值 | 示值误差 | 扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧器顶端与头模最下端的垂直距离（mm） |  |  |  |  |
| 火焰温度（℃） |  |  |  |  |
| 头模运动 线速度（mm/s） |  |  |  |  |

# 附录C

测量结果不确定度评定示例

C.1口罩阻燃性能测试仪燃烧器顶端与头模最下端的垂直距离示值误差测量结果不确定度评定示例

C1.1校准方法：按照本校准规范对仪器进行校准。

C.1.2环境条件：符合本校准规范规定的环境条件。

C.1.3测量标准器：数显卡尺，MPE：±0.04mm。

C.1.4测量模型

ΔH=H−H

式中：

ΔH一一一被校仪器距离的示值误差，mm；

H一一一被校仪器距离测量值，mm；

H一一一 被校仪器距离标称值，mm。

C.1.5标准不确定度来源

C.1.5.1测量重复性引入的不确定度分量

在被检设备上用游标卡尺测量燃烧器顶端与头模最下端的垂直距离的长度，重复进行十次测量测量数据分别为:19.88mm、19.88mm、19.90mm、19.88mm、19.88mm、19.87mm、19.89mm、19.90mm、19.88mm、19.89mm。

采用贝塞尔公式计算单次的实验标准差：

sx=n=1nxi−x2n−1 =0.010mm

则重复性引入的标准不确定度分量为
u1（H）=sx3=0.006mm

C1.5.2数显卡尺引入的标准不确定度分量

对量程为 300mm，分度值为0.01mm的数显卡尺，其最大允许误差为±0.04mm，按均匀分布，数显卡尺引入的不确定度分量为u2（ℎ）:

u2（ℎ）=0.043=0.023mm

C1.5.3标准不确定度分量一览表

标准不确定度分量一览表见表C.1

表C.1燃烧器顶端与头模最下端的垂直距离测量结果不确定度一览表

单位：mm

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1（H） | 测量重复性引入的不确定度分量 | 0.006 |
| u2（H） | 标准器数显卡尺引入的标准不确定度分量 | 0.023 |

C1.6合成标准不确定度

uc=u12+u22  =0.02mm

C.1.7扩展不确定度

取包含因子则距离测量结果的扩展不确定度

U=k×uc   = 0.04mm

C.2口罩阻燃性能测试仪火焰温度测量结果不确定度评定示例

C.2.1校准方法：按照本校准规范对仪器进行校准。

C.2.2环境条件：符合本校准规范规定的环境条件。

C.2.3测量标准：廉金属热电偶温度计，1级。

C.2.4测量模型

ΔT=T−T

式中：

ΔT一一一被校仪器温度的示值误差，℃；

T一一一被校仪器温度测量值，℃；

T一一一 被校仪器温度设定值，℃。

C.2.5标准不确定度来源

C.2.5.1测量重复性引入的不确定度分量u1（T）

将燃烧试验机温度设定为800℃，待温度示值稳定后，在重复条件下进行10次重复测量，示值为800℃、800℃、802℃、801℃、801℃、802℃、803℃、803℃、803℃、802℃。

采用贝塞尔公式计算单次的实验标准差：

sx=n=1nxi−x2n−1 =1.2℃

则重复性引入的标准不确定度分量为
u1（T）=sx3=0.69℃

C.2.5.2热电偶温度计引入的标准不确定度分量u2（T）

本次所用的1级K型廉金属热电偶在800℃点的最大允许误差为±3.2℃，按均匀分布考虑：

u21（T）=3.23=1.85℃

C.2.5.3标准不确定度分量一览表

标准不确定度分量一览表见表C.2

表C.2口罩阻燃性能测试仪测量火焰温度结果不确定度一览表

单位：℃

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1（T） | 测量重复性引入的不确定度分量 | 0.69 |
| u2（T） | 标准器数显卡尺引入的标准不确定度分量 | 1.85 |

C.2.6合成标准不确定度

uc=u12+u22  =2.0℃

C.2.7扩展不确定度

取包含因子则距离测量结果的扩展不确定度

U=k×uc   =4℃

C.3头模运动线速度示值误差测量结果不确定度评定示例

C3.1校准方法：按照本校准规范对仪器进行校准。

C.3.2环境条件：符合本校准规范规定的环境条件。

- C.3.3测量标准器：秒表，MPE：±0.07s/10min；钢直尺，MPE：±0.15mm。

C.3.4测量模型

Δv=v−Lt

式中：

Δv一一一被校仪器运动线速度的示值误差，mm/s；

v一一一 被校仪器运动线速度的设定值，mm/s。

L一一一 被校仪器测量的标尺距离，mm。

t一一一 被校仪器测量秒表示值，s。

C.3.5灵敏系数

被校仪器测量的标尺距离为400mm，标称时间为6.667s

Cv=∂ΔV∂v=1

Ct=∂ΔV∂t=Lt2=9m·s-2

CL=∂ΔV∂L=−1t = −0.150mm·s-1

C.3.6标准不确定度来源

C.3.6.1测量重复性引入的不确定度分量u1（v）

将试验机速度设定为60m/s，连续进行10次测量，10次测量数据列为60.0mm/s、60.7mm/s、60.4mm/s、60.5mm/s、60.1mm/s、60.3mm/s、60.4mm/s、60.1mm/s、60.5mm/s、60.7mm/s。

采用贝塞尔公式分别计算单次的实验标准差：

sx=n=1nxi−x2n−1 =0.245mm/s

则重复性引入的标准不确定度分量为
u1（H）=sx3=0.141mm/s

C.3.6.2秒表引入的标准不确定度分量u2（t）

所用的秒表最大允许误差为±0.07s，按均匀分布，秒表引入的不确定度分量为u2（t）:

u2（t）=0.07s3=0.040s

C3.6.3钢直尺引入的标准不确定度分量u2（L）

所用的钢直尺最大允许误差为±0.15mm，按均匀分布，钢直尺引入的不确定度分量为u2（L）:

u2（L）=0.15mm3=0.086mm

C.3.7标准不确定度分量一览表

标准不确定度分量一览表见表C.3

表C.3运动线速度示值误差测量结果不确定度一览表

| 不确定度分量 | 不确定度来源 | 不确定度分量 |
| --- | --- | --- |
| u1（v） | 测量重复性引入的不确定度分量 | 0.141mm/s |
| u2（t） | 秒表引入的标准不确定度分量 | 0.040s |
| u2（L） | 钢直尺引入的标准不确定度分量 | 0.086mm |

C.3.8合成标准不确定度

uc=cv2u12（v）+ct2u22（t）+cL2u22（L）=0.39mm/s

C.3.9扩展不确定度

取包含因子则距离测量结果的扩展不确定度

U=k×uc = 0.8mm/s