|  | (皖) |
| --- | --- |

安徽省地方计量技术规范

JJF（皖）***－2024

针焰试验仪校准规范

Calibration Specification for Needle-flame Tester

（报批稿）

202*-**-**发布

202*-**-**实施

| 安徽省市场监督管理局 | 发 布 |
| --- | --- |

针焰试验仪校准规范

Calibration Specification

for Needle-flame Tester

JJF（皖）***—202*

归 口 单 位：安徽省热工计量技术委员会

主要起草单位：阜阳市计量测试研究所

合肥工大共达工程检测试验有限公司

参加起草单位：上海今森检测设备有限公司

安徽省长江计量所（九一0所）

本规范委托安徽省热工计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

黄文虎（阜阳市计量测试研究所）

张  颍（合肥工大共达工程检测试验有限公司）

朱  辉（阜阳市计量测试研究所）

蒋  伟（安徽省长江计量所（九一0所））

余  枫（安徽省长江计量所（九一0所））

参加起草人：

陈宏伟（阜阳市计量测试研究所）

刘其伟（阜阳市计量测试研究所）

鲁   丽（上海今森检测设备有限公司）

| 目 | 录 |
| --- | --- |

引 言	（Ⅲ）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语	（1）

3.1  针状燃烧器	（1）

3.2  施焰时间	（1）

3.3  持燃时间	（1）

3.4  升温时间	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（2）

5.1  针状燃烧器基本尺寸	（2）

5.2  倾斜角度	（2）

5.3  量规尺寸	（2）

5.4  温度示值误差	（2）

5.5  计时系统示值误差	（2）

6  校准条件	（2）

6.1  环境条件	（2）

6.2  测量标准及其他设备	（3）

7  校准项目和校准方法	（3）

7.1  针状燃烧器基本尺寸	（3）

7.2  倾斜角度	（3）

7.3  量规尺寸	（3）

7.4  温度示值误差	（3）

7.5  计时系统示值误差	（4）

I

8  校准结果的表达	（4）

9  复校时间间隔	（5）

附录A  针焰试验仪校准原始记录参考格式	（6）

附录B  针焰试验仪校准证书内页参考格式	（8）

附录C  针焰试验仪孔径示值误差不确定度评定示例	（9）

附录D  针焰试验仪温度示值误差不确定度评定示例	（11）

附录E  针焰试验仪施焰时间示值误差不确定度评定示例	（13）

II

引    言

本规范依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》为基础性规范进行编制。

本规范主要参考GB/T 5169.5-2020《电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰 针焰试验方法装置、确认试验方法和导则》编写。

本规范为首次发布。

III

针焰试验仪校准规范

1  范围

本规范适用于检测电器产品阻燃性能的针焰试验仪的校准。

2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJG 30-2012  通用卡尺

JJG 237-2010  秒表

JJF 1637-2017  廉金属热电偶校准规范

JJF 1959-2021  通用角度尺校准规范

GB/T 5169.5-2020  电工电子产品着火危险试验 第5部分：试验火焰  针焰试验方法 装置、确认试验方法和导则

GB/T 6315  游标、带表和数显万能角度尺

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

3.1  针状燃烧器 needle burner

由长度至少35mm、孔径0.5mm±0.1mm、外径不超过0.9mm的管子组成的针状的燃烧器。

3.2  施焰时间 apply flame duration

针焰试验仪施加火焰到试样至试样被点燃的时间。

3.3  持燃时间 duration of combustion

试样被点燃后，持续燃烧的时间。

3.4  升温时间 heating up time

针焰试验仪升温至设定温度所需的时间。

4  概述

针焰试验仪是用于检测电子元器件、电器件、机械部件、注塑件等电器产品阻燃性能的设备，通常由燃烧室、针状燃烧器、控制系统、温度测量系统、计时系统、样品夹、试样架等组成。在进行针焰试验时，按照要求设置所需的温度、施焰时间等参数，用规定尺寸的针状燃烧器，通以特定燃气（丙烷或丁烷，纯度不低于95%）点燃加热，使其产生针状火焰，以45°角定时定向施燃试样，以试样是否引燃，试样持燃时间和燃烧长度来评定设备内部因故障条件造成的小火焰的着火危险性。

针焰试验仪结构示意图见图1：

图1  针焰试验仪结构示意图

1-燃烧室；2-针状燃烧器；3-控制系统；4-温度测量系统；5-计时系统；6-样品夹；7-试样架；8-量规

5  计量特性

5.1  针状燃烧器基本尺寸

基本尺寸要求见表1。

表1  针状燃烧器基本尺寸                     mm

| 校准项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 长度 | ≥35 |
| 孔径 | 0.5，MPE：±0.1 |
| 外径 | ≤0.9 |

5.2  倾斜角度

针状燃烧器与垂直方向成45°，最大允许误差±5°。

5.3  量规尺寸

量规标称尺寸与实际尺寸示值误差不超过±0.1mm。

5.4  温度示值误差

100℃时，不超过±2.5℃；700℃时，不超过±5.0℃。

5.5  计时系统示值误差

计时系统示值误差要求见表2。

表2  计时系统示值误差                       s

| 校准项目 | 示值误差 |
| --- | --- |
| 施焰时间 | -1~0 |
| 持燃时间 | -1~0 |
| 升温时间 | -1~0 |

6  校准条件

6.1  环境条件

温度：(15~35）℃，相对湿度：≤75%。

环境条件应同时满足测量标准及其他设备使用的相关要求。

6.2  测量标准及其他设备

校准所用的测量标准及其他设备可以从表3中参考选择，也可参照表3选择符合相关技术要求的其他设备。

表3  测量标准及其他设备

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热电偶测温仪 | 测量范围：（0~800）℃ MPE：±0.5℃ | 温度示值误差的校准 | 可用满足技术要求的其他设备 |
| 2 | 干体炉 | 测量范围：（0~800）℃ 温度波动度：±0.5℃ 轴向温场均匀性：0.5℃ | 提供符合测量条件的温场 | —— |
| 3 | 数显卡尺 | 量程：（0~200）mm MPE：±0.03mm | 用于校准针状燃烧器基本尺寸、量规尺寸 | 可用满足技术要求的其他设备 |
| 4 | 数显角度尺 | 量程：（0~360）° MPE：±4′ | 用于校准针状燃烧器倾斜角度 | 可用满足技术要求的其他设备 |
| 5 | 电子秒表 | 分辨力0.01s，MPE：±0.5s/d | 用于校准针焰试验仪计时系统 | —— |

7  校准项目和校准方法

7.1  针状燃烧器基本尺寸

确认针焰试验仪未通电以及燃气开关关闭状态。用数显卡尺分别对针状燃烧器的长度、孔径及外径进行测量，并记录测量数据，应符合表1的要求。

7.2  倾斜角度

将针状燃烧器调整至45°角位置，调整数显角度尺测量并读取其实际角度，两者之差即为倾斜角度示值误差，应不超过±5°。

7.3  量规尺寸

用数显卡尺测量针焰试验仪配套量规的基本尺寸，基本尺寸与实际尺寸示值误差应不超过±0.1mm。

7.4  温度示值误差

将热电偶测温仪和被校针焰试验仪的热电偶插入干体炉底部相同位置，打开干体炉及针焰试验仪的电源，干体炉温度设定为100℃，开启升温功能。待温度达到设定温度值附近，热电偶测温仪和被校针焰试验仪示值稳定后（温度变化每分钟不超过0.2℃），分别读取并记录热电偶测温仪和被校针焰试验仪的温度示值。重复进行三次测量，取三次测量数据的平均值作为测量结果，按公式（1）计算示值误差。

（1）

式中：

——被校针焰试验仪温度示值误差，℃；

——被校针焰试验仪温度示值的平均值，℃；

——热电偶测温仪温度示值的平均值，℃。

按上述方法进行700℃点的校准。

7.5  计时系统示值误差

7.5.1  校准时间的选择

校准的时间点为：10s、30s、60s、120s。

7.5.2  施焰时间的校准

打开针焰试验仪电源，设置需要校准的施焰时间。同时启动针焰试验仪施焰时间计时系统和电子秒表，当针焰试验仪的计时系统到达设定时间点时，停止电子秒表的计时，分别读取并记录电子秒表和被校针焰试验仪计时系统的示值。重复进行三次测量，取三次测量数据的平均值作为测量结果，按公式（2）计算示值误差。

（2）

式中：

——被校针焰试验仪计时系统示值误差，s；

——被校针焰试验仪计时系统示值的平均值，s；

——电子秒表示值的平均值，s。

按上述方法进行针焰试验仪持燃时间、升温时间的校准。

8  校准结果的表达

校准结果应在校准证书上反应。校准证书应至少包括以下信息：

- 标题：“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d) 证书的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 被校对象的描述和明确标识；

g) 进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明。

i) 校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k) 校准环境的描述；

l) 校准结果及其测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)校准结果仅对被校对象有效的声明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制校准证书的声明。

9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由针焰试验仪的使用情况、使用者、针焰试验仪本身质量等诸因素所决定的，因此送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过1年。

附录A

针焰试验仪校准原始记录参考格式

委托单位:________________________委托单位地址：__________________________

制造厂：                         记录编号：______________________________

仪器名称：                型号规格：           出厂编号：________________

校准地点：                    温度：            ℃相对湿度：            %

| 标准器名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 不确定度/准 确度等级/最 大允许误差 | 证书编号 | 有效期至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

校准结果

1、针状燃烧器基本尺寸

| 测量项目 | 标准器示值（mm） | 示值误差（mm） | U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 长度 |  | / | / |
| 孔径 |  |  |  |
| 外径 |  | / | / |

2、倾斜角度

| 测量项目 | 标准器示值 | 示值误差 | U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 倾斜角度 |  |  |  |

3、量规尺寸

| 测量项目 | 标准器示值 | 示值误差 | U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 量规尺寸 |  |  |  |

4、温度示值误差

| 校准点（℃） | 针焰试验仪示值（℃） |  |  |  | 标准器示值（℃） |  |  |  | 示值误差（℃） | U（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

针焰试验仪校准原始记录参考格式

5、计时系统示值误差

| 施焰时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准点（s） | 针焰试验仪示值（s） |  |  |  | 标准器示值（s） |  |  |  | 示值误差（s） | U（k=2） |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 持燃时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点（s） | 针焰试验仪示值（s） |  |  |  | 标准器示值（s） |  |  |  | 示值误差（s） | U（k=2） |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 升温时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点（s） | 针焰试验仪示值（s） |  |  |  | 标准器示值（s） |  |  |  | 示值误差（s） | U（k=2） |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他情况：

校准员：          核验员：         校准时间：           第    页 共    页

附录B

针焰试验仪校准证书内页参考格式

校准结果

| 针状燃烧器基本尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量项目 |  | 标准器示值（mm） |  | 示值误差（mm） |  | U（k=2） |  |
| 长度 |  |  |  | / |  | / |  |
| 孔径 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外径 |  |  |  | / |  | / |  |
| 倾斜角度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量项目 |  | 标准器示值 |  | 示值误差 |  | U（k=2） |  |
| 倾斜角度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 量规尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量项目 |  | 标准器示值 |  | 示值误差 |  | U（k=2） |  |
| 量规尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 温度示值误差 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 | 针焰试验仪示值 |  | 标准器示值 |  | 示值误差 |  | U（k=2） |
| 100℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 700℃ |  |  |  |  |  |  |  |
| 施焰时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 | 针焰试验仪示值 |  | 标准器示值 |  | 示值误差 |  | U（k=2） |
| 10s |  |  |  |  |  |  |  |
| 30s |  |  |  |  |  |  |  |
| 60s |  |  |  |  |  |  |  |
| 120s |  |  |  |  |  |  |  |
| 持燃时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 | 针焰试验仪示值 |  | 标准器示值 |  | 示值误差 |  | U（k=2） |
| 10s |  |  |  |  |  |  |  |
| 30s |  |  |  |  |  |  |  |
| 60s |  |  |  |  |  |  |  |
| 120s |  |  |  |  |  |  |  |
| 升温时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准点 | 针焰试验仪示值 |  | 标准器示值 |  | 示值误差 |  | U（k=2） |
| 10s |  |  |  |  |  |  |  |
| 30s |  |  |  |  |  |  |  |
| 60s |  |  |  |  |  |  |  |
| 120s |  |  |  |  |  |  |  |

（以下空白）

附录C

针焰试验仪孔径示值误差不确定度评定示例

C.1  校准方法概述

用数显卡尺对针状燃烧器孔径直接进行测量。针状燃烧器孔径的标称值与数显卡尺的显示值之差，即为针状燃烧器孔径示值误差。

C.2  测量模型

（C.1）

式中：

ΔΦ——孔径示值误差，mm；

Φ——孔径标称值，mm；

Φ0——数显卡尺显示值，mm。

C.3  灵敏系数

C.4  标准不确定度评定

C.4.1  数显卡尺最大允许误差引入的标准不确定度

数显卡尺最大允许误差为±0.03mm，区间半宽为0.03mm，按均匀分布处理，则

=17μm

C.4.2  被校针状燃烧器孔径测量重复性引入的标准不确定度

在相同的测量条件下，对孔径重复测量10次，测量结果见表C.1。

表C.1  孔径测量值

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/mm | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.55 |

标准偏差s用下式计算：

标准偏差，则μm

C.4.3  数显卡尺分辨力引入的标准不确定度

数显卡尺的分辨力为0.01mm，不确定度区间半宽为0.005mm，按均匀分布处理，则

=3μm

C.5  合成标准不确定度

标准不确定度汇总见表C.2。

表C.2  标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度符号 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数显卡尺最大允许误差 |  | -1 | 17μm |
| 孔径测量重复性 |  | -1 | 6μm |
| 数显卡尺分辨力 |  | -1 | 3μm |

以上各项标准不确定度相互独立，则合成标准不确定度为：

=18μm

C.6  扩展不确定度

取包含因子k =2，则扩展不确定度为：

=36μm

附录D

针焰试验仪温度示值误差不确定度评定示例

D.1  校准方法概述

依据本规范中温度示值误差的校准方法，将热电偶测温仪和被校针焰试验仪的热电偶插入干体炉底部相同位置，待满足校准条件时采用比较法进行校准。以700℃校准点为例进行不确定度分析。

D.2  测量模型

（D.1）

式中：

——被校针焰试验仪温度示值误差，℃；

——被校针焰试验仪温度示值，℃；

——热电偶测温仪温度示值，℃。

D.3  灵敏系数

，

D.4  标准不确定度评定

D.4.1  被校针焰试验仪测量重复性引入的标准不确定度

在相同的测量条件下，对被校针焰试验仪在700℃温度点进行10次重复性测量，测量结果见表D.1。

表D.1  温度测量值

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/℃ | 700 | 701 | 701 | 700 | 700 | 700 | 700 | 701 | 701 | 700 |

标准偏差s用下式计算：

标准偏差，实际测量时测量三次，则

由被校针焰试验仪分辨力引入的不确定度分量为0.29℃，小于校准结果重复性引入的不确定度分量，故不予考虑。

D.4.2  热电偶测温仪最大允许误差引入的标准不确定度

热电偶测温仪最大允许误差为±0.5℃，区间半宽为0.5℃，按均匀分布处理，则

D.4.3  干体炉温度波动度引入的标准不确定度

干体炉的温度波动度为±0.5℃，区间半宽为0.5℃，按均匀分布处理，则

D.4.4  干体炉轴向温场均匀性引入的标准不确定度

干体炉的轴向温场均匀性为0.5℃，区间半宽为0.25℃，按均匀分布处理，则

D.5  合成标准不确定度

标准不确定度汇总见表D.2。

表D.2  标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度符号 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 被校针焰试验仪测量重复性 |  | 1 | 0.30℃ |
| 热电偶测温仪最大允许误差 |  | -1 | 0.29℃ |
| 干体炉温度波动度 |  |  | 0.29℃ |
| 干体炉轴向温场均匀性 |  |  | 0.15℃ |

以上各项标准不确定度相互独立，则合成标准不确定度为：

0.53℃

D.6  扩展不确定度

取包含因子k =2，则扩展不确定度为：

1℃

附录E

针焰试验仪施焰时间示值误差不确定度评定示例

E.1  校准方法概述

依据本规范中计时系统示值误差的校准方法，设置需要校准的施焰时间。同时启动针焰试验仪施焰时间计时系统和电子秒表，当针焰试验仪的计时系统到达设定时间点时，停止电子秒表的计时，针焰试验仪计时系统示值与电子秒表示值之差即为施焰时间示值误差。以30s校准点为例进行不确定度分析。

E.2  测量模型

（E.1）

式中：

——被校针焰试验仪计时系统示值误差，s；

——被校针焰试验仪计时系统示值，s；

——电子秒表示值，s。

E.3  灵敏系数

，

E.4  标准不确定度评定

E.4.1  被校针焰试验仪测量重复性引入的标准不确定度

在相同的测量条件下，对被校针焰试验仪计时系统在30s处进行10次重复性测量，测量结果见表E.1。

表E.1  时间测量值

| 测量次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值/s | 30.02 | 30.01 | 30.01 | 30.00 | 30.01 | 30.00 | 30.02 | 30.01 | 30.00 | 30.01 |

标准偏差s用下式计算：

标准偏差，实际测量时测量三次，则

由被校针焰试验仪计时系统分辨力引入的不确定度分量为0.003s，小于校准结果重复性引入的不确定度分量，故不予考虑。

E.4.2  电子秒表最大允许误差引入的标准不确定度

在校准30s时，电子秒表最大允许误差为±0.07s，区间半宽为0.07s，按均匀分布处理，则

E.4.3  电子秒表分辨力引入的标准不确定度

电子秒表分辨力为0.01s，区间半宽为0.005s，按均匀分布处理，则

E.5  合成标准不确定度

标准不确定度汇总见表E.2。

E.2  标准不确定度汇总表

| 不确定度来源 | 标准不确定度符号 | 灵敏系数 | 标准不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计时系统测量重复性 |  | 1 | 0.006s |
| 电子秒表最大允许误差 |  | -1 | 0.040s |
| 电子秒表分辨力 |  |  | 0.003s |

以上各项标准不确定度相互独立，则合成标准不确定度为：

0.041s

E.6  扩展不确定度

取包含因子k =2，则扩展不确定度为：

0.08s