# (皖)

安徽省地方计量技术规范

JJF （皖）XXXX- XXXX

瓦斯解吸仪校准规范

Calibration Specification for

Gas Desorption Instrument

（报批稿）

XXXX-XX-XX 发布                              XXXX—XX—XX 实施

安徽省市场监督管理局发布

瓦斯解吸仪校准规范

Calibration Specification for

Gas Desorption Instrument

JJF （皖） XXXX—XXXX

归 口单位：安徽省热工计量技术委员会

主要起草单位：淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司

参加起草单位：淮南市计量测试检定所

安徽省矿用安全仪表计量检定站

本规范委托安徽省热工计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

周  杰 （淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司）

潘  云 （淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司）

邓  民 （淮南市计量测试检定所）

刘斐然 （安徽省矿用安全仪表计量检定站）

邵  彬 （安徽省矿用安全仪表计量检定站）

参加起草人：

苏  航 （淮南矿业集团兴科计量技术服务有限责任公司）

童  震 （安徽省矿用安全仪表计量检定站）

目 录

引  言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（2）

5.1  示值误差	（2）

6  校准条件	（2）

6.1  环境条件	（2）

6.2  测量标准及其他设备	（2）

7  校准项目和校准方法	（2）

7.1  校准前检查	（2）

7.2  示值误差校准	（3）

8  校准结果	（3）

9  复校时间间隔	（3）

附录A 校准原始记录参考格式	（5）

附录B 校准证书内页参考格式	（6）

附录C 压力示值误差测量结果不确定度评定示例	（7）

引  言

本规范编写依据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》、GB 3836.1-2021《爆炸环境第1部分：设备 通用要求》和GB 3836.4-2021《爆炸环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》为基础性系列规范进行编制。

本规范主要指标参考MT/T 854-2000《电子等容式瓦斯解吸仪技术条件》和AQ/T 1065-2008《钻屑瓦斯解吸指标测定方法》编写。

本规范为首次发布。

瓦斯解吸仪校准规范

1  范围

本规范适用于压力测量上限不超过10kPa的瓦斯解吸仪的校准。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

GB 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求

GB 3836.4-2021 爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备

AQ/T 1065-2008 钻屑瓦斯解吸指标测定方法

MT/T 854-2000  电子等容式瓦斯解吸仪技术条件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

瓦斯解吸仪 gas desorption instrument

采用等容或变容变压解吸原理的电子或物理测量仪器。

4  概述

瓦斯解吸仪主要用于测定煤与瓦斯突出参数，其工作原理是在井下使用时，通过一段时间内对煤样解吸的瓦斯压力进行测量。煤体内的瓦斯解吸释放出的瓦斯压力通过连接器传递至瓦斯解吸仪，仪器内部的微压传感器将压力信号转换成电信号，由主机放大，经数据处理后得出相关参数值，从而判定煤层突出危险性。瓦斯解吸仪广泛运用于煤炭开采行业。

图1 瓦斯解吸仪工作原理图

输出

电信号

输入

微处

理器

滤波放大电路

显示

装置

瓦斯解吸仪

微压

传感器

煤样罐

5  计量特性

5.1  示值误差

表1 被校仪器技术要求

| 准确度等级 | 最大允许误差 |
| --- | --- |
| 0.5级 | ±0.5%FS |
| 1.0级 | ±1.0%FS |
| 1.5级 | ±1.5%FS |

6  校准条件

6.1  环境条件

6.1.1  试验环境温度：（15～35）℃。

6.1.2  相对湿度：≤85%

6.1.3  大气压力：（80～106）kPa。

6.2  测量标准及其他设备

6.2.1  标准压力计：标准压力计最大允许误差绝对值应不大于被校准仪器最大允许误差绝对值的1/3。

可供选择的标准器有:

a)0.05级及以上数字压力计(年稳定性合格)；

b)其他符合要求的标准器。

6.2.2  秒表：MPE：±0.5s/d

6.2.3  绝缘电阻表：输出电压500V，准确度等级不低于10级。

6.2.4  压力源：不小于10kPa,调节系数1Pa。

7  校准项目和校准方法

7.1  校准前检查

7.1.1  外观

仪器外壳表面涂层应坚固均匀，无明显划痕和剥落，铭牌和标志齐全、牢固，内容清晰可见。

7.1.2  通电检查

仪器通电后，各项功能正常，无影响计量读数的缺陷。

7.1.3  绝缘电阻

用绝缘电阻表分别测量仪器电池正极与外壳、负极与外壳之间的电阻，取其最小值作为仪器的绝缘电阻。绝缘电阻在常态下应不小于50 MΩ。

7.2  示值误差校准

7.2.1  校准前准备

7.2.1.1  仪器按使用说明书正常充足电后，在试验环境中放置开机，同时开始计时；处于工作状态进行放电8小时后，开始进行校准。

7.2.1.1  在连通大气状态下，对被校仪器进行校零。然后使用三通阀连接压力源调压器、标准压力计和被校仪器，缓慢调节调压器，使标准压力计读数为被校仪器满量程的50%，此时将被校仪器显示值调至与标准压力计读数一致。

7.2.2  示值误差测量

将系统内压力卸至零点，关闭截止阀，通过调压器调节压力，从零点开始，逐级施加被校仪器满量程上限的10%、20%……100%压力，待示值稳定后，分别读取被校仪器测定值和标准压力值。按式（1）计算各点的示值误差。

∆x=xi−x0                                  (1)

式中：

∆x —— 示值误差，Pa；

xi —— 各点测定值，Pa；

x0 —— 各测量点标准压力值，Pa。

8  校准结果

经过校准的瓦斯解吸仪出具校准证书。校准证书应包含校准结果以及测量不确定度，压力示值误差测量结果不确定度评定可参考附录C，校准证书应符合JJF1071-2010中5.12的要求。

校准证书内页格式可参考附录B。

9  复校时间间隔

瓦斯解吸仪校准的复校时间间隔由被校单位根据实际使用情况确定，建议复校时间间隔不超过1年。

附录A

校准原始记录参考格式

记录编号：

| 委托单位 |  |  |  |  |  |  | 仪器名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量范围 |  |  |  |  |  |  | 生产厂家 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用的计量标准装置 |  | 名称 |  | 规格/型号 |  | 出厂编号 |  |  | 准确度等级 |  |  |  | 证书编号 |  | 有效期 |
| 环境条件： 温度： ℃ 相对湿度： % 大气压力： kPa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校 准 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 技术要求 |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 外观 | 仪器外壳表面涂层坚固均匀，无明显划痕和剥落，铭牌和标志齐全、牢固，内容清晰可见。 |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 通电检查 | 仪器通电后，各项功能正常，无影响计量读数的缺陷。 |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 绝缘电阻 | ≥ 50MΩ |  |  |  |  |  | □符合要求 □不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 示值误差 | 标准值(Pa) | 1 |  |  |  |  | 实测值(Pa) |  | 1 |  |  |  | 示值误差(Pa) |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |

示值误差测量不确定度：

校准人：                   核验人：                  校准日期：

附录B

校准证书内页参考格式

校 准 结 果 序号; 项目; 校准结果. 1; 外观. 2; 通电检查. 3; 绝缘电阻. 4; 示值误差. 压力示值误差测量结果不确定度：

附录C

压力示值误差测量结果不确定度评定示例

本次采用测量范围（0～40）kPa，准确度等级0.05级的数字压力计作为标准器校准瓦斯解吸仪的压力部分。在规范校准环境条件下，温度、湿度、大气压力变化等的影响可以忽略。瓦斯解吸仪的测量范围（0～10000）Pa，准确度等级为1.5级。

C.1 测量模型

∆x=xi−x0                   （C.1）

式中：

∆x ——示值误差，Pa；

xi  ——各点测定值，Pa；

x0  ——各测量点标准压力值，Pa。

C.2 灵敏系数

对公式（C.1）各误差来源求偏导得出各项的灵敏系数：

c1=∂∆x∂xi=1                          （C.2）

c2=∂∆x∂x0=−1                         （C.3）

C.3 输入量的标准不确定度评定

C.3.1 测量重复性引入的标准不确定度分量uA(x)

采用A类方法进行评定，在相同条件下，对被校仪器在10000 Pa的校准点重复测量10次，测得一组数据，见表C.1。

表C.1被校仪器测量结果  单位（Pa）

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量结果 (Pa) | 10020 | 10025 | 10022 | 10021 | 10019 | 10018 | 10020 | 10021 | 10020 | 10023 |

根据贝塞尔公式求得单次实验标准偏差：s(x)=2.02 Pa 。

实际校准中，测量结果由单次测量得到，则重复性引入的标准不确定度为:

uAx=s(x)=2.02 Pa                     （C.4）

C.3.2 数字压力计引入的标准不确定度分量up

选用数字压力计测量范围（0～40）kPa，准确度等级0.05级。假设其最大允许误差带来的影响量符合均匀分布，则由数字压力计最大允许误差引入的不确定度分量为：

up=ak=0.05%×40000Pa3=11.55 Pa                （C.5）

C.3.3 被校准仪器分辨力引入的不确定度分量us

瓦斯解吸仪的分辨力的1 Pa，因此分辨力引入的不确定度分量为：

us=1 Pa23=0.29 Pa                        （C.6）

C.4 标准不确定度分量汇总

瓦斯解吸仪压力示值误差测量结果标准不确定度分量汇总见表C.2。

表C.2 标准不确定度分量汇总表

| 标准不确定度分量 | 标准不确定度来源 | 灵敏系数 | 输出量的标准不确定度分量 |
| --- | --- | --- | --- |
| up | 标准器最大允许误差产生的不确定度分量 | 1 | 11.55 Pa |
| uAx | 被校准仪器测量重复性引入的不确定度分量 | -1 | 2.02 Pa |
| us | 被校准仪器分辨力引入的不确定度分量 | -1 | 0.29 Pa |

C.5 合成标准不确定度

因被校准仪器测量重复性引入的标准不确定度分量与分辨力引入的不确定度分量属于同一种效应导致的不确定度，且被校准仪器分辨力引入的不确定度分量小于测量重复性引入的不确定度分量，因此，在合成标准不确定度计算时，忽略分辨力引入的不确定度分量。

由于标准器最大允许误差产生的不确定度分量与被校准仪器测量重复性引入的不确定度分量不相关，因此合成标准不确定度为：

uc=c12up2+c22uA(x)2≈11.73 Pa                 （C.7）

C.6 扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度按公式（C.8）计算：

U=kuc=2×11.73 Pa≈24 Pa                （C.8）

JJF （皖）XXXX—XXXX