(皖)

安徽省地方计量技术规范

JJF（皖） XXXX－20XX

环境空气温室气体（CO2、CH4）分析仪（II型）校准规范

Calibration specification for Environmental Air Greenhouse Gas

(CO2,CH4) analyzers ( Type II )

（报批稿）

2024-**-** 发布	2024-**-** 实施

安 徽 省 市 场 监 督 管 理 局	发 布

JJF(皖) **——****

环境空气温室气体（CO2、 CH4）分析仪

（II型）校准规范

Calibration specification for Environmental Air

Greenhouse Gas(CO2,CH4) analyzers ( Type II )

归    口  单   位： 安徽省化学计量技术委员会

主 要 起 草 单 位： 安徽省计量科学研究院

合肥中科光博量子科技有限公司

安徽省长江计量所(九一 0 所）

安徽岑锋科技有限公司

参 加 起 草 单 位： 中国科学院合肥物质科学研究院

合肥综合性科学中心环境研究院

本规范委托安徽省化学计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

宁海峰   （安徽省计量科学研究院）

刘云飞   （安徽省计量科学研究院）

靳向阳   （亳州市计量检查测试所）

施奇兵   （合肥中科光博量子科技有限公司）

余  枫   （安徽省长江计量所(九一 0 所）

参加起草人：

石桂花   （安徽省计量科学研究院）

陈  兵   （中国科学院合肥物质科学研究院）

魏  敏   （安徽岑锋科技有限公司）

目	录

引	言	II

1   范围	1

2   引用文件	1

3   术语和计量单位	1

4   概述	1

5   计量特性	1

6   校准条件	2

6.1 校准环境条件	2

6.2 测量标准及其他设备	2

7   校准项目和校准方法	3

7.1 仪器的调整	3

7.2 示值误差	3

7.3 重复性	3

7.4 响应时间	3

8	校准结果表达	4

9   复校时间间隔	4

附录 A	5

示值误差的不确定度评定示例（二氧化碳）	5

附录 B	10

示值误差的不确定度评定示例（甲烷）	10

附录 C	15

附录 D	16

I

引	言

本规范依据 JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1071-2010《国家计量校准规 范编写规则》和 JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》等规范进行编写。

本规范的制订，参考了JJF 1907-2021《环境空气在线监测气体分析仪校准规范》、GB/T 33672-2017《大气甲烷 光腔衰荡光谱观测系统》、GB/T 34286-2017《温室气体 二氧化碳测量 离轴积分腔输出光谱法》、GB/T 34287-2017《温室气体 甲烷测量 离轴积分腔输出光谱法》、GB/T 34415-2017《大气二氧化碳（CO2）光腔衰荡光谱观测系统》、QX/T 125-2011《温室气体本底观测术语》、中国环境监测总站《环境空气温室气体（CO2、CH4和N2O）连续自动监测系统检测作业指导书》（CNEMC-03-ZJZX-027-2024）、中国气象局 《2022年中国温室气体公报》中的部分内容。

本规范为首次发布。

Ⅱ

环境空气温室气体（CO2 、CH4）分析仪（II型）校准规范

1   范围

本规范适用于测量环境空气中二氧化碳（0 ~ 1000）μmol/mol和甲烷（0 ~ 5）μmol/mol温室气体分析仪的校准。

2   引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1907-2021	环境空气在线监测气体分析仪校准规范  第4.2节 测量标准及配套设备

GB/T 33672-2017  大气甲烷 光腔衰荡光谱观测系统

GB/T 34286-2017  温室气体 二氧化碳测量 离轴积分腔输出光谱法

GB/T 34287-2017  温室气体 甲烷测量 离轴积分腔输出光谱法

GB/T 34415-2017  大气二氧化碳（CO2）光腔衰荡光谱观测系统

QX/T 125-2011	  温室气体本底观测术语  第3.1节 温室气体

中国环境监测总站《环境空气温室气体（CO2、CH4和N2O）连续自动监测系统检测作业指导书》（CNEMC-03-ZJZX-027-2024） 第5章 技术要求；第6章 性能指标

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范; 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用本规范。

3   术语和计量单位

3.1温室气体   greenhouse gas

温室气体指的是大气中能吸收地面反射的长波辐射，并重新发射辐射的一些气体，如二氧化碳（CO2）和甲烷（CH4）等。

3.2 II型监测系统   Type II monitoring system

按照仪器的示值误差分为I型监测系统和II型监测系统两种，II型监测系统适用于二氧化碳MPE: ±5μmol/mol 和甲烷MPE:±50nmol/mol型设备。

4   概述

温室气体分析仪利用光腔衰荡光谱法（CRDS）、离轴积分腔输出光谱法（OA-ICOS）、气相色谱法（GC）、非分散红外法（NDIR）、可调谐半导体激光吸收光谱法（TDLAS）、气相色谱质谱联用法（GC-MS）以及傅里叶红外法（FTIR）等方法原理。温室气体分析仪通常由样品采集和传输单元、样品预处理单元、分析单元、数据采集和处理单元、辅助设备等组成，其示意图如下图1所示。

图1  环境空气温室气体分析仪示意图

5   计量特性

分析仪计量特性见表 1。

表 1 计量特性

| 参数名称 | 监测物质 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 二氧化碳（CO2） | 甲烷（CH4） |
| 示值误差 | ±5μmol/mol | ±50nmol/mol |
| 重复性 | ≤2% | ≤2% |
| 响应时间 | ≤120s | ≤120s |

注：以上各项指标不用于合格性判定，仅作参考。

6   校准条件

6.1 校准环境条件：

环境温度：（15~35）℃；

相对湿度：≤85%；

大气压：（80~106）kPa；

供电电压：AC（220±22）V，（50±1）Hz。

6.2 测量标准及其他设备

气体标准物质的扩展不确定度不大于2%（k=2）。也可以接受标准气体稀释装置稀释高浓度的气体标准物质，稀释装置后标准气体扩展不确定度不大于2%（k=2）。

6.2.2   电子秒表

分度值不大于0.1 s，最大允许误差: ±0.1s/h。

6.2.3 流量计

测量范围：（0~5）L/min；

准确度级别不低于1.0级。

7   校准项目和校准方法

7.1 仪器的调整

按照仪器使用说明的要求对仪器进行预热稳定以及零点和量程的校准。

通入氮气（氮气纯度不低于99.99%）校准仪器零点，再通入约为仪器满量程50%的氮气中甲烷标准气体、氮气中二氧化碳标准气体，待示值稳定后，调整仪器的示值，使其与标准气体的浓度值一致。

7.2 示值误差

分别通入浓度约为满量程20%、50%和80%的氮气中二氧化碳标准气体、氮气中甲烷标准气体，待示值稳定后，读取示值。每种浓度重复测量3次，取算术平均值作为仪器示值，按公式（1）计算各浓度点的示值误差。

（1）

式中：

—— 每种浓度3次示值的算术平均值；

—— 标准气体的浓度值。

7.3 重复性

通入浓度为满量程80%左右的氮气中二氧化碳标准气体、氮气中甲烷标准气体，待示值稳定后，记录分析仪的示值，再通入稀释介质等待分析仪示值回零。重复上述测试操作6次，按公式（2）计算单个测得值的相对标准偏差作为仪器的重复性。

（2）

式中：

——6次示值的算术平均值；

——第次测量的示值（）；

——测量次数（）。

7.4 响应时间

通入浓度约为满量程50%的氮气中二氧化碳标准气体、氮气中甲烷标准气体，稳定后读取仪器显示值，撤去标准物质，通入稀释介质等待分析仪示值回零后，再通入上述浓度的标准物质，同时用秒表记录从通入标准物质瞬时起到稳定值的90%时的时间。重复测量 3 次，取 3 次记录时间的算术平均值作为仪器的响应时间。

8	校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a）标题， “校准证书” ；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

i）本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

j）校准环境的描述；

k）校准结果及其测量不确定度的说明；

l）对校准规范偏离的说明；

m）校准证书签发人的签名、职务或等效标识以及签发日期；

n）校准结果仅对被校对象有效的声明；

o）未经实验室书面批准，不得部分复制证书或报告的声明。

9   复校时间间隔

建议复校时间间隔一般不超过1年，如果分析仪经维修、更换重要部件或对分析仪性 能有怀疑时，应随时校准 。

由于复校时间间隔的长短是由分析仪的使用情况、使用者、分析仪本身质量等诸因素 所决定的，因此，送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

5

# 附录 A

# 示值误差的不确定度评定示例（二氧化碳）

A.1 校准方法简述与测量模型

按本规范 6.1 条进行示值误差的校准。按式 A.1 计算分析仪的示值误差。

∆C=C−C（A.1）

式中：∆C ——被校准分析仪示值误差，μmol/mol；

C    ——被校准分析仪示值算数平均值，μmol/mol ；

C  ——CO2 气体标准物质浓度值，μmol/mol。

A.2 标准不确定度来源分析及评定

A.2.1 分析仪测量重复性的不确定度分析与评定

被校准分析仪示值的不确定度主要来源于仪器的测量重复性，通过连续测量的方式可以得到仪器示值的测量列。测量重复性对仪器测量结果的影响使用 A类方法进行不确定度的分析评定。

实验选取一台满量程值为500 μmol /mol的仪器进行测量。用高精度动态配气装置 将浓度为 1000μmol/mol 不确定度为 Urel=1%，k=2 的CO2气体标准物质分别配出100、250、400μmol/mol的二氧化碳标准气体，在同一环境、相同试验条件下对仪器进行连续6次测量，得到不同浓度点仪器示值的测量列，如表A.1所示。

表 A.1 仪器不同浓度点测量值（单位：μmol/mol）

| 序号 | 标准气体浓度值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 250 | 400 |
| 1 | 100.103 | 249.912 | 399.889 |
| 2 | 100.119 | 249.905 | 399.879 |
| 3 | 100.109 | 249.896 | 399.902 |
| 4 | 100.099 | 249.921 | 399.911 |
| 5 | 100.101 | 249.911 | 399.899 |
| 6 | 100.124 | 249.906 | 399.920 |

6

各校准点分别按下式计算实验标准偏差s，各校准点相应的标准不确定度按式计算。

各校准点的实验标准偏差s与标准不确定度u(C)， 如表 A.2 所示。

表 A.2 测量列算数平均值及单次实验标准偏差计算结果（单位：μmol/mol）

| 标准气体浓度值Ci | 测量列平均值C | s | u(C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100.109 | 0.010 | 0.004 |
| 250 | 249.909 | 0.008 | 0.003 |
| 400 | 399.900 | 0.015 | 0.006 |

A.2.2 高精度动态配气系统配比标准气体引入的不确定度分析与评定

该试验中，校准用标准气体是经高精度动态配气装置稀释后得到的。多气体动态校准仪中有两路流量质量流量控制器（A 路和 B 路），进行稀释时， 控制流量分别为 ， 按照下面公式计算稀释后的目标气体浓度值：

C=FAFA+FB×CS

式中：C—稀释后的目标气体浓度值，μmol/mol；

—稀释前钢瓶装标准气体的浓度值，μmol/mol；

—A 路流量控制器的流量显示值，L/min；

—B 路流量控制器的流量显示值，L/min。

假设  X=FAFA+FB，则上述公式变为C=X×Cs

所以
uc2=∂c∂cs2u2cs+∂c∂X2u2X

可见，稀释后的目标气体量值的不确定度有两部分组成：一部分来自稀释前气体标准物质的不确定度，另一部分来自稀释装置引入的不确定度。

7

A.2.2.1 气体标准物质引入不确定度分量

购买的二氧化碳气体标准物质，相对扩展不确定度 Urel=0.8%， k=2。则各校准点的不确定度分量见表：

| 标准气体浓度值Ci | 测量平均值C | 标准气体urel | uCs |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100.109 | 0.4% | 0.400 |
| 250 | 249.909 |  | 1.000 |
| 400 | 399.900 |  | 1.600 |

A.2.2.2 稀释装置引入不确定度分量

由公式X=FAFA+FB可知：

u2X=1FA+FB−FAFA+FB22u2FA+−FAFA+FB22u2FB

A.2.2.2.1 A 路流量控制引入的不确定度

(a)	重复性引入的不确定度

使用标准流量测量装置对 A 路流量进行连续 10 次测量，单位为（L/min），各校准点分别按下式计算实验标准偏差s和标准不确定度u (FA)按式计算，结果见下表：

| 稀释浓度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | s | u1(FA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.203 | 0.203 | 0.205 | 0.211 | 0.209 | 0.204 | 0.210 | 0.207 | 0.203 | 0.205 | 0.206 | 0.0031 | 0.0010 |
| 250 | 0.505 | 0.501 | 0.509 | 0.510 | 0.508 | 0.513 | 0.504 | 0.504 | 0.509 | 0.507 | 0.507 | 0.0035 | 0.0011 |
| 400 | 0.806 | 0.808 | 0.803 | 0.812 | 0.805 | 0.806 | 0.811 | 0.809 | 0.812 | 0.805 | 0.808 | 0.0031 | 0.0010 |

(b)    流量计最大允许误差为±0.5%，按均匀分布计算：

u2FA=FA×0.5%3

(c)    各浓度点合成标准不确定度按式计算，结果见表：

uFA=u12FA+u22FA

| 浓度点 | u1(FA) | u2(FA) | u(FA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.0010 | 0.0006 | 0.0012 |
| 250 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0019 |
| 400 | 0.0010 | 0.0023 | 0.0025 |

A.2.2.2.2	B 路流量控制引入的不确定度

B路流量不确定度测试方法同A路，测试结果和不确定度见表：

| 浓度点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | s | u2(FB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1.791 | 1.789 | 1.789 | 1.792 | 1.799 | 1.789 | 1.792 | 1.793 | 1.792 | 1.795 | 1.792 | 0.0031 | 0.0010 |
| 250 | 1.503 | 1.511 | 1.502 | 1.511 | 1.510 | 1.504 | 1.508 | 1.504 | 1.505 | 1.509 | 1.507 | 0.0035 | 0.0011 |
| 400 | 1.199 | 1.205 | 1.195 | 1.202 | 1.210 | 1.201 | 1.198 | 1.206 | 1.204 | 1.205 | 1.203 | 0.0044 | 0.0014 |

| 浓度点 | u1(FB) | u2(FB) | u(FB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.0010 | 0.0052 | 0.0053 |
| 250 | 0.0011 | 0.0044 | 0.0045 |
| 400 | 0.0014 | 0.0035 | 0.0038 |

A.2.2.2.3	稀释装置引入不确定度分量合成

稀释装置引入不确定度分量合成按照式计算，结果见表

uX=1FA+FB−FAFA+FB22u2FA+−FAFA+FB22u2FB

| 浓度点 | FA | FB | u(FA) | u(FB) | u(X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.206 | 1.792 | 0.0012 | 0.0053 | 0.0006 |
| 250 | 0.507 | 1.507 | 0.0019 | 0.0045 | 0.0009 |
| 400 | 0.808 | 1.203 | 0.0025 | 0.0038 | 0.0011 |

A.2.2.3 不确定度合成

相对不确定度按照式计算，结果见表

uC=∂C∂Cs2u2Cs+∂C∂X2u2X=X2u2Cs+Cs2u2X

| 浓度点 | uCs | uX | uC |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.400 | 0.0006 | 0.072 |
| 250 | 1.000 | 0.0009 | 0.336 |
| 400 | 1.600 | 0.0011 | 0.777 |

A.3.不确定度评定结果

A.3.1 标准不确定度分量汇总

标准不确定度汇总表见表 A.3。

| 标准不确定度分量符号 |  | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- | --- |
| uC | 100 | 测量重复性引入的不确定度 | 0.004 |
|  | 250 |  | 0.003 |
|  | 400 |  | 0.006 |
| uC | 100 | 配气系统配比标准气体引入的不确定度 | 0.072 |
|  | 250 |  | 0.336 |
|  | 400 |  | 0.777 |

A.3.2 合成标准不确定度

由测量模型：∆C=C−C，且相对不确定度分量uC与uC间互不相关。所以

uc∆C=u2C+u2C

各校准点合成不确定度如下：

校准点100 μmol/mol: uc∆C=0.0042+0.0722=0.072 μmol/mol;

校准点250 μmol/mol: uc∆C=0.0032+0.3362=0.336 μmol/mol;

校准点400 μmol/mol: uc∆C=0.0722+0.7772=0.777 μmol/mol;

A.3.3 扩展不确定度的评定

取包含因子 k=2，各校准点扩展不确定度按式计算

U=k×uc∆C

校准点100 μmol/mol: U=2×0.072=0.14 μmol/mol;

校准点250 μmol/mol: U=2×0.336=0.67 μmol/mol;

校准点400 μmol/mol: U=2×0.777=1.5 μmol/mol;

# 附录 B

# 示值误差的不确定度评定示例（甲烷）

B.1 校准方法简述与测量模型

按本规范 6.1 条进行示值误差的校准。按式 B.1 计算分析仪的示值误差。

∆C=C−C（B.1）

式中：∆C ——被校准分析仪示值误差，μmol/mol；

C    ——被校准分析仪示值算数平均值，μmol/mol ；

C  ——CH4 气体标准物质浓度值，μmol/mol。

B.2 标准不确定度来源分析及评定

B.2.1 分析仪测量重复性的不确定度分析与评定

被校准分析仪示值的不确定度主要来源于仪器的测量重复性，通过连续测量的方式可以得到仪器示值的测量列。测量重复性对仪器测量结果的影响使用 A类方法进行不确 定度的分析评定。

实验选取一台满量程值为5μmol/mol的仪器进行测量。用高精度动态配气装置 将浓度为 10μmol/mol 不确定度为 Urel=1%，k=2 的CH4气体标准物质分别配出1.0、2.5、4.0μmol/mol的甲烷标准气体，在同一环境、相同试验条件下对仪器进行连续6次测量，得到不同浓度点仪器示值的测量列，如表B.1所示。

表 B.1 仪器不同浓度点测量值（单位：μmol/mol）

| 序号 | 标准气体浓度值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.0 | 2.5 | 4.0 |
| 1 | 0.989 | 2.468 | 3.977 |
| 2 | 0.971 | 2.472 | 3.984 |
| 3 | 0.990 | 2.481 | 3.981 |
| 4 | 0.989 | 2.483 | 3.971 |
| 5 | 0.979 | 2.478 | 3.990 |
| 6 | 0.983 | 2.481 | 3.975 |

6

各校准点分别按下式计算实验标准偏差s，各校准点相应的标准不确定度按式计算。

各校准点的实验标准偏差s与标准不确定度u(C)， 如表B.2所示。

表 B.2 测量列算数平均值及单次实验标准偏差计算结果（单位：μmol/mol）

| 标准气体浓度值Ci | 测量列平均值C | s | u(C) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.984 | 0.007 | 0.003 |
| 2.5 | 2.477 | 0.005 | 0.002 |
| 4.0 | 3.980 | 0.007 | 0.003 |

B.2.2 高精度动态配气系统配比标准气体引入的不确定度分析与评定

该试验中，校准用标准气体是经高精度动态配气装置稀释后得到的。

多气体动态校准仪中有两路流量质量流量控制器（A 路和 B 路），进行稀释时， 控制流量分别为 ， 按照下面公式计算稀释后的目标气体浓度值：

C=FAFA+FB×CS

式中：C—稀释后的目标气体浓度值，μmol/mol；

—稀释前钢瓶装标准气体的浓度值，μmol/mol；

7

—A 路流量控制器的流量显示值，L/min；

—B 路流量控制器的流量显示值，L/min。

假设  X=FAFA+FB，则上述公式变为C=X×Cs

所以
uc2=∂c∂cs2u2cs+∂c∂X2u2X

可见，稀释后的目标气体量值的不确定度有两部分组成：一部分来自稀释前气体标准物质 的不确定度，另一部分来自稀释装置引入的不确定度。

B.2.2.1 气体标准物质引入不确定度分量

购买的甲烷气体标准物质，相对扩展不确定度 Urel=1%， k=2。则各校准点的不确定度分量见表：

| 标准气体浓度值Ci | 测量平均值C | 标准气体urel | uCs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.984 | 0.5% | 0.005 |
| 2.5 | 2.477 |  | 0.013 |
| 4.0 | 3.980 |  | 0.020 |

B.2.2.2 稀释装置引入不确定度分量

由公式X=FAFA+FB可知：

u2X=1FA+FB−FAFA+FB22u2FA+−FAFA+FB22u2FB

B.2.2.2.1 A 路流量控制引入的不确定度

(a)	重复性引入的不确定度

使用标准流量测量装置对 A 路流量进行连续 10 次测量，单位为（L/min），各校准点分别按下式计算实验标准偏差s和标准不确定度u (FA)按式计算，结果见下表：

| 稀释浓度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | s | u1(FA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.198 | 0.197 | 0.205 | 0.199 | 0.193 | 0.201 | 0.198 | 0.194 | 0.199 | 0.195 | 0.198 | 0.0035 | 0.0011 |
| 2.5 | 0.501 | 0.507 | 0.503 | 0.495 | 0.498 | 0.503 | 0.494 | 0.505 | 0.509 | 0.497 | 0.501 | 0.0051 | 0.0016 |
| 4.0 | 0.802 | 0.806 | 0.801 | 0.811 | 0.812 | 0.809 | 0.811 | 0.813 | 0.802 | 0.808 | 0.808 | 0.0045 | 0.0014 |

(b)    流量计最大允许误差为±0.5%，按均匀分布计算：

u2FA=FA×0.5%3

(c)    各浓度点合成标准不确定度按式计算，结果见表：

uFA=u12FA+u22FA

| 浓度点 | u1(FA) | u2(FA) | u(FA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0016 |
| 2.5 | 0.0016 | 0.0029 | 0.0033 |
| 4.0 | 0.0014 | 0.0047 | 0.0049 |

B.2.2.2.2	B 路流量控制引入的不确定度

B路流量不确定度测试方法同A路，测试结果和不确定度见表：

| 浓度点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 | s | u2(FB) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1.811 | 1.802 | 1.816 | 1.811 | 1.794 | 1.809 | 1.803 | 1.803 | 1.803 | 1.796 | 1.804 | 0.0069 | 0.0022 |
| 2.5 | 1.493 | 1.496 | 1.498 | 1.486 | 1.494 | 1.497 | 1.493 | 1.5 | 1.506 | 1.499 | 1.496 | 0.0052 | 0.0017 |
| 4.0 | 1.193 | 1.202 | 1.203 | 1.205 | 1.211 | 1.203 | 1.213 | 1.207 | 1.197 | 1.207 | 1.204 | 0.0060 | 0.0019 |

| 浓度点 | u1(FB) | u2(FB) | u(FB) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.0022 | 0.0047 | 0.0052 |
| 2.5 | 0.0017 | 0.0029 | 0.0034 |
| 4.0 | 0.0019 | 0.0011 | 0.0022 |

B.2.2.2.3	稀释装置引入不确定度分量合成

稀释装置引入不确定度分量合成按照式计算，结果见表

uX=1FA+FB−FAFA+FB22u2FA+−FAFA+FB22u2FB

| 浓度点 | FA | FB | u(FA) | u(FB) | u(X) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.198 | 1.804 | 0.0016 | 0.0052 | 0.0008 |
| 2.5 | 0.501 | 1.496 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0014 |
| 4.0 | 0.808 | 1.204 | 0.0049 | 0.0022 | 0.0015 |

B.2.2.3 不确定度合成

相对不确定度按照式计算，结果见表

uC=∂C∂Cs2u2Cs+∂C∂X2u2X=X2u2Cs+Cs2u2X

| 浓度点 | uCs | uX | uC |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 0.005 | 0.0008 | 0.005 |
| 2.5 | 0.013 | 0.0014 | 0.013 |
| 4.0 | 0.020 | 0.0015 | 0.020 |

B.3.不确定度评定结果

B.3.1 标准不确定度分量汇总

标准不确定度汇总表见表 A.3。

| 标准不确定度分量符号 |  | 不确定度来源 | 标准不确定度值 |
| --- | --- | --- | --- |
| uC | 1.0 | 测量重复性引入的不确定度 | 0.003 |
|  | 2.5 |  | 0.002 |
|  | 4.0 |  | 0.003 |
| uC | 1.0 | 配气系统配比标准气体引入的不确定度 | 0.005 |
|  | 2.5 |  | 0.013 |
|  | 4.0 |  | 0.020 |

B.3.2 合成标准不确定度

由测量模型：∆C=C−C，且相对不确定度分量uC与uC间互不相关。所以

uc∆C=u2C+u2C

各校准点合成不确定度如下：

校准点1.0 μmol/mol: uc∆C=0.0032+0.0052=0.006 μmol/mol;

校准点2.5 μmol/mol: uc∆C=0.0022+0.0132=0.013 μmol/mol;

校准点4.0 μmol/mol: uc∆C=0.0032+0.0202=0.020 μmol/mol;

B.3.3 扩展不确定度的评定

取包含因子 k=2，各校准点扩展不确定度按式计算

U=k×uc∆C

校准点1.0 μmol/mol: U=2×0.006=0.02 μmol/mol;

校准点2.5 μmol/mol: U=2×0.013=0.03 μmol/mol;

校准点4.0 μmol/mol: U=2×0.020=0.04μmol/mol;

# 附录 C

环境空气温室气体（CO2 、CH4）分析仪（II型）校准记录（参考）

第	页 共	页

| 客户名称 |  |  | 客户地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 |  | 仪器型号 |  | 证书编号 |  |
| 生产厂家 |  | 仪器编号 |  | 温 度 |  |
| 校准地点 |  |  |  | 湿 度 |  |
| 校准依据 |  |  |  |  |  |

| 名称 | 型号 规 格 | 编 号 | 测量范围 | 不确定度/准确度等 级/最大允许误差 | 检定/校准 证书编号 | 有效期至 | 上级溯源机构 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. 示值误差	满量程：

| 标准物质浓度值 | 测量值 |  |  |  | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值 |  |

2. 重复性

| 标准物质浓度值 | 测量值（μmol/mol） |  |  |  |  |  | 重复性 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

3. 响应时间

| 标准物质浓度值 （μmol/mol） | 响应时间（s） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 平均值（s） |

校准员：	核验员：	校准日期：

# 附录 D

环境空气温室气体（CO2、CH4）分析仪（II型）校准记录(内页)格式（参考）

环境温度：_____________℃；相对湿度：____________%

一、校准结果：

| 标准值 | 仪器测量值 | 示值误差 | 示值误差测量结果 的扩展不确定度 |
| --- | --- | --- | --- |

二、重复性：             %

三、响应时间：         s

校准员：	核验员：	校准日期：

以下空白