(皖)

安徽省地方计量技术规范

JJF（皖）XXXX-XXXX

氟化物水质自动分析仪校准规范

Calibration specification for automatic fluoride water Quality Analyzer

（报批稿）

XXXX-XX-XX发布                         XXXX-XX-XX实施

安徽省市场监督管理局发布

JJF（皖）XXXX-XXXX

氟化物水质自动分析仪校准规范

Calibration specification for automatic

fluoride water Quality Analyzer

归口单位：安徽省化学计量技术委员会

主要起草单位：安徽省计量科学研究院

参加起草单位：安徽省碧水电子技术有限公司

安徽皖仪科技股份有限公司

本规范委托安徽省化学计量技术委员会负责解释

规范主要起草人：

刘永杰（安徽省计量科学研究院）

徐  俊（安徽省计量科学研究院）

董士伟（安徽省计量科学研究院）

刘  源（安徽省计量科学研究院）

李  伟（安徽省计量科学研究院）

参加起草人：

李双林（安徽省碧水电子技术有限公司）

王立田（安徽皖仪科技股份有限公司）

目录

| 引言…………………………………………………………………………………言……………………………………………………………………………… | II |
| --- | --- |
| 1 范围……………………………………………………………………………… | 1 |
| 2 引用文件………………………………………………………………………… | 1 |
| 3 概述……………………………………………………………………………… | 1 |
| 4 计量特性………………………………………………………………………… | 1 |
| 4.1 示值误差……………………………………………………………………… | 1 |
| 4.2 重复性…………………………………………………………………………率…………………………………………………………………… | 1 |
| 4.3 稳定性………………………………………………………………………… | 1 |
| 5 校准条件………………………………………………………………………… | 1 |
| 5.1 环境条件……………………………………………………………………… | 2 |
| 5.2 测量标准及其他设备………………………………………………………… | 2 |
| 6 校准项目和校准方法…………………………………………………………… | 2 |
| 6.1 示值误差……………………………………………………………………… | 2 |
| 6.2 重复性……………………………………………………………………… | 2 |
| 6.3 稳定性………………………………………………………………………… | 3 |

| 7 校准结果表达…………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 8 复校时间间隔…………………………………………………………………… | 4 |
| 附录A 氟化物标准溶液的配置……………………………………………………式………………………………………… | 5 |

| 附录B 氟化物水质自动分析仪校准原始记录格式（推荐）……………………式………………………………………… | 6 |
| --- | --- |
| 附录C 氟化物水质自动分析仪校准证书内页格式（推荐）……………………式………………………………………… | 7 |

| 附录D 氟化物水质自动分析仪相对示值误差校准结果的不确定度评定示例…例………………………………………… | 8 |
| --- | --- |

引 言

JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制订的基础性系列规范。

本规范为首次发布。

氟化物水质自动分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于测量范围为（0～50）mg/L的氟化物水质自动分析仪的校准。

2 引用文件

本规范引用了以下文件：

JJG 1012-2019 化学需氧量（COD）在线自动监测仪

GB/T 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法

HJ 488-2009 水质 氟化物的测定 氟试剂分光光度法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3 概述

氟化物水质自动分析仪（以下简称分析仪）用于自动测量地表水、生活污水和工业废水等水体中氟化物的含量，一般由采样单元、水样预处理单元、检测单元和数据处理单元组成。

分析仪的测量方法主要有离子选择电极法和分光光度法。离子选择电极法原理：水样中的氟离子与离子选择电极进行离子交换，产生相应的膜电势，膜电势的大小与氟离子活度的对数成线性关系，通过测量膜电势测定水样中的氟化物含量。分光光度法原理：水样中的氟化物与指示剂反应后显色，通过测量特定波长处的吸光度值测定水样中的氟化物含量。

4 计量特性

4.1 示值误差

测量范围小于等于2mg/L：最大允许误差：±0.2 mg/L，测量范围大于2mg/L：最大允许误差：±10 %。

4.2 重复性

不大于5%。

4.3 稳定性

±10 %。

注：以上各项指标不做合格判定依据，仅供校准及测量不确定度评定时参考。

5 校准条件

5.1 环境条件

5.1.1 环境温度：（5～40）℃。

5.1.2 相对湿度：不大于80%。

5.1.3 电源电压及频率：(220±22) V，(50±1) Hz。

5.1.4 周围无影响正常校准的电磁干扰和机械振动。

5.2 测量标准及其他设备

5.2.1 校准用标准溶液：

氟化物有证标准物质，相对扩展不确定度不大于2%（k=2）；

氟化物标准溶液（配置方法见附录A），相对扩展不确定度不大于3%（k=2）。

5.2.2 单标线吸量管、单标线容量瓶：A级。

5.2.3 电子秒表：分辨力：0.1s，最大允许误差：±0.5s/d。

6 校准项目和校准方法

6.1 示值误差

在正常工作条件下，分析仪通电预热稳定后，选择约为工作量程20%、50%和80%的氟化物标准溶液进行测量，每种浓度分别重复测量3次，取3次测量值的算术平均值作为分析仪的示值。按式（1）或式（2）计算各浓度点的示值误差。

（1）

（2）

式中：

——示值误差，mg/L；

——相对示值误差；

——3次测量值的算术平均值，mg/L；

——标准溶液浓度值，mg/L。

6.2 重复性

选择约为工作量程50%的氟化物标准溶液进行测量，重复测量6次，按式（3）计算分析仪的重复性。

（3）

式中：

——重复性；

——第i次测量的示值，mg/L；

——次测量值的算术平均值，mg/L；

——测量次数，。

6.3 稳定性

选择约为工作量程50%的氟化物标准溶液进行测量，第1次测量值记录为初始示值，每隔1h测量1次该标准溶液，连续测量4次，取各次测量值中偏离初始示值最大的测量值按式（4）计算示值稳定性。

（4）

式中：

——示值稳定性；

——偏离初始示值最大的测量值，mg/L；

——初始示值，mg/L。

7 校准结果表达

校准结果应在校准证书上反映。校准证书应至少包括以下信息：

a)  标题，如“校准证书”；

b)  实验室名称和地址；

c)  进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d)  证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e)  客户的名称和地址；

f)  被校对象的描述和明确标识；

g)  进行校准的日期，如果与校准结果的有效性应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h)  如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i)  校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j)  本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

k)  校准环境的描述；

l)  校准结果及测量不确定度的说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n)  校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o)  校准结果仅对被校对象有效的声明；

p)  未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

8 复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，建议不超过1年。
附录A

氟化物标准溶液的配制

A.1 试验用空白水

使用蒸馏水或满足分析实验室二级用水要求的纯水。

A.2 氟化物有证标准物质

相对扩展不确定度不大于2%（k=2）。

A.3 稀释方法

采用有证标准物质证书或仪器厂商推荐的方法进行稀释。

A.4 氟化物标准溶液的配制

根据校准所需氟化物标准溶液的浓度、用量及所用氟化物标准物质的浓度，配制校准用氟化物标准溶液。例如，用吸量管准确移取1mL质量浓度为50.0mg/L的氟化物标准物质，置于100 mL容量瓶中，用试验用空白水稀释至刻度，定容并摇匀。即得100mL质量浓度为0.5mg/L的氟化物标准溶液。

标准溶液应现配现用。

附录B

氟化物水质自动分析仪校准原始记录格式（推荐）

校准证书号：

共      页             第      页

送校单位：                    仪器名称：                    出厂编号：

生产厂家：                    型号规格：                    准 确 度：

被校仪器状态(完好“√”)：    校 准 前：                    校 准 后：

校准依据：                                环境条件：温度：    ℃  相对湿度：      %

| 标准器名称 | 型号规格 | 准确度 | 出厂编号 | 有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

B.1 示值误差

| 标准溶液浓度（mg/L） | 测量值（mg/L） |  |  | 平均值（mg/L） | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |

B.2 重复性

| 标准溶液浓度（mg/L） | 测量值（mg/L） |  |  |  |  |  | 平均值（mg/L） | 重复性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |  |  |

B.3 稳定性

| 标准溶液浓度（mg/L） | 测量值（mg/L） |  |  |  |  | 稳定性（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初始示值 | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 |  |

测量不确定度：                    校准地点：本实验室□             现场

校准员：                   核验员：               校准日期：        年      月      日

附录C

氟化物水质自动分析仪校准证书内页格式（推荐）

C.1 示值误差： C.2 重复性： C.3 稳定性： 示值误差校准结果的不确定度：

本证书中的校准结果均可溯源至国际单位制（SI）单位和社会公用计量标准。 校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF1059.1（等同于ISO GUM）的要求。

- 被校准检测仪修理后，应立即进行校准。 - 在使用过程中，如对被校准检测仪的技术指标产生怀疑，请重新校准。

附录D

氟化物水质自动分析仪相对示值误差校准结果的不确定度评定示例

D.1 概述

D.1.1 校准方法：按照本校准规范对分析仪进行校准。

D.1.2 环境条件：符合本校准规范规定的环境条件。

D.1.3 测量标准：氟化物有证标准物质：浓度为50.0mg/L，Urel=2%（k=2），单标线吸量管：A级，单标线容量瓶：A级。用1mL单标线吸量管准确移取质量浓度为50.0mg/L的氟化物标准物质，置于10 mL单标线容量瓶中，用试验用空白水稀释至刻度，定容并摇匀，即得10mL质量浓度为5.0mg/L的氟化物标准溶液。

D.1.4 被测对象：工作量程为（0～10）mg/L的氟化物水质自动分析仪。

D.1.5 测量方法：

在正常工作条件下，分析仪通电预热稳定后，选择约为工作量程50%的氟化物标准溶液进行测量，重复测量3次，取3次测量值的算术平均值作为分析仪的示值。

D.2 测量模型：

（D.1）

式中：

——相对示值误差；

——3次测量值的算术平均值，mg/L；

——标准溶液浓度值，mg/L。

D.3 测量不确定度的评定

D.3.1 测量不确定度的来源度的来源有如下方面：

D.3.1.1 测量重复性引入的不确定度。

D.3.1.2 分辨力引入的不确定度。

D.3.1.3 标准物质引入的不确定度。

D.3.1.4 单标线吸量管引入的不确定度。

D.3.1.5 单标线容量瓶引入的不确定度。

D.3.2 不确定度的评定

D.3.2.1 测量重复性引入的标准不确定度()：

氟化物水质自动分析仪预热稳定后，选择浓度为5.0 mg/L的氟化物标准溶液进行测量，连续测量10次，具体测量结果见表D.1，测量重复性引入的标准不确定度按式（D.2）和式（D.3）计算。

表D.1测量结果

| 测量次数（次） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量值（mg/L） | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |

（D.2）

由于取3次测量平均值表示测量结果，则：

u1=sr3=1.1%3=0.7%                                               （D.3）

D.3.2.2 分辨力引入的不确定度()

分析仪的分辨力为0.1 mg/L，按均匀分布，分辨力引入的不确定度按式（D.4）计算。

（D.4）

因为分辨力引入的不确定度小于测量重复性引入的不确定度，所以不考虑分辨力引入的不确定度。

D.3.2.3 氟化物标准物质引入的不确定度()

氟化物标准物质：Urel=2%（k=2），氟化物标准物质引入的不确定度按式（D.5）计算。

（D.5）

D.3.2.4 单标线吸量管引入的不确定度()

1mLA级吸量管最大允许误差：±0.007mL，按均匀分布，单标线吸量管引入的不确定度按式（D.6）计算。

（D.6）

D.3.2.4 单标线容量瓶引入的不确定度()

10mLA级容量瓶最大允许误差，±0.020mL，按均匀分布，单标线容量瓶引入的不确定度按式（D.7）计算。

（D.7）

D.3.2.4 合成标准不确定度()

合成标准不确定度按式（D.8）计算。

（D.8）

D.4 扩展不确定度：

取包含因子k=2，分析仪的相对扩展不确定度按式(D.9)计算。                           （D.9）