(皖)

安徽省地方计量技术规范

JJF（皖）xxxx—xxxx

互感器综合特性测试仪校准规范

Calibration Specification for Transformer Characteristic Testers

（报批稿）

XXXX—XX—XX发布                      XXXX—XX—XX实施

安徽省市场监督管理局 发 布

JJF(皖)xx－xxxx

互感器综合特性测试仪校准规范

Calibration Specification for

Transformer Characteristic Testers

归  口 单 位：安徽省电磁计量技术委员会

主要起草单位：安徽省计量科学研究院

本规范委托安徽省电磁计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

郭攀锋（安徽省计量科学研究院）

郑万红（安徽省计量科学研究院）

杨恩臻（安徽省计量科学研究院）

许  杰（安徽省计量科学研究院）

汪良州（池州市计量测试所）

参加起草人：

周伟伟（安徽省计量科学研究院）

吴  勇（安徽省计量科学研究院）

王  亮（安徽省计量科学研究院）

张  杰（安徽省计量科学研究院）

目  录

引   言	Ⅱ

1  范围	1

2  引用文件	1

3  术语	1

4  概述	1

5  计量特性	1

5.1 电压	1

5.2 电流	1

5.3 变比	2

5.4 极性	2

5.5 误差测量	2

5.6 二次负荷	2

5.7 二次绕组电阻	2

6  校准条件	2

6.1 环境条件	2

6.2 供电电源条件	2

6.3 测量标准及其他设备	2

7 校准项目和校准方法	3

7.1  校准项目	3

7.2 校准前的准备工作	3

7.2.1 外观检查	3

7.2.2 通电检查	4

7.3  校准方法	4

7.3.1 电压	4

7.3.2 电流	5

7.3.3 变比与极性检查	6

7.3.4 误差测量	7

7.3.5 二次负荷	7

7.3.6 二次绕组电阻	8

8 校准结果表达	9

9 复校时间间隔	9

附录 A 测量不确定度评定示例	10

附录 B 互感器综合特性测试仪校准记录格式	13

附录 C 互感器综合特性测试仪校准证书内页格式	15

引   言

本规范依据JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF1071-2010 《国家计量校准规范编写规则 》编制而成。

本规范为首次发布。

互感器综合特性测试仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于测试电压不小于100V、电流不小于0.5A，变比值测量范围覆盖1~10000，并且具有对互感器绕组进行极性判别、对二次负荷和二次绕组电阻测量等功能的互感器综合特性测试仪（以下简称为“测试仪”）的校准，也适用于具有互感器综合特性测试仪部分测量功能的测试仪器的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

JJF 1619-2017 互感器二次压降及负荷测试仪校准规范

DL/T 1221 互感器综合特性测试仪通用技术条件

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用该规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3  术语

3.1 互感器综合特性测试仪 transformer characteristic tester

用于保护用互感器励磁特性试验，并具有对互感器进行绕组极性判别、变比检查、二次负荷和二次绕组电阻测量等功能的仪器。

3.2 变比 transformer ratio

指电流互感器的电流比或电压互感器的电压比。

# 4  概述

互感器综合特性测试仪是一种测试互感器特性的专用设备。可对互感器的励磁特性、绕组极性、变比、二次负荷和二次绕组电阻等项目进行试验和检查。测试仪主要由调压器、升压器（内置或外置）、升流器（内置或外置）、 电压和电流的测量系统等部分组成。

# 5  计量特性

## 5.1 电压

测试仪的测试电压的最大允许误差为±1%。

## 5.2 电流

测试仪的测试电流的最大允许误差为±0.5%。

## 5.3 变比

测试仪的变比的最大允许误差为±1%。

## 5.4 极性

在互感器一、二次接线正确的情况下，应能正确判断互感器极性是“减极性”或“加极性”，发现极性错误时应能明显提示或声光报警，电流互感器规定为减极性。

## 5.5 误差测量

测试仪的比值差和相位差至少满足表1的要求的误差限值。

表1 误差测量限值

| 类型 |  | 误差限值（±） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT | 额定电流百分数 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 |
|  | 比值差（%） | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
|  | 相位差（′） | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PT | 额定电压百分数 | 20 | 50 | 80 | 100 | 120 |
|  | 比值差（%） | 0.100 | 0.075 | 0.050 | 0.050 | 0.050 |
|  | 相位差（′） | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

## 5.6 二次负荷

测试仪的二次负荷测量的最大允许误差为±1%。

## 5.7 二次绕组电阻

测试仪的二次绕组电阻测量的最大允许误差为±0.5%。

注：以上所有指标不是用于合格性判断，仅供参考。

# 6  校准条件

## 6.1 环境条件

6.1.1 环境温度：（20±5）。C

6.1.2 相对湿度：不大于80%

## 6.2 供电电源条件

6.2.1 电源电压：（220±22）V

6.2.2 频率：（50±0.5）Hz

6.2.3 波形：正弦波，波形畸变系数不大于5%。

## 6.3 测量标准及其他设备

校准时使用的测量标准的测量范围应不小于被校测试仪的测量范围，测量标准的分辨力应不大于被校测试仪对应最大允许误差绝对值的1/10，且由测量标准及环境影响引起的扩展不确定度（k=2）应不大于被校测试仪最大允许误差绝对值的1/3。

校准时所需的测量标准及其他设备见表2

表2 测量标准及其他设备

| 序号 | 仪器设备名称 | 用途及说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标准电压表或测量系统 | 校准电压参数 |
| 2 | 标准电流表或测量系统 | 校准电流参数 |
| 3 | 标准电流互感器 | 校准电流变比和极性、误差测量 |
| 4 | 标准电压互感器或感应分压器 | 校准电压变比和极性、误差测量 |
| 5 | 互感器校验仪整体检定装置或标准负荷箱 | 校准二次负荷 |
| 6 | 标准电阻箱或标准电阻 | 校准二次绕组电阻 |

# 7 校准项目和校准方法

## 7.1  校准项目

校准项目见表 3

表 3 校准项目

| 序号 | 校准项目 | 校准方法条款 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电压 | 7.3.1 |
| 2 | 电流 | 7.3.2 |
| 3 | 变比与极性检查 | 7.3.3 |
| 4 | 误差测量 | 7.3.4 |
| 5 | 二次负荷 | 7.3.5 |
| 6 | 二次绕组电阻 | 7.3.6 |

## 7.2 校准前的准备工作

## 7.2.1 外观检查

外观检查内容包括：产品名称、型号、出厂编号、制造厂名等信息齐全；被校测试仪的机壳、端钮、开关和按键等无影响校准或使用的松动、损伤、脱落；各种功能标志齐全正确。

## 7.2.2 通电检查

通电后测试仪各种功能应能正常，各开关和按键应能正常工作，各种显示均正常。

## 7.3  校准方法

## 7.3.1 电压

具有外施电压试验功能的测试仪采用图1 a)的方法进行电压示值误差校准， 内施电压试验功能的测试仪采用图1 b)的方法进行电压示值误差校准。

图1 电压示值误差校准接线图

在被校测试仪的输出（测量）电压满量程范围内，均匀地选取校准点（或最近示值点），且不少于5个校准点。

被校测试仪的电压示值为Ux ，标准电压表或测量系统的电压示值为Un ，用公式（1）计算相对误差。

δU= Ux−UnUn×100%                           (1)

式中：

δU——被校测试仪电压示值相对误差，%；

Ux ——被校测试仪的电压示值，V；

Un ——标准电压表或测量系统的电压示值，V。

## 7.3.2 电流

具有外施电流试验功能的测试仪采用图2 a)的方法进行电流示值误差校准，内施电流试验功能的测试仪采用图2 b)的方法进行电流示值误差校准。

图2 电流示值误差校准接线图

在被校测试仪的输出（测量）电流满量程范围内，均匀地选取校准点（或最近示值点），且不少于5个校准点。

被校测试仪的电流示值为Ix，标准电流表或测量系统的电流示值为In，用公式（2）计算相对误差。

δI= Ix − InIn×100%                           (2)

式中：

δI ——被校测试仪电流示值相对误差，%；

Ix ——被校测试仪的电流示值，A；

In ——标准电流表或测量系统的电流示值,A。

## 7.3.3 变比与极性检查

按图3所示接线，调节测试仪至变比测量功能，用被校测试仪对标准互感器或感应分压器提供的变比值进行测量。电压互感器的变比值应在其测量范围内均匀选取至少5个校准点（可选择如60、100、350、1100、2200等变比值），电流互感器的变比值应在其测量范围内均匀选取至少5个校准点（可选择如200、 500、1000、2000、5000等变比值）。

图3 变比、极性校准接线图

被校测试仪的变比示值为Kx，标准互感器或感应分压器提供的变比值为

Kn ，用公式（3）计算相对误差。

δK= Kx − KnKn×100%                           (3)

式中：

δK——被校测试仪变比示值相对误差，%；

Kx——被校测试仪的变比示值；

Kn——标准互感器或感应分压器提供的变比值。

在互感器一、二次接线正确的情况下，测试仪应能正确判断互感器极性是 “减极性”或“加极性”。发现极性错误时应能明显提示或声光报警。

## 7.3.4 误差测量

将标准电流互感器（标准电压互感器或感应分压器）与被校测试仪按图3接线，进行基本误差测试，从被校测试仪上读取标准电流互感器（标准电压互感器或感应分压器）的比值差和相位差，通过公式（4）和公式（5）换算成被校测试仪的基本误差。

fx= −f0+fp                              (4)

式中：

f0——被校测试仪所测量到的比值差；

fp——标准电流互感器（标准电压互感器或感应分压器）在相应校准点的比值差；

fx——被校测试仪的比值差。

δx= −δ0+δp                              (5)

式中：

δ0——被校测试仪所测量到的相位差；

δp——标准电流互感器（标准电压互感器或感应分压器）在相应校准点的相位差；

δx——被校测试仪的相位差。

## 7.3.5 二次负荷

使用互感器校验仪整体检定装置作为标准器时，校准方法参照 JJF1619-2017 中 7.2.7 和 7.2.8 进行。也可选用具有互感器额定二次电流和额定二次电压的标准负荷箱作为标准，用被校测试仪对标准负荷箱提供的阻抗或导纳进行测量。二次负荷校准接线图见图4。

电流互感器的二次负荷应至少选取 0.1 Ω，0.2 Ω，0.4 Ω，0.6 Ω，0.8 Ω，1.0 Ω在内的 6 个校准点，电压互感器的二次负荷应至少选取 0.1 mS，0.2 mS，0.4 mS，0.6 mS，0.8 mS，1.0 mS 在内的 6 个校准点。

图4 二次负荷校准接线图

被校测试仪的二次负荷示值为 Yx，互感器校验仪整检装置或标准负荷箱的二次负荷示值为 Yn ，用公式（6）计 算相对误差。

δR= Yx − YnYn×100%                           (6)

式中：

δR——被校测试仪二次负荷示值相对误差，%；

Yx ——被校测试仪的二次负荷示值，Ω或mS；

Yn——互感器校验仪整检装置或标准负荷箱的二次负荷示值，Ω或mS。

## 7.3.6 二次绕组电阻

按图5所示用测试仪对标准电阻箱或标准电阻直接进行测量。在被校测试仪的二次绕组 电阻测量满量程范围内，均匀地选取试验点（或最近示值点），且不少于 5 个校准点。

图5 二次绕组校准接线图

被校测试仪的电阻示值为 Rx ，标准电阻箱的电阻示值为 Rn ，用公式（7）计 算相对误差。

δR= Rx − RnRn×100%                           (7)

式中：

δR——被校测试仪电阻示值相对误差，%；

Rx ——被校测试仪的电阻示值，Ω；

Rn ——标准电阻箱或标准电阻的电阻示值，Ω。

# 8 校准结果表达

校准结果应在校准证书（报告）上反映，校准证书（报告）应至少包括以下信息：

a) 标题，如“校准证书”；

b) 实验室名称和地址；

c) 进行校准的地点；

d) 证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页数的标识；

e) 客户的名称和地址；

f) 进行校准的日期；

g) 对校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

h) 本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明；

i) 校准环境的描述，物品状态的描述；

j) 校准结果及其测量不确定度的说明；

k) 被校对象的描述和明确标识；

l) 如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

m) 对校准规范的偏离的说明；

n) 校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o) 校准结果仅对被校对象有效的说明；

p) 未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

# 9  复校时间间隔

复校时间间隔建议为 1 年，送校单位也可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔。

# 附录 A

# 测量不确定度评定示例

A.1  概述

A.1.1   测量标准

测量标准设备为数字多用表，相应技术性能如表A.1 所示。

表A.1  测量标准设备

| 序号 | 标准设备名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数字多用表 | AC 200V量程：±（0.008%读数+0.001%量程） |

A.1.2   被测对象

选择互感器综合特性测试仪作为被测对象，其相应技术性能如表A.2 所示。

表A.2 被测设备

| 序号 | 被测对象名称 | 技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 互感器综合特性测试仪 | 输出范围：交流电压：（0～180）V 最大允许误差：±0.2% |

A.1.3   测量方法

采用数字多用表作为标准器，对一台某公司生产的互感器综合特性测试仪在环境温度为20℃±5℃，相对湿度不大于80%RH的条件下放置24小时后开始校准。

A.2   测量模型

δU= Ux−UnUn ×100%

式中：

δU——相对示值误差。

Ux——被校测试仪的输出示值；

Un——数字多用表的测量结果参考值。

A.3   测量不确定度的来源分析

根据测量模型，被校测试仪测量不确定度将取决于输入量Ux和Un的不确定度。以下分别对2个输入量的标准不确定度进行评定。

A.4   标准不确定度的评定

不确定度主要来源于被校测试仪测量重复性引入的不确定度分量和数字多用表引入的不确定度分量。

A.4.1  测量重复性引入的不确定度分量

对被校测试仪在100V测量点进行独立的重复测量10次，测量结果如表A.3所示。

表A.3   被校测试仪交流电压测量结果           单位： V

| 测量序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 100.36 | 100.32 | 100.37 | 100.33 | 100.41 |
| 测量序号 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 实测值 | 100.46 | 100.38 | 100.45 | 100.41 | 100.24 |

算术平均值100.373V，

单次实验结果的标准偏差0.0657V，

被校测试仪测量重复性引入的不确定度分量

0.0655%

A.4.2  数字多用表引入的不确定度分量

数字多用表的交流电压200V量程的最大允许误差为±（0.008%读数+0.001%量程），可认为在区间内服从均匀分布，取包含因子k为，则相对标准不确定度为

u2= 0.008%×100V+0.001%×200V/100V/3 × 100%=0.0058%

A.4.3  由数字多用表分辨力引入的不确定度分量

数字多用表的交流电压的分辨力为0.01V，可认为在区间内服从均匀分布，取包含因子k为，则相对标准不确定度为

u2= 0.01V23 ÷100V×100%=0.0029%

A.4.4  由环境温度、湿度引入的不确定度分量为 微小分量，可忽略。

A.5   合成标准不确定度

通过以上分析，交流电压的测量标准不确定度各分量如表A.4。

表A.4   交流电压的标准不确定度分量

| 标准不确定度分量 | 不确定度来源 | ci | 测量结果 分布 | 标准不确定度分量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测量重复性 | 1 | 正态 | 0.0655% |
|  | 数字多用表最大允许误差 | -1 | 均匀 | 0.0058% |
|  | 数字多用表的分辨力 | -1 | 均匀 | 0.0029% |
|  | 环境温湿度 | 1 | 均匀 | 忽略 |

由于测量重复性引入的不确定度分量大于数字多用表分辨力引入的不确定度分量，可以不考虑数字多用表分辨力引入的不确定度分量，且以上各项标准不确定度分量是互不相关的，所以合成标准不确定度为：

0.0658%

A.6   扩展不确定度

0.2%（k＝2）

同样方法可得出被校测试仪其他校准点的测量不确定度。

# 附录 B

# 互感器综合特性测试仪校准记录格式

互感器综合特性测试仪校准记录

证书编号：

共     页       第   页

送校单位：                                                      委托方地址：

仪器名称：                                                      制 造 单 位：

规格型号：                            器具编号：                           准 确 度：

被校仪器状态（完好“√”）：            校 准 前：                     校 准 后：

校准依据：                                          环境条件： 温度：             ℃ 相对湿度：          %

| 标准器名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1、外观及通电检查：

2、电压：

| 显示值 | 实测值 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |

3、电流：

| 显示值 | 实测值 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |

测量不确定度：                                                 校准地点：□本院                 □现场

校准员：                       核验员：                      校准日期：                年             月                 日

互感器综合特性测试仪校准记录

证书编号：

共     页       第   页

4、变比与极性检查：

| 标准值 | 显示值 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |

极性检查：□正确            □不正确

5、误差测量：

| 类型 |  | 实测误差 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT | 额定电流百分数 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 |
|  | 比值差（%） |  |  |  |  |  |
|  | 相位差（′） |  |  |  |  |  |
| PT | 额定电压百分数 | 20 | 50 | 80 | 100 | 120 |
|  | 比值差（%） |  |  |  |  |  |
|  | 相位差（′） |  |  |  |  |  |

6、二次负荷：

| 标准值 | 显示值 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |

7、二次绕组电阻：

| 标准值 | 显示值 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |

测量不确定度：                                                 校准地点：□本院                 □现场

校准员：                       核验员：                      校准日期：                年             月                 日

# 附录 C

# 互感器综合特性测试仪校准证书内页格式

证书编号：××××××-××××××

| (校准机构授权说明) 校准结果不确定度的评估和表述均符合JJF 1059.1的要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准环境条件及地点： |  |  |  |  |
| 温度 | ℃ | 地点 |  |  |
| 相对湿度 | % | 其他 |  |  |
| 校准所依据的技术文件（代号、名称）： |  |  |  |  |
| 校准所使用的主要测量标准： |  |  |  |  |
| 名称 | 测量范围 | 不确定度/ 准确度等级 | 证书编号 | 证书有效期至 （YYYY-MM-DD） |

证书编号：××××××-××××××

校准结果

1、外观及通电检查：

2、电压：

| 显示值 | 实测值 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |

3、电流：

| 显示值 | 实测值 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |

4、变比与极性检查：

| 标准值 | 显示值 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |

极性检查：□正确            □不正确

证书编号：××××××-××××××

校准结果

5、误差测量：

| 类型 |  | 实测误差 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CT | 额定电流百分数 | 1 | 5 | 20 | 100 | 120 |
|  | 比值差（%） |  |  |  |  |  |
|  | 相位差（′） |  |  |  |  |  |
| PT | 额定电压百分数 | 20 | 50 | 80 | 100 | 120 |
|  | 比值差（%） |  |  |  |  |  |
|  | 相位差（′） |  |  |  |  |  |

6、二次负荷：

| 标准值 | 显示值 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |

7、二次绕组电阻：

| 标准值 | 显示值 | 测量不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- |

JJF（皖）＊—2025

安徽省地方校准规范

互感器综合特性测试仪

JJF（皖）*－2025

安徽省市场监督管理局发布

————————————