(皖)

安徽省地方计量技术规范

JJF（皖）XXXX—2024

土工击实仪校准规范

Calibration Specification for Compaction Apparatus of Soil

（报批稿）

XXXX—XX—XX发布                          XXXX—XX—XX实施

安徽省市场监督管理局 发 布

土工击实仪校准规范

Calibration Specification for Compaction Apparatus of Soil

JJF（皖）××××─2024

归 口 单 位 ：安徽省力值计量技术委员会

主要起草单位：安徽省计量科学研究院

本规范委托安徽省力值计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

高海青（安徽省计量科学研究院）

谭德建（安徽省计量科学研究院）

佟广标（安徽省计量科学研究院）

钱  睿（安徽省计量科学研究院）

魏安立（安徽省计量科学研究院）

参加起草人：

李成龙（安徽省计量科学研究院）

金浩然（安徽省计量科学研究院）

汪  泉（安徽省计量科学研究院）

周心宽（安徽省计量科学研究院）

江寿庆（安徽省计量科学研究院）

目     录

引言	（II）

1  范围	（1）

2  引用文件	（1）

3  术语	（1）

3.1  击实仪	（1）

3.2  落高	（1）

4  概述	（1）

5  计量特性	（3）

6  校准条件	（3）

6.1  环境条件	（3）

6.2  测量标准及其他设备	（3）

7  校准项目和校准方法	（4）

7.1  击锤	（4）

7.2  击实筒	（4）

8  校准结果表达	（4）

8.1  校准数据处理	（4）

8.2  校准证书	（4）

9  复校时间间隔	（5）

附录A  击实仪校准记录格式	（6）

附录B  击实仪校准证书内页格式	（7）

附录C  击实仪击锤质量测量结果的不确定度评定（示例）	（8）

附录D  击实仪击锤锤底直径测量结果的不确定度评定（示例）…………………… （11）

# 附录E  击实仪击锤落高测量结果的不确定度评定（示例）………………………（14）

# 附录F  击实仪击实筒内径和高度测量结果的不确定度评定（示例）……………（17）

引    言

本规范依据JJF 1071-2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》、JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》等基础性系列规范进行制定。

本规范主要参考GB/T 15406-2007《岩土工程仪器基本参数及通用技术条件》、GB/T 22541-2008《土工试验仪器 击实仪》、GB/T 50123-2019《土工试验方法标准》、JJG(交通)058-2004《土工击实仪》等编制而成。

本规范为首次制定。

土工击实仪校准规范

# 1  范围

本规范适用于土工击实仪（以下简称击实仪）的校准。

# 2  引用文件

本规范引用了下列文件：

GB/T 15406-2007岩土工程仪器基本参数及通用技术条件

GB/T 22541-2008土工试验仪器 击实仪

GB/T 50123-2019土工试验方法标准

JJG(交通) 058-2004土工击实仪

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

## 3.1  击实仪  compaction apparatus [GB/T 22541-2008，3.1]

击实仪是一种利用标准击实方法在给定击实功能下来测定粘性土的最大干密度和最优含水率的土工试验仪器。

## 3.2  落高  drop of high

## 击实仪的锤体运动到最高点位置时，锤体下表面到试筒中试样土表面的高度。在进行击实试验中随着试筒中试样土高度的变化，仪器的落高应保持不变。即：当锤体质量一定的条件下，保持击实功不变，它是土工击实试验的必要条件。

4  概述

击实仪是一种利用标准击实方法在给定击实功能下来测定粘性土的最大干密度和最优含水率的土工试验仪器，主要用于击实试验。击实仪按击锤提升动力不同，分为手动式和电动式两种。击实仪主要由击实筒、护筒、底板、导筒、击锤、落高跟踪机构、击数计数机构等零部件组成。其中手动击实仪结构示意图如图1所示，电动击实仪结构示意图如图2所示。

图 1  手动击实仪结构示意图

1－底板；2－击实筒；3－护筒；4－导筒；5－击锤 ；6－土样

图 2  电动击实仪结构示意图

1－机架；2－土样；3－击实筒；4－护筒；5－落高跟踪杆 ；6－击锤；7－落高跟踪板

# 5  计量特性

## 击实仪计量性能要求见表1

表1

| 项目 |  |  | 仪器名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 击实仪 |  | 大型击实仪 |  |
|  |  |  | 轻型 | 重型 | 轻型 | 重型 |
| 击锤 | 质量/g | 标称值 | 2500 | 4500 | 15500 | 32500 |
|  |  | MPE | ±5 | ±9 | ±31 | ±75 |
|  | 锤底直径/mm | 标称值 | 51 |  | 150 |  |
|  |  | MPE | +0.13 |  | +0.38 |  |
|  | 落高/mm | 标称值 | 305 | 457 | 600 |  |
|  |  | MPE | ±3.0 | ±4.6 | ±6.0 |  |
| 击实筒 | 内径/mm | 标称值 | 102 | 152 | 300 |  |
|  |  | MPE | ±0.20 | ±0.30 | ±0.60 |  |
|  | 高度/mm | 标称值 | 116 |  | 288 |  |
|  |  | MPE | ±0.24 |  | ±0.58 |  |
| 注： 以上指标不是用于合格性判断，仅供参考。 |  |  |  |  |  |  |

6  校准条件

## 6.1  环境条件

6.1.1  环境温度：（5～35）℃。

6.1.2  环境湿度：不大于85%RH。

6.1.3  其他条件：检验室内无腐蚀性气体，仪器底部应平稳，无影响正常工作的晃动。

## 6.2  测量标准及其他设备

测量标准及其他设备见表2，也可以选用测量不确定度符合要求的其他测量标准。

表2

| 序号 | 校准项目 |  | 测量标准及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 击锤 | 质量 | 称重仪器：其最大允许误差应不大于被测击锤质量最大允许误差的1/3 |
| 2 |  | 锤底直径 | 卡尺：（0～200）mm，MPE:±0.03mm |
| 3 |  | 落高 | 钢直尺：（0～1000）mm，MPE:±0.20mm |
| 4 | 击实筒 | 内径 | 卡尺：（0～500）mm，MPE:±0.10mm |
| 5 |  | 高度 |  |

7  校准项目和校准方法

校准前需检查外观，确定没有影响计量特性因素后再进行校准。

7.1 击锤

7.1.1  质量

将击锤从仪器上拆下，清理干净，用电子天平对击锤进行3次重复测量，取平均值作为校准结果。

7.1.2  锤底直径

在击锤外壁选取3个均匀分布的位置，用游标卡尺测量锤底直径，取平均值作为校准结果。

7.1.3  落高

在击锤运动的起始位置选取一个与击锤落高相关的部件做起始标记，当锤体升至最高点后，再做一次终点标记，用钢直尺测量起始标记和终点标记之间的垂直距离，即为落高。以上述方法重复测量3次，取平均值作为校准结果。

## 7.2  击实筒

7.2.1  内径

在击实筒内壁选取3个均匀分布的位置，用游标卡尺测量击实筒内径，取平均值作为校准结果。

7.2.2  高度

在击实筒上选取3个均匀分布的位置，用游标卡尺测量击实筒高度，取平均值作为校准结果。

# 8  校准结果表达

# 8.1校准数据处理

所有的算数平均值应先计算后修约，击锤质量测得值至少保留到个位数，击锤落高测得值保留一位小数，锤底直径、击实筒内径、击实筒高度保留两位小数。

8.2校准证书

校准后，出具校准证书，校准证书所包含的信息应满足JJF 1071—2010《国家计量校准规范编写规则》中5.12要求，至少包括以下信息：

a）标题“校准证书” ；

b）实验室名称和地址；

c）进行校准的地点（如果与实验室的地址不同）；

d）证书或报告的唯一性标识（如编号），每页及总页的标识；

e）客户的名称和地址；

f）被校对象的描述和明确标识；

g）进行校准的日期，如果与校准结果的有效性和应用有关时，应说明被校对象的接收日期；

h）如果与校准结果的有效性应用有关时，应对被校样品的抽样程序进行说明；

i）校准所依据的技术规范的标识，包括名称及代号；

j）本次校准所用计量标准的溯源性及有效性说明；

k）校准环境的描述；

l）校准结果及测量不确定度的说明；

m）对校准规范的偏离的说明；

n）校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识；

o）校准结果仅对被校对象有效的声明；

p）未经实验室书面批准，不得部分复制证书的声明。

推荐校准原始记录的内容格式及校准证书内页格式见附录A、附录B

9  复校时间间隔

由于复校时间间隔的长短是由仪器的使用情况、使用者、仪器本身质量等诸因素所决定的，因此，送校单位可根据实际使用情况自主决定复校时间间隔，一般建议复校时间为1年。

# 附录A

# 击实仪校准记录格式

记录编号：

共  1  页   第  1  页

委托单位：                      委托单位地址：                  仪器名称：

生产厂家：                      型号规格：                      出厂编号：

被校仪器状态(完好“√”)：  校 准 前：                          校 准 后：

校准依据：                                                      外观检查：

校准条件：温度：               ℃  相对湿度：                %  校准地点：

| 标准器名称 |  | 型号规格 |  | 出厂编号 |  | 测量范围 |  | 准确度等级或最大允许误差 |  | 有效期至 |  | 证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校准项目 |  |  | 型式 |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  | 扩展不确定度（k=2） |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 平均值 |  |
| 击锤 | 质量/g |  | 轻型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锤底直径/mm |  | 轻型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 落高/mm |  | 轻型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 击实筒 | 内径/mm |  | 轻型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度/mm |  | 轻型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 重型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

校准员：                 核验员：                   校准日期：           年       月       日

# 附录B

# 击实仪校准证书内页格式

| 序号 | 校准项目 |  | 校准结果 | 扩展不确定度（k=2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 击锤 | 质量/g |  |  |
| 2 |  | 锤底直径/mm |  |  |
| 3 |  | 落高/mm |  |  |
| 4 | 击实筒 | 内径/mm |  |  |
| 5 |  | 高度/mm |  |  |

以下空白

# 附录C

# 击实仪击锤质量测量结果的不确定度评定（示例）

C.1  概述

C.1.1 校准依据

JJF（皖）××××─202× 土工击实仪校准规范。

C.1.2 环境条件

温度：（5～35）℃，湿度：不大于85%RH。

C.1.3 测量标准

电子天平：（0～64000）g，级，实际分度值：0.1g。

C.1.4 被测对象

土工击实仪

C.1.5 测量方法

按本规范7.1.1方法，对击锤质量进行校准。

C.2  测量模型

击锤质量：

（C.1）

式中：

——击锤质量算数平均值，g；

——第i次击锤质量测得值，g

n——测量次数。

C.3 测量不确定度来源

C.3.1 由于各种随机因素影响导致的击锤质量测量重复性引入的不确定度分量；

C.3.2 电子天平分辨力引入的不确定度分量；

C.3.3 电子天平最大允许误差引入的不确定度分量；

C.3.4 电子天平偏载误差引入的不确定度分量。

C.4 测量不确定度评定

C.4.1 测量重复性引入的不确定度分量

用电子天平对轻型击锤质量进行10次重复测量，测量数据见表C.1

表C.1 击锤质量重复性测量数据                          单位：g

| 序号/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 15510.3 | 15510.5 | 15510.2 | 15510.4 | 15510.3 |

| 序号/ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 15510.3 | 15510.5 | 15510.2 | 15510.1 | 15510.2 |

算术平均值：

g               （C.2）

用贝塞尔公式计算单次测量结果的实验标准偏差：

g                （C.3）

实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，故测量重复性引入的不确定度分量为：

g             （C.4）

C.4.2 电子天平分辨力引入的不确定度分量

电子天平的分辨力为0.1g，估计为均匀分布，则：

g                    （C.5）

C.4.3 电子天平最大允许误差引入的不确定度分量

实际分度值为0.1g 的级电子天平，在15510.25g测量点的最大允许误差为±1.0g，区间半宽为1.0g，估计为均匀分布，则：

g                    （C.6）

C.4.4 电子天平偏载误差引入的不确定度分量

由电子天平证书，给出偏载误差为0.6e，即0.6g，则：

g                     （C.7）

C.5 合成标准不确定度评定

C.5.1 合成标准不确定度

击锤质量经简单计算得到，没有函数关系，故

g    （C.8）

注：由电子天平分辨力所引入的不确定度与其他因素引入的不确定度相比贡献量较小，故对其引入的不确定度分量忽略不计。

C.6 扩展不确定度计算

取包含因子

= 2×0.61g = 1.3 g                      （C.9）

同理：

重型击锤质量的测量结果不确定度：g，

# 附录D

# 击实仪击锤锤底直径测量结果的不确定度评定（示例）

D.1  概述

D.1.1 校准依据

JJF（皖）××××─202× 土工击实仪校准规范。

D.1.2 环境条件

温度：（5～35）℃，湿度：不大于85%RH。

D.1.3 测量标准

游标卡尺，测量范围：（0～200）mm，最大允许误差：MPE:±0.03 mm。

D.1.4 被测对象

土工击实仪

D.1.5 测量方法

按本规范7.1.2方法，对击锤锤底直径进行校准。

D.2  测量模型

锤底直径：

（D.1）

式中：

——锤底直径算数平均值，mm；

——第i次锤底直径测得值，mm;

——测量次数。

D.3 测量不确定度来源

D.3.1 由于各种随机因素影响导致的锤底直径测量重复性引入的不确定度分量；

D.3.2 游标卡尺分辨力引入的不确定度分量；

D.3.3 游标卡尺最大允许误差引入的不确定度分量。

D.4 测量不确定度评定

D.4.1 测量重复性引入的不确定度分量

用游标卡尺对锤底直径进行10次重复测量，测量数据见表D.1

表D.1 锤底直径重复性测量数据                   单位：mm

| 序号/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 150.22 | 150.24 | 150.20 | 150.20 | 150.24 |

| 序号/ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 150.22 | 150.24 | 150.20 | 150.20 | 150.22 |

算术平均值：

mm           （D.2）

用贝塞尔公式计算单次测量结果的实验标准偏差：

mm         （D.3）

实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，故测量重复性引入的不确定度分量为：

mm      （D.4）

D.4.2 游标卡尺分辨力引入的不确定度分量

游标卡尺的分辨力为游标卡尺分度值的1/2，估计为均匀分布，则：

mm             （D.5）

D.4.3 游标卡尺最大允许误差引入的不确定度分量

游标卡尺的最大允许误差为±0.03mm,区间半宽为0.03mm，估计为均匀分布，则：

mm             （D.6）

D.5 合成标准不确定度评定

D.5.1 合成标准不确定度

# 锤底直径经简单计算得到，没有函数关系，故

mm    （D.7）

注：由游标卡尺分辨力所引入的不确定度与其他因素引入的不确定度相比贡献量较小，故对其引入的不确定度分量忽略不计。

D.6 扩展不确定度计算

取包含因子

= 2×0.022mm = 0.05mm                    （D.8）

# 附录E

# 击实仪击锤落高测量结果的不确定度评定（示例）

E.1  概述

E.1.1 校准依据

JJF（皖）××××─202× 土工击实仪校准规范。

E.1.2 环境条件

温度：（5～35）℃，湿度：不大于85%RH。

E.1.3 测量标准

钢直尺，测量范围：（0～1000）mm，最大允许误差：MPE:±0.2 mm。

E.1.4 被测对象

土工击实仪

E.1.5 测量方法

按本规范7.1.3方法，对击锤落高进行校准。

E.2  测量模型

击锤落高：

（E.1）

式中：

——击锤质量算数平均值，mm；

——第i次击锤落高测得值，mm；

——测量次数。

E.3 测量不确定度来源

E.3.1 由于各种随机因素影响导致的击锤落高测量重复性引入的不确定度分量；

E.3.2 钢直尺分辨力引入的不确定度分量；

E.3.3 钢直尺最大允许误差引入的不确定度分量。

E.4 测量不确定度评定

E.4.1 测量重复性引入的不确定度分量

用钢直尺对击锤落高进行10次重复测量，测量数据见表E.1

表E.1击锤落高重复性测量数据                  单位：mm

| 序号/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 600.2 | 600.4 | 600.2 | 600.2 | 600.4 |

| 序号/ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 600.2 | 600.2 | 600.4 | 600.4 | 600.4 |

算术平均值：

mm          （E.2）

用贝塞尔公式计算单次测量结果的实验标准偏差：

mm         （E.3）

实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，故测量重复性引入的不确定度分量为：

mm        （E.4）

E.4.2 钢直尺分辨力引入的不确定度分量

钢直尺的分辨力为钢直尺分度值的1/5，估计为均匀分布，则：

mm            （E.5）

E.4.3 钢直尺最大允许误差引入的不确定度分量

钢直尺的最大允许误差为±0.2mm,区间半宽为0.2mm，估计为均匀分布，则：

mm           （E.6）

E.5 合成标准不确定度评定

E.5.1 合成标准不确定度

# 击锤落高经简单计算得到，没有函数关系，故

（E.7）

E.6 扩展不确定度计算

取包含因子

= 2×0.15mm = 0.3mm                    （E.8）

# 附录F

# 击实仪击实筒内径和高度测量结果的不确定度评定（示例）

F.1  概述

F.1.1 校准依据

JJF（皖）××××─202× 土工击实仪校准规范。

F.1.2 环境条件

温度：（5～35）℃，湿度：不大于85%RH。

F.1.3 测量标准

游标卡尺，测量范围：（0～500）mm，最大允许误差：MPE:±0.05 mm。

F.1.4 被测对象

土工击实仪

F.1.5 测量方法

按本规范7.2方法，对击实筒内径进行校准。

F.2  测量模型

击实筒内径：

（F.1）

式中：

——击实筒内径算数平均值，mm；

——第i次击实筒内径测得值，mm;

n——测量次数。

F.3 测量不确定度来源

F.3.1 由于各种随机因素影响导致的击实筒内径测量重复性引入的不确定度分量；

F.3.2 游标卡尺分辨力引入的不确定度分量；

F.3.3 游标卡尺最大允许误差引入的不确定度分量。

F.4 测量不确定度评定

F.4.1 测量重复性引入的不确定度分量

用游标卡尺对击实筒内径进行10次重复测量，测量数据见表F.1

表F.1 击实筒内径重复性测量数据                   单位：mm

| 序号/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 300.14 | 300.14 | 300.16 | 300.14 | 300.16 |

| 序号/ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实测值 | 300.16 | 300.16 | 300.14 | 300.12 | 300.18 |

算术平均值：

mm           （F.2）

用贝塞尔公式计算单次测量结果的实验标准偏差：

mm         （F.3）

实际测量以3次测量的平均值作为测量结果，故测量重复性引入的不确定度分量为：

mm       （F.4）

F.4.2 游标卡尺分辨力引入的不确定度分量

游标卡尺的分辨力为游标卡尺分度值的1/2，估计为均匀分布，则：

mm             （F.5）

F.4.3 游标卡尺最大允许误差引入的不确定度分量

游标卡尺的最大允许误差为±0.05mm,区间半宽为0.05mm，估计为均匀分布，则：

mm           （F.6）

F.5 合成标准不确定度评定

F.5.1 合成标准不确定度

# 击实筒内径经简单计算得到，没有函数关系，故

mm    （F.7）

注：由游标卡尺分辨力所引入的不确定度与其他因素引入的不确定度相比贡献量较小，故对其引入的不确定度分量忽略不计。

F.6 扩展不确定度计算

取包含因子

= 2×0.04mm = 0.08mm                   （F.8）

由于击实筒高度的测量模型与击实筒内径的测量模型一致，同理可得，击实筒高度测量结果的扩展不确定度：，

___________________