《海水 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法

（征求意见稿）》编制说明

《海水 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》

标准编制组

二〇二四年十二月

项目名称：海水 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法

项目编号：2022-Z058

承担单位：海南省生态环境监测中心

项目负责人：熊曾恒

技术负责人：何书海

编制组成员：熊曾恒、何书海、陆美环、周女琬、王晟、符娇瑰、

王霞

目 录

一、项目简况	- 1 -

（一） 标准名称	- 1 -

（二） 项目来源（项目计划号）	- 1 -

（三） 起草单位	- 1 -

（四） 单位地址	- 1 -

（五） 参与起草单位	- 1 -

（六） 标准起草人	- 1 -

二、编制情况	- 2 -

（一） 编制标准的必要性和意义及背景	- 2 -

1. 阴离子表面活性剂的环境危害	- 2 -

2. 相关环保标准和环保工作的需要	- 2 -

（二） 编制过程简介	- 3 -

1. 成立编制组	- 3 -

2. 标准起草	- 3 -

3. 征求意见过程	- 3 -

（三）制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系	- 3 -

1. 制定的原则与依据	- 3 -

2. 与现行标准的关系	- 5 -

3. 国内外相关的研究	- 6 -

（四）主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述	- 7 -

1. 主要条款	- 7 -

2. 主要技术指标、参数	- 7 -

3. 试验验证的论述	- 8 -

4. 方法研究报告	- 8 -

4.1 方法研究的目标	- 8 -

4.2 规范性引用文件	- 9 -

4.3 术语和定义	- 9 -

4.4 方法原理	- 9 -

4.5 干扰和消除	- 9 -

4.6 试剂与材料	- 11 -

4.7 仪器和设备	- 12 -

4.8 样品的采集与保存	- 12 -

4.9 分析步骤	- 14 -

4.10 结果计算与表示	- 17 -

4.12 检出限	- 17 -

4.13 精密度	- 18 -

4.14 正确度	- 19 -

4.15 方法的适用性研究	- 19 -

4.16 质量保证和质量控制	- 20 -

4.17 注意事项	- 20 -

5. 方法验证	- 21 -

5.1 方法验证方案	- 21 -

5.2 方法验证过程	- 22 -

（五）标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明	- 22 -

（六）采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况	- 22 -

（七）重大分歧意见的处理依据和结果	- 23 -

（八）贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）	- 23 -

1.组织措施	- 23 -

2.技术措施	- 23 -

3.过渡方法	- 23 -

4.实施日期	- 23 -

（九）预期效果	- 23 -

1.社会效益	- 23 -

2.生态效益	- 23 -

（十）其他应予说明的事项	- 23 -

参考文献	- 24 -

附件	- 26 -

1原始测试数据	- 27 -

1.1实验室基本情况	- 27 -

1.2 方法检出限、测定下限测试数据	- 30 -

1.3方法精密度测试数据	- 30 -

1.4方法正确度测试数据	- 33 -

2方法验证数据汇总	- 35 -

2.1方法检出限、测定下限、精密度数据汇总	- 35 -

2.2方法精密度数据汇总	- 36 -

2.3方法正确度数据汇总	- 40 -

3结论	- 45 -

3.1方法检出限和测定下限	- 46 -

3.2精密度	- 46 -

3.3正确度	- 47 -

3.4 方法验证结论	- 48 -

《海水 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》编制说明

一、项目简况

- （一）标准名称

《海水 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》。

- （二）项目来源（项目计划号）

海南省市场监督管理局《关于下达海南省2022年第二批地方标准制修订项目计划的通知》（琼市监函[2022]572号），项目编号：2022-Z058。

- （三）起草单位

海南省生态环境监测中心。

- （四）单位地址

海南省海口市白驹大道98号。

- （五）参与起草单位

海南省环境科学研究院、海口市生态环境监测站、三亚市环境监测站、五指山市生态环境监测站、澄迈县生态环境监测站、陵水县生态环境监测站。

- （六）标准起草人

表1 标准起草人

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 任务分工 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何书海 | 海南省生态环境监测中心 | 科室主任 | 研究员 | 技术负责人，负责整个项目的实验设计，文本及编制说明编写等内容 | 18089762601 |
| 2 | 熊曾恒 | 海南省生态环境监测中心 | / | 高级工程师 | 项目负责人，负责项目实施、方法实验条件优化、数据整理、报告编制等 | 13215727235 |
| 3 | 陆美环 | 海南省生态环境监测中心 | / | 助理工程师 | 方法开发、条件优化、数据整理 | 18876165586 |
| 4 | 周女琬 | 海南省生态环境监测中心 | / | 工程师 | 方法开发、条件优化 | 18689909766 |
| 5 | 王晟 | 海南省生态环境监测中心 | / | 助理工程师 | 方法开发、条件优化、组织方法验证 | 18389245506 |
| 6 | 符娇瑰 | 海南省生态环境监测中心 | / | 助理工程师 | 方法开发 | 15298974009 |
| 7 | 王霞 | 海南省生态环境监测中心 | / | 助理工程师 | 样品采集、分析 | 18217825452 |

# 二、编制情况

- （一） 编制标准的必要性和意义及背景

- 1. 阴离子表面活性剂的环境危害

阴离子表面活性剂（ASs）是最常用的表面活性剂。分子的疏水部分通常是线性或支链的烷基、烷基苯或烷基苯醚。亲水部分是一个带负电荷的基团（羧酸盐、硫酸盐、磺酸盐或磷酸盐）。我国生产的洗涤剂以生物降解性好的直链烷基苯磺酸盐（Linear Alkyl Benzene Sulfonate,LAS）及烷基磺酸盐（Alkyl Sulfonate，SAS）两类ASs为主。近年来，不仅在家庭和工业废水中，而且在自然水体中也发现了大量不同的ASs。海水中的ASs主要来源于生活污水及工业废水，这些化合物会聚集在海水介质和其他诸如空气、油状液体和微粒表面，使之产生泡沫、乳化和微粒悬浮等现象，隔绝水中氧气与空气中氧的交换，具有抑制和杀死微生物的作用，同时ASs的两性特性促进了生物体内的积累，使其能够吸附在微生物的细胞表面，阻碍其功能，从而抑制其他有毒物质的降解，影响水体净化导致严重的水质污染。因此，国内外不断规范所使用的ASs，并监测其在水生受体体内的释放，以保护环境。

- 2. 相关环保标准和环保工作的需要

表面活性剂是一种两亲性的化合物，可以降低溶剂的表面张力。通常由亲水性基团和疏水链组成。表面活性剂根据其极性基团分为阴离子、非离子、阳离子和两性（两性离子）。由于表面活性剂具有特殊的特性，它被广泛应用于工业（纺织、生物技术和制药）和家庭（洗涤剂、健康和美容辅助剂）。表面活性剂产量每年增长，2016-2021年的CAGR（复合年增长率）为5.4%。因此，表面活性剂是一类广泛存在的水污染物，已造成全球性的环境问题。

生态环境保护部颁布的《近岸海域环境监测技术规范》（HJ 442.3-2020）中规定海水阴离子表面活性剂为必测项目，频率为每年三次。海南省是中国陆地面积最小、海洋面积最大的热带海洋岛屿省，拥有海洋面积约200万平方千米，国家级或省级海水监测点位多，海水样品采集量大。传统手工方法《海洋监测规范 第4部分：海水分析》（GB 17378.4-2007）由于样品需经大量三氯甲烷多次萃取、显色比色等步骤，操作繁琐，分析效率低，重复性差等不足，无法满足实际工作需求。流动注射分析法具有方法简便而快速、正确度及精密度高、灵敏度高、自动进样、样品和试剂消耗量小等特点，样品全封闭在线处理、吸收和检测，减少了三氯甲烷对环境的污染和对人体的危害，尤其在检测大批量的样品上有突出的优势，在水质检测中较为适用，不仅适用于实验室，也能在野外环境中开展检测。《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（HJ 826-2017）就是将流动注射亚甲蓝分光光度法应用于水质阴离子表面活性剂的测定，但是该方法适用范围不包含海水。

根据《国家生态环境标准制修订工作规则》（国环规法规〔2020〕4 号）有关规定，加强国家生态环境监测标准的前期研究和技术储备，提高生态环境监测标准制修订质量和效率，规范生态环境监测标准预研究工作等方面做出了具体要求。此外，《海南省人民政府办公厅关于海南省贯彻落实<国家标准化发展纲要>的实施意见》琼府办〔2022〕13号提出“深化标准化工作改革，建立健全高质量发展标准体系，完善标准化工作体制机制”的要求。当前国内外仍未有海水中阴离子表面活性剂的流动注射分析方法，因此，制定科学准确、分析效率高、操作简便、适合大批量海水样品的分析方法，将为海南自由贸易港建设提供强有力的技术支撑，这也是相关环境保护工作的需要。

- （二） 编制过程简介

- 1. 成立编制组

2022年9月任务下达后，海南省生态环境监测中心立即成立标准编制组，专门承担此项标准的研究制订工作，编制工作方案。标准编制组成员包括精通流动注射和阴离子表面活性剂分析工作的同志。

- 2. 标准起草

2.1查阅国内外资料

2023年1月～ 6月，标准编制组根据拟定的技术路线，开展了样品保存、前处理条件、标准溶液保存、干扰与消除、流动注射仪器最佳条件优化等实验研究，并在此基础上形成了标准文本和编制说明初稿。2023年9月～ 2024年2月，组织6家有资质的验证单位对标准的方法检出限和测定下限、方法精密度、正确度及实际样品进行方法验证工作；2024年3月，本标准编制组开展各实验室数据的汇总和整理分析工作。

2.2 开展技术培训、条件实验及方法验证工作

22023年1月～ 6月，标准编制组根据拟定的技术路线，开展了样品保存、前处理条件、标准溶液保存、干扰与消除、流动注射仪器最佳条件优化等实验研究，并在此基础上形成了标准文本和编制说明初稿。2023年9月～ 2024年2月，组织6家有资质的验证单位对标准的方法检出限和测定下限、方法精密度、正确度及实际样品进行方法验证工作；2024年3月，本标准编制组开展各实验室数据的汇总和整理分析工作。

2.3 编写编制说明及标准文本

2024年3月-2024年6月，本标准编制组，遵循《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2020）和《标准编写规则 第4部分:试验方法标准》（GB/T 20001.4-2015）相关规定，并结合标准工作方案及验证报告编写完成了《海水 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》的标准征求意见稿和编制说明。

- 3. 征求意见过程

2024年10月，由海南省生态环境厅牵头负责通过网站、会议等方式公开征求意见，共向25个有关行业单位、科研院所、大专院校及有代表性的标准利益方发函征求意见。截止 2024年11月，征求意见共收到3家单位5条意见，最终4条采纳，1条未采纳。

- （三）制定标准的原则和依据，与现行法律法规、标准的关系

- 1. 制定的原则与依据

1.1 分析仪器与方法等研究进展

由于表面活性剂具有表面活性剂的两亲性、复杂且经常变化的基质组成、复杂样品中单个表面活性剂的低水平、表面活性剂的不同化学结构、各种同源的表面活性剂系列的使用等特点，使得在海水中测定低浓度的阴离子表面活性剂成为一项重要的挑战。低浓度水平的ASs通常需要使用预浓缩技术，如固相萃取、液-液萃取和加速溶剂萃取等。一般采用分光光度法、电位法和色谱法测定ASs。国际化标准组织发行了ISO 7875-1:1996标准，应用亚甲基蓝法测定水中的阴离子表面活性剂，此法与GB 7494-87一致，但该方法需要复杂的前处理过程并使用大量三氯甲烷。欧盟发行的EN 13273-2001标准使用高效液相色谱法测定阴离子表面活性剂中的非离子物质含量，虽然灵敏度高，但需专用仪器。而EN 14480-2004使用的电位两相滴定法，灵敏度低于亚甲基蓝法。由于亚甲蓝比色法灵敏度高、选择性好, 也是海水水质测定国家标准方法《海洋监测规范 第4部分:海水分析（23 阴离子洗涤剂 亚甲基蓝分光光度法）》（GB 17378.4-2007）。

流动注射分析法具有方法简便而快速、正确度及精密度高、灵敏度高、自动进样、样品和试剂消耗量小等特点，样品全封闭在线蒸馏、吸收和检测，减少了三氯甲烷对环境的污染和对人体的危害，尤其在检测大批量的样品上有突出的优势，在水质检测中较为适用，不仅适用于实验室，也能在野外环境中开展检测。《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（HJ 826-2017）就是将流动注射亚甲蓝分光光度法应用于水质阴离子表面活性剂的测定，但是该方法适用范围不包含海水。

随着国内科学仪器技术的不断发展，国产流动注射分析仪逐渐崛起，在激烈的科学仪器市场占据了一席之地。我国生产流动分析仪的厂家主要有北京宝德仪器有限公司、北京海光仪器有限公司、北京吉天仪器有限公司、上海安杰智创科技有限公司等等。据不完全统计，海南省流动注射分析仪制造厂家主要为北京吉天仪器有限公司和北京宝德仪器有限公司，省内流动注射分析仪配置数量近百台，产品型号主要为吉天iFIA-7、吉天6000+、BDFIA-8000系列、AJ-1000系列等，应用领域主要涉及疾控、环保、水文、自来水、第三方环境监测机构、食品检测所、海关、高校科研、酒厂、农业等行业。流动注射仪的使用大大提高了阴离子表面活性剂的测定效率。由于海南省拥有大面积海域，海水监测是环境监测的重点之一且任务繁重，因此将流动注射法用用至海水监测具有重要意义。

1.2 本标准制订的基本原则与依据

本标准的制订符合《国家环境保护标准制修订工作管理办法》和《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2020）的相关要求。本标准参考《海洋监测规范 第4部分：海水分析》（GB 17378.4-2007）、《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（GB 7494-87）、《海洋监测规范  第3部分  样品采集、贮存与运输》（GB 17378.3-2007）、《近岸海域环境监测规范》（HJ 442-2020）、《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（HJ 826-2017），并根据省内环境监测实际情况，制定出符合我省环境保护工作要求、适用于海水中阴离子表面活性剂测定的标准方法。标准制订的基本原则如下：

1.2.1 方法的检出限和测定范围满足相关生态环境标准和环境工作管理的要求

目前，我国生态环境评价标准中关于海水中阴离子表面活性剂的标准和标准限值有：《海水水质标准》（GB 3097-1997）规定第一类功能海域水体中阴离子表面活性剂限值为0.03 mg/L，第二至四类功能海域水体中限值为0.10，《污水海洋处置工程污染控制标准》（GB 18486-2001）规定利用进入放流管向海域或向排放点含盐度大于5‰的年概率大于10%的河口水域中阴离子表面活性剂日均限值为10 mg/L。

本标准中阴离子表面活性剂的方法检出限为0.007 mg/L，低于《海水水质标准》（GB 3097-1997）评价标准，方法适用于海水中阴离子表面活性剂的测定，能够满足国内相关生态环境标准和环境工作管理的要求。

1.2.2 方法准确可靠，满足方法各项特性指标的要求

6家实验室对海水中阴离子表面活性剂实际样品进行正确度和精密度测试，同时开展6家实验室间的方法适用性检验实验。确保本标准的方法检出限等指标满足监测要求。

1.2.3 方法具有普遍适用性，易于推广使用

流动注射法操作简便、检出限低、正确度和精密度高，已被广泛应用检测分析行业，我省环境监测及相关检测实验室均配备了流动注射分析仪，具有普遍性和易推广性。

- 2. 与现行标准的关系

目前，我国现行的各类水质评价标准中，均规定了水中阴离子表面活性剂的分析方法及限值，见表2。

表2 水质评价标准中阴离子表面活性剂的分析方法及限值

| 标准名称 | 标准编号 | 执行时段 |  | 浓度限值（单位：mg/L） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水质量标准 | GB/T 14848-2017 |  |  | Ⅰ类 |  | Ⅱ类 |  | Ⅲ类 |  | Ⅳ类 |  |  | Ⅴ类 |
|  |  |  |  | 不得检出 |  | ≤0.1 |  | ≤0.3 |  | ≤0.3 |  |  | ＞0.3 |
| 地表水环境质量标准 | GB3838-2002 |  |  | ≤0.2 |  | ≤0.2 |  | ≤0.2 |  | ≤0.3 |  |  | ≤0.3 |
| 海水水质标准 | GB3097-1997 |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  | Ⅳ类 |  |  |
|  |  |  |  | ≤0.03 | ≤0.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 农田灌溉水质标准 | GB5084-2021 |  |  | 水作 |  |  | 旱作 |  |  |  | 蔬菜 |  |  |
|  |  |  |  | ≤5.0 |  |  | ≤8.0 |  |  |  | ≤5.0 |  |  |
| 污水综合排放标准 | GB8978-1996 |  |  | 一级标准 |  |  | 二级标准 |  |  |  | 三级标准 |  |  |
|  |  | 97.12.31前建设单位 | 合成洗涤剂工业 | 5.0 |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  |  | 其它排污单位 | 5.0 |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |
|  |  | 98.1.1 后建设单位 |  | 5.0 |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |
| 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB18918-2002 | 基本控制项目 |  | 一级标准 |  |  |  |  | 二级标准 |  |  | 三级标准 |  |
|  |  |  |  | A 标准 |  | B 标准 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |
| 污水海洋处置工程污染控制标准 | GB18486-2001 |  |  | ≤10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 羽绒工业水污染物排放标准 | GB 21901-2008 | 现有企业2010.7.1起执行 新建企业2008.8.1起执行 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 特别排放限值 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3. 国内外相关的研究

3.1 国内相关分析方法研究

国内外关于水中阴离子表面活性剂的测定的标准，见表3。

表3 国内外相关分析方法研究

| 序号 | 标准名称 | 适用范围 | 目标物 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | JIS K0126-2019 流动分析用通用规则 | 水 | 阴离子表面活性剂、挥发酚、氰化物等可用流动注射分析的物质 | / |
| 2 | ISO 7875-1:1996 亚甲基蓝法 | 饮用水、地表水和废水 | 阴离子表面活性剂 | 0.05 mg/L |
| 3 | EN 13273-2001高效液相色谱法 | 水 | 阴离子表面活性剂中的非离子物质含量 | 0.04 mg/L |
| 4 | EN 14480-2004电位两相滴定法 GB/T 5173-2018表面活性剂洗涤剂 阴离子活性物含量的测定直接两相滴定法 | 产品 | 阴离子表面活性剂和洗涤剂中阴离子活性物含量的 | / |
| 5 | HJ826-2017水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射 | 地下水、地表水、生活污水和工业废水 | 阴离子表面活性剂 | 0.04 mg/L |
| 6 | GB 7494-87 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 | 饮用水、地面水、生活污水和工业废水 | 阴离子表面活性剂 | 0.05 mg/L |
| 7 | GB 17378.4-2007 海洋监测规范 第4部分:海水分析（23 阴离子洗涤剂 亚甲基蓝分光光度法） | 海水，对有较深颜色的水样本法受干扰。 | 阴离子洗涤剂 | 0.01 mg/L |

3.2 国外及地区相关分析方法研究

国内外关于水中阴离子表面活性剂的测定方法文献，见表4。

表4  内外相关分析方法研究

| 序号 | 文献名称 | 介质 | 使用方法 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Continuous Flow Methylene Blue Active Substances Method for the Determination of Anionic Surfactants in River Water and Biodegradation Test Samples. | 地表水 | 连续流动注射亚甲蓝分光光度法 | 0.025mg/L |
| 2 | Determination of Linear Alkylbenzene Sulfonates in Water Samples by Liquid Chromatography-UV Detection and Confirmation by Liquid Chromatography-Mass Spectrometry. | 地表水 | 液相色谱质谱法 | 1.5~11.5 mg/L |
| 3 | Development of a Tubular Sensor Based on a Polypyrrole-Doped Membrane for the Potentiometric Determination of the Dodecylsulfate Anion in a FIA System. | 产品 | 流动注射电位法 | 1.58×10-5 mol/L |
| 4 | Polymer Chip Incorporated with Anionic SurfactantISFET for Microflow Analysis of Anionic Surfactants. | 产品 | 聚合芯微流动分析法 | 1.0×10−6 mol/L |
| 5 | 碳棒涂膜电极流动注射法测定环境水样中的阴离子表面活性剂 | 环境水样 | 碳棒涂膜电极流动注射法 | 4.0×10-7 mol/L |
| 6 | 流动注射分光光度法测定环境水样中的十二烷基硫酸钠 流动注射分光光度法测定水中的阴离子表面活性剂 流动注射法测定水中阴离子表面活性剂及条件改进.现代仪器 流动注射分光光度法在线测定饮用水中阴离子合成洗涤剂方法的研究 | 环境水样 | 流动注射分光光度法 | 0.05 mg/L |
| 7 | 流动注射法测定水源水中阴离子表面活性剂 | 水源水 | 酸、碱两组萃取流动注射法测定 | 0.0016mg/L |
| 8 | 在线萃取流动注射法快速测定水体中阴离子表面活性剂 | 环境水样 | 在线萃取流动注射法 | 0.0102mg/L |
| 9 | 流动注射法测定海水中的阴离子表面活性剂 | 海水 | 流动注射分光光度法 | 0.006mg /L |

- （四）主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

- 1. 主要条款

本文件的章节由方法研究目标、规范性引用文件、术语和定义、方法原理、干扰与消除、试剂与材料、仪器与设备、样品采集与保存、实验部分、方法比对、结果计算与表示、检出限、精密度、正确度、质量保证与质量控制、注意事项组成。其中，“实验部分”与“方法比对”是本文件的主要技术内容。

本标准规定了海水 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法。

- 2. 主要技术指标、参数

本标准规定了海水中海水 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法。利用流动注射分析仪自动进样、在线显色与光度测定等特点，直接取样上机测定。通过完整样品采集与保存方法、试样制备、样品干扰及消除、仪器条件等适用性验证，以及本研究方法与国标方法比对验证，完成性能指标（方法检出限、精密度、正确度）、质量保证与质量控制等内容试验验证，确定各项关键技术指标如方法检出限、精密度、正确度等。并开展外部实验室验证，确定本方法的可行性和正确性。从而制定出能够满足海洋生态环境监测要求的流动注射法。本研究的制定技术路线如图1。

图1 方法研究技术路线图

- 3. 试验验证的论述

本方法采用流动注射法测定海水中阴离子表面活性剂。参考标准方法HJ826-2017、GB 7494-87与GB 17378.4-2007，通过对方法的适用性、配套的评价标准以及性能指标（方法检出限、精密度、正确度）等内容的验证、条件优化的研讨、干扰的排除及选取6家实验室对模拟海水、近岸海域、赶潮河段海水样品进行检出限、精密度、正确度等验证。验证结果表明，流动注射-亚甲基蓝分光光度法具有较好的重复性和再现性，方法各项特性指标达到预期要求，能够应用于测定海水阴离子表面活性剂。

  - 4. 方法研究报告

  - 4.1 方法研究的目标

4.1.1 适用范围

本文件规定了测定海水中阴离子表面活性剂的流动注射-亚甲基蓝分光光度法。

本文件适用于海水中阴离子表面活性剂的测定。

对有较深颜色的水样本法受干扰。当检测光程为10 mm时，本方法的检出限为0.007 mg/L（以十二烷基苯磺酸钠，LAS计），测定下限为0.028 mg/L，测定范围为0.020 mg/L～0.500 mg/L（以LAS计）。

4.1.2 指标要求

（1）根据目前资料调查情况，要求海水中阴离子表面活性剂的检出限至少达到0.01 mg/L。

（2）回收率要求：本方法在拟定条件下目标化合物回收率在80 ~ 110%之间。

（3）精密度和正确度要求：本方法在拟定条件下实验室内平行样品测试结果相对标准偏差小于10%，正确度实验测试结果的相对标准偏差小于10%。

（4）本方法在拟定条件下与《海洋监测规范 第4部分:海水分析（23 阴离子洗涤剂 亚甲基蓝分光光度法）》（GB 17378.4-2007）的比对结果无显著性差异。

  - 4.2 规范性引用文件

GB 7494  水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法

GB 17378.3  海洋监测规范  第3部分  样品采集、贮存与运输

GB 17378.4  海洋监测规范  第4部分  海水分析

HJ 442  近岸海域环境监测规范

HJ 826  水质  阴离子表面活性剂的测定  流动注射-亚甲基蓝分光光度法

  - 4.3 术语和定义

阴离子表面活性剂 anionic surfactants

指普通合成洗涤剂的活性成分，本方法中是指使用最广泛的直链烷基苯磺酸钠（LAS）。

  - 4.4 方法原理

4.4.1 流动注射分析仪工作原理

在封闭的管路中，将一定体积的试样注入连续流动的载液中，试样与试剂在化学反应模块中按特定的顺序和比例混合、反应，在非完全反应的条件下，进入流动检测池进行光度检测。

4.4.2 化学反应原理

样品中的阴离子表面活性剂与阳离子染料亚甲蓝形成亚甲基蓝活性物质（MBAS），三氯甲烷萃取，有机相于650 nm波长处测量吸光度。参与工作流程见图2。

1.蠕动泵；2.注入阀；3.反应环；4.相分离装置；5.检测池10 mm, 650 nm； R1.碱性亚甲基蓝溶液 （6.4.16）； R2.酸性亚甲基蓝溶液（6.4.17） C.载液（6.4.15）； S.试样；W1.废液（三氯甲烷相）；W2.废液（水相）

图2  流动注射-亚甲蓝分光光度法测定阴离子洗涤剂的参考工作流程图

  - 4.5 干扰和消除

GB 17378.4-2007提到“对有较深颜色的水样本法受干扰。有机的硫酸盐、磺酸盐、羧酸盐、酚类以及无机的氰酸盐、硝酸盐和硫氰酸盐等引起正干拢，有机胺类则引起负干扰。”因此，本法研究过程中，参考《海水水质标准（GB3097-1997）》中的监测项目，综合考虑各项干扰物质在海水中的浓度，分别考察色度、无机的硝酸盐、酚类和有机胺在一定的浓度范围内对海水中阴离子表面活性剂检测结果的影响。

4.5.1色度对检测结果的影响

分别在加标量为0.10 mg/L的模拟海水中加入铂-钴标准溶液，使样品色度为0度，5度，10度，20度，30度，50度。考察色度对检测结果的影响，结果见图3(a)。结果表明，色度会对结果产生干扰，因此本法不适用于有色度海水样品，建议采用其他方法，如色谱法，滴定法等。

4.5.2酚类干扰试验

分别在加标量为0.10mg/L的模拟海水中加入0.02 mg/L、0.05 mg/L、0.10mg/L、0.15 mg/L、0.20 mg/L的苯酚标准溶液，考察酚类的存在对检测结果的影响，结果见图3(b)。结果表明，酚类物质含量在0.20 mg/L以内时，对检测结果没有影响。

4.5.3无机硝酸盐干扰试验

分别在加标量为0.10mg/L的模拟海水中加入0.04 mg/L、0.06 mg/L、0.08 mg/L、0.12 mg/L、0.16 mg/L的硝酸盐标准溶液，考察硝酸盐的存在对检测结果的影响，结果见图3(c)。结果表明，硝酸盐含量在0.16 mg/L以内时，对检测结果没有影响。

4.5.4有机胺类干扰试验

分别在加标量为0.10mg/L的模拟海水中加入2.00 mg/L、3.00 mg/L、5.00 mg/L、8.00 mg/L、10.0 mg/L的苯胺标准溶液，考察苯胺的存在对检测结果的影响，结果见图3(d)。结果表明，苯胺含量在10 mg/L以内时，对检测结果没有影响。

图3 干扰实验

  - 4.6 试剂与材料

除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂，实验用水为符合GB/T 6682的一级水。

4.6.1 硫酸：ρ（H2SO4）= 1.84 g/mL，优级纯。

4.6.2 盐酸：ρ（HCl）= 1.19 g/mL。

4.6.3 氢氧化钠（NaOH）：优级纯。

4.6.4 氯化钠（NaCl）：分析纯。

4.6.5 十水四硼酸钠（Na2B4O7·10H2O）。

4.6.6 三氯甲烷（CHCl3）：以戊烯（amylene）或乙醇（alcohol‌）稳定。

注1：三氯甲烷试剂中一般会有气泡，在分析过程中容易产生周期性气泡峰，影响测定结果。建议使用前用超声波仪超声脱气20 min。三氯甲烷的纯度影响反应的稳定性和灵敏度，若基线长时间无法稳定，可对三氯甲烷进行过滤。

4.6.7 无水乙醇（C2H5OH）。

4.6.8 模拟海水：ρ（NaCl）= 30 g/L。

将30.0 g氯化钠（4.6.4）溶解于600 ml的水中，溶解后移至1000 ml容量瓶中，用水定容至标线，混匀。

4.6.9 十二烷基苯磺酸钠（C18H29NaO3S，LAS）。

4.6.10 亚甲基蓝（C16H18N3ClS），指示剂级。

4.6.11 磷酸二氢钠（NaH2PO4·2H2O）。

4.6.12 异丙醇（C3H8O）：分析纯。

4.6.13 碱性硼酸钠储备液。

称取1.6 g十水四硼酸钠（4.6.5）和0.34 g氢氧化钠（4.6.3）溶于适量水中，溶解后移至100 ml容量瓶中，加水至标线，混匀。

4.6.14 亚甲基蓝储备液。

称取0.2 g亚甲基蓝（4.6.10），溶于50 ml无水乙醇（4.6.7）中，充分溶后用水定容至100 mL，超声振荡10 min确保充分溶解，用0.22 μm膜过滤，滤液储存于棕色玻璃瓶中，有效期3个月。

4.6.15 载液

在专用试剂玻璃瓶中加入 700 ml三氯甲烷（4.6.6）和200 ml水，超声波仪超声 20 min左右，静置保存于容器中。现用现配。

4.6.16 碱性亚甲基蓝溶液。

在试剂瓶中加入200 ml超纯水，加入100 ml碱性硼酸钠储备液（4.6.13），然后加入36 ml亚甲基蓝储备液（4.6.14），混匀后加入100 ml无水乙醇（4.6.7），并定容至1000 ml，棕色瓶储存1个月，使用前超声真空脱气10分钟。

4.6.17 酸性亚甲基蓝溶液。

在试剂瓶中加入400 ml超纯水，然后加入56 g磷酸二氢钠（4.6.11），充分溶解后加入50 ml无水乙醇（4.6.7），混匀后加入6.8 ml浓硫酸（4.6.1），混匀后加入7.6 ml亚甲基蓝储备液（4.6.14），最后定容至1000 ml，棕色瓶储存1个月，使用前超声真空脱气10分钟。

4.6.18 十二烷基苯磺酸钠标准贮备液：ρ= 100.0 mg/L（以LAS计）。

使用市售的有证标准溶液或称取0.100 g十二烷基苯磺酸钠（4.6.9），准确至0.001 g，溶于50 ml水中，然后移至100 ml容量瓶中，加水至标线，缓慢混匀。于5℃下保存，可保存2周。

4.6.19 十二烷基苯磺酸钠标准使用液：ρ= 10.00 mg/L（以LAS计）。

量取十二烷基苯磺酸钠标准贮备液（4.6.18）10.00 ml至100 ml容量瓶中，加水至标线，缓慢混匀。当天配制。

4.6.20 载流槽清洗液：20%异丙醇（4.6.12）水溶液。

  - 4.7 仪器和设备

4.7.1 流动注射仪：包括自动进样器、化学反应模块（预处理通道、注入泵、反应通道及流动检测池，光程一般为10 mm，通光管道孔径约1.5 mm）蠕动泵、数据处理系统。

4.7.2 分析天平：精度为0.1 mg。

4.7.3 过滤装置：布氏漏斗、吸滤瓶、安全瓶、抽气泵

4.7.4 超声波仪：频率范围在20～50 kHz。

4.7.5 一般实验室常用仪器和设备。

  - 4.8 样品的采集与保存

4.8.1 样品的采集

按照GB 17378.3－2007和HJ 442.3的相关规定采集样品。

GB17378.3－2007和HJ 442.3中对阴离子表面活性剂海水样品采集和保存已经有了规定：容器用（1+3）盐酸或硝酸溶液或铬酸洗液洗1次，自来水3次，去离子水洗2~3次，萃取液2次；采样容器一般采用100mL硬质玻璃瓶（G）。

采样时应记录样品的名称、来源、采样量、保存状况、采样点位、采样日期、采样人员等信息。采样人员应应及时填写采样记录或采样报告。

4.8.2 样品的保存

将海水样品分成三份，分别添加浓度为0.1 mg/L的LAS。取两份一份用浓硫酸调节pH<2，一份加入1%甲醛，于4℃冷藏箱中避光保存。随着样品保存时间延长，分析样品加标回收率的变化情况，见图4。结果表明不加硫酸调节pH和加入1%甲醛的海水样品，LAS的加标回收率在第2天后显著下降，加硫酸调节pH的海水样品，加标回收率在第3天有明显降低。综合考虑，若样品采集后不加硫酸调节pH，则样品需在24小时内分析。若加硫酸至pH＜2，于4℃条件下避光冷藏，可在48小时内分析。

图4 海水中加标0.1 mg/L LAS样品的存放天数

4.8.2 样品前处理

对于有明显颗粒物的样品，考虑到阴离子表面活性剂易吸附在悬浮固体或沉积物上，样品应充分混匀，应用超声波仪超声粉碎后进样。由于流动注射分析仪的管路较细，易造成管路堵塞，因此考虑在上机前是否需对水样进行过滤，选择了不同材质的滤膜，包括0.45 μm、0.22 μm亲水聚四氟乙烯（PTFE）、0.22 μm聚醚砜（PES），0.22 μm尼龙（NYLON）、定性滤纸，对加标量为0.10 mg/L的海水样品分别进行加标回收分析。不同滤膜的加标回收率见图5。结果表明，实际水样过滤膜后目标物平均加标回收率有明显降低，不建议上机前对样品进行过滤。为防止管路堵塞，将1.0 mm的管路替换成1.5 mm管路。同时考虑到部分浑浊样品会对检测结果的造成影响，故分析了离心分离对实际样品加标回收率的影响。综合考虑，不建议上机前对海水样品进行过滤，若水样浑浊，上机前应离心分离。

图5 前处理条件优化

  - 4.9 分析步骤

本标准按照 HJ 168-2020 的要求确定分析步骤，包括仪器调试与校准，测定，空白试验。

4.9.1 仪器的调试与校准

安装分析系统，按照仪器说明书给出的最佳工作参数进行仪器调试。按仪器操作规程开机后，进行流路系统的预调节，注意避免水相进入流通池。待相分离系统预调节后，对流路系统进行细调以获得最佳的分析条件。待流路系统稳定大约 5min 后，开始校准和测定。

用模拟海水制备阴离子表面活性剂质量浓度（以 LAS-计）分别为：0.00mg/L、0.02mg/L、0.05mg/L、0.10mg/L、0.20mg/L、0.50mg/L 的标准系列，移取约10 ml标准系列溶液分别置于进样管中， 从低浓度到高浓度依次取样分析，得到不同浓度阴离子表面活性剂的信号值（峰面积）。以信号值（峰面积）为纵坐标，对应的阴离子表面活性剂质量浓度（以 LAS 计，mg/L）为横坐标，绘制校准曲线。实验室内绘制校准曲线的试验数据见表 5。

表5 阴离子表面活性剂空白值测定及校准曲线的绘制

| 第一天 | 含量（mg/L） | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 空白1 | 空白2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 峰面积 | 6.263 | 29.20 | 48.99 | 85.27 | 144.8 | 374.6 | 6.785 | 5.374 |
|  | 曲线 | y=723.6x+9.9278，r=0.9997 |  |  |  | 空白测定值（mg/L) |  | 0.000 | 0.000 |
| 第二天 | 含量（mg/L） | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 空白1 | 空白2 |
|  | 峰面积 | 5.882 | 28.98 | 50.51 | 87.98 | 142.9 | 352.6 | 5.943 | 5.574 |
|  | 曲线 | y=677.7x+13.208，r=0.9997 |  |  |  | 空白测定值（mg/L) |  | 0.000 | 0.000 |
| 第三天 | 含量（mg/L） | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 空白1 | 空白2 |
|  | 峰面积 | 5.097 | 20.70 | 43.43 | 78.26 | 149.8 | 370.5 | 5.018 | 6.030 |
|  | 曲线 | y=728.6x+5.6434，r=0.9999 |  |  |  | 空白测定值（mg/L) |  | 0.000 | 0.001 |
| 第四天 | 含量（mg/L） | 0 | 0.02 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 空白1 | 空白2 |
|  | 峰面积 | 9.612 | 19.80 | 42.07 | 77.05 | 147.6 | 376.8 | 8.927 | 9.157 |
|  | 曲线 | y=738.5x+5.0629，r=0.9997 |  |  |  | 空白测定值（mg/L) |  | 0.005 | 0.006 |

4.9.2 不同品牌三氯甲烷对基线的影响

三氯甲烷的纯度对阴离子表面活性剂的基线影响较大。通过使用国药沃凯（以乙醇稳定，色谱纯）、国药（以戊烯稳定）、科密欧（色谱纯）、成都科隆、广化等5种常见品牌的三氯甲烷进行验证，发现国药沃凯和科密欧（色谱纯）效果较好，基线平稳，其他测试品牌在使用前需进行抽滤。

表6 三氯甲烷检测结果

| 三氯甲烷品牌 | 基线 | 抽滤后基线 |
| --- | --- | --- |
| 国药集团化学试剂有限公司，沃凯（以乙醇稳定，色谱纯） |  | - |
| 国药集团化学试剂有限公司（以戊烯稳定） |  |  |
| 天津市科密欧化学试剂有限公司，三氯甲烷（色谱纯） |  | - |
| 成都市科隆化学品有限公司，三氯甲烷（色谱纯） |  |  |
| 广州化学试剂厂（以戊烯稳定） |  |  |

4.9.3 盐度试验

海水和感潮河段水均存在一定盐度，且盐度差异较大。因此我们用不同浓度梯度的氯化钠溶液模拟不同盐度海水（0‰，10‰，20‰，30‰，40‰）为基质，配置浓度为0.061 mg/L的阴离子表面活性剂标准物质，结果见表7。盐度对标样的检测结果影响不大，但是无盐度水的空白峰面积相对有盐度的值小，因空白值对最终的结果有影响，因此建议采用盐度为30‰的模拟海水配置曲线。

表7 盐度检测结果

| 盐度（‰） | 标准物质平均浓度（mg/L） | 空白平均峰面积 | 空白平均浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.063 | 4.7680 | 0.000 |
| 10 | 0.064 | 7.8315 | 0.003 |
| 20 | 0.063 | 8.5980 | 0.004 |
| 30 | 0.062 | 7.3607 | 0.002 |
| 40 | 0.063 | 9.2795 | 0.005 |

4.9.4  pH对检测结果的影响

在GB17378.4-2007中阴离子表面活性剂的检测方法中需要将加硫酸固定剂的水样的pH调节至中性。故在本方法中，我们考察不同pH对检测结果的影响，以确定是否需要在上机前对水样进行pH调节。分别对盐度为30‰的模拟海水进行pH调节，使pH值在1~10之间。以模拟海水为基质，配置浓度为0.061 mg/L的阴离子表面活性剂标准物质，结果见表8。结果表明在pH<10以内对检测结果基本没有影响，因此采用本方法时，不需要在上机前对水样进行pH调节。

表8  pH检测结果

| pH | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果均值 （mg/L） | 0.064 | 0.063 | 0.063 | 0.062 | 0.064 | 0.062 | 0.062 | 0.060 | 0.062 | 0.063 |

4.9.5 校准

海水中阴离子表面活性剂浓度较低，因此参考GB17378.4-2007中标准曲线各浓度点的检测，确定了标准曲线范围为0.00 ~ 0.50 mg/L。

分别将浓度为10.0 mg/L的十二烷基苯磺酸钠标准溶液配制成浓度为0.00 mg/L、0.02 mg/L、0.05 mg/L、0.10 mg/L、0.20 mg/L、0.50 mg/L的标准曲线溶液。线性相关系数良好（＞0.995），能满足检测的要求。海水阴离子表面活性剂标准曲线测定结果如图6所示。

图6 校准曲线

4.9.6 试样测定

按照与绘制校准曲线相同测定条件，量取约10 ml待测样品进行测定，记录信号值（峰面积）。如果浓度高于标准曲线最高点，要对样品进行适当稀释。

4.9.7空白试验

用10 ml模拟海水（6.8）代替样品，按照与样品分析相同步骤进行测定，记录信号值（峰面积）。

4.9.8 方法比对

按照《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2020）的相关规定，分别用本方法和《海洋监测规范 第4部分:海水分析（23 阴离子洗涤剂 亚甲基蓝分光光度法）》（GB 17378.4-2007）连续分析7个加标量为0.050 mg/L的平行双样，计算配对差值，通过配对双侧t检验，检查两个方法的测试结果是否存在显著性差异，测试结果见表9。结果表明，P＞0.05，说明两个方法检测结果不存在显著差异。

表9  方法配对记录表

| 平行样品编号 |  | 本方法 | GB 17378.4-2007 | 配对差值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 测定结果 ( mg/L) | 1 | 0.051 | 0.049 | 0.002 |
|  | 2 | 0.047 | 0.049 | -0.002 |
|  | 3 | 0.045 | 0.047 | -0.002 |
|  | 4 | 0.046 | 0.048 | -0.002 |
|  | 5 | 0.047 | 0.053 | -0.005 |
|  | 6 | 0.044 | 0.049 | -0.005 |
|  | 7 | 0.070 | 0.065 | -0.005 |
| 平均值( mg/L) |  | 0.050 | 0.051 | -0.001 |
| 标准偏差SD |  | 0.009 | 0.006 | 0.003 |
| t统计值 |  | -0.989 |  |  |
| 配对样本显著性P值 |  | 0.316 |  |  |

  - 4.10 结果计算与表示

4.10.1 结果计算

样品中阴离子表面活性剂的浓度（以LAS计，mg/L）,按照公式（1）进行计算：

（2）

式中：ρ —样品中阴离子表面活性剂的质量浓度，mg/L；

y —测定信号值（峰面积）；

a —校准曲线方法的截距；

b —校准曲线方法的斜率；

f —稀释倍数。

4.11.2 结果表示

当测定结果小于1 mg/L时，保留小数点后3位，测定结果大于等于1 mg/L时，保留3位有效数字。

  - 4.12 检出限

按照《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2020）的相关规定，连续分析7个接近于检出限浓度的模拟海水加标样品，计算其标准偏差S。用公式：MDL=S×t（0.99） （连续分析7个样品，在99%的置信区间，t（6,0.99）=3.143）进行计算。其中：t（n-1,0.99）为置信度为99%、自由度为n-1时的t值；n为重复分析的样品数。测定下限为4倍检出限。

MDL=t(n-1,0.99)×S                            （3）

式中：MDL——方法检出限；

n——样品的平行测定次数；

t——自由度为n-1，置信度为99%时的分布（单侧）；

S——n次平行测定的标准偏差。

根据仪器灵敏度情况，配制7份浓度为0.020 mg/L的空白加标样品，数据结果见表10。

表10  方法检出限和测定下限计算结果（n=7）

| 平行号 |  | 试样（0.020mg/L） |
| --- | --- | --- |
| 测定结果（mg/L） | 1 | 0.020 |
|  | 2 | 0.018 |
|  | 3 | 0.018 |
|  | 4 | 0.022 |
|  | 5 | 0.018 |
|  | 6 | 0.021 |
|  | 7 | 0.023 |
| 平均值 xi（mg/L） |  | 0.020 |
| 标准偏差 Si （mg/L） |  | 0.002 |
| t 值 |  | 3.143 |
| 检出限（mg/L） |  | 0.007 |
| 测定下限（mg/L） |  | 0.028 |

  - 4.13 精密度

分别用模拟海水加标和实际样品加标进行方法的精密度试验。样品加标浓度分别为0.050 mg/L、0.100 mg/L和0.300 mg/L（见表11），每个浓度水平配制6份平行样品，计算6次测定的平均值、标准偏差、相对标准偏差。结果表明，不同浓度的空白加标水样的相对标准偏差在0.6% ~ 5.9%，实际样品加标的相对标准偏差在1.8% ~ 7.3%之间，说明方法的精密度良好。

表11  方法精密度样品加标回收计算结果（n=6）（单位：mg/L）

| 样品 | 平均浓度 | 加标量 | 测定值（mg/L） |  |  |  |  |  | 平均值 | 标准偏差 | 相对标准偏差（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 0.004 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.051 | 0.001 | 5.9 |
|  |  | 0.100 | 0.104 | 0.095 | 0.101 | 0.107 | 0.098 | 0.105 | 0.102 | 0.005 | 4.5 |
|  |  | 0.300 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.304 | 0.309 | 0.309 | 0.307 | 0.002 | 0.6 |
| 近岸海域水样 | 0.006 | 0.050 | 0.048 | 0.052 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 0.001 | 7.3 |
|  |  | 0.100 | 0.096 | 0.099 | 0.101 | 0.095 | 0.092 | 0.093 | 0.096 | 0.003 | 3.6 |
|  |  | 0.300 | 0.291 | 0.286 | 0.296 | 0.293 | 0.300 | 0.287 | 0.292 | 0.005 | 1.8 |
| 直排海水样 | 0.072 盐度：10‰ | 0.050 | 0.145 | 0.154 | 0.145 | 0.146 | 0.154 | 0.155 | 0.150 | 0.005 | 4.1 |
|  |  | 0.100 | 0.173 | 0.181 | 0.165 | 0.177 | 0.179 | 0.168 | 0.174 | 0.006 | 3.6 |
|  |  | 0.300 | 0.358 | 0.372 | 0.365 | 0.375 | 0.361 | 0.354 | 0.364 | 0.008 | 3.1 |

  - 4.14 正确度

分别用模拟海水加标和实际样品加标进行方法的正确度试验。加标浓度分别为0.050 mg/L、0.100 mg/L和0.200 mg/L，每个浓度水平配制6份平行样品，其相对误差及加标回收率分析结果见表12。样品的平均加标回收率在95.7% ~ 102%之间。

表12 方法正确度加标回收率数据（n=6）（单位：mg/L）

| 样品 | 平均浓度 | 加标量 | 测定值 |  |  |  |  |  | 平均值 | 平均加标回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空白 | 0.004 | 0.050 | 0.051 | 0.052 | 0.052 | 0.050 | 0.050 | 0.049 | 0.051 | 102 |
|  |  | 0.100 | 0.104 | 0.095 | 0.101 | 0.107 | 0.098 | 0.105 | 0.102 | 102 |
|  |  | 0.300 | 0.307 | 0.307 | 0.307 | 0.304 | 0.309 | 0.309 | 0.307 | 102 |
| 近岸海域水样 | 0.006 | 0.050 | 0.048 | 0.052 | 0.051 | 0.049 | 0.051 | 0.050 | 0.050 | 100 |
|  |  | 0.100 | 0.096 | 0.099 | 0.101 | 0.095 | 0.092 | 0.093 | 0.096 | 96.0 |
|  |  | 0.300 | 0.291 | 0.286 | 0.296 | 0.293 | 0.300 | 0.287 | 0.292 | 97.0 |
| 直排海水样 | 0.072 盐度：10‰ | 0.050 | 0.115 | 0.124 | 0.115 | 0.116 | 0.124 | 0.125 | 0.120 | 95.7 |
|  |  | 0.100 | 0.173 | 0.181 | 0.165 | 0.177 | 0.179 | 0.168 | 0.174 | 102 |
|  |  | 0.300 | 0.358 | 0.372 | 0.365 | 0.375 | 0.361 | 0.354 | 0.364 | 96.1 |

  - 4.15 方法的适用性研究

用本方法和《海洋监测规范 第4部分:海水分析（23 阴离子洗涤剂 亚甲基蓝分光光度法）》（GB 17378.4-2007）对不同盐度、不同浓度的不同区域海水进行加标回收实验，加标量为0.05mg/L，样品差异说明见表13，样品测定结果见表14。结果表明，两个方法的加标回收率均在《海洋监测规范》（GB17378.4 - 2007）方法规定的60% ~ 110%范围内。

表13实际样品说明

| 海水样品名称 | 特征 | 盐度 | 阴离子表面活性剂浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 远海海域样品 | 指距海岸线200海里以外的海域海水样品。 | 36% | 未检出 |
| 近海海域样品 | 通常指距海岸线200海里以内的海域海水样品。 | 34.5% | 未检出 |
| 赶潮河段样品 | 指河口至潮区界的河段海水样品。 | 20% | 未检出 |
| 直排海水样 | 废水和海水混合的区域海水样品 | 10.1% | 有检出 |

表14 不同类型海水样品测定

| 样品名称 | 本方法 |  |  | GB 17378.4-2007 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度 mg/L | 加标后浓度mg/L | 加标回收率% | 浓度 mg/L | 加标后浓度mg/L | 加标回收率% |
| 近岸海域水样 | 0.005 | 0.051 | 102 | 0.01L | 0.049 | 98.0 |
| 赶潮河段样品 | 0.006 | 0.047 | 94.0 | 0.01L | 0.049 | 98.0 |
| 远海海域样品 | 0.004 | 0.045 | 90.0 | 0.01L | 0.047 | 94.0 |
| 直排海水样 （盐度:10.1%） | 0.070 | 0.116 | 92.0 | 0.065 | 0.108 | 86.0 |

  - 4.16 质量保证和质量控制

4.16.1 空白试验

每 20 个样品或每批次（少于 20 个样品/批）至少分析2个空白试样，空白试样的测定值应低于方法检出限。

4.16.2 标准曲线

每批样品分析均须绘制校准曲线，校准曲线的相关系数应≥0.9990。

每分析20个样品需用一个校准曲线的中间浓度校准溶液进行校准核查，其测定结果与校准曲线该点浓度的相对偏差应＜±10%。

4.16.3 精密度和正确度控制

根据 HJ 442 要求，每批样品应至少测定10%的平行双样，应至少测定10%的加标样品（或有证标准物质），实验室内精密度和正确度的参考标准，见表15。

表15  实验室质量控制参考标准

| - 分析结果所在数量级（mg/L） | - 精密度（%） |  |  | - 准确度（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 平行双样相对偏差 | - 实验室内相对标准偏 | - 实验室间相对标准偏 | - 加标 - 回收率 | - 实验室内相对误差 | - 实验室间相对误差 |
| - 100 | - 1.0 | - ≤5 | - ≤10 | - 95～105 | - ±5 | - ±10 |
| - 10 | - 2.5 | - ≤5 | - ≤10 | - 90～110 | - ±5 | - ±10 |
| - 1 | - 5 | - ≤10 | - ≤15 | - 90～110 | - ±10 | - ±15 |
| - 0.1 | - 10 | - ≤10 | - ≤15 | - 80～110 | - ±10 | - ±15 |
| - 0.01 | - 20 | - ≤15 | - ≤20 | - 60～110 | - ±15 | - ±20 |
| - 0.001 | - 30 | - ≤15 | - ≤20 | - 60～120 | - ±15 | - ±20 |
| - 0.0001 | - 50 | - ≤20 | - ≤25 | - 60～120 | - ±20 | - ±25 |

  - 4.17 注意事项

(1)本方法使用的玻璃器皿，不能用合成洗涤剂清洗，而用盐酸-甲醇清洗液和去离子水清洗 （常规实验室玻璃器皿包括移液管、容量瓶、滴定管、量筒、带 PTFE 塞子的分液漏斗和烧杯）。

(2)三氯甲烷试剂中一般存有大量气泡，而该模块并无任何脱气装置，在测试中很容易产生周期性气泡峰，直接影响积峰。建议采用真空抽滤泵对三氯甲烷进行 45～60min 的抽真空处理，或用氦气脱气 5 分钟，然后水封。实验中其他溶液（碱性亚甲基蓝溶液、酸性亚甲基蓝溶液、甲醇溶液、去离子水）均应放入超声波清洗器中脱气 20min。否则在实验中出现气泡而影响测定结果。

(3)实验结束后，观察亚甲基蓝废液瓶中是否含有三氯甲烷，若下层有少量三氯甲烷，则说明分离膜的分离效果变差，应检查膜相分离器或更换分离膜。

(4)应注意管路系统的保养，经常清洗管路；每次实验前都应检查泵管是否磨损，并及时更换已损坏的泵管。经常检查微量阀，如果有颗粒物聚积在微量阀内，则必须进行清洗。

(5)应防止水相进入流通池，如果流通池与水相接触，会显著增加噪音，或者使基线显著提高，导致检测不到信号。

5. 方法验证

  - 5.1 方法验证方案

5.1.1 验证单位情况

本标准按照《国家生态环境标准制修订工作规则》（国环规法规〔2020〕4号）、《标准编写规则 第4部分：试验方法标准》（GB/T 20001.4-2015）及《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ/T 168-2020）的规定。选取6家通过计量认证或实验室认可的实验室进行方法验证，各实验室均具有阴离子表面活性剂测定的仪器设备，仪器设备覆盖我省主流仪器品牌，通过验证以确保本标准方法采用的分析技术、规定的各项技术指标准确可靠。参与方法验证的实验室分别是：海南省环境科学研究院、海口市生态环境监测站、三亚市环境监测中心、五指山市生态环境监测站、陵水黎族自治县生态环境监测站 、澄迈县生态环境监测站。

5.1.2 方法验证内容

按照《环境监测分析方法标准制修定技术导则》（HJ/T168-2020）的规定，组织6家有资质的实验室进行验证。验证样品为标准编制组统一分发给各验证实验室。根据影响方法的精密度和正确度的主要因素和数理统计学的要求，编制方法验证方案，确定样品类型、含量水平、分析人员、分析设备、分析时间及重复测试次数等，验证单位按《环境监测分析方法标准制订技术导则》（HJ 168-2020）的要求完成方法验证报告。方法验证报告主要包括检出限、精密度、正确度等验证数据。

5.1.2.1 仪器参考条件

不同型号仪器的最佳测试条件不同，根据仪器使用说明书优化测量条件或参数，将仪器调节至最佳工作状态。

5.1.2.2  标准曲线的建立

量取适量标准系列溶液分别置于样品管中，从低浓度到高浓度依次进样分析，得到不同浓度阴离子表面活性剂的信号值（峰面积）。以信号值（峰面积）为纵坐标，对应的阴离子表面活性剂质量浓度（以LAS计，mg/L）为横坐标，绘制曲线。回归方程按公式（1）计算，曲线及相关系数为 y=bx+a，实际标准曲线应包含0点在内的至少6个浓度点，可根据样品的实际情况调节浓度范围。

y=bx+a                                    (1)

式中：y——测定信号值（峰面积）；

x——阴离子表面活性剂的质量浓度，mg/L；

a——标准曲线截距；

b——标准曲线斜率。

5.1.2.3 方法检出限和测定下限

根据HJ 168-2020中关于检出限的有关规定，空白试样中未检测出目标物的检出限确定法，配制浓度为0.020 mg/L 的阴离子表面活性剂标准溶液，按照样品的全部分析步骤进行测定，平行测定7次，按公式（3）计算检出限。如果连续测定7个样品，在99%的置信区间，此时t(n-1,0.99)=3.143。以4倍的样品检出限作为测定下限，即RQL=4×MDL。

MDL= t (n-1,0.99)×S                            （3）

式中：MDL——方法检出限；

n——样品的平行测定次数；

t——自由度为n-1，置信度为99%时的分布（单侧）；

S——n次平行测定的标准偏差。

5.1.2.4 方法精密度

各验证实验室按实验步骤分别对人工海水及其加标样品进行测定，每个样品平行测定6次，并对测定值、实验室内相对标准偏差、实验室间相对标准偏差、重复性限、再现性限等各项参数进行了计算。

5.1.2.5 方法正确度及适用性验证

各验证实验室按实验步骤对3类不同海水样品及其加标样品进行测定，平行测定6次，并对测定值、实验室内相对误差、实验室间相对误差、相对误差最终值等参数进行了计算。各验证实验室通过在实际海水样品中加入一定量的阴离子表面活性剂标准溶液，进行加标回收试验，计算其加标回收率。

  - 5.2 方法验证过程

5.2.1 主要工作过程

首先，通过筛选确定方法验证单位。按照方法验证方案准备实验用品，与验证单位确定验证时间。在方法验证前，参加验证的分析人员应熟悉和掌握方法原理、操作步骤及流程。方法验证过程中所用的试剂和材料、仪器和设备及分析步骤符合方法相关要求。方法验证过程中所用的试剂和材料、仪器和设备及分析步骤应符合方法相关要求。6家验证实验室依据《海水 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》验证方案，进行精密度、正确度验证实验，同时进行了检出限的相关实验。确定验证报告提交时间。验证过程中遇到问题及时沟通、交流和解决。

5.2.2 方法验证结论

《方法验证报告》见附件。

各实验室验证结果表明，方法检出限低于各类海水控制标准限值，能够满足测定需求，方法精密度和正确度统计结果能满足方法特性指标要求。

# （五）标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

本标准未涉及专利。

- （六）采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况

目前，关于水中阴离子表面活性剂的测定方法许多，有光度法、光谱法、连续流动法、流动注射法等。国内外水中阴离子表面活性剂测定现行的标准分析方法见表3，国内外相关分析方法研究见表4。本标准参考《海洋监测规范 第4部分：海水分析》（GB 17378.4-2007）、《水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法》（HJ GB/T 7494-87）、《海洋监测规范  第3部分  样品采集、贮存与运输》（GB 17378.3-2007）、《近岸海域环境监测规范》（HJ 442-2020）、《水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（HJ 826-2017），根据省内环境监测实际情况制定，并对方法性能指标（检出限、精密度、正确度、实际样品加标测定、方法比对）等方面进行试验，以获得适合海水水质标准的流动注射分析方法。验证结论显示，该方法具有普遍适用性，易于推广使用，且与主要国际组织和国家推荐使用的技术方法具有可比性。保证方法标准的科学性、先进性、可行性和可操作性。

# （七）重大分歧意见的处理依据和结果

由于本标准为地方性基本要求，在制定过程中经常与行业专家、地方有关部门、科研机构、高等院校、有关企业及其他单位等进行沟通，本标准文本未见重大分歧意见。

# （八）贯彻标准的要求和措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、实施日期等）

- 1.组织措施

- 由省生态环境厅牵头，加强组织领导和监督检查，确保标准的落实。

- 2.技术措施

开展对相关部门和人员的标准宣贯和培训工作，介绍本标准制订的原因、过程及意义，讲解本标准的主要技术内容及本标准实施过程中可能遇到的问题及解决办法，以求逐步在海南省各级有关单位及企业推广实施。

- 3.过渡方法

针对不同阶段的工作，制定合理的过渡措施，确保各项工作的顺利衔接。

- 4.实施日期

本文件正式发布实施之日起。

# （九）预期效果

- 1.社会效益

流动注射分析法准确、快速地测定海水中阴离子表面活性剂，能更好的为环境保护和治理工作提供真实可靠的依据，为海南省海水质量管理提供决策支持，为海南自由贸易试验区和美好新海南建设提供重要技术保障，对促进海南岛的经济发展，具有重要的社会效益。

- 2.生态效益

开展海水中阴离子表面活性剂流动分析监测技术研究可为海南省海水污染治理提供科学依据，提升我省在海水阴离子表面活性剂监测、生态风险评估和管控方面的综合能力，积极地应对海洋污染，推进海南国家生态文明试验区建设，具有重要的生态效益。

# （十）其他应予说明的事项

- 无。

参考文献

- HJ 442.3-2020 近岸海域环境监测技术规范 第三部分 近岸海域水质监测

- GB 7494-87 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法

- GB13199-99 水质 阴离子洗涤剂的测定 电位滴定法

- GB 17378.4-2007 海洋监测规范 第4部分:海水分析（23 阴离子洗涤剂 亚甲基蓝分光光度法）

- HJ 826-2017 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法

- ISO 7875-1：1996 Water quality - Determination of surfactants - Part 1: Determination of anionic surfactants by measurement of the methylene blue index （MBAS）

- EN 13273-2001	Determination of the content of non-ionic substances in anionic surface active agents by high performance liquid chromatography （HPLC）

- EN	14480-2004	Surface	active	agents-Determination	of	anionic	surface	active agents-Potentiometric two-phase titration method

- 杨胜科,费晓华.水中阴离子表面活性剂的光度法测定[J].分析科学学报,2004,20（4）:444-445

- 张晓丽,王彬,张晓光等.吸光光度法测定水中微量阴离子表面活性剂[J].理论检验-化学分册,2001,37（6）:283-285

- 李玉, 俞志明, 宋秀贤,等. 胶州湾海水中阴离子表面活性剂的含量及分布[J]. 海洋与湖沼, 2005, 36(3):284-288.

- 王玉杰,关胜,郝电等.碳棒涂膜电极流动注射法测定环境水样中的阴离子表面活性剂[J]. 分析化学,2002,30（12）:1455-1458．

- 刘必心,王万绪,陆用海. 离子选择电极法分析非离子／阴离子表面活性剂体系[J]. 日用化学工业,2008,38（4）:267-269．

- 齐文启,孙宗光.流动注射分析（FIA）及其在环境监测中的应用[J].现代科学仪器, 1999, (1-2):24-35．

- 肖文,余萍.间隔流动分析和流动注射分析在环境监测中的应用[J].环境科学动态, 2003, (1): 40-42．

- 韩晓嫣,邵志刚.高效液相色谱法测定废水中阴离子表面活性剂[J].净水技术,2006,25(3): 71-73．

- 袁东,付大友,张新申等. 流动注射分光光度法测定环境水样中的十二烷基硫酸钠[J]. 日用化学工业,2007,37(3): 201-203．

- 魏良,张新申,代以春等.流动注射分光光度法测定水中的阴离子表面活性剂[J].皮革科学与工程, 2008,18(3): 54-57．

- 马琳,王涛.流动注射法测定水中阴离子表面活性剂及条件改进.现代仪器.2007(6): 47-51

- 郭少维,陈星,许丽等. 流动注射法测定水源水中阴离子表面活性剂[J].水资源与水工程学报,2010,21(3): 77-79

- 王丽平,田芹,江林等. 在线萃取流动注射法快速测定水体中阴离子表面活性剂[J].岩矿测试, 2009, 28(6): 553-556

- 苏占峰.流动注射分光光度法在线测定饮用水中阴离子合成洗涤剂方法的研究[J].中国卫生检验杂志, 2007, l7(7): 1223-1224．

- 黄薇, 符式锦, 周女琬. 流动注射法测定海水中的阴离子表面活性剂[C]. 环境工程，2017，增刊2. 0.

- HJ/T 168-2020 环境监测分析方法标准制订技术导则

- 李国刚,池靖,夏新等编著.环境监测质量管理工作指南.北京:中国环境科学出版社.

- Jozanović M, Sakač N, Karnaš M, et al. Potentiometric sensors for the determination of anionic surfactants–a review[J]. Critical reviews in analytical chemistry, 2021, 51(2): 115-137.

- Wyrwas B, Zgoła‐Grześkowiak A. Continuous flow methylene blue active substances method for the determination of anionic surfactants in river water and biodegradation test samples[J]. Journal of Surfactants and Detergents, 2014, 17(1): 191-198.

- Wangkarn S, Soisungnoen P, Rayanakorn M, et al. Determination of linear alkylbenzene sulfonates in water samples by liquid chromatography–UV detection and confirmation by liquid chromatography–mass spectrometry[J]. Talanta, 2005, 67(4): 686-695.

- Álvarez‐Romero G A, Morales‐Pérez A, Rojas‐Hernández A, et al. Development of a Tubular Sensor Based on a Polypyrrole‐Doped Membrane for the Potentiometric Determination of the Dodecylsulfate Anion in a FIA System[J]. Electroanalysis: An International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis, 2004, 16(15): 1236-1243.

- Masadome T, Kugoh S, Ishikawa M, et al. Polymer chip incorporated with anionic surfactant-ISFET for microflow analysis of anionic surfactants[J]. Sensors and Actuators B: Chemical, 2005, 108(1-2): 888-892.

附件

方法验证报告

方法名称：海水 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法

项目主编单位：              海南省环境监测中心站

验证单位：海南省环境科学研究院、海口市生态环境监测站、三亚市环境监测中心、澄迈县生态环境监测站、陵水黎族自治县生态环境监测站、五指山市生态环境监测站

项目负责人及职称：               熊曾恒  （高级工程师）

通讯地址：    海南省海口市白驹大道98号    电话：     0898-66711210

报告编写人及职称：熊曾恒（高级工程师）、何书海（研究员）、周女琬（工程师）、陆美环（助理工程师）、王晟（助理工程师）、王霞（助理工程师）、黄丹（助理工程师）

报告日期：       2024       年        03      月         20        日

按照《环境监测  分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2020）的规定，组织六家有资质的实验室进行方法验证。根据影响方法的精密度和准确度的主要因素和数理统计学的要求，编制方法验证报告。

- 1原始测试数据

本方法的6家验证实验室依次为：1-海南省环境科学研究院、2-海口市生态环境监测站、3-三亚市环境监测中心、4-澄迈县生态环境监测站、5-陵水黎族自治县生态环境监测站、6-五指山市生态环境监测站。对《海水 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》进行方法验证的结果进行汇总及统计分析，其结果如下：

- 1.1实验室基本情况

附表1-1 参加验证的人员情况登记表

| 编号 | 单位 | 姓名 | 性别 | 年龄（岁） | 职务/职称 | 所学专业 | 从事分析工作年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南省环境科学研究院 | 曹小聪 | 男 | 33 | 工程师 | 化学工程 | 7 |
|  |  | 蓝才鑫 | 男 | 31 | 工程师 | 海洋技术 | 8 |
| 2 | 海口市生态环境监测站 | 苏益皇 | 男 | 37 | 高级工程师 | 工业催化 | 7 |
|  |  | 郭昭财 | 女 | 32 | 工程师 | 无机化学 | 6 |
| 3 | 三亚市环境监测中心 | 蔡春茂 | 男 | 42 | 工程师 | 农药学 | 15 |
|  |  | 兰斌 | 男 | 33 | 助理工程师 | 农业资源与环境 | 6 |
| 4 | 澄迈县生态环境监测站 | 王琦 | 男 | 34 | 站长/工程师 | 土木工程 | 6 |
|  |  | 朱有信 | 男 | 26 | 助理工程师 | 环境工程 | 3 |
| 5 | 陵水黎族自治县生态环境监测站 | 陈国姬 | 女 | 36 | 工程师 | 应用化学 | 10 |
|  |  | 林悄悄 | 女 | 28 | 技术员 | 护理 | 5 |
|  |  | 王草梅 | 女 | 34 | 助理工程师 | 市场营销 | 7 |
| 6 | 五指山市生态环境监测站 | 吉敏讷 | 女 | 30 | 工程师 | 环境工程 | 8 |
|  |  | 黄祎多 | 女 | 30 | 工程师 | 应用化学 | 9 |

附表1-2 参加验证单位仪器情况登记表

| 编号 | 单位 | 仪器名称 | 规格型号 | 出厂编号 | 性能情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南省环境科学研究院 | 全自动流动注射分析仪 | 吉天iFIA7 | iFIA7-S-05-2011234 | 性能良好 |
| 2 | 海口市生态环境监测站 | 全自动流动注射分析仪 | 吉天iFIA7 | FIA7-S-05-1903034 | 性能良好 |
| 3 | 三亚市环境监测中心 | 全自动流动注射分析仪 | 吉天iFIA7 | iFIA7-S-05-1909075 | 性能良好 |
| 4 | 澄迈县生态环境监测站 | 全自动阴离子表面活性剂检测仪 | 宝德BDFIA-8000 | 800019041811130206 | 性能良好 |
| 5 | 陵水黎族自治县生态环境监测站 | 全自动阴离子表面活性剂检测仪 | 宝德BDFIA-8000 | 800032042007280389 | 性能良好 |
| 6 | 五指山市生态环境监测站 | 全自动阴离子表面活性剂检测仪 | 宝德BDFIA-8000 | 8000I50AI805290166 | 性能良好 |

附表1-3 参加验证单位试剂及溶剂情况登记表

| 名称 | 厂家、规格 | 纯化处理方法 | 验证单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三氯甲烷 | 国药集团化学试剂有限公司，以戊烯稳定 | 抽滤 | 海南省环境科学研究院 |
| 亚甲基蓝 | 西格玛奥德里奇（上海）贸易有限公司，指示剂级 | / |  |
| 硫酸 | 广州化学试剂厂，分析纯 | / |  |
| 氢氧化钠 | 国药集团化学试剂有限公司，分析纯 | / |  |
| 氯化钠 | 国药集团化学试剂有限公司，分析纯 | / |  |
| 磷酸二氢钠 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | / |  |
| 无水乙醇 | 西陇科学股份有限公司，分析纯 | / |  |
| 十水四硼酸钠 | 阿拉丁，分析纯 | / |  |
| 三氯甲烷 | 国药集团化学试剂有限公司，以戊烯稳定 | 抽滤 | 海口市生态环境监测站 |
| 亚甲基蓝 | 西格玛奥德里奇（上海）贸易有限公司，指示剂级 | / |  |
| 硫酸 | 广州化学试剂厂，分析纯 | / |  |
| 氢氧化钠 | 广州化学试剂厂，分析纯 | / |  |
| 氯化钠 | 国药集团化学试剂有限公司，优级纯 | / |  |
| 磷酸二氢钠 | 广州化学试剂厂，分析纯 | / |  |
| 无水乙醇 | 国药集团化学试剂有限公司，优级纯 | / |  |
| 十水四硼酸钠 | 广州化学试剂厂，分析纯 | / |  |
| 三氯甲烷 | 科密欧化学试剂有限公司，色谱纯 | / | 三亚市环境监测中心 |
| 亚甲基蓝 | 西格玛奥德里奇（上海）贸易有限公司，指示剂级 | / |  |
| 硫酸 | 广州化学试剂厂，分析纯 | / |  |
| 氢氧化钠 | 广州化学试剂厂，分析纯 | / |  |
| 氯化钠 | 广州化学试剂厂，分析纯 | / |  |
| 磷酸二氢钠 | 国药集团化学试剂有限公司，分析纯 | / |  |
| 无水乙醇 | 广州化学试剂厂，分析纯 | / |  |
| 十水四硼酸钠 | 国药集团化学试剂有限公司，分析纯 | / |  |
| 三氯甲烷 | 广州化学试剂厂，以戊烯稳定 | 抽滤 | 澄迈县生态环境监测站 |
| 亚甲基蓝 | 阿拉丁，指示剂级 | / |  |
| 硫酸 | 广州化学试剂厂，分析纯 | / |  |
| 氢氧化钠 | 国药集团化学试剂有限公司，分析纯 | / |  |
| 氯化钠 | 广州化学试剂厂，分析纯 | / |  |
| 磷酸二氢钠 | 国药集团化学试剂有限公司，分析纯 | / |  |
| 无水乙醇 | 西陇科学股份有限公司，分析纯 | / |  |
| 十水四硼酸钠 | 西陇科学股份有限公司，分析纯 | / |  |
| 三氯甲烷 | 国药集团化学试剂有限公司，以戊烯稳定 | 抽滤 | 陵水黎族自治县生态环境监测站 |
| 亚甲基蓝 | 西格玛奥德里奇（上海）贸易有限公司，指示剂级 | / |  |
| 硫酸 | 广州化学试剂厂，分析纯 | / |  |
| 氢氧化钠 | 国药集团化学试剂有限公司，分析纯 | / |  |
| 氯化钠 | 国药集团化学试剂有限公司，分析纯 | / |  |
| 磷酸二氢钠 | 广州化学试剂厂，分析纯 | / |  |
| 无水乙醇 | 西陇科学股份有限公司，分析纯 | / |  |
| 十水四硼酸钠 | 广东光华科技股份有限公司，分析纯 | / |  |
| 三氯甲烷 | 广州化学试剂厂，以戊烯稳定 | 抽滤 | 五指山市生态环境监测站 |
| 亚甲基蓝 | 西格玛奥德里奇（上海）贸易有限公司，指示剂级 | / |  |
| 硫酸 | 广州化学试剂厂，分析纯 | / |  |
| 氢氧化钠 | 广东光华科技股份有限公司，分析纯 | / |  |
| 氯化钠 | 广东光华科技股份有限公司，分析纯 | / |  |
| 磷酸二氢钠 | 广州化学试剂厂，分析纯 | / |  |
| 无水乙醇 | 广州化学试剂厂，分析纯 | / |  |
| 十水四硼酸钠 | 国药集团化学试剂有限公司，分析纯 | / |  |

- 1.2  方法检出限、测定下限测试数据

附表1-4为6家实验室对《海水 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》中目标化合物检出限的原始测试数据。

附表1-4 方法检出限测试原始数据表

| 平行样品编号 |  | 实验室序号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 测定结果（mg/L） | 1 | 0.026 | 0.023 | 0.034 | 0.017 | 0.018 | 0.020 |
|  | 2 | 0.025 | 0.025 | 0.035 | 0.017 | 0.019 | 0.022 |
|  | 3 | 0.026 | 0.023 | 0.034 | 0.019 | 0.021 | 0.022 |
|  | 4 | 0.028 | 0.026 | 0.032 | 0.021 | 0.018 | 0.021 |
|  | 5 | 0.028 | 0.023 | 0.035 | 0.019 | 0.022 | 0.020 |
|  | 6 | 0.028 | 0.024 | 0.032 | 0.021 | 0.017 | 0.024 |
|  | 7 | 0.027 | 0.023 | 0.035 | 0.017 | 0.019 | 0.023 |
| 平均值(mg/L) |  | 0.027 | 0.024 | 0.034 | 0.019 | 0.019 | 0.022 |
| 标准偏差Si/(mg/L) |  | 0.0005 | 0.0012 | 0.0013 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0015 |
| t值 |  | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 | 3.143 |
| 检出限(mg/L) |  | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.005 |
| 测定下限(mg/L) |  | 0.008 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 0.024 | 0.020 |

注：计算公式 检出限 = t*SD；测定下限 = 4*t*SD

- 1.3方法精密度测试数据

六家实验室按照《海水 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》中样品分析的全部步骤进行处理和测定，按全程序每个样品平行测定6次，分别计算低中高三个不同浓度加标样品的平均值、标准偏差和相对标准偏差。

附表1-5 模拟海水基体加标的精密度测试数据

| 加标量（mg/L） | 实验室序号 | 平行样/( mg/L) |  |  |  |  |  | 平均值( mg/L) | 标准偏差Si( mg/L) | 相对标准偏差RSDi（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 0.050 | 1 | 0.056 | 0.053 | 0.052 | 0.057 | 0.052 | 0.052 | 0.054 | 0.0023 | 4.3 |
|  | 2 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.0005 | 1.1 |
|  | 3 | 0.046 | 0.044 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.046 | 0.045 | 0.0013 | 2.9 |
|  | 4 | 0.046 | 0.048 | 0.045 | 0.046 | 0.044 | 0.049 | 0.046 | 0.0019 | 4.1 |
|  | 5 | 0.048 | 0.045 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.0015 | 3.1 |
|  | 6 | 0.048 | 0.045 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 0.0015 | 3.1 |
| 0.100 | 1 | 0.099 | 0.106 | 0.103 | 0.100 | 0.104 | 0.106 | 0.103 | 0.0030 | 2.9 |
|  | 2 | 0.098 | 0.097 | 0.096 | 0.101 | 0.100 | 0.100 | 0.099 | 0.0020 | 2.0 |
|  | 3 | 0.097 | 0.099 | 0.101 | 0.104 | 0.099 | 0.104 | 0.101 | 0.0029 | 2.9 |
|  | 4 | 0.098 | 0.094 | 0.096 | 0.096 | 0.094 | 0.096 | 0.096 | 0.0015 | 1.6 |
|  | 5 | 0.092 | 0.096 | 0.096 | 0.110 | 0.096 | 0.103 | 0.099 | 0.0065 | 6.6 |
|  | 6 | 0.095 | 0.098 | 0.096 | 0.097 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.0012 | 1.2 |
| 0.300 | 1 | 0.295 | 0.306 | 0.302 | 0.309 | 0.303 | 0.299 | 0.302 | 0.0050 | 1.7 |
|  | 2 | 0.295 | 0.303 | 0.298 | 0.299 | 0.302 | 0.307 | 0.301 | 0.0042 | 1.4 |
|  | 3 | 0.296 | 0.292 | 0.299 | 0.304 | 0.299 | 0.297 | 0.298 | 0.0040 | 1.3 |
|  | 4 | 0.290 | 0.299 | 0.305 | 0.300 | 0.291 | 0.283 | 0.295 | 0.0081 | 2.7 |
|  | 5 | 0.300 | 0.309 | 0.306 | 0.331 | 0.306 | 0.307 | 0.310 | 0.0108 | 3.5 |
|  | 6 | 0.294 | 0.310 | 0.306 | 0.301 | 0.307 | 0.295 | 0.302 | 0.0066 | 2.2 |

附表1-6 近岸海域海水样品加标的精密度测试数据

| 加标量（mg/L） | 实验室序号 | 平行样/( mg/L) |  |  |  |  |  | 平均值( mg/L) | 标准偏差Si( mg/L) | 相对标准偏差RSDi（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 0.050 | 1 | 0.056 | 0.058 | 0.058 | 0.056 | 0.058 | 0.056 | 0.057 | 0.0011 | 1.9 |
|  | 2 | 0.049 | 0.045 | 0.049 | 0.048 | 0.045 | 0.046 | 0.047 | 0.0019 | 4.0 |
|  | 3 | 0.048 | 0.047 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.047 | 0.046 | 0.0013 | 2.8 |
|  | 4 | 0.052 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | 0.051 | 0.052 | 0.053 | 0.0017 | 3.2 |
|  | 5 | 0.052 | 0.048 | 0.058 | 0.055 | 0.058 | 0.054 | 0.054 | 0.0038 | 7.0 |
|  | 6 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.051 | 0.0008 | 1.6 |
| 0.100 | 1 | 0.100 | 0.105 | 0.097 | 0.098 | 0.102 | 0.104 | 0.101 | 0.0032 | 3.2 |
|  | 2 | 0.097 | 0.097 | 0.093 | 0.095 | 0.100 | 0.103 | 0.098 | 0.0036 | 3.7 |
|  | 3 | 0.103 | 0.101 | 0.099 | 0.097 | 0.100 | 0.098 | 0.100 | 0.0022 | 2.2 |
|  | 4 | 0.095 | 0.100 | 0.099 | 0.103 | 0.101 | 0.102 | 0.100 | 0.0028 | 2.8 |
|  | 5 | 0.107 | 0.104 | 0.104 | 0.103 | 0.105 | 0.107 | 0.105 | 0.0017 | 1.6 |
|  | 6 | 0.103 | 0.107 | 0.106 | 0.106 | 0.108 | 0.104 | 0.106 | 0.0019 | 1.8 |
| 0.300 | 1 | 0.293 | 0.291 | 0.297 | 0.299 | 0.294 | 0.292 | 0.294 | 0.0031 | 1.1 |
|  | 2 | 0.302 | 0.305 | 0.306 | 0.294 | 0.298 | 0.300 | 0.301 | 0.0045 | 1.5 |
|  | 3 | 0.282 | 0.285 | 0.286 | 0.287 | 0.290 | 0.291 | 0.287 | 0.0033 | 1.1 |
|  | 4 | 0.326 | 0.325 | 0.323 | 0.320 | 0.320 | 0.318 | 0.322 | 0.0032 | 1.0 |
|  | 5 | 0.268 | 0.266 | 0.267 | 0.283 | 0.267 | 0.278 | 0.310 | 0.0072 | 2.3 |
|  | 6 | 0.288 | 0.284 | 0.260 | 0.285 | 0.288 | 0.284 | 0.280 | 0.0107 | 3.8 |

附表1-7  感潮河段海水样基体加标的精密度测试数据

| 加标量（mg/L） | 实验室序号 | 平行样/( mg/L) |  |  |  |  |  | 平均值( mg/L) | 标准偏差Si( mg/L) | 相对标准偏差RSDi（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| 0.050 | 1 | 0.152 | 0.155 | 0.153 | 0.152 | 0.151 | 0.152 | 0.152 | 0.0014 | 0.9 |
|  | 2 | 0.148 | 0.145 | 0.148 | 0.142 | 0.144 | 0.142 | 0.145 | 0.0027 | 1.9 |
|  | 3 | 0.098 | 0.102 | 0.103 | 0.100 | 0.095 | 0.097 | 0.099 | 0.0031 | 3.1 |
|  | 4 | 0.063 | 0.065 | 0.065 | 0.064 | 0.064 | 0.065 | 0.064 | 0.0008 | 1.3 |
|  | 5 | 0.072 | 0.075 | 0.072 | 0.071 | 0.072 | 0.070 | 0.072 | 0.0017 | 2.4 |
|  | 6 | 0.080 | 0.076 | 0.083 | 0.081 | 0.079 | 0.086 | 0.081 | 0.0034 | 4.2 |
| 0.100 | 1 | 0.193 | 0.192 | 0.189 | 0.191 | 0.193 | 0.193 | 0.192 | 0.0016 | 0.8 |
|  | 2 | 0.192 | 0.190 | 0.196 | 0.194 | 0.199 | 0.191 | 0.194 | 0.0034 | 1.8 |
|  | 3 | 0.154 | 0.151 | 0.155 | 0.152 | 0.146 | 0.144 | 0.150 | 0.0044 | 2.9 |
|  | 4 | 0.106 | 0.113 | 0.115 | 0.117 | 0.116 | 0.118 | 0.114 | 0.0044 | 3.9 |
|  | 5 | 0.121 | 0.122 | 0.118 | 0.120 | 0.119 | 0.119 | 0.120 | 0.0015 | 1.3 |
|  | 6 | 0.127 | 0.130 | 0.127 | 0.129 | 0.133 | 0.132 | 0.130 | 0.0025 | 1.9 |
| 0.300 | 1 | 0.410 | 0.405 | 0.404 | 0.407 | 0.406 | 0.408 | 0.407 | 0.0022 | 0.5 |
|  | 2 | 0.390 | 0.392 | 0.397 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.380 | 0.0023 | 0.6 |
|  | 3 | 0.348 | 0.342 | 0.348 | 0.345 | 0.345 | 0.346 | 0.346 | 0.0023 | 0.7 |
|  | 4 | 0.313 | 0.321 | 0.327 | 0.332 | 0.328 | 0.329 | 0.325 | 0.0069 | 2.1 |
|  | 5 | 0.292 | 0.291 | 0.296 | 0.285 | 0.284 | 0.287 | 0.289 | 0.0046 | 1.6 |
|  | 6 | 0.307 | 0.315 | 0.337 | 0.313 | 0.318 | 0.298 | 0.315 | 0.0130 | 4.1 |

- 1.4方法正确度测试数据

6家实验室按照《海水 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（文本）中样品分析的全部步骤进行处理，按全程序每个样品平行测定6次，分别计算每个统一样品的平均值和加标回收率。

附表1-8 模拟海水基体加标的正确度原始测试数据

| 加标量（mg/L） | 实验室序号 | 样品本底值（mg/L） | 测定值（mg/L） |  |  |  |  |  | 平均值（mg/L） | 加标回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 0.050 | 1 | 0.0 | 0.056 | 0.053 | 0.052 | 0.057 | 0.052 | 0.052 | 0.054 | 108 |
|  | 2 | 0.0 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.044 | 0.045 | 0.045 | 90.0 |
|  | 3 | 0.0 | 0.046 | 0.044 | 0.046 | 0.045 | 0.043 | 0.046 | 0.045 | 90.0 |
|  | 4 | 0.0 | 0.046 | 0.048 | 0.045 | 0.046 | 0.044 | 0.049 | 0.046 | 92.0 |
|  | 5 | 0.0 | 0.048 | 0.045 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 96.0 |
|  | 6 | 0.0 | 0.048 | 0.045 | 0.049 | 0.048 | 0.048 | 0.049 | 0.048 | 96.0 |
| 0.100 | 1 | 0.0 | 0.099 | 0.106 | 0.103 | 0.100 | 0.104 | 0.106 | 0.103 | 103 |
|  | 2 | 0.0 | 0.098 | 0.097 | 0.096 | 0.101 | 0.100 | 0.100 | 0.099 | 99.0 |
|  | 3 | 0.0 | 0.097 | 0.099 | 0.101 | 0.104 | 0.099 | 0.104 | 0.101 | 101 |
|  | 4 | 0.0 | 0.098 | 0.094 | 0.096 | 0.096 | 0.094 | 0.096 | 0.096 | 96.0 |
|  | 5 | 0.0 | 0.092 | 0.096 | 0.096 | 0.110 | 0.096 | 0.103 | 0.099 | 99.0 |
|  | 6 | 0.0 | 0.095 | 0.098 | 0.096 | 0.097 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 97.0 |
| 0.300 | 1 | 0.0 | 0.295 | 0.306 | 0.302 | 0.309 | 0.303 | 0.299 | 0.302 | 101 |
|  | 2 | 0.0 | 0.295 | 0.303 | 0.298 | 0.299 | 0.302 | 0.307 | 0.301 | 100 |
|  | 3 | 0.0 | 0.296 | 0.292 | 0.299 | 0.304 | 0.299 | 0.297 | 0.298 | 99.3 |
|  | 4 | 0.0 | 0.290 | 0.299 | 0.305 | 0.300 | 0.291 | 0.283 | 0.295 | 98.3 |
|  | 5 | 0.0 | 0.300 | 0.309 | 0.306 | 0.331 | 0.306 | 0.307 | 0.310 | 103 |
|  | 6 | 0.0 | 0.294 | 0.310 | 0.306 | 0.301 | 0.307 | 0.295 | 0.302 | 101 |

附表1-9 近岸海域海水样品加标的正确度原始测试数据

| 加标量（mg/L） | 实验室序号 | 样品本底值（mg/L） | 测定值（mg/L） |  |  |  |  |  | 平均值（mg/L） | 加标回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 0.050 | 1 | 0.006 | 0.056 | 0.058 | 0.058 | 0.056 | 0.058 | 0.056 | 0.057 | 102 |
|  | 2 | 0.005 | 0.049 | 0.045 | 0.049 | 0.048 | 0.045 | 0.046 | 0.047 | 84.0 |
|  | 3 | 0.005 | 0.048 | 0.047 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.047 | 0.046 | 82.0 |
|  | 4 | 0.004 | 0.052 | 0.054 | 0.055 | 0.055 | 0.051 | 0.052 | 0.053 | 98.0 |
|  | 5 | 0.008 | 0.052 | 0.048 | 0.058 | 0.055 | 0.058 | 0.054 | 0.054 | 92.0 |
|  | 6 | 0.004 | 0.051 | 0.051 | 0.052 | 0.051 | 0.052 | 0.050 | 0.051 | 94.0 |
| 0.100 | 1 | 0.006 | 0.100 | 0.105 | 0.097 | 0.098 | 0.102 | 0.104 | 0.101 | 95.0 |
|  | 2 | 0.005 | 0.097 | 0.097 | 0.093 | 0.095 | 0.100 | 0.103 | 0.098 | 93.0 |
|  | 3 | 0.005 | 0.103 | 0.101 | 0.099 | 0.097 | 0.100 | 0.098 | 0.100 | 95.0 |
|  | 4 | 0.004 | 0.095 | 0.100 | 0.099 | 0.103 | 0.101 | 0.102 | 0.100 | 96.0 |
|  | 5 | 0.008 | 0.107 | 0.104 | 0.104 | 0.103 | 0.105 | 0.107 | 0.105 | 97.0 |
|  | 6 | 0.004 | 0.103 | 0.107 | 0.106 | 0.106 | 0.108 | 0.104 | 0.106 | 102 |
| 0.300 | 1 | 0.006 | 0.293 | 0.291 | 0.297 | 0.299 | 0.294 | 0.292 | 0.294 | 96.0 |
|  | 2 | 0.005 | 0.302 | 0.305 | 0.306 | 0.294 | 0.298 | 0.300 | 0.301 | 98.7 |
|  | 3 | 0.005 | 0.282 | 0.285 | 0.286 | 0.287 | 0.290 | 0.291 | 0.287 | 94.0 |
|  | 4 | 0.004 | 0.326 | 0.325 | 0.323 | 0.320 | 0.320 | 0.318 | 0.322 | 106 |
|  | 5 | 0.008 | 0.268 | 0.266 | 0.267 | 0.283 | 0.267 | 0.278 | 0.310 | 101 |
|  | 6 | 0.004 | 0.288 | 0.284 | 0.260 | 0.285 | 0.288 | 0.284 | 0.280 | 92.0 |

附表1-10 赶潮河段海水样品加标的正确度原始测试数据

| 加标量（mg/L） | 实验室序号 | 样品本底值（mg/L） | 测定值（mg/L） |  |  |  |  |  | 平均值（mg/L） | 加标回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 0.050 | 1 | 0.106 | 0.152 | 0.155 | 0.153 | 0.152 | 0.151 | 0.152 | 0.152 | 92.0 |
|  | 2 | 0.093 | 0.148 | 0.145 | 0.148 | 0.142 | 0.144 | 0.142 | 0.145 | 104 |
|  | 3 | 0.047 | 0.098 | 0.102 | 0.103 | 0.100 | 0.095 | 0.097 | 0.099 | 104 |
|  | 4 | 0.018 | 0.063 | 0.065 | 0.065 | 0.064 | 0.064 | 0.065 | 0.064 | 92.0 |
|  | 5 | 0.022 | 0.072 | 0.075 | 0.072 | 0.071 | 0.072 | 0.070 | 0.072 | 100 |
|  | 6 | 0.032 | 0.080 | 0.076 | 0.083 | 0.081 | 0.079 | 0.086 | 0.081 | 98.0 |
| 0.100 | 1 | 0.106 | 0.193 | 0.192 | 0.189 | 0.191 | 0.193 | 0.193 | 0.192 | 86.0 |
|  | 2 | 0.093 | 0.192 | 0.190 | 0.196 | 0.194 | 0.199 | 0.191 | 0.194 | 101 |
|  | 3 | 0.047 | 0.154 | 0.151 | 0.155 | 0.152 | 0.146 | 0.144 | 0.150 | 103 |
|  | 4 | 0.018 | 0.106 | 0.113 | 0.115 | 0.117 | 0.116 | 0.118 | 0.114 | 96.0 |
|  | 5 | 0.022 | 0.121 | 0.122 | 0.118 | 0.120 | 0.119 | 0.119 | 0.120 | 98.0 |
|  | 6 | 0.032 | 0.127 | 0.130 | 0.127 | 0.129 | 0.133 | 0.132 | 0.130 | 98.0 |
| 0.300 | 1 | 0.106 | 0.410 | 0.405 | 0.404 | 0.407 | 0.406 | 0.408 | 0.407 | 100 |
|  | 2 | 0.093 | 0.390 | 0.392 | 0.397 | 0.393 | 0.393 | 0.393 | 0.380 | 95.7 |
|  | 3 | 0.047 | 0.348 | 0.342 | 0.348 | 0.345 | 0.345 | 0.346 | 0.346 | 100 |
|  | 4 | 0.018 | 0.313 | 0.321 | 0.327 | 0.332 | 0.328 | 0.329 | 0.325 | 102 |
|  | 5 | 0.022 | 0.292 | 0.291 | 0.296 | 0.285 | 0.284 | 0.287 | 0.289 | 89.0 |
|  | 6 | 0.032 | 0.307 | 0.315 | 0.337 | 0.313 | 0.318 | 0.298 | 0.315 | 94.3 |

- 2方法验证数据汇总

- 2.1方法检出限、测定下限、精密度数据汇总

六家实验室在分别对模拟海水加标浓度在0.020 ~ 0.035 mg/L之间的样品进行测定，计算n=7次平行测定的标准偏差，当自由度为6，置信度为99%时，t 值为3.143，按HJ 168-2020 中检出限的验证要求，六家实验室对方法检出限和测定下限进行了验证，方法检出限和测定下限的汇总情况见附表2-1。

附表2-1  方法检出限和测定下限汇总结果(单位：mg/L)

| 实验室序号 | MDL | RQL | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验室编1 | 0.002 | 0.008 |  |
| 实验室编2 | 0.004 | 0.016 |  |
| 实验室编3 | 0.004 | 0.016 |  |
| 实验室编4 | 0.006 | 0.024 |  |
| 实验室编5 | 0.006 | 0.024 |  |
| 实验室编6 | 0.005 | 0.020 |  |
| 最大值 | 0.006 | 0.024 |  |

注：MDL：方法检出限；RQL：测定下限。

结论：六家实验室按照《海水  阴离子表面活性剂的测定  流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（标准文本）中样品分析的全部步骤进行处理和测定，按HJ 168-2020 中检出限的计算公式得出方法检出限（MDL）和测定下限（RQL）。该标准的检出限为各实验室所得检出限数据的最高值。方法检出限为 0.002 mg/L～0.006 mg/L，测定下限为0.008 mg/L～0.024 mg/L。

- 2.2方法精密度数据汇总

六家实验室采用标准物质和实际样品加标的方式进行方法精密度和正确度的验证工作，样品按照《海水  阴离子表面活性剂的测定  流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（标准文本）中样品分析的全部步骤进行处理和测定，计算模拟海水及海水在0.050 mg/L、0.100 mg/L和0.300 mg/L三个不同加标浓度下的相对标准偏差、重复性限（r）和再现性限（R）的汇总情况见附表2-2至附表2-10。

附表2-2 模拟海水低浓度加标精密度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 模拟海水低浓度加标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xi | Si | RSDi (%) |
| 1 | 0.054 | 0.0023 | 4.3 |
| 2 | 0.045 | 0.0005 | 1.1 |
| 3 | 0.045 | 0.0013 | 2.9 |
| 4 | 0.046 | 0.0019 | 4.1 |
| 5 | 0.048 | 0.0015 | 3.1 |
| 6 | 0.048 | 0.0015 | 3.1 |
| 总均值（mg/L) | 0.048 |  |  |
| 实验室内相对标准偏差（%） | 1.1~4.3 |  |  |
| 实验室间相对标准偏差（%） | 7.1 |  |  |
| 重复性限r（mg/L) | 0.13 |  |  |
| 再现性限R（mg/L) | 0.13 |  |  |

附表2-3 模拟海水中浓度加标精密度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 模拟海水中浓度加标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xi | Si | RSDi (%) |
| 1 | 0.103 | 0.0030 | 2.9 |
| 2 | 0.099 | 0.0020 | 2.0 |
| 3 | 0.101 | 0.0029 | 2.9 |
| 4 | 0.096 | 0.0015 | 1.6 |
| 5 | 0.099 | 0.0065 | 6.6 |
| 6 | 0.097 | 0.0012 | 1.2 |
| 总均值（mg/L) | 0.099 |  |  |
| 实验室内相对标准偏差（%） | 1.2～6.6 |  |  |
| 实验室间相对标准偏差（%） | 2.6 |  |  |
| 重复性限r（mg/L) | 0.28 |  |  |
| 再现性限R（mg/L) | 0.28 |  |  |

附表2-4 模拟海水高浓度加标精密度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 模拟海水高浓度加标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xi | Si | RSDi (%) |
| 1 | 0.302 | 0.0050 | 1.7 |
| 2 | 0.301 | 0.0042 | 1.4 |
| 3 | 0.298 | 0.0040 | 1.3 |
| 4 | 0.295 | 0.0081 | 2.7 |
| 5 | 0.310 | 0.0108 | 3.5 |
| 6 | 0.302 | 0.0066 | 2.2 |
| 总均值（mg/L) | 0.301 |  |  |
| 实验室内相对标准偏差（%） | 1.3～3.5 |  |  |
| 实验室间相对标准偏差（%） | 1.7 |  |  |
| 重复性限r（mg/L) | 0.84 |  |  |
| 再现性限R（mg/L) | 0.84 |  |  |

附表2-5 近岸海域海水低浓度加标精密度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 低浓度海水低浓度加标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xi | Si | RSDi (%) |
| 1 | 0.057 | 0.0011 | 1.9 |
| 2 | 0.047 | 0.0019 | 4.0 |
| 3 | 0.046 | 0.0013 | 2.8 |
| 4 | 0.053 | 0.0017 | 3.2 |
| 5 | 0.054 | 0.0038 | 7.0 |
| 6 | 0.051 | 0.0008 | 1.6 |
| 总均值（mg/L) | 0.051 |  |  |
| 实验室内相对标准偏差（%） | 1.6～7.0 |  |  |
| 实验室间相对标准偏差（%） | 8.2 |  |  |
| 重复性限r（mg/L) | 0.14 |  |  |
| 再现性限R（mg/L) | 0.14 |  |  |

附表2-6 近岸海域海水中浓度加标精密度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 低浓度海水中浓度加标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xi | Si | RSDi (%) |
| 1 | 0.101 | 0.0032 | 3.2 |
| 2 | 0.098 | 0.0036 | 3.7 |
| 3 | 0.100 | 0.0022 | 2.2 |
| 4 | 0.100 | 0.0028 | 2.8 |
| 5 | 0.105 | 0.0017 | 1.6 |
| 6 | 0.106 | 0.0019 | 1.8 |
| 总均值（mg/L) | 0.102 |  |  |
| 实验室内相对标准偏差（%） | 1.6～3.7 |  |  |
| 实验室间相对标准偏差（%） | 3.0 |  |  |
| 重复性限r（mg/L) | 0.28 |  |  |
| 再现性限R（mg/L) | 0.28 |  |  |

附表2-7 近岸海域海水高浓度加标精密度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 低浓度海水高浓度加标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xi | Si | RSDi (%) |
| 1 | 0.294 | 0.0031 | 1.1 |
| 2 | 0.301 | 0.0045 | 1.5 |
| 3 | 0.287 | 0.0033 | 1.1 |
| 4 | 0.322 | 0.0032 | 1.0 |
| 5 | 0.310 | 0.0072 | 2.3 |
| 6 | 0.280 | 0.0107 | 3.8 |
| 总均值（mg/L) | 0.299 |  |  |
| 实验室内相对标准偏差（%） | 1.0～3.8 |  |  |
| 实验室间相对标准偏差（%） | 5.2 |  |  |
| 重复性限r（mg/L) | 0.84 |  |  |
| 再现性限R（mg/L) | 0.84 |  |  |

附表2-8 近岸海域海水低浓度加标精密度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 高浓度海水高浓度加标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xi | Si | RSDi (%) |
| 1 | 0.046 | 0.0014 | 0.9 |
| 2 | 0.052 | 0.0027 | 1.9 |
| 3 | 0.052 | 0.0031 | 3.1 |
| 4 | 0.046 | 0.0008 | 1.3 |
| 5 | 0.050 | 0.0017 | 2.4 |
| 6 | 0.049 | 0.0034 | 4.2 |
| 总均值（mg/L) | 0.049 |  |  |
| 实验室内相对标准偏差（%） | 0.9～4.2 |  |  |
| 实验室间相对标准偏差（%） | 5.5 |  |  |
| 重复性限r（mg/L) | 0.14 |  |  |
| 再现性限R（mg/L) | 0.14 |  |  |

附表2-9 近岸海域海水中浓度加标精密度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 高浓度海水高浓度加标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xi | Si | RSDi (%) |
| 1 | 0.086 | 0.0016 | 0.8 |
| 2 | 0.101 | 0.0034 | 1.8 |
| 3 | 0.103 | 0.0044 | 2.9 |
| 4 | 0.096 | 0.0044 | 3.9 |
| 5 | 0.098 | 0.0015 | 1.3 |
| 6 | 0.098 | 0.0025 | 1.9 |
| 总均值（mg/L) | 0.097 |  |  |
| 实验室内相对标准偏差（%） | 0.8～3.9 |  |  |
| 实验室间相对标准偏差（%） | 6.1 |  |  |
| 重复性限r（mg/L) | 0.27 |  |  |
| 再现性限R（mg/L) | 0.27 |  |  |

附表2-10 感潮河段海水高浓度加标精密度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 高浓度海水高浓度加标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Xi | Si | RSDi (%) |
| 1 | 0.301 | 0.0022 | 0.5 |
| 2 | 0.287 | 0.0023 | 0.6 |
| 3 | 0.299 | 0.0023 | 0.7 |
| 4 | 0.307 | 0.0069 | 2.1 |
| 5 | 0.267 | 0.0046 | 1.6 |
| 6 | 0.283 | 0.0130 | 4.1 |
| 总均值（mg/L) | 0.291 |  |  |
| 实验室内相对标准偏差（%） | 0.5～4.1 |  |  |
| 实验室间相对标准偏差（%） | 5.1 |  |  |
| 重复性限r（mg/L) | 0.81 |  |  |
| 再现性限R（mg/L) | 0.81 |  |  |

- 2.3方法正确度数据汇总

六家实验室采用标准物质和实际样品加标的方式进行方法精密度和正确度的验证工作，样品按照《海水 阴离子表面活性剂的测定  流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（标准文本）中样品分析的全部步骤进行处理和测定，计算模拟海水及不同浓度海水在0.050 mg/L、0.100 mg/L和0.300 mg/L三个不同加标浓度下的平均加标回收率的汇总情况见附表2-11至附表2-19。

附表2-11 模拟海水低浓度加标正确度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 低浓度（模拟海水） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实验空白用水 | 加标测试 | 加标回收率Pi(%) |
| 1 | N.D | 0.054 | 108 |
| 2 | N.D | 0.045 | 90.0 |
| 3 | N.D | 0.045 | 90.0 |
| 4 | N.D | 0.046 | 92.0 |
| 5 | N.D | 0.048 | 96.0 |
| 6 | N.D | 0.048 | 96.0 |
| Pi(%) | 90.0~108 |  |  |
| (%) | 95.3 |  |  |
| (%) | 6.8 |  |  |
| (%) | 95.3±13.6 |  |  |

附表2-12 模拟海水中浓度加标正确度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 中浓度（模拟海水） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实验空白用水 | 加标测试 | 加标回收率Pi(%) |
| 1 | N.D | 0.103 | 103 |
| 2 | N.D | 0.099 | 99.0 |
| 3 | N.D | 0.101 | 101 |
| 4 | N.D | 0.096 | 96.0 |
| 5 | N.D | 0.099 | 99.0 |
| 6 | N.D | 0.097 | 97.0 |
| Pi(%) | 96.0~103 |  |  |
| (%) | 99.2 |  |  |
| (%) | 2.6 |  |  |
| (%) | 99.2±5.2 |  |  |

附表2-13 模拟海水高浓度加标正确度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 高浓度（模拟海水） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实验空白用水 | 加标测试 | 加标回收率Pi(%) |
| 1 | N.D | 0.302 | 101 |
| 2 | N.D | 0.301 | 100 |
| 3 | N.D | 0.298 | 99.3 |
| 4 | N.D | 0.295 | 98.3 |
| 5 | N.D | 0.310 | 103 |
| 6 | N.D | 0.302 | 101 |
| Pi(%) | 98.3~103 |  |  |
| (%) | 100 |  |  |
| (%) | 1.7 |  |  |
| (%) | 100±3.4 |  |  |

附表2-14 近岸海域海水低浓度加标正确度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 低浓度（低浓度海水） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低浓度海水 | 加标测试 | 加标回收率Pi(%) |
| 1 | 0.006 | 0.057 | 102 |
| 2 | 0.005 | 0.047 | 84.0 |
| 3 | 0.005 | 0.046 | 82.0 |
| 4 | 0.004 | 0.053 | 98.0 |
| 5 | 0.008 | 0.054 | 92.0 |
| 6 | 0.004 | 0.051 | 94.0 |
| Pi(%) | 82.0~102 |  |  |
| (%) | 92.0 |  |  |
| (%) | 7.8 |  |  |
| (%) | 92.0±15.6 |  |  |

附表2-15 近岸海域海水中浓度加标正确度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 中浓度（低浓度海水） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低浓度海水 | 加标测试 | 加标回收率Pi(%) |
| 1 | 0.006 | 0.101 | 95.0 |
| 2 | 0.005 | 0.098 | 93.0 |
| 3 | 0.005 | 0.100 | 95.0 |
| 4 | 0.004 | 0.100 | 96.0 |
| 5 | 0.008 | 0.105 | 97.0 |
| 6 | 0.004 | 0.106 | 102 |
| Pi(%) | 93.0~102 |  |  |
| (%) | 96.3 |  |  |
| (%) | 3.1 |  |  |
| (%) | 96.3±6.2 |  |  |

附表2-16 近岸海域海水高浓度加标正确度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 高浓度（低浓度海水） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低浓度海水 | 加标测试 | 加标回收率Pi(%) |
| 1 | 0.006 | 0.294 | 96.0 |
| 2 | 0.005 | 0.301 | 98.7 |
| 3 | 0.005 | 0.287 | 94.0 |
| 4 | 0.004 | 0.322 | 106 |
| 5 | 0.008 | 0.310 | 101 |
| 6 | 0.004 | 0.280 | 92.0 |
| Pi(%) | 92.0~106 |  |  |
| (%) | 97.9 |  |  |
| (%) | 5.0 |  |  |
| (%) | 97.9±10.0 |  |  |

附表2-17 感潮河段海水低浓度加标正确度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 低浓度（低浓度海水） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高浓度海水 | 加标测试 | 加标回收率Pi(%) |
| 1 | 0.106 | 0.152 | 92.0 |
| 2 | 0.093 | 0.145 | 104 |
| 3 | 0.047 | 0.099 | 104 |
| 4 | 0.018 | 0.064 | 92.0 |
| 5 | 0.022 | 0.072 | 100 |
| 6 | 0.032 | 0.081 | 98.0 |
| Pi(%) | 92.0~104 |  |  |
| (%) | 98.3 |  |  |
| (%) | 5.4 |  |  |
| (%) | 98.3±10.8 |  |  |

附表2-18 感潮河段海水中浓度加标正确度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 中浓度（低浓度海水） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高浓度海水 | 加标测试 | 加标回收率Pi(%) |
| 1 | 0.106 | 0.192 | 86.0 |
| 2 | 0.093 | 0.194 | 101 |
| 3 | 0.047 | 0.150 | 103 |
| 4 | 0.018 | 0.114 | 96.0 |
| 5 | 0.022 | 0.120 | 98.0 |
| 6 | 0.032 | 0.130 | 98.0 |
| Pi(%) | 86.0~103 |  |  |
| (%) | 97.0 |  |  |
| (%) | 5.9 |  |  |
| (%) | 97.0±11.8 |  |  |

附表2-19 感潮河段海水高浓度加标正确度试验数据汇总结果（单位：mg/L）

| 实验室编号 | 高浓度（低浓度海水） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高浓度海水 | 加标测试 | 加标回收率Pi(%) |
| 1 | 0.106 | 0.407 | 100 |
| 2 | 0.093 | 0.380 | 95.7 |
| 3 | 0.047 | 0.346 | 100 |
| 4 | 0.018 | 0.325 | 102 |
| 5 | 0.022 | 0.289 | 89.0 |
| 6 | 0.032 | 0.315 | 94.3 |
| Pi(%) | 89.0~102 |  |  |
| (%) | 96.9 |  |  |
| (%) | 4.9 |  |  |
| (%) | 96.9±9.8 |  |  |

- 3结论

- 3.1方法检出限和测定下限

六家实验室间验证数据表明，方法检出限为0.002 mg/L ~0.006 mg/L，测定下限为0.008 mg/L～0.024 mg/L 。

附表3-1方法检出限、测定下限的数据汇总表

| 实验室编号 | 检出限(mg/L) | 测定下限(mg/L) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 0.002 | 0.008 |
| 2 | 0.004 | 0.016 |
| 3 | 0.004 | 0.016 |
| 4 | 0.006 | 0.024 |
| 5 | 0.006 | 0.024 |
| 6 | 0.005 | 0.020 |
| 编制组 | 0.007 | 0.028 |
| 最大值 | 0.007 | 0.028 |

- 3.2精密度

六家实验室分别对阴离子表面活性剂含量为0.050 mg/L、0.100 mg/L和0.300 mg/L的模拟海水加标样品进行6次重复测定。实验室内相对标准偏差范围分别为：1.1% ~ 4.3%、1.2% ~ 6.6%和1.3% ~ 3.5%实验室间相对标准偏差分别为：6.8%、2.6%、1.7%，重复性分别为:0.004、0.01、0.02，再现性分别为：0.010、0.01、0.02。六家实验室分别对阴离子表面活性剂含量为0.050 mg/L、0.100 mg/L和0.300 mg/L的的低浓度海水（近岸海域海水）加标样品进行6次重复测定。实验室内相对标准偏差范围分别为：1.6% ~ 7.0%、1.6% ~ 3.7%和1.0% ~ 3.8%实验室间相对标准偏差分别为：7.8%、3.1%、5.0%，重复性分别为：0.01、0.01、0.02，再现性分别为：:0.01、0.01、0.05。六家实验室分别对阴离子表面活性剂含量为0.050 mg/L、0.100 mg/L和0.300 mg/L的高浓度海水（感潮河段）加标样品进行6次重复测定。实验室内相对标准偏差范围分别为：0.9% ~ 4.2%、0.8% ~ 3.9%和0.5% ~ 4.1%，实验室间相对标准偏差分别为：5.4%、5.9%、4.9%，重复性分别为：0.01、0.01、0.02，再现性分别为：0.01、0.02、0.04。

最终确定的精密度汇总表见附表3-2。

附表3-2 六家实验室加标测定精密度数据汇总表

| 序号 | 加标浓度（mg/L） | 样品类型 | 总均值 （mg/L） | 实验室内相对标准偏差（%） | 实验室间相对标准偏差（%） | 重复性限r（mg/L） | 再现性限R（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.050 | 模拟海水 | 0.048 | 1.1~4.3 | 6.8 | 0.004 | 0.010 |
|  | 0.100 | 模拟海水 | 0.099 | 1.2～6.6 | 2.6 | 0.01 | 0.01 |
|  | 0.300 | 模拟海水 | 0.301 | 1.3～3.5 | 1.7 | 0.02 | 0.02 |
| 2 | 0.050 | 近岸海域海水水 | 0.051 | 1.6～7.0 | 7.8 | 0.01 | 0.01 |
|  | 0.100 | 近岸海域海水 | 0.102 | 1.6～3.7 | 3.1 | 0.01 | 0.01 |
|  | 0.300 | 近岸海域海水 | 0.299 | 1.0～3.8 | 5.0 | 0.02 | 0.05 |
| 3 | 0.050 | 感潮河段海水 | 0.049 | 0.9～4.2 | 5.4 | 0.01 | 0.01 |
|  | 0.100 | 感潮河段海水 | 0.097 | 0.8～3.9 | 5.9 | 0.01 | 0.02 |
|  | 0.300 | 感潮河段海水 | 0.291 | 0.5～4.1 | 4.9 | 0.02 | 0.04 |

- 3.3正确度

六家实验室分别对加标含量为0.050 mg/L、0.100 mg/L和0.300 mg/L的模拟海水加标样品进行了6次重复测定。加标回收率范围分别为：90% ~ 108%、96% ~ 103%、98% ~ 103%，加标回收率最终值分别为：（95.3±13.6）%、（99.2±5.2）%、（100±3.4）%。六家实验室分别对加标含量为0.050 mg/L、0.100 mg/L和0.300 mg/L的低浓度海水加标样品进行了6次重复测定。加标回收率范围分别为：82% ~ 102%、93% ~ 102%、92% ~ 106%，加标回收率最终值分别为：（92.0±15.6）%、（96.3±6.2）%、（97.9±10.0）%。六家实验室分别对加标含量为0.050 mg/L、0.100 mg/L和0.300 mg/L的高浓度海水加标样品进行了6次重复测定。加标回收率范围分别为：92% ~ 104%、86% ~ 103%、89% ~ 102%，加标回收率最终值分别为：（98.3±10.8）%、（97.0±11.8）%、（96.9±9.8）%。

最终确定的直接进样法准确度汇总表见附表3-3。

表 3-3 加标正确度测试数据汇总表

| 序号 | 加标浓度（mg/L） | 样品类型 | 回收率范围（%） | （%） | SpSpSp（%） | P±2SpP±2SpP±2Sp（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.050 | 模拟海水 | 90.0~108 | 95.3 | 6.8 | 95.3±13.6 |
|  | 0.100 | 模拟海水 | 96.0~103 | 99.2 | 2.6 | 99.2±5.2 |
|  | 0.300 | 模拟海水 | 98.3~103 | 100 | 1.7 | 100±3.4 |
| 2 | 0.050 | 低浓度海水 | 82.0~102 | 92.0 | 7.8 | 92.0±15.6 |
|  | 0.100 | 低浓度海水 | 93.0~102 | 96.3 | 3.1 | 96.3±6.2 |
|  | 0.300 | 低浓度海水 | 92.0~106 | 97.9 | 5.0 | 97.9±10.0 |
| 3 | 0.050 | 高浓度海水 | 92.0~104 | 98.3 | 5.4 | 98.3±10.8 |
|  | 0.100 | 高浓度海水 | 86.0~103 | 97.0 | 5.9 | 97.0±11.8 |
|  | 0.300 | 高浓度海水 | 89.0~102 | 96.9 | 4.9 | 96.9±9.8 |

## 3.4  方法验证结论

编制组在汇总验证报告数据统计时，所有数据全部采用，未进行取舍，六家实验室验证结果表明：

3.4.1 检出限及测定下限

通过对《海水 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法》检出限测试数据汇总：七家实验室（含本实验室）方法检出限范围为0.002 mg/L ~0.007 mg/L，测定下限范围为0.008 mg/L～0.028 mg/L；根据最终检出限取七家验证实验室最大值的规定，本标准拟规定阴离子表面活性剂出限为0.007 mg/L，测定下限为0.028 mg/L。方法检出限能够满足《海水水质标准》(GB3097－1997)标准中阴离子表面活性剂限值的要求。

3.2 精密度

六家实验室分别对阴离子表面活性剂含量为0.050 mg/L、0.100 mg/L和0.300 mg/L的模拟海水加标样品进行6次重复测定。实验室内相对标准偏差范围分别为：1.1% ~ 4.3%、1.2% ~ 6.6%和1.3% ~ 3.5%实验室间相对标准偏差分别为：6.8%、2.6%、1.7%，重复性分别为:0.004、0.01、0.02，再现性分别为：0.010、0.01、0.02。

六家实验室分别对阴离子表面活性剂含量为0.050 mg/L、0.100 mg/L和0.300 mg/L的的低浓度海水（近岸海域海水）加标样品进行6次重复测定。实验室内相对标准偏差范围分别为：1.6% ~ 7.0%、1.6% ~ 3.7%和1.0% ~ 3.8%实验室间相对标准偏差分别为：7.8%、3.1%、5.0%，重复性分别为：0.01、0.01、0.02，再现性分别为：:0.01、0.01、0.05。

六家实验室分别对阴离子表面活性剂含量为0.050 mg/L、0.100 mg/L和0.300 mg/L的高浓度海水（感潮河段）加标样品进行6次重复测定。实验室内相对标准偏差范围分别为：0.9% ~ 4.2%、0.8% ~ 3.9%和0.5% ~ 4.1%，实验室间相对标准偏差分别为：5.4%、5.9%、4.9%，重复性分别为：0.01、0.01、0.02，再现性分别为：0.01、0.02、0.04。

3.3 正确度

六家实验室分别对加标含量为0.050 mg/L、0.100 mg/L和0.300 mg/L的人工海水加标样品进行了6次重复测定。加标回收率范围分别为：90% ~ 108%、96% ~ 103%、98% ~ 103%，加标回收率最终值分别为：(95.3 ± 13.6)%、(99.2 ± 5.2)%、(100 ± 3.4)%。

六家实验室分别对加标含量为0.050 mg/L、0.100 mg/L和0.300 mg/L的低浓度海水加标样品进行了6次重复测定。加标回收率范围分别为：82% ~ 102%、93% ~ 102%、92% ~ 106%，加标回收率最终值分别为：(92.0 ± 15.6)%、(96.3 ± +6.2)%、(97.9 ± 10.0)%。

六家实验室分别对加标含量为0.050 mg/L、0.100 mg/L和0.300 mg/L的高浓度海水加标样品进行了6次重复测定。加标回收率范围分别为：92% ~ 104%、86% ~ 103%、89% ~ 102%，加标回收率最终值分别为：(98.3 ± 10.8)%、(97.0 ± 11.8)%、(96.9 ± 9.8)%。

本方法具有较好的重复性和再现性，方法各项特性指标达到预期要求。