| ICS | 13.060.99 |
| --- | --- |
| CCS | Z10 |

46

海南省地方标准

DB 46/T XXXX—XXXX

海水  挥发性酚的测定  流动注射-4-氨基安替比林分光光度法

Seawater quality-Determination of volatile phenols-Flow

injection analysis（FIA）and 4-AAP spectrophotometric method

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

海南省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 方法原理	1

5 干扰和消除	1

6 试剂与材料	2

7 仪器和设备	3

8 样品	3

9 分析步骤	3

10 结果计算与表示	3

11 精密度和正确度	4

12 质量保证和质量控制	4

13 废物处理	5

14 注意事项	5

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由海南省生态环境厅提出并归口。

本文件起草单位：海南省生态环境监测中心。

本文件主要起草人：莫孙伟、何书海、陈琴放、李春芳、谢福武、钟悦、杨岳、黄薇、陈表娟、颜为军。

本标准于2025年XX月XX日首次发布，自2025年XX月XX日实施。

海水  挥发性酚的测定  流动注射-4-氨基安替比林分光光度法

范围

本文件规定了测定海水中挥发性酚的流动注射-4-氨基安替比林分光光度法。

本文件适用于海水中挥发性酚的测定。

当检测光程为10 mm时，本标准的检出限为0.8 μg/L，测定下限为3.2 μg/L。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 17378.3  海洋监测规范  第3部分 样品采集、贮存与运输

GB 17378.4  海洋监测规范  第4部分 海水分析

HJ 442  近岸海域环境监测规范

HJ 503  水质 挥发酚的测定  4-氨基安替比林分光光度法

HJ 825  水质 挥发酚的测定  流动注射-4-氨基安替比林分光光度法

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

挥发性酚 volatile phenols

海水中随水蒸气蒸馏出来并能与4-氨基安替比林反应生成有色化合物的挥发性酚类化合物，结果以苯酚计。

方法原理

将一定体积的试样注入封闭管路中，在酸性条件下，样品通过160 ±2℃在线蒸馏释放出挥发性酚类化合物，蒸馏出来的酚类化合物在弱碱性的铁氢化钾缓冲溶液催化作用下，与4-氨基安替比林反应生成橙红色的安替比林染料，于500 nm的波长处测定吸光度，在一定范围内其吸光度与样品浓度成正比。

干扰和消除

本方法的主要干扰物为氧化剂（如游离氯）、硫化物、苯胺类和有机或无机还原性物质。

硫化物的干扰与消除

当样品中有黑色沉淀时，可取一滴样品放在乙酸铅试纸上，若试纸变黑色，说明有硫化物存在。将样品用磷酸酸化（pH=2~4），置通风柜内进行搅拌曝气，直至生成的硫化氢完全逸出。

氧化剂（游离氯）的干扰与消除

样品滴于淀粉-碘化钾试纸上出现蓝色，说明存在氧化剂，可加入过量（0.2 g/L）的硫酸亚铁去除。

苯胺类的干扰与消除

苯胺类可与4-氨基安替比林产生显色反应而干扰酚的测定，在酸性（pH=2~5）条件下，可以通过预蒸馏分离。

试剂与材料

- 除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂。实验用水为新鲜制备的去离子水或蒸馏水。除标准溶液外，其他溶液和实验用水均用超声振动（6.3）和真空泵抽气（6.4）进行脱气。

6.1 无酚水：按照 HJ 503 中规定的方法进行制备。

6.2 磷酸：ρ（H3PO4）=1.69 g/ml，优级纯。

6.3 氢氧化钠（NaOH）。

6.4 硼酸（H3BO3））。

6.5 铁氰化钾[K3Fe(CN)6]。

6.6 氯化钾（KCl）。

6.7 氯化钠 （NaCl）。

6.8 4-氨基安替比林（C11H13N3O）。

6.9 氢氧化钠溶液：c（NaOH）=1.0 g/L。

称取1.0 g氢氧化钠（6.3）溶于适量去离子水中，溶解后移至500 ml容量瓶中，用去离子水定容至标线，混匀。

6.10 4-氨基安替比林溶液：ρ =0.48 g/L。

称取0.24 g 4-氨基安替比林（6.8）溶于适量去离子水中，用无酚水稀释至500 ml，混匀。提纯方法、保存时间参见HJ 503。样品量少时可适当少量配置。

6.11 铁氰化钾缓冲液：pH=10.3。

称取2.0 g铁氰化钾（6.5）、3.1 g硼酸（6.4）和 3.75 g氯化钾（6.6）溶于适量去离子水中，加入1.88 g氢氧化钠溶液（6.3），溶解后移至 1000 ml量瓶中，用去离子水定容至标线，混匀。2~5℃冷藏保存，可保存一周；参见HJ 503。样品量少时可按配比少量配置，脱气后使用。

6.12 人工海水。

将30.0 g氯化钠（6.7）溶解于600 ml的去离子水中，溶解后移至1000 ml容量瓶中，用去离子水定容至标线，混匀。

6.13 基体溶液。

将1.0 g氢氧化钠（6.3）溶解于600 ml的人工海水（6.12）中，溶解后移至1000 ml容量瓶中，用人工海水（6.12）定容至标线，混匀。

6.14 蒸馏试剂。

将100 ml磷酸（6.2）缓慢溶于约700 ml水去离子水的烧杯中，待磷酸溶液达到室温后，转移至1000 ml容量瓶中，用去离子水定容至刻度线。

6.15 载流。

无酚水（6.1）。

6.16 苯酚标准贮备液：ρ = 500 mg/L。

选购国家有证标准物质（浓度为500 mg/L）作为苯酚标准贮备溶液。

6.17 苯酚标准使用溶液：1.00 mg/L。

取适量苯酚标准贮备液（6.16），用基体溶液（6.13）逐级稀释。

仪器和设备

7.1 流动注射仪：包括自动进样器、化学反应模块（预处理通道、注入泵、反应通道及流动检测池，光程一般为10 mm，通光管道孔径约1.5 mm）蠕动泵、数据处理系统。

7.2 分析天平：精度为0.1 mg。

7.3 超声波仪：频率40 kHz。

7.4 循环水真空泵：功率180 W。

7.5 一般实验室常用仪器和设备。

样品

按照GB17378.3、GB17378.4和HJ 442.3的相关规定进行样品采集及保存。采用500 ml棕色玻璃样品瓶贮存水样，样品采集后，应立即用磷酸（5.2）调节pH=2~4，样品于2~5℃避光保存，24 h内测定。

分析步骤

流动分析仪的调试与校准

按照仪器说明书安装分析系统、调试仪器及设定工作参数。按仪器规定的顺序开机后，以实验用水代替所有试剂，检查整个分析流路的密闭性及液体流动的顺畅性。待基线稳定后（约5 min），系统开始泵入试剂，待基线再次稳定后，按9.2～9.4步骤进行操作。

校准

标准系列的制备

分别量取适量的苯酚标准使用液（6.15）于一组容量瓶中，用基体溶液（6.13）稀释至标线并混匀，制备6个浓度点的标准系列，挥发性酚质量浓度（以苯酚计）分别为：0.0 μg/L、2.0 μg/L、5.0 μg/L 、10.0 μg/L、20.0 μg/L、50.0 μg/L、100 μg/L。

校准曲线的绘制

量取适量标准系列溶液（9.2.1）分别置于进样盘中，依次从低浓度到高浓度取样分析，测定不同浓度挥发性酚的信号值（峰面积）。以信号值（峰面积）为纵坐标，对应的挥发性酚质量浓度（以苯酚计，μg/L）为横坐标，绘制校准曲线。

测定

按照与绘制校准曲线相同测定条件，量取适量待测样品进行测定，记录信号值（峰面积），浓度高于标准曲线最高点，待测样品稀释再测定。

空白试验

- 用10 ml基体溶液替样品，按照与样品分析相同步骤进行测定，记录信号值（峰面积）。

结果计算与表示

结果计算

样品中挥发性酚的浓度（以苯酚计，μg/L），按照公式（3）进行计算：

ρ=y-ab×f                                      （3）

式中：ρ ——样品中挥发性酚的质量浓度，μg/L；

y ——测定信号值（峰面积）；

a ——校准曲线方法的截距；

b ——校准曲线方法的斜率；

f ——稀释倍数。

结果表示

当测定结果小于10.0 μg/L时，保留到小数点后一位，测定结果大于等于10.0 μg/L时，保留三位有效数字。

精密度和正确度

精密度

六家实验室分别对加标量为5.0 μg/L、40.0 μg/L和80.0 μg/L的基体溶液空白加标样品进行6次平行测定，实验室内相对标准偏差分别为：0.80%～2.67%、0.45%～1.18%和0.26%～0.98%；实验室间相对标准偏差分别为：4.80%、2.60%和 1.30%；重复性限r为：0.2 μg/L、0.9 μg/L和1.1 μg/L；再现性限R分别为：1.4 μg/L、2.9 μg/L和2.9 μg/L。

正确度

六家验实验室分别对浓度为9.85±0.61 μg/L、45.2±3.7 μg/L和75.5±5.3 μg/L的有证标准物质进行6次平行测定，相对误差分别为：-1.22%～1.83%、-4.45%～4.47%和-3.68%～1.19%，相对误差最终值分别为0.14%±1.18%、0.56%±3.43%和-1.59%±2.09%。

六家实验室分别对近岸海域海水、远海海域海水、赶潮河段海水和入海河口海水的实际加标样品进行6次平行测定（近岸海域海水和远海海域海水的加标量为10.0 μg/L、赶潮河段海水和入海河口海水的加标量为20.0 μg/L），加标回收率分别为90.0%～105%、93.0%～101%、93.0%～106%和92.5%～103%，回收率的最终范围分别为100%±10.6%、97.5%±5.8%、98.8%±11.2%和95.9%±7.2%。

质量保证和质量控制

空白试验

每批样品（不超过20个样品）应至少测定两个基体溶液空白样品，基体溶液空白样品测定结果应小于等于方法检出限。

校准曲线

校准曲线的相关系数应r≥0.999，每批样品需进行校准曲线中间浓度核查，其测定结果与相应点浓度的相对误差应≤±10%，否则应重新绘制校准曲线。

全程序空白

- 每批样品至少测定1个全程序基体溶液空白试样，基体溶液空白试样测定值应低于方法测定下限。

- 12.4 精密度控制

      - 每批样品应至少测定10%的平行双样，样品数量少于10个时，应至少测定一个平行双样，当样品挥发性酚的浓度≤10.0 μg/L时，平行样测定值的相对偏差应≤±10%，当样品挥发性酚的浓度＞10.0 μg/L时，平行样测定值的相对偏差应≤±5%。

正确度控制

每批样品应至少测定10%的加标样品，样品数量少于10个时，应至少测定一个加标样品，加标回收率应在80%～120%之间。

废物处理

实验过程中产生的废物应集中收集，分类保存，并做好相应标识，依法处置。

注意事项

14.1 4-氨基安替比林试剂纯度低时需提纯，提纯方法参见HJ 503。4-氨基安替比林试剂开封后应贮存在干燥器中。

14.2 若在分析过程中连续出现气泡的毛刺峰，经确认非流通池中有小气泡停滞，需更换脱气管；如果出现双峰或肩形峰，更换相分离膜。

14.3 为延长分离膜的使用寿命，只有在加热器温度达到设定温度后，才能使试剂或无酚水通过相分离器。分析完毕，将所有管道置于无酚水中清洗5 min，再将所有管道置于空气排空5 min，待管路排空后松开蠕动泵上所有的管路并关机。

14.4 有明显颗粒物的样品应用超声仪超声粉碎后进样。