《海水   挥发性酚的测定   流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》（征求意见稿）编制说明

《海水 挥发性酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》

标准编制组

二〇二四年十二月

项目名称：海水 挥发性酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法

承担单位：海南省生态环境监测中心

项目负责人：莫孙伟

技术负责人：何书海

编制组主要成员：莫孙伟、陈琴放、李春芳、何书海、谢福武、

钟悦、杨岳、黄薇、陈表娟、颜为军

协助验证单位及人员

海南省环境科学研究院：曹小聪、胡珊瑚

海口市生态环境监测站：苏益皇、郭昭财

三亚市环境监测站：兰斌、梁友华

五指山市生态环境监测站：林元转、林琼雁

澄迈县生态环境监测站：朱有信、张熙华

陵水县生态环境监测站：林悄悄、王草梅

目录

一、项目简况	1

（一）标准名称	1

（二） 任务来源（项目计划号）	1

（三）起草单位	1

（四）单位地址	1

（五）参与起草单位	1

（六）标准起草人	1

二、编制情况	1

（一） 编制标准的必要性、意义及背景	2

1  编制标准的背景及意义	2

2  挥发性酚的基本理化性质	2

3  挥发性酚的环境危害以及来源	3

4  国内外相关标准研究	3

4.1  国内相关分析方法研究	3

4.2  国外相关分析方法研究	6

5  仪器设备与标准方法调研	7

5.1  仪器设备调研	7

5.2  标准方法调研	7

6  标准拟达到预期目标	8

（二）编制过程简介	8

1  任务来源	8

2  成立标准编制组	8

3  查询相关标准、文献资料	8

4  开展技术培训、条件实验及方法验证工作	8

5  编制标准征求意见稿和编制说明	9

6 组织召开专家咨询会	9

7  公开征求意见	9

（三）制定标准的原则和依据，与现行法律、标准的关系	11

1 标准编制原则和依据	11

2 与现行法律、标准的关系	11

（四）主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述	11

1 主要条款的说明	11

1.1  适用范围	11

1.2   规范性引用文件	11

1.3  术语和定义	12

1.4  方法原理	12

1.5  干扰和消除	12

1.7  样品	13

1.8  仪器和设备	13

1.9 分析步骤	14

1.10结果计算与表示	14

1.11精密度和正确度	14

1.12 质量保证和质量控制	15

1.13 废物处理	15

1.14 注意事项	15

2 主要技术指标、参数	16

2.1 标准的主要技术内容	16

2.2  标准的技术路线	16

3  试验验证的论述	17

3.1 样品保存	17

3.2  试剂优化	18

3.3  干扰与消除	20

3.4  校准曲线	27

3.5  进样方式和滤膜选择	28

3.6  方法性能指标	29

3.7 方法验证	32

（五）标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明	35

（六） 采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况	35

（七）重大分歧意见的处理依据和结果	35

（八）实施标准措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、 实施日期等）	36

（九）预期效果	36

（十）其他应予说明的事项	36

参考文献	37

附件一   方法验证报告	38

1    原始测试数据	39

1.1 验证实验室基本情况	39

1.2 方法检出限、测定下限测试数据	42

1.3 方法精密度测试数据	45

1.4  方法准确度测试数据	48

1.5  其他需要说明的问题	54

2  方法验证数据汇总	54

2.1  方法检出限、测定下限	54

2.2  方法精密度	54

2.3  方法正确度	55

3  方法验证结论	56

3.1 检出限及测定下限	56

3.2 精密度	56

3.3 正确度	56

附件 二  征求意见汇总与处理统计表	57

《海水 挥发性酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林

分光光度法》编制说明

一、项目简况

- （一）标准名称

- 《海水 挥发性酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》。

  - （二） 任务来源（项目计划号）

项目统一编号为【2022-Z056】。

  - （三）起草单位

  - 海南省生态环境监测中心。

  - （四）单位地址

  - 海南省海口市白驹大道98号。

  - （五）参与起草单位

  - 海南省环境科学研究院、海口市生态环境监测站、三亚市环境监测站、五指山市生态环境监测站、澄迈县生态环境监测站、陵水县生态环境监测站。

  - （六）标准起草人

  - 本标准的标准起草人相关信息见表1。

表1   标准起草人

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务 | 职称 | 任务分工 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 何书海 | 海南省生态环境监测中心 | 科室主任 | 研究员 | 技术负责人，负责整个项目的实验设计，文本及编制说明编写等内容 | 18089762601 |
| 2 | 莫孙伟 | 海南省生态环境监测中心 | / | 高级 工程师 | 项目负责人，负责项目实施、方法实验条件优化、数据整理、报告编制等 | 18289660708 |
| 3 | 陈琴放 | 海南省生态环境监测中心 | / | 助理 工程师 | 编写工作实施方案、方法开发、编制说明编写等 | 15008979333 |
| 4 | 李春芳 | 海南省生态环境监测中心 | / | 助理 工程师 | 编写工作实施方案、方法开发、编制说明编写等 | 18389808652 |
| 5 | 谢福武 | 海南省生态环境监测中心 | / | 工程师 | 方法开发、条件优化、样品前处理、数据整理等 | 18389227018 |
| 6 | 钟 悦 | 海南省生态环境监测中心 | / | 助理 工程师 | 方法开发、条件优化、样品前处理、数据整理等 | 15289922820 |
| 7 | 杨 岳 | 海南省生态环境监测中心 | / | 助理 研究员 | 方法开发、条件优化、样品前处理、数据整理等 | 18843188139 |
| 8 | 黄 薇 | 海南省生态环境监测中心 | 科室主任 | 高级 工程师 | 技术指导 | 13637529585 |
| 9 | 陈表娟 | 海南省生态环境监测中心 | 中心 副主任 | 正高级 工程师 | 技术指导 | 18976552313 |
| 10 | 颜为军 | 海南省生态环境监测中心 | 中心主任 | 高级 工程师 | 技术指导 | 13322064646 |

二、编制情况

（一） 编制标准的必要性、意义及背景

  - 1  编制标准的背景及意义

  - 酚类化合物是一种重要的化工原料，在经济社会发展、工农业生产及材料合成等方面发挥了不可估量的作用，同时也是一类有剧毒性、腐蚀性和致癌性的毒素物质。工业处理不当的含酚废水及农业除虫害的农药是江河湖等地表水、地下水和土壤中酚类化合物污染的主要来源。水体和土壤中具有挥发性的酚类化合物能够向环境空气中扩散，空气中挥发性酚可通过湿沉降的方式进入土壤和水体水环境。酚类化合物在水体、土壤及空气中动态的迁移与转化，在表径流、大气输送等综合作用下最终流入海洋，广阔的海洋是酚类化合物等陆源环境污染物最终的汇，酚类化合物是水体环境中的主要污染物之一，对生态环境质量、生物多样性及人类健康等方面造成潜在危害，因此，加强海水酚类化合物监测对保护海洋生态系统、宜居环境及生物多样性具有十分重要而深远的意义。

  - 生态环境保护部颁布的《近岸海域环境监测技术规范》（HJ 442.3-2020）中规定海水挥发性酚为必测项目，频率为每年三次。海南省是中国陆地面积最小、海洋面积最大的热带海洋岛屿省，拥有海洋面积约200万平方千米，国家级或省级海水监测点位多。由于传统手工方法《海洋监测规范 第4部分：海水分析（19 挥发性酚 4-氨基比林分光光度法）》（GB 17378.4-2007）的样品前处理需预蒸馏、三氯甲烷萃取及显色比色等步骤，该方法操作繁琐、分析效率低，重复性差等不足，难以满足实际工作需求。由于受海水盐度干扰的影响，全自动仪器分析方法《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基比林分光光度法》(HJ 825-2017)中未规定海水挥发性酚的测定，因此，当前海水挥发性酚的测定缺乏高效、准确、全自动的分析方法已成亟需解决的问题。

  - 根据《国家生态环境标准制修订工作规则》（国环规法规〔2020〕4 号）中提出“加强国家生态环境监测标准的前期研究和技术储备，提高生态环境监测标准制修订质量和效率，规范生态环境监测标准预研究工作”的要求；此外，《海南省人民政府办公厅关于海南省贯彻落实<国家标准化发展纲要>的实施意见》琼府办〔2022〕13号提出“深化标准化工作改革，建立健全高质量发展标准体系，完善标准化工作体制机制”的要求。当前国内外尚未有海水中挥发性酚的流动注射分析方法，因此，制定科学准确、分析效率高、操作简便、适合大批量海水样品的分析方法，将为海南自由贸易港建设提供强有力的技术支撑，这也是相关环境保护工作的需要。

### 2  挥发性酚的基本理化性质

酚类化合物按沸点可分为挥发性酚和不挥发性酚，挥发性酚多指沸点低于230 ℃，能与水蒸气一起挥发的酚类，主要包括甲酚、苯酚、对硝基苯酚及对氨基苯酚，甲酚在环境中易被氧化，挥发性酚多指苯酚。苯酚是一种无色有特殊气味的晶体，室温下能够迅速转化为气体状态的高毒素物质。苯酚的熔点40.3℃ ，沸点 181.7℃ ，凝固点 41℃ ，相对密度 1.0576 ，室温下水溶解度较小，温度高于65 ℃时，能与水混溶，易溶于醚、氯仿、甘油等有机溶剂。由于苯环存在不饱和共轭化学键，苯酚化学性质活泼，容易与酸碱、卤化物等发生氧化还原反应，苯酚与氯消毒物作用时可产生特异的氯酚臭复合产物而更具有生物毒性。

### 3  挥发性酚的环境危害以及来源

根据产生方式不同可将挥发性酚分为自然产生和人为活动产生。自然产生的挥发性酚主要来源于动植物残骸在环境中降解，环境污染较小；人为活动产生主要来自煤气生产、石油冶炼、制革、染料、化工等行业直接或间接产生的工业废水，据有关研究统计，制造1 t的纸浆可排放400～600 t含酚废水。酚类化合物作为基本有机化工原料被广泛用于药品研制与生产行业，未经处理或处理不当而排放的医疗污水也是挥发性酚重要的来源；此外，酚类化合物具有生物毒性被广泛用于农作物消除虫害，可见，农药的使用也是挥发性酚产生的来源之一。

挥发性酚作为常见的环境污染物之一，在水体等环境中含量过高时，对生态环境质量和生物多样性等带来严重的危害。相关学者研究表明，酚类作为一种原浆毒物，能与细胞原浆中蛋白质发生化学反应，抑制水生生物的新陈代谢作用，从而降低水生物体对污染物降解速率。水体中挥发性酚含量较低时可致鱼类呼吸上皮受损、脱落，甚至出现腮出血；含量0.1～0.2  mg/L时，可致鱼肉会有异味；含量较高时（1~5 mg/L）可影响鱼类产卵和回游甚至中毒死亡。酚类农药或高浓度酚类废水灌溉农田时，可致土壤环境发生生态变化和农作物产量下降甚至枯萎死亡。在适宜的环境条件下，土壤和沉积物吸附或积累的酚类物质可能再次释放到环境中，形成二次环境污染。

酚类化合物作为一种剧毒化学物质对人体健康造成的危害具有隐蔽性、长期性和累积性。酚类化合物可通过呼吸道或皮肤等途径被摄入人体，并积累于人体内各器官、组织从而导致慢性中毒，如出现头痛、皮疹、皮肤瘙痒、情绪不稳、贫血以及多种神经系统问题。人体长期接触酚类化合物可能导致畸、致癌甚至致突变，因此，世界各国、组织对酚类化合做出了严格管控要求，如2017年10月7日，世界卫生组织国际癌症研究机构公布的致癌物清单中，苯酚属于3类致癌物；国际海事组织(IMO)(ITOPF2011)将苯酚污染物列入最可能涉及危险和有毒物质事件的前20种化学品名单；在美国等国家优先控制的黑名单之列。

### 4  国内外相关标准研究

#### 4.1  国内相关分析方法研究

（1）我国现有水中挥发性酚分析方法见表 2，其中《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 503—2009)是水质中挥发酚测定的经典检测方法。该方法规定了萃取分光光度法和直接分光光度法，萃取分光光度法的检出限为 0.0003 mg/L，测定下限为 0.001 mg/L，测定上限为 0.04 mg/L，适用于地表水、地下水和饮用水中挥发酚的测定。直接分光光度法的检出限为 0.01 mg/L，测定下限为 0.04 mg/L，测定上限为 2.50 mg/L，适用于工业废水和生活污水中挥发酚的测定。

（2）目前国内普遍采用《海洋监测规范 第4部分:海水分析（19 挥发性酚 4-氨基安替比林分光光度法）》(GB 17378.4-2007)作为海水中挥发性酚的分析方法。该方法的基本原理、预蒸馏、萃取提纯、显色时间、比色波长等同于《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 503—2009），两者的区别在于前者取样量、曲线范围、适用范围不同，GB 17378.4-2007适用于海水及工业排污口水体中挥发性酚含量低于10 mg/L的测定，检测范围0.0025 mg/L~0.0750 mg/L，方法检出限为0.0011 mg/L。

（3）标准方法《水质 挥发酚的测定 蒸馏后溴化容量法》(HJ502-2009)将在含过量溴（由溴酸钾和溴化钾所产生）与被蒸馏出的酚类化合物生成溴代三溴酚，溴代三溴酚与碘化钾反应生成三溴酚和游离碘，用硫代硫酸钠溶液滴定释出的游离碘，根据其消耗量，计算出挥发酚的含量。该方法检出限为 0.1 mg/L，测定下限为 0.4 mg/L，测定上限为 45.0 mg/L。

（4）《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》(HJ825—2017)中规定了流动注射分析法测定地表水、地下水、生活饮用水和工业废水中挥发性酚的测定。该方法是在酸性条件下，将样品于160 ℃±2 ℃在线蒸馏使挥发性酚与干扰物质和固定剂分离，馏出溶在pH=10.0±0.2的铁氰化钾缓冲溶液中与4-氨基安替比林反应生成橙红色的安替比林染料，于500 nm的波长处测定吸光度。当检测光程为10 mm时，方法检出限为0.002 mg/L，测定范围为0.008 mg/L ~0.200 mg/L。

表 2  国内水中挥发酚现行的标准分析方法及其局限性

| 序号 | 标准方法 | 适用范围 | 检出限 （mg/L） | 测定范围 （mg/L） | 局限性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《水质 挥发酚的测定4-氨基比林分光光度法》(HJ503-2009) | 地表水、地下水、工业废水和生活污水 | 萃取法：0.0003 直接法：0.01 | 萃取法：0.001~0.040 直接法： 0.04~2.50 | 样品分析过程繁琐、周期长、难满足量化分析要求，重现性差，且易造成二次污染及职业危害 |
| 2 | 《水质 挥发酚的测定蒸馏后溴化容量法》(HJ502-2009) | 高浓度工业 废水 | 0.1 | 0.4~45.0 | 预处理，高温蒸馏存在安全问题，且萃取需用有毒有害的三氯甲烷，易环境污染，方法检出限较高， |
| 3 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析（19 挥发性酚 4-氨基比林分光光度法）》（GB 17378.4-2007） | 海水 | 0.0011 | 0.0025 ~0.0750 | 样品分析过程繁琐、周期长、难满足量化分析要求，重现性差，且易造成二次污染及职业危害 |
| 4 | 《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基比林分光光度法》(HJ825-2017) | 地表水、地下水、工业废水和生活污水 | 0.002 | 0.008~0.200 | 适用范围未包含海水，方法检出限为不能满足《海水水质标准》和《地下水质量标准》中I类限制0.001 mg/L的要求 |

表3  国内水中挥发性酚相关研究

| 序号 | 参考文献 | 分析方法 | 适用范围 | 检出限 | 测定上限 | 与本标准相关内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《海洋监测规范 第4部分：海水分析（19 挥发性酚 4-氨基比林分光光度法）》（GB 17378.4-2007） | 分光光度法 | 海水 | 0.0011 mg/L | 0.0750 mg/L | 参考该方法的反应原理、样品采集、干扰物与消除、质量控制和注意事项等内容。 |
| 2 | 《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基比林分光光度法》(HJ825-2017) | 流动注射法 | 地表水、地下水、工业废水和生活污水 | 0.002 mg/L | 0.200 mg/L | 参考该方法仪器工作原理、试剂配制、干扰物与消除、样品测定、曲线绘制、质量控制和注意事项等内容。 |
| 3 | 《水质 挥发酚的测定4-氨基比林分光光度法》(HJ503-2009) | 分光光度法 | 地表水、地下水、生活污水及废水 | 0.0003 mg/L | 0.100 mg/L | 参考了该方法的无酚水制备、反应原理、试剂配制、质量控制和注意事项等内容。 |
| 4 | 《吕康乐,杨秋洳,宋俊密.便携式流动注射在线蒸馏法测定水体中挥发酚[J].中国科技信息,2022,(13):115-117.》 | 流动注射法 | 地表水、地下水、生活污水 | 0.0001 mg/L | 0.100 mg/L | 参考该方法仪器工作原理、试剂优化、扰物与消除。 |
| 5 | 《张晓昱,周超凡,袁广旺.连续流动分析法测定海水中挥发酚的研究[J].江苏科技信息,2022,39(26):50-53.》 | 连续流动分析法 | 海水 | 1.0 μg/L | 75 μg/L | 参考该方法（1）不同盐度梯度的实际海水样加标测定（2）海水挥发性酚检测。 |
| 6 | 《陈金辉,肖靖泽,赵立晶等.海水中挥发酚的在线蒸馏-流动注射分析[J].海洋环境科学,2011,30(1):102-104.》 | 流动注射法 | 海水 | 0.89 μg/L | 100 μg/L | 以有证标准物质测定方法正确度，人工海水绘制校准曲线。 |
| 7 | 《应忠真,王姮,李子孟等.流动注射分析海水中挥发性酚[J].山东化工,2018,47(22):77-77.》 | 流动注射法 | 海水 | 0.002 mg/L | 0.200 mg/L | 参考流动注射法测定海水中挥发性酚。 |
| 8 | 《李龙飞,于聪灵,李永立等.油浴蒸馏–流动注射分光光度法测定中高盐水中挥发酚[J].化学分析计量,2022,31(1):54-57.》 | 流动注射法 | 高盐度水体 | 0.001 mg/L | 0.250 mg/L | 参考流动注射分光光度法测定中高盐水中挥发酚。 |
| 9 | 《曾兴宇,刘静,潘献辉等.连续流动注射法测定海水淡化排放水中挥发酚[J].盐业与化工,2014,43(05):15-7.》 | 连续流动注射法 | 海水 | 0.35 μg/L | 75.0 g/L | 参考海水挥发性酚检测。 |
|  | 《郭家仁,邓秋云.流动注射法测定水中挥发酚及其适用性研究[J].广东化工,2023,50(19):34-37+41.》 | 流动注射法 | 地表水、地下水、生活污水 | 0.35 μg/L | 50 μg/L | 参考流动注射法的主要因素影响和注意事项。 |
|  | - 《金瑶.连续流动分析法测定水中挥发酚和总氰化物的实验探究[J].上海国土资源,2024,45(01):135-142.》 | - 连续流动分析法 | - 地表水、地下水、生活污水及废水 | - 0.279 μg/L | - 100 g/L | - 参考该方法的蒸馏试剂pH条件和显色剂浓度条件的优化。 |
|  | - 《叶敏强,母晓松,张丽,等.高浓度氯离子和硝酸根离子对连续流动分析法测定水中挥发酚的干扰机理研究及消除[J].环境科技,2021,34(04):64-68.》 | - 连续流动分析法 | - 高氯离子水体 | - 0.27 μg/L | - 100 g/L | - 参考该方法氯离子对挥发酚测定存在正干扰。 |

#### 4.2  国外相关分析方法研究

表4   国外相关挥发性酚的研究

| 国家、地区及国际组织 | 标准或文献 | 适用范围 | 检出限 | 测定范围 | 与本标准相关内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日本 | JIS K0126-2019《流动分析用通用规则》 | / | / | / | 根据JIS K0126-2019的规定，流动注射分析（FIA）可采用多种不同的分析策略。通过恰当地选择和组合反应体系、进液技巧以及测量方法，就能开发出多种适合不同分析目的的有效方法。 |
| 美国 | 《Water quμality-Determination of phenol index by flow analysis(FIA and CFA)》(ISO 14402- 1999) | 地下水、地表水、渗滤水及 废水 | 0.01mg/L | 0.01~1.00 mg/L | 标准中详细描述了使用流动注射分析（FIA）和连续流动分析（CFA）方法测定不同来源水（包括海水）中苯酚指数的方法。 |
| 美国 | 《PHENOLICS (Spectrophotometric,Manuμal 4-AAP with Distillation)》(EPA METHOD 9065) | 地下水、饮用水、地表水、海水、生活污水及工业废水 | 萃取法: 5.0 ㎍/L 直接法: 50 ㎍/L | 萃取法： 5~50 μg/L 直接法：>50 ㎍/L | 该方法中提到在pH值为10的条件下，海水样品中的酚类物质会与4-氨基安替比林和高铁氰化钾反应，形成稳定的红棕色安替比林染料。这个反应产生的颜色深浅与酚类物质的浓度成正比。在测定海水样品时，为去除可能干扰分析的物质，需要进行初步的蒸馏步骤。 |
| 美国 | 《Phenolics (Colorimetric, Aμtomated 4-AAP with Distillation)》(EPA METHOD 9066) | 地下水、饮用水、地表水、海水 | 2 μg/L | 2 ~500 μg/L | 关于干扰物质的处理，该方法提到硫化合物的干扰通过用硫酸酸化样品至pH小于4.0并短暂搅拌通气来消除。氧化剂（如氯），通过在采样后立即加入过量的硫酸亚铁铵来去除。如果氯不被去除，酚类化合物可能部分被氧化，导致结果偏低。 |
| 美国 | 《Phenolics (Spectrophotometric, MBTH with Distillation )》 (EPA METHOD 9067) | 地下水、饮用水、地表水、海水和工业废水 | 2 μg/L | 2 μg/L~1000 μg/L | EPA方法9067测定酚类物质，低浓度（2μg/L）需萃取，进行蒸馏、反应、萃取和比色。高浓度（50-1000μg/L）则直接水相测定，省去萃取胡步骤，包含蒸馏、反应、比色。 |
| 意大利 | - 《Penalver A, Pocurull E, Borrull F, Marcé R M. Solid-phase microextraction coupled to high-performance liquid chromatography to determine phenolic compounds in water samples[J]， Joumal of Chromatography A, 2002,953（1-2）： 79-87.》 | 饮用水和河水 | 分光光度法： 23 μg/L 电化学法： 0.1 μg/L | 分光光度法： 0.1~3 mg/L 电化学法：0.5 -100 μg/L | 该方法采用固相萃取-高效液相色谱联用技术对水样中的酚类化合物进行预处理，分别用紫外分光光度法和电化学法对酚类化合物进行检测，两种方法均具有良好的线性范围和方法检出限 |

### 5  仪器设备与标准方法调研

#### 5.1  仪器设备调研

随着我国创新发展驱动战略的不断推进，国内流动注射分析技术水平的不断提升，国生产流动分析仪迎来新的发展机遇。流动注射分析仪是在封闭管路中，将一定体积的试样注入流动的载液中，试样与试剂在化学反应模块中按特定的顺序和比例混合、反应，在非完全反应的条件下，混合液进入流动检测池进行光度检测 ，定量测定样品中被测物质的含量。该方法具有灵敏度高、正确度高、精密度高、分析效率高、全自动进样及适合大批量样品分析要求等优点；此外，样品无需三氯甲烷萃取，试样封闭的管路中蒸馏、混合和反应，避免了三氯甲烷和挥发性酚对环境污染及人体的职业危害。该技术广泛应用于疾控、环保、水文、环境监测机构、食品检测所、海关、高校科研及农业等行业。目前国内流动注射仪器厂家主要有北京宝德仪器有限公司、北京海光仪器有限公司、北京吉天仪器有限公司、上海安杰智创科技有限公司等；据不完全统计，我省配置了近百台来自北京吉天仪器有限公司（产品型号为吉天iFIA-7和吉天6000+）和北京宝德仪器有限公司（产品型号为BDFIA-8000系列和AJ-1000系列）的流动注射分析仪。

#### 5.2  标准方法调研

目前水中挥发性酚的标准分析方法主要有分光光度法、容量法和流动注射法：

（1）4-氨基安替比林分光光度法：国内外普遍采用4-氨基安替比林分光光度法对地表水、地下水和海水中挥发酚进行测定，4-氨基安替比林分光光度法仍存在一些不足：如4-氨基安替比林试剂需纯化，不易保存，易潮解，测定时常造成样品空白值明显增高，铁氰化钾试剂在环境中易产生剧毒物，造成环境污染；样品前处理需高温蒸馏、手工萃取、显色比色等步骤，过程操作繁琐，使用有毒有害的三氯甲烷作为萃取剂，且样品分析周期长，样品取样量大，不能满足大批量样品分析的要求。

（2）蒸馏后溴化容量法：标准方法《水质 挥发酚的测定蒸馏后溴化容量法》(HJ502-2009)则采用蒸馏后溴化容量法对高浓度工业废水进行测定。该方法需对待测样品进行预处理，高温蒸馏存在安全问题，且萃取需用有毒有害的三氯甲烷，易环境污染，适用于含高浓度挥发酚工业废水中挥发酚的测定，方法检出限较高，不能满足微量目标物的要求，使用频次较低。

（3）流动注射法：标准《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基比林分光光度法》(HJ825-2017)采用流动注射法对地表水、地下水、工业废水和生活污水中挥发性酚进行测定。该方法简化了样品的处理过程，水样于封闭管路内进行化学反应，降低了待测物的蒸馏损失以及样品的交叉污染，实验操作过程简单、试剂消耗少，无需三氯甲烷的萃取，避免了三氯甲烷对人体的职业危害；实现自动进样和添加试剂，分析速度快，适合大批量样品测定。但该方法的适用范围未包含海水，且方法的检出限为0.002 mg/L，不能满足《海水水质标准》(GB 3097－1997)和《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中I类挥发性酚限制0.001 mg/L的要求。

本标准充分考虑了流动注射分析方法的优点，通过基体溶液配置校准曲线克服海水盐度基体干扰问题，订制后流动注射分析方法的适用范围包含了海水挥发性酚的测定，且该方法具有环境友好、检测效率高、精确度高和灵敏度高等优点，是海水中挥发性酚测定的理想方法。

### 6 标准拟达到预期目标

根据生态环境标准和环境工作管理的相关规定，本标准拟到达以下要求：

- 本标准拟定方法检出限低于国家标准《海洋监测规范第4部分：海水分析（19挥发性酚 4-氨基安替比林分光光度法）》（GB 17378.4-2007）的检出限0.0011 mg/L。

（2）本标准在拟定条件下检验与标准《海洋监测规范第4部分：海水分析（19挥发性酚 4-氨基安替比林分光光度法）》（GB 17378.4-2007）无明显差异。

（3）本标准在拟定条件下正确度、精密度准确可靠；海水实际加标样品的回收率达到80%~120%。

（二）编制过程简介

### 1  任务来源

2022年7月海南省生态环境监测中心向海南省市场监督管理局提出了《海水 挥发性酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》地方标准修订的申请；2022年9月海南省市场监督管理局公布《关于下达海南省2022年第二批地方标准制修订项目计划的通知》（琼市监函〔2022〕252号），向海南省生态环境监测中心下达了编制《海水 挥发性酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》的项目计划书，项目统一编号为【2022-Z056】。

### 2  成立标准编制组

2022年9月，海南省生态环境监测中心收到制订《海水 挥发性酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》项目后，立即成立标准编制组。编制组由长期从事海水、水质、土壤中挥发性酚分析工作的专业技术人员和具有丰富标准制修订经验的人员组成，成员有何书海、莫孙伟、陈琴放、李春芳、谢福武、钟悦、杨岳、黄薇、陈表娟和颜为军，其中研究员1名，高级工程师4名，工程师1名，助理研究员1名，助理工程师3名，详见表1。编制组人员实操经验丰富，专业基础扎实，人员组成、团队能力能满足海水挥发性酚项目标准制订的工作要求。

### 3  查询相关标准、文献资料

2022年9月~10月，根据《国家生态环境标准制修订工作规则》（国环规法规〔2020〕4 号）和《地方标准制修订工作规划》（DB46/T74-2021）的相关规定，编制组通过检索查询、收集国内外相关标准和文献资料，对现有关于挥发性酚的研究进展、分析方法以及存在问题开展调查研究，结合本单位已有相关工作经验、仪器水平和监测工作实际需求，确定了标准主要研究内容和标准制订技术路线。

### 4  开展技术培训、条件实验及方法验证工作

2022年11月，标准编制组开展关于海水中挥发性酚测定的流动注射分析法宣贯和标准化专业技术培训；2022年12月-2023年5月，编制组开展流动注射仪器最佳条件优化、试剂优化、样品保存、干扰与消除、方法比对及方法性能指标等实验研究；2023年9月-2023年10月，组织 6 家有资质的验证实验室对方法的检出限、测定下限、精密度、准确度及实际样品进行方法验证工作；2023年11月-12月，编制组收集、汇总和整理各实验室的监测数据，并在此基础上编写完成《海水 挥发性酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》方法验证报告，为起草标准文本和编制说明提供数据支撑。

### 5  编制标准征求意见稿和编制说明

2024年1月-2024年8月，本标准编制组，遵循《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2020）、《标准编写规则 第4部分:试验方法标准》（GB/T 20001.4-2015）和《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2010）的相关规定，结合标准工作方案及验证报告编写完成了《海水 挥发性酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》的标准征求意见稿和编制说明。

### 6 组织召开专家咨询会

2024年9月30日，海南省生态环境监测中心组织召开标准征求意见稿的专家咨询会。专家组听取了标准编制组的汇报，经过质询、讨论，并提出以下修改意见和建议：

1、编制说明中补充不同海水基体差异；

2、完善挥发性酚测定相关国外文献的检出限等信息；

3、核实英文标题；

4、按照《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2010）和《环境保护标准编制出版技术指南》（HJ 565-2010）对文本和编制说明进行编辑性修改。

### 7  公开征求意见

2024年10月23日，海南省生态环境厅发布关于公开征求《《海水 阴离子表面活性剂的测定流动注射-亚甲基蓝分光光度法》（征求意见稿）等3项地方标准的通知，向生态环境部法规与标准司、生态环境部生态环境监测司、生态环境部环境标准研究所、中国环境监测总站、家海洋环境监测中心、海南省市场监督管理局、中国热带农业科学院分析测试中心、海南大学分析测试中心及各市、县、自治县生态环境局等有关部门征求意见；同时，也通过海南省生态环境厅和海南省市场市场监督管理局政府网站公开向社会征求意见，征求意见日期为2024年10月23日~2024年11月22日。

截止2024年11月，编制组收到来自中国环境监测总站等有关部门的修改意见或建议共计2条，经过对每条修改意见或建议进行核实、讨论和考量，最终采纳与修改2条，采纳率为100%，征求意见统计与处理情况见附件二。

## （三）制定标准的原则和依据，与现行法律、标准的关系

### 1 标准编制原则和依据

本标准编制过程中遵循了“规范性、准确性、实用性、协调性” 的原则，标准在充分调研国内外文献资料、标准方法和技术水平的基础上，结合国家级或省级海水实际、现有监测能力、工作经验和仪器设备水平，按照《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2020）和《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2010）的相关规定开展标准编制工作。

本标准主要参考了《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 503-2009)、《海洋监测规范 第4部分:海水分析（19 挥发性酚 4-氨基安替比林分光光度法）》(GB 17378.4-2007)和《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 825-2017)标准的基本原理、仪器工作原理、干扰物与消除、试剂配制、校准曲线绘制及注意事项等内容，开展方法研究和方法验证工作，制定出符合相关技术规范、质量标准和环境管理工作要求，适用于海水中挥发性酚测定的标准方法。

### 2 与现行法律、标准的关系

本标准按照《中华人民共和国标准化法》、《国家生态环境标准制修订工作规则》、《海南省人民政府办公厅关于海南省贯彻落实<国家标准化发展纲要>的实施意见》和市场监管总局的《地方标准管理办法》等现行法律、法规的有关规定开展方法研究、方法验证、专家咨询、征求意见和技术审查等工作，与这些法律、法规不存在任何冲突。

本标准涉及的方法原理、干扰与消除、方法检出限、测定下限、精密度和正确度等主要技术指标，引用或参考《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》（GB/T 1.1-2020）和《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2010）、《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 503-2009)、《海洋监测规范 第4部分:海水分析（19 挥发性酚 4-氨基安替比林分光光度法）》(GB 17378.4-2007)和《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 825-2017)等标准，与现行有关国家标准和技术导则不存在任何冲突，确保标准编制的科学性、先进性、可行性和可操作性。

## （四）主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

### 1 主要条款的说明

标准由适用范围、规范性引用文件、术语和定义、方法原理、干扰和消除、试剂和材料、仪器设备、样品采集、样品分析、结果计算与表示、质量保证和质量控制和注意事项组成，其中方法原理、干扰和消除、试剂和材料和质量保证和质量控制为标准的主要技术内容。

标准规定了测定海水中挥发性酚的流动注射-4-氨基安替比林分光光度法。

#### 1.1  适用范围

本文件适用于海水中挥发性酚的测定。

当检测光程为10 mm时，本标准的检出限为0.8 μg/L，测定下限为3.2 μg/L。

#### 1.2   规范性引用文件

本标准引用了下列文件或其中的条款。凡是注明日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是未注日期的引用文件，其最新版本（包括其修改单）适用于本标准。

GB17378.3-2007  海洋监测规范 第3部分 样品采集、贮存与运输

GB17378.4-2007  海洋监测规范 第4部分 海水分析

HJ 442  近岸海域环境监测规范

HJ 503-2009  水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法

HJ 825-2017  水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法

#### 1.3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

挥发性酚 volatile phenols

海水中随水蒸气蒸馏出来并能与4-氨基安替比林反应生成有色化合物的挥发性酚类化合物，结果以苯酚计。

#### 1.4  方法原理

将一定体积的试样注入封闭管路中，在酸性条件下，样品通过160℃ ± 2℃在线蒸馏释放出挥发性酚类化合物，蒸馏出来的酚类化合物在弱碱性的铁氢化钾缓冲溶液催化作用下，与4-氨基安替比林反应生成橙红色的安替比林染料，于500 nm的波长处测定吸光度，在一定范围内其吸光度与样品浓度成正比。

#### 1.5  干扰和消除

本方法的主要干扰物为硫化物、氧化剂（游离氯）、苯胺类和有机或无机还原性物质。

- 1.5.1 硫化物的干扰与消除

- 当样品中有黑色沉淀时，可取一滴样品放在乙酸铅试纸上，若试纸变黑色，说明有硫化物存在。将样品用磷酸酸化（pH=2~4），置通风柜内进行搅拌曝气，直至生成的硫化氢完全逸出。

- 1.5.2 氧化剂（游离氯）的干扰与消除

样品滴于淀粉-碘化钾试纸上出现蓝色，说明存在氧化剂，可加入过量（0.2 g/L）的硫酸亚铁去除。

- 1.5.3 苯胺类的干扰与消除

苯胺类可与4-氨基安替比林产生显色反应而干扰酚的测定，在酸性（pH=2~5）条件下，可以通过预蒸馏分离。

- 1.6  试剂与材料

- 除非另有说明，分析时均使用符合国家标准的分析纯试剂。实验用水为新鲜制备的去离子水或蒸馏水。除标准溶液外，其他溶液和实验用水均用超声振动（6.3）和真空泵抽气（6.4）进行脱气。

1.6.1 无酚水：按照 HJ 503 中规定的方法进行制备。

1.6.2 磷酸：ρ（H3PO4）=1.69 g/ml，优级纯。

1.6.3 氢氧化钠（NaOH）。

1.6.4 硼酸（H3BO3））。

1.6.5 铁氰化钾[K3Fe(CN)6]。

1.6.6 氯化钾（KCl）。

1.6.7 氯化钠 （NaCl）。

1.6.8  4-氨基安替比林（C11H13N3O）。

1.6.9  氢氧化钠溶液：c（NaOH）=1.0 g/L。

称取 1.0 g氢氧化钠（1.6.3）溶于适量去离子水中，溶解后移至500 ml容量瓶中，用去离子水定容至标线，混匀。

1.6.10  4-氨基安替比林溶液：ρ =0.48 g/L。

称取0.24 g 4-氨基安替比林（1.6.8）溶于适量去离子水中，用无酚水稀释至500 ml，混匀。提纯方法、保存时间参见HJ 503。样品量少时可适当少量配置。

1.6.11 铁氰化钾缓冲液：pH=10.3。

称取2.0 g铁氰化钾（1.6.5）、3.1 g硼酸（1.6.4）和 3.75 g氯化钾（1.6.6）溶于适量去离子水中，加入1.88 g氢氧化钠溶液（1.6.3），溶解后移至 1000 ml量瓶中，用去离子水定容至标线，混匀。2~5℃冷藏保存，可保存一周；参见HJ 503。样品量少时可按配比少量配置，脱气后使用。

1.6.12 人工海水。

将30.0 g氯化钠（1.6.7）溶解于600 ml的去离子水中，溶解后移至1000 ml容量瓶中，用去离子水定容至标线，混匀。

1.6.13 基体溶液。

将1.0 g氢氧化钠（1.6.3）溶解于600 ml的人工海水（1.6.12）中，溶解后移至1000 ml容量瓶中，用人工海水（1.6.12）定容至标线，混匀。

1.6.14 蒸馏试剂。

将100 ml磷酸（1.6.2）缓慢溶于约700 ml水去离子水的烧杯中，待磷酸溶液达到室温后，转移至1000 ml容量瓶中，用去离子水定容至刻度线。

1.6.15 载流。

无酚水（1.6.1）。

1.6.16 苯酚标准贮备液：ρ = 500 mg/L。

选购国家有证标准物质（浓度为500 mg/L）作为苯酚标准贮备溶液。

1.6.17 苯酚标准使用溶液：1.00 mg/L。

取适量苯酚标准贮备液（1.6.16），用基体溶液（1.6.13）逐级稀释。

#### 1.7  样品

按照GB17378.3、GB17378.4和HJ 442.3的相关规定进行样品采集及保存。采用500 ml棕色玻璃样品瓶贮存水样，样品采集后，应立即用磷酸（1.5.2）调节pH=2~4，样品于2~5℃避光保存，24 h内测定。

#### 1.8  仪器和设备

1.8.1 流动注射仪：包括自动进样器、化学反应模块（预处理通道、注入泵、反应通道及流动检测池，光程一般为10 mm，通光管道孔径约1.5 mm）蠕动泵、数据处理系统。

1.8.2 分析天平：精度为0.1 mg。

1.8.3 超声波仪：频率40 kHz。

1.8.4 循环水真空泵：功率180 W。

1.8.5 一般实验室常用仪器和设备。

#### 1.9 分析步骤

##### 1.9.1 流动分析仪的调试与校准

按照仪器说明书安装分析系统、调试仪器及设定工作参数。按仪器规定的顺序开机后，以实验用水代替所有试剂，检查整个分析流路的密闭性及液体流动的顺畅性。待基线稳定后（约5 min），系统开始泵入试剂，待基线再次稳定后，按1.9.2～1.9.4步骤进行操作。

##### 1.9.2 校准

- 1.9.2.1标准系列的制备

分别移取适量的苯酚标准使用液（1.6.17）于一组容量瓶中，用基体溶液（1.6.13）稀释至标线并混匀，制备6个浓度点的标准系列，质量浓度（以苯酚计）分别为：0.0 μg/L、2.0 μg/L、5.0 μg/L 、10.0 μg/L、20.0 μg/L、50.0 μg/L、100 μg/L。

- 1.9.2.2校准曲线的绘制

量取适量标准系列溶液（1.9.2.1）分别置于进样盘中，依次从低浓度到高浓度取样分析，测定不同浓度挥发性酚的信号值（峰面积）。以信号值（峰面积）为纵坐标，对应的挥发性酚质量浓度（以苯酚计，μg/L）为横坐标，绘制校准曲线。

- 1.9.3 测定

按照与绘制校准曲线相同测定条件，量取适量待测样品进行测定，记录信号值（峰面积），浓度高于标准曲线最高点，待测样品稀释再测定。

- 1.9.4 空白试验

- 用10 ml基体溶液替样品，按照与样品分析相同步骤进行测定，记录信号值（峰面积）。

- 1.10结果计算与表示

- 1.10.1结果计算

样品中挥发性酚的浓度（以苯酚计，μg/L），按照公式（3）进行计算：

ρ=y−ab×f                            （3）

式中：ρ ——样品中挥发性酚的质量浓度，μg/L；

y ——测定信号值（峰面积）；

a ——校准曲线方法的截距；

b ——校准曲线方法的斜率；

f ——稀释倍数。

- 1.10.2 结果表示

当测定结果小于10.0 μg/L时，保留到小数点后一位，测定结果大于等于10.0 μg/L时，保留三位有效数字。

- 1.11精密度和正确度

- 1.11.1 精密度

六家实验室分别对加标量为5.0 μg/L、40.0 μg/L和80.0 μg/L的基体溶液空白加标样品进行6次平行测定，实验室内相对标准偏差分别为：0.80%～2.67%、0.45%～1.18%和0.26%～0.98%；实验室间相对标准偏差分别为：4.80%、2.60%和 1.30%；重复性限r为：0.2 μg/L、0.9 μg/L和1.1 μg/L；再现性限R分别为：1.4 μg/L、2.9 μg/L和2.9 μg/L。

- 1.11.2 正确度

六家验实验室分别对浓度为9.85±0.61 μg/L、45.2±3.7 μg/L和75.5±5.3 μg/L的有证标准物质进行6次平行测定，相对误差分别为：-1.22%～1.83%、-4.45%～4.47%和-3.68%～1.19%，相对误差最终值分别为0.14%±1.18%、0.56%±3.43%和-1.59%±2.09%。

六家实验室分别对近岸海域海水、远海海域海水、赶潮河段海水和入海河口海水的实际加标样品进行6次平行测定（近岸海域海水和远海海域海水的加标量为10.0 μg/L、赶潮河段海水和入海河口海水的加标量为20.0 μg/L），加标回收率分别为90.0%～105%、93.0%～101%、93.0%～106%和92.5%～103%，回收率的最终范围分别为100%±10.6%、97.5%±5.8%、98.8%±11.2%和95.9%±7.2%。

- 1.12 质量保证和质量控制

- 1.12.1 空白试验

每批样品（不超过20个样品）应至少测定两个基体溶液空白样品，基体溶液空白样品测定结果应小于等于方法检出限。

- 1.12.2 校准曲线

校准曲线的相关系数应r≥0.999，每批样品需进行校准曲线中间浓度核查，其测定结果与相应点浓度的相对误差应≤±10%，否则应重新绘制校准曲线。

- 1.12.3 全程序空白

- 每批样品至少测定1个全程序基体溶液空白试样，基体溶液空白试样测定值应低于方法测定下限。

- 1.12.4 精密度控制

每批样品应至少测定10%的平行双样，样品数量少于10个时，应至少测定一个平行双样，当样品挥发性酚的浓度≤10.0 μg/L时，平行样测定值的相对偏差应≤±10%，当样品挥发性酚的浓度＞10.0 μg/L时，平行样测定值的相对偏差应≤±5%。

- 1.12.5正确度控制

每批样品应至少测定10%的加标样品，样品数量少于10个时，应至少测定一个加标样品，加标回收率应在80%〜120%之间。

- 1.13 废物处理

实验过程中产生的废物应集中收集，分类保存，并做好相应标识，依法处置。

- 1.14 注意事项

- 1.14.1  4-氨基安替比林试剂纯度低时需提纯，提纯方法参见HJ 503。4-氨基安替比林试剂开封后应贮存在干燥器中。

- 1.14.2若在分析过程中连续出现气泡的毛刺峰，经确认非流通池中有小气泡停滞，需更换脱气管；如果出现双峰或肩形峰，更换相分离膜。

- 1.14.3为延长分离膜的使用寿命，只有在加热器温度达到设定温度后，才能使试剂或无酚水通过相分离器。分析完毕，将所有管道置于无酚水中清洗5 min，再将所有管道置于空气排空5 min，待管路排空后松开蠕动泵上所有的管路并关机。

- 1.14.4有明显颗粒物的样品应用超声仪超声粉碎后进样。

### 2 主要技术指标、参数

#### 2.1 标准的主要技术内容

- 本标准规定了测定海水中挥发性酚的流动注射-4-氨基安替比林分光光度法。本标准适用于海水中挥发性酚的测定，采用500 ml棕色玻璃样品瓶贮存水样，样品采集后，应立即用磷酸调节pH值2~4，样品2~5℃避光保存，24 h内完成分析测试。

- 标准的主要技术指标是样品保存、试剂优化、干扰和消除、校准曲线、进样方式和滤膜选择、方法性能指标和方法验证，确保方法的可行性和准确性。

#### 2.2  标准的技术路线

- 根据《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 503-2009)、《海洋监测规范 第4部分:海水分析（19 挥发性酚 4-氨基安替比林分光光度法）》(GB 17378.4-2007)和《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》(HJ 825-2017)分析方法及目前国内外标准、分析方法的优缺点，编辑组主要从试剂优化、样品前处理和干扰实验等方面开展研究试验，重点解决盐度基体干扰与消除、硫化物和游离氯等还原剂干扰影响测定等突出问题。技术路线见图1。

图 1 标准制订技术路线图

### 3  试验验证的论述

#### 3.1 样品保存

根据相关标准的样品保存条件，本方法以实际样品加标（加标量为2.00 μg/）的方式研究了几种水样保存方法，测试数据见表5。结果表明，海水加标原样的浓度随时间增加而降低，24 h时，海水加标样品测试结果为未检出；磷酸酸化至pH=2并加抗坏血酸(VC)的加标样品的浓度随时间增加而增大，保存时间为24 h时，样品浓度为4.33 μg/L；硫酸酸化（pH=2）、磷酸酸化（pH=2）和磷酸酸化（pH=4）+硫酸铜的保存方式海水加标样品时，24 h内加标回收率均在80%~120%，均满足分析方法的要求。鉴于海水中加入硫酸铜将产生蓝色沉淀，存在堵仪器管路的风险及硫酸在蒸馏过程产生硫化物而干扰测定；磷酸既是硫化物的干扰消除剂也是海水挥发性酚的固定剂，因此，本标准采用磷酸作为样品的保存剂。

表5 不同保存方法对挥发性酚测定的影响                                    单位： μg/L

| 保存时间 | 海水加标原样 | 磷酸pH=2+VC | 硫酸pH=2 | 磷酸pH=2 | 磷酸pH=4+硫酸铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0h | 1.94 | 2.03 | 2.01 | 1.95 | 2.07 |
| 12h | 1.50 | 2.73 | 1.97 | 2.20 | 1.98 |
| 24h | 0.00 | 4.33 | 1.84 | 2.15 | 2.28 |
| 备注 | 由于海水挥发性酚未检出，故以实际加标样品研究样品保存条件，加标量为2.0 μg/L。 |  |  |  |  |

以实际海水加标（加标量为5.0 μg/L）的方式开展磷酸pH值的优化试验，用磷酸将海水加标样品分别酸化至pH=2、pH=4、pH=6以及海水加标原样（pH=7），测定结果见图8。结果表明，加标量为5.0 μg/L的海水加标回收率随时间增加而减小；保存时间为24 h时，不同pH值的加标样品的回收率均在85.0%~101%之间；36 h时，海水加标原样和pH=6的加标样品均为未检出，pH=2和pH=4的加标样品的回收率均小于80.0%，见图2。因此，本标准磷酸(H3PO4)酸化至pH=2~4作为样品保存的最优条件，于24 h内完成样品测定。

图2  酸度对样品保存时效的影响

#### 3.2  试剂优化

##### 3.2.1  铁氰化钾缓冲溶液优化

- 将2.0 g铁氰化钾[K3Fe(CN)6](优级纯)，3.1 g硼酸(H3BO3)(优级纯)和3.75 g氯化钾(KCl)(分析纯)溶于900 mL去离子水中，加入1.8 g氢氧化钠(NaOH)，溶解后移至 1000 ml量瓶中，用去离子水定容至标线，混匀。用稀磷酸和氢氧化钠溶液分别调节pH=8.3、pH=9.3、pH=10.3、pH=11.3和pH=12.3的缓冲溶液，以基体溶液配制有证标准物质200358（45.2±3.7 μg/L）考察铁氰化钾缓冲溶液的pH值对测定的影响，测试数据见表6。结果表明，当pH=9.3~11.3时，有证标准物质的测定值均在指定范围内，相对误差均小于10%，其中pH=10.3，相对误差最小（0.2%），本标准最终采用pH=10.3作为铁氰化钾缓冲溶液的最优条件。

表6  铁氰化钾缓冲溶液优化

| 缓冲溶液pH值 | 有证标准物质 |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测定值（μg/L） | 相对误差REi （%） |  |
| pH=8.3 | 69.02 | 52.7 | 有证标准物质 200358 45.2±3.7 μg/L |
| pH=9.3 | 47.77 | 5.7 |  |
| pH=10.3 | 45.3 | 0.2 |  |
| pH=11.3 | 44.91 | -0.6 |  |
| pH=12.3 | 31.03 | -31.3 |  |

##### 3.2.2   4-氨基安替比林显色剂优化

- 本标准分别配制浓度为0.08 g/L、0.16 g/L、0.32 g/L、0.48 g/L和0.64 g/L的4-氨基安替比林溶液开展显色剂优化试验，测试数据见表7。结果表明，不同浓度的显色剂对不同加标量的试样均无明显的影响，加标回收率在98.0%~103%之。

表7   4-氨基安替比林显色剂优化试验

| 样品浓度（μg/L） 显色剂 浓度(g/L) | 0.0 |  | 5.0 |  |  | 40.0 |  |  | 80.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 峰面积 | 测定值 μg/L | 峰面积 | 测定值μg/L | 回收率 （%） | 峰面积 | 测定值μg/L | 回收率 （%） | 峰面积 | 测定值 μg/L | 回收率 （%） |
| 0.08 | 0.301380 | 0.00 | 1.29216 | 4.90 | 98.0 | 6.83151 | 34.33 | 85.8 | 15.39331 | 79.83 | 99.8 |
| 0.16 | 0.290790 | 0.00 | 1.63532 | 5.02 | 100 | 9.27076 | 35.54 | 88.9 | 20.35132 | 79.82 | 99.8 |
| 0.32 | 0.207850 | 0.00 | 1.90408 | 5.16 | 103 | 11.82722 | 37.64 | 94.1 | 24.75377 | 80.08 | 100 |
| 0.48 | 0.361120 | 0.00 | 2.12721 | 5.16 | 103 | 12.91450 | 38.89 | 97.2 | 26.1341 | 80.21 | 100 |
| 0.64 | 0.258250 | 0.00 | 2.08916 | 4.88 | 98.0 | 13.28180 | 39.94 | 99.9 | 26.05393 | 79.73 | 99.7 |
| 备注 | 由于海水挥发性酚未检出，以实际加标样品方式开展显色剂的优化试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 从峰面积看，高、中、低浓度的加标样品的峰面积响应值随显色剂浓度升高先增大再趋于平稳，峰面积响应值见图3；当显色剂浓度升到0.48 g/L时，加标量分别为80.0 μg/L、40.0 μg/L和5.0 μg/L的加标样品的峰面积响应值基本不变，故本标准采用0.48 g/L的4-氨基安替比林溶液作为最佳的显色剂浓度。

图3     4-氨基安替比林显色剂优化试验

3.2.3  磷酸蒸馏剂优化

本标准以磷酸溶液作为蒸馏试剂，将一定量的磷酸缓慢溶于水中，分别配制体积浓度为5.0%、10.0%、15.0%和20.0%的磷酸溶液，考察磷酸蒸馏剂对挥发性酚测定结果的影响，测试数据见表8。结果表明，不同浓度的蒸馏试剂对不同加标量的试样均无明显的影响，加标回收率在87.2%~104%之间。

表8   磷酸蒸馏剂优化试验

| 浓度μg/L 磷酸 (%) | 0.00 |  | 5.00 |  |  | 40.0 |  |  | 80.0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 峰面积 | 测定值 μg/L | 峰面积 | 测定值μg/L | 回收率% | 峰面积 | 测定值μg/L | 回收率% | 峰面积 | 测定值 μg/L | 回收率% |
| 5.0 | 0.32787 | 0.00 | 1.60361 | 4.36 | 87.2 | 12.38624 | 41.30 | 103 | 24.3215 | 82.19 | 103 |
| 10.0 | 0.37159 | 0.00 | 1.7770 | 4.51 | 90.2 | 12.66313 | 40.86 | 102 | 25.2372 | 82.84 | 104 |
| 15.0 | 0.36076 | 0.00 | 2.11141 | 4.72 | 94.4 | 13.4122 | 41.08 | 103 | 26.28170 | 82.48 | 103 |
| 20.0 | 0.22373 | 0.00 | 2.05848 | 4.98 | 100 | 13.12752 | 40.75 | 102 | 25.71598 | 81.42 | 102 |
| 备注 | 由于海水挥发性酚未检出，以实际加标样开展研究蒸馏试剂的优化试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从峰面积看，不同加标量的样品的峰面积响应值随磷酸蒸馏剂浓度增大先增大再趋于平稳，峰面积响应值见图4。当磷酸的体积浓度10%时，高（80.0 μg/L）、中（40.0 μg/L）、低（5.0 μg/L）浓度的加标样品峰面积趋于稳定，因此，本标准采用10%的磷酸溶液作为最佳的蒸馏剂浓度。

图4 磷酸蒸馏剂优化试验

#### 3.3  干扰与消除

本方法主要干扰物为硫化物、氧化物（游离氯）、苯胺类和有机或无机还原性物质。

##### 3.3.1  硫化物干扰与消除

在加标量分别为5.0 μg/L、40.0 μg/L和80.0 μg/L的基体溶液空白加标样品中加入一定量的硫化物干扰物，分别配制质量浓度为0.00 mg/L、0.50 mg/L、1.00 mg/L、1.50 mg/L和2.00 mg/L的硫化物（S2-）试样，考察硫化物对测定结果的影响，测试数据见表9、图5。结果表明，硫化物对挥发性酚的测定存在明显的正干扰，硫化物浓度越高，正干扰越大，加标量浓度越低正干扰越大；当硫化物浓度大于1.00 mg/L时，加标量为5.0 μg/L的试样加标回收率均大于120%，当硫化物浓度等于2.0 mg/L时，加标量为40.0 μg/和80.0 μg/的试样加标回收率均大于120%。

表9  硫化物干扰试验

| 苯酚浓度(μg/L) S2-浓度(mg/L) | 5.0 |  | 40.0 |  | 80.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定值 | 回收率 （%） | 测定值 | 回收率 （%） | 测定值 | 回收率 （%） |
| 0.00 | 4.94 | 98.8 | 41.07 | 103 | 82.63 | 103 |
| 0.50 | 5.04 | 101 | 41.57 | 104 | 83.66 | 105 |
| 1.00 | 6.24 | 125 | 41.16 | 103 | 82.89 | 104 |
| 1.50 | 6.68 | 134 | 46.02 | 115 | 89.12 | 111 |
| 2.00 | 19.14 | 383 | 58.91 | 147 | 102.88 | 129 |

图5  硫化物干扰消除试验

本标准将试样酸化（pH=2.0~4.0）作为硫化物干扰消除条件，在加标量分别为5.0 μg/L、40.0 μg/L和80.0 μg/L的实际样品中加入一定量的硫化物干扰物进行干扰消除试验，测试数据见表10。结果表明，不同加标量的实际加标样品的回收率在96.0%~106%之间，因此，试样酸化至pH=2.0~4.0能够消除硫化物对挥发性酚测定的干扰。

表10  硫化物干扰消除试验

| 苯酚浓度 （μg/L） S2-浓度 (mg/L) | 5.0 |  | 40.0 |  | 80.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定值 | 回收率 （%） | 测定值 | 回收率 （%） | 测定值 | 回收率 （%） |
| 0.00 | 4.96 | 99.2 | 40.71 | 102 | 84.64 | 106 |
| 0.50 | 4.86 | 97.2 | 41.36 | 103 | 84.89 | 106 |
| 1.00 | 4.80 | 96.0 | 41.22 | 103 | 83.50 | 104 |
| 1.50 | 5.14 | 103 | 41.08 | 103 | 84.96 | 106 |
| 2.00 | 5.17 | 103 | 41.28 | 103 | 85.00 | 106 |

- 3.3.2 氧化剂（游离氯）干扰与消除

在加标量分别为5.0 μg/L、40.0 μg/L、80.0 μg/L的基体溶液空白加标样品中加入一定量的游离氯干扰物，分别配制游离氯浓度为0.00 mg/L、0.50 mg/L、1.00 mg/L、1.50 mg/L、2.00 mg/L的试样，考察游离氯对挥发性酚测定的影响，测试数据见表11。试验结果表明，游离氯对挥发性酚的测定存在明显的负干扰，游离氯浓度越大负干扰越大，加标量越低负干扰越大；当游离氯浓度＞0.50 mg/L时，加标量为5.0 μg/L的试样加标回收率均小于60%；当游离氯浓度＞1.00 mg/L时，加标量为40.0 μg/L和高80.0 μg/L的试样加标回收率均小于40%。

表11  游离氯干扰试验

| 苯酚浓度 （μg/L） 游离氯浓 (mg/L) | 5.0 |  | 40.0 |  | 80.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定值 | 回收率 （%） | 测定值 | 回收率 （%） | 测定值 | 回收率 （%） |
| 0.00 | 4.98 | 99.6 | 42.28 | 106 | 80.82 | 101 |
| 0.50 | 2.98 | 59.6 | 42.4 | 106 | 76.54 | 95.7 |
| 1.00 | 2.78 | 55.6 | 10.32 | 25.8 | 29.38 | 36.7 |
| 1.50 | 1.00 | 20.0 | 7.90 | 19.8 | 9.28 | 11.6 |
| 2.00 | 0.16 | 3.2 | 13.56 | 33.9 | 15.04 | 18.8 |

在加标量为4.0 μg/L的基体溶液空白样品中加入0.00 g/L、0.02 g/L、0.05 g/L、0.10 g/L、0.20 g/L、0.50 g/L、1.00 g/L和1.50 g/L的硫酸亚铁固体，考察硫酸亚铁的存对游离氯干扰消除的影响，测试数据见图6。结果表明，随着硫酸亚铁加入量的增加加标回收率先增加再趋向于平稳；当硫酸亚铁浓度大于0.2 g/L时，试样的加标回收率基本稳定在100%左右，因此，样品中加入适量（0.2 g/L）硫酸亚铁能够消除游离氯对挥发性酚的测定干扰。

图6  游离氯干扰消除试验

本标准以硫酸亚铁（0.2 g/L）作为游离氯的干扰消除条件，对加标量分别为5.0 μg/L、40.0 μg/L和80.0 μg/L的实际样品的开展游离氯干扰消除试验，测试结果见表12。结果表明，

不同加标量的实际样品的加标回收率在98.4%~105%之间，试样中加入足量的硫酸亚铁（0.2 g/L）均能够消除游离氯的干扰。

表12   游离氯干扰消除试验

| 苯酚浓度 （μg/L） 游离氯浓(mg/L) | 5.0 |  | 40.0 |  | 80.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定值 | 回收率 （%） | 测定值 | 回收率 （%） | 测定值 | 回收率 （%） |
| 0.00 | 5.00 | 100 | 40.08 | 100 | 82.22 | 103 |
| 0.50 | 5.03 | 101 | 41.96 | 105 | 82.26 | 103 |
| 1.00 | 5.05 | 101 | 41.64 | 104 | 82.94 | 104 |
| 1.50 | 5.08 | 102 | 39.88 | 100 | 81.49 | 102 |
| 2.00 | 4.92 | 98.4 | 39.93 | 100 | 80.02 | 100 |

- 3.3.3苯胺类干扰与消除

在加标量为5.0 μg/L、40.0 μg/L和80.0 μg/L的基体溶液空白加标样品，每个加标样品中加入一定量的苯胺干扰物，分别配制苯胺浓度为0.50 mg/L、1.00 mg/L和5.00 mg/L的试样，考察苯胺对挥发性酚测定的影响，测定数据见表13。结果表明，苯胺对挥发性酚的测定存在明显正干扰，苯胺浓度越大正干扰越大，加标量越低正干扰越大；当苯胺浓度为0.50mg/L时，加标量分别为5.0 μg/L和40.0 μg/L的加标样品回收率均大于120%；当苯胺浓度为5.0 mg/L时，80.0 μg/L的标样品回收率为124%。

表13  苯胺干扰试验

| 样品浓度(μg/L) 苯胺浓度（mg/L） | 5.0 |  | 40.0 |  | 80.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） |
| 0.50 | 6.89 | 138 | 49.65 | 124 | 90.69 | 113 |
| 1.00 | 8.44 | 169 | 52.02 | 130 | 91.30 | 114 |
| 5.00 | 31.43 | 629 | 56.16 | 140 | 99.54 | 124 |
| 备 注 | 以实际加标样方式开展苯胺的干扰试验 |  |  |  |  |  |

在加标量为5.0 μg/L的基体溶液空白加标样品中加入一定量的苯胺干扰物，配制苯胺浓度为0.50 mg/L，每个加标样品用磷酸酸化至pH=7.0、pH=6.0、pH=5.0，pH=4.0、pH=3.0和pH=2.0，考察pH值对苯胺干扰消除的影响。测试数据见图7，结果表明，样品酸化至pH=2.0~5.0时，试样的加标回收率在95%~110%之间，因此，pH=2.0~5.0能够消除苯胺对挥发性酚测定的影响。

苯胺干扰消除试验

图7  苯胺干扰消除试验

本标准以pH值为2.0~5.0作为条件对不同加标量的实际加标样品进行苯胺干扰消除试验，测试数据见表14。结果表明，试样酸化至pH=2.0~5.0，不同加标量的试样加标回收率在104%~120%之间，因此，样品酸化至pH=2.0~5.0值能够消除苯胺对挥发性酚的干扰。

表14  苯胺干扰消除试验

| 样品浓度(μg/L) 苯胺浓度（mg/L） | 5.0 |  | 40.0 |  | 80.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） |
| 0.50 | 5.68 | 114 | 44.27 | 111 | 85.52 | 107 |
| 1.00 | 5.20 | 104 | 43.14 | 108 | 84.88 | 106 |
| 5.00 | 5.99 | 120 | 45.55 | 114 | 87.90 | 110 |
| 备 注 | 以实际海水加标样方式开展苯胺干扰消除试验 |  |  |  |  |  |

##### 3.3.3  甲醛等还原性物质干扰与消除

图8  甲醛干扰试验

分别在加标量为5.0 μg/L、40.0 μg/L和80.0 μg/L的基体溶液空白样品中加入一定量的甲醛标准溶液，分别配制甲醛浓度为0.00 mg/L、0.50 mg/L、1.00 mg/L的试样，考察甲醛对挥发性酚测定的影响，测试结果见图8。结果表明，不同加标量的实际加标加标样品的回收率在80%~110%之间，可见，甲醛对海水挥发性酚的测定无明显的干扰。

##### 3.3.4  盐度基体干扰与消除

由于海水盐度基体的影响，《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》（HJ 825-2017）未规定海水中挥发性酚的测定，因此，编制组分别以纯水(0.0‰)和基体溶液(30.0‰)绘制校准曲线，考察盐度基体干扰与消除试验。

以纯水(0.0‰)绘制校准曲线，对加标量分别5.0 μg/L、40.0 μg/L和80.0 μg/L的不同盐度的加标样品进行测定，测试数据见表15。结果表明，以纯水为基体绘制校准曲线时，盐度对不同加标量的样品均存在正干扰，盐度越高正干扰越大，加标量浓度越低正干扰越大；当浓度为5.0 μg/L，盐度＞10.0‰时，加标样品回收率均＞120%，结果见图9，这也是HJ 825-2017的适用范围未包括海水的原因。

表15   盐度（0‰）对挥发性酚测定的影响

| 盐度 （‰） | 5.0 μg/L |  | 40.0 μg/L |  | 80.0 μg/L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） |
| 0.0 | 5.04 | 101 | 38.88 | 97.2 | 80.98 | 101 |
| 10.0 | 6.13 | 123 | 39.56 | 98.9 | 87.57 | 109 |
| 20.0 | 6.23 | 125 | 46.31 | 116 | 91.22 | 114 |
| 30.0 | 6.58 | 132 | 47.37 | 118 | 93.81 | 117 |
| 35.0 | 6.87 | 137 | 47.20 | 118 | 95.6 | 120 |
| 备注 | 以纯水（0.0‰）绘制校准曲线 |  |  |  |  |  |

图9 盐度（0‰）对挥发性酚测定的影响

以基体溶液(30.0‰)绘制校准曲线，对加标量分别为5.0 μg/L、40.0 μg/L和80.0 μg/L的盐度系列加标样品进行测定，测试数据见表16。盐度对不同加标量的样品均存在负干扰，盐度越低负干扰越大，加标量越低负干扰越大；盐度＞5.0‰时，加标量分别为5.0 μg/L、40.0 μg/L和80.0 μg/L的样品回收率均在80%~120%，盐度在20.0‰~30.0‰，不同加标量的样品加标回收率均在100%左右，结果见图10。因此，基体溶液(30.0‰)绘制校准曲线能够消除海水盐度（盐度大于5.0‰）基体的干扰。

表 16  盐度（30‰）对挥发性酚测定的影响

| 盐度 （‰） | 5.0 μg/L |  | 40.0 μg/L |  | 80.0 μg/L |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） |
| 0.0 | 3.76 | 75.2 | 35.90 | 89.8 | 73.26 | 91.6 |
| 5.0 | 4.39 | 87.8 | 37.78 | 94.5 | 74.80 | 93.5 |
| 10.0 | 4.84 | 96.8 | 38.47 | 96.2 | 77.80 | 97.3 |
| 15.0 | 4.60 | 92.0 | 38.82 | 97.1 | 78.28 | 97.9 |
| 20.0 | 5.01 | 100 | 40.38 | 101 | 80.84 | 101 |
| 25.0 | 5.20 | 104 | 40.99 | 102 | 81.59 | 102 |
| 30.0 | 5.12 | 102 | 40.19 | 100 | 80.10 | 100 |
| 35.0 | 5.54 | 111 | 40.82 | 102 | 81.00 | 101 |
| 备注 | 以盐度（30.0‰）基体溶液绘制校准曲 |  |  |  |  |  |

图10 盐度（30‰）对挥发性酚测定的影响

#### 3.4  校准曲线

按照仪器说明书安装分析系统、调试仪器及设定工作参数。按仪器规定的顺序开机后， 以纯水代替所有试剂，检查整个分析流路的密闭性及液体流动的顺畅性。待基线稳定后（约30 min），系统开始泵入试剂，待基线再次稳定后，开始校准和测定。

##### 3.4.1 标准系列的制备

分别以纯水和基体溶液绘制校准曲线：分别准确移取0.00 ml、0.20 ml、0.50 ml、1.00 ml、2.00 ml、5.00 ml和10.00 ml的苯酚标准使用溶液（1.00 mg/L）于两组100 ml容量瓶中，分别用纯水和基体溶液稀释至标线，混匀，制备7个浓度点的标准系列，挥发性酚浓度（以苯酚计）分别为：0.0 μg/L、2.0 μg/L、5.0 μg/L、10.0 μg/L、20.0 μg/L、50.0 μg/L和100 μg/L。

分别量取适量标准系列溶液置于进样管中，从低浓度到高浓度依次取样分析，以信号值（峰面积）为纵坐标，对应的挥发性酚质量浓度(以苯酚计，μg/L)为横坐标。

##### 3.4.2  校准曲线的绘制

本标准分别以纯水和基体溶液绘制校准曲线，考察校准曲线的时效性，试验数据分别见表17、表18。结果显示，纯水绘制校准曲线时，校准曲线于24 h内保持稳定，相关线性r≥0.999；基体溶液绘制校准曲线时，15 d内校准曲线的相关系数基本不变，r≥0.999，因此，基体溶液绘制校准曲线15 d内无需重新绘制校准曲线，每批试样仅需检验曲线中间校准合格（一般相对误差应≤±10%）即可使用。

表17  纯水绘制校准曲线的时效

| 时间 | / | 空白 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0h | 含量(μg/L) | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100 |
|  | 相对峰面积 | -0.14913 | 0.15735 | 1.38264 | 1.9278 | 5.25024 | 12.72932 | 26.12862 |
|  | 相关系数 | r=0.9999 y= 3.9226X+0.7662 |  |  |  |  |  |  |
| 12h | 含量(μg/L) | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100 |
|  | 相对峰面积 | -0.13396 | 0.37891 | 1.36082 | 2.28107 | 4.8328 | 12.40368 | 25.36672 |
|  | 相关系数 | r=0.9999 y= 3.9226X+0.7662 |  |  |  |  |  |  |
| 24h | 含量(μg/L) | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100 |
|  | 相对峰面积 | 0.06515 | 0.39251 | 1.10314 | 2.40207 | 4.93505 | 12.60243 | 24.26071 |
|  | 相关系数 | r=0.9996 y= 3.7975X+0.9855 |  |  |  |  |  |  |
| 36h | 含量(μg/L) | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100 |
|  | 相对峰面积 | -0.0264 | 0.0604 | 0.23235 | 0.52791 | 2.64246 | 4.91982 | 7.71431 |
|  | 相关系数 | r= 0.7681 y=9.3540X+4.4726 |  |  |  |  |  |  |

表18  基体溶液绘制校准曲线的时效

| 时间 | / | 空白 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1day | 含量(μg/L) | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100 |
|  | 相对峰面积 | 0.63614 | 1.28886 | 2.11546 | 3.68019 | 6.57961 | 15.29219 | 29.42887 |
|  | 相关系数 | r=0.9999 y= 3.4738X-2.5759 |  |  |  |  |  |  |
| 5day | 含量(μg/L) | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100 |
|  | 相对峰面积 | 0.10918 | 0.61949 | 1.50435 | 3.11806 | 6.17246 | 14.87512 | 29.62650 |
|  | 相关系数 | r=0.9999 y= 3.3850X-0.3777 |  |  |  |  |  |  |
| 10day | 含量(μg/L) | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100 |
|  | 相对峰面积 | 0.14486 | 0.52622 | 1.23905 | 3.22500 | 6.03633 | 14.96798 | 29.85456 |
|  | 相关系数 | r=0.9999 y= 3.3488X-0.07042 |  |  |  |  |  |  |
| 15day | 含量(μg/L) | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100 |
|  | 相对峰面积 | 0.41304 | 0.65345 | 1.46535 | 3.13451 | 5.88418 | 14.95167 | 29.632 |
|  | 相关系数 | r= 0.9999 y=3.3880X-0.4205 |  |  |  |  |  |  |
| 20day | 含量(μg/L) | 0.00 | 2.00 | 5.00 | 10.0 | 20.0 | 50.0 | 100 |
|  | 相对峰面积 | -0.36885 | 0.32287 | 0.84267 | 2.07853 | 4.17977 | 12.14687 | 27.66287 |
|  | 相关系数 | r=0.9982 y= 3.5880X+2.6925 |  |  |  |  |  |  |

#### 3.5  进样方式和滤膜选择

##### 3.5.1 进样方式

由于海水挥发性酚的浓度为未检出，本标准以实际样品加标方式考察进样方式挥发性酚测定的影响，测试数据见表19。试验结果表明，采用直接进样和过滤进样的方式对加标量分别为40.0 μg/L和80.0 μg/L的加标样品均无影响，对低浓度（5.0 μg/L）的加标样品影响较大，直接进样和过滤进样的加标回收率分别为122%和106%，因此，建议以过滤的方式对海水样品进行测定。

表19   进样方式对挥发性酚测定的影响

| 浓度 μg/L 进样方式 | 0.0 |  | 5.0 |  | 40.0 |  | 80.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） |
| 直接进样 | 0.00 | / | 6.12 | 122 | 42.20 | 106 | 83.88 | 105 |
| 过滤进样 | 0.00 | / | 5.30 | 106 | 40.32 | 101 | 79.43 | 99.3 |
| 备注 | 由于海水挥发性酚未检出，以实际加标样品研究进样方式对测定的影响 |  |  |  |  |  |  |  |

##### 3.5.2 滤膜选择

本标准以实际海水加标的方式考察不同类型滤膜对挥发性酚测定的影响，试验结果见表20。结果显示，采用聚醚砜（PES）、聚四氟乙烯（PTFE）及尼龙(Nylon）过滤样品对不同加标量的样品均无明显的影响。本标准采用成本低的PES（水系 0.45 μm）过滤待测样品，按照与绘制校准曲线相同的条件测定，记录信号值（峰面积），样品浓度高于标准曲线最高点时，样品稀释后测定。

表20  滤膜对挥发性酚测定的影响

| 浓度(μg/L) 滤膜类型 | 0.0 |  | 5.0 |  | 40.0 |  | 80.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） | 测定值 （μg/L） | 回收率 （%） |
| PES 水系 0.45μm | 0.00 | / | 5.10 | 102 | 41.45 | 104 | 82.67 | 103 |
| PTFE 水系 0.22μm | 0.13 | / | 5.41 | 108 | 43.06 | 108 | 84.21 | 105 |
| PES 有机系 0.22μm | 0.19 | / | 5.35 | 107 | 42.09 | 105 | 83.27 | 104 |
| Nylon 有机系 0.22μm | 0.00 | / | 5.08 | 102 | 42.46 | 106 | 84.21 | 105 |
| 备注 | 由于海水挥发性酚未检出，以实际加标样品开展滤膜的选择试验 |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3.6  方法性能指标

##### 3.6.1 实验室内检出限和测定下限

按照《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2020）附录A中的规定开展样品分析的全部步骤，对浓度值或含量为估计方法检出限值3~5倍的样品进行n（n≥7）次平行测定，计算n次平行测定的标准偏差，方法检出限MDL计算公式（4）如下：

MDL=t（n-1,0.99）× S           （4）

式中：MDL—方法检出限；

n—样品的平均测定次数；

t—自由度为n-1，自信度为99%时的t分布值（单侧）；

S—n次平行测定的标准偏差。

本标准以基体溶液空白加标的方式对加标量为2.0 μg/L样品进行7次平行测定，计算其平均值、标准偏差、方法检出限、测定下限，测定结果见表21。

表21   实验室内方法检出限、测定下限

| 平行号 |  | 试样（2.0 μg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 2.11 |  |
|  | 2 | 2.16 |  |
|  | 3 | 1.91 |  |
|  | 4 | 2.05 |  |
|  | 5 | 2.00 |  |
|  | 6 | 2.36 |  |
|  | 7 | 1.98 |  |
| 平均值(μg/L) | 2.1 |  |  |
| 标准偏差S(μg/L) | 0.14 |  |  |
| t 值 | 3.143 |  |  |
| 检出限(μg/L) | 0.4 |  |  |
| 测定下限(μg/L) | 1.6 |  |  |

  - 3.6.2  精密度的测定

实验室内分别对加标量为5.0 μg/L、40.0 μg/L和80.0 μg/L的基体溶液空白加标样进行6次平行测定，计算平均值、标准偏差、相对标准偏差；加标量为5.0 μg/L、40.0 μg/L和80.0 μg/L的基体溶液空白加标样的平均值分别为5.0 μg/L 、41.1 μg/L 和82.6 μg/L，相对标准偏差在0.34%～2.60%之间，精密度见表22。

表22   实验室内空白加标精密度测定

| 平行号 |  | 试 样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低（5.0） | 中（40.0） | 高（80.0） |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 4.96 | 41.06 | 81.74 |
|  | 2 | 4.92 | 40.90 | 82.48 |
|  | 3 | 5.18 | 41.07 | 82.64 |
|  | 4 | 5.20 | 41.11 | 83.54 |
|  | 5 | 5.14 | 41.13 | 82.14 |
|  | 6 | 4.92 | 41.32 | 82.79 |
| 平均值(μg/L) |  | 5.0 | 41.1 | 82.6 |
| 标准偏差(μg/L) |  | 0.13 | 0.14 | 0.61 |
| 相对标准偏差RSD(%) |  | 2.60 | 0.34 | 0.74 |

  - 3.6.3  正确度的测定

实验室内分别对A22090197（9.85±0.61 μg/L）、200358（45.2±3.7 μg/L）和210853（75.5±5.3 μg/L）有证标准物质进行6次平行测定，相对误差在-0.09%~-2.3%，测试数据见表23；此外，分别对远岸海域海水、近岸海域海水、赶潮河段海水和入海河口海水（远海海域海水和近岸海域海水的加标量为10.0 μg/L，赶潮河段海水和入海河口海水的加标量为20.0 μg/L）的实际加标样品进行6次平行测定，分别计算平均值和相对误差；实际加标样品的回收率在97.0%~101%之间，测试数据见表24。

表23  标准有证物质准确度

| 平行号 | 有证标准物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低(A22090197) | 中(200358) | 高(210853) |
| 1 | 9.51 | 44.90 | 75.68 |
| 2 | 9.69 | 45.10 | 75.47 |
| 3 | 9.62 | 45.22 | 75.03 |
| 4 | 9.42 | 45.57 | 75.14 |
| 5 | 9.74 | 45.20 | 75.59 |
| 6 | 9.74 | 45.00 | 75.10 |
| 平均值xi（μg/L） | 9.62 | 45.16 | 75.34 |
| 标准值±不确定度 | 9.85±0.61 | 45.2±3.7 | 75.5±5.3 |
| 相对误差REi (%) | -2.3% | -0.09 | -0.21% |

表24  实际样品分析及加标回收测定结果

| 平行号 |  | 实际样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近岸海域海水 |  | 远岸海域海水 |  | 赶潮河段海水 |  | 入海河口海水 |  |
|  |  | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 0.23 | 10.12 | 0.03 | 10.39 | 0.23 | 19.58 | 0.12 | 20.39 |
|  | 2 | 0.00 | 9.94 | 0.23 | 10.45 | 0.23 | 19.44 | 0.02 | 20.44 |
|  | 3 | 0.26 | 9.96 | 0.00 | 10.26 | 0.08 | 19.32 | 0.29 | 20.33 |
|  | 4 | 0.00 | 10.12 | 0.03 | 9.98 | 0.00 | 19.55 | 0.19 | 20.09 |
|  | 5 | 0.24 | 10.17 | 0.23 | 9.81 | 0.23 | 19.54 | 0.21 | 20.48 |
|  | 6 | 0.23 | 10.05 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 19.63 | 0.21 | 19.87 |
| 平均值(μg/L) |  | 0.2 | 10.1 | 0.1 | 10.2 | 0.1 | 19.5 | 0.2 | 20.3 |
| 加标量(μg/L) |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  |
| 加标回收率 P(%) |  | 99.0 |  | 101 |  | 97.0 |  | 100 |  |

注：近海海域：通常指距海岸线20海里以内的海域；远海海域：指距海岸线20海里以外的海域；

根据河口水体受潮汐影响不同，将河口分为感潮河段和入海河口，在河口里潮波上溯的上界（最高点）为潮区界，涨潮水流所能够达到的上界为潮流界，多年平均中潮位水面纵坡降线与平均海平面的交点所在的位置为河口口门。

感潮河段：河口口门至潮区界的河段；

入海河口：河口口门至滨海浅滩的外界，见图11。

图11  入海河口分段

##### 3.6.4  方法比对

按照《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2020）的附录B方法比对显著性分析的规定，分别以本方法和《海洋监测规范第4部分：海水分析（19 挥发性酚4-氨基安替比林分光光度法）》(GB 17378.4-2007)两种方法连续分析8个实际样品加标（样品1~样品4的加标量为10.0 μg/L，样品5~样品8加标量为20.0 μg/L）的平行双样，计算配对差值。通过配对双侧t检验，检查两个方法的测试结果是否存在显著性差异，测试数据见表25。结果表明，P=0.354＞0.05，说明两个方法检测结果不存在显著差异。

表25  本标准方法与国标方法比较

| 平行样品编号 |  | 本方法 |  | GB 17378.4-2007 |  | 配对差值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测定值 | 平均值 | 测定值 | 平均值 |  |  |
|  | 样品1 | 10.39 | 10.42 | 9.68 | 9.78 | 0.64 |  |
|  |  | 10.44 |  | 9.88 |  |  |  |
|  | 样品2 | 10.12 | 10.03 | 9.89 | 9.87 | 0.16 |  |
|  |  | 9.94 |  | 9.85 |  |  |  |
|  | 样品3 | 10.26 | 10.12 | 9.93 | 9.91 | 0.21 |  |
|  |  | 9.98 |  | 9.89 |  |  |  |
| 测定结果 | 样品4 | 9.81 | 9.92 | 9.76 | 9.86 | 0.06 |  |
| ( μg/L) |  | 10.04 |  | 9.95 |  |  |  |
|  | 样品5 | 19.58 | 19.51 | 19.62 | 19.68 | -0.17 |  |
|  |  | 19.44 |  | 19.75 |  |  |  |
|  | 样品6 | 20.39 | 20.42 | 19.83 | 19.34 | 1.08 |  |
|  |  | 20.44 |  | 19.65 |  |  |  |
|  | 样品7 | 19.32 | 19.44 | 19.52 | 19.29 | 0.15 |  |
|  |  | 19.56 |  | 19.06 |  |  |  |
|  | 样品8 | 19.54 | 19.58 | 19.03 | 19.50 | 0.08 |  |
|  |  | 19.63 |  | 19.96 |  |  |  |
| t统计值 |  | 0.993 |  |  |  |  |  |
| 配对样本显著性P值 |  | 0.354 |  |  |  |  |  |

#### 3.7 方法验证

- 通过筛选出6家有资质的方法验证单位，依据《海水  挥发性酚的测定  流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》的验证方案开展方法检出限、精密度、正确度和实际样品等指标验证。参与验证人员应熟练掌握仪器使用与维护、方法基本原理和操作过程，所用的试剂、仪器设备及分析步骤应符合方法相关要求，按照《环境监测分析方法标准制定技术导则》（HJ 168-2020）的要求完成方法验证报告。

##### 3.7.1 方法验证方案

###### 3.7.1.1  验证单位及人员情况

本标准依据《环境监测分析方法标准制定技术导则》(HJ 168-2020)的要求，通过筛选出6家有资质的验证实验室，参与方法验证实验室分别为：编号1海南省环境科学研究院、编号2海口市生态环境监测站、编号3三亚市环境监测站、编号4五指山市生态环境监测站、编号5澄迈县生态环境监测站、编号6陵水县生态环境监测站。参与方法验证的具有扎实的专业理论基础和丰富的工作经验，具备开展方法验证所需的理论知识和专业技术能力。验证实验室和人员基本情况见表26。

表26   参加验证的人员情况登记表

| 实验室编号 | 验证实验室 | 姓 名 | 性别 | 年 龄 | 职务或职称 | 所学专业 | 从事分析工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南省环境科学研究院 | 曹小聪 | 男 | 33 | 工程师 | 化学工程 | 7 |
|  |  | 胡珊瑚 | 女 | 33 | 工程师 | 化学工程 | 7 |
| 2 | 海口市生态环境监测站 | 苏益皇 | 男 | 32 | 助理工程师 | 环境科学 | 8 |
|  |  | 郭昭财 | 男 | 29 | 助理工程师 | 环境科学 | 6 |
| 3 | 三亚市环境监测站 | 兰斌 | 男 | 33 | 助理工程师 | 农业资源与环境 | 6 |
|  |  | 梁友华 | 男 | 27 | 技术员 | 材料化学 | 2 |
| 4 | 五指山市生态环境监测站 | 林元转 | 女 | 44 | 工程师/副站长 | 环境保护与监测 | 15 |
|  |  | 林琼雁 | 女 | 45 | 工程师 | 药学 | 16 |
| 5 | 澄迈县生态环境监测站 | 朱有信 | 男 | 26 | 助理工程师 | 环境工程 | 3 |
|  |  | 张熙华 | 男 | 35 | 助理工程师/副站长 | 环境工程 | 5 |
| 6 | 陵水县生态环境监测站 | 林悄悄 | 女 | 28 | 技术员 | 护理 | 5 |
|  |  | 王草梅 | 女 | 34 | 助理工程师 | 市场营销 | 7 |

###### 3.7.1.2 试剂与材料

蒸馏试剂（15%磷酸）：在大约400 mL去离子水中加入150 mL磷酸，冷却后用去离子水定容至1000 mL。

4-氨基安替比林显色剂（0.48 g/L）：将0.24 g 4-氨基安替比林溶于大约200 mL去离子水中，然后用去离子水定容至500 mL，当天配制，必须脱气后再使用。

铁氰化钾缓冲液(pH=10.3)：将2.0 g铁氰化钾、3.1 g硼酸和3.75 g氯化钾溶于水中900 mL去离子水中，加入1.8 g氢氧化钠，调节溶液的pH值为10.3，用去离子水定容至1 L，必须脱气后再使用。

载流：无酚水，电阻率>17 MΩ·cm，必须脱气后再使用。

人工海水(30‰)：将30.0 g氯化钠溶解于600 ml的水中，溶解后移至1000 ml容量瓶中，用水定容至标线，混匀。

基体溶液：将1.0 g氢氧化钠溶解于600 ml的人工海水中，溶解后移至1000 ml容量瓶中，用人工海水定容至标线，混匀。

6.1.2.2   标准曲线的绘制

分别准确移取0.00 ml、0.20 ml、0.50 ml、1.00 ml、2.00 ml、5.00 ml和10.00 ml的苯酚标准使用溶液（1.00 μg/ml）于一组100 ml容量瓶中，用基体溶液稀释至标线并混匀，制备7个浓度点的标准系列，挥发酚质量浓度（以苯酚计）分别为：0.0 μg/L、2.0 μg/L、5.0 μg/L 、10.0 μg/L、20.0 μg/L、50.0 μg/L和100 μg/L。

调节仪器至最佳工作状态，由低浓度到高浓度依次对标准系列溶液进样，以信号值(峰面积)为纵坐标，对应的挥发性酚质量浓度(以苯酚计，μg/L)为横坐标，绘制校准曲线。回    归方程按公式（3）计算。

ρ=y−ab×f                                       （3）

式中：ρ ——样品中挥发性酚的质量浓度，μg/L；

y ——测定信号值（峰面积）；

a ——校准曲线方法的截距；

b ——校准曲线方法的斜率；

f ——稀释倍数。

3.7.1.3 方法检出限和测定下限

按照《环境监测分析方法标准制修定技术导则》（HJ/T168-2020）附录A中的规定，对浓度值或含量为估计方法检出限值3~5倍的样品进行n（n≥7）次平行测定，计算n次平行测定的标准偏差，方法检出限MDL计算公式（4）如下：

MDL=t（n-1,0.99）× S           （4）

式中：MDL—方法检出限；

n—样品的平均测定次数；

t—自由度为n-1，自信度为99%时的t分布值（单侧）；

S—n次平行测定的标准偏差。

本标准以基体溶液配制浓度为2.00 μg/L的空白加标样品进行7次平行测定，计算标准偏差，计算方法检出限、测定下限。

3.7.1.4精密度

各验证实验室分别配制加标量为5.0 μg/L、40.0 μg/L和80.0 μg/L的基体溶液空白加标样品，每个加标样品分别6次平行测定，分别计算不同浓度样品的平均值、标准偏差、相对标准偏差。

3.7.1.5正确度

各验证实验室对统一发放的三种有证标准物质进行6次平行测定，分别计算平均值和相对误差；此外，分别对近岸海域海水、远海海域海水 、赶潮河段海水和入海河口海水的实际加标样品（远海海域海水、近岸海域海水、赶潮河段海水、入海河口海水，远海海域海水和近岸海域海水的加标量为10.0 μg/L，赶潮河段海水和入海河口海水的加标量为20.0 μg/L）进行6次平行测定，分别计算平均值和加标回收率。

##### 3.7.2 方法验证报告

各验证实验室按照既定方案开展方法验证工作，编辑组对各验证实验室的测试数据进行收集、汇总和整理的基础上，按照《环境监测分析方法标准制修定技术导则》（HJ/T168-2020）的有关规定进编辑法验证报告，《方法验证报告》见附件一。

标准的方法检出限、精密度和准确度能满足《海洋监测规范第4部分：海水分析（19 挥发性酚4-氨基安替比林分光光度法）》(GB 17378.4-2007)方法的特性指标和《海水水质标准》(GB 3097－1997)的标准限值的要求。

##### 3.7.3 方法验证结论

###### 3.7.3.1 方法检出限、测定下限

六家实验室分别对加标量为2.0 μg/L的基体溶液空白加标样品进行7次平行测定，在没有离群值的情况下，选取检出限最大值为方法检出限，检出限的4倍为测定下限，本标准的检出限为0.8 μg/L，测定下限为3.2 μg/L。

###### 3.7.3.2 方法精密度

六家实验室分别对加标量为5.0 μg/L、40.0 μg/L和80.0 μg/L的基体溶液空白加标样品进行6次平行测定，实验室内相对标准偏差分别为：0.80%～2.67%、0.45%～1.18%和0.26%～0.98%；实验室间相对标准偏差分别为：4.80%、2.60%和 1.30%；重复性限r为：0.2 μg/L、0.9 μg/L和1.1 μg/L；再现性限R分别为：1.4 μg/L、2.9 μg/L和2.9 μg/L。

###### 3.7.3.3方法正确度

六家验实验室分别对浓度为9.85±0.61 μg/L、45.2±3.7 μg/L、75.5±5.3 μg/L的有证标准物质进行正确度的测定，相对误差分别为：-1.22%～1.83%、-4.45%～4.47%和-3.68%～1.19%，相对误差最终值分别为0.14%±1.18%、0.56%±3.43%和-1.59%±2.09%。

六家实验室分别对近岸海域海水、远海海域海水 、赶潮河段海水和入海河口海水的实际样品加标进行6次平行测定，加标回收率分别为90.0%～105%、93.0%～101%、93.0%～106%和92.5%～103%，回收率的最终范围分别为100%±10.6%、97.5%±5.8%、98.8%±11.2%和95.9%±7.2%。

###### 3.7.3.4校准曲线相关线性

六家实验室校准曲线浓度范围为3.0  μg/L~100 μg/L，校准曲线的线性系数均≥0.999。

## （五）标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

无。

## （六） 采用国际标准或国外先进标准的，说明采标程度，以及国内外同类标准水平的对比情况

本标准编制没有采用国外标准，本标准和国标方法《海洋监测规范第4部分：海水分析（19 挥发性酚4-氨基安替比林分光光度法）》(GB 17378.4-2007)分别对8个实际样品加标的平行双样进行比对分析，通过配对双侧t检验发现两个方法检测结果不存在显著差异，测定结果可比，方法比对分析情况见二编制情况（四）第3条第3.6.4 点。

## （七）重大分歧意见的处理依据和结果

无。

## （八）实施标准措施建议（包括组织措施、技术措施、过渡办法、 实施日期等）

- 技术措施：标准规定了测定海水中挥发性酚的流动注射-4-氨基安替比林分光光度法。标准包括范围、规范性引用文件、术语和定义、方法原理、干扰和消除、试剂和材料、仪器设备、样品采集、样品分析、结果计算与表示、质量保证和质量控制和注意事项等主要技术内容。

实施方案：本标准为地方标准，建议作为推荐性标准，由海南省市场监督管理局发布实施。建议标准发布后，由海南省市场监督管理局、海南省生态环境厅适时发布贯标通知，组织有关编制单位针对全省各市县市场监督管理局、生态环境局等有关部门开展标准宣贯和技术培训，增进有关技术人员对标准的认识和理解，切实推动该地方标准的贯彻实施。

## （九）预期效果

海南地方标准《海水 挥发性酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》的推广应用，有利于提高海水中挥发性酚的分析效率和精确度，为规模量化、标准化开展海水挥发性酚监测提供有力保障，为我省海水生态环境质量持续改善提供强有力的技术支持，对推进国家生态文明建设具有重要的生态效益。

## （十）其他应予说明的事项

无。

## 参考文献

- HJ 168-2020《环境监测分析方法标准制定技术导则》.

- HJ 565-2010《环境保护标准编制出版技术指南》.

- HJ 442.3-2020《近岸海域环境监测技术规范》.

- GB 17378.4-2007《海洋监测规范 第4部分:海水分析（19 挥发性酚 4-氨基安替比林分光光度法）.

- GB 3097－1997《海水水质标准》.

- GB/T 14848-93《地下水质量标准》.

- GB 3838－2002《地表水环境质量标准》.

- ISO 14402-1999 Water quμality-Determination of phenol index by flow analysis (FIA and CFA).

- EPA Method 420.2 Phenolics  (Colorimetric, Auμtomated 4-AAP With Distillation).

- Lμpetti K O, et al. An improved flow system for phenols determination exploiting mμlticommμtation and long pathlength spectrophotometry[J]. Talanta, 2004,62:463~467.

- EPA Method 9065 Phenolics  (Spectrophotometric,Manuμal 4-AAP with Distillation).

- EPA Method 9066 Phenolics  (Colorimetric, Auμtomated 4-AAP with Distillation).

- EPA Method 9067 Phenolics  (Spectrophotometric, MBTH with Distillation ).

- Penalver A, Pocurull E, Borrull F, Marcé R M. Solid-phase microextraction coupled to high-performance liquid chromatography to determine phenolic compounds in water samples[J]，Joumal of Chromatography A, 2002,953（1-2）：79-87.

- HJ 503-2009《水质  挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》.

- GB 17378.4-2007《海洋监测规范 第4部分:海水分析（19 挥发性酚 4-氨基安替比林分光光度法）》.

- HJ 502-2009《水质 挥发酚的测定蒸馏后溴化容量法》.

- HJ 825—2017《水质 挥发酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法》.

- 吕康乐,杨秋洳,宋俊密.便携式流动注射在线蒸馏法测定水体中挥发酚[J].中国科技信息,2022,(13):115-117.

- 张晓昱,周超凡,袁广旺.连续流动分析法测定海水中挥发酚的研究[J].江苏科技信息,2022,39(26):50-53.

- 陈金辉,肖靖泽,赵立晶等.海水中挥发酚的在线蒸馏-流动注射分析[J].海洋环境科学,2011,30(1):102-104.

- 应忠真,王姮,李子孟等.流动注射分析海水中挥发性酚[J].山东化工,2018,47(22):77-77.

- 李龙飞,于聪灵,李永立等.油浴蒸馏–流动注射分光光度法测定中高盐水中挥发酚[J].化学分析计量,2022,31(1):54-57.

- 曾兴宇,刘静,潘献辉等.连续流动注射法测定海水淡化排放水中挥发酚[J].盐业与化工,2014,43(05):15-7.

- 郭家仁,邓秋云.流动注射法测定水中挥发酚及其适用性研究[J].广东化工,2023,50(19):34-37+41.

- 金瑶.连续流动分析法测定水中挥发酚和总氰化物的实验探究[J].上海国土资源,2024,45(01):135-142.

- 叶敏强,母晓松,张丽,等.高浓度氯离子和硝酸根离子对连续流动分析法测定水中挥发酚的干扰机理研究及消除[J].环境科技,2021,34(04):64-68.

- 附件一   方法验证报告

方法验证报告

方法名称：海水  挥发性酚的测定  流动注射-4-氨基安替比林分光光度法

项目承担单位：           海南省生态环境监测中心

项目负责人及职称： 莫孙伟(高级工程师)

验证单位： 海南省环境科学研究院、海口市生态环境监测站、三亚市环境监测站、五指山市生态环境监测站、澄迈县生态环境监测站、    陵水县生态环境监测站

通讯地址：    海口市白驹大道98号    电话：     0898-86575234

报告编写人及职称：莫孙伟(高级工程师)、陈琴放(助理工程师)、李春芳(助理工程师)、何书海(研究员)、谢福武（工程师）、钟悦(助理工程师)、杨岳(助理研究员)

报告日期：        2024       年        12       月       9      日

### 1  原始测试数据

  - 验证实验室基本情况

表1-1 参加验证的人员情况登记表

| 单位编号 | 验证单位 | 姓 名 | 性别 | 年 龄 | 职务或职称 | 所学专业 | 参加分析工作年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海南省环境科学研究院 | 曹小聪 | 男 | 33 | 工程师 | 化学工程 | 7 |
|  |  | 胡珊瑚 | 女 | 33 | 工程师 | 化学工程 | 7 |
| 2 | 海口市生态环境监测站 | 苏益皇 | 男 | 32 | 助理工程师 | 环境科学 | 8 |
|  |  | 郭昭财 | 男 | 29 | 助理工程师 | 环境科学 | 6 |
| 3 | 三亚市环境监测站 | 兰斌 | 男 | 33 | 助理工程师 | 农业资源与环境 | 6 |
|  |  | 梁友华 | 男 | 27 | 技术员 | 材料化学 | 2 |
| 4 | 五指山市生态环境 监测站 | 薛瑞瑞 | 女 | 30 | 工程师 | 环境工程 | 9 |
|  |  | 白川 | 男 | 31 | 工程师 | 环境工程 | 9 |
| 5 | 澄迈县生态环境监测站 | 朱有信 | 男 | 26 | 助理工程师 | 环境工程 | 3 |
|  |  | 张熙华 | 男 | 35 | 助理工程师/副站长 | 环境工程 | 5 |
| 6 | 陵水县生态环境监测站 | 林悄悄 | 女 | 28 | 技术员 | 护理 | 5 |
|  |  | 王草梅 | 女 | 34 | 助理工程师 | 市场营销 | 7 |

表 1-2   使用仪器情况登记表

| 实验 室号 | 仪器名称 | 规格型号 | 仪器出厂编号 | 性能状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动流动注射分析仪 | iFIA7 | iFIA7-S-01-2103331 | 合格 |
| 2 | 全自动流动注射分析仪 | iFIA7 | iFIA7-S-01-1903030 | 合格 |
| 3 | 全自动流动注射分析仪 | iFIA7 | iFIA7-S-01-1903067 | 合格 |
| 4 | 全自动流动注射分析仪 | BDFIA-8000 | 800016031806130193 | 合格 |
| 5 | 全自动流动注射分析仪 | BDFIA-8000 | 800018031810160229 | 合格 |
| 6 | 全自动流动注射分析仪 | BDFIA-8000 | 800033032008050419 | 合格 |

表1-3 使用试剂及溶剂登记表

| 实验 室号 | 名称 | 生产厂家 | 规格 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4-氨基安替比林 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR/25 g |  |
|  | 铁氰化钾 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | GR/100 g |  |
|  | 磷酸 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | GR/500 mL |  |
|  | 硼酸 | 广州化学试剂厂 | AR/500 g |  |
|  | 氯化钾 | 天津市大茂化学试剂厂 | GR/500 g |  |
|  | 氢氧化钠 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR/500 g |  |
|  | 氯化钠 | 广州化学试剂厂 | AR/500 g |  |
|  | 挥发酚标准物质 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 9.85±0.61μg/L | A22090197 |
|  | 挥发酚标准物质 | 生态环境部标准样品研究所 | 45.2±3.7 μg/L、75.5±5.3 μg/L | 200365、210853 |
|  | 挥发酚标准物质 | 生态环境部标准样品研究所 | 500 mg/L |  |
| 2 | 4-氨基安替比林 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR/25 g |  |
|  | 铁氰化钾 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | GR/100 g |  |
|  | 磷酸 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | GR/500 mL |  |
|  | 硼酸 | 广州化学试剂厂 | AR/500 g |  |
|  | 氯化钾 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | AR/500 g |  |
|  | 氢氧化钠 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR/500 g |  |
|  | 氯化钠 | 天津市大茂化学试剂厂 | AR/500 g |  |
|  | 挥发酚标准物质 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 9.85±0.61μg/L | A22090197 |
|  | 挥发酚标准物质 | 生态环境部标准样品研究所 | 45.2±3.7 μg/L、75.5±5.3 μg/L | 200365、210853 |
|  | 挥发酚标准物质 | 生态环境部标准样品研究所 | 500 mg/L |  |
| 3 | 4-氨基安替比林 | 国药集团化学试剂有限公司 | 25g/分析纯 |  |
|  | 铁氰化钾 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | GR/100 g |  |
|  | 磷酸 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | GR/500mL |  |
|  | 硼酸 | 广州化学试剂厂 | AR/500 g |  |
|  | 氯化钾 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | AR/500 g |  |
|  | 氢氧化钠 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR/500 g |  |
|  | 氯化钠 | 广州化学试剂厂 | AR/500 g |  |
|  | 挥发酚标准物质 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 9.85±0.61μg/L | A22090197 |
|  | 挥发酚标准物质 | 生态环境部标准样品研究所 | 45.2±3.7 μg/L、75.5±5.3 μg/L | 200365、210853 |
|  | 挥发酚标准物质 | 生态环境部标准样品研究所 | 500 mg/L |  |
| 4 | 4-氨基安替比林 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR/25 g |  |
|  | 铁氰化钾 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | GR/100 g |  |
|  | 磷酸 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | GR/500 mL |  |
|  | 硼酸 | 广州化学试剂厂 | AR/500 g |  |
|  | 氯化钾 | 天津市科密欧化学试剂有限公司 | GR/500 g |  |
|  | 氢氧化钠 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR/500 g |  |
|  | 氯化钠 | 广州化学试剂厂 | AR/500 g |  |
|  | 挥发酚标准物质 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 9.85±0.61μg/L | A22090197 |
|  | 挥发酚标准物质 | 生态环境部标准样品研究所 | 45.2±3.7 μg/L、75.5±5.3 μg/L | 200365、210853 |
|  | 挥发酚标准物质 | 生态环境部标准样品研究所 | 500 mg/L |  |
| 5 | 4-氨基安替比林 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR/25 g |  |
|  | 铁氰化钾 | 广州化学试剂厂 | AR/500 g |  |
|  | 磷酸 | 天津市科密欧化学试剂有戏公司 | GR/500 g |  |
|  | 硼酸 | 广州化学试剂厂 | AR/500 g |  |
|  | 氯化钾 | 天津市科密欧化学试剂有戏公司 | AR/500 g |  |
|  | 氢氧化钠 | 天津市科密欧化学试剂有戏公司 | AR/500 g |  |
|  | 氯化钠 | 天津市大茂化学试剂厂 | AR/500 g |  |
|  | 挥发酚标准物质 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 9.85±0.61μg/L | A22090197 |
|  | 挥发酚标准物质 | 生态环境部标准样品研究所 | 45.2±3.7 μg/L、75.5±5.3 μg/L | 200365、210853 |
|  | 挥发酚标准物质 | 生态环境部标准样品研究所 | 500 mg/L |  |
| 6 | 4-氨基安替比林 | 国药集团化学试剂有限公司 | AR/25 g |  |
|  | 铁氰化钾 | 广州化学试剂厂 | AR/500 g |  |
|  | 磷酸 | 天津市科密欧化学试剂有戏公司 | GR/500 ml |  |
|  | 硼酸 | 广州化学试剂厂 | AR/500 g |  |
|  | 氯化钾 | 天津市科密欧化学试剂有戏公司 | AR/500 g |  |
|  | 氢氧化钠 | 天津市科密欧化学试剂有戏公司 | AR/500 g |  |
|  | 氯化钠 | 天津市大茂化学试剂厂 | AR/500 g |  |
|  | 挥发酚标准物质 | 坛墨质检科技股份有限公司 | 9.85±0.61μg/L | A22090197 |
|  | 挥发酚标准物质 | 生态环境部标准样品研究所 | 45.2±3.7 μg/L、75.5±5.3 μg/L | 200365、210853 |
|  | 挥发酚标准物质 | 生态环境部标准样品研究所 | 500 mg/L |  |

  - 方法检出限、测定下限测试数据

- 表1-4 方法检出限、测定下限测试数据表

- 验证单位： 海南省环境科学研究院

- 测试日期： 2023年10月24至25日

| 验证实验室编号1 |  | 试样（2.0 μg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 2.18 |  |
|  | 2 | 1.88 |  |
|  | 3 | 2.09 |  |
|  | 4 | 1.96 |  |
|  | 5 | 1.78 |  |
|  | 6 | 1.89 |  |
|  | 7 | 1.99 |  |
| 平均值（μg/L）） | 2.0 |  |  |
| 标准偏差S（μg/L） | 0.12 |  |  |
| t 值 | 3.143 |  |  |
| 检测限（μg/L） | 0.4 |  |  |
| 测定下限（μg/L） | 1.6 |  |  |

- 表1-5 方法检出限、测定下限测试数据表

- 验证单位： 海口市生态环境监测站

- 测试日期： 2023年10月20至21日

| 验证实验室编号2 |  | 试样（2.0 μg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 1.94 |  |
|  | 2 | 1.93 |  |
|  | 3 | 1.72 |  |
|  | 4 | 1.84 |  |
|  | 5 | 1.99 |  |
|  | 6 | 1.79 |  |
|  | 7 | 2.04 |  |
| 平均值（μg/L）） | 1.9 |  |  |
| 标准偏差S（μg/L） | 0.11 |  |  |
| t 值 | 3.143 |  |  |
| 检测限（μg/L） | 0.4 |  |  |
| 测定下限（μg/L） | 1.6 |  |  |

- 表1-6 方法检出限、测定下限测试数据表

- 验证单位： 三亚市环境监测站

- 测试日期： 2023年10月28至29日

| 验证实验室编号3 |  | 试样（2.0 μg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 2.10 |  |
|  | 2 | 2.05 |  |
|  | 3 | 1.98 |  |
|  | 4 | 1.93 |  |
|  | 5 | 1.92 |  |
|  | 6 | 1.76 |  |
|  | 7 | 1.89 |  |
| 平均值（μg/L）） | 2.0 |  |  |
| 标准偏差S（μg/L） | 0.10 |  |  |
| t 值 | 3.143 |  |  |
| 检测限（μg/L） | 0.3 |  |  |
| 测定下限（μg/L） | 1.2 |  |  |

- 表1-7 方法检出限、测定下限测试数据表

- 验证单位： 五指山市生态环境监测站

- 测试日期： 2023年10月26至29日

| 验证实验室编号4 |  | 试样（2.0 μg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 2.07 |  |
|  | 2 | 1.89 |  |
|  | 3 | 1.70 |  |
|  | 4 | 1.78 |  |
|  | 5 | 1.51 |  |
|  | 6 | 1.72 |  |
|  | 7 | 1.55 |  |
| 平均值（μg/L）） | 1.7 |  |  |
| 标准偏差S（μg/L） | 0.18 |  |  |
| t 值 | 4.143 |  |  |
| 检测限（μg/L） | 0.8 |  |  |
| 测定下限（μg/L） | 3.2 |  |  |

- 表1-8 方法检出限、测定下限测试数据表

- 验证单位： 澄迈县生态环境监测站

- 测试日期： 2023年9月15至16日

| 验证实验室编号5 |  | 试样（2.0 μg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 2.28 |  |
|  | 2 | 2.34 |  |
|  | 3 | 2.25 |  |
|  | 4 | 2.26 |  |
|  | 5 | 1.95 |  |
|  | 6 | 2.01 |  |
|  | 7 | 2.05 |  |
| 平均值（μg/L）） | 2.2 |  |  |
| 标准偏差S（μg/L） | 0.14 |  |  |
| t 值 | 3.14 |  |  |
| 检测限（μg/L） | 0.4 |  |  |
| 测定下限（μg/L） | 1.6 |  |  |

- 表1-9 方法检出限、测定下限测试数据表

- 验证单位： 陵水县生态环境监测站

- 测试日期： 2023年10月10至12日

| 验证实验室编号6 |  | 试样（2.0 μg/L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 2.31 |  |
|  | 2 | 2.53 |  |
|  | 3 | 2.49 |  |
|  | 4 | 2.13 |  |
|  | 5 | 2.04 |  |
|  | 6 | 2.50 |  |
|  | 7 | 1.93 |  |
| 平均值（μg/L）） | 2.3 |  |  |
| 标准偏差S（μg/L） | 0.23 |  |  |
| t 值 | 3.143 |  |  |
| 检测限（μg/L） | 0.7 |  |  |
| 测定下限（μg/L） | 2.8 |  |  |

#### 1.3 方法精密度测试数据

- 表1-10  精密度测试数据

- 验证单位： 海南省环境科学研究院

- 测试日期： 2023年10月24至25日

| 验证实验室编号1 |  | 试 样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低（5.0 μg/L） | 中（40.0 μg/L） | 高（80.0 μg/L） |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 5.06 | 40.31 | 79.87 |
|  | 2 | 5.07 | 40.87 | 80.25 |
|  | 3 | 5.00 | 40.85 | 79.68 |
|  | 4 | 4.98 | 40.75 | 80.10 |
|  | 5 | 5.01 | 40.66 | 80.10 |
|  | 6 | 4.99 | 40.64 | 79.82 |
| 平均值（μg/L） |  | 5.0 | 40.7 | 80.0 |
| 标准偏差（μg/L） |  | 0.04 | 0.20 | 0.21 |
| 相对标准偏差RSD（%） |  | 0.80 | 0.49 | 0.26 |

- 表1-11 精密度测试数据

- 验证单位：海口市生态环境监测站

- 测试日期：2023年10月20至21日

| 验证实验室编号2 |  | 试 样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低（5.0 μg/L） | 中（40.0 μg/L） | 高（80.0 μg/L） |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 4.99 | 40.12 | 79.23 |
|  | 2 | 5.09 | 39.99 | 79.47 |
|  | 3 | 5.07 | 39.94 | 78.81 |
|  | 4 | 4.93 | 39.75 | 79.13 |
|  | 5 | 5.01 | 39.66 | 79.19 |
|  | 6 | 5.02 | 39.74 | 78.88 |
| 平均值（μg/L） |  | 5.0 | 39.9 | 79.1 |
| 标准偏差（μg/L） |  | 0.06 | 0.18 | 0.24 |
| 相对标准偏差RSD（%） |  | 1.20 | 0.45 | 0.30 |

- 表1-12  精密度测试数据

- 验证单位： 三亚市环境监测站

- 测试日期： 2023年10月28至29日

| 验证实验室编号3 |  | 试 样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低（5.0 μg/L） | 中（40.0 μg/L） | 高（80.0 μg/L） |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 5.21 | 41.50 | 80.21 |
|  | 2 | 5.11 | 41.00 | 80.65 |
|  | 3 | 5.11 | 41.55 | 80.83 |
|  | 4 | 5.13 | 41.34 | 80.76 |
|  | 5 | 5.06 | 41.84 | 80.71 |
|  | 6 | 5.03 | 41.33 | 80.82 |
| 平均值（μg/L） |  | 5.1 | 41.4 | 80.7 |
| 标准偏差（μg/L） |  | 0.06 | 0.28 | 0.23 |
| 相对标准偏差RSD（%） |  | 1.18 | 0.68 | 0.28 |

- 表1-13  精密度测试数据

- 验证单位： 五指山市生态环境监测站

- 测试日期： 2023年10月26至29日

| 验证实验室编号4 |  | 试 样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低（5.0 μg/L） | 中（40.0 μg/L） | 高（80.0 μg/L） |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 4.50 | 38.51 | 78.07 |
|  | 2 | 4.68 | 39.54 | 78.40 |
|  | 3 | 4.66 | 38.24 | 77.27 |
|  | 4 | 4.41 | 39.04 | 78.99 |
|  | 5 | 4.51 | 39.00 | 76.98 |
|  | 6 | 4.40 | 39.00 | 77.44 |
| 平均值（μg/L） |  | 4.5 | 38.9 | 77.9 |
| 标准偏差（μg/L） |  | 0.12 | 0.46 | 0.76 |
| 相对标准偏差RSD（%） |  | 2.67 | 1.18 | 0.98 |

- 表1-14  精密度测试数据

- 验证单位：澄迈县生态环境监测站

- 测试日期： 2023年9月15至16日

| 验证实验室编号5 |  | 试 样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低（5.0 μg/L） | 中（40.0 μg/L） | 高（80.0 μg/L） |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 5.02 | 38.87 | 80.41 |
|  | 2 | 5.17 | 39.03 | 80.88 |
|  | 3 | 5.19 | 38.80 | 79.65 |
|  | 4 | 4.94 | 38.09 | 80.11 |
|  | 5 | 4.90 | 38.33 | 80.46 |
|  | 6 | 4.96 | 38.83 | 80.35 |
| 平均值（μg/L） |  | 5.0 | 38.7 | 80.3 |
| 标准偏差（μg/L） |  | 0.12 | 0.36 | 0.41 |
| 相对标准偏差RSD（%） |  | 2.40 | 0.93 | 0.51 |

- 表1-15  精密度测试数据

- 验证单位： 陵水县生态环境监测站

| 验证实验室编号6 |  | 试 样 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 低（5.0 μg/L） | 中（40.0 μg/L） | 高（80.0 μg/L） |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 5.14 | 40.42 | 78.89 |
|  | 2 | 5.27 | 40.57 | 78.90 |
|  | 3 | 5.22 | 40.67 | 79.17 |
|  | 4 | 5.23 | 39.77 | 78.83 |
|  | 5 | 5.04 | 39.95 | 79.38 |
|  | 6 | 5.06 | 40.04 | 78.76 |
| 平均值（μg/L） |  | 5.2 | 40.2 | 79.0 |
| 标准偏差（μg/L） |  | 0.10 | 0.37 | 0.24 |
| 相对标准偏差RSD（%） |  | 1.92 | 0.92 | 0.30 |

- 测试日期： 2023年10月10至12日

#### 1.4  方法准确度测试数据

- 表1-16  正确度测试数据

- 验证单位： 海南省环境科学研究院

- 测试日期：  2023年10月24至25日

| 验证实验室编号1 | 有证标准物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低(A22090197) | 中(200365) | 高(200853) |
| 1 | 9.88 | 47.11 | 73.47 |
| 2 | 10.18 | 45.63 | 73.32 |
| 3 | 9.96 | 46.32 | 73.77 |
| 4 | 10.06 | 46.42 | 73.49 |
| 5 | 10.19 | 45.11 | 73.79 |
| 6 | 9.93 | 46.14 | 73.71 |
| 平均值xi（μg/L） | 10.03 | 46.12 | 73.59 |
| 标准值±不确定度 | 9.85±0.61 | 45.2±3.7 | 75.5±5.3 |
| 相对误差REi （%） | 1.83 | 2.04 | -2.53 |

- 表1-17  正确度测试数据

- 验证单位： 海口市生态环境监测

- 测试日期： 2023年10月20至21日

| 验证实验室编号2 | 有证标准物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低(A22090197) | 中(200365) | 高(200853) |
| 1 | 10.11 | 47.24 | 76.15 |
| 2 | 10.04 | 47.10 | 75.95 |
| 3 | 9.87 | 46.25 | 75.97 |
| 4 | 9.90 | 46.70 | 76.40 |
| 5 | 9.92 | 46.23 | 76.23 |
| 6 | 9.85 | 46.56 | 76.12 |
| 平均值xi（μg/L） | 9.95 | 46.68 | 76.14 |
| 标准值±不确定度 | 9.85±0.61 | 45.2±3.7 | 75.5±5.3 |
| 相对误差REi （%） | 1.02 | 3.27 | 0.85 |

- 表1-18  正确度测试数据

- 验证单位： 三亚市环境监测站

- 测试日期： 2023年10月28至29日

| 验证实验室编号3 | 有证标准物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低(A22090197) | 中(200365) | 高(200853) |
| 1 | 9.99 | 47.07 | 73.90 |
| 2 | 9.82 | 46.71 | 73.82 |
| 3 | 9.79 | 47.30 | 74.00 |
| 4 | 9.85 | 46.92 | 73.66 |
| 5 | 9.90 | 47.42 | 73.75 |
| 6 | 10.06 | 47.92 | 73.87 |
| 平均值xi（μg/L） | 9.90 | 47.22 | 73.83 |
| 标准值±不确定度 | 9.85±0.61 | 45.2±3.7 | 75.5±5.3 |
| 相对误差REi （%） | 0.51 | 4.47 | -2.21 |

- 表1-19 正确度测试数据

- 验证单位： 五指山市生态环境监测站

- 测试日期： 2023年10月26至29日

| 验证实验室编号4 | 有证标准物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低(A22090197) | 中(200365) | 高(200853) |
| 1 | 9.85 | 45.38 | 76.46 |
| 2 | 10.00 | 45.45 | 76.15 |
| 3 | 9.56 | 45.40 | 76.65 |
| 4 | 9.86 | 45.77 | 75.86 |
| 5 | 9.61 | 45.02 | 75.91 |
| 6 | 9.91 | 45.46 | 77.36 |
| 平均值xi（μg/L） | 9.80 | 45.41 | 76.40 |
| 标准值±不确定度 | 9.85±0.61 | 45.2±3.7 | 75.5±5.3 |
| 相对误差REi （%） | -0.51 | 0.46 | 1.19 |

- 表1-20  正确度测试数据

- 验证单位： 澄迈县生态环境监测站

- 测试日期： 2023年9月15至16日

| 验证实验室编号5 | 有证标准物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低(A22090197) | 中(200365) | 高(200853) |
| 1 | 9.62 | 43.98 | 74.03 |
| 2 | 9.69 | 43.85 | 73.77 |
| 3 | 9.53 | 44.00 | 72.63 |
| 4 | 9.97 | 44.23 | 72.40 |
| 5 | 9.94 | 43.72 | 72.78 |
| 6 | 9.89 | 44.83 | 73.10 |
| 平均值xi（μg/L） | 9.77 | 44.10 | 73.12 |
| 标准值±不确定度 | 9.85±0.61 | 45.2±3.7 | 75.5±5.3 |
| 相对误差REi （%） | -0.81 | -2.43 | -3.15 |

- 表1-21  正确度测试数据

- 验证单位： 陵水县生态环境监测站

- 测试日期： 2023年10月10至12日

| 验证实验室编号6 | 有证标准物质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 低(A22090197) | 中(200365) | 高(200853) |
| 1 | 9.60 | 43.24 | 72.57 |
| 2 | 9.98 | 43.02 | 72.48 |
| 3 | 9.57 | 43.34 | 72.28 |
| 4 | 9.56 | 43.20 | 72.80 |
| 5 | 9.99 | 43.24 | 73.13 |
| 6 | 9.69 | 43.08 | 73.05 |
| 平均值xi（μg/L） | 9.73 | 43.19 | 72.72 |
| 标准值±不确定度 | 9.85±0.61 | 45.2±3.7 | 75.5±5.3 |
| 相对误差REi （%） | -1.22 | -4.45 | -3.68 |

- 表1-22  实际样品加标测试数据

- 验证单位： 海南省环境科学研究院

- 测试日期： 2023年10月24至25日

| 验证实验室编号1 |  | 实际样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近海海域海水 |  | 远岸海域海水 |  | 赶潮河段海水 |  | 入海河口海水 |  |
|  |  | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 0.13 | 10.36 | 0.19 | 9.99 | 0.30 | 21.39 | 0.44 | 19.00 |
|  | 2 | 0.16 | 10.21 | 0.10 | 9.75 | 0.15 | 21.70 | 0.21 | 18.63 |
|  | 3 | 0.22 | 10.26 | 0.18 | 9.73 | 0.12 | 21.37 | 0.45 | 19.01 |
|  | 4 | 0.15 | 10.11 | 0.19 | 9.88 | 0.15 | 21.38 | 0.37 | 18.80 |
|  | 5 | 0.26 | 10.16 | 0.24 | 9.85 | 0.34 | 21.49 | 0.50 | 19.28 |
|  | 6 | 0.29 | 10.22 | 0.18 | 9.81 | 0.39 | 21.36 | 0.39 | 18.92 |
| 平均值（μg/L） |  | 0.2 | 10.2 | 0.2 | 9.8 | 0.2 | 21.4 | 0.4 | 18.9 |
| 加标量（μg/L） |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  |
| 加标回收率 p （%） |  | 100 |  | 96.0 |  | 106 |  | 92.5 |  |

- 表1-23  实际样品加标测试数据

- 验证单位： 海口市生态环境监测站

- 测试日期： 2023年10月20至21日

| 验证实验室编号2 |  | 实际样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近海海域海水 |  | 远岸海域海水 |  | 赶潮河段海水 |  | 入海河口海水 |  |
|  |  | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 0.19 | 10.63 | 0.20 | 10.21 | 0.45 | 20.68 | 0.03 | 18.91 |
|  | 2 | 0.22 | 10.56 | 0.16 | 10.25 | 0.48 | 20.72 | 0.18 | 18.60 |
|  | 3 | 0.08 | 10.66 | 0.24 | 10.00 | 0.36 | 21.31 | 0.08 | 19.26 |
|  | 4 | 0.16 | 10.56 | 0.29 | 9.96 | 0.35 | 21.46 | 0.11 | 19.32 |
|  | 5 | 0.13 | 10.61 | 0.11 | 10.30 | 0.40 | 20.70 | 0.15 | 19.24 |
|  | 6 | 0.14 | 10.67 | 0.15 | 10.21 | 0.45 | 21.35 | 0.11 | 19.20 |
| 平均值（μg/L） |  | 0.2 | 10.6 | 0.2 | 10.2 | 0.4 | 21.0 | 0.1 | 19.1 |
| 加标量（μg/L） |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  |
| 加标回收率 p （%） |  | 104 |  | 100 |  | 103 |  | 95.0 |  |

- 表1-24  实际样品加标测试数据

- 验证单位： 三亚市环境监测站

- 测试日期：2023年10月28至29日

| 验证实验室编号3 |  | 实际样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近海海域海水 |  | 远岸海域海水 |  | 赶潮河段海水 |  | 入海河口海水 |  |
|  |  | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 0.14 | 10.55 | 0.13 | 10.19 | 0.31 | 20.43 | 0.44 | 20.92 |
|  | 2 | 0.18 | 10.66 | 0.24 | 10.09 | 0.16 | 20.70 | 0.22 | 20.90 |
|  | 3 | 0.23 | 10.61 | 0.19 | 10.53 | 0.13 | 20.55 | 0.45 | 21.06 |
|  | 4 | 0.16 | 10.68 | 0.31 | 10.17 | 0.16 | 20.56 | 0.38 | 20.98 |
|  | 5 | 0.27 | 10.87 | 0.26 | 10.25 | 0.35 | 20.58 | 0.50 | 20.95 |
|  | 6 | 0.30 | 10.62 | 0.24 | 10.37 | 0.40 | 20.54 | 0.40 | 21.28 |
| 平均值（μg/L） |  | 0.2 | 10.7 | 0.2 | 10.3 | 0.2 | 20.6 | 0.4 | 21.0 |
| 加标量（μg/L） |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  |
| 加标回收率 p （%） |  | 105 |  | 101 |  | 102 |  | 103 |  |

- 表1-25  实际样品加标测试数据

- 验证单位： 五指山市生态环境监测站

- 测试日期： 2023年10月26至29日

| 验证实验室编号4 |  | 实际样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近海海域海水 |  | 远岸海域海水 |  | 赶潮河段海水 |  | 入海河口海水 |  |
|  |  | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 0.00 | 9.90 | 0.00 | 9.40 | 0.00 | 18.45 | 0.00 | 19.14 |
|  | 2 | 0.07 | 10.56 | 0.00 | 9.78 | 0.00 | 18.65 | 0.00 | 18.70 |
|  | 3 | 0.00 | 9.46 | 0.00 | 9.53 | 0.00 | 18.32 | 0.02 | 19.01 |
|  | 4 | 0.00 | 9.99 | 0.00 | 9.69 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 18.90 |
|  | 5 | 0.00 | 9.50 | 0.00 | 9.98 | 0.00 | 18.81 | 0.00 | 18.34 |
|  | 6 | 0.00 | 10.28 | 0.00 | 9.74 | 0.00 | 18.69 | 0.00 | 18.87 |
| 平均值（μg/L） |  | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 9.7 | 0.0 | 18.6 | 0.0 | 18.8 |
| 加标量（μg/L） |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  |
| 加标回收率 p （%） |  | 100 |  | 97.0 |  | 93.0 |  | 94.0 |  |

- 表1-26    实际样品加标测试数据

- 验证单位： 澄迈县生态环境监测站

- 测试日期： 2023年9月15至16日

| 验证实验室编号5 |  | 实际样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近海海域海水 |  | 远岸海域海水 |  | 赶潮河段海水 |  | 入海河口海水 |  |
|  |  | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 0.00 | 9.01 | 0.00 | 9.11 | 0.00 | 19.51 | 0.00 | 19.30 |
|  | 2 | 0.00 | 9.03 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 18.73 | 0.00 | 19.33 |
|  | 3 | 0.00 | 9.15 | 0.00 | 9.48 | 0.00 | 20.20 | 0.00 | 18.39 |
|  | 4 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | 9.32 | 0.00 | 18.99 | 0.00 | 19.02 |
|  | 5 | 0.00 | 8.91 | 0.00 | 9.12 | 0.00 | 18.14 | 0.00 | 19.88 |
|  | 6 | 0.00 | 8.74 | 0.00 | 9.05 | 0.00 | 17.97 | 0.00 | 18.98 |
| 平均值（μg/L） |  | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9.3 | 0.0 | 18.9 | 0.0 | 19.2 |
| 加标量（μg/L） |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  |
| 加标回收率 p （%） |  | 90.0 |  | 93.0 |  | 94.5 |  | 95.6 |  |

- 表1-27  实际样品加标测试数据

- 验证单位： 陵水县生态环境监测站

- 测试日期： 2023年10月10至12日

| 验证实验室编号6 |  | 实际样品 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 近海海域海水 |  | 远岸海域海水 |  | 赶潮河段海水 |  | 入海河口海水 |  |
|  |  | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 | 样品 | 加标 样品 |
| 测定结果 （μg/L） | 1 | 0.00 | 9.91 | 0.36 | 10.26 | 0.00 | 18.67 | 0.00 | 18.84 |
|  | 2 | 0.01 | 10.36 | 0.00 | 9.94 | 0.00 | 19.43 | 0.00 | 19.14 |
|  | 3 | 0.00 | 9.71 | 0.00 | 9.83 | 0.00 | 18.14 | 0.00 | 18.74 |
|  | 4 | 0.00 | 10.45 | 0.00 | 9.80 | 0.00 | 18.92 | 0.00 | 19.24 |
|  | 5 | 0.16 | 10.14 | 0.05 | 9.77 | 0.00 | 19.45 | 0.00 | 19.01 |
|  | 6 | 0.00 | 10.22 | 0.00 | 10.04 | 0.00 | 18.23 | 0.00 | 19.42 |
| 平均值（μg/L） |  | 0.0 | 10.1 | 0.1 | 9.9 | 0.0 | 18.8 | 0.0 | 19.1 |
| 加标量（μg/L） |  | 10.0 |  | 10.0 |  | 20.0 |  | 20.0 |  |
| 加标回收率 p （%） |  | 101 |  | 98.0 |  | 94.0 |  | 95.5 |  |

#### 1.5  其他需要说明的问题

在方法验证过程中未出现异常或意外情况

### 2  方法验证数据汇总

#### 2.1  方法检出限、测定下限

六家实验室以加标量为2.0 μg/L的基体溶液空白加标样品按照样品分析的全部步骤进行处理和测定。按照HJ 168-2020计计算出方法检出限及测定下限，数据汇总见附表 2-1。

表2-1   方法检出限、测定下限汇总表          单位： μg/L

| 验证实验室编号 | 试样 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 检出限 | 测定下限 |
| 1 | 0.4 | 1.6 |
| 2 | 0.4 | 1.6 |
| 3 | 0.3 | 1.2 |
| 4 | 0.8 | 3.2 |
| 5 | 0.4 | 1.6 |
| 6 | - 0.7 | 2.8 |

结论：在没有离群值的情况下，选取检出限最大值为方法检出限，检出限的4倍为测定下限，流动注射-4-氨基安替比林分光光度法测定海水中挥发性酚的检出限为0.8 μg/L，测定下限为3.2 μg/L。

#### 2.2  方法精密度

表2-2    精密度测试数据汇总表             单位： μg/L

| 验证实验室编号 | 浓度1 (5.0 ) |  |  | 浓度2(40.0) |  |  | 浓度3(80.0 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x i | Si | RSDi (%) | x i | Si | RSDi (%) | x i | Si | RSDi (%) |
| 1 | 5.0 | 0.04 | 0.80 | 40.7 | 0.20 | 0.49 | 80.0 | 0.21 | 0.26 |
| 2 | 5.0 | 0.06 | 1.20 | 39.9 | 0.18 | 0.45 | 79.1 | 0.24 | 0.30 |
| 3 | 5.1 | 0.06 | 1.18 | 41.4 | 0.28 | 0.68 | 80.7 | 0.23 | 0.28 |
| 4 | 4.5 | 0.12 | 2.67 | 38.9 | 0.46 | 1.18 | 77.9 | 0.76 | 0.98 |
| 5 | 5.0 | 0.12 | 2.40 | 38.7 | 0.36 | 0.93 | 80.3 | 0.41 | 0.51 |
| 6 | 5.2 | 0.10 | 1.92 | 40.2 | 0.37 | 0.92 | 79.0 | 0.24 | 0.30 |
|  | 5.0 |  |  | 40.0 |  |  | 79.5 |  |  |
| S’ | 0.24 |  |  | 1.04 |  |  | 1.03 |  |  |
| RSD’(%) | 4.80 |  |  | 2.60 |  |  | 1.30 |  |  |
| 重复性限r | 0.2 |  |  | 0.9 |  |  | 1.1 |  |  |
| 再现性现R | 1.4 |  |  | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |

结论：六家实验室分别对加标量为5.0 μg/L、40.0 μg/L和80.0 μg/L的基体溶液空白加标样品进行6次平行测定，实验室内相对标准偏差分别为：0.80%～2.67%、0.45%～1.18%和0.26%～0.98%；实验室间相对标准偏差分别为：4.80%、2.60%和 1.30%；重复性限r为：0.2 μg/L、0.9 μg/L和1.1 μg/L；再现性限R分别为：1.4 μg/L、2.9 μg/L和2.9 μg/L。

#### 2.3  方法正确度

表2-3    标准物质测试数据汇总表

| 验证实验室编号 | A22090197 (9.85±0.61 μg/L ) |  | 200358 (45.2±3.7 μg/L) |  | 210853 (75.5±5.3 μg/L) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | xi | REi （%） | xi | REi （%） | xi | REi （%） |
| 1 | 9.95 | 1.02 | 46.12 | 2.04 | 73.59 | -2.53 |
| 2 | 10.03 | 1.83 | 46.68 | 3.27 | 76.14 | 0.85 |
| 3 | 9.90 | 0.51 | 47.22 | 4.47 | 73.83 | -2.21 |
| 4 | 9.80 | -0.51 | 45.41 | 0.46 | 76.40 | 1.19 |
| 5 | 9.77 | -0.81 | 44.10 | -2.43 | 73.12 | -3.15 |
| 6 | 9.73 | -1.22 | 43.19 | -4.45 | 72.72 | -3.68 |
| RE | 0.14 |  | 0.56 |  | -1.59 |  |
| SRE | 1.18 |  | 3.43 |  | 2.09 |  |

结论：六家验实验室分别对浓度为9.85±0.61 μg/L、45.2±3.7  μg/L、75.5±5.3 μg/L的有证标准物质进行正确度的测定，相对误差分别为：-1.22%～1.83%、-4.45%～4.47%和-3.68%～1.19%，相对误差最终值分别为0.14%±1.18%、0.56%±3.43%和-1.59%±2.09%。

表2-4    实际样品加标测试数据汇总表

| 验证实验室编号 | 近岸海域海水 (10.0 μg/L) | 远海海域海水 (10.0 μg/L) | 赶潮河段海水 (20.0 μg/L) | 入海河口海水 (20.0 μg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi | Pi | Pi | Pi |
| 1 | 100 | 96.0 | 106 | 92.5 |
| 2 | 104 | 100 | 103 | 95.0 |
| 3 | 105 | 101 | 102 | 103 |
| 4 | 100 | 97.0 | 93.0 | 94.0 |
| 5 | 90.0 | 93.0 | 94.5 | 95.6 |
| 6 | 101 | 98.0 | 94.0 | 95.5 |
| P（%） | 100 | 97.5 | 98.8 | 95.9 |
| SP（%） | 5.3 | 2.9 | 5.6 | 3.6 |
| P±2SP（%） | 100±10.6 | 97.5±5.8 | 98.8±11.2 | 95.9±7.2 |

结论：六家实验室分别对近岸海域海水、远海海域海水 、赶潮河段海水和入海河口海水的实际样品加标进行6次平行测定，加标回收率分别为90.0%～105%、93.0%～101%、93.0%～106%和92.5%～103%，回收率的最终范围分别为100%±10.6%、97.5%±5.8%、98.8%±11.2%和95.9%±7.2%。

六家验证实验室以基体溶液绘制校准曲线，配制质量浓度（以苯酚计）分别为：0.0 μg/L、2.0 μg/L、5.0 μg/L 、10.0 μg/L、20.0 μg/L、50.0 μg/L和100 μg/L的标准系列，校准曲线及相关系数见表2-5。

表2-5   实际样品加标测试数据汇总表

| 验证实验室编号 | 校准曲线 | 相关系数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | y=0.0213x+0.0618 | 0.9999 |
| 2 | y=0.0215x+0.0963 | 0.9993 |
| 3 | y=0.0224x+0.0644 | 0.9998 |
| 4 | y=4.1427x-0.6673 | 0.9999 |
| 5 | y=3.6174x-1.6255 | 0.9999 |
| 6 | y=3.4232x-1.9896 | 0.9999 |

结论：六家实验室校准曲线浓度范围为3.0 μg/L~100 μg/L，校准曲线的线性系数均≥0.999。

### 3  方法验证结论

编制组在汇总验证报告数据统计时，所有数据全部采用，未进行取舍，六家实验室验证结果表明：

#### 3.1 检出限及测定下限

六家验证实验室的方法检出限的数据汇总：六家实验室方法检出限范围为0.3 μg/L~0.8 μg/L，测定下限范围为1.2μg/L~3.2 μg/L；根据最终检出限取六家验证实验室最大值的规定，本标准拟规定挥发性酚检出限为0.8 μg/L，测定下限为3.2 μg/L。方法检出限能够满足《海水水质标准》(GB3097－1997)标准中挥发性酚限值的要求。

#### 3.2 精密度

六家实验室分别对加标量为5.0 μg/L、40.0 μg/L和80.0 μg/L的基体溶液空白加标样品进行6次平行测定，实验室内相对标准偏差分别为：0.80%～2.67%、0.45%～1.18%和0.26%～0.98%；实验室间相对标准偏差分别为：4.80%、2.60%和 1.30%；重复性限r为：0.2 μg/L、0.9 μg/L和1.1 μg/L；再现性限R分别为：1.4 μg/L、2.9 μg/L和2.9 μg/L。

- 3.3 正确度

六家验实验室分别对浓度为9.85±0.61 μg/L、45.2±3.7  μg/L和75.5±5.3 μg/L的有证标准物质进行6次平行测定，相对误差分别为：-1.22%～1.83%、-4.45%～4.47%和-3.68%～1.19%，相对误差最终值分别为0.14%±1.18%、0.56%±3.43%和-1.59%±2.09%。

六家实验室分别对近岸海域海水、远海海域海水 、赶潮河段海水和入海河口海水的实际加标样品进行6次平行测定，（近岸海域海水和远海海域海水的加标量为10.0 μg/L、赶潮河段海水和入海河口海水的加标量为20.0 μg/L），加标回收率分别为90.0%～105%、93.0%～101%、93.0%～106%和92.5%～103%，回收率的最终范围分别为100%±10.6%、97.5%±5.8%、98.8%±11.2%和95.9%±7.2%。

本方法具有较好的重复性和再现性，方法各项特性指标达到预期要求。

## 附件 二  征求意见汇总与处理统计表

2-6征求意见汇总与修改统计表

| 标准名称 |  | 海水 挥发性酚的测定 流动注射-4-氨基安替比林分光光度法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准主编单位 |  | 海南省生态环境监测中心 |  |  |  |  |
| 序号 | 章条编号 | 修改意见 | 理由或依据 |  | 提出单位 | 处理意见 |
| 一、地方有关部门、科研机构、高等院校、有关企业及其他单位的意见 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 7样品 | 建议“样品低温避光保存”相关描述中进一步标明低温的温度范围。 | 建议明确温度范围 |  | 中国环境监测总站 | 采纳。7已修改为“样品2~5℃避光保存”。 |
| 2 | 11.4精密度控制 | 建议进一步核实“平行样测定值的相对偏差应≤±20%”中平行样测定结果相对偏差判定标准是否应根据样品浓度设定不同的判定标准，尤其是低浓度样品。 | 建议逐一统计每家验证单位低中高浓度试验结果的极差及极差相对偏差，以最大值作为两次平行测定结果的相对偏差 |  | 中国环境监测总站 | 采纳。11.4已修改为“当样品挥发性酚的浓度≤10.0 μg/L时，平行样测定值的相对偏差应≤±10%，当样品挥发性酚的浓度＞10.0 μg/L时，平行样测定值的相对偏差应≤±5%”。 |
| 二、征求意见单位名单及返回意见情况： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 发送征求意见稿单位名称 |  | 是否复函 | 是否提出书面意见 |  | 备注 |
| 1 | 生态环境部法规与标准司 |  | 否 | 否 |  |  |
| 2 | 生态环境部生态环境监测司 |  | 否 | 否 |  |  |
| 3 | 生态环境部环境标准研究所 |  | 否 | 否 |  |  |
| 4 | 中国环境监测总站 |  | 是 | 是 |  |  |
| 5 | 家海洋环境监测中心 |  | 否 | 否 |  |  |
| 6 | 海南省市场监督管理局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 7 | 中国热带农业科学院分析测试中心 |  | 否 | 否 |  |  |
| 8 | 海南大学分析测试中心 |  | 否 | 否 |  |  |
| 9 | 海口市生态环境局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 10 | 三亚市生态环境局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 11 | 儋州市生态环境局 |  | 是 | 否 |  |  |
| 12 | 琼海市生态环境局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 13 | 万宁市生态环境局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 14 | 文昌市生态环境局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 15 | 定安县生态环境局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 16 | 东方市生态环境局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 17 | 陵水县生态环境局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 18 | 白沙县生态环境局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 19 | 保亭县生态环境局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 20 | 五指山市生态环境局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 21 | 乐东县生态环境局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 22 | 昌江县生态环境局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 23 | 琼中县生态环境局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 24 | 屯昌县生态环境局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 25 | 澄迈县生态环境局 |  | 否 | 否 |  |  |
| 26 | 临高县生态环境局 |  | 是 | 否 |  |  |
| 三、附加说明 |  |  |  |  |  |  |
| 征求意见单位数量：26家；征求意见数目：2条；采纳2条，占100%。 |  |  |  |  |  |  |

填写要求：填写的内容应全面、真实地反映征求意见的情况，包括征求意见的范围、各单位提出的修改意见和建议、复函无意见和未复函单位的名称等。