发布

国家市场监督管理总局

国家标准化管理委员会

××××-××-××实施

××××-××-××发布

洗涤剂中磷含量的测定

电感耦合等离子体质谱法

Determination of phosphorus content in detergents - Inductively coupled plasma mass spectrometry

（送审稿）

GB/T xxxx-xxxx

中华人民共和国国家标准

ICS 71.100.40

CCS Y43

前    言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件为首次发布。

洗涤剂中磷含量的测定  电感耦合等离子体质谱法

1 范围

本文件规定了洗涤剂中磷含量的测定电感耦合等离子体质谱法的试验方法。

本文件适用于无磷或低磷洗涤剂中总磷的测定。如磷含量过高，则应稀释之后再测定。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的应用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用手规格和试验方法

GB/T 8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

3 方法原理

试样经消解后，由电感耦合等离子体质谱仪测定，以元素特定质量数(质荷比，m/z)定性，采用外标法，以待测元素质谱信号与内标元素质谱信号的强度比与待测元素的浓度成正比进行定量分析。

4 试剂和材料

4.1试剂

4.1.1 硝酸（HNO3）：优级纯试剂。

4.1.2 5%稀硝酸溶液：取50 mL硝酸（4.1.1）用水稀释至1L。

4.1.3 氩气（Ar）：高纯氩气（＞99.999%）。

4.1.4 氦气（He）：高纯氦气（＞99.999%）。

4.1.5 使用优级纯的试剂和符合GB/T 6682规定的一级水

4.2 标准品

4.2.1目标磷（P）元素储备液（1000 μg/mL）：采用有证标准物质单元素标准储备液，储备液以5%稀硝酸（4.1.2）介质为佳。

4.2.2内标元素钪（Sc）储备液（1000 μg/mL）：采用有证标准物质单元素标准储备液，储备液以5%稀硝酸（4.1.2）介质为佳。

4.3标准溶液配制

4.3.1磷标准工作溶液

取适量目标磷（P）元素储备液（1000 μg/mL），用5%稀硝酸（4.1.2）逐级稀释配成标准溶液系列。亦可依据样品溶液中磷元素质量浓度，适当调整标准系列磷元素质量浓度范围。磷标准系列溶液质量浓度参见附录A中表A.1。

4.3.2钪内标溶液

取适量内标元素钪（Sc）储备液（1000 μg/mL）混合，用5%稀硝酸（4.1.2）配制合适浓度的内标使用液。内标溶液使用液浓度参见附录A中表A.2。

5 仪器和设备

5.1电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）。

5.2电子天平：感量为0.1 mg。

5.3密闭微波消解系统，配有聚四氟乙烯消解罐。

5.4压力消解罐，配有聚四氟乙烯消解内罐。

5.5恒温干燥箱：室温～200 ℃。

5.6超声水浴箱。

6分析步骤

6.1试样制备

粉末样品搅拌均匀，备用；液体样品摇匀，备用。

6.2试样消解

6.2.1微波消解

称取样品0.2 g～0.5 g（称准至0.001 g），加入5 mL硝酸，加盖放置1 h，旋紧罐盖，按照微波消解仪的标准操作步骤进行消解（消解参考条件见附录B表B.1）。冷却后取出，缓慢打开罐盖排气，用少量水冲洗内盖，将消解罐放在超声水浴箱或电热板中，赶走棕色气体，取出消解内罐，将消化液转移至50 mL容量瓶中，并定容至刻度，混匀备用；同时做试剂空白试验。

6.2.2压力罐消解

称取样品0.2 g～0.5 g（称准至0.001 g）消解内罐中，加入5 mL硝酸，盖好内盖，放置1 h，旋紧不锈钢外套，放入恒温干燥箱消解（消解参考条件见附录B表B.1）。在箱内自然冷却至室温，然后缓慢旋松不锈钢外套，取出消解内罐，用少量水冲洗内盖，将消解罐放在超声水浴箱或电热板中，赶走棕色气体。将消解液转移至50 mL容量瓶中，并定容至刻度，混匀备用；同时做试剂空白试验。

6.3仪器参考条件

6.3.1优化仪器操作条件（仪器操作参考条件见附录B表B.2），使灵敏度、氧化物和双电荷化合物达到测定要求。

测定参考条件：在调谐仪器达到测定要求后，编辑测定方法、选择磷元素同位素，依次将试剂空白、标准系列、样品溶液引入仪器进行测定。

6.3.2可采用干扰校正方程对测定结果进行校正，仪器软件一般都含有干扰校正方程。

6.4标准曲线的制作

将磷标准系列工作溶液与钪内标溶液注入电感耦合等离子质谱仪中，测定目标磷（P）和内标钪（Sc）的信号响应值，以磷（P）和钪（Sc）信号响应值的比值为横坐标，以磷（P）元素的浓度为纵坐标，绘制标准曲线。

6.5试样溶液的测定

在同样的电感耦合等离子体质谱仪工作条件下，将空白对照溶液、待测样品溶液分别与钪内标溶液混合，注入电感耦合等离子体质谱仪中，分别得到空白对照溶液、待测样品溶液中磷（P）元素与钪内标溶液中钪（Sc）信号响应值比值，根据标准曲线计算待测液中磷元素的浓度。

6.6分析结果的表述

试样中磷的质量分数（以P2O5计）按照式（1）计算：

X=ρ−ρ0×V×2.2913×f×0.  0001m×1 000	(1)

式中：

X—试样中磷的质量分数（以P2O5计）的质量分数，单位为百分数（%）；

ρ—试样溶液中磷元素质量浓度，单位为微克每升（μg/L）；

ρ0—试样空白液中磷元素质量浓度，单位为微克每升（μg/L）；

V—试样消化液定容体积，单位为毫升（mL）；

2.2913—磷质量换算为五氧化二磷质量的系数；

0.0001—毫克每千克（mg/kg）转化为百分数（%）的系数；

1000—毫升（mL）转化为升（L）的系数；

f—试样稀释倍数；

m—试样称取质量，单位为克（g）；

计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留二位有效数字。

7 精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于两个测定值的算术平均值的5%。

8 磷（以P2O5计）的检出限和定量限

- 磷（以P2O5计）的检出限和定量限

| 序号 | 被测组分 | 方法检出限（mg/kg） | 方法定量限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷（以P2O5计） | 0.2 | 0.6 |
| - 以称样量为0.2g，定容体积为50 mL计算。 |  |  |  |

- （资料性）
标准溶液和内标溶液使用液

A.1  磷（P）标准系列溶液质量浓度

表A.1  磷（P）的标准系列溶液质量浓度

| 序号 | 目标元素 | 标准系列质量浓度（μg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
| 1 | 磷（P） | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |

A.2 内标溶液使用液浓度

内标溶液使用液由仪器在线加入。

a.内标元素的选择应以内标元素的原子量与检测目标元素的原子量大致相当为合适。

b.内标元素一般选择稳定的金属元素。

c.由于不同仪器采用不同内径蠕动泵管在线加入内标，导致内标元素进入检测试剂中的浓度不同，故配制内标使用液浓度时，被检测试样中内标元素的浓度与检测目标元素浓度应大致相当。

表A.2 内标钪（Sc）溶液的推荐浓度

| 序号 | 内标元素 | 适合检测元素 | 内标元素在检测试剂中的推荐浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钪（Sc） | 磷（P） | 100μg/L |

- （资料性）
样品测定参考条件

  - 消解仪操作参考条件

消解仪操作参考条件见表B.1。

表B.1 消解仪参考条件

| 消解方式 | 步骤 | 控制温度（℃） | 升温时间（min） | 恒温时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微波消解 | 1 | 120 | 5 | 5 |
|  | 2 | 150 | 5 | 10 |
|  | 3 | 200 | 5 | 20 |
| 压力罐消解 | 1 | 80 | ----- | 60 |
|  | 2 | 120 | ----- | 60 |
|  | 3 | 180 | ----- | 120 |

  - 电感耦合等离子质谱仪（ICP-MS）操作参考条件

ICP-MS操作参考条件见表B.2

表B.2 电感耦合等离子体质谱仪操作参考条件

| 仪器参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 射频功率 (Forward Power) | 1500W |
| 等离子体气（Ar）流量 | 15L/min |
| 载气流量 | 0.80L/min |
| 辅助气（Auxiliary Gas）流量 | 0.40L/min |
| 氦气（He）流量 | 4-5mL/min |
| 四级杆真空度（Analyzer Press） | 8.94×10-5pa |
| 真空度（ IF/BK Press） | 3.55Pa |
| 氦气（He）流量 | 0.8L/min |
| 雾化室温度（ S/C Temp） | 2℃ |
| 调谐(Tune)元素 | 锂（Li 7），钇（Y 89），铊（Tl 205） |
| 循环水压力（Circulating Water Press） | 300Kpa |
| 排风量（Exhaust Air Rate） | 13m/s |
| 测定模式（Measurement mode） | 动能歧视模式（KED） |
| 积分时间（Integral Time） | 0.3s |
| 峰型点数（Peak Pattern） | 3点 |
| 每点重复次数（Replicates） | 3次 |
| 扫描次数（Sweeps） | 50次 |