国家标准《洗涤剂中磷含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》

编制说明

一、任务来源

1、任务来源

本项目为国家标准化管理委员会2021年第二批推荐性国家标准计划项目，项目名称《洗涤剂中磷含量的测定 电感耦合等离子体质谱法》，项目编号20213462-T-607。主要起草单位：广东省肇庆市质量计量监督检测所、中国日用化学研究院有限公司、中轻日用化学检验认证有限公司，项目实施周期24个月。

2、主要工作过程

起草阶段：2019年，标准工作组对洗涤剂中磷含量的测定 电感耦合等离子体质谱法进行了现状调研，结合自身实践经验和洗涤行业的要求，编制了标准初稿。工作组在市场上购买不同厂家的洗涤剂产品，由广东省肇庆市质量计量监督检测所的检验室安排不同检验人员对洗涤剂样品中的磷含量进行人员比对检验，依据标准规定的电感耦合等离子体质谱法进行测试比对。2020年9月，经过对样品进行测试后，工作组对测试方法进行了验证和改进，在总结前期工作的基础上编制了标准征求意见稿，报标委会秘书处。于2020年10月10日~25日，经委员会投票，起草方案的通过率是88.68%，标准计划获得项目立项。

征求意见阶段：于2021年3月5日~19日，进入标准公示阶段，向标委会各委员、行业相关专业技术人员广泛征求意见。

审查阶段：2023年3月27日至3月29日，全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会于广东省佛山市召开(SAC/TC272)全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会四届一次会议。会议内容是标准研讨和审查，面向参会人员公开征求意见，对标准征求意见稿进行了补充、修改，并提交(SAC/TC272)全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会进行审核。

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准的修订符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性、可操作性等原则以及标准的目标、统一性、协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的修订工作。

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。方法建立过程中尽量采用检测实验室普遍采用的分析技术及仪器，选择准确、可行、便于操作的分析条件，保证检测方法的可操作性和可重复性。该标准制定过程中主要参考了以下标准或文件：

GB/T 13171.1-2009 洗衣粉 （含磷型）

GB/T 13171.2-2009 洗衣粉（无磷型）

GB/T 13173-2021 表面活性剂 洗涤剂试验方法

GB 5009.268-2016 食品安全国家标准 食品中多元素的测定

GB 5009.87-2016 食品安全国家标准 食品中磷的测定

NY/T 2541-2014 肥料 磷含量的测定

2、标准主要内容

方法原理——试样经消解后，由电感耦合等离子体质谱仪测定，以元素特定质量数(质荷比，m/z)定性，采用外标法，以待测元素质谱信号与内标元素质谱信号的强度比与待测元素的浓度成正比进行定量分析。

2.1标准溶液配制

2.1.1磷标准工作溶液

取适量目标磷（P）元素储备液（1000 μg/mL），用5%稀硝酸逐级稀释配成标准溶液系列。亦可依据样品溶液中磷元素质量浓度，适当调整标准系列磷元素质量浓度范围。磷标准系列溶液质量浓度参见附录A中表A.1。

2.1.2钪内标溶液

取适量内标元素钪（Sc）储备液（1000 μg/mL），用5%稀硝酸配制合适浓度的内标使用液。内标溶液使用液浓度参见附录A中表A.2。

2.2 仪器和设备

2.2.1电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）。

2.2.2电子天平：感量为0.1 mg。

2.2.3密闭微波消解系统，配有聚四氟乙烯消解罐。

2.2.4压力消解罐，配有聚四氟乙烯消解内罐。

2.2.5恒温干燥箱：室温～200 ℃。

2.2.6超声水浴箱。

2.3试样制备

粉末样品搅拌均匀，备用；液体样品摇匀，备用。

2.4试样消解

2.4.1微波消解

称取样品0.2 g～0.5 g（称准至0.001 g），加入5 mL硝酸，加盖放置1 h，旋紧罐盖，按照微波消解仪的标准操作步骤进行消解（消解参考条件见附录B表B.1）。冷却后取出，缓慢打开罐盖排气，用少量水冲洗内盖，将消解罐放在超声水浴箱或电热板中，赶走棕色气体，取出消解内罐，将消化液转移至50 mL容量瓶中，并定容至刻度，混匀备用；同时做试剂空白试验。

2.4.2压力罐消解

称取样品0.2 g～0.5 g（称准至0.001 g）消解内罐中，加入5 mL硝酸，盖好内盖，放置1 h，旋紧不锈钢外套，放入恒温干燥箱消解（消解参考条件见附录B表B.1）。在箱内自然冷却至室温，然后缓慢旋松不锈钢外套，取出消解内罐，用少量水冲洗内盖，将消解罐放在超声水浴箱或电热板中，赶走棕色气体。将消解液转移至50 mL容量瓶中，并定容至刻度，混匀备用；同时做试剂空白试验。

2.5仪器参考条件

2.5.1优化仪器操作条件（仪器操作参考条件见附录B表B.2），使灵敏度、氧化物和双电荷化合物达到测定要求。

测定参考条件：在调谐仪器达到测定要求后，编辑测定方法、选择磷元素同位素，依次将试剂空白、标准系列、样品溶液引入仪器进行测定。

2.5.2可采用干扰校正方程对测定结果进行校正，仪器软件一般都含有干扰校正方程。

2.6标准曲线的制作

将磷标准系列工作溶液与钪内标溶液注入电感耦合等离子体质谱仪中，测定目标磷（P）和内标钪（Sc）的信号响应值，以磷（P）和钪（Sc）信号响应值比值为横坐标，以磷（P）元素的浓度为纵坐标，绘制标准曲线。

2.7试样溶液的测定

在同样的电感耦合等离子体质谱仪工作条件下，将空白对照溶液、待测样品溶液分别与钪内标溶液混合，注入电感耦合等离子体质谱仪中，分别得到空白对照溶液、待测样品溶液中磷（P）元素与钪内标溶液中钪（Sc）信号响应值比值，根据标准曲线计算待测液中磷元素的浓度。

2.8分析结果的表述

试样中磷的质量分数（以P2O5计算）按照式（1）计算：

X=	(1)

式中：

X—试样中磷的质量分数（以P2O5计算），单位为百分数（%）；

ρ—试样溶液中磷元素质量浓度，单位为微克每升（μg/L）；

ρ0—试样空白液中磷元素质量浓度，单位为微克每升（μg/L）；

V—试样消化液定容体积，单位为毫升（mL）；

2.2913-磷质量换算为五氧化二磷质量的系数；

0.0001—毫克每千克（mg/kg）转化为百分数（%）的系数；

1000—毫升（mL）转化为升（L）的系数；

f—试样稀释倍数；

m—试样称取质量，单位为克（g）；

计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留二位有效数字。

2.9精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不大于两个测定值的算术平均值的5% 。

- （资料性）
标准溶液和内标溶液使用液

A.1磷（P）标准系列溶液质量浓度

表A.1磷（P）标准系列溶液质量浓度

| 序号 | 目标元素 | 标准系列质量浓度（μg/L） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 |
| 1 | 磷（P） | 0 | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |

A.2 内标溶液使用液浓度

内标溶液使用液由仪器在线加入。

a.内标元素的选择应以内标元素的原子量与检测目标元素的原子量大致相当为合适。

b.内标元素一般选择稳定的金属元素。

c.由于不同仪器采用不同内径蠕动泵管在线加入内标，导致内标元素进入检测试剂中的浓度不同，故配制内标使用液浓度时，被检测试样中内标元素的浓度与检测目标元素浓度应大致相当。

表A.2 内标钪（Sc）溶液的推荐浓度

| 序号 | 内标元素 | 适合检测元素 | 内标元素在检测试剂中的推荐浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钪（Sc） | 磷（P） | - μg/L |

- （资料性）

样品测定参考条件

  - 消解仪操作参考条件

消解仪操作参考条件见表B.1

表B.1 消解仪参考条件

| 消解方式 | 步骤 | 控制温度（℃） | 升温时间（min） | 恒温时间（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 微波消解 | 1 | 120 | 5 | 5 |
|  | 2 | 150 | 5 | 10 |
|  | 3 | 200 | 5 | 20 |
| 压力罐消解 | 1 | 80 | ----- | 60 |
|  | 2 | 120 | ----- | 60 |
|  | 3 | 180 | ----- | 120 |

  - 电感耦合等离子质谱仪（ICP-MS）操作参考条件

ICP-MS操作参考条件见表B.2

表B.2 电感耦合等离子体质谱仪操作参考条件

| 仪器参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 射频功率 (Forward Power) | 1500W |
| 等离子体气（Ar）流量 | 15L/min |
| 载气流量 | 0.80L/min |
| 辅助气（Auxiliary Gas）流量 | 0.40L/min |
| 氦气（He）流量 | 4-5mL/min |
| 四级杆真空度（Analyzer Press） | 8.94×10-5pa |
| 真空度（ IF/BK Press） | 3.55Pa |
| 氦气（He）流量 | 0.8L/min |
| 雾化室温度（ S/C Temp） | 2℃ |
| 调谐（Tune）元素 | 锂（Li 7），钇（Y 89），铊（Tl 205） |
| 循环水压力（Circulating Water Press） | 300Kpa |
| 排风量（Exhaust Air Rate） | 13m/s |
| 测定模式（Measurement mode） | 动能歧视模式（KED） |
| 积分时间（Integral Time） | 0.3s |
| 峰型点数（Peak Pattern） | 3点 |
| 每点重复次数（Replicates） | 3次 |
| 扫描次数（Sweeps） | 50次 |

三、主要试验（或验证）情况

1、方法介绍

1.1 现有检测方法：现有标准GB/T 13173-2021《表面活性剂 洗涤剂试验方法》中的磷含量检测有两个方法。1、磷钼酸喹啉重量法；2、磷钼蓝比色法。磷钼酸喹啉重量法需使用试剂二水合钼酸钠、一水合柠檬酸、喹啉、硝酸配制成柠檬酸钼酸钠试剂，且标准规定溶液配制后避光保存时间不超过1周。磷钼蓝比色法需配制钼酸铵-硫酸溶液、抗坏血酸溶液、五氧化二磷标准溶液，其中抗坏血酸保存时间仅2-3天。缺点：两种五氧化二磷含量的检测方法所需试剂种类较多，试剂配制工作量大，且由于部分试剂的保存时间短，试剂过期后需要重新配制，增加人员工作量。磷钼酸喹啉重量法中使用电热板煮沸和烘箱烘干，检测总计时间超过2h；磷钼蓝比色法中使用分光光度计测定相同浓度值的磷钼蓝试液吸光度值，会因为环境变化、加热时间等因素的不一致而产生差异，容易造成随机误差。综上所述，GB/T 13173-2021洗涤剂中磷含量的测定步骤繁琐，人员工作量较大，总检测时间较长。

1.2 本标准项目检测方法：应用当前检测元素较先进和便捷的技术—电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）检测洗涤剂中磷的含量。优点：只需购买可计量溯源的国家标准物质磷标准试剂，配制标准系列磷标准溶液，试剂溶液配制简单，且存放时间长（在冰箱内低温存放，可以保存6个月），减少人员工作量，缩短工作时间。当前采用的标准GB/T 13173对磷的检测单位是百分数（%）。而电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）对元素的检出限和定量限的单位可以达到百万分之一（mg/kg），能够对洗涤剂中磷元素的检测提供更低的检出限和更准确的定量限。

根据GB 5009.268-2016《食品安全国家标准 食品中多元素的测定》和GB 5009.87-2016《食品安全国家标准 食品中磷的测定》，有应用电感耦合等离子体发射光谱法（ICP-AES）对食品中磷元素进行测定的已实施的技术标准。检测技术电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）比检测技术电感耦合等离子体原子发射光谱法（ICP-AES）的检测能力更强。ICP-MS的检测限达到μg/kg（十亿分之一），ICP-AES的检测限达到百万分之一（mg/kg），采用ICP-MS，能够对洗涤剂含有的低或痕量总五氧化二磷进行有效的定性和定量检测。参照NY/T 2541-2014 《肥料 磷含量的测定》，可确定磷质量换算为五氧化二磷质量的系数。

2、先进性和创新性

先进性：五氧化二磷（ P2O5）是酸性氧化物、有强腐蚀性，对人体皮肤和消化系统会产生腐蚀损害，大量排放到江河湖泊中会危害水中动植物的成长。由于国家环境保护政策的实施，当前表面活性剂（洗涤剂、洗洁精、洗衣粉等）产品磷元素的添加受到限制。无磷、低磷的洗涤剂产品应用越来越广泛。因此应用检测方便、快捷且低量（或痕量）检出限的技术是有必要的。ICP-MS元素检测技术就是目前较为先进有效的方法。因此，应用ICP-MS法对低磷或无磷含量的总磷的定性和定量分析是先进可行的。

创新性：根据磷（P）质量换算为五氧化二磷（P2O5）质量的系数2.2913，计算出洗涤剂中总五氧化磷的含量；应用ICP-MS法计算洗涤剂产品中总五氧化二磷的检出限和定量限。换算公式的计算方法：

3.方法验证

3.1标准曲线

以磷元素与内标钪元素响应值比值为横坐标，以磷元素的浓度0‑200 μg/L为横坐标，绘制标准曲线，得到线性关系方程为Y＝18.434x-16.567，相关系数R2为0 .9966，表明线性关系良好。

3.2检出限及定量限

按照GB 5009.1‑2003附录A要求，取20次空白样品进样，计算检出限及定量限，得到检出限为0.2 mg/kg，定量限为0.6 mg/kg，相较于GB/T 13173-2021中磷钼蓝比色法检出限（0.008%）更低，检测更加灵敏，更适用于低浓度磷的洗涤剂样品检测。

- 磷（以P2O5计）的检出限和定量限

| 序号 | 被测组分 | 方法检出限（mg/kg） | 方法定量限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磷（以P2O5计） | 0.2 | 0.6 |
| 注：以称样量为0.2 g，定容体积为50 mL计算。 |  |  |  |

4.试验数据

4.1 本项目的试验数据

表2  ICP-MS法测试数据

| 样品编号 | 试剂浓度值ρ（μg/L） | 样品质量m（g） | 试样中磷（以P2O5计）含量X（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1125 | ---- | ----- |
| 1 | 27.42 | 0.3085 | 0.101 |
| 2 | 26.65 | 0.2958 | 0.103 |
| 3 | 28.42 | 0.3033 | 0.107 |
| 4 | 27.64 | 0.3129 | 0.101 |
| 5 | 25.47 | 0.2988 | 0.097 |
| 6 | 29.16 | 0.3052 | 0.109 |
| 磷（以P2O5计）含量平均值（%） |  |  | 0.103 |
| 相对标准偏差（RSD）（%） |  |  | 4.18 |
| X—试样中磷的质量分数（以P2O5计），单位为百分数（%）； ρ—试样溶液中磷元素质量浓度，单位为微克每升（μg/L）； ρ0—试样空白液中磷元素质量浓度，单位为微克每升（μg/L）； V—试样消化液定容体积，单位为毫升（mL）； 2.2913—磷质量换算为五氧化二磷质量的系数； 0.0001—毫克每千克（mg/kg）转化为百分数（%）的系数； 1000—毫升（mL）转化为升（L）的系数； f—试样稀释倍数； m—试样称取质量，单位为克（g）。 |  |  |  |
| 计算公式：X（%）= |  |  |  |

4.2 GB/T 13173-2021中磷钼蓝比色法的试验数据

表3  磷钼蓝比色法测试数据

| 样品编号 | 试剂净含量m（μg） | 样品质量m0（g） | 磷钼蓝比色法的五氧化二磷含量X（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 55 | 1.1052 | 0.100 |
| 8 | 40 | 0.7852 | 0.102 |
| 9 | 46 | 0.9178 | 0.100 |
| 10 | 51 | 1.0209 | 0.100 |
| 11 | 44 | 0.9058 | 0.097 |
| 12 | 47 | 1.0258 | 0.092 |
| 五氧化二磷的含量平均值（%） |  |  | 0.098 |
| 相对标准偏差（RSD）（%） |  |  | 3.70 |
| X—试样中五氧化二磷的质量分数，单位为百分数（%）； m—与试样溶液净吸光度相当的五氧化二磷质量，单位为微克（μg）； m0—试样的质量，单位为克（g）； 500—定容体积，单位为毫升（mL）； 25—取样体积，单位为毫升（mL）； |  |  |  |
| 计算公式：X（%）=mm0×50025×10-4 |  |  |  |

4.3 回收率的计算

回收率R=本项目的五氧化二磷含量磷钼蓝比色法的五氧化二磷含量×100%=0.1030.098×100%=105.10%

由表2、3可知，通过对比实验，GB/T 13173规定的测定方法（磷钼蓝比色法）和新建立的测定方法（ICP-MS法）测定洗涤剂中磷（以P2O5计）含量数据很接近，二者之间的相对偏差为5%，对于无磷、低磷的洗涤剂产品磷含量分析，这种偏差相对较低。

4.4 加标回收率试验数据

精确称取六偏磷酸钠 (NaPO3)6不同质量，溶解定容到500 mL容量瓶，制备不同浓度的磷标准储备液（具体见理论加标值），按照本方法进行测定并定量计算，回收率结果见表4。

表4 样品回收率实验结果

| 样品 | 理论加标值（%） | 磷钼蓝比色法测试值（%） | ICP-MS测试值（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 广州东肇庆 | 中轻检验（太原） | 绿科安化学 |
| 1#加标液 | 0.84 | 0.82 | 0.70 | 0.97 | 0.80 |
| 回收率（%） | —— | 97.62 | 83.33 | 115.48 | 95.24 |
| 2#加标液 | 1.98 | 1.91 | 1.64 | 2.10 | 1.90 |
| 回收率（%） | —— | 96.46 | 82.83 | 106.06 | 95.96 |
| 3#加标液 | 3.83 | 3.62 | 3.22 | 4.44 | 3.57 |
| 回收率（%） | —— | 94.52 | 84.07 | 115.93 | 93.21 |

回收率在80%～120%之间，符合GB/T 27417‑2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》对方法回收率偏差范围的要求。

四、标准中如果涉及专利，应有明确的知识产权说明

未涉及专利等知识产权问题。

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

•标准实施主体：是拥有ICP-MS检测仪器的检验检测机构或大型洗涤剂产品生产企业。

•产业化情况：适用于表面活性剂（洗涤剂、洗洁精、洗衣粉等）生产厂家的大批量产品的磷元素含量的快速检测。

•推广应用论证：本标准应用当前检测元素较先进和便捷的技术—电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）检测洗涤剂中磷的含量。优点：只需购买可计量溯源的国家标准物质磷标准试剂，配制标准系列磷标准溶液，试剂溶液配制简单，且存放时间长（在冰箱内低温存放，可以保存6个月），减少人员工作量，缩短工作时间。

•预期达到的经济效果：电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）比磷钼酸喹啉重量法（化学试剂法）和磷钼蓝比色法（分光光度法）操作简便、使用的化学试剂更少、大大减少了工作量；ICP-MS的检测限有μg/kg（十亿分之一），ICP-AES的检测限有mg/kg（百万分之一），ICP-MS比ICP-AES的检测能力更强，达到低量（或痕量）检出限。采用ICP-MS，能够对低磷或无磷表面活性剂（洗涤剂、洗洁精、洗衣粉等）中总五氧化二磷进行有效的定性和定量检测。应用ICP-MS法快速检测磷含量，对大批量洗涤剂产品作出质量判断，有效减少人员工作量，缩短工作时间。有利于改善环境、劳动条件和达到节能降耗的目的。

六、采用国际标准和国外先进标准情况

对洗涤剂中的磷含量采用电感耦合等离子体质谱法（ICP-MS）检测尚无相应的国际、国家、行业或地方标准。

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与洗涤剂行业相关法律法规、规章协调一致，未发生冲突。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无重大分歧意见。

九、标准性质的建议说明

标准性质是国家推荐性标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其它应予说明的事项

无。