## 数据
厂家 | 具体分度值 | 仪器的折射率范围 | 型号、编号 | 被检折光仪温度示值（10℃） | 标准温度计示值 | 温度示值误差（3次数据） | 被检折光仪温度示值（20℃） | 标准温度计示值 | 温度示值误差（3次数据） | 被检折光仪温度示值（30℃） | 标准温度计示值 | 温度示值误差（3次数据） | 标准值 | 测量重复性（极差法） | 测量平均值 | 零点漂移nD | 示值误差
湖南楚一 | 1e-05 | 1.3200-1.5120 | CYR-H | 10.16 | 10.02 | 0.14 | 20.07 | 19.98 | 0.09 | 30.13 | 30.02 | 0.11 | 1.333 | 1×10-6 | 1.333 | 2e-05 | -2e-05
|  |  |  | 10.17 | 10.02 | 0.15 | 20.08 | 19.99 | 0.09 | 30.15 | 30 | 0.15 | 1.3915 |  | 1.3915 |  | 5e-05
|  |  |  | 10.17 | 10.03 | 0.14 | 20.06 | 19.98 | 0.08 | 30.15 | 30.02 | 0.13 | 1.5058 |  | 1.5057 |  | -4e-05
湖南楚一 | 2e-05 | 1.3200-1.5170 | CYR-G | 10.24 | 10.01 | 0.23 | 20.18 | 20.01 | 0.17 | 30.14 | 29.98 | 0.16 | 1.333 | 7×10-6 | 1.3331 | 4e-05 | 6e-05
|  |  |  | 10.26 | 10 | 0.26 | 20.2 | 20.02 | 0.18 | 30.12 | 29.99 | 0.13 | 1.3915 |  | 1.3915 |  | 3e-05
|  |  |  | 10.27 | 10.02 | 0.25 | 20.19 | 20 | 0.19 | 30.11 | 29.99 | 0.12 | 1.5058 |  | 1.5058 |  | -1e-05
湖南楚一 | 0.0001 | 1.3200-1.4910 | CYR-C | 9.85 | 9.98 | -0.13 | 19.82 | 19.99 | -0.17 | 29.7 | 30.02 | -0.32 | 1.333 | 7×10-6 | 1.333 | 5e-05 | -4e-05
|  |  |  | 9.88 | 10 | -0.12 | 19.78 | 20.01 | -0.23 | 29.72 | 30.03 | -0.31 | 1.3915 |  | 1.3916 |  | 0.00014
|  |  |  | 9.87 | 10 | -0.13 | 19.79 | 20.02 | -0.23 | 29.74 | 30 | -0.26
湖南楚一 | 0.0001 | 1.3200-1.4910 | CYR-M | 10.34 | 9.98 | 0.36 | 20.29 | 20.03 | 0.26 | 30.42 | 29.98 | 0.44 | 1.333 | 7×10-6 | 1.3331 | 7e-05 | 8e-05
|  |  |  | 10.36 | 9.98 | 0.38 | 20.31 | 20.03 | 0.28 | 30.44 | 29.99 | 0.45 | 1.3915 |  | 1.3917 |  | 0.00023
|  |  |  | 10.37 | 10 | 0.37 | 20.32 | 20 | 0.32 | 30.4 | 30.01 | 0.39
ATAGO（爱拓） | 0.01 ( Brix ) | 1.3200-1.4910 | CM-800α | 9.9 | 10.01 | -0.11 | 19.9 | 20.02 | -0.12 | 29.8 | 29.98 | -0.18 | 1.333 | 1×10-5 | 1.333 | 3e-05 | 1e-05
|  |  |  | 9.9 | 10 | -0.1 | 19.8 | 20.03 | -0.23 | 29.8 | 30.01 | -0.21 | 1.3915 |  | 1.3914 |  | -5e-05
|  |  |  | 9.9 | 10.02 | -0.12 | 19.9 | 20 | -0.1 | 29.8 | 29.99 | -0.19
维萨拉 / K-Patents | 0.0001 | 1.3200-1.5300 | PR-23-A | 10.2 | 9.99 | 0.21 | 20.1 | 20.01 | 0.09 | 30.2 | 29.98 | 0.22 | 1.333 | 1×10-5 | 1.333 | 4e-05 | 2e-05
|  |  |  | 10.3 | 10 | 0.3 | 20.2 | 19.98 | 0.22 | 30.3 | 29.99 | 0.31 | 1.3915 |  | 1.3914 |  | -0.00011
|  |  |  | 10.2 | 10.02 | 0.18 | 20.2 | 19.99 | 0.21 | 30.3 | 29.99 | 0.31 | 1.5058 |  | 1.5059 |  | 0.00013
Schmidt + Haensch ( S +H ) | 0.0001 | 1.3200-1.4535 | IPR-C2 | 10.1 | 9.98 | 0.12 | 20.2 | 19.99 | 0.21 | 30.2 | 30.01 | 0.19 | 1.333 | 2×10-5 | 1.333 | 4e-05 | -2e-05
|  |  |  | 10 | 9.97 | 0.03 | 20.2 | 19.98 | 0.22 | 30.3 | 30.03 | 0.27 | 1.3915 |  | 1.3916 |  | 0.00016
|  |  |  | 10.1 | 9.99 | 0.11 | 20.3 | 19.97 | 0.33 | 30.2 | 30.01 | 0.19