发 布

甘肃省市场监督管理局

20XX-XX-XX实施

20XX-XX-XX发布

固定污染源废气 湿度的测定

阻容法

Stationary source emission—Determination of humidity

—Resistance and Capacitance Method

（征求意见稿）

DB62/T XXXX—2022

甘肃省地方标准

62

ICS:13.020

CCS:Z 25

目    次

前  言	Ⅱ

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 方法原理	2

5 干扰及消除	2

6 试剂和材料	2

7 仪器和设备	2

8 采样位置和采样点	3

9 采样和测定	3

10 结果表示	3

11 精密度和准确度	3

12 质量保证和质量控制	4

13 注意事项	4

附录A(资料性）仪器期间核查记录	5

前  言

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，保护环境，保障人体健康，规范固定污染源废气中湿度的测定方法，制定本标准。

本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规则起草。

本标准由甘肃省生态环境标准化技术委员会提出并归口。

本标准由甘肃省生态环境厅监督实施。

本标准起草单位：甘肃省环境监测中心站。

本标准验证单位：甘肃省兰州生态环境监测中心、甘肃省金昌生态环境监测中心、甘肃省武威生态环境监测中心、甘肃省嘉峪关生态环境监测中心、甘肃省酒泉生态环境监测中心、青岛明华电子仪器浓度环境实验室。

本标准主要起草人：王凯、吕康乐、王瑛、于斌斌、王斌、刘阳、邓学峰、胡家睿、王小虎、张敏杰。

本标准由甘肃省生态环境厅解释。

固定污染源废气 湿度的测定 阻容法

1  范围

本标准规定了固定污染源废气中湿度测定的方法，包含干扰和消除、试剂和材料、仪器和设备、采样和测定、结果表示、精密度和准确度、质量保证和质量控制、注意事项。

本标准适用于各种固定污染源废气中湿度的测定。

本标准排气湿度的检出限为0.20%，测定下限0.80%，测定上限40%。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成文本必不可少的条款。其中注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件。不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定和气态污染物采样方法

HJ 75 固定污染源废气 （SO2、NOX、颗粒物）连续排放监测技术规范

HJ 836 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ 1131 固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法

HJ/T 373 固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）

HJ/T 397 固定源废气监测技术规范

JJG 826-93 二级标准分流式发生器（中华人民共和国国家计量检定规程）

JJG 1012-87 常用湿度计量名词术语（试行）

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

湿度 humidity

废气中水蒸气含量的体积百分数（Xsw），单位为%Vol。

[来源：JJG1012-87，一]

3.2

标准湿气 standard moisture

以清洁空气或纯氮气为载气，通过发生装置产生的具有一定浓度，均匀分布水蒸气的气体。

[来源：JJG826-93，一]

3.3

校准量程 calibration span

仪器的校准上限，为校准所用标准湿气的湿度（进行多点校准时，为校准所用标准湿气的最高湿度）。

注：校准量程（以下用C.S.表示）应小于或等于仪器的满量程。

[来源：HJ 1131—2020，3.1]

3.4

示值误差 calibration error

标准湿气直接通入仪器的测定结果与标准湿气湿度之间的误差。

[来源：HJ 1131—2020，3.2]

#### 3.5

#### 阻容法 resistance and capacitance method

#### 利用湿敏元件的电阻值、电容值随环境湿度的变化而按一定规律变化的特征进行湿度测量的方法。

4 方法原理

固定污染源废气中的水分子渗透扩散至湿敏元件引起阻抗变化，根据湿度和阻容值的函数关系，并进行压力和温度补偿计算，得出废气湿度。

5 干扰及消除

废气中的颗粒物容易污染湿度传感器，应采用过滤器除尘等方法消除或减少废气中颗粒物对仪器的污染。

6 试剂和材料

6.1 标准湿气发生装置

标准湿气发生装置，发生湿度范围0～40%Vol，精度±0.5%Vol。

6.2 零气

零气：纯度≥99.999%的氮气或清洁干空气，湿度≤0.20%Vol。

7 仪器和设备

7.1 阻容法湿度测定仪组成

阻容法湿度测定仪（以下简称“仪器”）组成：依据仪器采用抽取式和原位式等测量方式的不同，仪器由样品采集传输单元、预处理单元、分析单元和数据采集处理单元等组成。

a）样品采集传输单元

包括采样探头、传输管线和加热装置等。

b）预处理单元

包括过滤装置，具备防水、防尘功能。预处理的材料和安装应不影响测定结果。

c）分析单元

用于湿度测定分析的阻容式传感器，具备温度、压力补偿功能和校准功能。

d）数据采集处理单元

用于采集处理数据，具备记录存储和打印功能。

7.2 性能要求

a）示值误差：校准量程≤5.00%Vol 时，绝对误差≤±0.75%Vol；校准量程＞5.00%Vol 时，相对误差不超过±15%。

b）响应时间：≤60秒。

8 采样位置和采样点

按照GB/T 16157、HJ 75、HJ 836、HJ/T 373和HJ/T 397等标准规定，确定采样位置、采样点。采样位置优先选择在垂直管段，采样点选择靠近烟道中心的一个测点。

9 采样和测定

9.1 样品测定

连接仪器各组成部分，将探头放置在按8要求确定好的采样位置和采样点，堵严采样孔，使之不漏气。待仪器读数稳定后即可记录读数，每分钟保存一个均值，连续取样5分钟～15分钟测定数据的平均值，作为一次测定值。

9.2 仪器关机

测定完成后，将仪器探头取出，置于环境空气中，清洗仪器，当仪器读数恢复至环境湿度并且稳定后，确认清洗完成。关闭电源，断开仪器各部分连接，结束测定。

10 结果表示

湿度测定结果保留两位小数，当测定结果高于10.0%时，保留三位有效数字。

11 精密度和准确度

11.1 精密度

6家验证实验室通过使用不同厂家的阻容法测定湿度的设备，对调节设备发生温度为40℃湿度为4%Vol和80℃湿度分别为4%Vol、8%Vol、10%Vol、12%Vol、18%Vol和28%Vol的标准湿气进行6次重复测定。

实验室内相对标准偏差分别为：0.26%～1.19%、0.91%～2.84%、1.43%～2.00%、0.81%～1.79%、0.76%～1.95%、0.79%～1.75%和0.75%～1.64 %。

实验室间相对标准偏差分别为：1.52%、1.72 %、1.99%、1.93%、1.34%、1.00%和2.92%。

重复性限分别为：0.08%Vol、0.21 %Vol、0.39%Vol、0.43 %Vol、0.39 %Vol、0.54%Vol和 0.93%Vol。

再现性限分别为：0.18%Vol、0.27 %Vol、0.56 %Vol、0.63%Vol、0.58 %Vol、0.70%Vol和1.30 %Vol。

6家验证实验室对电厂废气、生活垃圾焚烧厂废气湿度进行测定。

电厂废气湿度为 11.6%Vol～12.3%Vol，平均值为12.0%Vol。

垃圾焚烧厂废气湿度为 21.0%Vol～21.7%Vol，平均值为21.4%Vol。

实验室内相对标准偏差分别为：2.80%～5.30 %和1.88%～4.28%。

实验室间相对标准偏差分别为：2.33%和1.13%。

重复性限分别为：1.24%Vol和1.69%Vol。

再现性限分别为：1.38%Vol和1.69%Vol。

11.2 准确度

6家验证实验室通过使用不同厂家的阻容法测定湿度的设备，对40℃湿度为4%Vol和80℃湿度分别为4%Vol、8%Vol、10%Vol、12%Vol、18%Vol和28%Vol的标准湿气进行测定。

相对误差分别为：0～2.99%、0.50%～3.53%、0.12%～4.87%、 0.40%～4.88%、0.42%～2.93%、0.72%～1.50%、0.53%～1.95%。

相对误差最终值为：1.37%±2.02%、2.10%±2.26%、2.33%±3.88%、2.42%±3.48%、1.53%±2.02%、0.94%±0.70%、1.24%±1.00%。

12 质量保证和质量控制

12.1 零点核查

每个月至少进行一次零点核查，仪器读数应不大于 0.20%Vol。

12.2 期间核查

每年至少开展一次仪器使用期间的核查工作，核查内容至少包括多点示值误差（<20%C.S.、40%～60% C.S.、80%～100% C.S.）和响应时间，核查频次依据仪器使用环境和频率、历次检定或校准结果等情况确定。核查结果应符合7.2的要求。

12.3 其它要求

如零点核查或期间核查结果不符合要求，应及时维护或维修仪器。在维修或更换重要零部件后，应使用标准湿气对仪器进行性能指标检查，并满足7.2的要求。

13 注意事项

13.1 进入原位式仪器的废气温度不应大于180℃；抽取式仪器的废气温度不应大于300℃。

13.2 测定前应清洁探头过滤装置，及时更换滤芯，确保采样管路畅通，检查仪器加热功能是否正常。

13.3 采用抽取测量方式的仪器，样品输送管线应具备稳定、均匀的加热、保温功能。其加热温度一般在120℃以上，温度可调，且应高于烟气露点温度10℃以上，其实际温度值应能够在仪器上或软件内显示。

13.4 烟道负压较大时，优先选用抽取式仪器。

13.5 测定时仪器应良好接地，避免对仪器和人员造成伤害。

附录A

(资料性）